## ZADANIE 2
Załącznik nr 3 do SWZ
Załącznik nr 1 do umowy nr NZ.261.50.2.2023
Formularz cenowo-techniczny dla zadania nr 2 1. Przedmiotem zamówienia są: a) sukcesywne dostawy na okres 36 m-cy odczynników koagulologicznych, kalibratorów, kontroli, akcesoriów i materiałów zużywalnych do wykonania badań układu krzepnięcia na analizatorze wymienionym w pkt.b, zwanych dalej wyrobami, b) dzierżawa na okres 36 m-cy dwóch analizatorów umożliwiających wykonanie badań układu krzepnięcia, zwanych dalej urządzeniami, spełniającymi wymagania techniczno-eksploatacyjne określone w tabeli nr 4. 2. Wykonawca oświadcza, że wszystkie wyroby objęte przedmiotem zamówienia spełniać będą właściwe, ustalone w obowiązujących przepisach prawa wymagania odnośnie dopuszczenia do użytkowania w polskich zakładach opieki zdrowotnej. 3. Wykonawca gwarantuje, że wyroby oraz urządzenie objęte przedmiotem zamówienia dotyczącym zadania 2 spełniać będą wszystkie – wskazane w niniejszym załączniku – wymagania eksploatacyjno – techniczne i jakościowe. 4. Dostarczane Zamawiającemu poszczególne wyroby powinny znajdować się w trwałych – odpornych na uszkodzenia mechaniczne oraz zabezpieczonych przed działaniem szkodliwych czynników zewnętrznych – opakowaniach (jednostkowych, zbiorczych), na których umieszczona będzie informacja w języku polskim, zawierająca co najmniej następujące dane: - nazwa wyrobu, nazwa producenta, - kod partii lub serii wyrobu, - wyraźnie oznakowany rozmiar, - oznaczenie daty, przed upływem której wyrób może być używany bezpiecznie, wyrażonej w latach i miesiącach, - oznakowanie CE, - inne oznaczenia i informacje wymagane na podstawie odrębnych przepisów. Uwaga: Okres ważności wyrobów powinien wynosić minimum 6 miesięcy od dnia dostawy do siedziby zamawiającego. 5. Wykonawca zobowiązuje się w ramach przedmiotu umowy i w jego cenie: a) podłączyć urządzenia do Laboratoryjnego Systemu Informatycznego funkcjonującego w Zakładzie Diagnostyki Laboratoryjnej Zamawiającego (Centrum firmy Marcel) oraz uruchomić transmisje danych, b) przeszkolić dwie osoby wskazane przez Zamawiającego w zakresie obsługi i konserwacji codziennej urządzenia, c) zagwarantować Zamawiającemu pełen zakres usług serwisowych urządzenia na czas trwania umowy (m.in. praca serwisu, dojazd, transportowanie, części zamienne) poprzez autoryzowany serwis. Serwis w trybie 24 godzinnym, czas reakcji serwisu – 24 godziny od zgłoszenia awarii oraz po dwa przeglądy serwisowe każdego urządzenia w okresie obowiązywania umowy, d) zapewnić Zamawiającemu na czas trwania umowy udział w zewnątrzlaboratoryjnej kontroli jakości badań wskazanej przez Zamawiającego: RQ9135. 6. Wykonawca przyjmie od Zamawiającego zgłoszenie o zauważonych nieprawidłowościach bądź awarii urządzeń za pośrednictwem faksu pod numerem ………………………* lub drogą elektroniczną poprzez e-mail ……………….* 7. Wykonawca dostarczy zamawiającemu - wraz z pierwszą dostawą - materiały dotyczące przedmiotu zamówienia (instrukcje obsługi, broszury, prospekty, dane techniczne, itp.) w języku polskim. W przypadku pojawienia się nowych istotnych informacji wykonawca zobowiązuje się do niezwłocznego przekazania zamawiającemu zaktualizowanych danych. 8. Wykonawca zapewnia, że na potwierdzenie stanu faktycznego, o którym mowa w pkt 2 i 3 posiada stosowne dokumenty, które zostaną niezwłocznie przekazane zamawiającemu, na jego pisemny wniosek na etapie realizacji zamówienia. 9. Poszczególne dostawy częściowe wyrobów będą realizowane w terminie do ….* dni roboczych od daty złożenia zamówienia za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail: …………………………………………………………………..* 10. Dopuszcza się składania ofert na asortyment w innych opakowaniach jednostkowych z przeliczeniem oferowanych ilości do wartości sumarycznej wymaganej przez Zamawiającego, w zaokrągleniu do pełnego opakowania w górę. 11. Wykonawca oferuje realizację niniejszego zadania zgodnie z następującą kalkulacją: *wypełnia Wykonawca
TABELA NR 1
Lp. | Przedmiot zamówienia: odczynniki do badań koagulologicznych | Jednostka miary | Żądana ilość na 36 m-cy | Wielkość opakowania handlowego (ilość jm w opakowaniu) | Ilość opakowań handlowych | Cena jednostkowa netto za opakowanie handlowe | Wartość netto 8=6x7 | Stawka VAT (%) | Wartość brutto 10=8+9 | Cena jednostkowa brutto za opakowanie handlowe 11=10/6 | PRODUCENT, Nazwa własna lub inne określenie identyfikujące wyrób w sposób jednoznaczny, np. numer katalogowy
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
1. | Czas protrombinowy | oznaczenie | 135000
2. | Czas kaolinowo-kefalinowy | oznaczenie | 126000
3. | Czas kaolinowo-kefalinowy (oznaczany odczynnikiem ze zmniejszoną wrażliwością na obecność antykoagulanta tocznia) | oznaczenie | 20000
4. | Fibrynogen | oznaczenie | 11000
5. | Antytrombina III | oznaczenie | 1300
6. | D-dimer | oznaczenie | 19600
7. | Czynnik VIII | oznaczenie | 900
8. | Czynnik IX | oznaczenie | 300
9. | Czas trombinowy | oznaczenie | 200
10. | Aktywność czynnika anty-Xa (monitorowanie leczenia heparynami drobnocząsteczkowymi) | oznaczenie | 200
11. | Aktywność czynnika anty-Xa (monitorowanie leczenia rivaroxabanem) | oznaczenie | 200
12. | Czynnik von Willebranda -antygen | oznaczenie | 700
13. | Czynnik von Willebranda – aktywność | oznaczenie | 700
14. | Zestaw odczynników do oznaczania antykoagulantu tocznia | oznaczenie | 700
15. | Białko C | oznaczenie | 500
16. | Białko S | oznaczenie | 500
17. | Aktywność czynnika XII | oznaczenie | 300
18. | Przeciwciała HIT II ( przeciwciała przeciwko kompleksowi heparyna-PF4 ) | oznaczenie | 200
19. | Bufor imidazolowy (odczynnik do oznaczania 300 oznaczeń inhibitora czynnika VIII i IX ) | ml | 1000
[6 empty] | Razem Netto: |  | Razem Brutto:
TABELA NR 2 (wypełnia wykonawca)
Lp. | Przedmiot zamówienia: Kalibratory, materiały kontrolne, bufory, materiały zużywalne, akcesoria do wykonania wymienionych w tabeli nr 1 badań układu krzepnięcia | Jednostka miary | Wielkość opakowania handlowego | Ilość opakowań handlowych | Cena jednostkowa netto za opakowanie handlowe | Wartość netto 7=5x6 | Stawka VAT (%) | Wartość brutto (zł) 9=7+8 | Cena jednostkowa brutto za opakowanie handlowe 10=9/5 | PRODUCENT, Nazwa własna lub inne określenie identyfikujące wyrób w sposób jednoznaczny, np. numer katalogowy
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
1.
2.
3.
4.
5.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
[5 empty] | Razem Netto: |  | Razem Brutto:
TABELA NR 3 DZIERŻAWA URZĄDZEŃ
Lp. | Przedmiot dzierżawy | Okres dzierżawy ( m-ce) |  |  |  | Cena jednostkowa netto (zł/j.m.) | Wartość netto 5=3x4 | Stawka VAT (%) | Wartość brutto (zł) 7=5+6 | Cena jednostkowa brutto 8=7/3 | PRODUCENT, Nazwa własna lub inne określenie identyfikujące wyrób w sposób jednoznaczny, np. numer katalogowy
1 | 2 | 3 |  |  |  | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
1. | Analizator koaugolologiczny podstawowy - sztuk 1 | 36
2. | Analizator koaugolologiczny pomocniczy - sztuk 1 | 36
[6 empty] | Razem Netto: |  | Razem Brutto:
TABELA NR 4 Wymagania eksploatacyjno – techniczne i jakościowe dotyczące wyrobów oraz urządzeń objętych przedmiotem zamówienia:
Lp. | Przedmiot zamówienia |  |  |  |  | Wartość wymagana | Czy Wykonawca spełnia wymagania TAK/NIE (Wypełnia Wykonawca) |  | Wartość oferowana Wypełnia Wykonawca
1 | 2 | [5 empty] | 3 |  | 4
Analizatory koagulologiczne (podstawowy i pomocniczy), odczynniki, kalibratory, materiały kontrolne i zużywalne oraz akcesoria umożliwiające wykonanie badań układu krzepnięcia
1. | W pełni zautomatyzowane dwa analizatory koagulologiczne pracujące metodami: krzepnięciowymi na zasadzie optycznej (nefelometria bądź turbidymetria) chromogennymi oraz immunologicznymi.
2. | Analizator podstawowy: analizator fabrycznie nowy, wydajność : min 220 ozn. na godzinę (dla PT), minimum 40 miejsc chłodzonych odczynnikowych i minimum 80 miejsc probówkowych. Analizator wyposażony Aparat podstawowy wyposażony w opcje przedanalitycznego sprawdzania integralności badanej próbki: prawidłowości napełnienia probówki, ewentualnej obecności mikroskrzepów oraz wykrywania interferencji HIL wraz z graficznym przedstawieniem znalezionych poziomów zakłóceń w porównaniu z progami ostrzegawczymi, ustalonymi indywidulanie przez producenta dla każdego parametru"
3. | Analizator pomocniczy (beck-up): wydajność min. 110 oznaczeń na godzinę (dla PT), minimum 25 miejsc chłodzonych odczynnikowych i minimum 40 miejsc probówkowych
4. | Praca analizatorów w oparciu o identyczne metody pomiarowe. Oba analizatory powinny zapewniać pełne menu wykonywanych badań a oferowane odczynniki i oba analizatory pochodzić od tego samego producenta, stanowiąc jednolity system analityczny.
5. | Oddzielne igły do pipetowania odczynników i próbek badanych.
6. | Możliwość wykonywania badań CITO i swobodnego rozładunku/ załadunku próbek badanych w trakcie pracy.
7. | Możliwość pracy zarówno z probówkami macierzystymi jak i kubkami pediatrycznymi typu „cup” w jednej serii oznaczeń.
8. | Możliwość załadowywania/wyładowywania odczynników w trakcie pracy analizatorów
9. | Zautomatyzowany barkodowy odczyt zarówno próbek badanych (wewnętrzny czytnik kodów paskowych) jak i odczynników.
10. | Wyposażenie analizatorów w chłodzone pozycje odczynnikowe.
11. | Automatyczny przebijak korków dla probówek zamkniętego pobrania;
12. | Automatyczne rozcieńczanie próbek badanych, kontrolnych i kalibracyjnych.
13. | Oprogramowanie analizatorów wyposażone w: - system kontroli jakości wykonywanych badań wraz z wykresami Levely-Jeningsa, - wewnętrzną bazę wyników pacjentów.
14. | Analizatory z możliwością dwustronnej komunikacji LIS. Wykonawca podłączy na własny koszt oba analizatory do systemu informatycznego funkcjonującego w Zakładzie Diagnostyki Laboratoryjnej Zamawiającego.
15. | Trwałość oferowanych odczynników do PT (czas protrombinowy) jak i APTT (czas kaolinowo-kefalinowy) co najmniej 5 dni na pokładzie analizatora; odczynnik do PT w oparciu o ludzką tromboplastynę o ISI ok. 1,0 +/- 0,1.
16. | Odczynnik do AT III ciekły, trwałość, co najmniej 2 dni na pokładzie aparatu i 5 tygodni w temperaturze lodówki.
17. | Odczynnik do D-dimerów o trwałości co najmniej 2 dni na pokładzie aparatu i 30 dni w temperaturze lodówki.
18. | Zapamiętywanie krzywych kalibracyjnych.
19. | Podgląd krzywych reakcji (w formie wykresu).
20. | Wykonawca zapewni w ofercie osocze kontrolne w ilości wystarczającej do codziennej kontroli na dwóch poziomach parametrów: PT, APTT, fibrynogen, D-dimer, ATIII a dla pozostałych parametrów osocze kontrolne w ilości wystarczającej do kontroli raz na dwa tygodnie.
21. | Rejestracja objętości odczynników wraz z przeliczaniem na ilość testów możliwych do wykonania dla każdego parametru w danej chwili.
22. | Oprogramowanie typu Windows lub równoważne. Baza danych pacjentów na co najmniej 20 tysięcy oznaczeń – możliwość programowania sposobu wyświetlania podręcznej bazy danych przez Użytkownika;
23. | Możliwość przeprogramowania statusu próbek z rutynowego na CITO w trakcie trwania ich analiz;
24. | Automatyczna rejestracja wszystkich wykonanych czynności konserwujących; przypominanie przez analizator o konieczności ich wykonania;
TABELA NR 5 - OBLICZENIE CENY OFERTY
Lp. |  | Wartość netto (zł) tabeli nr 1-3 | [5 empty] | Stawka VAT (%) | Wartość brutto (zł) tabeli nr 1-3
1 | 2 | 3 | [5 empty] | 4 | 5
1. | Wartość z tabeli nr 1 - poz. "Razem" | [6 empty] | 8%
2. | Wartość z tabeli nr 2 - poz. "Razem" | [6 empty] | 8%
3. | Wartość z tabeli nr 3 - poz. "Razem" | [6 empty] | 23%
| Razem netto: | [6 empty] | Razem Brutto: