## CZĘŚĆ 1
CZĘŚĆ 1
SOCZEWKI

L.P.	Nazwa i opis	Ilość zamawiana w skali 24 m-cy	Cena jednostkowa brutto	Vat	Wartość brutto w skali 24 miesięcy
1.	2.	3.	4.	5.	6.
x	x	szt	[zł]	[%]	[zł]
Soczewki zwijalne akrylowe hydrofobowe o zawartości wody do 0,5%
1.	soczewka jednoczęściowa wraz z kartridżem do implantacji	100
	akrylowa hydrofobowa o zawartości wody do 0,5%
	ukątowanie części haptycznych 0 stopni
	wielkość optyki 6,0 mm
	długość całkowita 13mm
	dla optyki 6,0 mm od 6,0-40,0 D (od 31-40;co 1,0 D)
	współczynnik refrakcji 1,55 lub więcej
2.	soczewka wieloczęściowa wraz z kartridżem do implantacji	100
	akrylowa hydrofobowa o zawartości wody do 0,5%
	części haptyczne z PMMA o ukątowaniu 5 – 10 stopni
	wielkość optyki 6,0; 6,5 mm
	długość całkowita 13,0 mm
	Zakres dioptrażu -5D do 30D ( od 6 do 30 co 0,5D)
	współczynnik refrakcji 1,55 lub więcej
soczewka jednoczęściowa z optyką asferyczną wraz z kartridżem do implantacji
3.	akrylowa hydrofobowa o zawartości wody do 0,5% z chromoforami filtrującymi / promieniowanie UV i światło niebieskieakrylowa hydrofobowa o zawartości wody do 0,5% z chromoforami filtrującymi / promieniowanie UV i światło niebieskie	30
	ukątowanie części haptycznych 0 stopni
	średnica optyki 6,0 mm
	długość całkowita 13mm
	zakres dioptrażu +6,0D do+ 30,0D ( co 0,5D)
	współczynnik refrakcji 1,55 lub więcej
soczewka wewnątrzgalkowa, zwijana, jednoczęśćowa, tylnokomorowa do korekcji astygmatyzmu wraz z kardridżem do implantacji
4.	akrylowa hydrofobowa o stopniu uwodnienia poniżej 0,5%	250
	optyka asferyczna
	przednio dwuwypukła powierzchnia optyki
	z chromoforem filtrującym promieniowanie UV oraz chromoforami filtrującymi światło niebieskie
	angulacja części haptycznych 0 stopni
	współczynnik refrakcji 1,55
	średnica optyki 6,0 mm
	długość całkowita 13,0 mm
	zakres dioptrażu +6,0,0D do +30,0D (co 0,5D) 31,0D do 34,0D (co 1D)
	moc cylindra 1D, 1.5D, 2.25D, 3D, 3.75D, 4.5D, 5.25D, 6D
soczewka wewnątrzgalkowa, zwijana, jednoczęśćowa, tylnokomorowa posiadająca właściwości pseudoakomodacyjne wraz z kartridżem do implantacji
5.	akrylowa hydrofobowa o stopniu uwodnienia poniżej 0,5%	10
6.	optyka asferyczna z optyką dyfrakcyjną, trifokalna
7.	dodatek mocy do bliży +3,25D, widzenie pośrednie +2,17D
8.	przednio dwuwypukła powierzchnia optyki
9.	z chromoforem filtrującym promieniowanie UV oraz chromoforami filtrującymi światło niebieskie
10.	angulacja części haptycznych 0 stopni
11.	współczynnik refrakcji 1,55
12.	średnica optyki 6,0 mm
13.	długość całkowita 13,0 mm
14.	zakres dioptrażu +6,0,0D do +30,0D (co 0,5D) 31,0D do 34,0D (co 1D)
15.	część optyczna skladające się z centralnej części dyfrakcyjnej podzielonej na 15 koncentrycznych pól, które odpowiadaja za widzenie bliskie, pośrednie i dal oraz z peryferyjnej części refrakcyjnej pozwalającej na widzenie dali
soczewka jednoczęściowa z optyką asferyczną wraz z kartridżem do implantacji
6.	akrylowa hydrofobowa asferyczna o zawartości wody do 0,5% z chromoforami filtrującymi / promieniowanie UV . Ukątowanie części haptycznych 0 °, średnica optyki 6,0 mm, długość całkowita 13,0 mm, zakres dioptrażu +6,0,0D do +30,0D (co 0,5D) współczynnik refrakcji 1,55 lub więcej	3500
Deklarowane ilości mogą ulec zmianie				RAZEM:

	Wartość brutto z pozycji razem słownie:………………………………………………………………….
	Wartość brutto z pozycji razem przenieść do formularza ofertowego
	UWAGA:
	Zamawiający wymaga dołączenie pięciu systemów implantacyjnych ( indżektor +pęseta)
	Skład depozytu do ustalenia po podpisaniu umowy.

	NALEŻY UZUPEŁNIĆ TABELĘ D- Parametry podlegające ocenie jakościowej

	Brak uzupełnionej tabeli D skutkować będzie odrzuceniem oferty

TABELA D- Parametry podlegające ocenie jakościowej
			WYPEŁNIĆ TAK/NIE podać odpowiedni parametr
1	Soczewka posiada stopień uwodnienia poniżej lub równy 0,3%	Tak – 40 pkt
		Nie – 0 pkt
2	Soczewka posiada filtr UV przepuszczający max. 10% promieniowania w zakresie długości fali 395-400 nm	Tak – 30 pkt
		Nie – 0 pkt
3	Soczewka posiada aberrację sferyczną -0,2 µm dotyczy poz. 3,4 i 5	Tak – 30 pkt
		Nie – 0 pkt

## CZĘŚĆ 2
CZĘŚĆ 2

WISKOELASTYKI I INNE

Lp.	Nazwa preparatu - dawka	Ilość zamawiana w skali 24 m-cy	Cena jednostkowa brutto	Vat	Wartość brutto w skali 24 miesięcy
1.	2.	3.	4.	5.	6.
x	x	szt	[zł]	[%]	[zł]
1.	wiscoelastyk kohezyjny odtwarzający komorę, zapewniający przestrzeń w czasie zabiegów; skład chemiczny: 1% hialuronian sodu objętość 0,85 ml	500
2.	wiscoelastyk dyspersyjny chroniący śródbłonek w czasie zabiegu skład chemiczny / 4% chondroitynosiarczan sodu + 3% hialuronian sodu objętość 0,5 ml	300
3.	komplet wiskoelastyków do fakoemulsyfikacji zaćmy o składzie: 1% hialuronian / sodu w obj.. (0,55 ml) i preparat 3% hialuronian sodu + 4% chondroitynosiarczan sodu (0,50 ml) w sterylnym bistrze	3500
4.	2% roztwór metylocelulozy,ampułkostrzykawki po 1,0 ml.	100
Deklarowane ilości mogą ulec zmianie				RAZEM

	Wartość brutto z pozycji razem słownie:………………………………………………………………….
	Wartość brutto z pozycji razem przenieść do formularza ofertowego

## CZĘŚĆ 3 ZAD 1 i 2
CZĘŚĆ 3 ZADANIE 1
ZESTAW DO WYKONYWANIA OPERACJI ZAĆMY METODĄ FAKOEMULSYFIKACJI WRAZ Z DZIERŻAWA APARATU

TABELA A
L.p.	Nazwa i opis	Ilość zamawiana w skali 24/m-cy	Cena jednostkowa brutto	Vat	Wartość brutto w skali 24 m-cy
1.	2.	3.	4.	5.	6.
x	x	zestaw	[zł]	[%]	[zł]
1.	Jałowy jednorazowy zestaw do fakoemulsyfikacji na oferowanym sprzęcie
	1 kaniula 23G	3200
	2 kaniula 25G
	4 kaniula 27G zagięta
	1 kaseta do zaćmy z tipem 30 st
	1 obłożenie na stolik 140x140 cm
	1 obłożenie pacjenta 100x120 z otworem na oko i workiem odpływowym
	1 nóż typu slit 2,2 mm
	1 plastikowa osłonka na oko
	1 kubek plastikowy 60ml
	1 fartuch L
	1 mikrogąbki
	10 gaziki 5x5 cm
	1 strzykawka 2 ml
	3 strzykawka 3 ml
	1 strzykawka 3 ml LL
	2 strzykawka 5 ml LL
	1 ręcznik papierowy
	1 taca plastikowa 25x13x5 cm
	1 kranik trójnożny
	1 aparat do kroplówki
Deklarowane ilości mogą ulec zmianie			RAZEM dostawa		- zł
L.p.	Nazwa aparatu, data produkcji, wartość	Ilość opłat	Opłata za dzierżawę brutto w skali 1 miesiąca	VAT	Opłata za dzierżawę brutto w skali 24 miesięcy
x	x	x	[zł.]	%	[zł.]
1.	Aparat do fakoemulsyfikacji i witrektomii przedniej	24
				RAZEM dzierżawa:	- zł
			dostawa + dzierżawa RAZEM A:		- zł

CZĘŚĆ 3 ZADANIE 2
MATERIAŁY ZUŻYWALNE DO FAKOEMULSYFIKACJI

TABELA B
L.P.	Nazwa i opis	Ilość zamawiana w skali 24/m-cy	Cena jednostkowa brutto	Vat	Wartość brutto w skali 24 miesięcy
1.	2.	3.	4.	5.	6.
x	x	szt	[zł]	[%]	[zł]
1.	Jednorazowe witrektomy przednie kompatybilne z dzierżawionym sprzętem do fakoemulsyfikacji	30
2.	Nóż typu Slit - nóż zakrzywiony do otwarcia komory przedniej oka, o kalibracji poprzeczn.: 2,75 mm; obustronnie ostrzony, krawędź tnąca przechodząca poza najszerszą część ostrza, z 2 mm znacznikiem głębokości, wykończony matowo	70
3.	Nóż typu Slit - nóż zakrzywiony do otwarcia komory przedniej oka, o kalibracji: / 2,2 mm; 2,4 mm; obustronnie ostrzone ze znacznikiem głębokości na 2 mm, równomiernie matowy	70
4.	Nóż typu Crescent - zakrzywiony do wykonywania tunelu śródtwardówkowego / 2,3 mm	200
5.	Nóż 30° i 15° - nóż skośny do wykonywania nacięcia twardówki	200
6.	Nóż typu Sideport 1,2 mm	200
Deklarowane ilości mogą ulec zmianie				RAZEM B:	- zł

	TABELA C
	CZĘŚĆ 3 ZAD 1 + ZAD 2	- zł
	RAZEM A+RAZEM B=WARTOŚĆ RAZEM C

	Wartość brutto z pozycji RAZEM C słownie:………………………………………………………………….

	OCENIE PODLEGA CAŁA CZĘŚĆ 3 ZAD 1 + ZAD 2 -WARTOŚĆ RAZEM C
	Wartość brutto RAZEM C przenieść do formularza ofertowego

## CZĘŚĆ 3 ZAD 1 WARUNKI WYMAGANE
CZĘŚĆ 3 ZADANIE 1 OPIS WARUNKÓW WYMAGANYCH
	Producent…………………………………………………
	Rok produkcji……………………………………………
	Nazwa i typ……………………………………………..

Lp.	PARAMETR/FUNKCJA	PARAMETR GRANICZNY-WYMAGANY	Opis parametrów oferowanych
1.	Personalizowane możliwości usuwania zmętniałej soczewki	TAK
2.	Wysokowydajna głowica z ultradźwiękowymi oscylacjami skrętnymi, które mogą być używane oddzielnie, łącznie albo naprzemiennie z tradycyjną funkcją fakoemulsyfikacji	TAK
3.	Aktywny układ płynowy z szybką i płynną regulacją przepływu irygacji, sterowany za pośrednictwem panelu przedniego, przełącznika nożnego lub pilota zdalnego sterowania.	TAK
4.	Programowalne ustawienie docelowej wartości IOP.	TAK
5.	Wspomagane mechanicznie wprowadzanie soczewki wewnątrzgałkowej za pomocą lekkiej, wyjaławialnej w autoklawie głowicy.	TAK
6.	Nóż do witrektomii przedniej 23g 4000 cięć/min.	TAK
7.	Możliwość koagulacji bipolarnej.	TAK
8.	Liniowe sterowanie wprowadzaniem soczewki wewnątrzgałkowej za pomocą bezprzewodowego przełącznika nożnego.	TAK
9.	Programowalny, ciśnieniowy reflux (przepływ wsteczny), uruchamiany przez przełącznik nożny.	TAK
10.	Możliwość ustawiania pożądanego poziomu IOP, podciśnienia i szybkości przepływu aspiracji w krokach fako, I/A i Vit.	TAK
11.	Możliwość przełączania kroków zabiegu za pomocą ekranu dotykowego, pilota zdalnego sterowania lub przełącznika nożnego.	TAK
12.	Emitowanie różnych sygnałów dźwiękowych w celu potwierdzenia stanu operacyjnego urządzenia.	TAK
13.	Potwierdzenie głosowe w języku polskim podczas zmiany kroku zabiegowego lub trybu pracy.	TAK
14.	Kolorowy monitor LCD z aktywną matrycą i płaskim ekranem dotykowym, z możliwością pochylania.	TAK
15.	Rok produkcji: nie starszy niż 2014	TAK
16.	Dokumentacja w języku polskim	TAK
	UWAGA
1.	W kolumnie 4 należy opisać parametry oferowane i podać zakresy.
2.	Parametry określone w kolumnie nr 2 są parametrami granicznymi, których nie spełnienie spowoduje odrzucenie oferty.
3.	Brak opisu będzie traktowany jako brak danego parametru w oferowanej konfiguracji urządzeń

## CZĘŚĆ 4 ZAD 1 i 2
CZĘŚĆ 4 ZADANIE 1

ZESTAWY DO WYKONYWANIA ZABIEGU WITREKTOMI I FAKOEMULYFIKACJI
TABELA A
L.p.	Nazwa i opis		Ilość zamawiana w skali 24 m-cy	Cena jednostkowa brutto	Vat	Wartość brutto w skali 24 miesięcy
1.	2.		3.	4.	5.	6.
x	x		zestaw	[zł]	[%]	[zł]
Jałowy jednorazowy zestaw do witrektomii 25G+
1.	1	kaniula 23g	200
	2	kaniula 25G
	2	kaniula 27G zagięta
	1	igła z silikonową końcówką 25G
	1	obłożenie na stolik 140x140 cm
	1	obłożenie pacjenta 100x120 cm z otworem na oko i workiem odpływowym
	1	pęseta 25G, ILM Sharkskin
	1	kaseta do witrektomii 25G witrektomii z zaworami
	1	plastikowa osłonka na oko
	1	obłożenie na tacę
	1	kubek plastikowy 60 ml
	1	fatruch L
	1	mikrogabki
	10	gaziki 5x5 cm
	2	strzykawka 2ml; 2-częściowa
	3	strzykawka 3 ml LL
	2	strzykawka 5 ml LL
	1	ręcznik papierowy
	1	taca plastikowa 25x13x5 cm
	1	igła 18G, 22 mm
	1	igła 22G, 32 mm
	1	igła 25G, 25 mm
	1	igła 30G, 13 mm
	1	aparat do kroplowki
	1	kranik trójdrożny
	1	przylepce 1,25x10
Jałowy jednorazowy zestaw do witrektomii 25G+ i fakoemulsyfikacji
2.	1	kaniula 25g	200
	1	tip do fakoemulsyfikacji 0,9 mm, mini flared 45 st
	1	osłonka na tipa 0,9 mm
	1	igła z silikonową końcówką 25G
	1	obłożenie na stolik 140x140 cm
	1	obłożenie pacjenta 100x120 cm z otworem na oko i workiem odpływowym
	1	pęseta 25G, ILM Sharkskin
	1	nóz typu slit 2,2 mm
	1	kaseta do procedury łączonej 25G z zaworami
	1	endosonda do lasera 25G
	1	plastikowa osłonka na oko
	1	obłożenie na tacę
	1	kubek plastikowy 60 ml
	1	fatruch L
	1	mikrogabki
	10	gaziki 5x5 cm
	2	strzykawka 2ml; 2-częściowa
	3	strzykawka 3 ml LL
	2	strzykawka 5 ml LL
	1	ręcznik papierowy
	1	taca plastikowa 25x13x5 cm
	1	igła 18G, 22 mm
	1	igła 22G, 32 mm
	1	igła 25G, 25 mm
	1	igła 30G, 13 mm
	1	aparat do kroplowki
	1	kranik trójdrożny
	1	przylepce 1,25x10
	1	kaniula 23g
	1	kaniula 27g
Jałowy jednorazowy zestaw do witrektomii 23G+ i fakoemulsyfikacji
3.	1	kaniula 23g	140
	1	tip do fakoemulsyfikacji 0,9 mm, mini flared 45 st
	1	osłonka na tipa 0,9 mm
	1	kaniula 25G
	1	kaniula 27G zagięta
	1	kaniula z silikonową końcówką 23G 0,8 mm
	1	obłożenie na stolik 140x140 cm
	1	obłożenie pacjenta 100x120 cm z otworem na oko i workiem odpływowym
	1	pęseta 23G, krokodylek
	1	nóz typu slit 2,2 mm
	1	kaseta do witrektomii 23G facowitrektomii
	1	zestaw do podawania i odsysania oleju
	1	plastikowa osłonka na oko
	1	obłożenie na tacę
	1	kubek plastikowy 60 ml
	1	fatruch L
	1	mikrogąbki
	10	gaziki 5x5 cm
	2	strzykawka 2ml; 2-częściowa
	3	strzykawka 3 ml LL
	2	strzykawka 5 ml LL
	1	ręcznik papierowy
	1	taca plastikowa 25x13x5 cm
	1	igła 18G, 22 mm
	1	igła 22G, 32 mm
	1	igła 25G, 25 mm
	1	igła 30G, 13 mm
	1	aparat do kroplowki
	1	kranik trójdrożny
	1	przylepce 1,25x10
Jałowy jednorazowy zestaw do witrektomii 23G
4.	1	kaniula 23G	200
	1	kaniula 25G
	1	kaniula 27G zagięta
	1	igła z silikonową końcówką 25G
	1	obłożenie na stolik 140x140 cm
	1	obłożenie pacjenta 100x120 cm z otworem na oko i workiem odpływowym
	1	pęseta 23G, sharkskin
	1	kaseta do witrektomii 23G z zaworami
	1	endosonda do lasera 23G
	1	plastikowa osłonka na oko
	1	obłożenie na tacę
	1	kubek plastikowy 60 ml
	1	fatruch L
	1	mikrogabki
	10	gaziki 5x5 cm
	2	strzykawka 2ml; 2-częściowa
	3	strzykawka 3 ml LL
	2	strzykawka 5 ml LL
	1	ręcznik papierowy
	1	taca plastikowa 25x13x5 cm
	1	igła 18G, 22 mm
	1	igła 22G, 32 mm
	1	igła 25G, 25 mm
	1	igła 30G, 13 mm
	1	aparat do kroplowki
	1	kranik trójdrożny
	1	przylepce 1,25x10
	1	Chandelier
Jałowy jednorazowy zestaw do witrektomii 27G+
5.	1	kaniula 23g	60
	1	kaniula z silikonową końcówką 27G 0,8 mm
	1	obłożenie na stolik 140x140 cm
	1	obłożenie pacjenta 100x120 cm z otworem na oko i workiem odpływowym
	1	pęseta maxgrip 27G
	1	kaseta 27G z zaworami
	1	plastikowa osłonka na oko
	1	obłożenie na tacę
	1	kubek plastikowy 60 ml
	1	fartuch L
	1	fatruch L
	1	mikrogabki
	10	gaziki 5x5 cm
	1	strzykawka 2ml; 2-częściowa
	3	strzykawka 3 ml LL
	2	strzykawka 5 ml LL
	1	ręcznik papierowy
	1	taca plastikowa 25x13x5 cm
	1	igła 22G, 32 mm
	1	igła 30G, 13 mm
	1	aparat do kroplowki
	1	kranik trójdrożny
	1	przylepce 1,25x10
	1	kaniula 25g
	1	kaniula 27g
Jałowy jednorazowy zestaw do fakoemulsyfikacji
6.	1	kaniula 23G	400
	2	kaniula 25G
	4	kaniula 27G zagięta
	1	kaseta do zacmy z tipem 30 st.
	1	obłożenie na stolik 140x140 cm
	1	obłożenie pacjenta 100x120 cm z otworem na oko i workiem odpływowym
	1	nóz typu slit 2,2 mm
	1	plastikowa osłonka na oko
	1	kubek plastikowy 60 ml
	1	fatruch L
	1	mikrogąbki
	10	gaziki 5x5 cm
	1	strzykawka 2 ml
	3	strzykawka 3 ml
	1	strzykawka 3 ml LL
	2	strzykawka 5 ml LL
	1	ręcznik papierowy
	1	taca plastikowa 25x13x5 cm
	1	kranik trójnożny
	1	aparat do kroplówki
Deklarowane ilości mogą ulec zmianie				RAZEM dostawa:		- zł
L.p.		Nazwa aparatu, data produkcji, wartość	Ilość opłat	Opłata za dzierżawę brutto w skali 1 miesiąca	VAT	Opłata za dzierżawę brutto w skali 24 miesięcy
1.	2.		3.	4.	5.	6.
x		x	x		%	[zł.]
1.			24
dzierżawa RAZEM:					- zł
dostawa + dzierżawa RAZEM A:					- zł

CZĘŚĆ 4 ZADANIE 2

MATERIAŁY ZUŻYWALNE DO WITREKTOMII TYLNEJ
	TABELA B
	L.P.	Nazwa i opis	Ilość zamawiana na 24 m-ce	Cena jednostkowa brutto	Vat	Wartość brutto w skali 24 miesięcy
	1.	2.	3.	4.	5.	6.
	x	x	szt	[zł]	[%]	[zł]
	1.	Jednorazowe endosondy do lasera 23G,25G kompatybilne z dzierżawionym przez Zamawiającego sprzętem	20
	2.	Nożyczki jednorazowe do witrektomii tylnej zakrzywione 23G kompatybilne z dzierżawionym sprzętem	6
	3.	Nożyczki jednorazowe do witrektomii tylnej pionowe 23G kompatybilne z dzierżawionym sprzętem	6
	4.	Zbalansowany płyn irygacyjny z dodatkiem glukozy i glutationu w butelce szklanej / o objętości 500 ml	500
	5.	Zbalansowany płyn irygacyjny w worku o objętości 500 ml	2000
	6.	Zbalansowany płyn irygacyjny w butelce szklanej o objętości 500 ml	300
	7.	Vitrektom do przedniego odcinka kompatybilny z dzierżawionym przez Zamawiającego sprzętem	12
	8.	Penseta ILM 23G kompatybilne z dzierżawionym sprzętem	10
	9.	Sonda laserowa z oświetlaczem 23G kompatybilna z dzierżawionym sprzętem	6
	10.	Sonda laserowa z oświetlaczem 25G kompatybilna z dzierżawionym sprzętem	6
	11.	Scraper do błon 25G	15
	12.	Zestaw do podawania oleju 25G, 23G	30
	13.	Oświetlacz typu Chandelier 25 G kompatybilny z dzierżawionym sprzętem	50
	Deklarowane ilości mogą ulec zmianie				RAZEM B:	- zł

		TABELA C
		CZĘŚĆ 4 ZAD 1 + ZAD 2	- zł
		RAZEM A+RAZEM B=WARTOŚĆ RAZEM C

		Wartość brutto z pozycji RAZEM C słownie:………………………………………………………………….
		OCENIE PODLEGA CAŁA CZĘŚĆ 4 ZAD 1 + ZAD 2 -WARTOŚĆ RAZEM C
		Wartość brutto RAZEM C przenieść do formularza ofertowego

		NALEŻY UZUPEŁNIĆ TABELĘ D- Parametry podlegające ocenie jakościowej
		Brak uzupełnionej tabeli D skutkować będzie odrzuceniem oferty

	TABELA D - Parametry podlegające ocenie jakościowej
				WYPEŁNIĆ TAK/NIE podać odpowiedni parametr
	1	Część 4 zad 2 poz. 2 i 3 narzędzia aktywowane 360 o	Tak – 40 pkt
			Nie – 0 pkt
	2	Część 4 zad 2 poz. 4 opakowanie – butelka ze szkła	Tak – 30 pkt
			Nie – 0 pkt
	3	Część 4 zad 2 poz. 6 możliwość podłączenia witrektomu 23 g	Tak – 30 pkt
			Nie – 0 pkt

## CZĘŚĆ 4 ZAD 1 WARUNKI WYMAGANE
CZĘŚĆ 4 ZADANIE 1 OPIS WARUNKÓW WYMAGANYCH

	APARAT DO WITREKTOMII PRZEDNIEJ I TYLNEJ ORAZ FAKOEMULSYFIKACJI
	Producent…………………………………………..
	Rok produkcji……………………………………..
	Nazwa i typ………………………………………..
L.p.	PARAMETR / FUNKCJA	PARAMETR GRANICZNY-WYMAGANY	WARTOŚĆ OFEROWANEGO PARAMETRU, OPISAĆ
	Witrektomia
1.	Pneumatyczny napęd noża	TAK
2.	Jednoczasowa kontrola częstotliwości cięcia i podciśnienia / z przełącznika nożnego	TAK
3.	Zakres prędkości pracy noża (cięć/min.)	Min. 100-4500
4.	Możliwość regulacji cyklu pracy noża, tj. czasu otwarcia i zamknięcia portu aspiracyjnego	TAK
5.	Zakres wytwarzanego podciśnienia (mmHg)	Min. 0-650
6.	Możliwość pracy z nożem 20, 23 i 25 Ga	TAK
7.	Możliwość automatycznej kompensacji śródoperacyjnych zmian / ciśnienia wewnątrzgałkowego	TAK
	Pompa aspiracyjna
1.	Rodzaj pompy roboczej	Venturi
2.	Możliwość regulacji przepływu w trybie witrektomii 20Ga	TAK
	Oświetlacz światłowodowy
1.	Ksenonowe źródło światła	TAK
2.	Automatyczne rozpoznawanie rodzaju podłączonego światłowodu	TAK
3.	Min. 2 porty	TAK
4.	Niezależne włączanie i regulacja natężenia	TAK
5.	Możliwość chwilowego wyłączenia oświetlenia z przełącznika nożnego	TAK
	Moduł do fakoemulsyfikacji
1.	Częstotliwość pracy głowicy (kHz)	34 - 42
2.	Wymagana ilość głowic – 1 szt.	TAK
3.	Możliwość pracy w trybie pulsacyjnym do 100 pulsów/sekundę	TAK
4.	Typy końcówek	Podać, opisać
5.	Możliwość regulacji przepływu	TAK
	Fakofragmentacja
1.	Możliwość podłączenia głowicy do fakofragmentacji	TAK
	Laser
1.	Wbudowany laser 532nm	TAK
2.	Zakres mocy (mW)	30-2000
	Pozostałe funkcje
1.	Moduł pneumatycznego zasilania mikronarzędzi, np. mikronożyczek	TAK
2.	Możliwość zmiany butelki z płynem infuzyjnym bez konieczności przerywania pracy witrektomu	TAK
3.	Możliwość automatycznego przełączenia z przełącznika nożnego pomiędzy podawaniem płynu i powietrza przez kaniulę infuzyjną	TAK
4.	Moduł do podawania i odsysania oleju silikonowego	TAK
5.	Możliwość jednoczesnego podawania oleju silikonowego i aktywnego odsysania płynu	TAK
6.	Diatermia bipolarna z możliwością liniowej kontroli z przełącznika nożnego	TAK
7.	Zakres dostępnej infuzji/irygacji wymuszonej ciśnieniem powietrza / (nie grawitacyjnej) (mmHg)	0-120
8.	Możliwość szybkiego podniesienia ciśnienia infuzji w celu wykonania tamponady krwawienia w czasie witrektomii (aktywacja / z przełącznika nożnego)	TAK
9.	Reflux - możliwość liniowej kontroli	TAK
10.	Możliwość zapamiętania a następnie wydrukowania informacji o / poszczególnych zabiegach (np. ilość strzałów lasera, czas i średnia / moc ultradźwięków, czas witrektomii)	TAK
11.	Sterowanie parametrami poprzez kolorowy ekran dotykowy o przekątnej min. 14 cali	TAK
12.	Wbudowany moduł pozwalający na wyświetlanie aktualnych parametrów pracy aparatu na ekranie zewnętrznego monitora podłączonego do kamery w mikroskopie operacyjnym	TAK
13.	Możliwość indywidualnego zaprogramowania parametrów dla / min. 5 operatorów	TAK
14.	Przełącznik nożny z możliwością programowania funkcji / poszczególnych przycisków	TAK
15.	Sterowanie bezprzewodowe	TAK
16.	Sygnalizacja akustyczna parametrów pracy i stanów alarmowych, potwierdzenia głosowe	TAK
17.	Wymagana Ilość pęset do diatermii z wielorazowymi przewodami / – 2 kpl.	TAK
	UWAGA:
1.	W kolumnie 4 należy opisać parametry oferowane i podać zakresy.
2.	Parametry określone w kolumnie nr 2 są parametrami granicznymi, których nie spełnienie spowoduje odrzucenie oferty.
3.	Brak opisu będzie traktowany jako brak danego parametru w oferowanej konfiguracji urządzeń

## CZĘŚĆ 5
CZĘŚĆ 5
LASER DO ENDOFOTOKOAGULACJI Z LAMPĄ SZCZELINOWĄ - DZIERŻAWA

L.p.	Nazwa aparatu, data produkcji, wartość	Ilość opłat w skali 24 m-cy	Opłata za dzierżawę brutto w skali 1 miesiąca	VAT	wartość brutto za dzierżawę w skali 24 miesięcy
1.	2.	3.	4.	5.	6.
x	x	x	[zł.]	%	[zł.]
1.		24
				RAZEM	- zł
	Wartość brutto słownie:………………………………………………………………….
	Wartość brutto przenieść do formularza ofertowego

## CZĘŚĆ 5 OPIS WARUNKI WYMAGANE
CZĘŚĆ 5 OPIS WARUNKÓW WYMAGANYCH

	Producent……………………………………………….
	Rok produkcji………………………………………….
	Nazwa i typ…………………………………………….
Lp.	PARAMETR/FUNKCJA	PARAMETR GRANICZNY-WYMAGANY	Opis parametrów oferowanych
	Konsola lasera
1.	Długość fali promieniowania 532 nm	TAK
2.	Energia impulsu roboczego regulowana w zakresi 30mW - 1,7 W	TAK
3.	Czas ekspozycycji regulowany w zakresie 10 - 2000 ms	TAK
4.	Możliwość pracy ciągłej	TAK
5.	Laser celujący diodowy o długość fali 635 nm, moc maksymalna 1mW	TAK
6.	Czas odstępu między impulsami regulowany w zakresie 100 - 1000 ms	TAK
7.	Wielkość plamki 50-1000 ụm	TAK
8.	Konsola lasera nie zintegrowana z lampą szczelinową, co pozwala na używanie lasera również jako endolasera	TAK
9.	Filtr ochronny lekarza do pracy z lampą szczelinową	TAK
10.	Termoelektryczny system chłodzenia lasera	TAK
11.	Współpraca z następującymi typami endosond laserowych z elastycznym końcem:	TAK
	- endosonda z oświetleniem 23G i 25G	TAK
	- endosonda 23G, 25G, 27G	TAK
12.	Możliwość rozbudowy o oftamoskop dwuokularowy pośredni pozwalający na:	TAK
	- regulację wielkości plamki lasera,	TAK
	- regulację wielkości plamki oświetlacza,	TAK
	- pionowe przemieszczanie plamki lasera w obrębie plamki oświetlającej,	TAK
	- pracę w przypadku wąskiej źrenicy (linia optyczna współosiowa z promieniem lasera).	TAK
	Lampa szczelinowa	TAK
1.	Optyka typu Zeiss	TAK
2.	5-stopniowy zmieniacz powiększeń w zakresie 6x - 40x	TAK
3.	Okulary o powiększeniu 12,5x , z korekcją wady min. +/- 6dpt	TAK
4.	Długość szczeliny regulowana w sposób ciągły w zakresie 1,6 - 11 mm	TAK
5.	Szerokość szczeliny regulowana w sposób ciągły w zakresie 0 - 12 mm	TAK
6.	Filtry: niebieski, bezczerwienny, absorbujący ciepło	TAK
7.	Rzeczywiste pole widzenia 5,2 - 37 mm	TAK
8.	Stolik elektryczny pod lampę szczelinową	TAK
Rok produkcji: nie starszy niż 2014		TAK
Dokumentacja w języku polskim		TAK

	UWAGA
1.	W kolumnie 4 należy opisać parametry oferowane i podać zakresy.
2.	Parametry określone w kolumnie nr 2 są parametrami granicznymi, których nie spełnienie spowoduje odrzucenie oferty.
3.	Brak opisu będzie traktowany jako brak danego parametru w oferowanej konfiguracji urządzeń

## CZĘŚĆ 6 ZAD 1 i 2
CZĘŚĆ 6 ZADANIE 1
OKULISTYCZNY MIKROSKOP OPERACYJNY- DZIERŻAWA
TABELA A
L.p.	Nazwa aparatu, data produkcji, wartość	Ilość opłat w skali 24 m-cy	Opłata za dzierżawę brutto w skali 1 miesiąca	VAT	Wartość brutto za dzierżawę w skali 24 miesięcy
1.	2.	3.	4.	5.	6.
x	x	x	x	%	[zł.]
1.		24
2.
				RAZEM A:	- zł

CZĘŚĆ 6 ZADANIE 2
Aparat z funkcją pomiaru długości gałki ocznej i kalkulacji mocy wszczepu wewnątrzgałkowego

TABELA B
L.p.	Nazwa aparatu, data produkcji, wartość	Ilość opłat w skali 24 m-cy	Opłata za dzierżawę brutto w skali 1 miesiąca	VAT	Wartość brutto za dzierżawę w skali 24 miesięcy
1.	2.	3.	4.	5.	6.
x	x	x	[zł.]	%	[zł.]
1.		24
				RAZEM B	- zł

	TABELA C
	CZĘŚĆ 6 ZAD 1 + ZAD 2	- zł
	RAZEM A+RAZEM B=WARTOŚĆ RAZEM C

	Wartość brutto z pozycji RAZEM C słownie:………………………………………………………………….
	OCENIE PODLEGA CAŁA CZĘŚĆ 6 ZAD 1 + ZAD 2 -WARTOŚĆ RAZEM C
	Wartość brutto RAZEM C przenieść do formularza ofertowego

## CZĘŚĆ 6 ZAD 1 WYMAGANE WARUNKI
CZĘŚĆ 6 ZADANIE 1 OPIS WARUNKÓW WYMAGANYCH

	OKULISTYCZNE MIKROSKOPY OPERACYJNE
	Producent……………………………………………….
	Rok produkcji………………………………………….
	Nazwa i typ…………………………………………….
Lp.	PARAMETR/FUNKCJA	PARAMETR GRANICZNY-WYMAGANY	Opis parametrów oferowanych
MIKROSKOP OKULISTYCZNY Z SYSTEMEM WGLĄDU W TYLNI ODCINEK OKA, ORAZ SYSTEMEM WIZUALIZACJI 3D
1.	Mikroskop rok produkcji nie starszy niż 2017	TAK
2.	Ogniskowa soczewki głównej 200 mm Soczewka mikroskopu zainstalowana powyżej źródła światła	TAK
3.	Hamulce elektromagnetyczne	TAK
4.	Źródło światła halogenowe, zainstalowane bezpośrednio w głowicy mikroskopu, bez konieczności użycia światłowodu, soczewka obiektywu w mikroskopie ustawiona powyżej źródła światła	TAK
5.	Okular główny z regulacją kąta nachylenia w zakresie min. 0-215 stopni	TAK
6.	Okulary w binokularze o powiększeniu 10 x	TAK
7.	Powiększenie sterowane elektrycznie min. 4x	TAK
8.	Oświetlenie koaksjalne o minimalnej powierzchni 1750mm	TAK
9.	Przełącznik wielofunkcyjny bezprzewodowy, min. 16 funkcyjny, wodoszczelny	TAK
10.	Możliwość ustawienia głowicy w zakresie od -30 do +90 stopni	TAK
11.	Ekran sterujący na wysokości oczu operatora	TAK
12.	Ekran dodatkowy z możliwością sterowania funkcjami mikroskopu oraz wyświetlania obrazu z zainstalowanej kamery	TAK
13.	Możliwość zaprogramowania parametrów dla min. 5 użytkowników	TAK
14.	Zasięg ramienia min. 1305 mm	TAK
15.	Zwarta podstawa jezdna o średnicy max. 840 mm	TAK
16.	Szerokokątny system wglądu w tylny odcinek oka z elektrycznym inwerterem obrazu	TAK
17.	Klasa ochronności 1, Typ B	TAK
18.	Źródło zasilania: 110-240V; 50-60 Hz	TAK
System wglądu w tylni odcinek
19.	Inwerter obrazu elektryczny – 1 szt.	TAK
20.	Osłona gumowa na przełącznik inwertera – 1 szt.	TAK
21.	BIOM 5C – 2 szt.	TAK
22.	Soczewka redukcyjna 200 mm – 2 szt.	TAK
23.	Soczewka WI-FI Specjal Quartz – 4 szt.	TAK
24.	Adaptacja do mikroskopu – 1 szt.	TAK
25.	Kabel do mikroskopu – 1 szt.	TAK
3D system wizualizacji
26.	Moduł zapisujący obraz ICM (kamera zamontowana na mikroskopie)	TAK
27.	Wbudowana jednostka przetwarzająca EPU (komputer wbudowany w ruchomy wózek	TAK
28.	Płaskoekranowy wyświetlacz 3D (wbudowany w ruchomy wózek) o pełnej rozdzielczości 3840 x 2160p	TAK

	Producent……………………………………………….
	Rok produkcji………………………………………….
	Nazwa i typ…………………………………………….
Lp.	PARAMETR/FUNKCJA	PARAMETR GRANICZNY-WYMAGANY	Opis parametrów oferowanych
MIKROSKOP OKULISTYCZNY
1.	Mikroskop, rok produkcji nie starszy niż 2017 rok	TAK
2.	Ogniskowa soczewki głównej 200 mm Soczewka mikroskopu zainstalowana powyżej źródła światła	TAK
3.	Hamulce elektromagnetyczne	TAK
4.	Źródło światła halogenowe, zainstalowane bezpośrednio w głowicy mikroskopu, bez konieczności użycia światłowodu, soczewka obiektywu w mikroskopie ustawiona powyżej źródła światła	TAK
5.	Okular główny z regulacją kąta nachylenia w zakresie min. 0-215 stopni	TAK
6.	Okulary w binokularze o powiększeniu 10 x	TAK
7.	Powiększenie sterowane elektrycznie min. 4x	TAK
8.	Oświetlenie koaksjalne o minimalnej powierzchni 1750mm	TAK
9.	Przełącznik wielofunkcyjny bezprzewodowy, min. 16 funkcyjny, wodoszczelny	TAK
10.	Możliwość ustawienia głowicy w zakresie od -30 do +90 stopni	TAK
11.	Ekran sterujący na wysokości oczu operatora	TAK
12.	Ekran dodatkowy z możliwością sterowania funkcjami mikroskopu oraz wyświetlania obrazu z zainstalowanej kamery	TAK
13.	Możliwość zaprogramowania parametrów dla min. 5 użytkowników	TAK
14.	Zasięg ramienia min. 1305 mm	TAK
15.	Zwarta podstawa jezdna o średnicy max. 840 mm	TAK
16.	Szerokokątny system wglądu w tylny odcinek oka z elektrycznym inwerterem obrazu	TAK
17.	Klasa ochronności 1, Typ B	TAK
18.	Źródło zasilania: 110-240V; 50-60 Hz	TAK
	UWAGA:
1.	W kolumnie 4 należy opisać parametry oferowane i podać zakresy.
2.	Parametry określone w kolumnie nr 2 są parametrami granicznymi, których nie spełnienie spowoduje odrzucenie oferty.
3.	Brak opisu będzie traktowany jako brak danego parametru w oferowanej konfiguracji urządzeń

## CZĘŚĆ 6 ZAD 2 WARUNKI WYMAGANE
CZĘŚĆ 6 ZADANIE 2 OPIS WARUNKÓW WYMAGANYCH
Biometr optyczny (okulistyczny) wraz z śródoperacyjnym systemem pozycjonowania soczewek torycznych - kompatybilny z mikroskopem z CZĘŚCI 6 ZADANIE 1

	Producent……………………………………………….
	Rok produkcji………………………………………….
	Nazwa i typ…………………………………………….
Lp.	PARAMETR/FUNKCJA	PARAMETR GRANICZNY-WYMAGANY	Opis parametrów oferowanych
Biometr optyczny (okulistyczny) wraz z śródoperacyjnym systemem pozycjonowania soczewek torycznych - kompatybilny z mikroskopem z części 6 zadanie 1		TAK
1.	Aparat z funkcją biometrii gałki ocznej i kalkulacji wszczepu wewnątrzgałkowego	TAK
2.	Technologia obrazowania SS-OCT Swept Source	TAK
3.	Zakres długości fali wiązki pomiarowej: 1050-1080 nm	TAK
4.	Pomiar długości gałki ocznej AL w zakresie 14 – 38 mm.	TAK
5.	Pomiar keratometrii – 16 punktów pomiarowych	TAK
6.	Pomiar grubości soczewki	TAK
7.	Kalkulacja mocy wszczepu za pomocą formuł co najmniej SRK/T, Hagis, Holladay II, Hoffer-Q	TAK
8.	Kalkulacja mocy oraz osi wszczepu soczewek torycznych - Barrett Toric Calculator	TAK
9.	Pojedyńczy pomiar wykonywany bezkontaktowo, w czasie poniżej 1 sek.	TAK
10.	Stolik elektryczny mobilny. Płynna elektryczna regulacja wysokości.	TAK
11.	Sprzęt kompatybilny z dostarczonym mikroskopem	TAK
12.	Dedykowany komputer do aparatu, oparty o system operacyjny Windows 10. W zestawie monitor min. 21”, klawiatura, mysz, drukarka laserowa kolorowa.	TAK
	Przystawka do mikroskopu operacyjnego:	TAK
13.	Śródoperacyjna lokalizacja osi wszczepu soczewki torycznej na podstawie pomiarów przedoperacyjnych	TAK
14.	Śródoperacyjne oznaczanie lokalizacji i wielkości kapsuloreksji na podstawie pomiarów przedoperacyjnych	TAK
Rok produkcji: nie starszy niż 2019		TAK
Dokumentacja w języku polskim		TAK

	UWAGA
1.	W kolumnie 4 należy opisać parametry oferowane i podać zakresy.
2.	Parametry określone w kolumnie nr 2 są parametrami granicznymi, których nie spełnienie spowoduje odrzucenie oferty.
3.	Brak opisu będzie traktowany jako brak danego parametru w oferowanej konfiguracji urządzeń