

Kraków, dn. 14.06.2024 r.

SZP-271/20-2/2024

**Do wszystkich zainteresowanych**

**Dot. sprawy: SZP/20/2024 - wyjaśnienie i zmiany treści SWZ**

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: **Dostawa akcesoriów eksploatacyjnych do: znieczularki, diatermii, ssaków medycznych, akcesoriów do gastroskopów   
i kolonoskopów.**

1. **WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ**

Działając na podstawieart. 284 ust. 2ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (zwana dalej: PZP), Zamawiający przekazuje poniżej treść zapytań, które wpłynęły do Zamawiającego wraz z wyjaśnieniami:

**Pytanie 1**

Pakiet 2, pozycja 2:

Czy Zamawiający dopuści jednorazową dzieloną elektrodę neutralną bez kabla dla dorosłych? Dzielona powierzchnia przewodząca 105 cm2, podłoże z wodoodpornej, elastycznej pianki, pierścień bezpieczeństwa gwarantujący równomierny rozkład prądu, powierzchnia przewodząca pokryta hydrożelem absorbującym wilgoć, Klej i hydrożel przyjazny dla skóry.

**ODPOWIEDŹ: Zamawiający dopuszcza.**

**Pytanie 2**

Pakiet 2, pozycja 7:

Czy Zamawiający dopuści uchwyt monopolarny z kablem przyłączeniowym o dł. 4 m, wtyczka 1 bolcowa standard ERBE ICC/ACC/VIO, średnica gniazda do mocowania narzędzi 4 mm, przycisk do aktywacji osobno do cięcia i koagulacji, gniazdo mocowania narzędzi sześciokątne zabezpieczające przed obrotem, ilość cykli sterylizacji 400?

**ODPOWIEDŹ: Zamawiający dopuszcza.**

**Pytanie 3**

Pakiet 2, pozycja 8:

Czy Zamawiający dopuści uchwyt monopolarny (dł. uchwytu około 165 mm), z kablem przyłączeniowym o dł. 4 m, wtyczka 1 bolcowa standard ERBE ICC/ACC/VIO, średnica gniazda do mocowania narzędzi 4 mm, przycisk do aktywacji osobno do cięcia i koagulacji, gniazdo mocowania narzędzi sześciokątne zabezpieczające przed obrotem, ilość cykli sterylizacji 400?

**ODPOWIEDŹ: Zamawiający dopuszcza.**

**Pytanie 4**

Pakiet 2, pozycja 10:

Czy Zamawiający dopuści przedłużkę wielorazową do elektrod monopolarnych o śr. 4 mm, dł. robocza 15 cm, wtyk do uchwytu o śr. 4 mm?

**ODPOWIEDŹ: NIE, Zamawiający nie dopuszcza.**

**Pytanie 5**

Pakiet nr 4. Poz.1-3

Czy Zamawiający, w trosce o zachowanie uczciwej konkurencji, dopuści do postępowania system

równoważny do opisanego – o następujących parametrach: wkłady posiadają w pokrywie jeden króciec

przyłączeniowy (do pacjenta) oraz wtyk „próżnia”, o różnej średnicy, co zapobiega mylnemu podłączeniu

drenów. Króciec pacjenta jest uniwersalny: gładki, rozszerzający się, dostosowany do drenów o różnej

średnicy; nie jest obrotowy, ponieważ obrotowy jest cały wkład, w tym sensie, że można go umieścić w

kanistrze w dowolnej pozycji i tym samym skierować króciec w stronę pacjenta. Wkłady częściowo

sprasowane, co ogranicza przestrzeń magazynową. Pojemniki wielorazowe wyposażone są w zaczep do

mocowania (identyczny, jak w opisanym systemie), bez innych przyłączy (brak króćca przy pojemniku -

próżnia podłączana bezpośrednio do wkładu, by uzyskać lepsze parametry ssania). Pojemniki 1000 ml

mają kształt okrągły – stosowane z powodzeniem przy aparatach anastezjologicznych. Pozostałe jak w

SIWZ.

Zgoda Zamawiającego umożliwi zaoferowanie systemu najnowocześniejszego na rynku, ze względu na

opatentowaną, antybakteryjną technologię produkcji wkładów i pojemników (co jest potwierdzone

badaniami laboratoryjnymi wg. ISO 22196). Deklarujemy bezpłatną wymianę wyposażenia obecnie

używanego na oddziałach (pojemniki mocowane w identyczny sposób, jak obecne).

**ODPOWIEDŹ: NIE, Zamawiający nie dopuszcza.**

**Zamawiający posiada zapasy karnistrów plastikowych 1000, 2000, 3000 ml oraz zapasy filtrów antybakteryjno hydrofobowych. Oferowane rozwiązanie nie jest kompatybilne z obecnie stosowanym system odsysania. W związku z powyższym oferowany system spowoduje niewykorzystanie asortymentu będącego na wyposażeniu Szpitala.**

**Pytanie 6**

Pakiet nr 4. Poz.11

Czy Zamawiający dopuści zestaw w opakowaniu foliowym, od różnych producentów ale spełniający

wymóg kompatybilności, z drenem łączącym dodatkowo pakowanym w foliowe opakowanie wewnętrzne

oraz foliowo -papierowe zewnętrzne, z końcówkami żeńska- łącznik schodkowy z regulacją ssania typu

kapkon?

**ODPOWIEDŹ: NIE, Zamawiający nie dopuszcza.**

**Pytanie 7**

Pakiet nr 4. Poz.5

Czy Zamawiający dopuści łącznik do podłączenia próżni, kompatybilny z oferowanym systemem?

**ODPOWIEDŹ: NIE, Zamawiający nie dopuszcza.**

1. **ZMIANA TREŚCI SWZ**

Działając w oparciu o art. 286 ust. 1 PZP, Zamawiający informuje, że zmianie uległy zapisy SWZ

Zamawiający informuje, że dokonuje następujących zmian:

* SWZ, Rozdz. XXIV TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ, ust. 1 w następujący sposób (zmiany zaznaczono kolorem czerwonym):

*„1. Wykonawca jest związany ofertą do dnia* ***19.07.2024 r.,*** *przy czym pierwszym dniem związania ofertą jest dzień, w którym upływa termin składania ofert.”*

* SWZ, Rozdz. XXVI SPOSÓB ORAZ TERMIN SKŁADANIA OFERT, ust. 1 w następujący sposób (zmiany zaznaczono kolorem czerwonym):

*„1. Ofertę wraz z wymaganymi dokumentami należy umieścić na* [*platformazakupowa.pl*](http://platformazakupowa.pl) *pod adresem:* [*https://platformazakupowa.pl/transakcja/935206*](https://platformazakupowa.pl/transakcja/935206)

*w myśl ustawy pzp na stronie internetowej prowadzonego postępowania do dnia* ***20.06.2024 r****. do godziny* ***10:00****”*

* SWZ, Rozdz. XXVII OTWARCIE OFERT, ust. 1 w następujący sposób (zmiany zaznaczono kolorem czerwonym):

*„1. Otwarcie ofert nastąpi w dniu* ***20.06.2024 r.*** *o godzinie* ***10:05****”*

Zmiana ogłoszenia została zamieszczona w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 14.06.2024 r. pod numerem 2024/BZP 00367024

Zamawiający informuje, że pozostałe zapisy SWZ nie ulegają zmianie.

Specjalista

ds. Zamówień Publicznych

mgr Anna Winiarska