Załącznik Nr 1 do SWZ

FORMULARZ ASORTYMENTOWO - CENOWY

Pakiet nr 1 – Stentgrafty brzuszne rozwidlone i piersiowe proste

| Lp. | OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA – parametry wymagane | Zamawiana ilość sztuk | Cena jednostkowa netto za sztukę | Wartość Netto (kol.3*4) | Stawka VAT % | Wartość brutto | Nazwa handlowa Producent Nr katalogowy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1. | Stentgrafty brzuszne rozwidlone i piersiowe proste: stentgraft kompletny tzn. składający się z części zasadniczej, fabrycznie wykonanej oraz takiej ilości przedłużek, która umożliwi prawidłową implantację stentgraftu w standardowych warunkach. - materiał: nitinol, pokrycie: poliester - optymalna widoczność w obrazie RTG: markery na brzegach pokrycia stentgraftu - w zestawie: balon do modelowania stentgraftu i 2 super sztywne prowadniki do stentgraftów: 0,035” dł. 260cm. Stentgraft do tętniaków aorty brzusznej: - średnica: od 23 do 36mm - dostępne trzy konfiguracje części głównej: rozwidlona, typu „aortouniiliac” oraz typu „rurka brzuszna” - długość części głównej stentgraftu rozwidlonego (liczona część pokryta stentgraftu od góry do końca dłuższej nóżki) od 124 do 166mm. Średnica części biodrowej części głównej od 13 do 20mm, z nóżki kontralateralnej od 10 do 28mm - długość przedłużek biodrowych –82mm - system wprowadzajacy 18-20F dla części głównej i 14-16F dla nóżki kontralateralnej - możliwość fiksacji nadnerkowej - korona nadnerkowa o długości 15mm, wycinana laserowo z jednego elementu - w standardzie dostępne przedłużki aortalne i biodrowe - minimalna długość szyi tętniaka: 10mm-wg instrukcji użytkowania - dopuszczalne zagięcie podnerkowe szyi tętniaka - do 75 stopni –wg instrukcji użytkowania System do tętniaków aorty piersiowej: - średnica od 22 do 46mm - długość części pokrytej od 112 do 212mm dla części głównych (proksymalnych) - stentgraft umożliwiający fiksacje bezpośrednio przy ujściu tętnicy podobojczykowej (zakończenie bliższego końca stentgraftu w postaci korony niepokrytej tkaniną) - system wprowadzający od 22 do 25F dla wszystkich średnic. Modułowa budowa stentgraftu umożliwiająca teleskopowe ustawienie protez w trakcie zabiegu w standardzie dostępne części główne proste z niepokrytym tkaniną pierwszym segmencie oraz trzy konfiguracje części dystalnych: proste modele dystalne całkowicie pokryte tkaniną, zwężające się modele dystalne całkowicie pokryte tkaniną oraz proste modele dystalne z ostatnim segmentem niepokrytym tkaniną. Stentgraft umożliwiający implantację w odcinku piersiowym aorty w przypadku tętniaka i ostrego rozwarstwienia, zakończenie stentraftu umożliwiające implantację przy szyi tętniaka i ostrego rozwarstwienia, zakończenie stentgraftu umożliwiające implantację przy szyi tętniaka od 15 mm długości. Brak metalowych połączeń pomiędzy poszczególnymi nitinolowymi segmentami stentgaftu. Stentgraft powinien całkowicie przylegać do ściany aorty przy znacznych kątowych i różnych stopniach przewymiarowania. | 60 |  |  |  |  |  |
|  | RAZEM |  |  |  |  |  |  |

Zamawiający wymaga aby Wykonawca przedstawił w formularzu asortymentowo-cenowym wszystkie numery katalogowe zaoferowanych wyrobów medycznych.

Brak podania numerów katalogowych (REF/kod produktu) będzie skutkowało odrzuceniem oferty.

...................................................................................................

Podpis Wykonawcy

Załącznik Nr 2 do SWZ

FORMULARZ ASORTYMENTOWO - CENOWY

Pakiet nr 2 – Cewniki do trombolizy celowanej

| Lp. | OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA – parametry wymagane | Zamawiana ilość sztuk | Cena jednostkowa netto za sztukę | Wartość Netto (kol.3*4) | Stawka VAT % | Wartość brutto | Nazwa handlowa Producent Nr katalogowy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1. | Cewnik do trombolizy celowanej, rozmiar do 5F, współpracujący z prowadnikiem 0,035”, długości co najmniej dwie z zakresu 45-60cm i ponad 100-140cm, co najmniej dwa radioznaczniki określające zakres bocznych otworów. Co najmniej 2 długości odcinka z bocznymi otworami – co najmniej jedna z zakresu 10-15cm i co najmniej jedna z zakresu 20-35cm | 20 |  |  |  |  |  |
|  | RAZEM |  |  |  |  |  |  |

Zamawiający wymaga aby Wykonawca przedstawił w formularzu asortymentowo-cenowym wszystkie numery katalogowe zaoferowanych wyrobów medycznych.

Brak podania numerów katalogowych (REF/kod produktu) będzie skutkowało odrzuceniem oferty.

...................................................................................................

Podpis Wykonawcy

Załącznik Nr 3 do SWZ

FORMULARZ ASORTYMENTOWO - CENOWY

Pakiet nr 3 – Zestaw do chemoembolizacji guzów wątroby

| Lp. | OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA – parametry wymagane | Zamawiana ilość zestawów | Cena jednostkowa netto za zestaw | Wartość Netto (kol.3*4) | Stawka VAT % | Wartość brutto | Nazwa handlowa Producent Nr katalogowy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1. | Zestaw: 1. Mikrosfery do chemoembolizacji zbudowane na bazie polimeru glikolu polietylenowego; - mogą być obciążone chemioterapeutykiem, w tym: irinotekan lub doxorubicyna; - ściśliwe, hydrofilne, nieresorbowane, niewywołujące reakcji zapalnej; - precyzyjnie kalibrowane, co najmniej 3 wielkości mikrosfer: 100μm+/-25 μm; 200 μm+/-50 μm; 400 μm+/-50 μm - pakowane w strzykawki 2. Mikrocewnik hydrofilny, terapeutyczny z powłoką hydrofilną, z odpornością na załamania struktury podłużnej, ściskanie, zginanie i brakiem opalizacji światła na zgięciu. Dodatkowo: - elastyczność części dystalnej na ostatnich 30mm; - atraumatyczna, miękka końcówka na ostatnich 0,9mm, kształtowalna mandrylem; - bardzo dobry przepływ kontrastu przy dużych ciśnieniach; - szeroka kompatybilność z wieloma środkami embolizacyjnymi, takimi jak: cząsteczki PVA, NBCA., etanol, lipidol, płynne środki embolizacyjne, mikrosfery, różne środki kontrastowe; - co najmniej 3 długości 110cm, 130cm i 150 cm; - różne średnice wewnętrzne, co najmniej: 0,023” (0,57mm) dla 2,4 Fr (kompatybilny z prowadnikiem 0,018”); 0,025” (0,65mm) dla 2,7 Fr (kompatybilny z prowadnikiem 0,021”) oraz 0,027” (0,70mm) dla 2,8 Fr (kompatybilny z prowadnikiem 0,021”); Dedykowany prowadnik hydrofilny w zestawie. | 15 |  |  |  |  |  |
|  | RAZEM |  |  |  |  |  |  |

Zamawiający wymaga aby Wykonawca przedstawił w formularzu asortymentowo-cenowym wszystkie numery katalogowe zaoferowanych wyrobów medycznych.

Brak podania numerów katalogowych (REF/kod produktu) będzie skutkowało odrzuceniem oferty.

...................................................................................................

Podpis Wykonawcy

Załącznik Nr 4 do SWZ

FORMULARZ ASORTYMENTOWO - CENOWY

Pakiet nr 4 – Prowadnik zakrzywiony

| Lp. | OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA – parametry wymagane | Zamawiana ilość sztuk | Cena jednostkowa netto za sztukę | Wartość Netto (kol.3*4) | Stawka VAT % | Wartość brutto | Nazwa handlowa Producent Nr katalogowy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|  | Prowadnik zakrzywiony o długości 60cm (+/-5cm) służący do zakładania cewników naczyniowych do hemodializy, obie końcówki prowadnicy elastyczne, kompatybilne z cewnikami dializacyjnymi (czasowe i permanentne) | 25 sztuk (w tym opcja 10 sztuk) |  |  |  |  |  |
|  | RAZEM |  |  |  |  |  |  |

Zamawiający wymaga aby Wykonawca przedstawił w formularzu asortymentowo-cenowym wszystkie numery katalogowe zaoferowanych wyrobów medycznych.

Brak podania numerów katalogowych (REF/kod produktu) będzie skutkowało odrzuceniem oferty.

...................................................................................................

Podpis Wykonawcy

Załącznik nr 5 do SWZ

Miejscowość ………………. dnia ……………….

OFERTA

DLA SAMODZIELNEGO PUBLICZNGO SZPITALA KLINICZNEGO

IM. ANDRZEJA MIELĘCKIEGO ŚLĄSKIEGO UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO

W KATOWICACH

Nazwa wykonawcy …………………………………………................................…………………………………

Siedziba ……………………………………………………………....................................………………………….

REGON ……………………………….............. NIP …………………………......................……………

Tel. ………………………………..............…

Osoba upoważniona do kontaktu z zamawiającym ……………………………………………

Tel …………………   e-mail ……………………………………………………………………………..

Osoba upoważniona do podpisania umowy :

……………. ………………………………………………………………………….

Wadium wniesione w pieniądzu należy zwrócić na konto

……………………………………………………………

Wadium wniesione w postaci gwarancji należy odesłać do wystawcy gwarancji :

……………………………………………………………………… (wskazać adres mailowy)

Zamawiający wymaga wypełnienia wszystkich pól / podania wszystkich danych wymaganych w ramce powyżej

W nawiązaniu do ogłoszenia o przetargu nieograniczonym oferuję wykonanie dostawy sprzętu do zabiegów angiograficznych 2 - depozyt na warunkach określonych  w specyfikacji warunków zamówienia za cenę

## Pakiet nr ..…2

bez podatku VAT………………...…………………zł

podatek VAT ………% …………………………….zł

z podatkiem VAT ………………………………….zł

Słownie: ……………………………………………………………………………………...........zł

Wykonawca zobowiązany jest do powtórzenia powyższego wzoru tyle razy, na ile części – pakietów składa ofertę; należy wpisać nr pakietu

- Oświadczamy, że cena/y brutto zawarta/e w Ofercie zawierają wszystkie koszty, jakie ponosi Zamawiający w przypadku wyboru niniejszej oferty.

- Oświadczamy, że należymy do grupy mikro / małych / średnich przedsiębiorstw / dużych przedsiębiorstw 3

- Oświadczamy, że akceptujemy warunki płatności określone przez Zamawiającego 
w Specyfikacji Warunków Zamówienia przedmiotowego postępowania.

- Oświadczamy, że jesteśmy związani niniejszą ofertą przez okres wskazany w SWZ.

- Oświadczenie dotyczące tajemnicy przedsiębiorstwa (zaznaczyć właściwy kwadrat):

ÿ  Żadna z informacji wskazanych w ofercie nie stanowi tajemnicy przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji

ÿ   Wskazane poniżej informacje wskazane w ofercie stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji i w związku z tym nie mogą być one udostępniane,                       w szczególności innym uczestnikom postępowania. Na dowód, że zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa przedstawiam/-y dokumenty w postaci:

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

| Lp. | Rodzaj informacji | Strony w ofercie |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | od numeru | do numeru |

- Oświadczam, że wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art.13 lub art.14 RODO

- Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z treścią SWZ, projektem umowy, i zobowiązujemy się, w przypadku wyboru naszej oferty, do zawarcia umowy zgodnej z niniejszą ofertą, na warunkach określonych w SWZ, w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.

- Oświadczam, że wybór mojej/naszej oferty będzie prowadził do powstania u zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług, o którym mowa                        w rozdziale II podrozdziale 9 SWZ:

- Tak3 powyższy obowiązek podatkowy będzie dotyczył ………………………………….…………………4
 Nie3.

- Oświadczamy, że przedmiot zamówienia zamierzamy wykonać sami/przewidujemy powierzyć podwykonawcom części zamówienia3: Część zamówienia przewidziana do wykonania przez podwykonawcę ………………………………….  Nazwa i adres podwykonawcy …………………………..4

4  wypełnia wykonawca

- Oświadczam, że wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art.13 lub art.14 RODO 1)  wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postepowaniu *

__________ dnia __ __ 2024 roku

_______________________

1) rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1).

* W przypadku gdy wykonawca nie przekazuje danych osobowych innych niż bezpośrednio jego dotyczących lub zachodzi wyłączenie stosowania obowiązku informacyjnego, stosownie do art. 13 ust. 4 lub art. 14 ust. 5 RODO treści oświadczenia wykonawca nie składa (usunięcie treści oświadczenia np. przez jego wykreślenie).

Wykonawca wypełnia, o ile dotyczy

2  należy wpisać numer oferowanego Pakietu i powtórzyć w/w zapis (w ramce) tyle razy ile pakietów jest oferowanych

3  niepotrzebne skreślić