## Pakiet_nr_1
| PAKIET NR 1 | FORMULARZ ASORTYMENTOWO - CENOWY
| OPAKOWANIA PAPIEROWO FOLIOWE | MATERIAŁY DO STERYLIZACJI
L.p. | Asortyment | j.m. | ilość | Cena netto | Wartość netto | Vat % | Cena brutto | Wartość brutto
| Rękawy papierowo-foliowe ze wskaźnikiem sterylizacji w parze wodnej i formaldehydzie - gramatura papieru 70 g/m2 - folia minimum pięciowarstwowa, grubość folii maksimum 52 mikrony - wskaźniki chemiczne procesu sterylizacji do pary wodnej, tlenku etylenu i formaldehydu oznaczenia nr serii, rozmiaru, nr katalogowego i wskaźniki umieszczone na papierze pod folią poza przestrzenią pakowania - jednoznacznie oznaczony kierunek otwierania, oznaczenie CE umieszczone na opakowaniu zbiorczym, - wytrzymałe na rozdarcie, przebicie, rozciąganie w stanie suchym i mokrym, wytrzymałość zgrzewu minimum 4,2N/15mm - wysoka bariera bakteriologiczna oraz możliwość długiego składowania materiałów w stanie sterylnym, wymagane oświadczenie producenta o okresie przechowywania wyrobów w stanie sterylnym – min. 6 miesięcy - zgodne z normą EN ISO 11607-1 , EN 868-3 i 5 oraz spełniające wymagania Dyrektywy Wyrobów Medycznych MDD 93/42/EEC (klasa I) i posiadające znak CE | x | x | x | x | x | x | xx
1 | Rękaw papierowo-foliowy do sterylizacji płaski 75 mmx200 m | szt. | 15
2 | Rękaw papierowo-foliowy do sterylizacji płaski 100 mmx200 m | szt. | 20
3 | Rękaw papierowo-foliowy do sterylizacji płaski 150mm x 200m. | szt. | 20
4 | Rękaw papierowo-foliowy do sterylizacji płaski 200 mmx200 m | szt. | 15
5 | Rękaw paperowo-foliowy do sterylizacji płaski 250 mmx200 m | szt. | 10
6 | Rękaw papierowo-foliowy do sterylizacji z fałdąi 250mmx100 m. | szt. | 2
7 | Rękaw papierowo-foliowy do sterylizacji płaski 50 mm x 200 mm | szt. | 10
8 | Torebki posterylizacyjne, oslonowe do transportu i przechowywania samoprzylepne 300mm x 500mm | szt. | 250
9 | Torebki posterylizacyjne, oslonowe do transportu i przechowywania samoprzylepne 400mm x 760mm | szt. | 200
10 | Test walidacyjny zgrzewu z polami do protokołu, [tzn. daty, numeru, parametrów zgrzewu, wyniku, uwag, wskazania konieczności działań korygujących: zmiany ustawień lub/i działań serwisowych], test wykonany z identycznych surowców jak opakowania papierowo-foliowe. Op. 250 szt. | op. | 2
11 | Test do badania integralności zgrzewu zgodnie z PN-EN ISO 11607-1 - test barwnikowy, 20 szt. | op. | 1
[5 empty] | 0 |  |  | 0
| /podpis i pieczątka uprawnionego przedstawiciela wykonawcy/ |  |  |  | /miejscowość i data/
Dopuszcza się inne wielkości opakowań pod warunkiem przeliczenia ilości do pełnego opakowania handlowego w górę
Note on B599: m.bednarska:a wczym ma być równoważny?

## Pakiet_nr__2
| PAKIET NR 2 | FORMULARZ ASORTYMENTOWO - CENOWY
| PAPIERY KREPOWE, TAŚMY DO PAKOWANIA | MATERIAŁY DO STERYLIZACJI
L.p. | Asortyment | j.m. | ilość | Cena netto | Wartość netto | Vat % | Cena brutto | Wartość brutto
| Papier do sterylizacji, krepowany, kolor biały lub zielony, gramatura 60g/m2, Wytrzymałość na rozciąganie liniowe na sucho w kierunku walcowania nie mniej niż 2,0 kN/m, w kierunku poprzecznym nie mniej niż 1,6 kN/m. Wytrzymałość na rozciąganie liniowe na mokro w kierunku walcowania nie mniej niż 0,9 kN/m, w kierunku poprzecznym nie mniej niż 0,6 kN/m. Zawartość chlorków maksymalnie 0,015%, siarczanów maksymalnie 0,018 % | xx | xx | xx | xx | x | x | x
1 | Papier rozmiar 100x100cm | szt. | 10000
2 | Papier rozmiar 120x120cm | szt. | 3000
| Kombinowane opakowanie sterylizacyjne arkuszowe składające się z niebieskiego opakowania wykonanego z połączonych warstw polipropylenowych (PP): trzy typu splątane włókna oraz dwie typu stopiona warstwa przepuszczalna o parametrach: gramatura 37g/m2,Wytrzymałość na rozciąganie w kierunku wytwarzania N 106,Wytrzymałość na rozciąganie w poprzek kierunku wytwarzania 79N,Rozciąganie w kierunku wytwarzania 65%,Rozciąganie w poprzek kierunku wytwarzania 75%,Wytrzymałość na rozdarcie w kierunku wytwarzania 44N,Wytrzymałość na rozdarcie w poprzek kierunku wytwarzania 37N,Odporność na zwilżanie wodą mm H2 0 496,Przepuszczalność powietrza m3/m2/s 0,57.oraz z zielonej włókniny wykonanej z celulozy wzmocnionej włóknem syntetycznym o parametrach jak niżej: zawartość chlorków nie więcej niż 0,015% zawartość siarczanów nie więcej niż 0,177 % wytrzymałość na rozciąganie liniowe na sucho w kierunku walcowania niemniej niż 1,5 kN/m w kierunku poprzecznym niemniej niż 1,1 kN/m wytrzymałość na rozciąganie liniowe na mokro w kierunku walcowania niemniej niż 0,95 kN/m w kierunku poprzecznym niemniej niż 0,7 kN/m wytrzymałość na przepuklenie nie mniej niż na sucho 175 kPa na mokro 130 kPa wydłużenie do zerwania w kierunku walcowania min 8 % w kierunku poprzecznym min 12 % gramatura nominalna 52 g/m2 ± 5% wytrzymałość na rozdarcie nie mniej niż w kierunku walcowania 1000 mN w kierunku poprzecznym 1100 mN | xx | xx | xx | xx | xx | x | x
3 | rozmiar 100cmx100cm | szt. | 2500
4 | rozmiar 120cmx120cm | szt. | 2000
| Opakowanie sterylizacyjne arkuszowe Połączone warstwy polipropylenowe(PP) – trzy typu spunbonded (splątane włókna) (S) oraz dwie typu meltblown (stopiona warstwa przepuszczalna) (M) tworzące strukturę SSMMS, zapewniające wytrzymałą i pewną barierę mikrobiologiczną wykonane zgodnie z normami zharmonizowanymi z dyrektywą o wyrobach medycznych, tzn.: EN ISO 11607-1:2017 lub ISO 11607-1:2006/Amd 1:2014 oprócz tego charakteryzujące się następującymi cechami i parametrami:Kolor niebieski, możliwość stosowania dla opakowywania wyrobów sterylizowanych parą wodną, tlenkiem etylenu, formaldehydem lub plazmą, możliwość stosowania, gdy wymagana jest konieczność użycia szczególnie wytrzymałego opakowania. Wymagana charakterystyka wytrzymałościowa: Gramatura 55 g/m2, wytrzymałość na rozciąganie MD 140N, wytrzymałość na rozciąganie CD 106N, rozciąganie MD %, rozciąganie CD 89%, Wytrzymałość na rozdarcie MD71N, wytrzymałość na rozdarcie CD 48N, odporność na zwilżanie wodą 550mm H20, przepuszczalność powietrza 0,29m3/m2/s. Potwierdzenie powyższych parametrów w postaci karty charakterystyki wytrzymałościowej wydanej przez producenta. Potwierdzenie zgodności z aktualnie obowiązującymi normami. | xx | xx | xx | xx | xx | x | x
5 | rozmiar 120cmx120cm | szt. | 400
6 | Taśma wskaźnikowa do zamykania pakietów, ze wskaźnikiem procesu sterylizacji parowej, o szerokości 1,9 cm i dł 50 -55 cm. Nieodklejająca się od pakietów podczas sterylizacji. Zmiana zabarwienia jednoznaczna i łatwa w interpretacji. | szt. | 50
7 | Taśma do zamykania pakietów, bez wskaźnika procesu sterylizacji parowej, o szerokości 1,9 cm i dł 50 - 55 cm. Nieodklejająca się od pakietów podczas sterylizacji. Zmiana zabarwienia jednoznaczna i łatwa w interpretacji. | szt. | 100
[5 empty] | 0 |  |  | 0
| /podpis i pieczątka uprawnionego przedstawiciela wykonawcy/ |  |  |  | /miejscowość i data/
Dopuszcza się inne wielkości opakowań pod warunkiem przeliczenia ilości do pełnego opakowania handlowego w górę

## Pakiet_nr__3
| PAKIET NR 3 | FORMULARZ ASORTYMENTOWO - CENOWY
| AKCESORIA | MATERIAŁY DO STERYLIZACJI
L.p. | Asortyment | j.m. | ilość | Cena netto | Wartość netto | Vat % | Cena brutto | Wartość brutto
1 | Etykiety podwójnie samoprzylepne po 750 szt. w rolce, do metkownic trzyrzędowych drukujących wzdłuż przesuwu taśmy typu gke Steri-Record. Etykiety ze wskaźnikiem sterylizacji parowej typ 1.: w rzędzie pierwszym - numer operatora (1-2 symbole w tym cyfry lub litery i znaki interpunkcyjne), numer sterylizatora (1-3 symbole w tym cyfry i znaki interpunkcyjne), numer cyklu (2-3 symbole w tym cyfry i znaki interpunkcyjne), kod (2-4 symbole w tym cyfry lub litery i znaki interpunkcyjne), w rzędzie drugim - datę sterylizacji (8-12 w tym cyfry i znaki interpunkcyjne), w rzędzie trzecim - datę ważności (8-12 w tym cyfry i znaki interpunkcyjne), wałek z tuszem oraz z nieodpłatnym użyczeniem metkownic na czas trwania umowy w ilości 2 szt. w przypadku awarii metkownicy wymiana/naprawa na koszt wykonawcy. | rolka | 90
2 | Koperta z nadrukiem do dokumentowania procesów sterylizacji, liczba cykli do zaprotokołowania na kopercie (dwustronnie drukowana), miejsca na wklejenie, podwójnie samoprzylepnej etykiety , wskaźnika z PCD . Koperta posiada miejsca na zapisy decyzji w sprawie zwolnienia sterylizatora do pracy w danym dniu oraz zwolnienia każdego cyklu z podpisem osoby odpowiedzialnej za daną czynność. Op. 100 szt. | szt. | 500
3 | Rękawice ochronne, do obsługi autoklawu, bawełniane. Długość części osłaniającej przedramię 28 cm. Nadające się do prania i wielokrotnego użytku. | para | 1
4 | Szczotka do czyszczenia narzędzi, podwójnie zakończona(włosie nylon/stal) Długość szczotki 180mm | szt. | 10
5 | Zestaw szczotek z nylonowym włosiem, na metalowym rdzeniu, do czyszczenia narzędzi MIS. Można myć w myjni dezynfektorze, wytrzymuje temperaturę 134st. C. długość włosia na szczotceod 30 do 100mm, średnica włosia2,5mm,4mm,6mm 7mm,8mm,15mm. | op. | 8
6 | Szczotka z mocnym syntetycznym włosiem do czyszczenia uporczywych zanieczyszczeń. Długość szczotki 235mm długość włosia 15mm. Nadająca się do mycia w myjni dezynfektorze. Wytrzymuje temperaturę 134st. C. | szt. | 5
7 | Preparat do konserwacji narzędzi chirurgicznych, nie zawiera CFC (chlorofluorowęglowodorów), przepuszczalny dla pary wodnej, w aerozolu. Opakowanie 0,4 l. | op. | 20
8 | Wkładki absorpcyjne używane do wykładania tac narzędziowych, jak również do ich obłożenia od spodu, adsobujące nadmiar wilgoci co pozwala na osiągnięcie suchych wsadów, do sterylizacji parowej, zgodne z normą EN 868-2:2009 rozmiar 250 mm x 300 mm | szt. | 2000
9 | Olej do końcówek roboczych silników ortopedycznych, nie zawiera silikonu, przepuszczalny dla pary wodnej, w aerozolu. Opakowanie 300 ml. | op. | 20
10 | Jednorazowe osłonki papierowe na narzędzia, do ochrony narzędzi przed uszkodzeniami mechanicznym podczas transportu i sterylizacji oraz jako dodatkowe zabezpieczenie przed przebiciem opakowań sterylizacyjnych papierowych lub papierowo-foliowych, konstrukcja i budowa osłon pozwalająca na dopasowanie do kształtu różnych narzędzi oraz stabilne umocowanie, średnica obwodu otworu 15 mm. Opakowanie 100 szt. | op. | 4
11 | Etykieta wykonana z trwałego syntetycznego materiału odpornego na temp. 134 stopnie C. Wymiary 90 x 33 mm, biała. Opakowanie 100 szt. | op. | 1
12 | Plomby bezpieczeństwa do kontenerów plastikowe uniwersalne, bez wskaźnika. Opakowanie 1000 szt. | op. | 2
13 | Marker odporny na warunki sterylizacji parowej, czarny, nietoksyczny. | szt. | 40
14 | Papierowa etykieta do kontenerów firmy Aesculab bez wskaźnika i bez kleju, z polem do dokumentacji. Opakowanie 1000 szt. | op. | 1
15 | Wielorazowe narożniki na rogi tac z silikonu zapobiegające przedzieraniu opakowań, wytrzymujące warunki sterylizacji parowej. Wymiary 73x73x18 mm. Opakowanie zawiera 80 szt. | op. | 1
16 | Filtr do kontenera ze wskaźnikiem do sterylizacji parowej o średnicy 190 mm. Opakowanie zawiera 500 szt. | op. | 2
[5 empty] | 0 |  |  | 0
| /podpis i pieczątka uprawnionego przedstawiciela wykonawcy/ |  |  |  | /miejscowość i data/
Dopuszcza się inne wielkości opakowań pod warunkiem przeliczenia ilości do pełnego opakowania handlowego w górę

## Pakiet_nr__4
| PAKIET NR 4 | FORMULARZ ASORTYMENTOWO - CENOWY
| WSKAŹNIKI DO STERYLIZACJI | MATERIAŁY DO STERYLIZACJI
L.p. | Asortyment | j.m. | ilość | Cena netto | Wartość netto | Vat % | Cena brutto | Wartość brutto
1 | Zintegrowane testy do kontroli wsadu w parze wodnej, walidowane z przyrządem tetowym procesu wg PN EN 867-5/EN ISO 11140-1 z rurką i kapsułą ze stali kwasoodpornej w obudowie z tworzywa sztucznego gke Steri-Record, symulacja wsadów z narzędziami laparoskopowymi (narzędzia rurowe złożone), wsadów porowatych, narzędzi prostych. 500 szt. testów paskowych z symetrycznie rozłożoną substancją testową, pokrytych polimerem | op. | 5
2 | Testy symulacyjne Bowie-Dick, walidowane z przyrządem testowym procesu wg PN EN 867-4/ i EN ISO 11140-4 z rurką i kapsułą ze stali kwasoodpornej w obudowie z tworzywa sztucznego gke Steri-Record, symulacja wsadów z narzędziami laparoskopowymi (narzędzia rurowe złożone), wsadów porowatych (bielizna operacyjna, opatrunki), narzędzi prostych. 500 szt. testów paskowych z symetrycznie rozłożoną substancją testową, pokrytych polimerem. | op. | 2
3 | Zintegrowane testy do kontroli wsadu w formaldehydzie, zintegrowane wskaźniki chemiczne zgodne z normą EN ISO 11140-1, walidowane z przyrządem testowym procesuwg PN EN 867-5/EN 867-5 i PN EN 14180/EN 14180 z kapsułą ztworzywa sztucznego i teflonową rurką (PCD) gke Steri- Record, symulacja wsadów z narzędziami laparoskopowymi, narzędzi prostych. 250 szt. testów paskowych z symetrycznie rozłożoną substancją | op. | 1
4 | Test biolologiczny fiolkowy do formaldehydu odczyt końcowy po 24 godzinach, zawierający spory Bacillus stearothermophilus, ostateczny odczyt po 24 godzinach inkubacji, walidowany z przyrządem testowym wg PN EN 867-5/EN 867-5 z rurką i kapsułą ze stali kwasoodpornej w obudowie z tworzywa sztucznego (PCD) gke Steri-Record . Opakowanie 50 szt. | op. | 3
5 | Test biologiczny fiolkowy do pary wodnej odczyt końcowy po 24 godzinach, zawierający spory Bacillus stearothermophilus, ostateczny odczyt po 24 godzinach inkubacji, walidowany z przyrządem testowym wg PN EN 867-5/EN 867-5 z rurką ze stali kwasoodpornej w obudowie z tworzywa sztucznego (PCD) gke Steri-Record. Opakowanie 100 szt. | op. | 8
[5 empty] | 0 |  |  | 0
| /podpis i pieczątka uprawnionego przedstawiciela wykonawcy/ |  |  |  | /miejscowość i data/
Dopuszcza się inne wielkości opakowań pod warunkiem przeliczenia ilości do pełnego opakowania handlowego w górę

## Pakiet_nr__5
| PAKIET NR 5 | FORMULARZ ASORTYMENTOWO - CENOWY
| WSKAŹNIKI KONTROLI MYCIA I DEZYNFEKCJI | MATERIAŁY DO STERYLIZACJI
L.p. | Asortyment | j.m. | ilość | Cena netto | Wartość netto | Vat % | Cena brutto | Wartość brutto
1 | Test kontroli skuteczności mycia w myjni dezynfektorze , substancja nietoksyczna i nie zawierająca produktów krwiopodobnych naniesiona na obie strony wskaźnika, do stosowania z metalowym uchwytem z systemu STF Brown, opakowanie 100 szt. | op. | 24
2 | Test do kontroli procesów dezynfekcji termicznej w myjni dezyfektorze, test chemiczny, paskowy dla parametrów dezynfekcji termicznej 90 stopni C, 5 minut, łatwa interpretacja wyniku, jednoznaczna zmiana koloru. Opakowanie 100 szt. | op. | 12
3 | Zestaw do wykrywania pozostałości białek, test proteinowy do kontroli skuteczności mycia-metoda biuretowa (półilościowa), wykrywanie rzeczywistej pozostałości zanieczyszczenia białkiem walidacja skuteczności mycia narzędzi w myjniach dezynfektorach, zestaw zawiera odczynniki 48 badań | op. | 3
4 | Wskaźniki kontrolujące obecność energii w myjni ultradźwiękowej; test dający natychmiastowy wynik; jednoznaczna zmiana koloru; opakownie 30 szt. | op. | 2
[5 empty] | 0 |  |  | 0
| /podpis i pieczątka uprawnionego przedstawiciela wykonawcy/ |  |  |  | /miejscowość i data/
Dopuszcza się inne wielkości opakowań pod warunkiem przeliczenia ilości do pełnego opakowania handlowego w górę

## Pakiet_nr__6
| PAKIET NR 6 | FORMULARZ ASORTYMENTOWO - CENOWY
| ŚRODKI DEZYNFEKCYJNE | MATERIAŁY DO STERYLIZACJI
L.p. | Asortyment | j.m. | ilość | Cena netto | Wartość netto | Vat % | Cena brutto | Wartość brutto
1 | Środek do maszynowego mycia w myjni BHT INNOVA M5 ,płynny, lekko alkaliczny środek myjący do myjni –dezynfektorów, skutecznie usuwający pozostałości organiczne typu zaschnięta i denaturowana krew, przeznaczony do mycie narzędzi i utensyliów medycznych, sprzętu anestezjologicznego, kontenerów, narzędzi stosowanych w okulistyce, wykazujący doskonalą kompatybilność materiałową również wobec aluminium anodowanego czy metali kolorowych, zawierający enzymy, anionowe środki powierzchniowo czynne, niejonowe środki powierzchniowo czynne , inhibitory korozji, środki ułatwiające rozpuszczanie, pH około 10,5, op. 10 litrów, wyrób medyczny kl. 1. | szt. | 50
2 | Środek do maszynowego mycia w myjni BHT INNOVA M5, preparat neutralizujący stosowany po maszynowej, termicznej lub termiczno- chemicznej dezynfekcji i myciu narzędzi chirurgicznych lub innych wyrobów medycznych, zawierający kwas cytrynowy, nie zawierający fosforanów i związków powierzchniowo czynnych, pH koncentratu około 2, opakowanie 5 kg, wyrób medyczny kl. 1. | szt. | 15
3 | Środek do maszynowego mycia w myjni BHT INNOVA M5, płynny środek do dezynfekcji termiczno-chemicznej w myjni –dezynfektorach, zawierający aldehyd glutarowy, inhibitory korozji, skuteczny wobec bakterii (łącznie z Tbc), grzybów, wirusów (Polio, HBV, HIV, HCV, Adeno, Parwowirus, Vaccinia), sporów, jaj glisty, Helicobacter pylori w stężeniu 1% w czasie 5 minut w temp. 50-60°C, op. 5 litrów, wyrób medyczny kl. II b. | szt. | 70
4 | Środek do myjni ultradźwiękowej; płynny środek do wstępnego mycia i dezynfekcji narzędzi chirurgicznych, endoskopów i oprzyrządowania anestozjologicznego, wykazujący bardzo wysoką tolerancję materiałową potwierdzona badaniami, nadający się do stosowania w myjni ultradźwiękowej, skuteczna wobec B, F, V (HIV, HBV, HCV) w stężeniu 1 % w czasi 15 minut, przebadany zgodnie z normami europejskimi faza 2 etap 2, zawierający kompleks trójenzymatyczny, niejonowe substancje powierzchniowo czynne, opakowanie 5 litrów, wyrób medyczny kl. IIb | szt. | 10
[5 empty] | 0 |  |  | 0
| /podpis i pieczątka uprawnionego przedstawiciela wykonawcy/ |  |  |  | /miejscowość i data/