Załącznik nr 2 do SWZ

Załącznik nr 1 do umowy TZ.LI.280.69.2021

FORMULARZ CENOWO –TECHNICZNY  -

A. Oferuję dostawę przedmiotu zamówienia za cenę:

| Lp. | Przedmiot zamówienia | Jednostka miary | Ilość | Cena jednostkowa netto | Wartość netto 6=4x5 | Stawka VAT % | Cena jednostkowa brutto 8=5+7 | Wartość brutto 9=6+7 | Uwagi |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| I | Laparoskop 4K z możliwością pracy przy użyciu ICG: | Szt. | 1 |  |  |  |  |  |  |
| Razem cena oferty |  |

B. Oświadczam, że okres gwarancji na przedmiot zamówienia wynosi……………..miesięcy*.

( * minimalny okres gwarancji jaki może zaoferować wykonawca wynosi 24 miesiące)

Oferowany przedmiot zamówienia jest zgodny z niżej wskazanymi parametrami:

| Laparoskop 4K z możliwością pracy przy użyciu ICG: | 1 szt. |
| --- | --- |
| I | PODSTAWOWE INFORMACJE: |
|  | Producent oraz odpowiednio model/typ/symbol/nazwa/nr katalogowy, kraj pochodzenia całego oferowanego sprzętu/produktu: …………………………………………………………………………………………………………………………………………. . |
| II | DANE PODSTAWOWE: |
|  | Rok produkcji 2021 |
|  | Głowica kamery wyposażona w trzy przetworniki 1/3" wysokiej rozdzielczości, technologia CMOS |
|  | Wodoszczelna głowica kamery z możliwością obsługi min. 10 funkcji |
|  | Kolorowy ekran dotykowy umożliwiający dostęp do różnych menu (regulacji stopnia jasności, zoomu i balansu bieli) |
|  | Migawka automatyczna: od 1/60 do 1/22 sekundy |
|  | Rozdzielczość kamery 4K UHD |
|  | System skanujący : w poziomie 135,00 kHz, w pionie: 60kHz |
|  | Elektroniczne doświetlenie obrazu: regulacja 8-stopniowa |
|  | Wbudowane programy specjalistyczne 9: artroskopia, cystoskopia, ENT/czaszka, endoskop giętki, histeroskopia, laparoskopia, laser, mikroskop, standard |
|  | Endoskopowa wizualizacja w bliskiej podczerwieni, do użycia z ICG (zieleń indocjaninowa), bezpośrednia współpraca ze źródłem światła LED |
|  | Wyświetlanie obrazu w trybie kontrastowym (obraz z fuoryzującym środkiem ICG oznaczonym kolorem białym; pozostałe obszary obrazu są ciemne) |
|  | Wyświetlanie obrazu w trybie świata białego z fluoryzującym środkiem ICG oznaczonym kolorem zielonym |
|  | System światłowodów emitujących światło podczerwone, podświetlające drogi moczowe, bezpośrednia współpraca ze źródłem światła LED |
|  | Funkcja umożliwiająca automatyczną regulację ustawień światła w celu uzyskania optymalnej wydajności wiązki światła |
|  | Konsola kamery wyposażona w 2 wyjścia cyfrowe (rozdzielczość 1080p (HDTV), 4K UHD (3840 x 2160)) |
|  | Wyjścia cyfrowe HDMI 2.0 – 2szt. |
|  | Możliwość integracji kamery z LEDowym źródłem światła, z technologią AIM umożliwiające korzystanie z programów dodatkowych |
|  | Menu urządzenia w języku polskim wyświetlane na panelu sterującym urządzenia. |
|  | Możliwość sterowania rejestratora cyfrowego i źródła światła z głowicy kamery |
|  | Możliwość pracy w systemie zintegrowanej sali operacyjnej |
|  | Waga głowica kamery max. 0,5 kg |
|  | Waga konsoli kamery max. 5,5 kg |
|  | Przewód głowicy kamery – długość min.3,0 m |
| III | Źródło światła LED |
|  | Urządzenie wytwarzające światło umożliwiające oświetlenie pola operacyjnego z użyciem następujących trybów: Światło widzialne (tryb White Light (Światło białe)), Fluorescencja w bliskiej podczerwieni Transiluminacja w bliskiej podczerwieni . |
|  | Obsługa trzech różnych trybów przy użyciu zieleni indocyjaninowej ICG |
|  | Urządzanie posiadające laser emitujący fale o długości 808 nm i laser emitujący fale o długości 830 nm |
|  | Panel sterujący urządzenia – kolorowy, dotykowy wyświetlacz LCD |
|  | Urządzenie wyposażone w funkcję automatycznego przejścia w stan czuwania w przypadku odłączenia optyki od światłowodu, zabezpieczającą przed poparzeniem ciała pacjenta |
|  | Żywotność LED min 60 000 godzin |
|  | Wyświetlacz LCD - wskazuje tryb pracy, natężenie światła w zakresie 0-100%, kody błędów. |
|  | Tryb gotowości standby |
|  | Menu urządzenia w języku polskim |
|  | Wskaźnik na wyświetlaczu potwierdzający aktywację trybu automatycznie dostosowującego ustawienia źródła światła |
|  | Uniwersalne przyłącze światłowodów różnych producentów bez stosowania dodatkowych adapterów |
|  | Możliwość podłączenia dwóch wrzecion światłowodowych umożliwiających śródoperacyjne podświetlanie moczowodów |
|  | Możliwość włączenia i wyłączenia źródła światła z poziomu głowicy kamery |
|  | Możliwość pracy w systemie zintegrowanej sali operacyjnej |
|  | Urządzenie laserowe klasy 1M |
|  | Wskaźnik na wyświetlaczu potwierdzający aktywację lasera |
|  | Zakres światłowodów od 2 mm do 6,5mm |
|  | Wymiary max. 32 szer. x12,5 wys. x 43 dł. cm |
|  | Waga max. 7,5 kg. |
| IV | Medyczny rejestrator cyfrowy/System zarządzania danymi - 1 szt. |
|  | Dotykowy panel (8-calowy, kolorowy wyświetlacz TFT LCD) zastępujący klawiaturę |
|  | Wyposażony w porty USB 3.0 |
|  | Możliwość nagrywania dwóch strumieni wideo w trybie zsynchronizowanym lub niezależnym |
|  | Personalizacja zdjęć i sekwencji wideo: możliwość wpisywania danych pacjenta i adnotacji |
|  | Możliwość utworzenia wielu kont użytkowników łatwo rozpoznawalnych dzięki wgranym zdjęciom / ikonom na ekranie głównym |
|  | Współpraca z drukarką: możliwość ustawienia drukarki według własnych preferencji z poziomu rejestratora |
|  | Lista bezpieczeństwa chirurgicznego z możliwością konfiguracji przez użytkownika |
|  | Zapis dźwięku i komentarzy głosowych |
|  | Wyświetlanie na ekranie statusu wybranych urządzeń chirurgicznych |
|  | Obraz: rozdzielczość: XGA: 1024 × 768; SXGA: 1280 × 1024; High Definition 720: 1280 × 720; High Definition 1080: 1920 × 1080; Ultra High Definition 4K: 3840 × 2160 |
|  | Formaty zapisu zdjęć min.: Bitmap (BMP), Joint Photographic Experts Group (JPG, JPEG), JPEG2000, Tagged Image File Format (TIFF), Truevision Targa (TGA), Portable Network Graphics (PNG) |
|  | Dźwięk: Wejście/wyjście: Liniowe wejście/wyjście stereo i zestawu słuchawkowego1 wyjście głośników |
|  | Wejścia wideo min.: 1x DVI, 1xRGBHV(poprzez złącze DVI-I), 3xHDMI |
|  | Wyjścia wideo min.: 1xRGBHV(poprzez złącze DVI-I), 3xHDMI |
|  | Formaty zapisu video min.: MPEG2: 720 × 480, 720 x 576; H.264: (NTSC) 720 × 480, (PAL) 720 × 576, (XGA) 1024 × 768, (SXGA) 1280 × 1024, (720p) 1280 × 720, (1080p) 1920 × 1080, (UHD) 3840 × 2160 |
|  | Opcje zapisu obrazów i sekwencji wideo: wbudowany dysk twardy (zapis automatyczny), pamięć USB, iPad, lokalizacje sieciowe |
|  | Nagrywanie w rozdzielczości UHD 4K |
|  | Możliwość uruchomienia streamingu: przesyłanie obrazu wideo poprzez sieć |
|  | Możliwość przeglądania plików wideo oraz zdjęć na wbudowanym ekranie |
|  | Klasa wodoszczelności min. IPX0 |
|  | Wbudowany twardy dysk o pojemności 1Tb (zapis automatyczny) |
|  | Obsługa sieci: Ethernet 10/100/1000 Mb/s, |
|  | Wbudowany moduł wifi - obsługa 2,4 GHz oraz 5GHz |
|  | Praca w szpitalnej sieci komputerowej: zapis danych na serwerze FTP lub DICOM |
|  | Możliwość wysyłania plików video oraz zdjęć do serwera plików w celu przechowywania długoterminowego |
|  | Masa całkowita max. 9.0 kg |
|  | Moduł sterowania urządzenia |
| V | Medyczny monitor 4K |
|  | Rozdzielczość obrazu min.4096 x 2160 |
|  | Matryca monitora LCD z podświetleniem LED - typ panelu wyświetlacza LCD: IPS-Pro TFT AM LCD |
|  | Przekątna ekranu min. 32”, ekran panoramiczny |
|  | Rozmiar plamki: 0.1704 x 0.1704 mm |
|  | Jasność: 525 cd/m² standard |
|  | Kontrast: 1500:1 standard |
|  | Prekonfigurowane ustawienia dla różnych specjalności chirurgicznych (temperatura barwowa) 10 specjalności |
|  | Wbudowane efekty cyfrowe typu PIP (obraz w obrazie), POP (obraz na obrazie), PBP (obraz przy obrazie), zatrzymanie obrazu, powiększenie/dopasowanie obrazu - 5 efektów |
|  | Dwustronna powłoka antyrefleksyjna |
|  | Twardość zintegrowanej z wyświetlaczem warstwy ochronnej: 3H |
|  | Sterowanie monitorem poprzez pokrętło i min. 3 przyciski na panelu przednim |
|  | Wejścia: (x1) DVI-I; (x1) HDMI 1.4; (x1) HDMI 2.0 |
|  | Format obrazu.: DVI do 1920x1080p - 60hz; HDMI 1.4 do 1920x1080p - 60Hz; HDMI 2.0 do 4096 x 2160p - 60Hz |
|  | Wyświetlana ilość kolorów – 1073 milionów (10–bit) |
|  | Możliwość regulacji kolorów: czerwony, zielony, niebieski |
|  | Regulacja ustawień obrazu: jasność, kontrast, faza, nasycenie, ostrość obrazu, ostrość video |
|  | Możliwość zatrzymania obrazu (freeze, frame) |
|  | Zużycie energii: max. 85W |
|  | Wymiary: (max. 757x454x778 mm) (szerokość × wysokość × głębokość) |
|  | Zasilanie: AC 100-240V 50/60Hz 2.5A - 1.5A |
|  | Waga monitora: max. 10,5 kg |
|  | Osłona monitora wykonana z przezroczystego plastiku ochraniająca matrycę |
| VI | Wideoprocesor - System obrazowania fluorescencyjnego o wysokiej rozdzielczości do obrazowania fluorescencyjnego (high definition, HD) w świetle widzialnym (visible, VIS) i bliskiej podczerwieni (near infrared, NIR) z użyciem zieleni indocyjaninowej |
|  | Konsola video procesora ze zintegrowanym źródłem światła |
|  | Źródło światła wyposażone w: zestaw diod fotoluminescencyjnych oraz diodę lasera NIR |
|  | Wyjścia sygnału wideo: HD-SDI, 3G-SDI, DVI |
|  | Format HD: HD-SDI 1080i 59.94 / 3G-SDI 1080p 59.94 |
|  | Rozdzielczość obrazu 1920x1080 |
|  | Konsola video procesora umożliwiająca współpracę z głowicą kamery endoskopowej i głowicą kamery dedykowaną do zabiegów klasycznych |
|  | Możliwość zapisania 4 profili użytkowników |
|  | Możliwość pracy w trybie światła białego oraz 3 trybach obrazowania fluorescencyjnego: |
| VII | Głowica kamery do zabiegów klasycznych |
|  | Głowica wyposażona w 4 przyciski |
|  | Możliwość sterowania z głowicy kamery następującymi funkcjami: |
|  | Włączanie systemu do trybu gotowości |
|  | Zwiększanie ostrości obrazu |
|  | Włączanie oświetlenia fluorescencyjnego |
|  | Wybór trybów wyświetlania obrazów fluorescencji |
|  | Przełączanie pomiędzy trybami fluorescencji oraz światła białego |
|  | Funkcja odwrócenia wyświetlanego obrazu o 180° |
|  | Rozdzielczość obrazu 1080p |
|  | Współczynnik kształtu obrazu 16:9 |
|  | Ciężar głowicy kamery max, 0,5 kg (bez przewodu) |
|  | Długość przewodu min. 3m |
|  | W komplecie jednorazowe sterylne osłony głowicy w ilości 400 sztuk |
|  | Ramię do mocowania kamery mocowanie do stołu operacyjnego oraz uchwyt głowicy kamery |
|  | Kwantyfikacja procentowa intensywności fluorescencji w czasie rzeczywistym |
| VIII | Wózek aparaturowy - 1 szt. |
|  | Jezdny z uchwytami do przemieszczania i blokadą kół |
|  | Minimum 3 półki z regulowaną wysokością, szerokość półki max 45 cm |
|  | Listwa zasilająca z min. 10 gniazdami |
|  | W komplecie/ zestawie: Uchwyt do światłowodu Uchwyt na głowicę kamery Wieszak na worki z płynem do irygacji Możliwość umieszczenia okablowania w ramie wózka Możliwość podłączenia dodatkowych urządzeń elektrycznych bez konieczności używania dodatkowych przedłużaczy Ramię wózka umieszczone centralnie Transformator izolacyjny wbudowany w ramę wózka Uchwyt do butli Uchwyt na pompę laparoskopową |
| IX | Optyka śr. 10mm, 30 stopni - 2 szt. |
|  | Umożliwiająca wizualizację z użyciem: - Światła widzialnego białego, - Fluorescencji w bliskiej podczerwieni; - Transiluminacji w bliskiej podczerwieni; - Wymiary optyki: śr. 10.00 mm; Kąt patrzenia optyki 30 stopni, długość 33cm |
|  | Kontener do sterylizacji wykonany z tworzywa sztucznego na dwie optyki - 2 szt. |
|  | Światłowód umożliwiający wizualizację z użyciem ICG - 2 szt. |
| X | Optyka śr. 10mm, 30 stopni - 1 kpl. |
| 1 | Optyka laparoskopowa wysokiej rozdzielczości, autoklawowalna, wyposażona w 3 adaptery do podłączenia światłowodów różnych producentów, spajana laserowo bez użycia kleju, średnica 10mm, kąt 30 stopni, długość robocza 33 cm . W komplecie kaseta sterylizacyjna z tworzywa sztucznego na dwie optyki oraz światłowód w przeźroczystej osłonie 5mm dł. 3m |
| XI | Insuflator CO2 – 1 szt. |
|  | Regulacja przepływu insuflacji do minimum 50l/min, rozdzielczości regulacji - 0,1 l/min. |
|  | Zakres regulacji ciśnienia insuflacji min. 1-30mmHg |
|  | Możliwość podgrzewania gazu CO2 |
|  | Funkcja odsysania służąca do usuwania dymów chirurgicznych z jamy ciała |
|  | Funkcja nawilżania gazu insuflacyjnego |
|  | Czytelny wyświetlacz LCD prezentujący wartości numeryczne parametrów zadanych, aktualnych oraz ilość zużytego gazu. |
|  | Ciekłokrystaliczny, kolorowy ekran dotykowy |
|  | Funkcja automatycznej desuflacji – możliwość ustawienia progu ciśnienia i czasu uruchomienia desuflacji zwiększająca bezpieczeństwo pracy. |
|  | Możliwość zasilania gazem z butli oraz z sieci centralnej CO2 |
|  | Sześć trybów pracy insuflatora |
|  | Menu urządzenia w języku polskim wyświetlane na panelu sterującym |
|  | Ostrzegawcze komunikaty dźwiękowe oraz tekstowe – „zatkanie”, „zanieczyszczenie”, „nadciśnienie”, „system odpowietrzający aktywny”, „ogrzewanie gazu”, „uszkodzenie drenu” |
|  | Maksymalne ciśnienie wyjściowe: 75 mm Hg |
|  | Dreny jednorazowe z wbudowanym filtrem ULPA, z drenem na oddymianie – 400 szt. |
| XII | Pompa irygacyjna przeznaczona do zastosowania w laparoskopii |
|  | Praca pompy w 3 trybach przepływu: niskim (2 l/min), średnim (3 l/min) i wysokim (4 l/min) |
|  | Dedykowane kasety-dreny do pompy szybko montowane i rozpoznawane przez pompę |
|  | Automatyczne włączenie systemu, gdy kaseta zostanie włożona, i wyłączy się po jej wyjęciu z pompy. |
|  | Dodatkowe zasilanie- akumulator |
|  | Możliwość zastosowania drenów z jednorazową końcówką ssąco-płuczącą lub z wielorazową końcówką ssąco –płuczącą. |
|  | Końcówki wielorazowe |
|  | Końcówka ssąco/płucząca 5mm kompatybilna z drenami do pompy - 3 szt |
|  | Końcówka ssąco/płucząca 10mm/32cm, łopatka do kamienia, wielorazowa, kompatybilna z drenami do pompy |
|  | Końcówka ssąco/płucząca 5mm/32cm z możliwością elektorkoagulacji z końcówką "L" - 2 szt |
|  | Końcówka ssąco/płucząca 5mm/32cm - igła aspiracyjna |
|  | Dreny jednorazowe do pompy bez końcówki roboczej – 60 szt. |
| XIII | Monitor 4K - 1 szt |
|  | Rozdzielczość obrazu min.4096 x 2160 |
|  | Matryca monitora LCD z podświetleniem LED - typ panelu wyświetlacza LCD: IPS-Pro TFT AM LCD |
|  | Przekątna ekranu min. 32”, ekran panoramiczny |
|  | Rozmiar plamki max : 0.1704 x 0.1704 mm |
|  | Jasność min.: 525 cd/m² standard |
|  | Kontrast min.: 1500:1 standard |
|  | Prekonfigurowane ustawienia dla różnych specjalności chirurgicznych (temperatura barwowa) 10 specjalności |
|  | Wbudowane efekty cyfrowe typu PIP (obraz w obrazie), POP (obraz na obrazie), PBP (obraz przy obrazie), zatrzymanie obrazu, powiększenie/dopasowanie obrazu - 5 efektów |
|  | Dwustronna powłoka antyrefleksyjna |
|  | Twardość zintegrowanej z wyświetlaczem warstwy ochronnej: 3H |
|  | Sterowanie monitorem poprzez pokrętło i min. 3 przyciski na panelu przednim |
|  | Wejścia.:(x1) DVI-I; (x1) HDMI 1.4; (x1) HDMI 2.0 |
|  | Format obrazu.: DVI do 1920x1080p - 60hz; HDMI 1.4 do 1920x1080p - 60Hz; HDMI 2.0 do 4096 x 2160p - 60Hz |
|  | Wyświetlana ilość kolorów – 1073 milionów (10–bit) |
|  | Możliwość regulacji kolorów: czerwony, zielony, niebieski |
|  | Regulacja ustawień obrazu: jasność, kontrast, faza, nasycenie, ostrość obrazu, ostrość video |
|  | Możliwość zatrzymania obrazu (freeze frame) |
|  | Zużycie energii max. 85W |
|  | Otwory montażowe standard VESA – 100mm×100mm |
|  | Waga monitora: 10,5 kg |
|  | Nadajnik bezprzewodowy 4K do monitora 4K, Kodowanie: Ortogonalne zwielokrotnianie w dziedzinie częstotliwości (OFDM) z szyfrowaniem w standardzie AES 128 bitów |
|  | Odbiornik bezprzewodowy 4K do monitora 4K, Kodowanie: Ortogonalne zwielokrotnianie w dziedzinie częstotliwości (OFDM) z szyfrowaniem w standardzie AES 128 bitów |
| XIV | Statyw do monitora bezprzewodowego |
|  | Stabilna podstawa zawierająca 5 ramion z kółkami |
|  | Blokada min 2 kółek |
|  | Statyw z regulowaną wysokością |
|  | Łącznik montażowy zgodny ze standardem VESA |
| XV | Informacje dodatkowe |
|  | Gwarancja na cały system (aparat, głowice, printer) min. 24 miesiące |
|  | Instalacja w siedzibie Zamawiającego |
|  | Bezpłatne szkolenie personelu obsługującego urządzenie |
|  | Bezpłatne szkolenie personelu obsługującego urządzenie |
|  | Instrukcja obsługi aparatu w j. polskim |

C. Oświadczam, że dostarczony Zamawiającemu przedmiot zamówienia spełniać będzie właściwe, ustalone w obowiązujących przepisach prawa wymagania odnośnie dopuszczenia do użytkowania w polskich zakładach opieki zdrowotnej.

D. Wykonawca zapewnia, że na potwierdzenie stanu faktycznego, o którym mowa w pkt B i C posiada stosowne dokumenty, które zostaną niezwłocznie przekazane zamawiającemu, na jego pisemny wniosek.