## Część nr 1
Lp. | Opis wymaganych parametrów technicznych/pakiet | Parametr graniczny/wartość | Parametry oferowanego urządzenia | Punktacja
PAKIET I - Różne urządzenia i produkty medyczne |  |  | CPV: 33190000-8
1. Łóżko elektryczne z przechyłami bocznymi i wagą dla I Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii - 22 sztuki
1 | nazwa produktu | podać |  | –
2 | numer katalogowy produktu lub grupy | podać |  | –
3 | producent | podać |  | –
4 | produkt fabrycznie nowy, nie demonstracyjny, nie powystawowy, rok produkcji - 2024 | TAK |  | –
5 | metalowa konstrukcja łóżka lakierowana proszkowo, lakier zgodny z wymogami EN ISO 10993-5:2009 lub równoważna potwierdzająca że stosowana powłoka lakiernicza nie wywołuje zmian nowotworowych. Podstawa łóżka oraz przestrzeń pomiędzy podstawą a leżem pozbawiona kabli, łatwa w utrzymaniu higieny. Łóżko przystosowane do mycia w automatycznej stacji myjącej | TAK |  | –
6 | łóżko przystosowane do mycia w automatycznych stacjach myjących, klasa ochrony, min. IPX6W lub równoważna | TAK |  | –
7 | wymiary zewnętrzne: - długość 2180 mm (+/- 30 mm) - szerokość 1020 mm (+/- 30 mm) - wymiar leża min. 900 mm x 2000 mm | TAK, podać |  | –
8 | przedłużenie leża minimum 25 cm. Dźwignie zwalniania mechanizmu umieszczone od strony nóg w szczycie łóżka. Nie dopuszcza się mechanizmów umieszczonych pod ramą leża | TAK, podać |  | [1,2]
9 | w narożnikach leża 4 krążki stożkowe, chroniące łóżko i ściany przed uderzeniami oraz otarciami. W części wezgłowia krążki dwuosiowe | TAK |  | –
10 | szyny nierdzewne mocowane po bokach łóżka na min. 60% długości leża oraz w szczycie łóżka od strony głowy | TAK |  | –
11 | szczyty łóżka wyjmowane z ramy leża z możliwością blokady na czas transportu za pomocą dwóch suwaków (zarówno od strony głowy jak i stóp) wypełnione płytą dwustronnie laminowaną o grubości min. 8 mm, montowaną na stałe z ramą szczytu, którego pionowe słupki wykonane z aluminium łączy uchwyt do przetaczania ze stali nierdzewnej. Szczyty łatwe w dezynfekcji, odporne na środki dezynfekcyjne oraz promieniowanie UV. Możliwość wyboru płyty kolorystycznej min. 6 (kolorystyka do wyboru przez Zamawiającego przed dostawą) | TAK, podać |  | –
12 | leże wypełnione łatwo odejmowanymi panelami (bez konieczności użycia narzędzi) z polipropylenu. Segment oparcia pleców z możliwością szybkiego poziomowania - CPR Segment wezgłowia wypełniony płytą HPL wraz z tunelem na kasetę RTG Wszystkie segmenty leża przystosowane do montażu pasów | TAK |  | –
13 | elektryczna regulacja wysokości w zakresie, min. od 450 do 800 mm | TAK, podać |  | [1,2]
14 | elektryczne regulacje: - segmentu oparcia pleców, min. 0-70° - segmentu uda, min. 0-40° - poz. Trendelenburga, min. 0-15° - poz. Anty-Trendelenburga, min. 0-15° - przechyły boczne leża, min. 25° | TAK, podać |  | –
15 | segment oparcia pleców z autoregresją, min. 10 cm | TAK, podać |  | [1,2]
16 | regulacja elektryczna funkcji autokontur sterowana przy pomocy przycisku na pilocie przewodowym | TAK |  | –
17 | segment oparcia pleców z możliwością szybkiego mechanicznego poziomowania - CPR | TAK |  | –
18 | w narożnikach leża tuleje do mocowania wieszaka kroplówki oraz w części wezgłowia wysięgnika z uchwytem do ręki | TAK |  | –
19 | 4 uchwyty stabilizujące materac zlokalizowane od strony głowy oraz nóg pacjenta | TAK |  | –
20 | akumulator wbudowany w układ elektryczny łóżka bateria litowo-jonowa | TAK |  | –
21 | sterowanie nożne - nachylenie boczne i regulacja wysokości | TAK |  | –
22 | łóżko wyposażone w pilot przewodowy wyposażony w wyświetlacz LCD (wyświetlana informacja o wybranej funkcji) Możliwość tymczasowego przywrócenia wszystkich funkcji (120 lub 180 sec) w pilocie oraz w panelu sterującym od strony zewnętrznej barierek | TAK |  | –
23 | panel sterujący dla personelu medycznego chowany pod leżem w półce do odkładania pościeli z możliwością instalacji go na szczycie łóżka. Panel wyposażony w podwójne zabezpieczenie przed przypadkowym uruchomieniem funkcji elektrycznych (Dostępność funkcji przy jednoczesnym zastosowaniu przycisku świadomego użycia) z możliwością blokady poszczególnych funkcji pilota. Panel sterujący wyposażony w funkcję regulacji segmentu oparcia pleców, uda, wysokości leża, pozycji wzdłużnych, funkcji anty-szokowej, egzaminacyjnej, CPR, krzesła kardiologicznego. Posiada również optyczny wskaźnik naładowania akumulatora oraz podłączenia do sieci. Panel centralny wyposażony w dodatkowy przycisk umożliwiający dowolne zaprogramowanie dowolnej pozycji | TAK |  | –
24 | panel w barierkach od wewnątrz dla pacjenta , umożliwiający czytelne zastosowanie funkcji tj: regulacja wezgłowia, pozycja fotelowa, regulacja wysokości leża, regulacja uda. Panel dla personelu medycznego po stronie zewnętrznej barierek: panel z wyświetlaczem LCD pokazującą uruchomioną funkcję. Funkcja CPR, przycisk serwisowy | TAK |  | –
25 | możliwość położenia segmentu oparcia pleców w pozycji 15°,30°, 45° za pomocą 3 przycisków dla każdego z kątów | TAK/nie |  | 5/0
26 | informacja o kącie przechyłów wzdłużnych wyświetlana na wyświetlaczu LCD | TAK/nie |  | 5/0
27 | zasilanie elektryczne 220-240V/50Hz | TAK |  | –
28 | obciążenie robocze, min. 250 kg | TAK, podać |  | [1,2]
29 | wysuwana półka na prowadnicach teleskopowych do odkładania pościeli z miejscem na panel centralny | TAK |  | –
30 | łóżko wyposażone w cztery niezależne, opuszczane ruchem półkulistym, tworzywowe barierki boczne, zabezpieczające pacjenta, zgodne z norma medyczną ICE 60601-2-52 lub równoważną Opuszczanie oraz podnoszenie barierek bocznych w łatwy sposób za pomocą jednej ręki, wspomagane pneumatyczne. Barierki od strony głowy poruszające się wraz z segmentem oparcia pleców. Wysokość barierek bocznych zabezpieczająca pacjenta minimum 40 cm. Barierki boczne wykonane z tworzywa, wypełnione wklejką kolorystyczną dostępną w minimum 6 kolorach (kolorystyka do wyboru przez Zamawiającego przed dostawą) Barierki wyposażone w tworzywowy uchwyt podtrzymujący pilot z możliwością ustawienia kąta. Barierki zabezpieczające na całej długości | TAK |  | –
31 | możliwość powieszenia drenażu lub worków urologicznych na barierkach, uchwyty stanowią część barierek bocznych | TAK/nie |  | 2/0
32 | koła o średnicy 150mm z systemem sterowania jazdy na wprost i z centralnym systemem hamulcowym. System obsługiwany 4 dźwigniami od strony nóg oraz głowy pacjenta, zlokalizowanymi bezpośrednio przy kołach. Łóżko wyposażone w piąte koło. Sygnalizacja dźwiękowa informująca o zwolnionej blokadzie kół | TAK |  | –
33 | wbudowany system pomiaru wagi pacjenta. Waga pacjenta spełnia wymogi europejskiej dyrektywy w sprawie wag nieautomatycznych 2014/31/UE lub równoważnej oraz normy EN 45501 lub równoważnej, posiada świadectwo OMIL. Cechy szczególe: Sterowanie wagi na pilocie przewodowym z możliwością zawieszenie na szczycie lub odłożenia w półce na pościel, wyświetlacz kolorowy, min. 2,4“. Możliwość ustawienia języków menu. Autokompensacja - pozwala późniejsze dołożenie/ usunięcie akcesoriów łóżkowych przy zajętym łóżku, bez wpływu na wynik ważenia Dokładność ważenia: 100g-200 g Funkcja reset/ położenia zerowego - do ustawienia zerowego wyświetlanej wartości wagi po tym, jak założono pożądane akcesoria łóżkowe, ale zanim pacjent będzie się znajdował w łóżku Funkcja alarmująca o nieobecności pacjenta w łóżku: Przy podłączeniu do sieci nagła utrata wagi powyżej 50 % wartości pomiaru wagi może być sygnalizowana optycznie i 3-stopniowo akustycznie. Możliwość ustawienia cykli 1sek, 10sek, 30sek, 1min, 5min, 10min, 15min, 30min, 45min, 60min | TAK |  | –
Wyposażenie dodatkowe
34 | podkładka do pisania mocowana do szczytu łóżka - 22 sztuki (na cały Pakiet) | TAK |  | –
35 | uzupełnienie przedłużenia leża (ramka+materac) - 10 sztuk (na cały Pakiet) | TAK |  | –
36 | kliny poziomujące - 10 kompletów (na cały Pakiet) | TAK |  | –
Warunki gwarancji i serwisu
37 | okres gwarancji od daty podpisania protokołu odbioru, min. 24 [mies.] | TAK, podać |  | –
38 | w okresie udzielonej gwarancji bezpłatne, bez konieczności wzywania przez Zamawiającego, przeglądy okresowe (obejmujące bezpłatny dojazd i robociznę), min. 1 na rok (tj. pierwszy przegląd przed upływem 365 dni liczonych od daty podpisania protokołu) lub inaczej ale zgodnie z zaleceniami producenta - w przypadku przeglądów zgodnie z zaleceniami producenta należy dostarczyć w dniu podpisania protokołu odbioru końcowego pismo z zaleceniami producenta w tym zakresie (potwierdzone za zgodność z oryginałem). W okresie udzielonej gwarancji po stronie Wykonawcy leży zapewnienie terminowego wykonania kolejnego przeglądu - przed upływem daty ważności ostatniego wykonanego przez Niego przeglądu | TAK, podać |  | –
39 | gwarantowany czas przystąpienia do naprawy, max. 72 [h] od zgłoszenia konieczności naprawy | TAK, podać |  | –
40 | gwarantowany czas naprawy, max. 7 dni od daty zgłoszenia konieczności naprawy | TAK, podać |  | –
41 | nazwa serwisu, adres, nr telefonu i faksu, osoba kontaktowa | podać |  | –
Inne
42 | szkolenie personelu z obsługi (miejsce: siedziba Zamawiającego, czas i ilość osób: do ustalenia przed szkoleniem) | TAK |  | –
43 | produkt posiadający deklarację zgodności - deklaracja zgodności w języku polskim lub angielskim dostarczona przy dostawie | TAK |  | –
44 | instrukcja obsługi do każdego egzemplarza oferowanego urządzenia w języku polskim oraz dodatkowa instrukcja obsługi (obowiązkowo wersja elektroniczna) dla Działu Inżynierii Klinicznej - przy dostawie | TAK |  | –
45 | w ramach oferty Wykonawca zobowiązany jest po dokonanej instalacji do niezwłocznego odebrania wszelkich opakowań (palet, kartonów, folii, taśm, etc.) po zainstalowanym sprzęcie i ich utylizacji we własnym zakresie i na własny koszt | TAK |  | –
46 | wszelkie czynności i koszty związane z dostarczeniem, wniesieniem, montażem, uruchomieniem oferowanego w pakiecie przedmiotu zamówienia leżą po stronie Wykonawcy | TAK |  | –
2. Materac przeciwodleżynowy - 12 sztuk
1 | nazwa produktu | podać |  | –
2 | numer katalogowy produktu lub grupy | podać |  | –
3 | producent | podać |  | –
4 | produkt fabrycznie nowy, nie demonstracyjny, nie powystawowy, rok produkcji - 2024 | TAK |  | –
5 | wymiary materaca dostosowane do wymiarów łóżek z pozycji wyżej | TAK, podać |  | –
6 | wysokość materaca, min. 15 cm | TAK, podać |  | [1,2]
7 | materac kładziony bezpośrednio na leże łóżka, składający się minimum 20 komór powietrznych wykonanych z poliuretanu z powietrznym materacem zabezpieczającym | TAK |  | –
8 | materac przeznaczony do stosowania w profilaktyce i leczeniu odleżyn do IV stopnia włącznie według skali IV stopniowej u pacjentów o wadze do 220 kg | TAK |  | –
9 | materac kładziony bezpośrednio na ramie łóżka i posiadający system mocowania taśmami do ramy łóżka | TAK |  | –
10 | zawór CPR zintegrowany ze złączem przewodu powietrznego | TAK |  | –
11 | wskaźnik odłączenia zaworu CPR na panelu pompy | TAK |  | –
12 | obniżone komory w sekcji pięt w celu dodatkowej redukcji ucisku na tym obszarze – min. 5 komór | TAK |  | –
13 | statyczna sekcja głowy w celu zapewnienia odpowiedniego podparcia – min. 2 komory | TAK |  | –
14 | cyfrowa pompa z łatwym w obsłudze panelem sterowania | TAK |  | –
15 | funkcja siedzenia, uruchamiana osobnym przyciskiem, z sygnalizacją wyboru | TAK |  | –
16 | powiadomienie dźwiękowe i wizualne o konieczności zmiany pozycji pacjenta przy włączonej funkcji siedzenia po 2 godzinach | TAK |  | –
17 | minimum 4 tryby pracy: - tryb naprzemienny - tryb pulsacyjny - tryb niskociśnieniowy - tryb pielęgnacyjny z automatycznym powrotem do poprzedniego ustawienia po 20 min | TAK |  | –
18 | komory materaca napełniają się i opróżniają na przemian co druga (cykl 1:2) | TAK |  | –
19 | czas trwania cyklu w trybach dynamicznych regulowany, min.: 10, 15, 20 lub 25 min | TAK |  | –
20 | tryb transportowy realizowany poprzez zamknięcie przewodu materaca za pomocą zintegrowanej pokrywy, min. 12 godzin | TAK |  | –
21 | cyfrowa pompa o maksymalnych wymiarach 110x300x200 mm | TAK, podać |  | –
22 | pompa wolna od wibracji, charakteryzująca się bardzo cichą pracą max. 17 dbA (pomiar wg. EN ISO 11201:2010 lub równoważna) | TAK |  | –
23 | regulacja ciśnienia w pompie według wagi pacjenta – zakres regulacji dostosowany do typu podłączonego materaca (minimum 15 zakresów ustawień). Pompa rozpoznaje typ materaca i automatycznie dostosowuje zakres regulacji i parametry pracy pod dany model | TAK |  | –
24 | pompa wyposażona w czujnik RFID | TAK |  | –
25 | funkcja automatycznego wypompowania powietrza z materaca realizowana przez pompę wraz z sygnałem dźwiękowym informującym o zakończeniu deflacji – po wybraniu tej funkcji pompa usuwa powietrze z materaca, co ułatwia przygotowanie materaca do przechowywania lub przemieszczenia | TAK |  | –
26 | pompa odporna na zalanie na poziomie minimum IP42 lub równoważna | TAK |  | –
27 | waga pompy, max. 3 kg | TAK, podać |  | [2,1]
28 | pompa zasilana za pomocą dedykowanego zasilacza zewnętrznego 100–240 V / 50–60 Hz | TAK |  | –
29 | wbudowany filtr powietrza | TAK |  | –
30 | pompa przystosowana do zawieszenia na ramie łóżka – wyposażona w uchwyty pokryte elastycznym tworzywem z regulacją rozstawu, oraz minimum 4 elastyczne nóżki zapewniające pełną stabilizację i amortyzację wibracji | TAK |  | –
31 | panel sterowania pompy w całości pokryty elastycznym silikonem odpornym na uszkodzenia mechaniczne . Nie dopuszcza się wmontowanych wyświetlaczy LCD narażonych na uszkodzenia i zarysowania | TAK |  | –
32 | przyciski zintegrowane z elastycznym, silikonowym panelem zabezpieczającym urządzenie w przypadku zalania | TAK |  | –
33 | dźwiękowy i wizualny alarm niskiego ciśnienia, wysokiego ciśnienia, wysokiej temperatury systemu, wizualny alarm nieszczelności ze wskazaniem sekcji | TAK |  | –
34 | możliwość wyciszenia alarmu dedykowanym przyciskiem | TAK |  | –
35 | funkcja blokady panelu sterowania pompy, uruchamiana automatycznie po 5 minutach, zabezpieczająca przed przypadkową zmianą ustawień | TAK |  | –
36 | system recyrkulacji - przepompowania powietrza miedzy komorami materaca, kontrolowany przez pompę, zapewniający odpowiedni mikroklimat oraz stałą i komfortową temperaturę, zapobiegający wychłodzeniu pacjenta oraz poprzez swoją konstrukcje redukujący zużycie energii | TAK |  | –
37 | w przypadku awarii zasilania materac pozostaje w pełni napompowany bez wycieku powietrza | TAK |  | –
38 | materac posiadający trwałe oznaczenie w postaci etykiety umieszczonej na złączu CPR materaca zawierającej informacje na temat materaca, m.in: model materaca, wymiary materaca, oznaczenie wyrobu medycznego, oznaczenie CE, typ materaca, dopuszczalna waga użytkownika. Pokrowiec posiadający trwałe oznaczenie w postaci wszytej etykiety zawierającej informacje na temat pokrowca, m.in: nazwę, wymiary, datę produkcji, instrukcję prania i czyszczenia | TAK |  | –
39 | miękki, elastyczny pokrowiec zewnętrzny, paroprzepuszczalny, wodoszczelny, składający się z górnej warstwy o gramaturze min. 170 gr/m2 wykonanej z tkaniny poliestrowej pokrytej poliuretanem o przepuszczalności pary wodnej na poziomie min. 600 gr/m²/24H oraz spodniej warstwy o gramaturze min. 210 gr/m2 wykonanej z tkaniny poliestrowej pokrytej poliuretanem o przepuszczalności pary wodnej na poziomie min.600 gr/m²/24H, zamykany na suwak z okapnikiem, przeznaczony do prania w temp. 95 O C i suszenia w suszarce oraz do dezynfekcji powierzchniowej, dostosowany do czyszczenia środkami na bazie roztworu chloru o stężeniu do 1% w sytuacjach wymagających neutralizację zanieczyszczeniami z krwi, o wysokim standardzie higieny - odporny na penetrację przez krew i płyny fizjologiczne, odporny na penetrację przez patogeny pochodzące z krwi, odporny na penetrację przez bakterie | TAK |  | –
40 | możliwość opcjonalnego stosowania pompy z materacem w formie nakładki o wysokości komór 10 cm, w której komory opróżniają się na przemian co trzecia, przeznaczonej do stosowania w profilaktyce i leczeniu odleżyn do IV stopnia włącznie według skali IV stopniowej u pacjentów o wadze do 200 kg – pompa automatycznie rozpoznaje rodzaj podłączanego materaca i dobiera parametry pracy | TAK |  | –
41 | pompa przeznaczona do współpracy z kilkoma typami dedykowanych materaców przeciwodleżynowych w formie nakładki i kładzionych bezpośrednio na leże łóżka, min.: - materac kładziony bezpośrednio na leże łóżka, skuteczność terapeutyczna do 250 kg, do stosowania w profilaktyce i leczeniu odleżyn do IV stopnia włącznie według skali IV stopniowej, komory materaca napełniają się i opróżniają na przemian co druga (cykl 1:2) - materac w formie nakładki, skuteczność terapeutyczna do 200 kg, do stosowania w profilaktyce i leczeniu odleżyn do IV stopnia włącznie według skali IV stopniowej, komory materaca napełniają się i opróżniają na przemian co trzecia (cykl 1:3) - materac kładziony bezpośrednio na leże łóżka, skuteczność terapeutyczna do 200 kg, do stosowania w profilaktyce i leczeniu odleżyn do IV stopnia włącznie według skali IV stopniowej komory materaca napełniają się i opróżniają na przemian trzecia (cykl 1:3) - materac w formie nakładki. skuteczność terapeutyczna do 160 kg, do stosowania w profilaktyce i leczeniu odleżyn do IV stopnia włącznie według skali IV stopniowej komory materaca napełniają się i opróżniają na przemian trzecia (cykl 1:3) | TAK |  | –
42 | system dający możliwość unifikacji sprzętu w celu optymalizacji wykorzystania posiadanych zasobów do aktualnych potrzeb | TAK |  | –
43 | dodatkowy pokrowiec górny na materac - 5 SZTUK (na cały Pakiet) | TAK |  | –
Warunki gwarancji i serwisu
44 | okres gwarancji od daty podpisania protokołu odbioru, min. 24 [mies.] | TAK, podać |  | –
45 | w okresie udzielonej gwarancji bezpłatne przeglądy okresowe, bez konieczności wzywania przez Zamawiającego (obejmujące bezpłatny dojazd, robociznę i części), min. 1 na rok (tj. pierwszy przegląd przed upływem 365 dni liczonych od daty podpisania protokołu) lub inaczej ale zgodnie z zaleceniami producenta - w przypadku przeglądów zgodnie z zaleceniami producenta należy dostarczyć w dniu podpisania protokołu odbioru końcowego pismo z zaleceniami producenta w tym zakresie (potwierdzone za zgodność z oryginałem). W okresie udzielonej gwarancji po stronie Wykonawcy leży zapewnienie terminowego wykonania kolejnego przeglądu - przed upływem daty ważności ostatniego wykonanego przez Niego przeglądu | TAK, podać częstotliwość przeglądów |  | –
46 | gwarantowany czas przystąpienia do naprawy, max. 72 [h] od zgłoszenia konieczności naprawy | TAK, podać |  | –
47 | gwarantowany czas naprawy, max. 7 dni od daty zgłoszenia konieczności naprawy | TAK, podać |  | –
48 | nazwa serwisu, adres, nr telefonu i faksu, osoba kontaktowa | podać |  | –
Inne
49 | szkolenie personelu z obsługi (miejsce: siedziba Zamawiającego, czas i ilość osób: do ustalenia przed szkoleniem) | TAK |  | –
50 | produkt posiadający deklarację zgodności - deklaracja zgodności w języku polskim lub angielskim dostarczona przy dostawie | TAK |  | –
51 | instrukcja obsługi do każdego egzemplarza oferowanego urządzenia w języku polskim oraz dodatkowa instrukcja obsługi (obowiązkowo wersja elektroniczna) dla Działu Inżynierii Klinicznej - przy dostawie | TAK |  | –
52 | w ramach oferty Wykonawca zobowiązany jest po dokonanej instalacji do niezwłocznego odebrania wszelkich opakowań (palet, kartonów, folii, taśm, etc.) po zainstalowanym sprzęcie i ich utylizacji we własnym zakresie i na własny koszt | TAK |  | –
53 | wszelkie czynności i koszty związane z dostarczeniem, wniesieniem, montażem, uruchomieniem oferowanego w pakiecie przedmiotu zamówienia leżą po stronie Wykonawcy | TAK |  | –
3. Łóżko elektryczne dla Oddziału Chorób Płuc z Pododdziałem Onkologicznym - 25 sztuk
1 | nazwa produktu | podać |  | –
2 | numer katalogowy produktu lub grupy | podać |  | –
3 | producent | podać |  | –
4 | produkt fabrycznie nowy, nie demonstracyjny, nie powystawowy, rok produkcji - 2024 | TAK |  | –
5 | metalowa konstrukcja łóżka lakierowana proszkowo. Podstawa łóżka oraz przestrzeń pomiędzy podstawą a leżem pozbawiona kabli oraz układów sterujących funkcjami łóżka, łatwa w utrzymaniu czystości. Podstawa łóżka pantografowa podpierająca leże w minimum 8 punktach gwarantująca stabilność leża. Szyny nierdzewne mocowane po bokach wzdłuż ramy leża na elementy wyposażenia | TAK |  | –
6 | łóżko przystosowane do mycia w automatycznych stacjach myjących, klasa ochrony, min. IPX6W lub równoważna | TAK, podać |  | –
7 | długość całkowita: 2200 mm ± 30 mm szerokość całkowita 1020 mm ± 30 mm | TAK, podać |  | –
8 | wymiary leża: długość całkowita: 2000 mm ± 30 mm szerokość całkowita: 900 mm ± 30 mm | TAK, podać |  | –
9 | wolna przestrzeń pomiędzy podłożem a podwoziem nie mniej niż 15 cm umożliwiająca łatwy przejazd przez progi oraz wjazd do dźwigów osobowych | TAK, podać |  | –
10 | w narożnikach leża 4 krążki stożkowe uniemożliwiające przypadkowe wyrwanie parapetów okiennych lub listew ściennych przy regulacji wysokości łóżka odbojowe, chroniące łóżko i ściany przed uderzeniami oraz otarciami. W części wezgłowia krążki dwuosiowe | TAK |  | –
11 | leże łóżka czterosegmentowe z czego trzy segmenty ruchome | TAK |  | –
12 | leże wypełnione łatwo odejmowanymi panelami (bez konieczności użycia narzędzi) z polipropylenu. Segment oparcia pleców z możliwością szybkiego poziomowania - CPR. Segment wezgłowia wypełniony płytą HPL wraz z tunelem na kasetę RTG. Łóżko wyposażone w tworzywową kieszeń zabezpieczającą pilota w czasie transportu | TAK |  | –
13 | autoregresja segmentu oparcia pleców min. 9 cm | TAK, podać |  | [1,2]
14 | w narożnikach leża tuleje do mocowania wieszaka kroplówki oraz w części wezgłowia wysięgnika z uchwytem do ręki | TAK |  | –
15 | sterowanie funkcjami łóżka: a) panel w barierkach od wewnątrz dla pacjenta, umożliwiający czytelne zastosowanie funkcji tj: regulacja wezgłowia, pozycja fotelowa, regulacja wysokości leża, regulacja uda b) panel dla personelu medycznego po stronie zewnętrznej barierek, panel z wyświetlaczem LCD pokazującą uruchomioną funkcję c) funkcja CPR, przycisk serwisowy Możliwość położenia segmentu oparcia pleców w pozycji 15°, 30°, 45° za pomocą 3 przycisków dla każdego z kątów. Informacja o kącie przechyłów wzdłużnych wyświetlana na wyświetlaczu LCD Panel centralny wyposażony w dodatkowy przycisk umożlwiający dowolne zaprogramowanie dowolnej pozycji. Pilot przewodowy z wyświetlaczem LCD (wyświetlana informacja o wybranej funkcji) Możliwość tymczasowego przywrócenia wszystkich funkcji (120 lub 180 sec) w pilocie oraz w panelu sterującym od strony zewnętrznej barierek Panel sterujący dla personelu medycznego chowany pod leżem w półce do odkładania pościeli z możliwością instalacji go na szczycie łóżka. Panel wyposażony w podwójne zabezpieczenie przed przypadkowym uruchomieniem funkcji elektrycznych (Dostępność funkcji przy jednoczesnym zastosowaniu przycisku świadomego użycia) z możliwością blokady poszczególnych funkcji pilota. Panel sterujący wyposażony w funkcję regulacji segmentu oparcia pleców, uda, wysokości leża, pozycji wzdłużnych, funkcji anty-szokowej, egzaminacyjnej, CPR, krzesła kardiologicznego. Posiada również optyczny wskaźnik naładowania akumulatora oraz podłączenia do sieci. Panel centralny wyposażony w dodatkowy przycisk umożlwiający dowolne zaprogramowanie dowolnej pozycji. | TAK |  | –
16 | elektryczne regulacje: elektryczna regulacja wysokości w zakresie, min. od 350 mm do 910 mm Łóżko wyposażone w pedał do regulacji wysokości. - segment oparcia pleców od 0 do 75 stopni (+/- 5°) - segment uda od 0 do 45 stopni (+/- 5°) - pozycja Trendlelenburga od 0 do 15 stopni (+/- 2°) - pozycja anty-Trendlenburga od 0 do 15 stopni (+/- 2°) Sygnalizacja dźwiękowa informująca o najniższej pozycji leża | TAK, podać |  | –
17 | akumulator wbudowany w układ elektryczny łóżka podtrzymujący sterowanie łóżka przy braku zasilania sieciowego | TAK/NIE |  | 1/0
18 | szczyty łóżka wyjmowane z ramy leża, wykonane z tworzywa sztucznego PP | TAK |  | –
19 | łóżko wyposażone w cztery niezależne, opuszczane ruchem półkulistym, tworzywowe barierki boczne, zabezpieczające pacjenta, zgodne z norma medyczną ICE 60601-2-52 lub równoważną. Opuszczanie oraz podnoszenie barierek bocznych w łatwy sposób za pomocą jednej ręki, wspomagane pneumatyczne. Barierki od strony głowy poruszające się wraz z segmentem oparcia pleców. Wysokość barierek bocznych zabezpieczająca pacjenta minimum 40 cm. Barierki boczne wykonane z tworzywa, wypełnione wklejką kolorystyczną dostępną w minimum 6 kolorach. Barierki wyposażone w tworzywowy uchwyt podtrzymujący pilot z możliwością ustawienia kąta. Możliwością powieszenia drenażu lub worków urologicznych na barierkach, uchwyty stanowią część barierek bocznych. Barierki zabezpieczające na całej długości | TAK, podać |  | –
20 | wysuwana półka na prowadnicach teleskopowych do odkładania pościeli z miejscem na panel centralny | TAK |  | –
21 | przedłużenie leża minimum 28 cm. Dźwignie zwalniania mechanizmu umieszczone od strony nóg w szczycie łóżka. Nie dopuszcza się mechanizmów umieszczonych pod ramą leża | TAK, podać |  | [1,2]
22 | 4 uchwyty stabilizujące materac | TAK |  | –
23 | koła o średnicy, min. 150 mm z systemem sterowania jazdy na wprost i z centralnym systemem hamulcowym. System obsługiwany dźwigniami od strony nóg pacjenta, zlokalizowanymi bezpośrednio przy kołach. Sygnalizacja dźwiękowa informująca o zwolnionej blokadzie kół | TAK, podać |  | –
24 | bezpieczne obciążenie robocze minimum 260 kg | TAK, podać |  | –
25 | łóżko wyposażone w oświetlenie pod łóżkiem | TAK |  | –
Wyposażenie dodatkowe
26 | materac w pokrowcu dopasowany do rozmiarów leża o wysokości, min. 14 cm. Materac przeciwodleżynowy, wykonany z pianki wiskozowej. Materac posiadający wzmocnienie strefy krawędziowej, które zapewnia pacjentom większe bezpieczeństwo i wsparcie podczas siedzenia na krawędzi łóżka lub przy zmianie pozycji nocą. Wzmocniona krawędź materaca zapobiega ześlizgiwaniu się materaca z łóżka lub osuwaniu się po zabezpieczeniach bocznych. Pokrowiec materaca: zmywalny, nieprzemakalny, odporny na środki dezynfekcyjne rozsuwany na zamek. 25 sztuk (na cały Pakiet) | TAK, podać |  | –
27 | wysięgnik z uchwytem do ręki owalny, z haczykami na kroplówkę - 5 sztuk (na cały Pakiet) | TAK |  | –
28 | uzupełnienie przedłużenia leża (ramka+materac) - 5 sztuk (na cały Pakiet) | TAK |  | –
29 | ramka do kart gorączkowych z ochrona danych osobowych - 25 sztuk (na cały Pakiet) | TAK |  | –
30 | 1) poduszka profilowana; wypełnienie: 50% pianka/50% włókna poliestrowe; bez pokrowca; wymiary: 75x40x25 cm - 1 SZTUKA NA CAŁY PAKIET 2) poduszka profilowana; wypełnienie: materiał wiskoelastyczny 50 kg/m2; pokrowiec; wymiary: 30x48 cm - 3 SZTUKI NA CAŁY PAKIET | TAK |  | –
Warunki gwarancji i serwisu
30 | okres gwarancji od daty podpisania protokołu odbioru, min. 24 [mies.] | TAK, podać |  | –
31 | w okresie udzielonej gwarancji bezpłatne, bez konieczności wzywania przez Zamawiającego, przeglądy okresowe (obejmujące bezpłatny dojazd i robociznę), min. 1 na rok (tj. pierwszy przegląd przed upływem 365 dni liczonych od daty podpisania protokołu) lub inaczej ale zgodnie z zaleceniami producenta - w przypadku przeglądów zgodnie z zaleceniami producenta należy dostarczyć w dniu podpisania protokołu odbioru końcowego pismo z zaleceniami producenta w tym zakresie (potwierdzone za zgodność z oryginałem). W okresie udzielonej gwarancji po stronie Wykonawcy leży zapewnienie terminowego wykonania kolejnego przeglądu - przed upływem daty ważności ostatniego wykonanego przez Niego przeglądu | TAK, podać częstotliwość przeglądów |  | –
32 | gwarantowany czas przystąpienia do naprawy, max. 72 [h] od zgłoszenia konieczności naprawy | TAK, podać |  | –
33 | gwarantowany czas naprawy, max. 7 dni od daty zgłoszenia konieczności naprawy | TAK, podać |  | –
34 | nazwa serwisu, adres, nr telefonu i faksu, osoba kontaktowa | podać |  | –
Inne
35 | szkolenie personelu z obsługi (miejsce: siedziba Zamawiającego, czas i ilość osób: do ustalenia przed szkoleniem) | TAK |  | –
36 | produkt posiadający deklarację zgodności - deklaracja zgodności w języku polskim lub angielskim dostarczona przy dostawie | TAK |  | –
37 | instrukcja obsługi do każdego egzemplarza oferowanego urządzenia w języku polskim oraz dodatkowa instrukcja obsługi (obowiązkowo wersja elektroniczna) dla Działu Inżynierii Klinicznej - przy dostawie | TAK |  | –
38 | w ramach oferty Wykonawca zobowiązany jest po dokonanej instalacji do niezwłocznego odebrania wszelkich opakowań (palet, kartonów, folii, taśm, etc.) po zainstalowanym sprzęcie i ich utylizacji we własnym zakresie i na własny koszt | TAK |  | –
39 | wszelkie czynności i koszty związane z dostarczeniem, wniesieniem, montażem, uruchomieniem oferowanego w pakiecie przedmiotu zamówienia leżą po stronie Wykonawcy | TAK |  | –
4. Łóżko elektryczne dla Oddziału Szybkiej Diagnostyki - 19 sztuk
1 | nazwa produktu | podać |  | –
2 | numer katalogowy produktu lub grupy | podać |  | –
3 | producent | podać |  | –
4 | produkt fabrycznie nowy, nie demonstracyjny, nie powystawowy, rok produkcji - 2024 | TAK |  | –
5 | metalowa konstrukcja łóżka lakierowana proszkowo. Podstawa łóżka oraz przestrzeń pomiędzy podstawą a leżem pozbawiona kabli oraz układów sterujących funkcjami łóżka, łatwa w utrzymaniu czystości. Podstawa łóżka pantografowa podpierająca leże w minimum 8 punktach gwarantująca stabilność leża. Szyny nierdzewne mocowane po bokach wzdłuż ramy leża na elementy wyposażenia | TAK |  | –
6 | łóżko przystosowane do mycia w automatycznych stacjach myjących, klasa ochrony, min. IPX6W lub równoważna | TAK, podać |  | –
7 | długość całkowita: 2200 mm ± 30 mm szerokość całkowita 1020 mm ± 30 mm | TAK, podać |  | –
8 | wymiary leża: długość całkowita: 2000 mm ± 30 mm szerokość całkowita: 900 mm ± 30 mm | TAK, podać |  | –
9 | wolna przestrzeń pomiędzy podłożem a podwoziem nie mniej niż 15 cm umożliwiająca łatwy przejazd przez progi oraz wjazd do dźwigów osobowych | TAK, podać |  | –
10 | w narożnikach leża 4 krążki stożkowe uniemożliwiające przypadkowe wyrwanie parapetów okiennych lub listew ściennych przy regulacji wysokości łóżka odbojowe, chroniące łóżko i ściany przed uderzeniami oraz otarciami. W części wezgłowia krążki dwuosiowe | TAK |  | –
11 | leże łóżka czterosegmentowe z czego trzy segmenty ruchome | TAK |  | –
12 | leże wypełnione łatwo odejmowanymi panelami (bez konieczności użycia narzędzi) z polipropylenu. Segment oparcia pleców z możliwością szybkiego poziomowania - CPR. Segment wezgłowia wypełniony płytą HPL wraz z tunelem na kasetę RTG. Łóżko wyposażone w tworzywową kieszeń zabezpieczającą pilota w czasie transportu | TAK |  | –
13 | autoregresja segmentu oparcia pleców min. 9 cm | TAK, podać |  | [1,2]
14 | w narożnikach leża tuleje do mocowania wieszaka kroplówki oraz w części wezgłowia wysięgnika z uchwytem do ręki | TAK |  | –
15 | sterowanie funkcjami łóżka: a) panel w barierkach od wewnątrz dla pacjenta, umożliwiający czytelne zastosowanie funkcji tj: regulacja wezgłowia, pozycja fotelowa, regulacja wysokości leża, regulacja uda b) panel dla personelu medycznego po stronie zewnętrznej barierek, panel z wyświetlaczem LCD pokazującą uruchomioną funkcję c) funkcja CPR, przycisk serwisowy Możliwość położenia segmentu oparcia pleców w pozycji 15°, 30°, 45° za pomocą 3 przycisków dla każdego z kątów. Informacja o kącie przechyłów wzdłużnych wyświetlana na wyświetlaczu LCD Panel centralny wyposażony w dodatkowy przycisk umożlwiający dowolne zaprogramowanie dowolnej pozycji. Pilot przewodowy z wyświetlaczem LCD (wyświetlana informacja o wybranej funkcji) Możliwość tymczasowego przywrócenia wszystkich funkcji (120 lub 180 sec) w pilocie oraz w panelu sterującym od strony zewnętrznej barierek Panel sterujący dla personelu medycznego chowany pod leżem w półce do odkładania pościeli z możliwością instalacji go na szczycie łóżka. Panel wyposażony w podwójne zabezpieczenie przed przypadkowym uruchomieniem funkcji elektrycznych (Dostępność funkcji przy jednoczesnym zastosowaniu przycisku świadomego użycia) z możliwością blokady poszczególnych funkcji pilota. Panel sterujący wyposażony w funkcję regulacji segmentu oparcia pleców, uda, wysokości leża, pozycji wzdłużnych, funkcji anty-szokowej, egzaminacyjnej, CPR, krzesła kardiologicznego. Posiada również optyczny wskaźnik naładowania akumulatora oraz podłączenia do sieci. Panel centralny wyposażony w dodatkowy przycisk umożlwiający dowolne zaprogramowanie dowolnej pozycji. | TAK |  | –
16 | elektryczne regulacje: elektryczna regulacja wysokości w zakresie, min. od 350 mm do 910 mm Łóżko wyposażone w pedał do regulacji wysokości. - segment oparcia pleców od 0 do 75 stopni (+/- 5°) - segment uda od 0 do 45 stopni (+/- 5°) - pozycja Trendlelenburga od 0 do 15 stopni (+/- 2°) - pozycja anty-Trendlenburga od 0 do 15 stopni (+/- 2°) Sygnalizacja dźwiękowa informująca o najniższej pozycji leża | TAK, podać |  | –
17 | akumulator wbudowany w układ elektryczny łóżka podtrzymujący sterowanie łóżka przy braku zasilania sieciowego | TAK/NIE |  | 1/0
18 | szczyty łóżka wyjmowane z ramy leża, wykonane z tworzywa sztucznego PP | TAK |  | –
19 | łóżko wyposażone w cztery niezależne, opuszczane ruchem półkulistym, tworzywowe barierki boczne, zabezpieczające pacjenta, zgodne z norma medyczną ICE 60601-2-52 lub równoważną. Opuszczanie oraz podnoszenie barierek bocznych w łatwy sposób za pomocą jednej ręki, wspomagane pneumatyczne. Barierki od strony głowy poruszające się wraz z segmentem oparcia pleców. Wysokość barierek bocznych zabezpieczająca pacjenta minimum 40 cm. Barierki boczne wykonane z tworzywa, wypełnione wklejką kolorystyczną dostępną w minimum 6 kolorach. Barierki wyposażone w tworzywowy uchwyt podtrzymujący pilot z możliwością ustawienia kąta. Możliwością powieszenia drenażu lub worków urologicznych na barierkach, uchwyty stanowią część barierek bocznych. Barierki zabezpieczające na całej długości | TAK, podać |  | –
20 | wysuwana półka na prowadnicach teleskopowych do odkładania pościeli z miejscem na panel centralny | TAK |  | –
21 | przedłużenie leża minimum 28 cm. Dźwignie zwalniania mechanizmu umieszczone od strony nóg w szczycie łóżka. Nie dopuszcza się mechanizmów umieszczonych pod ramą leża | TAK, podać |  | [1,2]
22 | 4 uchwyty stabilizujące materac | TAK |  | –
23 | koła o średnicy, min. 150 mm z systemem sterowania jazdy na wprost i z centralnym systemem hamulcowym. System obsługiwany dźwigniami od strony nóg pacjenta, zlokalizowanymi bezpośrednio przy kołach. Sygnalizacja dźwiękowa informująca o zwolnionej blokadzie kół | TAK, podać |  | –
24 | bezpieczne obciążenie robocze minimum 260 kg | TAK, podać |  | –
25 | łóżko wyposażone w oświetlenie pod łóżkiem | TAK |  | –
Wyposażenie dodatkowe
26 | materac w pokrowcu dopasowany do rozmiarów leża o wysokości, min. 14 cm. Materac przeciwodleżynowy, wykonany z pianki wiskozowej. Materac posiadający wzmocnienie strefy krawędziowej, które zapewnia pacjentom większe bezpieczeństwo i wsparcie podczas siedzenia na krawędzi łóżka lub przy zmianie pozycji nocą. Wzmocniona krawędź materaca zapobiega ześlizgiwaniu się materaca z łóżka lub osuwaniu się po zabezpieczeniach bocznych. Pokrowiec materaca: zmywalny, nieprzemakalny, odporny na środki dezynfekcyjne rozsuwany na zamek. 19 sztuk (na cały Pakiet) | TAK, podać |  | –
27 | wieszak kroplówki wyprofilowany - 19 sztuk (na cały Pakiet) | TAK |  | –
28 | wysięgnik z uchwytem do ręki owalny, z haczykami na kroplówkę - 2 sztuki (na cały Pakiet) | TAK |  | –
29 | uzupełnienie przedłużenia leża (ramka+materac) - 2 sztuki (na cały Pakiet) | TAK |  | –
Warunki gwarancji i serwisu
30 | okres gwarancji od daty podpisania protokołu odbioru, min. 24 [mies.] | TAK, podać |  | –
31 | w okresie udzielonej gwarancji bezpłatne, bez konieczności wzywania przez Zamawiającego, przeglądy okresowe (obejmujące bezpłatny dojazd i robociznę), min. 1 na rok (tj. pierwszy przegląd przed upływem 365 dni liczonych od daty podpisania protokołu) lub inaczej ale zgodnie z zaleceniami producenta - w przypadku przeglądów zgodnie z zaleceniami producenta należy dostarczyć w dniu podpisania protokołu odbioru końcowego pismo z zaleceniami producenta w tym zakresie (potwierdzone za zgodność z oryginałem). W okresie udzielonej gwarancji po stronie Wykonawcy leży zapewnienie terminowego wykonania kolejnego przeglądu - przed upływem daty ważności ostatniego wykonanego przez Niego przeglądu | TAK, podać częstotliwość przeglądów |  | –
32 | gwarantowany czas przystąpienia do naprawy, max. 72 [h] od zgłoszenia konieczności naprawy | TAK, podać |  | –
33 | gwarantowany czas naprawy, max. 7 dni od daty zgłoszenia konieczności naprawy | TAK, podać |  | –
34 | nazwa serwisu, adres, nr telefonu i faksu, osoba kontaktowa | podać |  | –
Inne
35 | szkolenie personelu z obsługi (miejsce: siedziba Zamawiającego, czas i ilość osób: do ustalenia przed szkoleniem) | TAK |  | –
36 | produkt posiadający deklarację zgodności - deklaracja zgodności w języku polskim lub angielskim dostarczona przy dostawie | TAK |  | –
37 | instrukcja obsługi do każdego egzemplarza oferowanego urządzenia w języku polskim oraz dodatkowa instrukcja obsługi (obowiązkowo wersja elektroniczna) dla Działu Inżynierii Klinicznej - przy dostawie | TAK |  | –
38 | w ramach oferty Wykonawca zobowiązany jest po dokonanej instalacji do niezwłocznego odebrania wszelkich opakowań (palet, kartonów, folii, taśm, etc.) po zainstalowanym sprzęcie i ich utylizacji we własnym zakresie i na własny koszt | TAK |  | –
39 | wszelkie czynności i koszty związane z dostarczeniem, wniesieniem, montażem, uruchomieniem oferowanego w pakiecie przedmiotu zamówienia leżą po stronie Wykonawcy | TAK |  | –
5. Łóżko elektryczne dla Oddziału Neurologicznego z Pododdziałem Udarowym i Pododdziałem Rehabilitacji Neurologicznej - 2 sztuki
1 | nazwa produktu | podać |  | –
2 | numer katalogowy produktu lub grupy | podać |  | –
3 | producent | podać |  | –
4 | produkt fabrycznie nowy, nie demonstracyjny, nie powystawowy, rok produkcji - 2024 | TAK |  | –
5 | metalowa konstrukcja łóżka lakierowana proszkowo. Podstawa łóżka oraz przestrzeń pomiędzy podstawą a leżem pozbawiona kabli oraz układów sterujących funkcjami łóżka, łatwa w utrzymaniu czystości. Podstawa łóżka pantografowa podpierająca leże w minimum 8 punktach gwarantująca stabilność leża. Szyny nierdzewne mocowane po bokach wzdłuż ramy leża na elementy wyposażenia | TAK |  | –
6 | łóżko przystosowane do mycia w automatycznych stacjach myjących, klasa ochrony, min. IPX6W lub równoważna | TAK, podać |  | –
7 | długość całkowita: 2200 mm ± 30 mm szerokość całkowita 1020 mm ± 30 mm | TAK, podać |  | –
8 | wymiary leża: długość całkowita: 2000 mm ± 30 mm szerokość całkowita: 900 mm ± 30 mm | TAK, podać |  | –
9 | wolna przestrzeń pomiędzy podłożem a podwoziem nie mniej niż 15 cm umożliwiająca łatwy przejazd przez progi oraz wjazd do dźwigów osobowych | TAK, podać |  | –
10 | w narożnikach leża 4 krążki stożkowe uniemożliwiające przypadkowe wyrwanie parapetów okiennych lub listew ściennych przy regulacji wysokości łóżka odbojowe, chroniące łóżko i ściany przed uderzeniami oraz otarciami. W części wezgłowia krążki dwuosiowe | TAK |  | –
11 | leże łóżka czterosegmentowe z czego trzy segmenty ruchome | TAK |  | –
12 | leże wypełnione łatwo odejmowanymi panelami (bez konieczności użycia narzędzi) z polipropylenu. Segment oparcia pleców z możliwością szybkiego poziomowania - CPR. Segment wezgłowia wypełniony płytą HPL wraz z tunelem na kasetę RTG. Łóżko wyposażone w tworzywową kieszeń zabezpieczającą pilota w czasie transportu | TAK |  | –
13 | autoregresja segmentu oparcia pleców min. 9 cm | TAK, podać |  | [1,2]
14 | w narożnikach leża tuleje do mocowania wieszaka kroplówki oraz w części wezgłowia wysięgnika z uchwytem do ręki | TAK |  | –
15 | sterowanie funkcjami łóżka: a) panel w barierkach od wewnątrz dla pacjenta, umożliwiający czytelne zastosowanie funkcji tj: regulacja wezgłowia, pozycja fotelowa, regulacja wysokości leża, regulacja uda b) panel dla personelu medycznego po stronie zewnętrznej barierek, panel z wyświetlaczem LCD pokazującą uruchomioną funkcję c) funkcja CPR, przycisk serwisowy Możliwość położenia segmentu oparcia pleców w pozycji 15°, 30°, 45° za pomocą 3 przycisków dla każdego z kątów. Informacja o kącie przechyłów wzdłużnych wyświetlana na wyświetlaczu LCD Panel centralny wyposażony w dodatkowy przycisk umożlwiający dowolne zaprogramowanie dowolnej pozycji. Pilot przewodowy z wyświetlaczem LCD (wyświetlana informacja o wybranej funkcji) Możliwość tymczasowego przywrócenia wszystkich funkcji (120 lub 180 sec) w pilocie oraz w panelu sterującym od strony zewnętrznej barierek Panel sterujący dla personelu medycznego chowany pod leżem w półce do odkładania pościeli z możliwością instalacji go na szczycie łóżka. Panel wyposażony w podwójne zabezpieczenie przed przypadkowym uruchomieniem funkcji elektrycznych (Dostępność funkcji przy jednoczesnym zastosowaniu przycisku świadomego użycia) z możliwością blokady poszczególnych funkcji pilota. Panel sterujący wyposażony w funkcję regulacji segmentu oparcia pleców, uda, wysokości leża, pozycji wzdłużnych, funkcji anty-szokowej, egzaminacyjnej, CPR, krzesła kardiologicznego. Posiada również optyczny wskaźnik naładowania akumulatora oraz podłączenia do sieci. Panel centralny wyposażony w dodatkowy przycisk umożlwiający dowolne zaprogramowanie dowolnej pozycji. | TAK |  | –
16 | elektryczne regulacje: elektryczna regulacja wysokości w zakresie, min. od 350 mm do 910 mm Łóżko wyposażone w pedał do regulacji wysokości. - segment oparcia pleców od 0 do 75 stopni (+/- 5°) - segment uda od 0 do 45 stopni (+/- 5°) - pozycja Trendlelenburga od 0 do 15 stopni (+/- 2°) - pozycja anty-Trendlenburga od 0 do 15 stopni (+/- 2°) Sygnalizacja dźwiękowa informująca o najniższej pozycji leża | TAK, podać |  | –
17 | akumulator wbudowany w układ elektryczny łóżka podtrzymujący sterowanie łóżka przy braku zasilania sieciowego | TAK/NIE |  | 1/0
18 | szczyty łóżka wyjmowane z ramy leża, wykonane z tworzywa sztucznego PP | TAK |  | –
19 | łóżko wyposażone w cztery niezależne, opuszczane ruchem półkulistym, tworzywowe barierki boczne, zabezpieczające pacjenta, zgodne z norma medyczną ICE 60601-2-52 lub równoważną. Opuszczanie oraz podnoszenie barierek bocznych w łatwy sposób za pomocą jednej ręki, wspomagane pneumatyczne. Barierki od strony głowy poruszające się wraz z segmentem oparcia pleców. Wysokość barierek bocznych zabezpieczająca pacjenta minimum 40 cm. Barierki boczne wykonane z tworzywa, wypełnione wklejką kolorystyczną dostępną w minimum 6 kolorach. Barierki wyposażone w tworzywowy uchwyt podtrzymujący pilot z możliwością ustawienia kąta. Możliwością powieszenia drenażu lub worków urologicznych na barierkach, uchwyty stanowią część barierek bocznych. Barierki zabezpieczające na całej długości | TAK, podać |  | –
20 | wysuwana półka na prowadnicach teleskopowych do odkładania pościeli z miejscem na panel centralny | TAK |  | –
21 | przedłużenie leża minimum 28 cm. Dźwignie zwalniania mechanizmu umieszczone od strony nóg w szczycie łóżka. Nie dopuszcza się mechanizmów umieszczonych pod ramą leża | TAK, podać |  | [1,2]
22 | 4 uchwyty stabilizujące materac | TAK |  | –
23 | koła o średnicy, min. 150 mm z systemem sterowania jazdy na wprost i z centralnym systemem hamulcowym. System obsługiwany dźwigniami od strony nóg pacjenta, zlokalizowanymi bezpośrednio przy kołach. Sygnalizacja dźwiękowa informująca o zwolnionej blokadzie kół | TAK, podać |  | –
24 | bezpieczne obciążenie robocze minimum 260 kg | TAK, podać |  | –
25 | łóżko wyposażone w oświetlenie pod łóżkiem | TAK |  | –
Wyposażenie dodatkowe
26 | materac w pokrowcu dopasowany do rozmiarów leża o wysokości, min. 14 cm. Materac przeciwodleżynowy, wykonany z pianki wiskozowej. Materac posiadający wzmocnienie strefy krawędziowej, które zapewnia pacjentom większe bezpieczeństwo i wsparcie podczas siedzenia na krawędzi łóżka lub przy zmianie pozycji nocą. Wzmocniona krawędź materaca zapobiega ześlizgiwaniu się materaca z łóżka lub osuwaniu się po zabezpieczeniach bocznych. Pokrowiec materaca: zmywalny, nieprzemakalny, odporny na środki dezynfekcyjne rozsuwany na zamek. 2 sztuki (na cały Pakiet) | TAK, podać |  | –
27 | wieszak kroplówki wyprofilowany - 2 sztuki (na cały Pakiet) | TAK |  | –
28 | wysięgnik z uchwytem do ręki owalny, z haczykami na kroplówkę - 2 sztuki (na cały Pakiet) | TAK |  | –
29 | uchwyt na butlę z tlenem poziomy - 2 sztuki (na cały Pakiet) | TAK |  | –
Warunki gwarancji i serwisu
30 | okres gwarancji od daty podpisania protokołu odbioru, min. 24 [mies.] | TAK, podać |  | –
31 | w okresie udzielonej gwarancji bezpłatne, bez konieczności wzywania przez Zamawiającego, przeglądy okresowe (obejmujące bezpłatny dojazd i robociznę), min. 1 na rok (tj. pierwszy przegląd przed upływem 365 dni liczonych od daty podpisania protokołu) lub inaczej ale zgodnie z zaleceniami producenta - w przypadku przeglądów zgodnie z zaleceniami producenta należy dostarczyć w dniu podpisania protokołu odbioru końcowego pismo z zaleceniami producenta w tym zakresie (potwierdzone za zgodność z oryginałem). W okresie udzielonej gwarancji po stronie Wykonawcy leży zapewnienie terminowego wykonania kolejnego przeglądu - przed upływem daty ważności ostatniego wykonanego przez Niego przeglądu | TAK, podać częstotliwość przeglądów |  | –
32 | gwarantowany czas przystąpienia do naprawy, max. 72 [h] od zgłoszenia konieczności naprawy | TAK, podać |  | –
33 | gwarantowany czas naprawy, max. 7 dni od daty zgłoszenia konieczności naprawy | TAK, podać |  | –
34 | nazwa serwisu, adres, nr telefonu i faksu, osoba kontaktowa | podać |  | –
Inne
35 | szkolenie personelu z obsługi (miejsce: siedziba Zamawiającego, czas i ilość osób: do ustalenia przed szkoleniem) | TAK |  | –
36 | produkt posiadający deklarację zgodności - deklaracja zgodności w języku polskim lub angielskim dostarczona przy dostawie | TAK |  | –
37 | instrukcja obsługi do każdego egzemplarza oferowanego urządzenia w języku polskim oraz dodatkowa instrukcja obsługi (obowiązkowo wersja elektroniczna) dla Działu Inżynierii Klinicznej - przy dostawie | TAK |  | –
38 | w ramach oferty Wykonawca zobowiązany jest po dokonanej instalacji do niezwłocznego odebrania wszelkich opakowań (palet, kartonów, folii, taśm, etc.) po zainstalowanym sprzęcie i ich utylizacji we własnym zakresie i na własny koszt | TAK |  | –
39 | wszelkie czynności i koszty związane z dostarczeniem, wniesieniem, montażem, uruchomieniem oferowanego w pakiecie przedmiotu zamówienia leżą po stronie Wykonawcy | TAK |  | –
6. Łóżko elektryczne dla Oddziału Chorób Infekcyjnych Dzieci i Hepatologii Dziecięcej - 10 sztuk
1 | nazwa produktu | podać |  | –
2 | numer katalogowy produktu lub grupy | podać |  | –
3 | producent | podać |  | –
4 | produkt fabrycznie nowy, nie demonstracyjny, nie powystawowy, rok produkcji - 2024 | TAK |  | –
5 | metalowa konstrukcja łóżka lakierowana proszkowo. Podstawa łóżka oraz przestrzeń pomiędzy podstawą a leżem pozbawiona kabli oraz układów sterujących funkcjami łóżka, łatwa w utrzymaniu czystości. Podstawa łóżka pantografowa podpierająca leże w minimum 8 punktach gwarantująca stabilność leża. Szyny nierdzewne mocowane po bokach wzdłuż ramy leża na elementy wyposażenia | TAK |  | –
6 | łóżko przystosowane do mycia w automatycznych stacjach myjących, klasa ochrony, min. IPX6W lub równoważna | TAK, podać |  | –
7 | długość całkowita: 2200 mm ± 30 mm szerokość całkowita 1020 mm ± 30 mm | TAK, podać |  | –
8 | wymiary leża: długość całkowita: 2000 mm ± 30 mm szerokość całkowita: 900 mm ± 30 mm | TAK, podać |  | –
9 | wolna przestrzeń pomiędzy podłożem a podwoziem nie mniej niż 15 cm umożliwiająca łatwy przejazd przez progi oraz wjazd do dźwigów osobowych | TAK, podać |  | –
10 | w narożnikach leża 4 krążki stożkowe uniemożliwiające przypadkowe wyrwanie parapetów okiennych lub listew ściennych przy regulacji wysokości łóżka odbojowe, chroniące łóżko i ściany przed uderzeniami oraz otarciami. W części wezgłowia krążki dwuosiowe | TAK |  | –
11 | leże łóżka czterosegmentowe z czego trzy segmenty ruchome | TAK |  | –
12 | leże wypełnione łatwo odejmowanymi panelami (bez konieczności użycia narzędzi) z polipropylenu. Segment oparcia pleców z możliwością szybkiego poziomowania - CPR. Segment wezgłowia wypełniony płytą HPL wraz z tunelem na kasetę RTG. Łóżko wyposażone w tworzywową kieszeń zabezpieczającą pilota w czasie transportu | TAK |  | –
13 | autoregresja segmentu oparcia pleców min. 9 cm | TAK, podać |  | [1,2]
14 | w narożnikach leża tuleje do mocowania wieszaka kroplówki oraz w części wezgłowia wysięgnika z uchwytem do ręki | TAK |  | –
15 | sterowanie funkcjami łóżka: a) panel w barierkach od wewnątrz dla pacjenta, umożliwiający czytelne zastosowanie funkcji tj: regulacja wezgłowia, pozycja fotelowa, regulacja wysokości leża, regulacja uda b) panel dla personelu medycznego po stronie zewnętrznej barierek, panel z wyświetlaczem LCD pokazującą uruchomioną funkcję c) funkcja CPR, przycisk serwisowy Możliwość położenia segmentu oparcia pleców w pozycji 15°, 30°, 45° za pomocą 3 przycisków dla każdego z kątów. Informacja o kącie przechyłów wzdłużnych wyświetlana na wyświetlaczu LCD Panel centralny wyposażony w dodatkowy przycisk umożlwiający dowolne zaprogramowanie dowolnej pozycji. Pilot przewodowy z wyświetlaczem LCD (wyświetlana informacja o wybranej funkcji) Możliwość tymczasowego przywrócenia wszystkich funkcji (120 lub 180 sec) w pilocie oraz w panelu sterującym od strony zewnętrznej barierek Panel sterujący dla personelu medycznego chowany pod leżem w półce do odkładania pościeli z możliwością instalacji go na szczycie łóżka. Panel wyposażony w podwójne zabezpieczenie przed przypadkowym uruchomieniem funkcji elektrycznych (Dostępność funkcji przy jednoczesnym zastosowaniu przycisku świadomego użycia) z możliwością blokady poszczególnych funkcji pilota. Panel sterujący wyposażony w funkcję regulacji segmentu oparcia pleców, uda, wysokości leża, pozycji wzdłużnych, funkcji anty-szokowej, egzaminacyjnej, CPR, krzesła kardiologicznego. Posiada również optyczny wskaźnik naładowania akumulatora oraz podłączenia do sieci. Panel centralny wyposażony w dodatkowy przycisk umożlwiający dowolne zaprogramowanie dowolnej pozycji. | TAK |  | –
16 | elektryczne regulacje: elektryczna regulacja wysokości w zakresie, min. od 350 mm do 910 mm Łóżko wyposażone w pedał do regulacji wysokości. - segment oparcia pleców od 0 do 75 stopni (+/- 5°) - segment uda od 0 do 45 stopni (+/- 5°) - pozycja Trendlelenburga od 0 do 15 stopni (+/- 2°) - pozycja anty-Trendlenburga od 0 do 15 stopni (+/- 2°) Sygnalizacja dźwiękowa informująca o najniższej pozycji leża | TAK, podać |  | –
17 | akumulator wbudowany w układ elektryczny łóżka podtrzymujący sterowanie łóżka przy braku zasilania sieciowego | TAK |  | 1/0
18 | szczyty łóżka wyjmowane z ramy leża, wykonane z tworzywa sztucznego PP | TAK |  | –
19 | łóżko wyposażone w cztery niezależne, opuszczane ruchem półkulistym, tworzywowe barierki boczne, zabezpieczające pacjenta, zgodne z norma medyczną ICE 60601-2-52 lub równoważną. Opuszczanie oraz podnoszenie barierek bocznych w łatwy sposób za pomocą jednej ręki, wspomagane pneumatyczne. Barierki od strony głowy poruszające się wraz z segmentem oparcia pleców. Wysokość barierek bocznych zabezpieczająca pacjenta minimum 40 cm. Barierki boczne wykonane z tworzywa, wypełnione wklejką kolorystyczną dostępną w minimum 6 kolorach. Barierki wyposażone w tworzywowy uchwyt podtrzymujący pilot z możliwością ustawienia kąta. Możliwością powieszenia drenażu lub worków urologicznych na barierkach, uchwyty stanowią część barierek bocznych. Barierki zabezpieczające na całej długości | TAK, podać |  | –
20 | wysuwana półka na prowadnicach teleskopowych do odkładania pościeli z miejscem na panel centralny | TAK |  | –
21 | przedłużenie leża minimum 28 cm. Dźwignie zwalniania mechanizmu umieszczone od strony nóg w szczycie łóżka. Nie dopuszcza się mechanizmów umieszczonych pod ramą leża | TAK, podać |  | [1,2]
22 | 4 uchwyty stabilizujące materac | TAK |  | –
23 | koła o średnicy, min. 150 mm z systemem sterowania jazdy na wprost i z centralnym systemem hamulcowym. System obsługiwany dźwigniami od strony nóg pacjenta, zlokalizowanymi bezpośrednio przy kołach. Sygnalizacja dźwiękowa informująca o zwolnionej blokadzie kół | TAK, podać |  | –
24 | bezpieczne obciążenie robocze minimum 260 kg | TAK, podać |  | –
25 | łóżko wyposażone w oświetlenie pod łóżkiem | TAK |  | –
Wyposażenie dodatkowe
26 | materac w pokrowcu dopasowany do rozmiarów leża o wysokości, min. 14 cm. Materac przeciwodleżynowy, wykonany z pianki wiskozowej. Materac posiadający wzmocnienie strefy krawędziowej, które zapewnia pacjentom większe bezpieczeństwo i wsparcie podczas siedzenia na krawędzi łóżka lub przy zmianie pozycji nocą. Wzmocniona krawędź materaca zapobiega ześlizgiwaniu się materaca z łóżka lub osuwaniu się po zabezpieczeniach bocznych. Pokrowiec materaca: zmywalny, nieprzemakalny, odporny na środki dezynfekcyjne rozsuwany na zamek. 10 sztuk (na cały Pakiet) | TAK, podać |  | –
Warunki gwarancji i serwisu
27 | okres gwarancji od daty podpisania protokołu odbioru, min. 24 [mies.] | TAK, podać |  | –
28 | w okresie udzielonej gwarancji bezpłatne, bez konieczności wzywania przez Zamawiającego, przeglądy okresowe (obejmujące bezpłatny dojazd i robociznę), min. 1 na rok (tj. pierwszy przegląd przed upływem 365 dni liczonych od daty podpisania protokołu) lub inaczej ale zgodnie z zaleceniami producenta - w przypadku przeglądów zgodnie z zaleceniami producenta należy dostarczyć w dniu podpisania protokołu odbioru końcowego pismo z zaleceniami producenta w tym zakresie (potwierdzone za zgodność z oryginałem). W okresie udzielonej gwarancji po stronie Wykonawcy leży zapewnienie terminowego wykonania kolejnego przeglądu - przed upływem daty ważności ostatniego wykonanego przez Niego przeglądu | TAK, podać częstotliwość przeglądów |  | –
29 | gwarantowany czas przystąpienia do naprawy, max. 72 [h] od zgłoszenia konieczności naprawy | TAK, podać |  | –
30 | gwarantowany czas naprawy, max. 7 dni od daty zgłoszenia konieczności naprawy | TAK, podać |  | –
31 | nazwa serwisu, adres, nr telefonu i faksu, osoba kontaktowa | podać |  | –
Inne
32 | szkolenie personelu z obsługi (miejsce: siedziba Zamawiającego, czas i ilość osób: do ustalenia przed szkoleniem) | TAK |  | –
33 | produkt posiadający deklarację zgodności - deklaracja zgodności w języku polskim lub angielskim dostarczona przy dostawie | TAK |  | –
34 | instrukcja obsługi do każdego egzemplarza oferowanego urządzenia w języku polskim oraz dodatkowa instrukcja obsługi (obowiązkowo wersja elektroniczna) dla Działu Inżynierii Klinicznej - przy dostawie | TAK |  | –
35 | w ramach oferty Wykonawca zobowiązany jest po dokonanej instalacji do niezwłocznego odebrania wszelkich opakowań (palet, kartonów, folii, taśm, etc.) po zainstalowanym sprzęcie i ich utylizacji we własnym zakresie i na własny koszt | TAK |  | –
36 | wszelkie czynności i koszty związane z dostarczeniem, wniesieniem, montażem, uruchomieniem oferowanego w pakiecie przedmiotu zamówienia leżą po stronie Wykonawcy | TAK |  | –
7. Łóżko dziecięce dla Oddziału Chorób Infekcyjnych Dzieci i Hepatologii Dziecięcej - 10 sztuk
1 | nazwa produktu | podać |  | –
2 | numer katalogowy produktu lub grupy | podać |  | –
3 | producent | podać |  | –
4 | produkt fabrycznie nowy, nie demonstracyjny, nie powystawowy, rok produkcji - 2024 | TAK |  | –
5 | łóżko dziecięce z mechaniczną regulacją wysokości leża | TAK |  | –
6 | regulacja wysokości leża w zakresie, min. 740 mm - 1060 mm z blokadą w min. 7 pozycjach | TAK, podać |  | [1,2]
7 | 4 koła niezależnie sterowane, metalowe, jedno z blokadą kierunkową pozostałe z indywidualną blokadą jazdy, o śr. min. 100 mm | TAK |  | –
8 | konstrukcja nośna wykonana z wysokiej jakości stali malowanej proszkowo | TAK |  | –
9 | dwusekcyjna sekcja leża | TAK |  | –
10 | leże wypełnione z metalowymi lamelami, łatwymi do czyszczenia i dezynfekcji | TAK |  | –
11 | leże wyposażone w min. 4 uchwyty zabezpieczające materac przed zsuwaniem | TAK |  | –
12 | możliwość mechanicznego przechylenia leża do pozycji Trendelenburga/Antytrendelenburga pod kątem, min. -12°/+12° | TAK, podać |  | [1,2]
13 | sekcja pleców regulowana za pomocą mechanizmu zapadkowego pod kątem, min. 35° | TAK, podać |  | [1,2]
14 | barierki boczne łóżeczka o wysokości, min. 700 mm (mierząc od powierzchni leża) o konstrukcji uniemożliwiającej wspinanie się | TAK, podać |  | [1,2]
15 | barierki boczne metalowe, o regulowanej wysokości za pomocą sprężyny gazowej z blokadą w dowolnym miejscu podczas pozycjonowania | TAK |  | –
16 | barierki po obu stronach łóżka. Każda z barierek posiadająca indywidualną dźwignię nożną, umożliwiającą dostosowanie jej pozycji bez konieczności użycia rąk | TAK |  | –
17 | szczyty łóżeczka oraz barierki boczne wykonane z metalowych rur i prętów ułożonych pionowo, uniemożliwiające dziecku wspinanie się na nie | TAK |  | –
18 | cztery obrotowe odboje w rogach łóżeczka | TAK |  | –
19 | możliwość wyboru koloru metalowej konstrukcji z min. 6 kolorów (kolorystyka do wyboru przed Zamawiającego przed dostawą) | TAK, podać |  | –
20 | wymiary zewnętrzne łóżeczka (szer. x dł.): 800 x 1650 mm (+/- 20mm) | TAK, podać |  | –
21 | całkowita wysokość łóżeczka: 1550 mm (+/- 20mm) | TAK, podać |  | –
22 | wymiary leża (szer. x dł.): 700 x 1400 mm (+/- 20mm) | TAK, podać |  | –
23 | bezpieczne obciążenie robocze: min. 80 kg | TAK, podać |  | [1,2]
24 | całkowita waga łóżeczka bez wyposażenia dodatkowego: max. 70 kg | TAK, podać |  | –
25 | elementy wyposażenia każdego oferowanego łóżka: 1x materac dostosowany do wymiarów leża o grubości min. 10 cm. Materac szpitalny piankowy w pokrowcu paroprzepuszczalnym | TAK, podać |  | –
Warunki gwarancji i serwisu
26 | okres gwarancji od daty podpisania protokołu odbioru, min. 24 [mies.] | TAK, podać |  | –
27 | w okresie udzielonej gwarancji bezpłatne, bez konieczności wzywania przez Zamawiającego, przeglądy okresowe (obejmujące bezpłatny dojazd i robociznę), min. 1 na rok (tj. pierwszy przegląd przed upływem 365 dni liczonych od daty podpisania protokołu) lub inaczej ale zgodnie z zaleceniami producenta - w przypadku przeglądów zgodnie z zaleceniami producenta należy dostarczyć w dniu podpisania protokołu odbioru końcowego pismo z zaleceniami producenta w tym zakresie (potwierdzone za zgodność z oryginałem). W okresie udzielonej gwarancji po stronie Wykonawcy leży zapewnienie terminowego wykonania kolejnego przeglądu - przed upływem daty ważności ostatniego wykonanego przez Niego przeglądu | TAK, podać częstotliwość przeglądów |  | –
28 | gwarantowany czas przystąpienia do naprawy, max. 72 [h] od zgłoszenia konieczności naprawy | TAK, podać |  | –
29 | gwarantowany czas naprawy, max. 7 dni od daty zgłoszenia konieczności naprawy | TAK, podać |  | –
30 | nazwa serwisu, adres, nr telefonu i faksu, osoba kontaktowa | podać |  | –
Inne
31 | szkolenie personelu z obsługi (miejsce: siedziba Zamawiającego, czas i ilość osób: do ustalenia przed szkoleniem) | TAK |  | –
32 | produkt posiadający deklarację zgodności - deklaracja zgodności w języku polskim lub angielskim dostarczona przy dostawie | TAK |  | –
33 | instrukcja obsługi do każdego egzemplarza oferowanego urządzenia w języku polskim oraz dodatkowa instrukcja obsługi (obowiązkowo wersja elektroniczna) dla Działu Inżynierii Klinicznej - przy dostawie | TAK |  | –
34 | w ramach oferty Wykonawca zobowiązany jest po dokonanej instalacji do niezwłocznego odebrania wszelkich opakowań (palet, kartonów, folii, taśm, etc.) po zainstalowanym sprzęcie i ich utylizacji we własnym zakresie i na własny koszt | TAK |  | –
35 | wszelkie czynności i koszty związane z dostarczeniem, wniesieniem, montażem, uruchomieniem oferowanego w pakiecie przedmiotu zamówienia leżą po stronie Wykonawcy | TAK |  | –
8. Szafka przyłóżkowa TYP 1 - 43 sztuk
1 | nazwa produktu | podać |  | –
2 | numer katalogowy produktu lub grupy | podać |  | –
3 | producent | podać |  | –
4 | produkt fabrycznie nowy, nie demonstracyjny, nie powystawowy, rok produkcji - 2024 | TAK |  | –
5 | szkielet szafki wykonany z profili aluminiowych. Ramki szuflad i boki korpusu z ocynkowanej blachy stalowej, lakierowanej proszkowo. Konstrukcja szafki składająca się z trzech szuflad z czego szuflada na obuwie wykonana w całości z tworzywa ABS | TAK |  | –
6 | elementy stalowe pokryte lakierem proszkowym, lakier zgodnie wymogami EN ISO 10993-5:2009 lub równoważnym, potwierdzającym, że stosowane powłoka lakiernicza nie wywołuje zmian nowotworowych | TAK |  | –
7 | korpus szafki obrotowy, umieszczony na mobilnej podstawie, pozwalające na umieszczeniu blatu bocznego szafki z lewej, bądź prawej strony łóżka, umożliwiające również schowanie blatu bocznego za tylną ścianką szafki. Funkcje zmiany stron umieszczenia blatu bocznego realizowane jednym przyciskiem w miejscu łatwego dostępu | TAK |  | –
8 | wymiary zewnętrzne: - wysokość - 900 mm (± 20mm), - szerokość - 600 mm (± 20mm), - szerokość przy rozłożonym blacie - 1160 mm (± 20mm), - głębokość - 450 mm (± 20mm), | TAK, podać |  | –
9 | regulacja wysokości półki bocznej w zakresie, min. od 800 do 1100 mm | TAK, podać |  | [1,2]
10 | blaty szafki oraz półki bocznej wykonane z tworzywa HPL (gr. min. 6 mm), odpornego na wilgoć, wysoką temperaturę oraz promieniowanie UV | TAK |  | –
11 | tył i boki blatu głównego, wyposażone w ogranicznik chroniący większe przedmioty przed upadkiem, ogranicznik wyposażony w 4 haczyki na ręczniki wykonane z tworzywa oraz tworzywowy uchwyt na szklankę | TAK |  | –
12 | czoła dwóch szuflad wykonane z wodoodpornego tworzywa HPL o gr min. 6mm, zaopatrzone w uchwyty ze stali nierdzewnej | TAK |  | –
13 | szuflady górna i dolna wysuwane na prowadnicach rolkowych z mechanizmem samo domykającym. Wnętrze szuflad wypełnione wyjmowanymi wkładami z tworzywa | TAK |  | –
14 | pomiędzy szufladami znajduje się półka na prasę o wysokości min. 150 mm, dostęp do półki z trzech stron szafki | TAK, podać |  | –
15 | półka boczna z możliwością regulacji wysokości i kąta pochylenia. Płynna, bezstopniowa regulacja wysokości półki bocznej wspomagana sprężyną gazową, osłoniętą aluminiową osłoną | TAK |  | –
16 | blat boczny składany do boku szafki również w przypadku dosuniętej szafki do łóżka bez potrzeby zbędnego przekręcania szafką | TAK |  | –
17 | 4 podwójne koła jezdne o średnicy min, 65 mm z elastycznym, niebrudzącym podłóg bieżnikiem, min. 2 z blokadą | TAK, podać |  | –
18 | szafka przystosowana do dezynfekcji środkami dopuszczonymi do użycia w szpitalach | TAK |  | –
19 | pod korpusem dodatkowa szuflada na obuwie lub odzież pacjenta wykonana z wytrzymałego tworzywa ABS | TAK |  | –
20 | dostępna kolorystyka frontów szuflad oraz blatów, możliwość wyboru koloru ramy szafki (kolorystyka do wyboru przez Zamawiającego przed dostawą) | TAK |  | –
21 | okres gwarancji od daty podpisania protokołu odbioru, min. 24 [mies.] | TAK, podać |  | –
22 | produkt posiadający deklarację zgodności - deklaracja zgodności w języku polskim lub angielskim dostarczona przy dostawie | TAK |  | –
23 | w ramach oferty Wykonawca zobowiązany jest po dokonanej instalacji do niezwłocznego odebrania wszelkich opakowań (palet, kartonów, folii, taśm, etc.) po zainstalowanym sprzęcie i ich utylizacji we własnym zakresie i na własny koszt | TAK |  | –
24 | wszelkie czynności i koszty związane z dostarczeniem, wniesieniem, montażem, uruchomieniem oferowanego w pakiecie przedmiotu zamówienia leżą po stronie Wykonawcy | TAK |  | –
9. Szafka przyłóżkowa TYP 1 z lodówką - 2 sztuki
1 | nazwa produktu | podać |  | –
2 | numer katalogowy produktu lub grupy | podać |  | –
3 | producent | podać |  | –
4 | produkt fabrycznie nowy, nie demonstracyjny, nie powystawowy, rok produkcji - 2024 | TAK |  | –
5 | szkielet szafki wykonany z profili aluminiowych. Ramka szuflady i boki korpusu z ocynkowanej blachy stalowej, lakierowanej proszkowo. Konstrukcja szafki składająca się z szuflady i lodówki | TAK |  | –
6 | wymiary zewnętrzne: - wysokość - 900 mm (± 30mm), - szerokość - 600 mm (± 30mm), - szerokość przy rozłożonym blacie - 1150 mm (± 30mm), - głębokość - 450 mm (± 30mm) | TAK, podać |  | –
7 | regulacja wysokości półki bocznej w zakresie, min. od 800 do 1100 mm | TAK, podać |  | [1,2]
8 | blaty szafki oraz półki bocznej wykonane z tworzywa, odpornego na wilgoć, wysoką temperaturę oraz promieniowanie UV | TAK |  | –
9 | tył i boki blatu głównego, wyposażone w ogranicznik chroniący większe przedmioty przed upadkiem, ogranicznik wyposażony w haczyki na ręczniki w oraz w uchwyt na butelkę | TAK |  | –
10 | czoło szuflady i drzwi lodówki wykonane z wodoodpornego tworzywa, zaopatrzone w uchwyty w kolorze stalowym | TAK |  | –
11 | szuflada górna wysuwana na prowadnicach rolkowych z mechanizmem samo domykającym. Wnętrze szuflad wypełnione wyjmowanymi wkładami z tworzywa | TAK |  | –
12 | dolna część szafki wyposażona w lodówkę | TAK |  | –
13 | półka boczna z możliwością regulacji wysokości i kąta pochylenia. Płynna, bezstopniowa regulacja wysokości półki bocznej wspomagana sprężyną gazową, osłoniętą osłoną | TAK |  | –
14 | blat boczny składany do boku szafki również w przypadku dosuniętej szafki do łóżka bez potrzeby zbędnego przekręcania szafką | TAK |  | –
15 | 4 podwójne koła jezdne o średnicy 65 mm z elastycznym, niebrudzącym podłóg bieżnikiem, min. 2 z blokadą | TAK |  | –
16 | przystosowana do dezynfekcji środkami dopuszczonymi do użycia w szpitalach | TAK |  | –
17 | możliwość wyboru kolorów frontów szuflad oraz blatów z min. 10 kolorów oraz możliwość wyboru koloru ramy szafki w tym kolor szary (kolorystyka do wyboru przez Zamawiającego przed dostawą) | TAK |  | –
18 | okres gwarancji od daty podpisania protokołu odbioru, min. 24 [mies.] | TAK, podać |  | –
19 | produkt posiadający deklarację zgodności - deklaracja zgodności w języku polskim lub angielskim dostarczona przy dostawie | TAK |  | –
20 | w ramach oferty Wykonawca zobowiązany jest po dokonanej instalacji do niezwłocznego odebrania wszelkich opakowań (palet, kartonów, folii, taśm, etc.) po zainstalowanym sprzęcie i ich utylizacji we własnym zakresie i na własny koszt | TAK |  | –
21 | wszelkie czynności i koszty związane z dostarczeniem, wniesieniem, montażem, uruchomieniem oferowanego w pakiecie przedmiotu zamówienia leżą po stronie Wykonawcy | TAK |  | –
10. Szafka przyłóżkowa TYP 2 - 4 sztuki
1 | nazwa produktu | podać |  | –
2 | numer katalogowy produktu lub grupy | podać |  | –
3 | producent | podać |  | –
4 | produkt fabrycznie nowy, nie demonstracyjny, nie powystawowy, rok produkcji - 2024 | TAK |  | –
5 | podstawa wykonana z profili aluminiowych, podstawa mobilna z możliwością indywidualnej blokady | TAK |  | –
6 | korpus szafki wykonany z jednolitego odlewu typu PP | TAK |  | –
7 | konstrukcja szafki składająca się z tworzywowej, przelotowej szuflady na drobne rzeczy pacjenta oraz dodatkowych półek, np. miejsce na butelkę z wodą | TAK |  | –
8 | blaty szafki oraz półki bocznej wykonane z tworzywa typu PP odpornego na wilgoć, wysoką temperaturę oraz promieniowanie UV. Blaty profilowane w sposób chroniący przedmioty przed przypadkowym zsuwaniem. Dodatkowo aluminiowy reling ułatwiający transportowanie szafki. Z tyłu szafki tworzywowy haczyk na ręcznik pacjenta oraz tworzywowy uchwyt przytrzymujący butelkę lub szklankę z możliwości jego łatwego odejmowania i przesuwania na całej szerokości szafki | TAK |  | –
9 | blat boczny o wymiarach 57 cm x 41 cm( +/- 2 cm), składany do boku szafki w sposób wolno opadający, bezstopniowy | TAK, podać |  | –
10 | regulacja wysokości całej szafki wraz z blatem bocznym dokonywana za pomocą bezstopniowej sprężyny gazowej umieszczonej w korpusie. Regulacja w zakresie 89 cm do 119 cm. (mierzone od górnej części szafki do podłogi) +/- 2 cm, mechanizm regulacji wysokości umieszczony w skrzynce szafki | TAK, podać |  | –
11 | wymiary zewnętrzne z rozłożonym blatem bocznym: · wysokość: 90 cm do 120 cm, (+/-2 cm) · szerokość: 45 cm na 92 cm, (+/-2 cm) · głębokość: 45 cm, (+/-2 cm) | TAK, podać |  | –
12 | wymiary blatu szafki – część stała 30 cm na 45 cm (+/-3cm) | TAK, podać |  | –
13 | możliwość łączenia kilku szafek bez użycia narzędzi w celu minimalizacji miejsca oraz łatwego transportu w system wózkowy | TAK |  | –
14 | szafka z systemem montażu na szczycie łóżka, umożliwiająca transport wraz z łóżkiem jako zestaw; montaż bez użycia narzędzi dokonywany przez zawieszenie szafki na szczycie łóżka | TAK |  | –
15 | 4 podwójne koła jezdne o średnicy 65 mm z elastycznym, niebrudzącym podłóg bieżnikiem | TAK |  | –
16 | szafka wyposażona w dodatkową komorę z boku szafki, która jest odpowiednia do przechowywania czasopism i innych rzeczy osobistych | TAK |  | –
17 | okres gwarancji od daty podpisania protokołu odbioru, min. 24 [mies.] | TAK, podać |  | –
18 | produkt posiadający deklarację zgodności - deklaracja zgodności w języku polskim lub angielskim dostarczona przy dostawie | TAK |  | –
19 | w ramach oferty Wykonawca zobowiązany jest po dokonanej instalacji do niezwłocznego odebrania wszelkich opakowań (palet, kartonów, folii, taśm, etc.) po zainstalowanym sprzęcie i ich utylizacji we własnym zakresie i na własny koszt | TAK |  | –
20 | wszelkie czynności i koszty związane z dostarczeniem, wniesieniem, montażem, uruchomieniem oferowanego w pakiecie przedmiotu zamówienia leżą po stronie Wykonawcy | TAK |  | –
11. System ogrzewania pacjenta - 15 sztuk
1 | nazwa produktu | podać |  | –
2 | numer katalogowy produktu lub grupy | podać |  | –
3 | producent | podać |  | –
4 | produkt fabrycznie nowy, nie demonstracyjny, nie powystawowy, rok produkcji - 2024 | TAK |  | –
5 | aparat do ogrzewania pacjenta za pomocą ciepłego powietrza | TAK |  | –
6 | urządzenie wyposażone w 2 bezpieczniki zasilania oraz wyłącznik główny | TAK |  | –
7 | zasilanie 220-230 V | TAK |  | –
8 | aparat wyposażony w zaczep na przewód grzewczy chroniący go przed zaginaniem | TAK |  | –
9 | giętki przewód grzewczy wzmocniony drutem (nie utrudniający dostępu do pacjenta) o długości minimum 1,7 metra | TAK, podać |  | –
10 | podstawa jezdna do aparatu: wózek wyposażony w koła z blokadą oraz z koszykiem na kołdry | TAK |  | –
11 | możliwość zamocowania aparatu na zwykłym stojaku do kroplówek; łóżku pacjenta bez dodatkowych akcesoriów | TAK |  | –
12 | zakresy temperatur, min.: temperatura otoczenia, 38°C, 43°C, 45°C wzmocnienie przez 45 minut | TAK, podać |  | [1,2]
13 | możliwość regulacji wentylatora minimum 3 zakresy: Niska: 9 m/s, Średnia: 13 m/s, Wysoka: 16 m/s | TAK, podać |  | [1,2]
14 | alarmy: wysoka temperatura, przekroczenie temperatury, żywotność filtra, brak filtra | TAK |  | –
15 | waga urządzenia, max. 6 kg | TAK, podać |  | [2,1]
16 | alfanumeryczny 16-znakowy wyświetlacz pokazujący temperaturę roboczą i aktualny status urządzenia | TAK |  | –
17 | diody LED o wysokiej jasności zintegrowane w przyciskach wskazujące tryb działania | TAK |  | –
18 | dokładność wyświetlanej temperatury ± 1 °C | TAK |  | –
19 | dostępne kołdry (koce) minimum 26 rodzajów koców – 13 niesterylnych koców, 13 sterylnych koców | TAK, podać |  | –
20 | urządzenie zabezpieczone filtrem typu Hepa, żywotność, min. 1000 h | TAK, podać |  | [1,2]
21 | urządzenie kompatybilne z używanymi przez Zamawiającego kołderkami, model: 5030810, producent: Covidien | TAK |  | –
Warunki gwarancji i serwisu
22 | okres gwarancji od daty podpisania protokołu odbioru, min. 24 [mies.] | TAK, podać |  | –
23 | w okresie udzielonej gwarancji bezpłatne przeglądy okresowe, bez konieczności wzywania przez Zamawiającego (obejmujące bezpłatny dojazd, robociznę i części), min. 1 na rok (tj. pierwszy przegląd przed upływem 365 dni liczonych od daty podpisania protokołu) lub inaczej ale zgodnie z zaleceniami producenta - w przypadku przeglądów zgodnie z zaleceniami producenta należy dostarczyć w dniu podpisania protokołu odbioru końcowego pismo z zaleceniami producenta w tym zakresie (potwierdzone za zgodność z oryginałem). W okresie udzielonej gwarancji po stronie Wykonawcy leży zapewnienie terminowego wykonania kolejnego przeglądu - przed upływem daty ważności ostatniego wykonanego przez Niego przeglądu | TAK, podać częstotliwość przeglądów |  | –
24 | gwarantowany czas przystąpienia do naprawy, max. 72 [h] od zgłoszenia konieczności naprawy | TAK, podać |  | –
25 | gwarantowany czas naprawy, max. 14 dni od daty zgłoszenia konieczności naprawy | TAK, podać |  | –
26 | nazwa serwisu, adres, nr telefonu i faksu, osoba kontaktowa | podać |  | –
Inne
27 | szkolenie personelu z obsługi (miejsce: siedziba Zamawiającego, czas i ilość osób: do ustalenia przed szkoleniem) | TAK |  | –
28 | produkt posiadający deklarację zgodności - deklaracja zgodności w języku polskim lub angielskim dostarczona przy dostawie | TAK |  | –
29 | instrukcja obsługi w języku polskim oraz dodatkowa instrukcja obsługi (obowiązkowo wersja elektroniczna) dla Działu Inżynierii Klinicznej - przy dostawie | TAK |  | –
12. Fotel transportowy - 6 sztuk
1 | nazwa produktu | podać |  | –
2 | numer katalogowy produktu lub grupy | podać |  | –
3 | producent | podać |  | –
4 | produkt fabrycznie nowy, nie demonstracyjny, nie powystawowy, rok produkcji - 2024 | TAK |  | –
5 | fotel przeznaczony do przewożenia pacjentów w pozycji siedzącej | TAK |  | –
6 | centralny hamulec uruchamiany jednym dotknięciem zmniejszający konieczność schylania się i sięgania, poprawiający wydajność pracy opiekuna | TAK |  | –
7 | kółka chroniące przed przewróceniem zwiększające stabilność i bezpieczeństwo pacjentów | TAK |  | –
8 | sztywna rama pokryta ochronną farbą antykorozyjną nanoszoną proszkowo, umożliwiająca wsuwanie jednego fotela w drugi | TAK |  | –
9 | łatwy do utrzymania w czystości, rama fotela zbudowana z połączonych bezszwowo elementów, łatwych do dezynfekcji i nadających się do mycia ciśnieniowego | TAK |  | –
10 | żółte punkty aktywacyjne obsługiwane intuicyjnie | TAK |  | –
11 | ruchome, ale nieodłączalne elementy zmniejszające ryzyko zgubienia lub kradzieży części | TAK |  | –
12 | wyprofilowane rączki do prowadzenia fotela powlekane materiałem antypoślizgowym umożliwiające personelowi ustawienie łokci pod ergonomicznym kątem 90° podczas transportu niezależnie od wzrostu personelu. | TAK |  | –
13 | odchylany podnóżek z funkcją składania, pomagający zmniejszyć ryzyko potknięcia się i zapewniający pacjentowi wolną przestrzeń do wejścia i zejścia z fotela | TAK |  | –
14 | odchylane i wyprofilowane podłokietniki zapewniające wyższy i dłuższy punkt podparcia dla pacjenta. Podłokietniki odchylane poza oparcie pleców zapewniające lepszy dostęp do pacjenta | TAK |  | –
15 | wózek wyposażony w duże pełne koła tylne o średnicy co najmniej 30 cm zwiększające manewrowość fotela, antystatyczne, bez widocznej metalowej osi obrotu zaopatrzone w całkowite osłony zabezpieczające mechanizm kół przed zanieczyszczeniem oraz koła przednie skrętne o średnicy co najmniej 12 cm | TAK, podać |  | –
16 | obsługiwana stopą funkcja odchylania zwiększająca dostęp do pacjenta oraz umożliwiająca bliższe ustawienie fotela względem łóżek, pojazdów lub stołów | TAK |  | –
17 | maksymalne bezpieczne obciążenie, min. 225 kg umożliwiające przewożenie nawet bardzo ciężkich pacjentów | TAK, podać |  | [1,3]
18 | wytrzymały stojak na kroplówki o grubości 2,5 cm chromowany, zawierający wbudowane haczyki | TAK |  | –
19 | uchwyt na kartę pacjenta | TAK |  | –
20 | siedzisko oraz oparcie fotela wykonane z wytłaczanego materiału tworzywowego | TAK |  | –
21 | długość całkowita: 105 ± 5 cm | TAK, podać |  | –
22 | szerokość całkowita: 75 ± 5 cm | TAK, podać |  | –
23 | szerokość siedziska, min. 50 cm | TAK, podać |  | [1,2]
24 | wysokość siedziska od podłogi: 50 ± 5 cm | TAK, podać |  | –
25 | siedzisko oraz oparcie pleców wykonane z materiałów bezpieczne na czyszczenie, odporne na częstą dezynfekcję | TAK |  | –
26 | wszystkie krawędzie ramy fotela zaokrąglone, bezpieczne | TAK |  | –
27 | produkt posiadający deklarację zgodności - deklaracja zgodności w języku polskim lub angielskim dostarczona przy dostawie | TAK |  | –
28 | okres gwarancji od daty podpisania protokołu odbioru, min. 36 [mies.] | TAK, podać |  | –
13. Lampa zabiegowa statywowa - 1 sztuka
1 | nazwa produktu | podać |  | –
2 | numer katalogowy produktu lub grupy | podać |  | –
3 | producent | podać |  | –
4 | produkt fabrycznie nowy, nie demonstracyjny, nie powystawowy, rok produkcji - 2024 | TAK |  | –
5 | lampa zabiegowa wyposażona w oprawę oświetleniową w technologii LED w wersji statywowej przejezdnej | TAK |  | –
6 | podstawa lampy wyposażona w 4 koła w tym co najmniej dwa z hamulcem | TAK |  | –
7 | oprawa lampy od strony reflektora wyposażona w szyby ochronne z poliwęglanu | TAK |  | –
8 | oprawa lampy w kształcie koła o zwartej konstrukcji bez elementów takich jak uchwyty brudne, czy relingi, utrudniających utrzymanie lampy w czystości | TAK |  | –
9 | oprawa lampy wykorzystująca technologię tylko i wyłącznie białych diod LED, świecących w konstrukcji jednoogniskowej | TAK |  | –
10 | Parametry oprawy
11 | oprawa o średnicy zewnętrznej 26 cm +/- 10% | TAK |  | –
12 | oprawa o grubości nie większej niż 80 mm | TAK |  | –
13 | oprawa z matrycą diodową złożoną z 20 punktów LED +/- 10% | TAK |  | –
14 | oprawa o natężeniu oświetlenia minimum 70 000 Lux / 1 m | TAK, podać |  | [1,2]
15 | oprawa ze średnicą pola operacyjnego d10 równą 16 cm +/- 10% | TAK |  | –
16 | oprawa wyposażona w uchwyt sterylny umieszczony z boku czaszy, z możliwością sterylizacji wymiennych nakładek. Uchwyt sterylny umożliwiający włączenie lampy i regulację natężenia oświetlenia | TAK |  | –
17 | oprawa o współczynniku odwzorowania barw Ra minimum 95 | TAK |  | –
18 | oprawa o współczynniku odwzorowania koloru czerwonego R9 minimum 94 | TAK |  | –
19 | oprawa o wgłębności oświetlenia L1 / L2 minimum 1700 mm przy 20% oświetlenia | TAK |  | –
20 | oprawa o mocy maksymalnej do 24 W | TAK |  | –
21 | oprawa o temperaturze barwowej 4300 K +/- 100 K | TAK |  | –
22 | oprawa z maksymalnym przyrostem temperatury w obszarze głowy chirurga nie większym niż 1 °C. | TAK |  | –
23 | oprawa z możliwością regulacji natężenia światła w zakresie co najmniej od 10 do 100% uchwytem sterylnym | TAK |  | –
24 | oprawa o żywotności diod LED min. 50 000 godzin | TAK |  | –
25 | zapasowe uchwyty do pozycjonowania opraw wielorazowego użytku, z możliwością sterylizowania ich w autoklawie – minimum 2 szt. | TAK |  | –
Warunki gwarancji i serwisu
26 | okres gwarancji od daty podpisania protokołu odbioru, min. 24 [mies.] | TAK, podać |  | –
27 | w okresie udzielonej gwarancji bezpłatne przeglądy okresowe, bez konieczności wzywania przez Zamawiającego (obejmujące bezpłatny dojazd, robociznę i części), min. 1 na rok (tj. pierwszy przegląd przed upływem 365 dni liczonych od daty podpisania protokołu) lub inaczej ale zgodnie z zaleceniami producenta - w przypadku przeglądów zgodnie z zaleceniami producenta należy dostarczyć w dniu podpisania protokołu odbioru końcowego pismo z zaleceniami producenta w tym zakresie (potwierdzone za zgodność z oryginałem). W okresie udzielonej gwarancji po stronie Wykonawcy leży zapewnienie terminowego wykonania kolejnego przeglądu - przed upływem daty ważności ostatniego wykonanego przez Niego przeglądu | TAK, podać częstotliwość przeglądów |  | –
28 | gwarantowany czas przystąpienia do naprawy, max. 72 [h] od zgłoszenia konieczności naprawy | TAK, podać |  | –
29 | gwarantowany czas naprawy, max. 14 dni od daty zgłoszenia konieczności naprawy | TAK, podać |  | –
30 | nazwa serwisu, adres, nr telefonu i faksu, osoba kontaktowa | podać |  | –
Inne
31 | szkolenie personelu z obsługi (miejsce: siedziba Zamawiającego, czas i ilość osób: do ustalenia przed szkoleniem) | TAK |  | –
32 | produkt posiadający deklarację zgodności - deklaracja zgodności w języku polskim lub angielskim dostarczona przy dostawie | TAK |  | –
33 | instrukcja obsługi w języku polskim oraz dodatkowa instrukcja obsługi (obowiązkowo wersja elektroniczna) dla Działu Inżynierii Klinicznej - przy dostawie | TAK |  | –
14. Elektroniczny tester ACT - 1 sztuka
1 | nazwa produktu | podać |  | –
2 | numer katalogowy produktu lub grupy | podać |  | –
3 | producent | podać |  | –
4 | produkt fabrycznie nowy, nie demonstracyjny, nie powystawowy, rok produkcji - 2024 | TAK |  | –
5 | elektroniczny tester ACT przeznaczony do posiadanych przez Zamawiającego aparatów do pomiaru czasu krzepnięcia krwi, model: Actalyke Mini II, producent: Helena Laboratories | TAK |  | –
6 | aparat symuluje próbkę krwi pełnej pacjenta pozwalając sprawdzić poprawność działania urządzeń na 3 terapeutycznych poziomach: 100s, 300s, 500s | TAK |  | –
7 | urządzenie jest zasilane przez baterię litowo-jonową, ładowarka z wejściem USB „A” lub USB „Micro” – indykator świetlny poziomu naładowania baterii – zielona lampka – naładowany; pomarańczowa lampka - ładuje | TAK |  | –
Warunki gwarancji i serwisu
8 | okres gwarancji od daty podpisania protokołu odbioru, min. 12 [mies.] | TAK, podać |  | –
9 | w okresie udzielonej gwarancji bezpłatne przeglądy okresowe, bez konieczności wzywania przez Zamawiającego (obejmujące bezpłatny dojazd, robociznę i części), min. 1 na rok (tj. pierwszy przegląd przed upływem 365 dni liczonych od daty podpisania protokołu) lub inaczej ale zgodnie z zaleceniami producenta - w przypadku przeglądów zgodnie z zaleceniami producenta należy dostarczyć w dniu podpisania protokołu odbioru końcowego pismo z zaleceniami producenta w tym zakresie (potwierdzone za zgodność z oryginałem). W okresie udzielonej gwarancji po stronie Wykonawcy leży zapewnienie terminowego wykonania kolejnego przeglądu - przed upływem daty ważności ostatniego wykonanego przez Niego przeglądu | TAK, podać częstotliwość przeglądów |  | –
10 | gwarantowany czas przystąpienia do naprawy, max. 72 [h] od zgłoszenia konieczności naprawy | TAK, podać |  | –
11 | gwarantowany czas naprawy, max. 14 dni od daty zgłoszenia konieczności naprawy | TAK, podać |  | –
12 | nazwa serwisu, adres, nr telefonu i faksu, osoba kontaktowa | podać |  | –
Inne
13 | szkolenie personelu z obsługi (miejsce: siedziba Zamawiającego, czas i ilość osób: do ustalenia przed szkoleniem) | TAK |  | –
14 | produkt posiadający deklarację zgodności - deklaracja zgodności w języku polskim lub angielskim dostarczona przy dostawie | TAK |  | –
15 | instrukcja obsługi w języku polskim oraz dodatkowa instrukcja obsługi (obowiązkowo wersja elektroniczna) dla Działu Inżynierii Klinicznej - przy dostawie | TAK |  | –

## Część nr 2
PAKIET II - Lupy operacyjne okularowe - 1 sztuka |  |  | CPV: 33162000-3
1 | nazwa produktu | podać |  | –
2 | numer katalogowy produktu lub grupy | podać |  | –
3 | producent | podać |  | –
4 | produkt fabrycznie nowy, nie demonstracyjny, nie powystawowy, rok produkcji - 2024 | TAK |  | –
5 | lupa medyczna indywidualnie wklejona w ramkę okularową | TAK |  | –
6 | powiększenie: 3,0 | TAK |  | –
7 | ogniskowa: 600 mm | TAK |  | –
8 | głębia ostrości, min. 169 mm | TAK, podać |  | [1,2]
9 | pole widzenia, min. 121 mm | TAK, podać |  | [1,2]
10 | wklejone indywidualnie zgodnie z rozstawem źrenic klienta | TAK |  | –
11 | lupy uwzględniające i dobierane pod kątem wady wzroku użytkownika | TAK |  | –
12 | kolor ramki granatowy lub brązowy | TAK |  | –
13 | możliwość personalizacji | TAK |  | –
14 | w zestawie zdejmowana gumowa uszczelka, stosowana aby zapewnić ochronę oczu | TAK |  | –
15 | w zestawie etui zapewniające bezpieczny transport lup | TAK |  | –
16 | w zestawie z oświetleniem na specjalnie dedykowanym adapterze magnetycznym o następujących parametrach: - waga światła, max. 11 g - natężenie, min. 3500 lux - temperatura koloru: 6000 K - czas pracy na pełnym ładowaniu, min. 8 h - 3 poziomy regulacji natężenia światła - w zestawie bateria litowo-jonowa oraz ładowarka | TAK, podać |  | –
17 | produkt posiadający deklarację zgodności - deklaracja zgodności w języku polskim lub angielskim dostarczona przy dostawie | TAK |  | –
18 | okres gwarancji od daty podpisania protokołu odbioru na lupy, min. 36 [mies.]; na oświetlenie, min. 12 [mies.] | TAK, podać |  | –