## ZADANIE 3
Załącznik nr 4 do SWZ_po zmianach z dnia 18.08.2022 Załącznik nr 1 do umowy NZ.280.6.3.20222 Formularz cenowo-techniczny dla zadania nr 3 1. Przedmiotem zamówienia są sukcesywne dostawy do siedziby zamawiającego implantów do stabilizacji kręgosłupa, zwanych dalej wyrobami. 2. Wykonawca gwarantuje, że wyroby objęte przedmiotem zamówienia dotyczącym zadania nr 3 spełniać będą wszystkie – wskazane w niniejszym załączniku – wymagania eksploatacyjno – techniczne i jakościowe. 3. Wykonawca oferuje w ramach przedmiotu umowy i jego cenie: - dla poz. 1-8 tabeli: 1) utworzyć w sali operacyjnej Klinicznego Oddziału Neurochirurgii Zamawiającego bank depozytowy wyrobów w pełnym asortymencie i zakresie wymaganych rozmiarów; 2) udostępnić zamawiającemu na okres obowiązywania niniejszej umowy komplet specjalistycznych narzędzi, zwanych dalej instrumentarium, umożliwiających implantację wyrobów; 3) uzupełnić bank depozytowy niezwłocznie, nie później niż w terminie do 2 dni roboczych od dnia otrzymania przez wykonawcę raportu implantacji przesłanego za pośrednictwem faksu na nr ………………………….. lub drogą elektroniczną na adres: ……………………………… . - dla poz. 4 tabeli: 4) udostępnić zamawiającemu na okres obowiązywania niniejszej umowy wszelkie niezbedne narzędzia dostępowe do wykonywania zabiegów metodą małoinwazyjną przy zastosowaniu nawigacji Stealth Station 8 i OARM-u posiadanych przez zamawiającego, w tym narzędzia typu rękojeść mechaniczna do wprowadzania śrub wraz z końcówkami nawigowalnymi, zwanymi dalej narzędziami; - dla poz. 9-16 tabeli: 5) dostarczać zamawiającemu wyroby w postaci kompletnego zestawu (pełny asortyment i zakres wymaganych rozmiarów) umożliwiającego przeprowadzenie zabiegu; 6) udostępniać zamawiającemu na czas przeprowadzenia zabiegu kompletu specjalistycznych narzędzi, umożliwiających implantację każdego rodzaju wyrobów wskazanych w poniższej tabeli, zwanego dalej instrumentarium; 7) dostarczyć wyrobu oraz instrumentarium nie później niż na 2 dni robocze przed datą planowanego zabiegu na podstawie zamówienia przesłanego drogą elektroniczną na adres ……………………….. lub zgłoszenia telefonicznego na nr …………………………….. . 4. Dostarczane zamawiającemu wyroby powinny być umieszczone w trwałych - odpornych na uszkodzenia mechaniczne oraz zabezpieczonych przed działaniem szkodliwych czynników zewnętrznych - opakowaniach, na których należy zamieścić co najmniej następujące informacje: - nazwa wyrobu, nazwa producenta, - kod partii lub serii wyrobu, - oznaczenie daty, przed upływem której wyrób może być używany bezpiecznie, wyrażonej w latach i miesiącach, - oznakowanie CE, - inne oznaczenia i informacje wymagane na podstawie odrębnych przepisów. Uwaga: Okres ważności wyrobów powinien wynosić minimum 24 miesiące od dnia dostawy do siedziby zamawiającego. 5. Wykonawca oświadcza, że dostarczane zamawiającemu wyroby spełniać będą właściwe, ustalone w obowiązujących przepisach prawa wymagania odnośnie dopuszczenia do użytkowania przedmiotowych wyrobów w polskich zakładach opieki zdrowotnej. 6. Wykonawca zapewnia, że na potwierdzenie stanu faktycznego, o którym mowa w pkt. 2 i 5 posiada stosowne dokumenty, które zostaną niezwłocznie przekazane zamawiającemu, na jego pisemny wniosek na etapie realizacji zamówienia. 7. Dopuszcza się składania ofert na asortyment w innych opakowaniach jednostkowych z przeliczeniem oferowanych ilości do wartości sumarycznej wymaganej przez Zamawiającego. 8. Wykonawca oferuje realizację niniejszego zadania za cenę .................................... złotych, zgodnie z następującą kalkulacją:
Lp. | Przedmiot zamówienia | Jednostka miary | Ilość | Cena jednostkowa netto | Wartość netto 6=4x5 | Stawka VAT (%) | Wartość brutto (zł) 8=6+7 | Cena jednostkowa brutto 9=8/4 | PRODUCENT, Nazwa własna lub inne określenie identyfikujące wyrób w sposób jednoznaczny, np. numer katalogowy
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
1. | Wsuwane klatki szyjne (materiał typu PEEK powlekany tytanem) z wypełnieniem syntetycznym substytutu kostnego: - odporność na urazy mechaniczne; - klinowy kształt implantu; - obecność znaczników radiologicznych; - wysokość 4-9 mm stopniowane co 1 mm; - długość 11-14-16 mm; - szerokość 14-16-18 mm; - materiał typu PEEK powlekany czystym tytanem; - implant sterylny; - implant przezierny, umożliwiający wykonanie obrazowania RTG; - Implant nie zawiera elementów uniemożliwiających wykonanie badania TK i MR; - implant posiada znaczniki umożliwiające ocenę położenia w przestrzeni międzytrzonowej – 3 markery tantalowe; - implant posiada centralny otwór umożliwiający wypełnienie biomateriałem; - powierzchnia klatek o nieregularnym kształcie w celu lepszej fiksacji w przestrzeni międzytrzonowej; - narzędzia dostarczone w specjalnej skrzynce, umożliwiającej ich sterylizację; - w zestawie narzędzi przymiary implantów i podajnik implantu z możliwością zastosowania ogranicznika głębokości implantacji; - wypełnienie w formie pasty z hydroxyapatytem o pojemności 1ml;
Elementy zestawu:
| - klatka na operowany poziom | szt. | 60
| - wypełnienie | szt. | 60
2. | Wbijane klatki lędźwiowe do techniki PLIF / TLIF (materiał: tytan): - możliwość implantacji w technice minimalnie inwazyjnej lub otwartej; - zaokrąglony przód klatki ułatwiający implantację i umożliwiający wprowadzenie implantu bez wstępnej dystrakcji; - obły kształt implantu w płaszczyźnie strzałkowej celem pełnego kontaktu z blaszkami trzonów; - wyprofilowany anatomicznie kształt dystraktorów/przymiarów celem łatwiejszego przygotowania przestrzeni pod implantację klatki. - dwie grupy rozmiarów w zależności od wybranej techniki operacyjnej- PLIF-22 mm, 26 mm, TLIF- 32 mm, 36 mm; - wysokości implantów od 8 do 14 mm ze skokiem maksymalnym co 2 mm lub wysokości implantów od 7 do 15 mm ze skokiem co 1 mm;- możliwość napełnienia wiórem kostnym; - obecność znaczników rtg do określenia położenia klatki w przestrzeni kręgosłupa. Elementy zestawu: - klatka na operowany poziom przy technice PLIF/TLIF
|  | szt. | 40
3. | Przezskórna stabilizacja przeznasadowa krótko i długo odcinkowa: - igły do transpedikularnego nakłucia trzonu; - wielokątowe, samogwintujące kaniulowane śruby tulipanowe z centralnym ułożeniem pręta względem osi śruby; - walcowy kształt gwintu i stożkowy kształt rdzenia śruby; - system mocowania śruby do pręta oparty na jednym elemencie blokująco-zabezpieczającym z gwintem o niesymetrycznym, ujemnym profilu pióra; - mechanizm blokowania umożliwiający jednoznaczne, powtarzalne blokowanie (zrywana nakrętka lub klucz dynamometryczny); - średnica łba śruby wraz z kompletnym elementem blokująco-mocującym nie może przekraczać 13mm; - zestaw krótkoodcinkowy ze średnicą śrub 5,5-7,5mm ze skokiem co 1mm; - pręty gładkie, wstępnie wygięte w różnych długościach od 3 cm do 13cm ze skokiem co 5mm, z ostrym końcem; - w zestawie długoodcinkowym dostępne śruby przeznasadowe o średnicach 4,5 mm, 5,5 mm, 6,6 mm i 7,5 mm oraz o długościach 35mm, 40mm, 45mm, 50mm, 55mm; - w zestawie proste, gładkie pręty o długościach od 70 do 260mm z ostrym końcem ułatwiającym aplikację przezskórną; - kaniulowane instrumentarium pozwalające na przezskórne wprowadzenie śrub transpedikularnych i przeskórne ich połączenie prętami; - instrumentarium pozwalające na jednoznaczne, powtarzalne pilotowanie trajektorii pręta w czasie jego wprowadzania do gniazd śrub; - instrumentarium zapewniające wykonanie przezskórnego wprowadzenia pręta poprzez 2 (stabilizacja jednosegmentowa) oraz 3 (stabilizacja wielosegmentowa) zaimplantowane przeskórne śruby; - określenie trajektorii ruchu pręta zależne od położenia śrub (narzędzia prowadzące pręty zamocowane na elementach tulipanowych śrub) oraz na zasadzie „wolnej ręki” bez mocowania elementów wprowadzających na śrubach); - możliwość wielopoziomowej stabilizacji kręgosłupa; - materiał: stop tytanu; - możliwość stosowania neuromonitoringu śródoperacyjnego w trakcie aplikacji śrub; - system kompatybilny z neuronawigacją śródoperacyjną.
Elementy zestawu:
| - kaniulowane śruby przeznasadowe | szt. | 240
| - wygięte i proste pręty do połączenia śrub | szt. | 90
| - druty do wprowadzania śrub przez nasady trzonów | szt. | 90
| - elementy blokujące | szt. | 240
4. | Stabilizacja transpedikularna z dostępu tylnego do techniki MAST i MIDLF: - materiał śrub, nakrętek oraz łącznika – tytan; - materiał prętów – stop kobaltowo- chromowy, tytan; - wielokątowe śruby tulipanowe pełne i kaniulowane, z możliwością nawigacji; - materiał tulipana śrub wielokątowych cobalt – chrome zaprojektowany w kompatybilności do tytanowych prętów; - walcowy kształt gwintu, gwint podwójny; - ujemny kąt pióra gwintu elementu blokującego oraz gniazda śruby ułatwiający wprowadzanie elementu blokującego i zwiększający pewność docisku; - system oparty na średnicy pręta 4,75 – długość dla konstrukcji krótkoodcinkowych od 30 do 130 mm, długoodcinkowe proste od 70 do 240 mm; - system mocowania śruby do pręta otwarty od góry i oparty na jednym elemencie blokująco-zabezpieczającym; - mechanizm blokowania umożliwiający jednoznaczne i trwałe blokowanie oraz możliwość rewizyjnego usunięcia implantów; - średnica śrub od 4,5 mm do 8,5 mm ze skokiem co 1 mm, długość 35-55 mm; - średnica łba śruby wraz z kompletnym elementem blokujaco-zabezpieczającym nie przekracza 13 mm; - wysokość implantów wraz z kompletnym elementem blokująco-zabezpieczającym nie przekracza 5 mm ponad pręt; - możliwość stosowania wielokątowych śrub tulipanowych kompatybilnym systemem do korekcji kręgozmyku.
Elementy zestawu:
| - śruby | szt. | 24
| - nakrętki | szt. | 24
| - pręty | szt. | 12
5. | Tytanowy stabilizator międzytrzonowy odcinka lędźwiowego w technice TLIF: - końcówka stabilizatora w kształcie pocisku; - bananowy kształt umożliwia łatwe pozycjonowanie przy implementacji; - lordoza 6 stopni; - mocowanie implantu na podajniku w opcji prostej oraz odgięcia 15 stopni; - kompatybilne z techniką MAST oraz MIDLF; - przestrzeń do wypełnienia wiórem kostnym; - przezierny – tantalowe markery; - materiał: tytan; - szerokość stabilizatora 10 mm ,12 mm długość 25;30;36 mm; - ząbkowana powierzchnia nie pozwala na przemieszczanie się implantu; - rozmiary od 7-16 mm ze skokiem co 1 mm. | szt. | 5
6. | Płytki tytanowe do stabilizacji kręgosłupa szyjnego: - kombinacja płytek o niskim profilu umożliwiającym leczenie do 4 poziomów od C2 do T1; - możliwość wykorzystania w degeneracji, traumy, nowotworów i deformacji. - profil płytki od 1 do 3 poziomów 1,9 mm; 4 poziomy - 2,1 mm; - szerokość płytki od 12 do 16 mm; - śruby samogwintujące i nawiercające; - możliwość zmiany kształtu (krzywizny) płytki bez utraty możliwości blokowania śrub mocujących; - płytki w rozmiarach od 17 do 75 mm, stopniowane co 2 mm; - śruby dostępne w dwóch średnicach: 3,5 i 4,0 mm, długości od 13 do 17 mm stopniowane co 2 mm; - mechanizm blokowania śrub do płytki zintegrowany z płytką, z możliwością wielokrotnych powtórzeń blokowania; - możliwość umieszczenia centralnego wkręta w przeszczep kostny; - możliwość umieszczenia śruby pod wybranym kątem od 0 do 32 stopni;
Elementy zestawu:
| - płytka szyjna | szt. | 25
| - śruby kostne | szt. | 100
7. | Tytanowa proteza trzonu: - okrągły lub owalny w przekroju koszyk tytanowy (o dł. do 3 cm) umożliwiający docinanie o średnicy ok. 1,5 cm; - dostępne koszyki uformowane lordotycznie; | szt. | 8
8. | Klatki szyjne ze śrubami z wypełnieniem syntetycznym substytutu kostnego: - stabilizacja szyjna hybrydowa, materiał klatki typu PEEK, materiał śrub tytan, budowa hybrydowa – klatka międzytrzonowa przykręcana do trzonów za pomocą dwóch samonawiercających lub samogwintujących śrub, zerowy profil implantu lub 6 stopni lordozy, długość śrub od 11mm do 17 mm ze skokiem maks.2 mm, min. 5 wysokości implantu z zakresu 5-9mm ze skokiem maks. 1 mm, automatyczny mechanizm blokujący pozwalający na rewizyjne usunięcie śrub;
Elementy zestawu:
| - klatka szyjna | szt. | 5
| - śruba | szt. | 10
| pasta 1ml | szt. | 5
9. | Stabilizacja transpedikularna (materiał:tytan) z dostępu tylnego: - wielokątowe, samogwintujące śruby tulipanowe - walcowy kształt gwintu; - ujemny kąt pióra gwintu elementu blokującego oraz gniazda śruby (haka) ułatwiający wprowadzenie elementu blokującego i zwiększający pewność docisku; - łączniki poprzeczne mocowane wielokątowo do pręta, bez konieczności doginania elementów łącznika; - system mocowania śruby do pręta otwarty od góry (patrząc z punktu widzenia operatora) i oparty na jednym elemencie blokująco-zabezpieczającym; - mechanizm blokowania umożliwiający jednoznaczne i trwałe blokowanie oraz możliwość rewizyjnego usunięcia implantów (zrywana nakrętka lub klucz dynamometryczny); - średnica śrub od 4,5mm do 7,5mm ze skokiem co 1mm; - średnica łba śruby wraz z kompletnym elementem blokująco -zabezpieczającym nie może przekraczać 13 mm; - wysokość implantów wraz z kompletnym elementem blokująco-zabezpieczającym nie może przekraczać 5 mm ponad pręt; - możliwość stosowania wielokątowych śrub tulipanowych wyciągowych do korekcji kręgozmyku; - średnica pręta 5, 5 mm (pręt gładki); - system musi zawierać haki laminarne i pedikularne; - możliwość stosowania śrub wprowadzanych w talerze biodrowe.
Elementy zestawu:
| - śruby (lub haki) | szt. | 20
| - blokada | szt. | 20
| - pręty | szt. | 10
| - łącznik poprzeczny | szt. | 5
10. | Zestaw do stabilizacji szczytowo – potylicznej: - haki laminarne (minimum 3 wielkości, również haki odsadzone w prawo i lewo); - śruby wieloosiowe tulipanowe; - śruby do potylicy; - haki do potylicy (minimum 3 wielkości); - pręty proste i zagięte; - łączniki poprzeczne; - śruby tulipanowe wieloosiowe samogwintujące o średnicach 3,5 mm –4,5 mm, o długościach od 10 mm- 52 mm stopniowane nie więcej niż co 5 mm z zakresem ruchomości powyżej 45 stopni; - w zestawie dostępne śruby wieloosiowe z gwintem tylko na części ich długości; - śruby korowe w średnicach 4,0 mm i 4,5 mm, długościach 6 mm – 18 mm stopniowane nie więcej niż co 2 mm; - możliwość kątowego ustawienia śruby względem pręta; - śruby i haki o tulipanowym kształcie połączenia z prętem; - montaż pręta do haków i śrub jednym elementem blokującym(uniwersalnym); - implanty otwarte od góry i blokowane wyłącznie od góry; - pręty dopasowane do anatomii pogranicza potyliczno-szyjnego z możliwością zmiany kąta wygięcia; - pręty o grubości nie większej niż 4 mm z możliwością łączenia z prętami używanymi w odcinku piersiowo-lędźwiowym; - w zestawie dostępne otwarte łączniki bocznie odsadzone; - materiał: stop tytanu.
Elementy zestawu:
| - haki laminarne lub śruby - wieloosiowe | szt. | 20
| - śruby lub haki do potylicy | szt. | 20
| - łącznik poprzeczny | szt. | 5
| - pręty płytką potyliczną | szt. | 10
| - pręty zwykłe | szt. | 10
| - blokery | szt. | 20
11. | Śruba do zespolenia zęba obrotnika (materiał: tytan): - instrumentarium kaniulowane umożliwiające implantację śruby; - zestaw implantów służy do przedniej śrubowej stabilizacji zęba obrotnika; - w systemie są dwa rodzaje śrub kaniulowanych: 1. Śruby kaniulowane o gwincie pełnym; 2. Śruby kaniulowane kompresyjne, gdzie część gwintowa przechodzi w część cylindryczną; - śruby kompresyjne pozwalają na docisk odłamanych części kości; - śruby kaniulowane o średnicy 4,0 mm i długości od 30 do 50 mm ze skokiem max 2 mm; - śruby kaniulowane częściowo gwintowane o średnicy 4,0 mm i długości od 36 do 50 mm ze skokiem max 2 mm – narzędzia /śruby kaniulowane – wprowadzenie za pomocą drutu;
Elementy zestawu:
| - śruby kaniulowane | szt. | 3
| - drut typu Kirschnera | szt. | 3
12. | Proteza dynamiczna dysku szyjnego C2-C5: - proteza metalowa zapewniająca fizjologiczną ruchomość segmentu ruchowego kręgosłupa (rotacja, fleksja, translacja); - ząbkowane szyny wzdłużne gwarantujące głębokie umocowanie implantu w blaszkach trzonów; - w instrumentarium narzędzia do nacinania rowków pod szyny implantu; - implanty w co najmniej 9 rozmiarach; - konstrukcja dwuelementowa w pełni metalowa. | szt. | 1
13. | Zestaw do stabilizacji miedzytrzonowej kręgosłupa w odcinku L2-S1 w technice ALIF: - materiał typu PEEK; - implant w płaszczyźnie posiada kształt odwzorujący obrys trzonu, w płaszczyźnie strzykowej ma kształt klina z obłymi powierzchniami; - płaszczyzna czołowa ma obły profil; - dodatkowa stabilizacja klatki w przestrzeni międzytrzonowej za pomocą fiksacji śrubowej (śruba kostna); - śruby kostne są wprowadzane do trzonów pod katem 45 stopni w płaszczyźnie strzałkowej; - klatka ukształtowana anatomicznie do kręgosłupa; - dwa rodzaje nachylenia lordotycznego: 8 stopni oraz 12 stopni; - klatka występuje w trzech rodzajach wymiarów: 1. Mała 32 mm (długości) x 23 mm szerokości; 2. Średnia 37 mm(długości) x 27 mm(szerokości); 3. Duża 42 mm (długości x 30 mm(szerokości);
Elementy zestawu:
| - klatka | szt. | 1
| - śruba | szt. | 3
| - wypełnienie 2 ml | szt. | 1
14. | System stabilizacji przedniobocznej odcinka kręgosłupa piersiowo-lędźwiowego za pomocą płyty: - system posiada 2 różne rozmiary bloków kostnych w celu zapewnienia dopasowania do anatomii pacjenta/odcinek piersiowy i lędźwiowy/, oba rodzaje bloków są wymienne; - mocowanie bloku do trzonu min. 2 śrubami kręgowymi; - otwory w blokach kostnych pozwalają na 10° kąt nachylenia śruby w trzonie; - system posiada śruby kostne do mocowana bloków o średnicy 5,5mm i długości od 20 do 50mm ze skokiem co 5mm dla odcinka piersiowego oraz o średnicy 6,5mm i długości od 30 do 55 mm dla odcinka lędźwiowego ze skokiem co 5mm; - system posiada dodatkowe śruby kręgowe do mocowania płyty bezpośrednio do trzonów o średnicy 8,0 i 9,0 mm i długości od 20 do 55 mm; - charakter gwintowanej części śruby zapewnia jej łatwe wprowadzenie- śruby samogwintujące o stożkowym rdzeniu i cylindrycznym obrysie zewnętrznym, gwintowane na całej długości; - wymagany pojedynczy element blokujący pręt w śrubie; - system posiada 2 rodzaje niskoprofilowych płyt (11,5mm) o długości od 3,5 do 8cm ze skokiem co 5mm dla odcinka piersiowego oraz o długości od 4 do 10 cm dla odcinka lędźwiowego ze skokiem co 5mm.
Elementy zestawu:
| - bloki kręgowe | szt. | 6
| - śruby do bloków | szt. | 12
| - płyta | szt. | 3
| - nakrętki | szt. | 6
15. | Międzytrzonowy implant tytanowy, umożliwiający zaopatrywanie z dostępu boczno-skośnego – OLIF: - klatka może być implantowana na poziomie L2-S1, oferuje różnorodną gamę stopnia lordozy – od 8° do 24°; - klatka typu AVILA – O, wykonana z materiału titanium alloy (Ti6AI4V); - podwójna wypukłość powierzchni górnej oraz płaska dolna umożliwia ścisłe i bliskie dopasowanie z blaszkami granicznymi trzonu; - ząbkowana powierzchnia z obu stron umożliwia lepszą przyczepność i odporność na wysunięcie oraz przemieszczenie. Klatka posiada dużą przestrzeń na wypełnienie substytutem kostnym lub autograftem dla lepszego przerostu; - implant posiada 3 wysokości:6, 8 i 10mm oraz dwa stopnie lordozy 8 i 12. | szt. | 1
16. | Stabilizacja transpedikularna śrubami transpedikularnymi z dostępu tylnego przy użyciu wiertarki wolnoobrotowej: - system oparty na pręcie o średnicy 5.5/6.0 mm - materiał wykonania prętów: stop kobaltu i chromu, - wielokątowe, samogwintujące, kaniulowane śruby tulipanowe będące kombinacją materiałów: stopu kobaltu i chromu oraz tytanu, - podwójna linia gwintu przy głowie śruby oraz pojedyncza w części dystalnej, - walcowy kształt trzpienia śruby, - ujemny kąt natarcia pióra gwintu elementu blokującego oraz gniazda śruby, ułatwiający wprowadzenie elementu blokującego i zwiększający pewność docisku, - system mocowania śruby do pręta otwarty (patrząc z punktu widzenia operatora) i oparty na jednym elemencie blokująco-zabezpieczającym, - mechanizm blokowania umożliwiający jednoznaczne i trwałe blokowanie oraz możliwość rewizyjnego usunięcia implantów (zrywana nakrętka) - śruby umożliwiające redukcję położenia pręta względem gniazda śruby, tzw „śruby z długimi ramionami”, okno redukcyjne o wysokości 13,8mm, ramiona śrub odłamywane, śruba sterylna z opcją "awl tip" , - implantacja prętów przy ekstenderze śruby, nie wymagająca dodatkowego dostępu z tzn. „jednego cięcia”, - średnica śrub od 4,5 mm do 7,5 mm ze skokiem co 1 mm - długość śrub od 35 mm do 55 mm ze skokiem co 5 mm - pręty ostre o długości od 30 do 90 mm, ze skokiem co 5mm, wstępnie dogięte, - pręty tępe o długości od 30 do 80 mm ze skokiem co 5mm, wstępnie dogięte, stosowane w technice typu MAST, - w zestawie narządzie, które przy zaopatrywaniu kilku kręgów zapewni automatyczne ustalenie trajektorii pręta w stosunku do położenia śrub, - w zestawie nakrętki, będące zabezpieczeniem przed rozjeściem się ramion ekstenderów, jednocześnie pełniące funkcję prowadnicy dla instrumentów, - w zestawie narządzie weryfikujące położenie pręta względem tulipana śruby oraz kontra, - system umożliwiający kontrolowaną redukcję wysokości pręta względem śruby na wielu poziomach jednocześnie
Elementy zestawu:
| - śruby | szt. | 6
| - śruby sterylne typu ATS | szt. | 6
| - bloker | szt. | 6
| - pręty | szt. | 3
| - druty prowadzące | szt. | 6
|  |  |  | Razem Netto: |  | Razem Brutto: