## Tabelle1
Załącznik nr 2 do SWZ
Załącznik nr 1 do umowy nr NZ.262.2.2023
Formularz cenowo-techniczny
1. Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa narzędzi chirurgicznych na Centralny Blok Operacyjny, zwanych dalej wyrobami, spełniających wymagania techniczno-eksploatacyjne określone w tabeli nr 25. 2. Wykonawca gwarantuje, że wszystkie wyroby objęte zamówieniem dotyczącym zadania spełniać będą wszystkie - wskazane w niniejszym załączniku – wymagania eksploatacyjno - techniczne oraz jakościowe. 3. Wykonawca zapewnia, że na potwierdzenie stanu faktycznego, o którym mowa w pkt. 2 i 6 posiada stosowne dokumenty, które zostaną niezwłocznie przekazane zamawiającemu, na jego pisemny wniosek na etapie realizacji zamówienia. 4. Dostarczane zamawiającemu poszczególne wyroby powinny znajdować się w trwałych – odpornych na uszkodzenia mechaniczne oraz zabezpieczonych przed działaniem szkodliwych czynników zewnętrznych – opakowaniach (jednostkowych, zbiorczych), na których umieszczona będzie informacja w języku polskim, zawierająca co najmniej następujące dane: - nazwa wyrobu, nazwa producenta, - kod partii lub serii wyrobu, - wyraźnie oznakowany rozmiar, - oznaczenie daty, przed upływem której wyrób może być używany bezpiecznie, wyrażonej w latach i miesiącach (dotyczy wyrobów sterylnych), - oznakowanie CE, - inne oznaczenia i informacje wymagane na podstawie odrębnych przepisów. Uwaga: Okres ważności dotyczący materiałów sterylnych powinien wynosić minimum 12 miesięcy od dnia dostawy do siedziby zamawiającego. Okres gwarancji jakości wyrobów minimum 24 miesiące. 5. Wykonawca zobowiązuje się w ramach przedmiotu umowy i w jego cenie: - zapewnić serwis gwarancyjny w formie kompleksowej naprawy wyrobów wraz z wymianą twardych wkładek, ponownego złocenia uchwytów oraz niezbędnych części i pełną obróbką powierzchni - potwierdzone dokumentami firmowymi. Wszystkie czynności podejmowane przez służby serwisowe w obszarze przedmiotu gwarancji przeprowadzane będą w warunkach fabrycznych w autoryzowanym punkcie serwisowym producenta, którego kompetencje zostały potwierdzone stosownym certyfikatem dla tej jednostki zgodnie z ustawą o wyrobach medycznych. - zagwarantować, w trakcie trwania okresu gwarancji, minimum 1 przegląd serwisowy w ciągu roku przez służby serwisowe, w siedzibie Zamawiającego, w terminie nie przekraczającym 3 dni roboczych od dnia przesłania przez Zamawiającego zlecenia przeglądu. - przeszkolić personel medyczny wskazany przez Zamawiającego w zakresie mycia, dezynfekcji, sterylizacji i konserwacji narzędzi. 6. Wykonawca oświadcza, że dostarczane zamawiającemu wyroby spełniać będą właściwe, ustalone w obowiązujących przepisach prawa wymagania odnośnie dopuszczenia do użytkownika przedmiotowych wyrobów w polskich zakładach opieki zdrowotnej. 7. Wykonawca dostarczy wraz z pierwszą dostawą wyrobów szczegółową instrukcję w języku polskim opisującą zasady postępowania z nowymi narzędziami przed pierwszym użyciem oraz postępowanie z instrumentami w trakcie użycia. Szczegółowe informacje mają dotyczyć mycia, dezynfekcji, sterylizacji i konserwacji narzędzi. 8. Zamawiający dopuszcza tolerancję wymiarową oferowanych narzędzi o wymiarach do 120 mm długości w przedziale +/- 5 mm oraz +/- 2mm w przypadku narzędzi o długości powyżej 120mm. 9. Zamawiający wymaga, aby faktura VAT została wystawiona na "Narzędzia chirurgiczne dla Centralnego Bloku Operacyjnego" z podaniem sumy wartości netto i brutto wynikającej z podsumowania tabeli nr 26, z wyszczególnieniem wartości netto i brutto poszczególnych zestawów. 10. Wykonawca oferuje realizację niniejszego zadania zgodnie z następującą kalkulacją:
TABELA NR 1
ZESTAW DO KLATKI PIERSIOWEJ
Lp. | Przedmiot zamówienia | Jednostka miary | Ilość | Cena jednostkowa netto (zł/j.m.) | Wartość netto 6=4x5 | Stawka VAT (%) | Wartość brutto (zł) 8=6+7 | Cena jednostkowa brutto 9=8/4 | PRODUCENT, Nazwa własna lub inne określenie identyfikujące wyrób w sposób jednoznaczny, np. numer katalogowy
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
1 | hak operacyjny typ langenbeck wymiary części roboczej 40x13 mm długość 210 mm | szt. | 1
2 | hak operacyjny - brzuszny typ kocher wymiary części roboczej 80x60 mm długość 250 mm | szt. | 1
3 | hak operacyjny typ volkmann czterozębny półostry 8,5x19 mm długość 220 mm | szt. | 2
4 | hak operacyjny typ farabeuf duży dwustronny długość150 mm zestaw składający się z dwóch haków wymiary 23x16 mm i 28x16mm oraz 20x16mm i 24x16 mm | szt. | 1
5 | pinceta anatomiczna standard prosta długość 300 mm | szt. | 1
6 | pinceta anatomiczna średnioszeroka prosta długość 305 mm | szt. | 1
7 | pinceta anatomiczna standard prosta długość 250 mm | szt. | 1
8 | pinceta anatomiczna średnioszeroka prosta długość 250 mm | szt. | 1
9 | pinceta chirurgiczna standard prosta końcówka robocza 1x2 ząbki długość 145 mm | szt. | 2
10 | pinceta chirurgiczna standard prosta końcówka robocza 1x2 ząbki długość 200 mm | szt. | 2
11 | nożyczki chirurgiczne odgięte typ mayo długość 170 mm ostrza tępo tępe | szt. | 1
12 | nożyczki preparacyjne odgięte typ nelson metzenbaum długość 285 mm ostrza tępo tepe utwardzone z twardą wkładką złote ucha | szt. | 1
13 | nożyczki preparacyjne odgiete typ metzenbaum długość 200 mm ostrza tępo tepe utwardzone z twardą wkładką złote ucha | szt. | 1
14 | nożyczki chirurgiczne odgięte typ mayo długość 170 mm ostrza tępo tępe | szt. | 1
15 | uchwyt skalpela numer 4 długość 135 mm | szt. | 1
16 | uchwyt skalpela numer 4 l długość 215 mm | szt. | 1
17 | imadło chirurgiczne typ hegar-mayo szczęki proste z twardą wkładką skok 0,5 mm do nici do 3/0 długość 185 mm | szt. | 2
18 | imadło chirurgiczne typ finochietto szczęki zakrzywione kątowo z twardą wkładką skok 0,5 mm do nici do 3/0 długość 265mm | szt. | 1
19 | imadło chirurgiczne typ crile-wood szczęki proste z twardą wkładką skok 0,4 mm do nici 4/0-6/0 długość 305 mm | szt. | 1
20 | imadło chirurgiczne typ hegar szczęki proste z twardą wkładką skok 0,5 mm do nici do 3/0 długość 205 mm | szt. | 1
21 | kleszczyki preparacyjne typ zenker lekko zakrzywione skok ząbków 0,7 mm długość 350 mm | szt. | 2
22 | kleszczyki preparacyjne typ overholt delikatne zakrzywione długość 260 mm | szt. | 1
23 | kleszczyki preparacyjne typ overholt-geissendoerfer zakrzywione skok ząbków 0,7 mm długość 270 mm | szt. | 1
24 | kleszczyki naczyniowe typ pean zakrzywione skok ząbków 1,25 mm długość 280 mm | szt. | 4
25 | kleszczyki naczyniowe typ crile zakrzywione delikatne skok ząbków 0,7 mm długość 160 mm | szt. | 5
26 | kleszczyki naczyniowe z uzębieniem atraumatycznym typ de bakey kształt satinsky wymiary szczęki 38/85 mm długość 220 mm | szt. | 1
27 | kleszczyki naczyniowe z uzębieniem atraumatycznym typ de bakey kształt satinsky wymiary szczęki 54/99 mm długość 270 mm | szt. | 1
28 | kleszczyki jelitowe typ allis długość 255 mm proste 5x6 ząbków delikatny model | szt. | 1
29 | raspator typ semb szerokość części roboczej 12 mm długość całkowita 190 mm | szt. | 1
30 | zacisk opatrunkowy typ backhaus odgięty pod kątem 50° rozstaw szczęk 14 mm długość 110 mm | szt. | 2
31 | ramka do sterylizacji narzędzi typ mayo długość 140 mm | szt. | 1
32 | kleszczyki do otrzewnej typ mikulicz odgięte końcówka robocza 1x2 ząbki długość 205 mm | szt. | 2
33 | kleszczyki atraumatyczne proste typ kelly długość 320 mm z zamkiem | szt. | 2
34 | kleszczyki płucne typ duval,dł 230 mm. | szt. | 1
35 | kleszczyki do opatrunków odgięte typ maier dł. 265mm z zamkiem szerokość szczęki 7mm skok ząbków 1,25mm | szt. | 1
36 | rozwieracz żeber typu de bakey z wymiennymi łyżkami, wymiary: 285x225mm, max. rozwarcie 200mm | szt. | 1
37 | para łyżek wymiennych do ramy typu de bakey o wymiarach 50x66mm | szt. | 1
38 | para łyżek wymiennych do ramy typu de bakey o wymiarach 60x60mm | szt. | 1
39 | para łyżek wymiennych do ramy typu de bakey o wymiarach 80x60mm | szt. | 1
40 | zwieracz żeber typu sellors 200mm | szt. | 1
41 | kleszcze do cięcia kości typ liston zakrzywione z podwójną przekładnią długość 280 mm | szt. | 1
42 | odgryzacz kostny typ luer zakrzywiony szerokość szczęki 4,6 mm długość 180 mm, w uchwycie jednoelementowa sprężyna, podwójna przekładnia bez widocznych połączeń śrubowych ułatwiająca dokładniejsze mycie oraz dezynfekcję. | szt. | 1
43 | nożyce do żeber typ giertz-stille długość 250 mm | szt. | 1
44 | wanna do kontenera o wymiarach 592x274x135mm wykonana ze stopu aluminium z ergonomicznymi uchwytami blokujacymi się pod katem 90 stopni. wyposażona w uchwyty na tabliczki identyfikacyjne po obu stronach kontenera | szt. | 1
45 | pokrywa kontenera wykonana z grubego aluminium min.2 mm grubości, z filtrem ptfe zwalidowanym na minimum 5000 cykli sterylizacyjnych. filtr pracujący w systemie otwartym, filtr stanowi barierę mikrobiologiczną. zewnętrzna osłona filtra dla zapewnienia ochrony wykonana ze stopu stali. kolor niebieski | szt. | 1
46 | kosz do kontenera wykonany z jednego arkusza stali perforowany, dno faliste ułatwiające mycie i bezpieczne ustawienie narzędzi, o wymiarach 537x250x105 mm | szt. | 1
|  |  |  | Razem Netto: |  | Razem Brutto:
Zamawiający dopuszcza tolerancję wymiarową oferowanych narzędzi o wymiarach do 120 mm długości w przedziale +/- 5 mm oraz +/- 2mm w przypadku narzędzi o długości powyżej 120mm.
Tabela 2
ZESTAW DO CEA RECTI
Lp. | Przedmiot zamówienia | Jednostka miary | Ilość | Cena jednostkowa netto (zł/j.m.) | Wartość netto 6=4x5 | Stawka VAT (%) | Wartość brutto (zł) 8=6+7 | Cena jednostkowa brutto 9=8/4 | PRODUCENT, Nazwa własna lub inne określenie identyfikujące wyrób w sposób jednoznaczny, np. numer katalogowy
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
1. | uchwyt skalpela numer 4 długość 135 mm | szt. | 2
2. | uchwyt skalpela numer 3 l długość 210 mm | szt. | 1
3. | hak operacyjny typ volkmann czterozębny półostry 8,5x19 mm długość 220 mm | szt. | 2
4. | hak brzuszny typ mikulicz wymiary części roboczej 86x55 mm długość 255 mm | szt. | 2
5. | hak brzuszny typ kelly wymiary części roboczej 155x57 mm długość 260 mm | szt. | 1
6. | hak brzuszny typ mikulicz wymiary części roboczej 180x50 mm długość 260 mm | szt. | 1
7. | hak brzuszny typ mikulicz wymiary części roboczej 121x50 mm długość 250 mm | szt. | 2
8. | hak operacyjny typ roux długość 165 mm dwustronny wymiary łyżek 25x26 mm drugiej 28x38 mm | szt. | 1
9. | hak operacyjny typ roux długość 165 mm dwustronny wymiary łyżek 28x29 mm drugiej 33x45 mm | szt. | 1
10. | kleszczyki naczyniowe typ pean zakrzywione skok ząbków 1,25 mm długość 280 mm | szt. | 2
11. | kleszczyki naczyniowe typ heiss zakrzywione delikatne skok ząbków 0,7 mm długość 200 mm | szt. | 6
12. | kleszczyki naczyniowe typ rochester-pean zakrzywione skok ząbków 0,9 mm długość 225 mm | szt. | 2
13. | kleszczyki preparacyjne typ overholt-geissendoerfer zakrzywione skok ząbków 0,7 mm długość 270 mm | szt. | 1
14. | kleszczyki preparacyjne typ overholt delikatne zakrzywione długość 260 mm | szt. | 1
15. | kleszczyki naczyniowe typ crile zakrzywione delikatne skok ząbków 0,7 mm długość 160 mm | szt. | 6
16. | kleszczyki naczyniowe typ baby-crile zakrzywione delikatne skok ząbków 0,7 mm długość 140 mm | szt. | 6
17. | kleszczyki preparacyjne typ overholt-geissendoerfer zakrzywione długość 205 mm | szt. | 2
18. | kleszczyki naczyniowe delikatne zakrzywione w kształt litery "s" długość 215 mm | szt. | 1
19. | nożyczki chirurgiczne odgięte typ mayo długość 170 mm ostrza tępo tępe | szt. | 1
20. | nożyczki preparacyjne odgiete typ metzenbaum długość 200 mm ostrza tępo tepe utwardzone z twardą wkładką złote ucha | szt. | 2
21. | nożyczki preparacyjne odgięte typ nelson metzenbaum długość 230 mm ostrza tępo tepe utwardzone z twardą wkładką złote ucha | szt. | 1
22. | nożyczki preparacyjne odgięte typ nelson metzenbaum długość 285 mm ostrza tępo tepe utwardzone z twardą wkładką złote ucha | szt. | 1
23. | pinceta chirurgiczna standard prosta końcówka robocza 1x2 ząbki długość 300 mm | szt. | 1
24. | pinceta chirurgiczna standard prosta końcówka robocza 1x2 ząbki długość 145 mm | szt. | 2
25. | pinceta chirurgiczna średnioszeroka prosta końcówka robocza 1x2 ząbki długość 200 mm | szt. | 1
26. | pinceta chirurgiczna standard prosta końcówka robocza 1x2 ząbki długość 200 mm | szt. | 2
27. | pinceta anatomiczna standard prosta długość 145 mm | szt. | 1
28. | pinceta anatomiczna średnioszeroka prosta długość 200 mm | szt. | 2
29. | pinceta anatomiczna średnioszeroka prosta długość 250 mm | szt. | 1
30. | pinceta anatomiczna średnioszeroka prosta długość 305 mm | szt. | 1
31. | imadło chirurgiczne typ crile-wood szczęki proste z twardą wkładką skok 0,4 mm do nici 4/0-6/0 długość 305 mm | szt. | 1
32. | imadło chirurgiczne typ hegar szczęki proste z twardą wkładką skok 0,5 mm do nici do 3/0 długość 205 mm | szt. | 2
33. | imadło chirurgiczne typ hegar-mayo szczęki proste z twardą wkładką skok 0,5 mm do nici do 3/0 długość 185 mm | szt. | 2
34. | imadło chirurgiczne typ de bakey szczęki proste z twardą wkładką skok 0,4 mm do nici 4/0-6/0 długość 230 mm | szt. | 1
35. | kleszczyki do opatrunków odgięte typ maier dł. 265mm z zamkiem szerokość szczęki 7mm skok ząbków 1,25mm | szt. | 2
36. | zacisk opatrunkowy typ backhaus odgięty pod kątem 55° rozstaw szczęk 17 mm długość 135 mm | szt. | 5
37. | kleszczyki do otrzewnej typ mikulicz odgięte końcówka robocza 1x2 ząbki długość 205 mm | szt. | 6
38. | kleszczyki naczyniowe typ leriche zakrzywione delikatne skok ząbków 0,6 mm końcówka robocza 1x2 ząbki długość 150 mm | szt. | 4
39. | zacisk jelitowy typ kocher z uzębieniem atraumatycznym typ de bakey prosty bardzo miękki i elastyczny długość 250 mm | szt. | 1
40. | zacisk jelitowy typ kocher z uzębieniem atraumatycznym typ de bakey zakrzywiony bardzo miękki i elastyczny długość 250mm | szt. | 1
41. | atraumatyczne kleszcze szypuły nekowej typ guyon długość 240 mm odgięty | szt. | 1
42. | kleszczyki naczyniowe typ castaneda z uzębieniem atraumatycznym typ de bakey szczęka kąt 45° dł. 48 mm dł. całk. 120 mm | szt. | 2
43. | kleszczyki jelitowe typ allis długość 255 mm proste 5x6 ząbków delikatny model | szt. | 4
44. | kleszczyki jelitowe typ allis długość 190 mm proste 5x6 ząbków delikatny model | szt. | 4
45. | kleszczyki jelitowe typ duvall-collin okienkowe długość 195 mm proste | szt. | 1
46. | kleszczyki płucne typ duval, dł 230 mm. | szt. | 1
47. | zacisk naczyniowy atraumatyczny typ de bakey zakrzywiony, dł. szczęk 38 mm, dł. całkowita 97 mm | szt. | 2
48. | ramka do sterylizacji narzędzi typ mayo długość 140 mm | szt. | 2
49. | wanna do kontenera o wymiarach 592x274x135mm wykonana ze stopu aluminium z ergonomicznymi uchwytami blokujacymi się pod katem 90 stopni. wyposażona w uchwyty na tabliczki identyfikacyjne po obu stronach kontenera | szt. | 1
50. | pokrywa kontenera wykonana z grubego aluminium min. 2 mm grubości, z filtrem ptfe zwalidowanym na minimum 5000 cykli sterylizacyjnych. Filtr pracujący w systemie otwartym, filtr stanowi barierę mikrobiologiczną. Zewnętrzna osłona filtra dla zapewnienia ochrony wykonana ze stopu stali. kolor niebieski | szt. | 1
51. | kosz do kontenera wykonany z jednego arkusza stali perforowany, dno faliste ułatwiające mycie i bezpieczne ustawienie narzędzi, o wymiarach 537x250x105 mm | szt. | 1
|  |  |  | Razem Netto: |  | Razem Brutto:
Zamawiający dopuszcza tolerancję wymiarową oferowanych narzędzi o wymiarach do 120 mm długości w przedziale +/- 5 mm oraz +/- 2mm w przypadku narzędzi o długości powyżej 120mm.
Tabela 3
ZESTAW DO TREPANACJI CZASZKI
Lp. | Przedmiot zamówienia | Jednostka miary | Ilość | Cena jednostkowa netto (zł/j.m.) | Wartość netto 6=4x5 | Stawka VAT (%) | Wartość brutto (zł) 8=6+7 | Cena jednostkowa brutto 9=8/4 | PRODUCENT, Nazwa własna lub inne określenie identyfikujące wyrób w sposób jednoznaczny, np. numer katalogowy
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
1. | uchwyt skalpela numer 3 długość 125 mm | szt. | 1
2. | uchwyt skalpela numer 4 długość 135 mm | szt. | 1
3. | odgryzacz kostny typ luer zakrzywiony szerokość szczęki 4,6 mm długość 240 mm, w uchwycie jednoelementowa sprężyna, podwójna przekładnia bez widocznych połączeń śrubowych ułatwiająca dokładniejsze mycie oraz dezynfekcję. | szt. | 1
4. | odgryzacz kostny typ beyer odgięty szerokość części roboczej 3 mm długość całkowita 180 mm | szt. | 1
5. | hak operacyjny typ volkmann czterozębny półostry 8,5x19 mm długość 220 mm | szt. | 1
6. | hak operacyjny typ farabeuf duży dwustronny długość150 mm zestaw składający się z dwóch haków wymiary 23x16 mm i 28x16mm oraz 20x16mm i 24x16 mm | szt. | 2
7. | rozwieracz typ weitlaner półostry 3x4 zęby długość 130 mm | szt. | 1
8. | uchwyt haczykowy do pił gigliego | szt. | 2
9. | sonda wprowadzająca de martel, giętka dł.350mm | szt. | 1
10. | dźwignia kostna typ quervain lekko zakrzywiona tępo zakończona szerokość 6 mm długość 195 mm | szt. | 2
11. | raspator typ farabeuf-collin zakrzywiony ostry szerokość części roboczej 11 mm długość całkowita 160 mm | szt. | 1
12. | kaniula ssąca typ frazier średnica 3 mm długość 180 mm | szt. | 1
13. | kaniula ssąca typ frazier średnica 5 mm długość 180 mm | szt. | 1
14. | mikroodsysacz sztywny 8fr 120mm | szt. | 1
15. | kaniula dokomorowa, cushing, dł. 95mm, śr.2,6mm | szt. | 1
16. | igła z kulką dł 90mm śr. 2,4mm | szt. | 1
17. | nożyczki preparacyjne odgięte typ metzenbaum długość 180 mm ostrza tępo tepe utwardzone z twardą wkładką złote ucha | szt. | 1
18. | nożyczki chirurgiczne odgięte typ mayo długość 170 mm ostrza tępo tępe | szt. | 1
19. | nożyczki typ schmieden-taylor długość 155mm odgięte do góry jedno ostrze z kulką | szt. | 1
20. | nożyczki preparacyjne odgięte delikatne typ baby-metzenbaum długość 145 mm ostrza tępo tepe utwardzone z twardą wkładką złote ucha | szt. | 1
21. | pinceta chirurgiczna typ gerald prosta końcówka robocza 1x2 ząbki długość 175 mm | szt. | 1
22. | pinceta chirurgiczna średnioszeroka prosta końcówka robocza 1x2 ząbki długość 200 mm | szt. | 1
23. | pinceta chirurgiczna standard prosta końcówka robocza 1x2 ząbki długość 145 mm | szt. | 2
24. | pinceta anatomiczna średnioszeroka prosta długość 200 mm | szt. | 2
25. | kleszczyki do opatrunków odgięte typ maier dł. 265mm z zamkiem szerokość szczęki 7mm skok ząbków 1,25mm | szt. | 1
26. | imadło chirurgiczne typ de bakey szczęki proste z twardą wkładką skok 0,4 mm do nici 4/0-6/0 długość 180 mm | szt. | 1
27. | imadło chirurgiczne typ hegar-mayo szczęki proste z twardą wkładką skok 0,5 mm do nici do 3/0 długość 185 mm | szt. | 2
28. | kleszczyki naczyniowe typ leriche zakrzywione delikatne skok ząbków 0,6 mm końcówka robocza 1x2 ząbki długość 150 mm | szt. | 1
29. | kleszczyki naczyniowe typ crile zakrzywione delikatne skok ząbków 0,7 mm długość 160 mm | szt. | 10
30. | kleszczyki naczyniowe typ crile zakrzywione delikatne skok ząbków 0,7 mm końcówka robocza 1x2 ząbki długość 140 mm | szt. | 1
31. | zacisk opatrunkowy do papieru jeden koniec szczęk kielichowaty drugi kulisty długość 115 mm | szt. | 4
32. | sonda rowkowa typ nelaton zakrzywiona długość 160 mm | szt. | 1
33. | prosektor davis, dwustronny, 245 mm | szt. | 1
34. | hak sprężynowy do fiksacji czepca yasargil duży | szt. | 1
35. | kleszczyki nowotworowe toennis, wygięte pod kątem 45 st., dł. 200mm | szt. | 1
36. | szpatułka mózgowa giętka dwustrona, wymiary 250 x 12mm | szt. | 2
37. | łopatka brzuszno jelitowa elastyczna szerokość 17 mm długość 200 mm | szt. | 2
38. | hak operacyjny typ cushing 15x22mm długość 250 mm | szt. | 2
39. | pinceta nowotworowa typ yasargil-samii, średnica oczek gładkich 7mm długość 240 mm | szt. | 1
40. | pinceta nowotworowa yasargil,szczęki sr.5mm, 220mm | szt. | 1
41. | kerrison rozkladany 130o góra 3mm/180mm | szt. | 1
42. | ramka do sterylizacji narzędzi typ mayo długość 140 mm | szt. | 1
43. | wanna do kontenera o wymiarach 592x274x90mm wykonana ze stopu aluminium z ergonomicznymi uchwytami blokujacymi się pod katem 90 stopni. wyposażona w uchwyty na tabliczki identyfikacyjne po obu stronach kontenera | szt. | 1
44. | pokrywa kontenera wykonana z grubego aluminium min.2 mm grubości, z filtrem ptfe zwalidowanym na minimum 5000 cykli sterylizacyjnych. filtr pracujący w systemie otwartym, filtr stanowi barierę mikrobiologiczną. zewnętrzna osłona filtra dla zapewnienia ochrony wykonana ze stopu stali. kolor niebieski | szt. | 1
45. | kosz do kontenera wykonany z jednego arkusza stali perforowany, dno faliste ułatwiające mycie i bezpieczne ustawienie narzędzi, o wymiarach 537x250x55 mm | szt. | 1
|  |  |  | Razem Netto: |  | Razem Brutto:
Zamawiający dopuszcza tolerancję wymiarową oferowanych narzędzi o wymiarach do 120 mm długości w przedziale +/- 5 mm oraz +/- 2mm w przypadku narzędzi o długości powyżej 120mm.
Tabela 4
ZESTAW NACZYNIOWY
Lp. | Przedmiot zamówienia | Jednostka miary | Ilość | Cena jednostkowa netto (zł/j.m.) | Wartość netto 6=4x5 | Stawka VAT (%) | Wartość brutto (zł) 8=6+7 | Cena jednostkowa brutto 9=8/4 | PRODUCENT, Nazwa własna lub inne określenie identyfikujące wyrób w sposób jednoznaczny, np. numer katalogowy
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
1. | uchwyt skalpela numer 4 długość 135 mm | szt. | 2
2. | uchwyt skalpela numer 3 długość 125 mm | szt. | 1
3. | uchwyt skalpela numer 3 l długość 210 mm | szt. | 1
4. | hak operacyjny typ volkmann czterozębny półostry 8,5x19 mm długość 220 mm | szt. | 2
5. | hak brzuszny typ mikulicz wymiary części roboczej 121x50 mm długość 250 mm | szt. | 2
6. | hak brzuszny typ mikulicz wymiary części roboczej 155x50 mm długość 250 mm | szt. | 1
7. | hak brzuszny typ mikulicz wymiary części roboczej 86x55 mm długość 255 mm | szt. | 2
8. | hak operacyjny typ roux długość 165 mm dwustronny wymiary łyżek 25x26 mm drugiej 28x38 mm | szt. | 1
9. | hak operacyjny typ roux długość 165 mm dwustronny wymiary łyżek 28x29 mm drugiej 33x45 mm | szt. | 1
10. | hak operacyjny typ langenbeck wymiary części roboczej 40x13 mm długość 210 mm | szt. | 2
11. | retraktor do ran typu adson 4x4 półostre zęby długość całkowita 210mm | szt. | 1
12. | rozwieracz typ adson-baby zakrzywiony 3x4 ząbki ostry 140 mm | szt. | 1
13. | nożyczki chirurgiczne odgięte typ mayo długość 170 mm ostrza tępo tępe | szt. | 1
14. | nożyczki preparacyjne odgięte typ metzenbaum długość 180 mm ostrza tępo tepe utwardzone z twardą wkładką złote ucha | szt. | 2
15. | nożyczki preparacyjne zakrzywione typ metzenbaum długość 230 mm ostrza tępo tepe utwardzone z twardą wkładką złote ucha | szt. | 1
16. | atraumatyczny mikrozacisk typ bulldog 57mm długość szczęki 20 mm odgięty pod katem 55 stopni | szt. | 1
17. | atraumatyczny mikrozacisk typ bulldog 50mm długość szczęki 10 mm prosty | szt. | 1
18. | pudełko wewnętrzne na igły wymiary 62x17 mm | szt. | 1
19. | pinceta chirurgiczna średnioszeroka prosta końcówka robocza 1x2 ząbki długość 200 mm | szt. | 2
20. | pinceta chirurgiczna standard prosta końcówka robocza 1x2 ząbki długość 145 mm | szt. | 2
21. | pinceta anatomiczna średnioszeroka prosta długość 200 mm | szt. | 1
22. | pinceta naczyniowa z uzębieniem atraumatycznym typ de bakey prosta szerokość szczęki 2 mm długość 150 mm | szt. | 2
23. | pinceta naczyniowa z uzębieniem atraumatycznym typ de bakey prosta szerokość szczęki 2 mm długość 200 mm | szt. | 2
24. | imadło chirurgiczne typ hegar-mayo szczęki proste z twardą wkładką skok 0,5 mm do nici do 3/0 długość 205 mm | szt. | 2
25. | imadło chirurgiczne typ de bakey szczęki proste z twardą wkładką skok 0,4 mm do nici 4/0-6/0 długość 230 mm | szt. | 1
26. | imadło chirurgiczne typ de bakey szczęki proste z twardą wkładką skok 0,4 mm do nici 4/0-6/0 długość 180 mm | szt. | 2
27. | kleszczyki do opatrunków odgięte typ maier dł. 265mm z zamkiem szerokość szczęki 7mm skok ząbków 1,25mm | szt. | 2
28. | zacisk opatrunkowy typ backhaus odgięty pod kątem 55° rozstaw szczęk 17 mm długość 135 mm | szt. | 5
29. | kleszczyki naczyniowe typ leriche zakrzywione delikatne skok ząbków 0,6 mm końcówka robocza 1x2 ząbki długość 150 mm | szt. | 4
30. | kleszczyki naczyniowe typ pean zakrzywione skok ząbków 1,25 mm długość 280 mm | szt. | 1
31. | kleszczyki preparacyjne zakrzywione w kształt litery "s" długość 210 mm | szt. | 2
32. | kleszczyki naczyniowe typ rochester-pean zakrzywione skok ząbków 0,9 mm długość 225 mm | szt. | 2
33. | kleszczyki preparacyjne zakrzywione w kształt litery "s" długość 185 mm | szt. | 2
34. | kleszczyki naczyniowe typ heiss zakrzywione delikatne skok ząbków 0,7 mm długość 200 mm | szt. | 5
35. | kleszczyki naczyniowe typ leriche zakrzywione delikatne skok ząbków 0,6 mm długość 150 mm | szt. | 10
36. | kleszczyki naczyniowe typ baby-crile zakrzywione delikatne skok ząbków 0,7 mm długość 140 mm | szt. | 6
37. | kleszczyki naczyniowe z uzębieniem atraumatycznym typ de bakey zakrzywione w literę "s" szczęka 115 mm dł. całk. 300 mm | szt. | 1
38. | kleszczyki naczyniowe z uzębieniem atraumatycznym typ de bakey zakrzywione po łuku dł. szczęki 140 mm dł. całk. 330 mm | szt. | 1
39. | kleszczyki naczyniowe z uzębieniem atraumatycznym typ de bakey zakrzywione pod kątem 60° wymiary 55/85/220 mm | szt. | 2
40. | kleszczyki naczyniowe z uzębieniem atraumatycznym typ de bakey zakrzywione pod kątem 60° wymiary 40/93/235 mm | szt. | 2
41. | kleszczyki naczyniowe z uzębieniem atraumatycznym typ de bakey kształt satinsky wymiary szczęki 75/119 mm długość 280 mm | szt. | 1
42. | kleszczyki naczyniowe z uzębieniem atraumatycznym typ de bakey kształt satinsky wymiary szczęki 38/85 mm długość 220 mm | szt. | 1
43. | kleszczyki naczyniowe typ derra średnie z uzębieniem atraumatycznym typ de bakey rozstaw szczęki 20 mm długość 170 mm | szt. | 2
44. | kleszczyki naczyniowe z uzębieniem atraumatycznym typ de bakey zakrzywione pod kątem 45° długość 125 mm | szt. | 6
45. | kleszczyki naczyniowe z uzębieniem atraumatycznym typ de bakey zakrzywione pod kątem 90° długość 105 mm | szt. | 2
46. | kleszczyki do otrzewnej typ mikulicz odgięte końcówka robocza 1x2 ząbki długość 205 mm | szt. | 4
47. | ramka do sterylizacji narzędzi typ mayo długość 140 mm | szt. | 2
48. | wanna do kontenera o wymiarach 592x274x135mm wykonana ze stopu aluminium z ergonomicznymi uchwytami blokujacymi się pod katem 90 stopni. wyposażona w uchwyty na tabliczki identyfikacyjne po obu stronach kontenera | szt. | 1
49. | pokrywa kontenera wykonana z grubego aluminium min.2 mm grubości, z filtrem ptfe zwalidowanym na minimum 5000 cykli sterylizacyjnych. filtr pracujący w systemie otwartym, filtr stanowi barierę mikrobiologiczną. zewnętrzna osłona filtra dla zapewnienia ochrony wykonana ze stopu stali. kolor niebieski | szt. | 1
50. | kosz do kontenera wykonany z jednego arkusza stali perforowany, dno faliste ułatwiające mycie i bezpieczne ustawienie narzędzi, o wymiarach 537x250x105 mm | szt. | 1
|  |  |  | Razem Netto: |  | Razem Brutto:
Zamawiający dopuszcza tolerancję wymiarową oferowanych narzędzi o wymiarach do 120 mm długości w przedziale +/- 5 mm oraz +/- 2mm w przypadku narzędzi o długości powyżej 120mm.
Tabela 5
ZESTAW DO CHOLECYSTEKTOMII
Lp. | Przedmiot zamówienia | Jednostka miary | Ilość | Cena jednostkowa netto (zł/j.m.) | Wartość netto 6=4x5 | Stawka VAT (%) | Wartość brutto (zł) 8=6+7 | Cena jednostkowa brutto 9=8/4 | PRODUCENT, Nazwa własna lub inne określenie identyfikujące wyrób w sposób jednoznaczny, np. numer katalogowy
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
2. | hak operacyjny typ roux długość 165 mm dwustronny wymiary łyżek 28x29 mm drugiej 33x45 mm | szt. | 2
3. | hak operacyjny typ volkmann czterozębny półostry 8,5x19 mm długość 220 mm | szt. | 2
4. | hak brzuszny typ mikulicz wymiary części roboczej 86x55 mm długość 255 mm | szt. | 2
5. | hak brzuszny typ mikulicz wymiary części roboczej 121x50 mm długość 250 mm | szt. | 2
6. | hak brzuszny typ mikulicz wymiary części roboczej 155x50 mm długość 250 mm | szt. | 1
7. | hak operacyjny typ hoesel wymiary części roboczej 80x30 mm długość 250 mm | szt. | 1
8. | wziernik pochwowy typ simon wymiary 115x27 mm długość 275 mm | szt. | 1
9. | uchwyt skalpela numer 7 długość 160 mm | szt. | 1
10. | uchwyt skalpela numer 4 długość 135 mm | szt. | 1
11. | nożyczki chirurgiczne odgięte typ mayo długość 170 mm ostrza tępo tępe | szt. | 1
12. | nożyczki preparacyjne odgięte typ metzenbaum długość 180 mm ostrza tępo tepe utwardzone z twardą wkładką złote ucha | szt. | 2
13. | nożyczki preparacyjne zakrzywione typ metzenbaum długość 230 mm ostrza tępo tepe utwardzone z twardą wkładką złote ucha | szt. | 1
14. | pinceta chirurgiczna średnioszeroka prosta końcówka robocza 1x2 ząbki długość 200 mm | szt. | 2
15. | pinceta chirurgiczna standard prosta końcówka robocza 1x2 ząbki długość 145 mm | szt. | 2
16. | pinceta chirurgiczna typ waugh delikatna prosta końcówka robocza 1x2 ząbki długość 200 mm | szt. | 1
17. | pinceta anatomiczna średnioszeroka prosta długość 200 mm | szt. | 1
18. | pinceta anatomiczna standard prosta długość 145 mm | szt. | 1
19. | imadło chirurgiczne typ hegar-mayo szczęki proste z twardą wkładką skok 0,5 mm do nici do 3/0 długość 205 mm | szt. | 2
20. | imadło chirurgiczne typ de bakey szczęki proste z twardą wkładką skok 0,4 mm do nici 4/0-6/0 długość 230 mm | szt. | 1
21. | imadło chirurgiczne typ hegar-mayo szczęki proste z twardą wkładką skok 0,5 mm do nici do 3/0 długość 185 mm | szt. | 2
22. | kleszczyki do opatrunków odgięte typ maier dł. 265mm z zamkiem szerokość szczęki 7mm skok ząbków 1,25mm | szt. | 1
23. | zacisk opatrunkowy typ backhaus odgięty pod kątem 55° rozstaw szczęk 17 mm długość 135 mm | szt. | 5
24. | kleszczyki naczyniowe typ leriche zakrzywione delikatne skok ząbków 0,6 mm końcówka robocza 1x2 ząbki długość 150 mm | szt. | 4
25. | kleszczyki do otrzewnej typ mikulicz odgięte końcówka robocza 1x2 ząbki długość 205 mm | szt. | 6
26. | kleszczyki naczyniowe typ rochester-pean zakrzywione skok ząbków 0,9 mm długość 225 mm | szt. | 2
27. | kleszczyki preparacyjne zakrzywione w kształt litery "s" długość 210 mm | szt. | 2
28. | kleszczyki preparacyjne typ overholt-geissendoerfer zakrzywione długość 220 mm | szt. | 2
29. | kleszczyki naczyniowe typ heiss zakrzywione delikatne skok ząbków 0,7 mm długość 200 mm | szt. | 6
30. | kleszczyki naczyniowe typ halsted zakrzywione delikatne skok ząbków 0,6 mm długość 125 mm | szt. | 5
31. | kleszczyki naczyniowe typ crile zakrzywione delikatne skok ząbków 0,7 mm długość 160 mm | szt. | 6
32. | kleszczyki jelitowe typ allis dł. 155mm proste 5x6 ząbków | szt. | 1
33. | kleszczyki jelitowe typ allis-thoms dł. 200mm proste 6x7 ząbków | szt. | 1
34. | kleszczyki jelitowe typ duvall-collin okienkowe długość 200 mm proste | szt. | 1
35. | kleszczyki jelitowe atraumatyczne typ collin długość 230 mm proste | szt. | 2
36. | ramka do sterylizacji narzędzi typ mayo długość 140 mm | szt. | 2
37. | wanna do kontenera o wymiarach 470x274x135mm wykonana ze stopu aluminium z ergonomicznymi uchwytami blokujacymi się pod katem 90 stopni. wyposażona w uchwyty na tabliczki identyfikacyjne po obu stronach kontenera | szt. | 1
38. | pokrywa kontenera wykonana z grubego aluminium min.2 mm grubości, z filtrem ptfe zwalidowanym na minimum 5000 cykli sterylizacyjnych. filtr pracujący w systemie otwartym, filtr stanowi barierę mikrobiologiczną. zewnętrzna osłona filtra dla zapewnienia ochrony wykonana ze stopu stali. kolor niebieski | szt. | 1
39. | kosz do kontenera wykonany z jednego arkusza stali perforowany, dno faliste ułatwiające mycie i bezpieczne ustawienie narzędzi, o wymiarach 403x250x105 mm | szt. | 1
|  |  |  | Razem Netto: |  | Razem Brutto:
Zamawiający dopuszcza tolerancję wymiarową oferowanych narzędzi o wymiarach do 120 mm długości w przedziale +/- 5 mm oraz +/- 2mm w przypadku narzędzi o długości powyżej 120mm.
Tabela 6
ZESTAW DO PRZEPUKLINY/WYROSTKA
Lp. | Przedmiot zamówienia | Jednostka miary | Ilość | Cena jednostkowa netto (zł/j.m.) | Wartość netto 6=4x5 | Stawka VAT (%) | Wartość brutto (zł) 8=6+7 | Cena jednostkowa brutto 9=8/4 | PRODUCENT, Nazwa własna lub inne określenie identyfikujące wyrób w sposób jednoznaczny, np. numer katalogowy
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
1. | uchwyt skalpela numer 4 długość 135 mm | szt. | 1
2. | hak operacyjny typ langenbeck wymiary części roboczej 40x13 mm długość 210 mm | szt. | 2
3. | hak operacyjny typ volkmann czterozębny półostry 8,5x19 mm długość 220 mm | szt. | 2
4. | hak operacyjny typ roux długość 165 mm dwustronny wymiary łyżek 25x26 mm drugiej 28x38 mm | szt. | 1
5. | hak operacyjny typ roux długość 165 mm dwustronny wymiary łyżek 28x29 mm drugiej 33x45 mm | szt. | 1
6. | hak operacyjny - brzuszny typ kocher wymiary części roboczej 80x42 mm długość 250 mm | szt. | 1
7. | hak operacyjny - brzuszny typ kocher wymiary części roboczej 80x50 mm długość 250 mm | szt. | 1
8. | nożyczki chirurgiczne odgięte typ mayo długość 170 mm ostrza tępo tępe | szt. | 1
9. | nożyczki preparacyjne odgięte typ metzenbaum długość 180 mm ostrza tępo tepe utwardzone z twardą wkładką złote ucha | szt. | 2
10. | pinceta chirurgiczna średnioszeroka prosta końcówka robocza 1x2 ząbki długość 200 mm | szt. | 1
11. | pinceta chirurgiczna standard prosta końcówka robocza 1x2 ząbki długość 145 mm | szt. | 2
12. | pinceta anatomiczna średnioszeroka prosta długość 200 mm | szt. | 1
13. | pinceta anatomiczna standard prosta długość 145 mm | szt. | 1
14. | imadło chirurgiczne typ hegar-mayo szczęki proste z twardą wkładką skok 0,5 mm do nici do 3/0 długość 185 mm | szt. | 2
15. | imadło chirurgiczne typ hegar-mayo szczęki proste z twardą wkładką skok 0,5 mm do nici do 3/0 długość 205 mm | szt. | 1
16. | kleszczyki do opatrunków odgięte typ maier dł. 265mm z zamkiem szerokość szczęki 7mm skok ząbków 1,25mm | szt. | 1
17. | zacisk opatrunkowy typ backhaus odgięty pod kątem 55° rozstaw szczęk 17 mm długość 135 mm | szt. | 4
18. | kleszczyki naczyniowe typ crile zakrzywione delikatne skok ząbków 0,7 mm końcówka robocza 1x2 ząbki długość 140 mm | szt. | 8
19. | kleszczyki do otrzewnej typ mikulicz odgięte końcówka robocza 1x2 ząbki długość 205 mm | szt. | 4
20. | kleszczyki naczyniowe typ rochester-pean zakrzywione skok ząbków 0,9 mm długość 225 mm | szt. | 2
21. | kleszczyki preparacyjne typ overholt delikatne zakrzywione długość 210 mm | szt. | 1
22. | kleszczyki naczyniowe typ crile zakrzywione delikatne skok ząbków 0,7 mm długość 160 mm | szt. | 5
23. | kleszczyki naczyniowe typ halsted zakrzywione delikatne skok ząbków 0,6 mm długość 125 mm | szt. | 5
24. | kleszczyki jelitowe typ allis dł. 155mm proste 5x6 ząbków | szt. | 2
25. | prowadnica sondy typ payr pusta w środku szerokość 5/195 mm odgięta | szt. | 1
26. | ramka do sterylizacji narzędzi typ mayo długość 140 mm | szt. | 1
27. | wanna do kontenera o wymiarach 470x274x90mm wykonana ze stopu aluminium z ergonomicznymi uchwytami blokujacymi się pod katem 90 stopni. wyposażona w uchwyty na tabliczki identyfikacyjne po obu stronach kontenera | szt. | 1
28. | pokrywa kontenera wykonana z grubego aluminium min.2 mm grubości, z filtrem ptfe zwalidowanym na minimum 5000 cykli sterylizacyjnych. filtr pracujący w systemie otwartym, filtr stanowi barierę mikrobiologiczną. zewnętrzna osłona filtra dla zapewnienia ochrony wykonana ze stopu stali. kolor niebieski | szt. | 1
29. | kosz do kontenera wykonany z jednego arkusza stali perforowany, dno faliste ułatwiające mycie i bezpieczne ustawienie narzędzi, o wymiarach 403x250x55 mm | szt. | 1
|  |  |  | Razem Netto: |  | Razem Brutto:
Zamawiający dopuszcza tolerancję wymiarową oferowanych narzędzi o wymiarach do 120 mm długości w przedziale +/- 5 mm oraz +/- 2mm w przypadku narzędzi o długości powyżej 120mm.
Tabela 7
ZESTAW DO AMPUTACJI PIERSI
Lp. | Przedmiot zamówienia | Jednostka miary | Ilość | Cena jednostkowa netto (zł/j.m.) | Wartość netto 6=4x5 | Stawka VAT (%) | Wartość brutto (zł) 8=6+7 | Cena jednostkowa brutto 9=8/4 | PRODUCENT, Nazwa własna lub inne określenie identyfikujące wyrób w sposób jednoznaczny, np. numer katalogowy
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
1. | hak operacyjny typ hoesel wymiary części roboczej 140x30 mm długość 250 mm | szt. | 2
2. | hak operacyjny typ volkmann czterozębny półostry 8,5x19 mm długość 220 mm | szt. | 4
3. | hak operacyjny typ langenbeck wymiary części roboczej 40x13 mm długość 210 mm | szt. | 4
4. | kleszczyki do otrzewnej typ mikulicz odgięte końcówka robocza 1x2 ząbki długość 205 mm | szt. | 2
5. | kleszczyki preparacyjne typ overholt delikatne zakrzywione długość 210 mm | szt. | 2
6. | nożyczki chirurgiczne odgięte typ mayo długość 170 mm ostrza tępo tępe | szt. | 2
7. | nożyczki preparacyjne odgięte typ metzenbaum długość 180 mm ostrza tępo tepe utwardzone z twardą wkładką złote ucha | szt. | 4
8. | pinceta chirurgiczna średnioszeroka prosta końcówka robocza 1x2 ząbki długość 160 mm | szt. | 4
9. | pinceta chirurgiczna prosta końcówka robocza 1x2 ząbki długość 160 mm | szt. | 4
10. | pinceta anatomiczna średnioszeroka prosta długość 180 mm | szt. | 2
11. | imadło chirurgiczne typ hegar-mayo szczęki proste z twardą wkładką skok 0,5 mm do nici do 3/0 długość 185 mm | szt. | 4
12. | kleszczyki do opatrunków odgięte typ maier dł. 265mm z zamkiem szerokość szczęki 7mm skok ząbków 1,25mm | szt. | 2
13. | kleszczyki naczyniowe typ crile zakrzywione delikatne skok ząbków 0,7 mm końcówka robocza 1x2 ząbki długość 140 mm | szt. | 8
14. | kleszczyki jelitowe typ allis-thoms dł. 200mm proste 6x7 ząbków | szt. | 4
15. | kleszczyki naczyniowe typ leriche zakrzywione delikatne skok ząbków 0,6 mm długość 150 mm | szt. | 12
16. | kleszczyki naczyniowe typ halsted zakrzywione delikatne skok ząbków 0,6 mm długość 125 mm | szt. | 8
17. | uchwyt skalpela numer 3 długość 125 mm | szt. | 2
18. | uchwyt skalpela numer 4 długość 135 mm | szt. | 2
19. | hak operacyjny - brzuszny typ kocher wymiary części roboczej 80x50 mm długość 250 mm | szt. | 2
20. | hak operacyjny typ kocher-wagner wymiary części roboczej 94x36 mm długość 280 mm | szt. | 2
21. | hak operacyjny typ roux długość 165 mm dwustronny wymiary łyżek 25x26 mm drugiej 28x38 mm | szt. | 2
22. | hak operacyjny typ roux długość 165 mm dwustronny wymiary łyżek 19x22 mm drugiej 23x30 mm | szt. | 2
23. | zacisk opatrunkowy typ backhaus odgięty pod kątem 55° rozstaw szczęk 17 mm długość 135 mm | szt. | 20
24. | ramka do sterylizacji narzędzi typ mayo długość 140 mm | szt. | 2
25. | wanna do kontenera o wymiarach 470x274x90mm wykonana ze stopu aluminium z ergonomicznymi uchwytami blokujacymi się pod katem 90 stopni. wyposażona w uchwyty na tabliczki identyfikacyjne po obu stronach kontenera | szt. | 2
26. | pokrywa kontenera wykonana z grubego aluminium min.2 mm grubości, z filtrem ptfe zwalidowanym na minimum 5000 cykli sterylizacyjnych. filtr pracujący w systemie otwartym, filtr stanowi barierę mikrobiologiczną. zewnętrzna osłona filtra dla zapewnienia ochrony wykonana ze stopu stali. kolor niebieski | szt. | 2
27. | kosz do kontenera wykonany z jednego arkusza stali perforowany, dno faliste ułatwiające mycie i bezpieczne ustawienie narzędzi, o wymiarach 403x250x55 mm | szt. | 2
|  |  |  | Razem Netto: |  | Razem Brutto:
Zamawiający dopuszcza tolerancję wymiarową oferowanych narzędzi o wymiarach do 120 mm długości w przedziale +/- 5 mm oraz +/- 2mm w przypadku narzędzi o długości powyżej 120mm.
Tabela 8
ZESTAW DO TARCZYCY
Lp. | Przedmiot zamówienia | Jednostka miary | Ilość | Cena jednostkowa netto (zł/j.m.) | Wartość netto 6=4x5 | Stawka VAT (%) | Wartość brutto (zł) 8=6+7 | Cena jednostkowa brutto 9=8/4 | PRODUCENT, Nazwa własna lub inne określenie identyfikujące wyrób w sposób jednoznaczny, np. numer katalogowy
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
1. | uchwyt skalpela numer 3 długość 125 mm | szt. | 1
2. | uchwyt skalpela numer 4 długość 135 mm | szt. | 1
3. | haczyk operacyjny do tchawicy delikatny czterozębny ostry 7,5x14 mm długość 165 mm | szt. | 2
4. | hak operacyjny typ collin dwustronny długość150 mm zestaw składający się z dwóch haków wymiary 21x14 mm i 32x16mm oraz 17x14mm i 28x16 mm | szt. | 1
5. | hak operacyjny typ farabeuf mały dwustronny długość125 mm zestaw składający się z dwóch haków wymiary 25x10 mm i 32x12mm oraz 22x10mm i 28x12 mm | szt. | 1
6. | kleszczyki preparacyjne typ overholt delikatne zakrzywione długość 210 mm | szt. | 1
7. | nożyczki preparacyjne odgięte typ metzenbaum długość 180 mm ostrza tępo tepe utwardzone z twardą wkładką złote ucha | szt. | 2
8. | nożyczki chirurgiczne odgięte typ mayo długość 170 mm ostrza tępo tępe | szt. | 1
9. | pinceta chirurgiczna średnioszeroka prosta końcówka robocza 1x2 ząbki długość 160 mm | szt. | 2
10. | pinceta chirurgiczna prosta końcówka robocza 1x2 ząbki długość 160 mm | szt. | 2
11. | pinceta anatomiczna średnioszeroka prosta długość 180 mm | szt. | 1
12. | imadło chirurgiczne typ hegar-mayo szczęki proste z twardą wkładką skok 0,5 mm do nici do 3/0 długość 185 mm | szt. | 2
13. | imadło chirurgiczne typ de bakey szczęki proste z twardą wkładką skok 0,4 mm do nici 4/0-6/0 długość 180 mm | szt. | 1
14. | kleszczyki do opatrunków odgięte typ maier dł. 265mm z zamkiem szerokość szczęki 7mm skok ząbków 1,25mm | szt. | 1
15. | zacisk opatrunkowy do papieru jeden koniec szczęk kielichowaty drugi kulisty długość 115 mm | szt. | 4
16. | kleszczyki naczyniowe typ rochester-pean zakrzywione skok ząbków 0,9 mm długość 225 mm | szt. | 2
17. | kleszczyki naczyniowe typ mikro-halsted zakrzywione delikatne skok ząbków 0,5 mm długość 125 mm | szt. | 15
18. | kleszczyki naczyniowe typ crile zakrzywione delikatne skok ząbków 0,7 mm długość 160 mm | szt. | 4
19. | prowadnica sondy typ payr pusta w środku szerokość 5/195 mm odgięta | szt. | 1
20. | igła do podwiązek typ deschamps długość 210 mm koniec tępy wygięty w lewo do prawej ręki | szt. | 2
21. | igła do podwiązek typ deschamps długość 210 mm koniec tępy wygięty w prawo do lewej ręki | szt. | 1
22. | kleszczyki jelitowe typ allis dł. 155mm proste 5x6 ząbków | szt. | 1
23. | kleszczyki naczyniowe typ crile zakrzywione delikatne skok ząbków 0,7 mm końcówka robocza 1x2 ząbki długość 140 mm | szt. | 4
24. | ramka do sterylizacji narzędzi typ mayo długość 140 mm | szt. | 1
25. | wanna do kontenera o wymiarach 470x274x90mm wykonana ze stopu aluminium z ergonomicznymi uchwytami blokujacymi się pod katem 90 stopni. wyposażona w uchwyty na tabliczki identyfikacyjne po obu stronach kontenera | szt. | 1
26. | pokrywa kontenera wykonana z grubego aluminium min.2 mm grubości, z filtrem ptfe zwalidowanym na minimum 5000 cykli sterylizacyjnych. filtr pracujący w systemie otwartym, filtr stanowi barierę mikrobiologiczną. zewnętrzna osłona filtra dla zapewnienia ochrony wykonana ze stopu stali. kolor niebieski | szt. | 1
27. | kosz do kontenera wykonany z jednego arkusza stali perforowany, dno faliste ułatwiające mycie i bezpieczne ustawienie narzędzi, o wymiarach 403x250x55 mm | szt. | 1
|  |  |  | Razem Netto: |  | Razem Brutto:
Zamawiający dopuszcza tolerancję wymiarową oferowanych narzędzi o wymiarach do 120 mm długości w przedziale +/- 5 mm oraz +/- 2mm w przypadku narzędzi o długości powyżej 120mm.
Tabela 9
ZESTAW DO KRĘGOSŁUPA
Lp. | Przedmiot zamówienia | Jednostka miary | Ilość | Cena jednostkowa netto (zł/j.m.) | Wartość netto 6=4x5 | Stawka VAT (%) | Wartość brutto (zł) 8=6+7 | Cena jednostkowa brutto 9=8/4 | PRODUCENT, Nazwa własna lub inne określenie identyfikujące wyrób w sposób jednoznaczny, np. numer katalogowy
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
1. | uchwyt skalpela numer 4 długość 135 mm | szt. | 1
2. | uchwyt skalpela numer 7 długość 160 mm | szt. | 1
3. | haczyk diagnostyczny typ caspar,90°,7mm | szt. | 1
4. | retraktor love do korzonków nerwowych bagnetowy 210mm | szt. | 1
5. | hak operacyjny typ volkmann czterozębny półostry 8,5x19 mm długość 220 mm | szt. | 1
6. | rozwieracz typ mollison ostry długość 155 mm | szt. | 1
7. | rozwieracz do ran anderson-adson 4x4 ostry, dł. 190 | szt. | 1
8. | raspator typ cobb lekko zakrzywiony ostry szerokość części roboczej 19 mm długość całkowita 280 mm | szt. | 1
9. | dłuto rowkowe typ stille proste szerokość części roboczej 20 mm długość całkowita 205 mm | szt. | 1
10. | rozwieracz typ weitlaner półostry 3x4 zęby długośc całkowita 195 mm | szt. | 1
11. | odgryzacz typu cushing, rozmiar szczęki 2x10mm, długość części pracującej 180mm | szt. | 1
12. | odgryzacz typu love-gruenwald, rozmiar szczęki 3x10mm, długość części pracującej 180mm | szt. | 1
13. | odgryzacz typu spurling, rozmiar szczęki 4x10mm, długość części pracującej 180mm | szt. | 1
14. | nóz nowotworowy samii, 1,5 mm, 230 mm | szt. | 1
15. | łyżka kostna typ volkmann szerokość części roboczej 3,6 mm długość 240 mm | szt. | 1
16. | łyżka kostna typ volkmann szerokość części roboczej 5,2 mm długość 240 mm | szt. | 1
17. | łyżka kostna typ volkmann szerokość części roboczej 6,8 mm długość 240 mm | szt. | 1
18. | łyżka kostna typ volkmann szerokość części roboczej 14,5 mm długość 240 mm | szt. | 1
19. | igła z kulką dł 90mm śr. 2,4mm | szt. | 1
20. | kaniula ssąca typ frazier średnica 3 mm długość 180 mm | szt. | 1
21. | kaniula ssąca typ frazier średnica 5 mm długość 180 mm | szt. | 1
22. | nożyczki preparacyjne odgięte typ metzenbaum długość 180 mm ostrza tępo tepe utwardzone z twardą wkładką złote ucha | szt. | 2
23. | nożyczki chirurgiczne odgięte typ mayo długość 170 mm ostrza tępo tępe | szt. | 1
24. | prosektor davis, dwustronny, 245 mm | szt. | 1
25. | pinceta chirurgiczna standard prosta końcówka robocza 1x2 ząbki długość 145 mm | szt. | 2
26. | pinceta chirurgiczna standard prosta końcówka robocza 1x2 ząbki długość 200 mm | szt. | 2
27. | pinceta bagnetowa część robocza 1/2 ząbki długość 200 mm | szt. | 1
28. | pinceta bagnetowa typ gruenwald długość 200 mm | szt. | 2
29. | pinceta anatomiczna średnioszeroka prosta długość 200 mm | szt. | 1
30. | imadło chirurgiczne typ hegar-mayo szczęki proste z twardą wkładką skok 0,5 mm do nici do 3/0 długość 185 mm | szt. | 2
31. | odgryzacz typu kerrison, kąt 130 stopni, otwarcie w górę, stopka standardowa, szerokość szczęki 2mm, otwarcie szczęki 9mm, długość części pracującej 200mm, rozkładalny, z wypychaczem | szt. | 1
32. | odgryzacz typu kerrison, kąt 130 stopni, otwarcie w górę, stopka standardowa, szerokość szczęki 3mm, otwarcie szczęki 10mm, długość części pracującej 200mm, rozkładalny, z wypychaczem | szt. | 1
33. | odgryzacz typu kerrison, kąt 130 stopni, otwarcie w górę, stopka standardowa, szerokość szczęki 4mm, otwarcie szczęki 12mm, długość części pracującej 200mm, rozkładalny, z wypychaczem | szt. | 1
34. | kleszczyki naczyniowe typ crile zakrzywione delikatne skok ząbków 0,7 mm długość 160 mm | szt. | 1
35. | zacisk opatrunkowy do papieru jeden koniec szczęk kielichowaty drugi kulisty długość 115 mm | szt. | 2
36. | kleszczyki do opatrunków odgięte typ maier dł. 265mm z zamkiem szerokość szczęki 7mm skok ząbków 1,25mm | szt. | 1
37. | kleszczyki naczyniowe typ rochester-pean zakrzywione skok ząbków 0,9 mm długość 200 mm | szt. | 2
38. | ramka do sterylizacji narzędzi typ mayo długość 140 mm | szt. | 2
39. | wanna do kontenera o wymiarach 470x274x120mm wykonana ze stopu aluminium z ergonomicznymi uchwytami blokujacymi się pod katem 90 stopni. wyposażona w uchwyty na tabliczki identyfikacyjne po obu stronach kontenera | szt. | 1
40. | pokrywa kontenera wykonana z grubego aluminium min.2 mm grubości, z filtrem ptfe zwalidowanym na minimum 5000 cykli sterylizacyjnych. filtr pracujący w systemie otwartym, filtr stanowi barierę mikrobiologiczną. zewnętrzna osłona filtra dla zapewnienia ochrony wykonana ze stopu stali. kolor niebieski | szt. | 1
41. | kosz do kontenera wykonany z jednego arkusza stali perforowany, dno faliste ułatwiające mycie i bezpieczne ustawienie narzędzi, o wymiarach 403x250x80 mm | szt. | 1
|  |  |  | Razem Netto: |  | Razem Brutto:
Zamawiający dopuszcza tolerancję wymiarową oferowanych narzędzi o wymiarach do 120 mm długości w przedziale +/- 5 mm oraz +/- 2mm w przypadku narzędzi o długości powyżej 120mm.
Tabela 10
ZESTAW DO PALUCHÓW KOŚLAWYCH
Lp. | Przedmiot zamówienia | Jednostka miary | Ilość | Cena jednostkowa netto (zł/j.m.) | Wartość netto 6=4x5 | Stawka VAT (%) | Wartość brutto (zł) 8=6+7 | Cena jednostkowa brutto 9=8/4 | PRODUCENT, Nazwa własna lub inne określenie identyfikujące wyrób w sposób jednoznaczny, np. numer katalogowy
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
1. | uchwyt skalpela numer 3 długość 125 mm | szt. | 1
2. | uchwyt skalpela numer 4 długość 135 mm | szt. | 1
3. | sonda dwustronna zakończona oliwkami o średnicy 2 mm długośc 200 mm | szt. | 1
4. | hak operacyjny typ kocher jednozębny ostry długość 220 mm | szt. | 1
5. | haczyk operacyjny do tchawicy delikatny trójzębny ostry 7,5x10 mm długość 165 mm | szt. | 2
6. | hak operacyjny typ kocher jednozębny tępy długość 220 mm | szt. | 1
7. | hak operacyjny typ langenbeck wymiary części roboczej 40x13 mm długość 210 mm | szt. | 2
8. | nożyczki preparacyjne odgięte typ metzenbaum długość 180 mm ostrza tępo tepe utwardzone z twardą wkładką złote ucha | szt. | 2
9. | nożyczki chirurgiczne odgięte typ mayo długość 170 mm ostrza tępo tępe | szt. | 1
10. | pinceta chirurgiczna prosta końcówka robocza 3x4 ząbki długość 160 mm | szt. | 2
11. | pinceta chirurgiczna prosta końcówka robocza 1x2 ząbki długość 160 mm | szt. | 1
12. | raspator typ joseph lekko zakrzywiony ostry szerokość części roboczej 4 mm długość całkowita 180 mm | szt. | 1
13. | łyżeczka kostna typ schede dł. 170 mm, główka owalna szerokość 6,3 mm | szt. | 1
14. | łyżeczka kostna typ schede dł. 170 mm, główka owalna szerokość 2,5 mm | szt. | 1
15. | łyżeczka kostna typ schede dł. 170 mm, główka owalna szerokość 4,2 mm | szt. | 1
16. | raspator zakrzywiony część robocza zaokrąglona szerokość 3 mm długość 200 mm | szt. | 1
17. | imadło chirurgiczne typ hegar-mayo szczęki proste z twardą wkładką skok 0,5 mm do nici do 3/0 długość 185 mm | szt. | 2
18. | zacisk opatrunkowy typ backhaus odgięty pod kątem 55° rozstaw szczęk 17 mm długość 135 mm | szt. | 4
19. | kleszczyki naczyniowe typ crile zakrzywione delikatne skok ząbków 0,7 mm końcówka robocza 1x2 ząbki długość 140 mm | szt. | 2
20. | kleszczyki naczyniowe typ kocher-ochsner zakrzywione skok ząbków 0,8 mm końcówka robocza 1x2 ząbki długość 185 mm | szt. | 2
21. | kleszczyki naczyniowe typ rochester-pean zakrzywione skok ząbków 0,9 mm długość 200 mm | szt. | 2
22. | kleszczyki naczyniowe typ crile zakrzywione delikatne skok ząbków 0,7 mm długość 160 mm | szt. | 5
23. | odgryzacz kostny typ beyer odgięty szerokość części roboczej 3 mm długość całkowita 180 mm | szt. | 1
24. | kleszczyki do opatrunków odgięte typ maier dł. 265mm z zamkiem szerokość szczęki 7mm skok ząbków 1,25mm | szt. | 1
25. | dźwignia kostna szerokość 6 mm szerokość końcówki 2 mm długość 160 mm | szt. | 2
26. | dźwignia kostna szerokość 8 mm szerokość końcówki 2 mm długość 160 mm | szt. | 2
27. | odgryzacz typu kerrison, kąt 130 stopni, otwarcie w górę, cienka stopka , szerokość szczęki 3mm, otwarcie szczęki 10mm, długość części pracującej 200mm, nierozkładany | szt. | 1
28. | osteotom typ lambotte prosty szerokość 8 mm długość 240 mm | szt. | 1
29. | osteotom typ lambotte prosty szerokość 10 mm długość 240 mm | szt. | 1
30. | pilnik kostny kształt bagnetowy szczęka półokrągła z obu stron ząbkowana szerokość 13 mm długość całkowita 240 mm | szt. | 1
31. | ramka do sterylizacji narzędzi typ mayo długość 140 mm | szt. | 1
32. | wanna do kontenera o wymiarach 470x274x90mm wykonana ze stopu aluminium z ergonomicznymi uchwytami blokujacymi się pod katem 90 stopni. wyposażona w uchwyty na tabliczki identyfikacyjne po obu stronach kontenera | szt. | 1
33. | pokrywa kontenera wykonana z grubego aluminium min.2 mm grubości, z filtrem ptfe zwalidowanym na minimum 5000 cykli sterylizacyjnych. filtr pracujący w systemie otwartym, filtr stanowi barierę mikrobiologiczną. zewnętrzna osłona filtra dla zapewnienia ochrony wykonana ze stopu stali. kolor niebieski | szt. | 1
34. | kosz do kontenera wykonany z jednego arkusza stali perforowany, dno faliste ułatwiające mycie i bezpieczne ustawienie narzędzi, o wymiarach 403x250x55 mm | szt. | 1
|  |  |  | Razem Netto: |  | Razem Brutto:
Zamawiający dopuszcza tolerancję wymiarową oferowanych narzędzi o wymiarach do 120 mm długości w przedziale +/- 5 mm oraz +/- 2mm w przypadku narzędzi o długości powyżej 120mm.
Tabela 11
ZESTAW LAPAROSKOPOWY DO CHOLECYSTEKTOMII
Lp. | Przedmiot zamówienia | Jednostka miary | Ilość | Cena jednostkowa netto (zł/j.m.) | Wartość netto 6=4x5 | Stawka VAT (%) | Wartość brutto (zł) 8=6+7 | Cena jednostkowa brutto 9=8/4 | PRODUCENT, Nazwa własna lub inne określenie identyfikujące wyrób w sposób jednoznaczny, np. numer katalogowy
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
1. | nożyczki monopolarne typ metzenbaum, obrotowe, rozbieralne-4 częściowe wielorazowego użytku ząbkowane, końce zakrzywione, odgięte w lewą stronę z wkladką węglową, średnica 5mm, dlugość 310mm, narzędzie z możliwością sterylizacji w formie złożonego instrumentu ze stosownym potwierdzeniem w instrukcji obsługi producenta | szt. | 2
2. | kleszczyki preparacyjne typu maryland, monopolarne, obrotowe, rozbieralne-4 częściowe wielorazowego użytku, z ergonomiczną rękojeścią bez blokady, średnica 5mm, długość 310 mm, narzędzie z możliwoscią sterylizacji w formie złożonego instrumentu ze stosownym potwierdzeniem w instrukcji obsługi producenta | szt. | 2
3. | kleszczyki jelitowe typ dorsey, monopolarne, obrotowe,rozbieralne-4 częsciowe, wielorazowego użytku, szczęki długie, okienkowe, z ergonomiczną rękojeścią z blokadą, średnica 5mm, długość 310mm, narzędzie z możliwoscią sterylizacji w formie złożonego instrumentu ze stosownym potwierdzeniem w instrukcji obsługi producenta | szt. | 2
4. | kleszczyki chwytające płucne typu nelson, z małymi zębami, monopolarne, obrotowe, rozbieralne-4 częściowe, wielorazowego użytku, z ergonomiczną rękojeścią z blokadą, średnica 5 mm, długość 310 mm narzędzie z możliwoscią sterylizacji w formie złożonego instrumentu ze stosownym potwierdzeniem w instrukcji obsługi producenta | szt. | 2
5. | kleszczyki chwytające typu grasper, z dużymi zębami, z otworem w szczękach, monopolarne, obrotowe, rozbieralne-4 częściowe, wielorazowego użytku, z ergonomiczną rękojeścią z blokadą, średnica 5mm, długosć 310mm, narzędzie z możliwością sterylizacji w formie złożonego instrumentu ze stosownym potwierdzeniem w instrukcji obsługi producenta | szt. | 2
6. | kleszczyki chwytające uniwersalne, z rowkowanymi szczękami, monopolarne, obrotowe, rozbieralne-4 częściowe, wielorazowego użytku, z ergonomiczną rękojeścią z blokadą, średnica 5 mm, długość 310 mm, narzędzie z możliwością sterylizacji w formie złożonego instrumentu ze stosownym potwierdzeniem w instrukcji obsługi producenta | szt. | 2
7. | kleszczyki chwytające 2x3 zęby, jedna szczęka ruchoma, monopolarne, obrotowe, rozbieralne-4 częściowe, wielorazowego użytku, z ergonomiczną rękojeścią z blokadą, średnica 10 mm, długość 310 mm, narzędzie z możliwością sterylizacji w formie złożonego instrumentu ze stosownym potwierdzeniem w instrukcji obsługi producenta | szt. | 2
8. | klipsownica pojedyncza średnica 10mm długość 310mm, na klipsy średnio-duże (medium-large), nierozbieralna, wyposażona w kanał do płukania oraz obrotowe ramię | szt. | 2
9. | klipsy tytanowe z podwójnymi ramionami zapewniającymi mocny chwyt oraz przestrzeń na kompresje tkanki rozmiar ml (średnio-duże) zamykane "oczkowo" tj. zamykane przez zetknięcie końców ramion klipsa a następnie zwarcie ramion na całej długości (co prowadzi do uchwycenia struktury anatomicznej bez możliwości jej wymknięcia w momencie zamykania klipsa). wymiary otwartego klipsa, szerokość 7,8mm, długość 8,9mm. kompatybilne z pojedynczą klipsownicą, pakowane 15x6 klipsów | szt. | 2
10. | uchwyt haczykowej elektrody monopolarnej średnica 5mm, długość 330 mm, rozbieralny 2 częściowy. | szt. | 2
11. | końcówka haczyka laparoskopowego,typ ,,l" w ceramicznej osłonie chroniacej przed przypadkowym paleniem na boki | szt. | 2
12. | przewód elektryczny monopolarny długość 3,5m, do gniazda 4mm, kompatybilny z zaoferowanymi narzędziami w tabeli nr 11 | szt. | 2
13. | wanna do kontenera o wymiarach 592x274x90mm wykonana ze stopu aluminium z ergonomicznymi uchwytami blokujacymi się pod katem 90 stopni. wyposażona w uchwyty na tabliczki identyfikacyjne po obu stronach kontenera | szt. | 2
14. | pokrywa kontenera wykonana z grubego aluminium min.2 mm grubości, z filtrem ptfe zwalidowanym na minimum 5000 cykli sterylizacyjnych. filtr pracujący w systemie otwartym, filtr stanowi barierę mikrobiologiczną. zewnętrzna osłona filtra dla zapewnienia ochrony wykonana ze stopu stali. kolor niebieski | szt. | 2
15. | kosz do kontenera wykonany z jednego arkusza stali perforowany, dno faliste ułatwiające mycie i bezpieczne ustawienie narzędzi, o wymiarach 537x250x55 mm | szt. | 2
|  |  |  | Razem Netto: |  | Razem Brutto:
Zamawiający dopuszcza tolerancję wymiarową oferowanych narzędzi o wymiarach do 120 mm długości w przedziale +/- 5 mm oraz +/- 2mm w przypadku narzędzi o długości powyżej 120mm.
TABELA NR 12
ZESTAW DO OTWARCIA KOLANA
Lp. | Przedmiot zamówienia | Jednostka miary | Ilość | Cena jednostkowa netto (zł/j.m.) | Wartość netto 6=4x5 | Stawka VAT (%) | Wartość brutto (zł) 8=6+7 | Cena jednostkowa brutto 9=8/4 | PRODUCENT, Nazwa własna lub inne określenie identyfikujące wyrób w sposób jednoznaczny, np. numer katalogowy
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
1. | uchwyt skalpela numer 3 długość 125 mm | szt. | 1
2. | uchwyt skalpela numer 4 długość 135 mm | szt. | 1
3. | hak operacyjny typ volkmann trójzębny półostry 8,5x13 mm długość 220 mm | szt. | 2
4. | hak operacyjny typ kocher-langenbeck wymiary części roboczej 35x11 mm długość 215 mm | szt. | 2
5. | kościotrzymacz typ farabeuf-lambotte szerokość części roboczej 11 mm długość całkowita 255 mm z zapadką | szt. | 1
6. | raspator typ farabeuf-collin zakrzywiony ostry szerokość części roboczej 11 mm długość całkowita 160 mm | szt. | 1
7. | łyżeczka kostna typ schede dł. 170 mm, główka owalna szerokość 6,3 mm | szt. | 1
8. | łyżeczka kostna typ schede dł. 170 mm, główka owalna szerokość 2,5 mm | szt. | 1
9. | łyżeczka kostna typ schede dł. 170 mm , główka owalna szerokość 4,2 mm | szt. | 1
10. | nożyczki preparacyjne odgięte typ metzenbaum długość 180 mm ostrza tępo tepe utwardzone z twardą wkładką złote ucha | szt. | 1
11. | nożyczki chirurgiczne odgięte typ mayo długość 170 mm ostrza tępo tępe | szt. | 1
12. | pinceta chirurgiczna prosta końcówka robocza 3x4 ząbki długość 160 mm | szt. | 2
13. | imadło chirurgiczne typ hegar-mayo szczęki proste z twardą wkładką skok 0,5 mm do nici do 3/0 długość 185 mm | szt. | 2
14. | pinceta chirurgiczna prosta końcówka robocza 1x2 ząbki długość 160 mm | szt. | 1
15. | kleszczyki do opatrunków odgięte typ maier dł. 265mm z zamkiem szerokość szczęki 7mm skok ząbków 1,25mm | szt. | 1
16. | zacisk opatrunkowy typ backhaus odgięty pod kątem 55° rozstaw szczęk 17 mm długość 135 mm | szt. | 4
17. | kleszczyki do otrzewnej typ mikulicz odgięte końcówka robocza 1x2 ząbki długość 205 mm | szt. | 1
18. | kleszczyki naczyniowe typ kocher-ochsner zakrzywione skok ząbków 0,8 mm końcówka robocza 1x2 ząbki długość 160 mm | szt. | 2
19. | kleszczyki naczyniowe typ crile zakrzywione delikatne skok ząbków 0,7 mm długość 160 mm | szt. | 5
20. | osteotom typ mannerfelt modyf. prosty szerokość części roboczej 4 mm długość całkowita 155 mm | szt. | 1
21. | raspator typ joseph lekko zakrzywiony ostry szerokość części roboczej 4 mm długość całkowita 180 mm | szt. | 1
22. | hak operacyjny typ farabeuf duży dwustronny długość150 mm zestaw składający się z dwóch haków wymiary 23x16 mm i 28x16mm oraz 20x16mm i 24x16 mm | szt. | 1
23. | wanna do kontenera o wymiarach 470x274x90mm wykonana ze stopu aluminium z ergonomicznymi uchwytami blokujacymi się pod katem 90 stopni. wyposażona w uchwyty na tabliczki identyfikacyjne po obu stronach kontenera | szt. | 1
24. | pokrywa kontenera wykonana z grubego aluminium min.2 mm grubości, z filtrem ptfe zwalidowanym na minimum 5000 cykli sterylizacyjnych. filtr pracujący w systemie otwartym, filtr stanowi barierę mikrobiologiczną. zewnętrzna osłona filtra dla zapewnienia ochrony wykonana ze stopu stali. kolor niebieski | szt. | 1
25. | kosz do kontenera wykonany z jednego arkusza stali perforowany, dno faliste ułatwiające mycie i bezpieczne ustawienie narzędzi, o wymiarach 403x250x55 mm | szt. | 1
|  |  |  | Razem Netto: |  | Razem Brutto:
Zamawiający dopuszcza tolerancję wymiarową oferowanych narzędzi o wymiarach do 120 mm długości w przedziale +/- 5 mm oraz +/- 2mm w przypadku narzędzi o długości powyżej 120mm.
Tabela 13
ZESTAW NARZĘDZI DODATKOWYCH
Lp. | Przedmiot zamówienia | Jednostka miary | Ilość | Cena jednostkowa netto (zł/j.m.) | Wartość netto 6=4x5 | Stawka VAT (%) | Wartość brutto (zł) 8=6+7 | Cena jednostkowa brutto 9=8/4 | PRODUCENT, Nazwa własna lub inne określenie identyfikujące wyrób w sposób jednoznaczny, np. numer katalogowy
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
1. | odgryzacz kostny typ luer zakrzywiony szerokość szczęki 4,6 mm długość 180 mm, w uchwycie jednoelementowa sprężyna, podwójna przekładnia bez widocznych połączeń śrubowych ułatwiająca dokładniejsze mycie oraz dezynfekcję. | szt. | 2
2. | odgryzacz kostny typ luer-stille zakrzywiony szerokość szczęki 10,2 mm długość 240 mm, w uchwycie jednoelementowa sprężyna, podwójna przekładnia bez widocznych połączeń śrubowych ułatwiająca dokładniejsze mycie oraz dezynfekcję. | szt. | 2
3. | talerz amputacyjny typ percy ze zdejmowanym uchwytem | szt. | 2
4. | pilnik kostny kształt bagnetowy szczęka półokrągła z obu stron ząbkowana szerokość 13 mm długość całkowita 240 mm | szt. | 2
5. | korkociąg do usuwania głowy kości udowej rękojeść w kształcie litery "t" średnica 10 mm długość 260 mm | szt. | 2
6. | pinceta anatomiczna standard prosta długość 300 mm | szt. | 1
7. | pinceta anatomiczna średnioszeroka prosta długość 305 mm | szt. | 1
8. | pinceta anatomiczna standard prosta długość 250 mm | szt. | 1
9. | pinceta anatomiczna średnioszeroka prosta długość 250 mm | szt. | 1
10. | pinceta chirurgiczna standard prosta końcówka robocza 1x2 ząbki długość 145 mm | szt. | 2
11. | nożyczki preparacyjne odgięte typ nelson metzenbaum długość 285 mm ostrza tępo tepe utwardzone z twardą wkładką złote ucha | szt. | 1
12. | nożyczki preparacyjne odgiete typ metzenbaum długość 200 mm ostrza tępo tepe utwardzone z twardą wkładką złote ucha | szt. | 1
13. | nożyczki preparacyjne odgięte typ nelson metzenbaum długość 230 mm ostrza tępo tepe utwardzone z twardą wkładką złote ucha | szt. | 1
14. | kleszczyki naczyniowe typ pean zakrzywione skok ząbków 1,25 mm długość 280 mm | szt. | 4
15. | kleszczyki preparacyjne typ zenker lekko zakrzywione skok ząbków 0,7 mm długość 350 mm | szt. | 2
16. | kleszczyki preparacyjne typ overholt delikatne, zakrzywione długość 260 mm | szt. | 1
17. | kleszczyki preparacyjne typ overholt-geissendoerfer, zakrzywione skok ząbków 0,7 mm długość 270 mm | szt. | 1
18. | kleszczyki naczyniowe typ pean proste skok ząbków 1,25 mm długość 280 mm | szt. | 2
19. | kleszczyki jelitowe typ allis długość 255 mm proste 5x6 ząbków delikatny model | szt. | 1
20. | kleszczyki atraumatyczne proste typ kelly długość 320 mm z zamkiem | szt. | 2
21. | rozwieracz żeber typu de bakey z wymiennymi łyżkami, wymiary: 285x225mm, max. rozwarcie 200mm | szt. | 1
22. | para łyżek wymiennych do ramy typu de bakey o wymiarach 50x66mm | szt. | 1
23. | para łyżek wymiennych do ramy typu de bakey o wymiarach 60x60mm | szt. | 1
24. | para łyżek wymiennych do ramy typu de bakey o wymiarach 80x60mm | szt. | 1
25. | zwieracz żeber sellors 200mm | szt. | 1
26. | imadło chirurgiczne typ hegar szczęki proste z twardą wkładką skok 0,5 mm do nici do 3/0 długość 205 mm | szt. | 1
27. | kleszczyki naczyniowe typ pean zakrzywione skok ząbków 1,25 mm długość 280 mm | szt. | 2
28. | kleszczyki preparacyjne typ overholt-geissendoerfer, zakrzywione skok ząbków 0,7 mm długość 270 mm | szt. | 1
29. | kleszczyki preparacyjne typ overholt delikatne, zakrzywione długość 260 mm | szt. | 1
30. | kleszczyki naczyniowe delikatne zakrzywione w kształt litery "s" długość 215 mm | szt. | 1
31. | nożyczki chirurgiczne odgięte typ mayo długość 170 mm ostrza tępo tępe | szt. | 2
32. | nożyczki preparacyjne odgiete typ metzenbaum długość 200 mm ostrza tępo tepe utwardzone z twardą wkładką złote ucha | szt. | 4
33. | nożyczki preparacyjne odgięte typ nelson metzenbaum długość 230 mm ostrza tępo tepe utwardzone z twardą wkładką złote ucha | szt. | 2
34. | nożyczki preparacyjne odgięte typ nelson metzenbaum długość 285 mm ostrza tępo tepe utwardzone z twardą wkładką złote ucha | szt. | 2
35. | pinceta anatomiczna średnioszeroka prosta długość 200 mm | szt. | 4
36. | pinceta anatomiczna średnioszeroka prosta długość 250 mm | szt. | 2
37. | imadło chirurgiczne typ de bakey szczęki proste z twardą wkładką skok 0,4 mm do nici 4/0-6/0 długość 230 mm | szt. | 2
38. | atraumatyczne kleszcze szypuły nekowej typ guyon długość 240 mm odgięty | szt. | 2
39. | kaniula ssąca typ frazier średnica 3 mm długość 180 mm | szt. | 2
40. | kaniula ssąca typ frazier średnica 5 mm długość 180 mm | szt. | 2
41. | igła z kulką dł 90mm śr. 2,4mm | szt. | 2
42. | nożyczki preparacyjne odgięte typ metzenbaum długość 180 mm ostrza tępo tepe utwardzone z twardą wkładką złote ucha | szt. | 11
43. | nożyczki typ schmieden-taylor długość 155mm odgięte do góry jedno ostrze z kulką | szt. | 1
44. | pinceta chirurgiczna typ gerald prosta końcówka robocza 1x2 ząbki długość 175 mm | szt. | 1
45. | nożyczki naczyniowe typ de'bakey odgięte pod kątem 60° długość 155 mm końce ostro ostre | szt. | 4
46. | nożyczki naczyniowe typ potts-de martel odgięte pod kątem 60° długość 220mm końce ostro ostre | szt. | 1
47. | kleszczyki naczyniowe typ pean zakrzywione skok ząbków 1,25 mm długość 280 mm | szt. | 1
48. | kleszcze płaskie do trzymania drutu szczęki krzyżowo ząbkowane długość całkowita 170 mm | szt. | 1
49. | kleszcze repozycyjne do kości ekstra małe z zamkiem zakrzywione długość 140 mm | szt. | 1
50. | osteotom typ lexer prosty szerokość 8 mm długość 240 mm | szt. | 1
51. | osteotom typ lexer prosty szerokość 10 mm długość 240 mm | szt. | 1
52. | nożyczki preparacyjne odgięte delikatne typ baby-metzenbaum długość 145 mm ostrza tępo tepe utwardzone z twardą wkładką złote ucha | szt. | 1
|  |  |  | Razem Netto: |  | Razem Brutto:
Zamawiający dopuszcza tolerancję wymiarową oferowanych narzędzi o wymiarach do 120 mm długości w przedziale +/- 5 mm oraz +/- 2mm w przypadku narzędzi o długości powyżej 120mm.
Tabela 14
ZESTAW PODGRYZACZY NEUROCHIRURGICZNYCH
Lp. | Przedmiot zamówienia | Jednostka miary | Ilość | Cena jednostkowa netto (zł/j.m.) | Wartość netto 6=4x5 | Stawka VAT (%) | Wartość brutto (zł) 8=6+7 | Cena jednostkowa brutto 9=8/4 | PRODUCENT, Nazwa własna lub inne określenie identyfikujące wyrób w sposób jednoznaczny, np. numer katalogowy
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
1. | odgryzacz typu kerrison, kąt 130 stopni, otwarcie w górę, stopka standardowa, szerokość szczęki 2mm, otwarcie szczęki 9mm, długość części pracującej 200mm, rozkładalny, z wypychaczem | szt. | 2
2. | odgryzacz typu kerrison, kąt 130 stopni, otwarcie w górę, stopka standardowa, szerokość szczęki 3mm, otwarcie szczęki 10mm, długość części pracującej 200mm, rozkładalny, z wypychaczem | szt. | 1
3. | odgryzacz typu kerrison, kąt 130 stopni, otwarcie w górę, stopka standardowa, szerokość szczęki 4mm, otwarcie szczęki 12mm, długość części pracującej 200mm, rozkładalny, z wypychaczem | szt. | 1
4. | odgryzacz typu kerrison, kąt 130 stopni, otwarcie w górę, stopka standardowa, szerokość szczęki 5mm, otwarcie szczęki 12mm, długość części pracującej 200mm, rozkładalny, z wypychaczem | szt. | 1
5. | odgryzacz typu kerrison, kąt 130 stopni, otwarcie w górę, stopka standardowa, szerokość szczęki 6mm, otwarcie szczęki 12mm, długość części pracującej 200mm, rozkładalny, z wypychaczem | szt. | 1
|  |  |  | Razem Netto: |  | Razem Brutto:
Zamawiający dopuszcza tolerancję wymiarową oferowanych narzędzi o wymiarach do 120 mm długości w przedziale +/- 5 mm oraz +/- 2mm w przypadku narzędzi o długości powyżej 120mm.
Tabela 15
ZESTAW DO PUNCHY NEUROCHIRURGICZNYCH
Lp. | Przedmiot zamówienia | Jednostka miary | Ilość | Cena jednostkowa netto (zł/j.m.) | Wartość netto 6=4x5 | Stawka VAT (%) | Wartość brutto (zł) 8=6+7 | Cena jednostkowa brutto 9=8/4 | PRODUCENT, Nazwa własna lub inne określenie identyfikujące wyrób w sposób jednoznaczny, np. numer katalogowy
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
1. | odgryzacz kostny typu punch czerniony, rozkładany, długość robocza 180mm, szczęki standardowe proste 1,5mm | szt. | 1
2. | odgryzacz kostny typu punch czerniony, rozkładany, długość robocza 180mm, szczęki standardowe proste 2mm | szt. | 1
3. | odgryzacz kostny typu punch czerniony, rozkładany, długość robocza 180mm, szczęki standardowe proste 3mm | szt. | 1
4. | odgryzacz kostny typu punch czerniony, rozkładany, długość robocza 180mm, szczęki standardowe proste 4mm | szt. | 1
5. | odgryzacz kostny typu punch czerniony, rozkładany,, długość robocza 180mm, szczęki standardowe proste 5mm | szt. | 1
|  |  |  | Razem Netto: |  | Razem Brutto:
Zamawiający dopuszcza tolerancję wymiarową oferowanych narzędzi o wymiarach do 120 mm długości w przedziale +/- 5 mm oraz +/- 2mm w przypadku narzędzi o długości powyżej 120mm.
Tabela 16
ZESTAW DO CESARSKIEGO CIĘCIA
Lp. | Przedmiot zamówienia | Jednostka miary | Ilość | Cena jednostkowa netto (zł/j.m.) | Wartość netto 6=4x5 | Stawka VAT (%) | Wartość brutto (zł) 8=6+7 | Cena jednostkowa brutto 9=8/4 | PRODUCENT, Nazwa własna lub inne określenie identyfikujące wyrób w sposób jednoznaczny, np. numer katalogowy
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
1. | uchwyt skalpela numer 4 długość 135 mm | szt. | 3
2. | hak brzuszny typ fritsch, wymiary części roboczej 64x85 mm długość 235 mm | szt. | 6
3. | hak operacyjny typ roux długość 165 mm dwustronny wymiary łyżek 28x29 mm drugiej 33x45 mm | szt. | 3
4. | skrobaczka ginekologiczna typ recamier dł.max. 360mm, tępa szer. 39,5mm szyjka sztywna | szt. | 3
5. | pinceta chirurgiczna prosta końcówka robocza 2x3 ząbki długość 200 mm | szt. | 3
6. | pinceta chirurgiczna standard prosta końcówka robocza 1x2 ząbki długość 200 mm | szt. | 3
7. | pinceta anatomiczna standard prosta długość 200 mm | szt. | 3
8. | nożyczki preparacyjne odgięte typ metzenbaum długość 200 mm ostrza tępo tepe utwardzone z twardą wkładką złote ucha | szt. | 3
9. | nożyczki chirurgiczne odgięte typ mayo długość 170 mm ostrza tępo tępe | szt. | 3
10. | nożyczki preparacyjne typ wertheim odgięte końce tępo/tępe długość 230 mm | szt. | 3
11. | kleszczyki do opatrunków proste typ foersterballenger dł. 245mm z zamkiem szerokość oczka 13,5mm szczęki ząbkowane skok ząbka 1,75mm | szt. | 15
12. | imadło chirurgiczne typ hegar szczęki proste z twardą wkładką skok 0,5 mm do nici do 3/0 długość 205 mm | szt. | 9
13. | kleszczyki naczyniowe typ crile zakrzywione delikatne skok ząbków 0,7 mm końcówka robocza 1x2 ząbki długość 140 mm | szt. | 6
14. | kleszczyki naczyniowe typ crile zakrzywione delikatne skok ząbków 0,7 mm długość 160 mm | szt. | 30
15. | kleszczyki do otrzewnej typ mikulicz odgięte końcówka robocza 1x2 ząbki długość 205 mm | szt. | 15
16. | kleszczyki naczyniowe typ rochester-pean proste skok ząbków 0,9 mm długość 240 mm | szt. | 12
17. | zacisk opatrunkowy typ backhaus odgięty pod kątem 55° rozstaw szczęk 17 mm długość 135 mm | szt. | 15
18. | stalowy kubek miarowy z podziałką o poj. 0,25 litra z uchwytem | szt. | 3
|  |  |  | Razem Netto: |  | Razem Brutto:
Zamawiający dopuszcza tolerancję wymiarową oferowanych narzędzi o wymiarach do 120 mm długości w przedziale +/- 5 mm oraz +/- 2mm w przypadku narzędzi o długości powyżej 120mm.
Tabela 17
ZESTAW DO ABRAZJI
Lp. | Przedmiot zamówienia | Jednostka miary | Ilość | Cena jednostkowa netto (zł/j.m.) | Wartość netto 6=4x5 | Stawka VAT (%) | Wartość brutto (zł) 8=6+7 | Cena jednostkowa brutto 9=8/4 | PRODUCENT, Nazwa własna lub inne określenie identyfikujące wyrób w sposób jednoznaczny, np. numer katalogowy
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
1. | rozszerzacz maciczny typ hegar jednostronny średnica 2 mm dł. 185 mm | szt. | 5
2. | rozszerzacz maciczny typ hegar jednostronny średnica 2,5 mm dł. 185 mm | szt. | 5
3. | rozszerzacz maciczny typ hegar jednostronny średnica 3 mm dł. 185 mm | szt. | 5
4. | rozszerzacz maciczny typ hegar jednostronny średnica 3,5 mm dł. 185 mm | szt. | 5
5. | rozszerzacz maciczny typ hegar jednostronny średnica 4 mm dł. 185 mm | szt. | 5
6. | rozszerzacz maciczny typ hegar jednostronny średnica 4,5 mm dł. 185 mm | szt. | 5
7. | rozszerzacz maciczny typ hegar jednostronny średnica 5 mm dł. 185 mm | szt. | 5
8. | rozszerzacz maciczny typ hegar jednostronny średnica 5,5 mm dł. 185 mm | szt. | 5
9. | rozszerzacz maciczny typ hegar jednostronny średnica 6 mm dł. 185 mm | szt. | 5
10. | rozszerzacz maciczny typ hegar jednostronny średnica 6,5 mm dł. 185 mm | szt. | 5
11. | rozszerzacz maciczny typ hegar jednostronny średnica 7 mm dł. 185 mm | szt. | 5
12. | rozszerzacz maciczny typ hegar jednostronny średnica 7,5 mm dł. 185 mm | szt. | 5
13. | rozszerzacz maciczny typ hegar jednostronny średnica 8 mm dł. 185 mm | szt. | 5
14. | rozszerzacz maciczny typ hegar jednostronny średnica 8,5 mm dł. 185 mm | szt. | 5
15. | rozszerzacz maciczny typ hegar jednostronny średnica 9 mm dł. 185 mm | szt. | 5
16. | rozszerzacz maciczny typ hegar jednostronny średnica 9,5 mm dł. 185 mm | szt. | 5
17. | rozszerzacz maciczny typ hegar jednostronny średnica 10 mm dł. 185 mm | szt. | 5
18. | rozszerzacz maciczny typ hegar jednostronny średnica 10,5 mm dł. 185 mm | szt. | 5
19. | rozszerzacz maciczny typ hegar jednostronny średnica 11 mm dł. 185 mm | szt. | 5
20. | rozszerzacz maciczny typ hegar jednostronny średnica 11,5 mm dł. 185 mm | szt. | 5
21. | rozszerzacz maciczny typ hegar jednostronny średnica 12 mm dł. 185 mm | szt. | 5
22. | rozszerzacz maciczny typ hegar jednostronny średnica 12,5 mm dł. 185 mm | szt. | 5
23. | rozszerzacz maciczny typ hegar jednostronny średnica 13 mm dł. 185 mm | szt. | 5
24. | rozszerzacz maciczny typ hegar jednostronny średnica 13,5 mm dł. 185 mm | szt. | 5
25. | rozszerzacz maciczny typ hegar jednostronny średnica 14 mm dł. 185 mm | szt. | 5
26. | rozszerzacz maciczny typ hegar jednostronny średnica 14,5 mm dł. 185 mm | szt. | 5
27. | rozszerzacz maciczny typ hegar jednostronny średnica 15 mm dł. 185 mm | szt. | 5
28. | kleszcze łożyskowo-poronne typ winter, zakrzywione złącze śrubowe długość 290 mm | szt. | 5
29. | zestaw wzierników pochwowych typ kallmorgen wymiary 95x39 mm długość 200 mm | szt. | 5
30. | kulociąg typ braun smukły model prosty część robocza 1x1 ząb długość 250 mm | szt. | 10
31. | kleszczyki naczyniowe typ rochester-pean proste skok ząbków 0,9 mm długość 240 mm | szt. | 10
32. | skrobaczka ginekologiczna typ recamier dł.max. 300mm , ostra szer. 4,5mm szyjka sztywna | szt. | 5
33. | łyżeczka ginekologiczna typ recamier ostra-sztywna , szer.8,5 mm , dł.300 mm z guzikiem na rączce oznaczającym ostre skrobaczki | szt. | 5
34. | skrobaczka ginekologiczna typ recamier dł.max. 300mm, ostra szer. 12mm szyjka sztywna | szt. | 5
35. | skrobaczka ginekologiczna typ recamier dł.max. 300mm, ostra szer. 16,5mm szyjka sztywna | szt. | 5
36. | skrobaczka ginekologiczna typ recamier dł.max. 300mm, ostra szer. 18mm szyjka sztywna | szt. | 5
37. | kosz do kontenera wykonany z kosz do kontenera wykonany z jednego arkusza stali perforowany, dno faliste ułatwiające mycie i bezpieczne ustawienie narzędzi, o wymiarach 403x250x80 mm | szt. | 5
38. | mostek rozdzielczy z silikonu o wymiarach 120x40mm | szt. | 15
|  |  |  | Razem Netto: |  | Razem Brutto:
Zamawiający dopuszcza tolerancję wymiarową oferowanych narzędzi o wymiarach do 120 mm długości w przedziale +/- 5 mm oraz +/- 2mm w przypadku narzędzi o długości powyżej 120mm.
Tabela 18
ZESTAW DO WYCINKÓW
Lp. | Przedmiot zamówienia | Jednostka miary | Ilość | Cena jednostkowa netto (zł/j.m.) | Wartość netto 6=4x5 | Stawka VAT (%) | Wartość brutto (zł) 8=6+7 | Cena jednostkowa brutto 9=8/4 | PRODUCENT, Nazwa własna lub inne określenie identyfikujące wyrób w sposób jednoznaczny, np. numer katalogowy
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
1. | zestaw wzierników pochwowych typ kristeller wymiary 75x30 mm długość 175 mm | szt. | 2
2. | kleszczyki biopsyjne typ faure złącze śrubowe długość 240 mm | szt. | 2
3. | rozszerzacz maciczny typ hegar jednostronny średnica 3 mm dł. 185 mm | szt. | 2
4. | rozszerzacz maciczny typ hegar jednostronny średnica 4 mm dł. 185 mm | szt. | 2
5. | kulociąg typ braun smukły model prosty część robocza 1x1 ząb długość 250 mm | szt. | 2
6. | skrobaczka ginekologiczna typ recamier dł.max. 300mm, ostra szer. 4,5mm szyjka sztywna | szt. | 2
7. | kleszczyki naczyniowe typ rochester-pean proste skok ząbków 0,9 mm długość 240 mm | szt. | 2
8. | uchwyt skalpela numer 3 długość 125 mm | szt. | 2
9. | uchwyt skalpela numer 4 długość 135 mm | szt. | 2
10. | imadło chirurgiczne typ hegar-mayo szczęki proste z twardą wkładką skok 0,5 mm do nici do 3/0 długość 205 mm | szt. | 2
11. | nożyczki preparacyjne odgięte typ metzenbaum długość 200 mm końce tepo tępe | szt. | 2
12. | pinceta chirurgiczna standard prosta końcówka robocza 1x2 ząbki długość 200 mm | szt. | 2
13. | kleszczyki naczyniowe typ crile proste delikatne skok ząbków 0,7 mm długość 160 mm | szt. | 4
|  |  |  | Razem Netto: |  | Razem Brutto:
Zamawiający dopuszcza tolerancję wymiarową oferowanych narzędzi o wymiarach do 120 mm długości w przedziale +/- 5 mm oraz +/- 2mm w przypadku narzędzi o długości powyżej 120mm.
Tabela 19
ZESTAW NACZYNIOWY MAŁY
Lp. | Przedmiot zamówienia | Jednostka miary | Ilość | Cena jednostkowa netto (zł/j.m.) | Wartość netto 6=4x5 | Stawka VAT (%) | Wartość brutto (zł) 8=6+7 | Cena jednostkowa brutto 9=8/4 | PRODUCENT, Nazwa własna lub inne określenie identyfikujące wyrób w sposób jednoznaczny, np. numer katalogowy
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
1. | kleszczyki do opatrunków odgięte typ gross długość 200 mm z zamkiem | szt. | 1
2. | uchwyt skalpela numer 3 długość 125 mm | szt. | 2
3. | atraumatyczny mikrozacisk typ bulldog 50mm długość szczęki 14 mm odgięty pod katem 55 stopni | szt. | 2
4. | atraumatyczny mikrozacisk typ bulldog 55mm długość szczęki 14 mm prosty | szt. | 2
5. | pudełko wewnętrzne na igły wymiary 62x17 mm | szt. | 1
6. | kleszczyki naczyniowe typ mikro-halsted zakrzywione delikatne skok ząbków 0,5 mm długość 125 mm | szt. | 4
7. | kleszczyki naczyniowe typ jacobson zakrzywione delikatne długość 130 mm | szt. | 4
8. | mikronożyczki preparacyjne sprężynkowe uchwyt okrągły zakrzywione końce tępo tępe długość 145 mm | szt. | 1
9. | mikro nożyczki sprężynowe, okrągły uchwyt, kąt 60° ostro/ostre 165mm | szt. | 1
10. | nożyczki chirurgiczne delikatne zakrzywione dł. 115mm ostrza ostro ostre | szt. | 1
11. | nożyczki preparacyjne odgięte delikatne typ baby-metzenbaum długość 145 mm ostrza tępo tepe utwardzone z twardą wkładką złote ucha | szt. | 1
12. | nożyczki chirurgiczne odgięte typ mayo długość 140 mm ostrza tępo tępe | szt. | 1
13. | rozwieracz typ weitlaner półostry 2x3 zęby długość 110 mm | szt. | 1
14. | rozwieracz typ weitlaner półostry 3x4 zęby długość 130 mm | szt. | 1
15. | imadło chirurgiczne typ ryder delikatne szczęki proste z twardą wkładką skok 0,4 mm do nici 4/0-6/0 długość 175 mm | szt. | 1
16. | imadło chirurgiczne typ hegar-mayo szczęki proste z twardą wkładką skok 0,5 mm do nici do 3/0 długość 150 mm | szt. | 1
17. | imadło mikro uchw.płaski z zamkiem 145mm | szt. | 1
18. | pinceta naczyniowa ultra lekka z uzębieniem atraumatycznym typ de bakey prosta szerokość szczęki 1,2 mm długość 150 mm | szt. | 2
19. | pinceta naczyniowa z uzębieniem atraumatycznym typ de bakey prosta szerokość szczęki 1,5 mm długość 150 mm | szt. | 2
20. | pinceta anatomiczna typ adson delikatna prosta długość 120 mm uchwyt platformowy końce szczęk 2x1 mm | szt. | 1
21. | pinceta chirurgiczna typ adson delikatna prosta długość 120 mm końcówka robocza 1x2 ząbki szczęki rowkowane z platformą | szt. | 1
22. | pinceta chirurgiczna średnioszeroka prosta końcówka robocza 1x2 ząbki długość 145 mm | szt. | 2
23. | zacisk opatrunkowy typ backhaus odgięty pod kątem 55° rozstaw szczęk 12 mm długość 90 mm | szt. | 5
24. | zacisk preparacyjny zakrzywiony drobny długość 145 mm | szt. | 1
25. | kleszczyki preparacyjne typ mixter małe zakrzywione skok ząbków 0,5 mm długość 140 mm | szt. | 1
26. | kleszczyki naczyniowe typ castaneda z uzębieniem atraumatycznym typ de bakey szczęka kąt 30° dł. 48 mm dł. całk. 120 mm | szt. | 4
27. | kleszczyki naczyniowe typ castaneda z uzębieniem atraumatycznym typ de bakey szczęka 15/48 mm długość całkowita 155 mm | szt. | 1
28. | kleszczyki naczyniowe typ mikro-halsted zakrzywione delikatne skok ząbków 0,5 mm końcówka robocza 1x2 ząbki dł. 125 mm | szt. | 2
29. | haczyk do nerwów typu krayenbuehl, maly, gładki, dł. 185mm | szt. | 1
30. | hak operacyjny typ baby-seen-miller dł. 155mm dwustronny 3 zębny ostry szerokość 8mm łopata szerokość 7mm dł. 24mm | szt. | 2
31. | silikonowa mata typu jeż o wymiarach 394 x 242 mm | szt. | 1
|  |  |  | Razem Netto: |  | Razem Brutto:
Zamawiający dopuszcza tolerancję wymiarową oferowanych narzędzi o wymiarach do 120 mm długości w przedziale +/- 5 mm oraz +/- 2mm w przypadku narzędzi o długości powyżej 120mm.
Tabela 20
ZESTAW NACZYNIOWY DUŻY
Lp. | Przedmiot zamówienia | Jednostka miary | Ilość | Cena jednostkowa netto (zł/j.m.) | Wartość netto 6=4x5 | Stawka VAT (%) | Wartość brutto (zł) 8=6+7 | Cena jednostkowa brutto 9=8/4 | PRODUCENT, Nazwa własna lub inne określenie identyfikujące wyrób w sposób jednoznaczny, np. numer katalogowy
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
1. | kleszczyki do opatrunków odgięte typ maier dł. 265mm z zamkiem szerokość szczęki 7mm skok ząbków 1,25mm | szt. | 1
2. | atraumatyczny mikrozacisk typ bulldog 60mm długość szczęki 20 mm prosty | szt. | 2
3. | atraumatyczny mikrozacisk typ bulldog 55mm długość szczęki 20 mm odgięty pod katem 55 stopni | szt. | 2
4. | pudełko na igły wewnetrzne 90x17 mm | szt. | 1
5. | imadło chirurgiczne typ ryder delikatne szczęki proste z twardą wkładką skok 0,4 mm do nici 4/0-6/0 długość 175 mm | szt. | 2
6. | imadło chirurgiczne typ hegar-mayo szczęki proste z twardą wkładką skok 0,5 mm do nici do 3/0 długość 185 mm | szt. | 2
7. | uchwyt skalpela numer 3 długość 125 mm | szt. | 1
8. | uchwyt skalpela numer 4 długość 135 mm | szt. | 1
9. | kleszczyki naczyniowe typ mikro-halsted zakrzywione delikatne skok ząbków 0,5 mm długość 125 mm | szt. | 4
10. | kleszczyki naczyniowe typ jacobson zakrzywione delikatne długość 130 mm | szt. | 4
11. | zacisk arterii typ coller zakrzywiony długość 160 mm | szt. | 2
12. | nożyczki naczyniowe typ de'bakey odgięte pod kątem 45° długość 155 mm końce ostro ostre | szt. | 1
13. | nożyczki preparacyjne odgięte typ metzenbaum długość 180 mm ostrza tępo tepe utwardzone z twardą wkładką złote ucha | szt. | 2
14. | nożyczki chirurgiczne odgięte typ mayo długość 140 mm ostrza tępo tępe | szt. | 1
15. | kleszczyki naczyniowe noworodkowe typ derra małe z uzębieniem atraumatycznym typ de bakey rozstaw szczęki 16mm dł. 165mm | szt. | 2
16. | kleszczyki naczyniowe typ derra średnie z uzębieniem atraumatycznym typ de bakey rozstaw szczęki 20 mm długość 170 mm | szt. | 2
17. | kleszczyki naczyniowe typ castaneda z uzębieniem atraumatycznym typ de bakey szczęka kąt 30° dł. 48 mm dł. całk. 120 mm | szt. | 4
18. | kleszczyki naczyniowe typ de bakey-beck z uzębieniem atraumatycznym typ de bakey wymiary szczęki 30/65 mm długość 205 mm | szt. | 1
19. | kleszczyki naczyniowe typ mikro-halsted zakrzywione delikatne skok ząbków 0,5 mm końcówka robocza 1x2 ząbki dł. 125 mm | szt. | 2
20. | kleszczyki naczyniowe typ crile zakrzywione delikatne skok ząbków 0,7 mm końcówka robocza 1x2 ząbki długość 140 mm | szt. | 2
21. | nożyce do żeber typ gluck długość 190 mm | szt. | 1
22. | rozwieracz typ weitlaner półostry 3x4 zęby długość 165 mm | szt. | 1
23. | rozwieracz typ weitlaner półostry 3x4 zęby długość 130 mm | szt. | 1
24. | pinceta chirurgiczna średnioszeroka prosta końcówka robocza 1x2 ząbki długość 145 mm | szt. | 2
25. | pinceta chirurgiczna średnioszeroka prosta końcówka robocza 1x2 ząbki długość 200 mm | szt. | 2
26. | pinceta naczyniowa z uzębieniem atraumatycznym typ de bakey prosta szerokość szczęki 1,5 mm długość 150 mm | szt. | 2
27. | pinceta naczyniowa z uzębieniem atraumatycznym typ de bakey prosta szerokość szczęki 1,5 mm długość 200 mm | szt. | 2
28. | pinceta anatomiczna średnioszeroka prosta długość 200 mm | szt. | 1
29. | pinceta anatomiczna średnioszeroka prosta długość 145 mm | szt. | 1
30. | miniekstraktor żylny varady 170mm | szt. | 1
31. | haczyk do nerwów typu krayenbuehl, duży, końcówka z kulką, dł. 185mm | szt. | 1
32. | zacisk opatrunkowy typ backhaus odgięty pod kątem 50° rozstaw szczęk 14 mm długość 110 mm | szt. | 5
33. | hak operacyjny typ baby-seen-miller dł. 155mm dwustronny 3 zębny ostry szerokość 8mm łopata szerokość 7mm dł. 24mm | szt. | 2
34. | hak operacyjny typ langenbeck wymiary części roboczej 40x13 mm długość 210 mm | szt. | 2
35. | hak operacyjny typ farabeuf duży dwustronny długość150 mm zestaw składający się z dwóch haków wymiary 23x16 mm i 28x16mm oraz 20x16mm i 24x16 mm | szt. | 1
36. | hak operacyjny typ roux długość 165 mm dwustronny wymiary łyżek 19x22 mm drugiej 23x30 mm | szt. | 1
37. | hak operacyjny typ roux długość 165 mm dwustronny wymiary łyżek 25x26 mm drugiej 28x38 mm | szt. | 1
38. | zacisk preparacyjny zakrzywiony drobny długość 185 mm | szt. | 2
39. | kleszczyki naczyniowe typ rochester-pean zakrzywione skok ząbków 0,9 mm długość 200 mm | szt. | 2
40. | kleszczyki preparacyjne typ mixter małe zakrzywione skok ząbków 0,5 mm długość 180 mm | szt. | 4
41. | hak operacyjny typ volkmann czterozębny półostry 8,5x19 mm długość 220 mm | szt. | 2
42. | hak brzuszny typ fritsch, wymiary części roboczej 46x75 mm długość 235 mm | szt. | 2
43. | kleszczyki naczyniowe typ heiss zakrzywione delikatne skok ząbków 0,7 mm końcówka robocza 1x2 ząbki długość 200 mm | szt. | 4
44. | kleszczyki naczyniowe z uzębieniem atraumatycznym typ de bakey zakrzywione w literę "s" szczęka 115 mm dł. całk. 300 mm | szt. | 1
45. | kleszczyki naczyniowe z uzębieniem atraumatycznym typ de bakey zakrzywione pod kątem 60° wymiary 55/85/220 mm | szt. | 2
46. | prosektor, model lekki, tępo/tępy, szer. robocza 2,8mm, dł 180mm | szt. | 1
|  |  |  | Razem Netto: |  | Razem Brutto:
Zamawiający dopuszcza tolerancję wymiarową oferowanych narzędzi o wymiarach do 120 mm długości w przedziale +/- 5 mm oraz +/- 2mm w przypadku narzędzi o długości powyżej 120mm.
Tabela 21
ZESTAW DO ZAMKNIĘCIA GŁOWY
Lp. | Przedmiot zamówienia | Jednostka miary | Ilość | Cena jednostkowa netto (zł/j.m.) | Wartość netto 6=4x5 | Stawka VAT (%) | Wartość brutto (zł) 8=6+7 | Cena jednostkowa brutto 9=8/4 | PRODUCENT, Nazwa własna lub inne określenie identyfikujące wyrób w sposób jednoznaczny, np. numer katalogowy
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
1. | aplikator do zacisków tytanowych do zamknięcia czaszki, nierozkładany osiowy, z automatyczną blokadą, dł. 205 mm | szt. | 1
2. | kleszczyki chwytajace do zacisków tytanowych | szt. | 1
3. | kleszczyki odcinajace do zacisków tytanowych | szt. | 1
4. | kleszczyki do zdejmowania zacisków tytanowych | szt. | 1
5. | aplikator do klipsów do skóry głowy, plastikowy, | szt. | 1
6. | przyrząd do zdejmowania klipsów do skóry głowy, dł. 150mm | szt. | 1
7. | kosz do kontenera wykonany z jednego arkusza stali perforowany, dno faliste ułatwiające mycie i bezpieczne ustawienie narzędzi, o wymiarach 240x250x55 mm | szt. | 1
8. | pokrywa do oferowanego kosza | szt. | 1
|  |  |  | Razem Netto: |  | Razem Brutto:
Zamawiający dopuszcza tolerancję wymiarową oferowanych narzędzi o wymiarach do 120 mm długości w przedziale +/- 5 mm oraz +/- 2mm w przypadku narzędzi o długości powyżej 120mm.
Tabela 22
ZESTAW DZIECIĘCY DO KLATKI PIERSIOWEJ
Lp. | Przedmiot zamówienia | Jednostka miary | Ilość | Cena jednostkowa netto (zł/j.m.) | Wartość netto 6=4x5 | Stawka VAT (%) | Wartość brutto (zł) 8=6+7 | Cena jednostkowa brutto 9=8/4 | PRODUCENT, Nazwa własna lub inne określenie identyfikujące wyrób w sposób jednoznaczny, np. numer katalogowy
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
1. | uchwyt skalpela numer 3 długość 125 mm | szt. | 1
2. | uchwyt skalpela numer 4 długość 135 mm | szt. | 1
3. | kleszczyki do opatrunków odgięte typ gross długość 200 mm z zamkiem | szt. | 1
4. | rozwieracz żeber typu haight, do dzieci, wymiary 160 x 90mm, max. rozwarcie 115 mm, łyżki o wymiarach 30 x 30 mm | szt. | 1
5. | rozwieracz żeber baby-finochietto, wymiary 95 x 75 mm, max. rozwarcie 75mm, wymiary łyżek 18 x 21 mm | szt. | 1
6. | hak operacyjny typ langenbeck wymiary części roboczej 40x13 mm długość 210 mm | szt. | 2
7. | hak operacyjny typ roux długość 165 mm dwustronny wymiary łyżek 19x22 mm drugiej 23x30 mm | szt. | 1
8. | hak operacyjny typ roux długość 165 mm dwustronny wymiary łyżek 25x26 mm drugiej 28x38 mm | szt. | 1
9. | hak operacyjny typ volkmann czterozębny półostry 8,5x19 mm długość 220 mm | szt. | 2
10. | nożyczki preparacyjne odgięte typ metzenbaum długość 180 mm ostrza tępo tepe utwardzone z twardą wkładką złote ucha | szt. | 1
11. | nożyczki chirurgiczne odgięte typ mayo długość 140 mm ostrza tępo tępe | szt. | 1
12. | nożyczki preparacyjne odgiete typ metzenbaum długość 200 mm ostrza tępo tepe utwardzone z twardą wkładką złote ucha | szt. | 1
13. | pinceta anatomiczna średnioszeroka prosta długość 200 mm | szt. | 2
14. | pinceta anatomiczna średnioszeroka prosta długość 250 mm | szt. | 1
15. | pinceta chirurgiczna średnioszeroka prosta końcówka robocza 1x2 ząbki długość 145 mm | szt. | 2
16. | pinceta chirurgiczna średnioszeroka prosta końcówka robocza 1x2 ząbki długość 200 mm | szt. | 2
17. | imadło chirurgiczne typ de bakey szczęki proste z twardą wkładką skok 0,4 mm do nici 4/0-6/0 długość 180 mm | szt. | 1
18. | imadło chirurgiczne typ hegar-mayo szczęki proste z twardą wkładką skok 0,5 mm do nici do 3/0 długość 185 mm | szt. | 1
19. | imadło chirurgiczne typ hegar-mayo szczęki proste z twardą wkładką skok 0,5 mm do nici do 3/0 długość 235 mm | szt. | 1
20. | kleszczyki naczyniowe typ heiss zakrzywione delikatne skok ząbków 0,7 mm końcówka robocza 1x2 ząbki długość 200 mm | szt. | 4
21. | kleszczyki naczyniowe typ crile zakrzywione delikatne skok ząbków 0,7 mm końcówka robocza 1x2 ząbki długość 140 mm | szt. | 4
22. | zacisk opatrunkowy typ backhaus odgięty pod kątem 50° rozstaw szczęk 14 mm długość 110 mm | szt. | 5
23. | raspator typ farabeuf-collin zakrzywiony ostry szerokość części roboczej 11 mm długość całkowita 160 mm | szt. | 1
24. | nożyce do żeber typ gluck długość 190 mm | szt. | 1
25. | odgryzacz kostny typ luer zakrzywiony szerokość szczęki 5,5 mm długość 240 mm | szt. | 1
26. | kleszcze do cięcia kości typ ruskin-liston zakrzywione długość krawędzi tnącej 22 mm długość całkowita 180 mm | szt. | 1
27. | odgryzacz kostny typ luer zakrzywiony szerokość szczęki 3,8 mm długość 180 mm | szt. | 1
28. | kleszczyki naczyniowe typ rochester-pean zakrzywione skok ząbków 0,9 mm długość 200 mm | szt. | 2
29. | kleszczyki jelitowe typ pennigton długość 200 mm proste | szt. | 1
30. | kleszczyki jelitowe atraumatyczne typ collin długość 230 mm proste | szt. | 1
31. | kleszcze do cięcia drutu ze wzmacnianymi krawędziami tnącymi dedykowane do drutów o średnicy max 1,5 mm długość 180 mm | szt. | 1
32. | imadło do wyginania drutu szczęki proste z twardą wkładką skok 0,5 mm długość 175 mm | szt. | 1
33. | zacisk preparacyjny zakrzywiony drobny długość 185 mm | szt. | 1
34. | zacisk arterii typ coller zakrzywiony długość 160 mm | szt. | 6
35. | kleszczyki naczyniowe typ halsted proste delikatne skok ząbków 0,7 mm długość 185 mm | szt. | 2
36. | kleszczyki naczyniowe typ bengolea proste delikatne długość 245 mm | szt. | 2
37. | kleszczyki preparacyjne typ gemini zakrzywione długość 200 mm | szt. | 2
38. | kleszczyki preparacyjne typ gemini zakrzywione długość 230 mm | szt. | 2
|  |  |  | Razem Netto: |  | Razem Brutto:
Zamawiający dopuszcza tolerancję wymiarową oferowanych narzędzi o wymiarach do 120 mm długości w przedziale +/- 5 mm oraz +/- 2mm w przypadku narzędzi o długości powyżej 120mm.
Tabela 23
ZESTAW NARZĘDZI DODATKOWYCH DO GINEKOLOGII
Lp. | Przedmiot zamówienia | Jednostka miary | Ilość | Cena jednostkowa netto (zł/j.m.) | Wartość netto 6=4x5 | Stawka VAT (%) | Wartość brutto (zł) 8=6+7 | Cena jednostkowa brutto 9=8/4 | PRODUCENT, Nazwa własna lub inne określenie identyfikujące wyrób w sposób jednoznaczny, np. numer katalogowy
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
1. | kleszczyki naczyniowe typ mikro-halsted zakrzywione delikatne skok ząbków 0,5 mm końcówka robocza 1x2 ząbki dł. 125 mm | szt. | 6
2. | kleszczyki naczyniowe typ mikro-halsted zakrzywione delikatne skok ząbków 0,5 mm długość 125 mm | szt. | 6
3. | zacisk arterii typ coller zakrzywiony długość 160 mm | szt. | 4
4. | kleszczyki naczyniowe typ bengolea proste delikatne długość 245 mm | szt. | 7
5. | uchwyt skalpela numer 3 długość 125 mm | szt. | 10
6. | kleszczyki do opatrunków odgięte typ gross długość 200 mm z zamkiem | szt. | 10
7. | nożyczki chirurgiczne odgięte typ mayo długość 140 mm ostrza tępo tępe | szt. | 12
8. | imadło chirurgiczne typ de bakey szczęki proste z twardą wkładką skok 0,4 mm do nici 4/0-6/0 długość 180 mm | szt. | 5
9. | pinceta chirurgiczna typ semken delikatna prosta końcówka robocza 1x2 ząbki długość 125 mm szerokość szczęki 0,8 mm | szt. | 4
10. | nożyczki naczyniowe typ de'bakey odgięte pod kątem 45° długość 155 mm końce ostro ostre | szt. | 2
11. | zacisk preparacyjny zakrzywiony drobny długość 145 mm | szt. | 6
12. | kleszczyki preparacyjne typ mixter małe zakrzywione skok ząbków 0,5 mm długość 140 mm | szt. | 6
13. | kleszczyki naczyniowe typ castaneda z uzębieniem atraumatycznym typ de bakey szczęka 15/48 mm długość całkowita 155 mm | szt. | 4
14. | kleszczyki naczyniowe typ castaneda z uzębieniem atraumatycznym typ de bakey szczęka kąt 30° dł. 48 mm dł. całk. 120 mm | szt. | 4
15. | kleszczyki preparacyjne typ mixter małe zakrzywione skok ząbków 0,5 mm długość 180 mm | szt. | 2
16. | nożyczki chirurgiczne delikatne zakrzywione dł. 115mm ostrza ostro ostre | szt. | 5
17. | mikronożyczki preparacyjne sprężynkowe uchwyt okrągły zakrzywione końce tępo tępe długość 145 mm | szt. | 2
18. | pinceta chirurgiczna typ gerald prosta końcówka robocza 1x2 ząbki długość 175 mm | szt. | 4
19. | pinceta chirurgiczna typ semken delikatna prosta końcówka robocza 1x2 ząbki długość 145 mm szerokość szczęki 1,1 mm | szt. | 4
20. | sonda dwustronna zakończona oliwkami o średnicy 1 mm długośc 145 mm | szt. | 2
21. | sonda dwustronna zakończona oliwkami o średnicy 1,5 mm długośc 200 mm | szt. | 2
22. | sonda dwustronna zakończona oliwkami o średnicy 2 mm długośc 200 mm | szt. | 2
23. | sonda dwustronna zakończona oliwkami o średnicy 2 mm długośc 180 mm | szt. | 2
24. | suwmiarka stalowa zakres pomiarowy do 100 mm długość całkowita 130 mm | szt. | 3
25. | imadło chirurgiczne typ ryder smukłe szczęki proste z twardą wkładką skok 0,2 mm do nici 6/0-10/0 długość 175 mm | szt. | 5
26. | kleszcze repozycyjne do kości typ reill zakrzywione długość 170 mm | szt. | 2
27. | kleszcze repozycyjne do kości palcy typ reill zakrzywione długość 135 mm | szt. | 2
28. | dłuto rowkowe typ partsch szerokość części roboczej 7 mm długość całkowita 170 mm | szt. | 2
29. | dłuto rowkowe typ partsch szerokość części roboczej 5 mm długość całkowita 140 mm | szt. | 2
30. | dłuto rowkowe typ partsch szerokość części roboczej 6 mm długość całkowita 140 mm | szt. | 2
31. | dźwignia kostna typ sebileau lekko zakrzywiona tępo zakończona szerokość 5 mm długość 175 mm | szt. | 2
32. | łyżeczka kostna typ williger dł. 170 mm 6 3/4", główka owalna szerokość 5,2 mm | szt. | 2
33. | łyżeczka kostna typ williger, główka owalna szerokość 3,4 mm dł. 170 mm | szt. | 2
34. | kościotrzymacz zakrzywiony w bok ze śrubą blokującą szerokość części roboczej 2,5/7 mm długość całkowita 190 mm | szt. | 2
35. | kościotrzymacz zakrzywiony w bok ze śrubą blokującą szerokość części roboczej 3/3 mm długość całkowita 145 mm | szt. | 2
36. | kleszcze repozycyjne do kości ekstra małe z zamkiem zakrzywione długość 140 mm | szt. | 2
37. | zacisk jelitowy typ hartmann z uzębieniem atraumatycznym typ de bakey zakrzywiony miękki i elastyczny długość 200 mm | szt. | 4
38. | zacisk jelitowy typ hartmann z uzębieniem atraumatycznym typ de bakey prosty miękki i elastyczny długość 200 mm | szt. | 4
39. | zestaw wzierników pochwowych typ kallmorgen wymiary 95x39 mm długość 200 mm | szt. | 3
40. | zestaw wzierników pochwowych typ kristeller wymiary 75x30 mm długość 175 mm | szt. | 5
41. | zestaw wzierników pochwowych typ kristeller wymiary 70x27 mm długość 175 mm | szt. | 5
42. | zestaw wzierników pochwowych typ seidl dla dzieci i niemowlaków wymiary 80x8 mm długość 170 mm | szt. | 2
43. | sonda maciczna typ sims giętka zakrzywiona wyskalowana średnica końcówki 4 mm długość całkowita 330 mm | szt. | 8
44. | kleszczyki jelitowe typ babcock długość 215 mm proste skok szerokość pyszczka 10 mm | szt. | 1
45. | kleszcze do przymacicza typ wertheim z uzębieniem atraumatycznym typ de bakey lekko zakrzywione długość 245 mm | szt. | 2
46. | kulociąg typ schroeder model standardowy prosty część robocza 1x1 ząb długość 250 mm | szt. | 10
47. | imadło chirurgiczne typ hegar-mayo szczęki proste z twardą wkładką skok 0,5 mm do nici do 3/0 długość 185 mm | szt. | 7
48. | kleszczyki naczyniowe typ rochester-pean proste skok ząbków 0,9 mm długość 240 mm | szt. | 10
49. | imadło chirurgiczne typ hegar szczęki proste z twardą wkładką skok 0,5 mm do nici do 3/0 długość 205 mm | szt. | 5
50. | skrobaczka ginekologiczna typ recamier dł.max. 300mm, ostra szer. 4,5mm szyjka sztywna | szt. | 5
51. | pinceta anatomiczna średnioszeroka prosta długość 200 mm | szt. | 4
52. | pinceta chirurgiczna standard prosta końcówka robocza 1x2 ząbki długość 200 mm | szt. | 8
53. | pinceta chirurgiczna prosta końcówka robocza 2x3 ząbki długość 200 mm | szt. | 8
54. | nożyczki preparacyjne odgięte delikatne typ baby-metzenbaum długość 145 mm ostrza tępo tepe utwardzone z twardą wkładką złote ucha | szt. | 5
55. | nożyczki preparacyjne odgięte typ toennis adson dł. 175mm końce tępo tępe delikatne | szt. | 10
56. | nożyczki preparacyjne odgięte typ metzenbaum długość 200 mm końce tepo tępe | szt. | 10
57. | nożyczki preparacyjne odgiete typ nelson metzenbaum długość 230 mm końce tepo tępe | szt. | 10
58. | kleszczyki naczyniowe typ crile proste delikatne skok ząbków 0,7 mm końcówka robocza 1x2 ząbki długość 140 mm | szt. | 6
59. | kleszczyki naczyniowe typ crile proste delikatne skok ząbków 0,7 mm długość 160 mm | szt. | 10
60. | kleszczyki naczyniowe typ kocher-ochsner proste skok ząbków 0,9 mm końcówka robocza 1x2 ząbki długość 200 mm | szt. | 6
61. | kleszczyki do otrzewnej typ mikulicz odgięte końcówka robocza 1x2 ząbki długość 205 mm | szt. | 10
62. | hak brzuszny typ fritsch figura 5 wymiary części roboczej 64x85 mm długość 235 mm | szt. | 4
63. | hak operacyjny typ roux długość 165 mm dwustronny wymiary łyżek 28x29 mm drugiej 33x45 mm | szt. | 2
64. | młotek typ hajek waga głowy 140 gr waga całkowita 210 gr średnica 27 mm długość 220 mm | szt. | 1
65. | młotek waga głowy 380 g waga całkowita 637 g średnica 34 mm długość 240 mm | szt. | 1
66. | odgryzacz caspar prosty ząbkowany wymiary szczęki 3x12mm, dł 185mm | szt. | 1
67. | pinceta naczyniowa z uzębieniem atraumatycznym typ de bakey prosta szerokość szczęki 1,5 mm długość 150 mm | szt. | 1
68. | rozwieracz żeber baby-finochietto, wymiary 95 x 75 mm, max. rozwarcie 75mm, wymiary łyżek 18 x 21 mm | szt. | 1
|  |  |  | Razem Netto: |  | Razem Brutto:
Zamawiający dopuszcza tolerancję wymiarową oferowanych narzędzi o wymiarach do 120 mm długości w przedziale +/- 5 mm oraz +/- 2mm w przypadku narzędzi o długości powyżej 120mm.
Tabela 24
ZESTAW DO LAPAROSKOPII DZIĘCIĘCEJ
Lp. | Przedmiot zamówienia | Jednostka miary | Ilość | Cena jednostkowa netto (zł/j.m.) | Wartość netto 6=4x5 | Stawka VAT (%) | Wartość brutto (zł) 8=6+7 | Cena jednostkowa brutto 9=8/4 | PRODUCENT, Nazwa własna lub inne określenie identyfikujące wyrób w sposób jednoznaczny, np. numer katalogowy
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
1. | klipsownica do pojedynczych klipsów typu medium branża trzymajaca klips lekko odgięta pod kątem 25 stopni dł.150 mm. ucha oznaczone kolorem niebieskim | szt. | 1
2. | klipsy tytanowe rozmiar m (średnie) zamykane „oczkowo” tj. zamykane poprzez zetknięcie końców ramion klipsa a następnie zwarcie ramion na całej długości (co prowadzi do uchwycenia struktury anatomicznej bez możliwości jej wymknięcia w momencie zamykania klipsa). każdy klips wyposażony w wewnętrzne profile zwiększające powierzchnię styku klipsa z tkankami oraz jego stabilność. wymiary klipsa: długość 4,9 mm, szerokość 6,2 mm, długość zamkniętego klipsa 5,6 mm. kompatybilne z pojedynczą klipsownicą, pakowane 30 x 6 klipsów | szt. | 1
3. | nożyczki monopolarne typ metzenbaum, obrotowe, rozbieralne-4 częściowe wielorazowego użytku ząbkowane, końce zakrzywione, odgięte w lewą stronę z wkladką węglową, średnica 5mm, dlugość 310mm, narzędzie z możliwością sterylizacji w formie złożonego instrumentu ze stosownym potwierdzeniem w instrukcji obsługi producenta | szt. | 1
4. | kleszczyki monopolarne biopsyjne, z ząbkami, obrotowe, rozbieralne-4 częsciowe, wielorazowego użytku, jedna szczęka ruchoma, średnica 5 mm, długość 310 mm, narzędzie z możliwością sterylizacji w formie złożonego instrumentu ze stosownym potwierdzeniem w instrukcji obsługi producenta | szt. | 1
5. | instrument ssąco-płuczący, średnica 5mm, długosć robocza 330mm, dodatkowe otwory w części dystalnej. | szt. | 6
6. | troakar.średnica 5,5mm długość robocza 60mm, korpus gwintowany, dystalna część korpusu wykonana z peek uniemożliwiającego przebicia prądu na powłoki brzuszne pacjenta, zawór insuflacyjny w postaci zastawki- klapki otwieranej pod naporem instrumentu. | szt. | 9
7. | troakar.średnica 5,5mm długość robocza 110mm, korpus gwintowany, dystalna część korpusu wykonana z peek uniemożliwiającego przebicia prądu na powłoki brzuszne pacjenta, zawór insuflacyjny w postaci zastawki- klapki otwieranej pod naporem instrumentu. | szt. | 9
8. | stożkowaty obturator ostry, kompatybilny z trokatami o średnicy 5,5mm i długości 60mm | szt. | 3
9. | obturator trójkątny ostry kompatybilny z trokatami o średnicy 5,5mm i długości 110mm | szt. | 3
10. | pierscień z kurkiem insuflacyjnym z kranikiem, kompatybilny z trokarami o średnicy 5,5mm | szt. | 12
|  |  |  | Razem Netto: |  | Razem Brutto:
Zamawiający dopuszcza tolerancję wymiarową oferowanych narzędzi o wymiarach do 120 mm długości w przedziale +/- 5 mm oraz +/- 2mm w przypadku narzędzi o długości powyżej 120mm.
TABELA NR 25
Wymagania eksploatacyjno – techniczne i jakościowe :
Lp. | Wymagania eksploatacyjno - techniczne i jakościowe narzędzi chirurgicznych w ramach przedmiotu i w jego cenie: | [5 empty] | Wartość oferowana (Wypełnia Wykonawca)
1 | 2 | [5 empty] | 3
NARZĘDZIA CHIRURGICZNE
1. | Wszystkie dostarczone narzędzia będą nowe i nieużywane, rok produkcji 2022/2023
2. | Okres gwarancji jakości wyrobów - minimum 24 miesiące
3. | Narzędzia (z wyłączeniem narzędzi z tabeli nr 11 i 24) będą wykonane ze stali nierdzewnej posiadającej odporność na korozję wg normy DIN EN ISO 13402 lub równoważnej - potwierdzone oświadczeniem producenta
4. | Narzędzia będą wykonane przez producenta w najwyższym standardzie technologicznym zgodnie z aneksem II dyrektywy 93/42 EEC, mówiącym o zapewnieniu odpowiedniej jakości procesów projektowania, wykonania i dystrybucji narzędzi chirurgicznych według norm ISO 9001 oraz ISO 13485 lub równoważnych - potwierdzone oświadczeniem producenta
5. | Narzędzia (z wyłączeniem narzędzi z tabeli nr 11 i 24) poddane pasywacji będą potwierdzone oświadczeniem producenta potwierdzającym proces wraz z opisem procesu
6. | Twardość stali (z wyłączeniem narzędzi z tabeli nr 11 i 24) - potwierdzone oświadczeniem producenta: -dla haków, retraktorów, pincet, kleszczyków, klem, imadeł bez twardej wkładki wymagana w zakresie 42 HRC – 47 HRC -dla nożyczek bez twardej wkładki wymagana w zakresie 50 HRC-57HRC -nożyczki z twardą wkładką / twarda wkładka – min. 42 – 47 HRC / min. 60 – 64 HRC -mikro-instrumenty - min. 42 - 47 HRC Twarde wkładki wlutowane w całości części roboczej narzędzia.
7. | Narzędzia chirurgiczne przeznaczone będą do dezynfekcji maszynowej termicznej i manualnej chemicznej zanurzeniowej oraz sterylizacji parowej (w autoklawach temp. 134°C / czas 5 minut lub dłuższy) - potwierdzone oświadczeniem producenta
8. | Oznakowanie narzędzi do 13 znaków zgodnie z wytycznymi Zamawiającego - z wyłączeniem narzędzi z tabeli nr 11 i 24
9. | Narzędzia (z wyłączeniem narzędzi z tabeli nr 11 i 24) będą oznaczone kodem Data matrix czyli matrycowym dwuwymiarowym kodem kreskowym (kod kreskowy 2D), składającym się z czarnych i białych pól (modułów) zamieszczonych w granicach tzw. wzoru wyszukiwania. Oznakowanie takie pozwoli na pełną identyfikację narzędzi w zestawie i możliwość skanowania każdego instrumentu znajdującego się w zestawie. Kod Data Matrix zawierać będzie zakodowaną informację o unikalnym numerze narzędzia. Kod może być wykorzystany do synchronizacji z systemami informatycznymi i organizacją pracy w obrębie np. Bloku Operacyjnego i Centralnej Sterylizatorni (skład zestawów narzędzi chirurgicznych , obieg w obrębie BO/CS , planowanie regeneracji i wymiany narzędzi w zestawach). Dopuszczalne jest nieoznakowanie na narzędziach, na których wymiary konstrukcyjne narzędzia nie dają pełnej czytelności kodu.
Tabela nr 26 Obliczenie ceny oferty
Lp. |  | Wartość netto (zł) |  |  |  | Stawka VAT (%) |  | Wartość brutto (zł)
1 | 2 | 3 |  |  |  | 4 |  | 5
1. | Wartość z tabeli nr 1 - poz. "Razem"
2. | Wartość z tabeli nr 2 - poz. "Razem"
3. | Wartość z tabeli nr 3 - poz. "Razem"
4. | Wartość z tabeli nr 4 - poz. "Razem"
5. | Wartość z tabeli nr 5 - poz. "Razem"
6. | Wartość z tabeli nr 6 - poz. "Razem"
7. | Wartość z tabeli nr 7 - poz. "Razem"
8. | Wartość z tabeli nr 8 - poz. "Razem"
9. | Wartość z tabeli nr 9 - poz. "Razem"
10. | Wartość z tabeli nr 10 - poz. "Razem"
11. | Wartość z tabeli nr 11 - poz. "Razem"
12. | Wartość z tabeli nr 12 - poz. "Razem"
13. | Wartość z tabeli nr 13 - poz. "Razem"
14. | Wartość z tabeli nr 14 - poz. "Razem"
15. | Wartość z tabeli nr 15 - poz. "Razem"
16. | Wartość z tabeli nr 16 - poz. "Razem"
17. | Wartość z tabeli nr 17 - poz. "Razem"
18. | Wartość z tabeli nr 18 - poz. "Razem"
19. | Wartość z tabeli nr 19 - poz. "Razem"
20. | Wartość z tabeli nr 20 - poz. "Razem"
21. | Wartość z tabeli nr 21 - poz. "Razem"
22. | Wartość z tabeli nr 22 - poz. "Razem"
23. | Wartość z tabeli nr 23 - poz. "Razem"
24. | Wartość z tabeli nr 24 - poz. "Razem"
| Razem netto (suma wartości netto z poz. 1-24, tabeli nr 26): |  |  |  |  | Razem brutto (suma wartości brutto z poz. 1-24, tabeli nr 26):