Kamień Pomorski dn. 25.02.2025r

Odpowiedzi na pytania z dnia 21.02.2025r część VI

Dotyczy: *Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym art. 275 pkt 1 Ustawy z dnia 11 września 2019r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2024 r. poz.1320 t.j. zwanej dalej „Ustawą PZP” lub „PZP”)*

*pt.: „Dostawa, montaż i uruchomienie aparatu RTG dla Szpitala w Kamieniu Pomorskim Sp. Z o.o.”, nr sprawy ZP/01/2025*

**Pytanie nr 1:**

Zamawiający wymaga w zakresie lampy RTG: *Szybkość chłodzenia anody min 70kHU/min.*

Prosimy o dopuszczenie aparatu, który posiada szybkość chłodzenia anody 60 kHU/min., tak nieznaczna różnica nie ma wpływu na możliwości diagnostyczne aparatu, a wynika tylko i wyłącznie z zastosowanych rozwiązań technologicznych, tzn. aparat posiada większą pojemność kołpaka oraz większą szybkość chłodzenia kołpaka niż wymaga przez Zamawiającego.

Odp. Zamawiający podtrzymuje zapis w SWZ

**Pytanie nr 2:**

Zamawiający wymaga w sekcji: *Detektor bezprzewodowy 2szt.: Akumulatory  do zasilania detektora min. 4szt.*

Prosimy o jednoznaczne określenie czy Zamawiający wymaga 4 szt. akumulatorów w sumie do dwóch detektorów czy 4 szt. akumulatorów do każdego z dwóch detektorów.

Odp. Zamawiający wymaga łącznie 4 szt akumulatorów

**Pytanie nr 3:**

W umowie Zamawiający wymaga: par 1. Pkt 2, ppkt.4) *wykonanie wszelkich prac instalacyjnych,
o ile wykonanie takich prac będzie konieczne w związku z usytuowaniem Aparatu i wymaganiami określonymi w instrukcji producenta Aparatu.*

Prosimy o potwierdzenie, że prace adaptacyjne pomieszczenia tzn. projekt osłon stałych, wykonanie, bądź modernizacja osłon stałych, prace remontowe, wentylacja oraz protokół z pomiarów wentylacji, układ klimatyzacji, wykonanie kanałów kablowych zgodnie z wytycznymi dostawcy aparatu Zamawiający wykona we własnym zakresie i czas realizacji tych prac nie będzie przekraczał 42 dni (6 tygodni) co pozwoli dostawcy na instalację aparatu w wymaganym terminie.

Odp. Zamawiający potwierdza

**Pytanie nr 4:**

W umowie Zamawiający wymaga: par 1. Pkt 2, ppkt. 6) *konfiguracja i podłączenie Aparatu do systemu
PACS i HIS.*

Czy Zamawiający dysponuje ofertą, którą może ujawnić zawierającą koszty konfiguracji i podłączenia aparatu do wymienionych systemów?

Odp. Zamawiający nie dysponuje takimi dokumentami

**Pytanie nr 5:**

W umowie Zamawiający wymaga: par 1. Pkt 2, ppkt. 6) *konfiguracja i podłączenie Aparatu do systemu PACS i HIS*. Prosimy o wskazanie producenta, serwisu wymienionego oprogramowania.

Odp. Zamawiający wskazuje, że dostawcą systemów PACS i HIS jest MEDICOM. Zamawiający nie posiada wolnych licencji, przy czym koszty związane z zakupem dodatkowych licencji ponosi Zamawiający. Koszty integracji nowego aparatu RTG ponosi Wykonawca.

**Pytanie nr 6:**

W umowie Zamawiający wymaga: par 1. Pkt 2, ppkt. 7) *przeprowadzenie szkolenia personelu Zamawiającego w zakresie obsługi Aparatu.*

Prosimy o potwierdzenie, że szkolenie personelu odbędzie się po uzyskaniu przez Zamawiającego wszelkich zgód i odbiorów zgodnie z przepisami prawa polskiego dotyczącego pracowni RTG.

Odp.

Zamawiający wymaga pierwszego szkolenia z obsługi aparatu RTG bez wykonywania badań na pacjentach oraz drugiego szkolenia aplikacyjnego z wykonywaniem badań na pacjentach po uzyskaniu zezwolenia na użytkowanie aparatu RTG wydanego przez WSSE.

Wykonanie pierwszego szkolenia Zamawiający uzna za spełnienie warunku w § 6., pkt 2.6 .