Kraków, dnia 28.04.2025 r.

Nr sprawy: DFP.271.55.2025.BM

Do wszystkich Wykonawców biorących udział w postępowaniu

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę zestawów odczynnikowych wraz z dzierżawą czytnika mikropłytek dla Zakładu Mikrobiologii.

Zgodnie z art. 135 ust. 6 ustawy Prawo zamówień publicznych przedstawiam odpowiedzi na pytania wykonawców oraz zgodnie z art. 137 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych modyfikuję specyfikację warunków zamówienia:

Pytania dla części 1

Pytanie nr 1

Czy Zamawiający dopuści czytnik jednokanałowy? Oferowany test nie wymaga użycia urządzenia czytającego jednocześnie 8 dołków płytki, a dopuszczenie urządzenia jednokanałowego zwiększy poziom konkurencyjności postępowania.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza czytnik jednokanałowy oraz wymaga zgodnie ze zmodyfikowanym zapisem w punkcie 2 parametrów granicznych dot. czytnika (Załącznik nr 1a do SWZ).

Pytanie nr 2

Czy Zamawiający dopuści urządzenie wyposażone w filtry 405, 450, 490 i 630nm? Oferowany test wymaga odczytu płytki przy 405 i 490 nm.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza urządzenie wyposażone we wskazane filtry oraz wymaga zgodnie ze zmodyfikowanym zapisem w punkcie 5 parametrów granicznych dot. czytnika (Załącznik nr 1a do SWZ).

Pytanie nr 3

Czy Zamawiający dopuści urządzenie z czasem odczytu pojedynczej długości fali 11 sekund dla całej płytki 96 dołkowej, 11 sekund dla pomiaru kinetycznego oraz 63 sekund dla pomiaru przy dwóch długościach fali przy trybie normalnym odczytu (nie przyśpieszonym)? Oferowany test wymaga interwału wynoszącego 40 minut stąd czytnik o interwale w pomiarze kinetycznym 63 sekundy jest całkowicie wystarczający dla tego oznaczenia.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza urządzenie ze wskazanym czasem odczytu oraz wymaga zgodnie ze zmodyfikowanym zapisem w punkcie 6 parametrów granicznych dot. czytnika (Załącznik nr 1a do SWZ).

Pytanie nr 4

Czy Zamawiający dopuści urządzenie mieszczące się w podanych zakresach dokładności, liniowości i precyzji, ale mierzonych dla pomiarów przy 405nm? Test wykonywany jest przy długości fali 405nm jako długości właściwej dla odczytu stąd ustalenie wskazanych parametrów przy długości fali 405nm jest jak najbardziej wskazane.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza urządzenie mieszczące się we wskazanych zakresach oraz wymaga zgodnie ze zmodyfikowanym zapisem w punkcie 7 parametrów granicznych dot. czytnika (Załącznik nr 1a do SWZ).

Pytanie nr 5

Czy Zamawiający dopuści zestaw, który w instrukcji wykonania nie zawiera schematu rozmieszczenia wzorców standardowych, kontroli oraz badanych prób na płytce? Proponowany zestaw będzie zawierał dwie 96-dołkowe mikropłytki o podzielnych paskach, dając możliwość pełnej swobody wykonania oznaczeń, przy jednoczesnym zachowaniu możliwości użycia całej płytki na raz z zachowaniem wymaganych marginesów pomiędzy próbkami, a kontrolami oraz marginesu pomiędzy próbkami/kontrolami, a środowiskiem.

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

Pytanie nr 6

Czy Zamawiający dopuści możliwość dostarczania certyfikatów analizy z każdą dostawą i/lub mailowo na żądanie Zamawiającego?

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę i wymaga zgodnie ze zmodyfikowanym zapisem w punkcie 15 parametrów granicznych dot. testu (Załącznik nr 1a do SWZ).

Pytanie nr 7

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dostarczenie i instalację sprzętu w terminie do 25 dni roboczych?

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

W załączeniu przekazuję Arkusz cenowy (stanowiący załącznik nr 1a do SWZ) uwzględniający powyższe odpowiedzi i wprowadzone zmiany.