Załącznik nr 1 do SIWZ

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

I. LICZBA BADAŃ BIOCHEMICZNYCH W CIĄGU 3 LAT

| Lp. | Parametr | Liczba badań |
| --- | --- | --- |
|  | Wapń | 1800 |
|  | Magnez | 1200 |
|  | Żelazo | 3000 |
|  | Mocznik | 4000 |
|  | Kreatynina met. enzymatyczną | 10000 |
|  | Kwas moczowy | 6000 |
|  | HbA1c | 3200 |
|  | Glukoza | 14000 |
|  | Bilirubina całkowita | 1700 |
|  | Cholesterol | 9000 |
|  | Cholesterol HDL | 7500 |
|  | Cholesterol LDL | 7000 |
|  | Triglicerydy | 9000 |
|  | Transaminaza asparginianowa | 7000 |
|  | Transaminaza alaninowa | 9000 |
|  | Kinaza kreatynowa | 700 |
|  | Sód/Potas/Chlorki | 6000/6000/5000 |
|  | Fosfataza alkaliczna | 2000 |
|  | Amylaza | 1500 |
|  | Gamma- glutamylotransferaza | 2500 |
|  | Fosfor | 1700 |
|  | Czynnik reumatoidalny – ilościowo | 1200 |
|  | Białko C-reaktywne – ilościowo | 5000 |
|  | Białko całkowite | 600 |
|  |  | Razem = 125 600 badań |

## 1.Podana ilość oznaczeń biochemicznych uwzględnia kalibracje i badania  kontrolne.

##### 2.Wykonawca powinien obliczyć i wykazać w ofercie odpowiednią  ilość odczynników, kalibratorów i kontroli na 2 poziomach (patologicznym i prawidłowym)  niezbędnych do wykonania oznaczeń  biochemicznych, wskazanych  w powyższej tabeli w okresie 36 miesięcy.

##### 3. Wymagane jest, aby stosowane  odczynniki, kalibratory, materiały kontrolne i materiały

zużywalne pochodziły od jednego producenta lub były dedykowane przez producenta

na oferowany analizator.

II. ZESTAWIENIE PARAMETRÓW GRANICZNYCH DLA ANALIZATORA BIOCHEMICZNEGO

| Lp. | Parametry graniczne | Tak/ Nie* | Opis* |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Analizator nowy 2023 r. wyposażony w przystawkę ISE, wieloparametrowy. Analizator biochemiczny nastołowy. Wykonawca dostarczy stół pod analizator. |  |  |
| 2 | Oprogramowanie sterujące pracą analizatora w języku polskim. |  |  |
| 3 | Wydajność analizatora: minimum 300 testów fotometrycznych na godzinę. |  |  |
| 4 | Analizator biochemiczny pracujący w systemie ”mokrej chemii”. |  |  |
| 5 | Wykorzystywane metody pomiarowe: kinetyczna, punktu końcowego i turbidymetryczna. |  |  |
| 6 | Możliwość wykonywania badań w: surowicy, osoczu i moczu. |  |  |
| 7 | #### Możliwość oznaczania substratów, enzymów i białek specyficznych. |  |  |
| 8 | Kuwety pomiarowe jednorazowego użytku. |  |  |
| 9 | Automatyczny podajnik kuwet pomiarowych. |  |  |
| 10 | Możliwość tworzenia profili zlecanych badań. |  |  |
| 11 | Rotor odczynnikowy chłodzony pozwalający na przechowywanie odczynników na pokładzie analizatora. Ilość miejsc odczynnikowych minimum 40 pozycji. |  |  |
| 12 | Rotor na próbki badane posiada minimum 50 pozycji. Możliwość dodawania próbek bez konieczności przerywania pracy aparatu. |  |  |
| 13 | Wewnętrzne czytniki kodów paskowych dla odczynników oraz próbek pacjenta. |  |  |
| 14 | Możliwość stosowania probówek pierwotnych oraz kubeczków na surowicę. |  |  |
| 15 | Automatyczne rozcieńczanie próbek: wstępne i dodatkowe po przekroczeniu liniowości testu. |  |  |
| 16 | Uzupełnianie odczynników, kalibratorów, kontroli, próbek badanych oraz kuwet w każdej fazie pracy aparatu bez jego zatrzymywania pauza/stop, stand by itp.. |  |  |
| 17 | Graficzna i liczbowa prezentacja wyników kontroli jakości badań (wykresy Levey - Jenningsa ) z zastosowaniem reguł Westgarda. |  |  |
| 18 | Dostarczenie pełnej instrukcji obsługi analizatora i konserwacji w języku polskim (forma pisemna) wraz z dostawą analizatora. |  |  |
| 19 | 1.Dostarczenie ulotek odczynnikowych (forma pisemna). 2.Dostarczenie kart charakterystyki materiałów niebezpiecznych w języku polskim na nośniku cyfrowym (pamięć zewnętrzna lub płyta CD) wraz z dostawą analizatora. |  |  |
| 20 | Analizator, odczynniki oraz materiały kalibracyjne i kontrolne opatrzone znakiem CE. |  |  |
| 21 | Coroczny udokumentowany przegląd serwisowy na koszt Wykonawcy (nieodpłatne materiały serwisowe, kity konserwacyjne itp.). |  |  |
| 22 | Na koszt Wykonawcy wymiana podzespołów w przeglądach serwisowych i w naprawach awaryjnych. |  |  |
| 23 | UPS – podtrzymujący pracę analizatora. |  |  |
| 24 | Szkolenie personelu po instalacji analizatora na koszt Wykonawcy, potwierdzone certyfikatem. |  |  |
| 25 | Niezbędne odczynniki i materiały zużywalne na uruchomienie analizatora (z każdej z metod pomiarowych) na koszt Wykonawcy. |  |  |
| 26 | Czas dostawy odczynników maksymalnie 7 dni roboczych od chwili wpłynięcia zamówienia. |  |  |
| 27 | Czas reakcji serwisu na zgłoszoną awarię - 24 godziny w dni robocze. W przypadku nie usunięcia awarii w tym terminie, bądź przedłużającego się czasu naprawy, Wykonawca pokrywa koszt wykonania oznaczeń w laboratorium zewnętrznym. Wykonawca musi posiadać podpisaną umowę z podwykonawcą (podać dane placówki). |  |  |
| 28 | W przypadku awarii trwającej dłużej niż 5 dni robocze, aparat zastępczy na czas usunięcia awarii. |  |  |
| 29 | Czas dostawy analizatora nie dłuższy niż 2 tygodnie od daty podpisania umowy. |  |  |
| 30 | Wykonawca zapewni na swój koszt podłączenie analizatora biochemicznego do istniejącego w laboratorium systemu informatycznego CENTRUM firmy Marcel. |  |  |
| 31 | Wykonawca przedstawi wraz z ofertą certyfikaty serwisu technicznego i aplikacyjnego (certyfikat producenta) potwierdzające min. 3 letnie doświadczenie w zakresie serwisowania i aplikacji. |  |  |

*- wypełnia Wykonawca

Niespełnienie któregokolwiek z wymaganych parametrów ( brak potwierdzenia) spowoduje odrzucenie oferty bez dalszego rozpatrywania.

III. PARAMETRY OCENIANE

| Lp. | ### Parametr /Warunek | Zakres punktów | Wartość oferowana- opisać* |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Moduł ISE stanowi integralną część analizatora. Wydajność min. 120 testów na godzinę. | TAK- 10 pkt. NIE - 0 pkt. |  |
| 2 | Kontrola zewnątrzlaboratoryjną dla parametrów: CRP, RF, HbA1C i LDL na dwóch poziomach, dwa razy w roku. | TAK - 10pkt. NIE - 0 pkt. |  |
| 3 | Zużycie wody na godzinę pracy analizatora: - poniżej 2,5 litra - powyżej 3,5 litra | Poniżej 2,5 litra/ godz.– 10 pkt. Powyżej 3,5 litra/ godz.– 0 pkt. |  |
| 4 | Wszystkie zbiorniki – na wodę, ścieki, kuwety wbudowane w analizator. | TAK - 10 pkt. NIE - 0 pkt. |  |

*- opisu dokonuje Wykonawca

Załącznik nr 1a - Formularz cenowo-asortymentowy *

### Zapotrzebowanie na odczynniki i materiały niezbędne do wykonania oznaczeń biochemicznych w ciągu 3 lat.

| Nr katal. | ODCZYNNIK / NAZWA TESTU | Ilość badań na 3 lata | Wielkość opakowania | Ilość opak. | Cena opak. netto | VAT | Cena opak. brutto | Wartość zamówienia brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nr katal. | KALIBRATORY | - | Wielkość opakowania | Ilość opak. | Cena opak. netto | VAT | Cena opak. brutto | Wartość zamówienia brutto |
|  |  | - |  |  |  |  |  |  |
|  |  | - |  |  |  |  |  |  |
|  |  | - |  |  |  |  |  |  |
|  |  | - |  |  |  |  |  |  |
| Nr katal. | KONTROLE | - | Wielkość opakowania | Ilość opak. | Cena opak. netto | VAT | Cena opak. brutto | Wartość zamówienia brutto |
|  |  | - |  |  |  |  |  |  |
|  |  | - |  |  |  |  |  |  |
| Nr katal. | MATERIAŁY EKSPLOATACYJNE | - | Wielkość opakowania | Ilość opak. | Cena opak. netto | VAT | Cena opak. brutto | Wartość zamówienia brutto |
|  |  | - |  |  |  |  |  |  |
|  |  | - |  |  |  |  |  |  |
|  |  | - |  |  |  |  |  |  |
|  |  | - |  |  |  |  |  |  |

Razem:

| Nr katal. | DZIERŻAWA | Ilość miesięcy | Dzierżawa miesięczna netto | Dzierżawa miesięczna brutto | VAT | Wartość dzierżawy netto | Wartość dzierżawy brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 36 |  |  |  |  |  |

*- wypełnia Wykonawca