Detektor promieni gamma – szt.1

| L.p. | Parametr | Zakres wymagań | Parametry oferowane |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | System składający się z jednostki centralnej współpracującej z sondą bezprzewodową w technologii Bluetooth | TAK |  |
| 2 | Jednostka centralna zasilana sieciowo posiadająca tryb pracy binarny i dynamiczny | TAK |  |
| 3 | Wybór zakresów energii charakterystycznych dla następujących nuklidów: 99mTc, 111In, 125I, 131I, 57Co, | TAK |  |
| 4 | Zakres mierzonych energii min. 27 – 364 keV | TAK |  |
| 5 | Sygnalizacja pomiaru: dźwiękowa, liczbowa, na wyświetlaczu słupkowym. | TAK |  |
| 6 | Pole odczytowe systemu wyposażone w duży, czytelny wyświetlacz w technologii LED o wysokości cyfr pola odczytu zliczeń minimum 14 mm | TAK |  |
| 7 | Sonda bezprzewodowa osiowo prosta na całej długości z wbudowanym kolimatorem, średnica głowicy 9mm | TAK |  |
| 8 | Obudowa sondy wykonana ze stali nierdzewnej w części aktywnej (pomiarowej) | TAK |  |
| 9 | Sonda bezprzewodowa z kryształem scyntylacyjnym: Tellurek kadmowo-cynkowy (CdZnTe) | TAK |  |
| 10 | Waga sondy bezprzewodowej poniżej 113 g | TAK |  |
| 11 | Sonda bezprzewodowa zasilana bateriami CR123 | TAK |  |
| 12 | System ostrzegania o niskim stanie baterii/naładowania akumulatorów zapewniający min. 30 minut pracy z systemem | TAK |  |
| 13 | Okres gwarancji dla całego systemu – min.24 miesiące | TAK |  |
| 14 | Szkolenie z obsługi systemu w siedzibie Zamawiającego | TAK |  |