## Zał.1A- OPZ- APARAT GŁÓWNY
OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
A. Dzierżawa analizatora głównego wraz z wyposażeniem,serwisem technicznym i aplikacyjnym dzierżawionego analizatora
Zestawienie parametrów granicznych analizatora hematologicznego
Analizator hematologiczny
Przedmiot Zamówienia (Oferowane - nie opcje)…......................................................................................
Producent/Firma ….........................................................................................................................................
Urządzenie typ …..............................................................................................................................................
Rok produkcji ….............................................................................................................................................
Lp. | Parametry graniczne - analizator główny | TAK/NIE
1 | Analizator wyprodukowany nie później niż w 2018 roku
2 | Analizator z automatycznym podajnikiem
3 | Analizator wraz z wyposażeniem umieszczony na stole laboratoryjnym (na kółkach, z szufladami i półkami)
4 | Wyposarzenie analizatora :monitor z ekranem dotykowym sterujący pracą analizatora w zestawie drukarka laserowa, czytnik kodów kreskowych i UPS.
5 | 70% badań wykonywanych na analizatorze głównym
6 | Analizator hematologiczny 5 DIFF oznaczający 30 parametrów morfologii krwi obwodowej.
7 | Wydajność analizatora minimum 100 oznaczeń na godzinę w trybie CBC i CBC+5DIFF.
8 | Analizator posiadający osobny tryb pomiaru dla próbek leukopenicznych z wydłużonym czasem zliczania leukocytów.
9 | Możliwość oznaczeń retikulocytów wraz z dodatkowymi parametrami RET-He, IRF,PLT-O. Podział retikulocytów na 3 populacje w zależności od stopnia dojrzałości.
10 | Oznaczenie NRBC w każdej próbce, zarówno w trybie CBC jaki i CBC+5DIFF, wraz z automatyczną korektą WBC.
11 | Rozdział leukocytów na 5 populacji w oparciu o technologię fluorescencyjną cytometrii przepływowej z użyciem lasera półprzewodnikowego.
12 | Parametry diagnostyczne określające ilościowo stan aktywacji neutrofili oraz limfocytów reaktywnych i syntetyzujących przeciwciała, pomocne w szybkim diagnozowaniu i różnicowaniu stanów zapalnych i infekcji. Parametry te powinny być mierzone z wykorzystaniem fluorescencyjnej cytometrii przepływowej i być dostępne w rutynowym badaniu morfologii(CBC+DIFF)
13 | Możliwość oznaczenia retikulocytów wraz z podziałem wg stopnia dojrzałości i ekwiwalentem hemoglobiny w retikulocycie w pg: możliwość oznaczania płytek optycznych.
14 | Ocena frakcji niedojrzałych granulocytów(promielocyty,mielocyty,metamielocyty) jako odrębnej populacji wyrażonej w wartościach bezwzględnych i procentach(IG%,IG#)-jako parametr diagnostyczny, raportowany na wyniku.
15 | Analizator posiada dodatkową metodę pomiarową umożliwiającą wiarygodną weryfikację podstawowego oznaczenia PLT w przypadku występowania w próbce mikrocytów, fragmentocytów, płytek olbrzymich. Uzyskany wynik płytek mierzonych metodą optyczną, jako parametr diagnostyczny, raportowany na wyniku i przesyłany do laboratoryjnego systemu informatycznego.
16 | Minimalne zakresy liniowości dla próbki pierwotnej, bez wstępnego rozcieńczania: WBC do min. 400 000/ul,RBC do min. 8 mln/ul,PTL do min.5mln/ul.
17 | Analizator pobierający maksymalnie 90ul krwi do wykonania morfologii krwi.
18 | Analizator wyposażony w podajnik na 50 próbek oczekujących na oznaczenie z możliwością ciągłego dokładania nowych próbek.
19 | Możliwość wykonywania próbek typu "mikro".
20 | Pamięć na minimum 10 000 wyników.
21 | Flagowanie wyników patologicznych.
22 | Kontrola poziomu odczynników wraz z graficzna informacją o poziomie ich zużycia. Opakowania zaopatrzone w kody RF do automatycznego wczytywania na pokładzie.
23 | Jeden materiał kontrolny wspólny dla wszystkich parametrów krwi obwodowej w tym RET dla aparatu głównego i zastępczego.
24 | Krew kontrolna w ilości uwzględniającej datę ważności na fiolce.
25 | Zagwarantowana bezpłatna międzynarodowa kontrola jakości zewnątrzlaboratoryjna typu Randox
26 | Wykonawca zapewni możliwość udziału w zewnętrznej kontroli jakości on-line, opartej o materiał do kontroli codziennej, wysyłany automatycznie bezpośrednio z analizatora, dając możliwość uzyskania raportów miesięcznych oraz certyfikatu uczestnictwa.
27 | Oprogramowanie posiadające system kontroli jakości.
28 | Odczynniki, kalibratory, kontrolki oraz materiały zużywalne zgodne z zaleceniami producenta oraz instrukcją obsługi aparatu.
29 | Wszystkie odczynniki muszą pochodzić od jednego producenta.
30 | Oferent zapewni bezpłatny serwis techniczny przeglądy(usuwanie usterek wraz z wymianą części zamiennych), na czas trwania umowy zgodnie z wymogami producenta(minimum 1 przegląd aparatu w ciągu roku).
31 | Możliwość zgłoszenia awarii 24 h na dobę 365 dni w roku, czas oczekiwania na interwencje 4 h w dni robocze.
32 | Serwis techniczny i aplikacyjny bezpłatny w trakcie trwania okresu dzierżawy.
33 | Oferent włączy oferowany analizator do systemu LSI ,HIS posiadanego w laboratorium Zamawiającego. Wymagana dwukierunkowa komunikacja.
34 | Zamawiający wymaga aby wykonawca zapewnił moduł serwisowy do zdalnego dostępu, w celu kontrolowania , serwisowania pracy analizatora oraz wsparcia technicznego i merytorycznego.
35 | Oferent zapewni bezpłatne szkolenie personelu w zakresie obsługi aparatu w siedzibie Zamawiającego
36 | Pokrycie kosztów zewnętrznego szkolenia hematologicznego dla jednej osoby raz w roku
37 | Klimatyzator ścienny dla zapewnienia odpowiednich warunków pracy analizatorów. Po zakończeniu dzierżawy dostawca przekazuje klimatyzator dzierżawcy. Wartość czynszu dzierżawy winna obejmować przekazanie klimatyzatora po zakończeniu okresu dzierżawy.
38 | Lodówka z funkcją chłodzenia i zamrażania z dwoma szufladami o wymiarach około 162x55x63 dla zapewnienia odpowiednich warunków do przechowywania odczynników i kontrolek. Po zakończeniu dzierżawy dostawca przekazuje urządzenie dzierżawcy. Wartość czynszu dzierżawy winna obejmować przekazanie szafy chłodniczej po zakończeniu okresu dzierżawy.
39 | Mikroskop biologiczny typu Olimpus CX33,wyposażony w obiektywy 10x/0.25, 40x/0.65/S, 20x/0,40, port do podłączenia kamery,rewolwer obiektywowy 4 gniazdowy. Po zakończeniu dzierżawy dostawca przekazuje urządzenie dzierżawcy. Wartość czynszu dzierżawy winna obejmować przekazanie mikroskopu po zakończeniu okresu dzierżawy.
40 | Przeniesienie i podłączenie dwóch analizatorów głównego i zastępczego wraz z oprzyrządowaniem (komputery, itp.) we wskazane miejsce w laboratorium po zakończonym remoncie.
41 | Karty charakterystyk substancji niebezpiecznych ujętych w wykazie MZiOS zawartych w odczynnikach (dopuszczalny nośnik elektroniczny)w języku polskim dostarczyć z pierwszą dostawą. W przypadku aktualizacji kart, nowy dokument dostarczyć Zamawiającemu.
42 | Wymagane deklaracje zgodności CE dla aparatu i odczynników w języku polskim - złożyć wraz z ofertą.
43 | Szczegółową instrukcję obsługi aparatu oraz metodyki oznaczeń w języku polskim -dostarczyć wraz z aparatem.
44 | Dzierżawa analizatora
45 | Wymagany dokument potwierdzający przegląd aparatu z aktualną datą.
Uwaga: Parametry graniczne stanowią wymagania, których niespełnienie spowoduje odrzucenie oferty.
Wymóg jest następujący- wszystkie parametry techniczne muszą być spełnione łącznie.
Oświadczamy że oferowany powyżej wyspecyfikowany analizator jest kompletny i będzie gotowy do użytkowania bez dodatkowych zakupów i inwestycji.
podpis kwalifikowany lub zaufany lub osobisty ……………………………………………….

## Zał. 1A- OPZ-APARAT ZASTĘPCZY
OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
B. Dzierżawa analizatora zastępczego wraz z wyposażeniem,serwisem technicznym i aplikacyjnym dzierżawionego analizatora
Zestawienie parametrów granicznych analizatora hematologicznego zastępczego
Analizator hematologiczny
Przedmiot Zamówienia (Oferowane - nie opcje)…......................................................................................
Producent/Firma ….........................................................................................................................................
Urządzenie typ …..............................................................................................................................................
Rok produkcji ….............................................................................................................................................
Lp. | Parametry graniczne - analizator zastępczy | TAK/NIE
1 | Analizator wyprodukowany nie później niż w 2020 roku
2 | Analizator z automatycznym podajnikiem
3 | Analizator wraz z wyposażeniem umieszczony na stole laboratoryjnym (na kółkach, z szufladami i półkami)
4 | Wyposarzenie analizatora :monitor z ekranem dotykowym sterujący pracą analizatora w zestawie drukarka laserowa, czytnik kodów kreskowych i UPS.
5 | 30% badań wykonywanych na analizatorze zastępczym
6 | Wydajność analizatora minimum 100 oznaczeń /godz. w trybie CBC+5DIFF.
7 | Analizator posiadający osobny tryb pomiaru dla próbek leukopenicznych z wydłużonym czasem zliczania leukocytów.
8 | Analizator flaguje wyniki patologiczne oraz podaje komunikaty, które opisują typowe patologie.
9 | Oznaczenie NRBC w każdej próbce, zarówno w trybie CBC jak i CBC+5DIFF, wraz z automatyczną korektą WBC
10 | Objętość aspirowanej próbki maksymalnie 90ul
11 | Osobny tryb do oznaczania płynów z jam ciała.
12 | Parametry obecne na wyniku: WBC,5 parametrowy rozdział krwinek białych wyrażony w %(neutrofile,eozynofile,bazofile,monocyty, limfocyty)oraz RBC,HGB,HCT,MCV,MCH,MCHC,RDW,PLT,MPV.
13 | Analizator oznacza płyny z jam ciała: płyn surowiczy, maziowy i mózgowo-rdzeniowy, płyn otrzewnowy oraz płyny z ciągłej ambulatoryjnej dializy otrzewnowej bez żadnych dodatkowych procedur przygotowawczych poza tą jaka jest stosowana w rutynowych oznaczeniach hematologicznych. Minimalne parametry raportowe na wyniku WBC-BF,RBC-BF,MN(%#),PMN(%#).
14 | Ocena frakcji niedojrzałych granulocytów(promielocyty,mielocyty,metamielocyty) jako odrębnej populacji wyrażonej w wartościach bezwzględnych i procentach(IG%,IG#)-jako parametr diagnostyczny, raportowany na wyniku.
15 | Analizator posiada dodatkową metodę pomiarową umożliwiającą wiarygodną weryfikację podstawowego oznaczenia PLT w przypadku występowania w próbce mikrocytów, fragmentocytów, płytek olbrzymich. Uzyskany wynik płytek mierzonych metodą optyczną, jako parametr diagnostyczny, raportowany na wyniku i przesyłany do laboratoryjnego systemu informatycznego.
16 | Archiwizowanie danych minimum 100 000 wyników (dane numeryczne oraz graficzne dla każdego wyniku).Możliwość automatycznego przeszukiwania bazy danych w celu odnalezienia i porównania wyników wybranego pacjenta.
17 | Krew kontrolna w ilości uwzględniającej datę ważności na fiolce.
18 | Kontrola poziomu odczynników wraz z graficzna informacją o poziomie ich zużycia. Opakowania zaopatrzone w kody RF do automatycznego wczytywania na pokładzie.
19 | Kontrola jakości oparta na wyznaczonych przez producenta dopuszczalnych limitach dla każdej partii materiału kontrolnego z graficzną prezentacją i statystyczną oceną wyników kontroli (wykres Levey - Janningas oraz X-Bar)
20 | Wyposarzenie analizatora :monitor z ekranem dotykowym sterujący pracą analizatora w zestawie drukarka laserowa, czytnik kodów kreskowych i UPS.
21 | Analizator pracujący na tych samych odczynnikach co analizator główny.
22 | Sprzedaż odczynników oraz materiałów zużywalnych niezbędnych do wykonania badań
23 | Wszystkie odczynniki muszą pochodzić od jednego producenta.
24 | Odczynniki i materiały zgodne z zaleceniami producenta oraz instrukcją obsługi aparatu.
25 | Oferent zobowiązuje się włączyć oferowany analizator do systemu LSI ,HIS posiadanego w laboratorium Zamawiającego. Wymagana dwukierunkowa komunikacja.
26 | Zamawiający wymaga aby wykonawca zapewnił moduł serwisowy do zdalnego dostępu, w celu kontrolowania , serwisowania pracy analizatora oraz wsparcia technicznego i merytorycznego.
27 | Oferent zapewni bezpłatny serwis techniczny przeglądy(usuwanie usterek wraz z wymianą części zamiennych), na czas trwania umowy zgodnie z wymogami producenta(minimum 1 przegląd aparatu w ciągu roku).
28 | Możliwość zgłoszenia awarii 24 h na dobę 365 dni w roku, czas oczekiwania na interwencje 4 h w dni robocze.
29 | Oferent zapewni bezpłatne szkolenie personelu w zakresie obsługi aparatu w siedzibie Zamawiającego
30 | Karty charakterystyk substancji niebezpiecznych ujętych w wykazie MZiOS zawartych w odczynnikach (dopuszczalny nośnik elektroniczny)w języku polskim dostarczyć z pierwszą dostawą. W przypadku aktualizacji kart, nowy dokument dostarczyć Zamawiającemu.
31 | Wymagane deklaracje zgodności CE dla aparatu i odczynników w języku polskim - złożyć wraz z ofertą.
32 | Szczegółową instrukcję obsługi aparatu oraz metodyki oznaczeń w języku polskim -dostarczyć wraz z aparatem.
33 | Dzierżawa analizatora
34 | Wymagany dokument potwierdzający przegląd aparatu z aktualną datą.
Uwaga: Parametry graniczne stanowią wymagania, których niespełnienie spowoduje odrzucenie oferty.
Wymóg jest następujący- wszystkie parametry techniczne muszą być spełnione łącznie.
Oświadczamy że oferowany powyżej wyspecyfikowany analizator jest kompletny i będzie gotowy do użytkowania bez dodatkowych zakupów i inwestycji.
podpis kwalifikowany lub zaufany lub osobisty ………………………………………………

## Zał. 1A- Parametry Jakościowe
Parametry jakościowe (techniczne) stanowiące kryterium oceny ofert dotyczące analizatora hematologicznego - głównego
(należy wpisać TAK lub NIE)
Lp. | Parametr Jakościowe | OCENA TAK 20 pkt. NIE 0 pkt.
1 | Objętość próbki badanej(włącznie z objętością martwą),niezbędna do wykonania oznaczenia płynów z jam ciała maksymalnie 300µl
2 | Dodatkowy, osobny tryb pomiaru służący weryfikacji próbek leukpenicznych z możliwością manualnego wyboru tego trybu z oprogramowania analizatora przez użytkownika(wybrane próbki mogą być analizowane w trybie LowWBC w oparciu o decyzję użytkownika, niezależnie od kryteriów/progów ustawionych w analizatorze i bez konieczności ich modyfikacji do tego celu).

## Zał. 1B- Formularz asort.-cen
FORMULARZ ASORTYMENTOWO - CENOWY
C. Dostawa odczynników, materiałów kontrolnych oraz zużywalnych niezbędnych do wykonania badań
Tab.1 Odczynniki potrzebne do wykonania 230 000 morfologii-3 lata, w tym 70% aparat główny 5-Diff i 30% aparat zastępczy 5-Diff
Lp. | Nazwa odczynnika | Całkowita ilość zamawiana | Wielkość opakowania handlowego | Nazwa producenta | Numer katalogowy | Ilość op./3 lata | Cena jednego opak. netto | Stawka VAT | Cena 1 opak. brutto | Wartość netto/3 lata | Wartość brutto/3 lata
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
1
2
3
4
Suma 3-lata odczynniki
Tab.2 Materiały kontrole,kalibratory potrzebne do wykonania 230 000 morfologii-3 lata, w tym 70% aparat główny 5-Diff i 30% aparat zastępczy 5-Diff
Lp. | Nazwa odczynnika | Całkowita ilość zamawiana | Wielkość opakowania handlowego | Nazwa producenta | Numer katalogowy | Ilość op./3 lata | Cena jednego opak. netto | Stawka VAT | Cena 1 opak. brutto | Wartość netto/3 lata | Wartość brutto/3 lata
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
1
2
3
4
Suma 3-lata materiały kontrolne, kalibratory
Tab. 3. Materiały zużywalne konieczne do wykonania 230 000 morfologii - 3 lata, w tym 70% aparat główny 5-Diff i 30%aparat zastępczy 5-Diff
Lp. | Nazwa odczynnika | Całkowita ilość zamawiana | Wielkość opakowania handlowego | Nazwa producenta | Numer katalogowy | Ilość op./3 lata | Cena jednego opak. netto | Stawka VAT | Cena 1 opak. brutto | Wartość netto/3 lata | Wartość brutto/3 lata
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
1
2
3
Suma3-lata materiały zużywalne
A i B. Dzierżawa analizatorów i wyposażenia
Tab. 4. Czynsz dzierżawny
L.p. | Dzierżawa | Ilość sztuk | Ilość opłat | Czynsz dzierżawny netto / 1 m-c | Stawka VAT | Czysz dzierżawny brutto / 1 miesiąc |  | Wartość netto |  | Wartość brutto
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |  | 8 |  | 9
1 | Opłata dzierżawna analizator główny | 1 | 36
2 | Opłata dzierżawna analizator zastępczy | 1 | 36
3 | Lodówka | 1 | 36
4 | Mikroskop | 1 | 36
5 | Klimatyzator | 2 | 36
SUMA
RAZEM WARTOŚĆ OFERTY:
( suma wartości odczynników – Tab. 1, materiałów kontrolnych, kalibratorów – Tab. 2,materiałów zużywalnych -Tab.3 czynszu – Tab. 4) ................................................... PLN brutto
Słownie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .