Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Szpital im. Profesora Zbigniewa Religi

w Słubicach Sp. z o. o.

NIP 598 16 18 971 REGON 080445872 NR R-KU BANKOWEGO 15 8369 0008 0069 5697 2000 0010

Sąd Rejonowy w Zielonej Górze: KRS 0000359690 Wysokość kapitału zakładowego: 2.670.000,00 zł

Słubice, dnia 22.05.2024r.

Do wszystkich zainteresowanych

Dotyczy: postępowania o zamówienie publiczne prowadzonego w trybie w trybie podstawowym na podstawie art. 275 pkt. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2023 poz. 1605 z późn.zm.),  zwanej dalej ustawą Pzp na dostawę sprzętu jednorazowego użytku dla Niepublicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Szpital im. prof. Z. Religi w Słubicach Sp. z o. o.; nr sprawy: ZP/TP/08/24

Na podstawie art. 284 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, w dniu 17-21.05.2024r. do siedziby Zamawiającego wpłynęły wnioski w sprawie wyjaśnienia treści SWZ. W trybie art. 284 ust. 2 ustawy Pzp, Zamawiający udziela następujących odpowiedzi:

Pytanie nr 1

Dotyczy –  pakiet nr 19, pozycja nr 1

Czy Zamawiający dopuści Kaniulę dożylnę  wykonana z biokompatybilnego  PTFE, wyposażona w zastawkę antyzwrotną hamującą wypływ krwi, w 4 paski RTG inkorporowane w materiał cewnika, port boczny kodowany kolorystycznie, wyposażony w zastawkę do wstrzyknięć, samodomykający się korek portu bocznego typu "click. Zawias koreczka ustawiony fabrycznie pod kątem ok. 45 stopni do cewnika co ogranicza możliwość odklejenia kaniuli w czasie otwierania/zamykania, ścięcie igły typu "Back Cut". Bez zawartości lateksu i PVC, logo producenta umieszczone bezpośrednio na kaniuli, skrzydełka z 3 otworami do przyszycia. Wymagane rozmiary i przepływy : 24G/19mm (0,7), 20ml/min; 22G/25mm (0,9) 36ml/min; 20G/32mm (1,1) 60ml/min; 18G/45mm (1,3) 90ml/min; 17G/45mm (1,5) 125ml/min; G16/45mm (1,7) 180ml/min; G14/45mm (2,1) 270ml/min?

Odpowiedź:

Zamawiający wyraża zgodę na powyższe.

Jednocześnie Zamawiający informuje, że w przypadku zaoferowania kaniuli o w/w dopuszczonych parametrach, Wykonawca winien odnotować ten fakt (opisać zaoferowany  asortyment) w dodatku nr 2 do SWZ (załącznik nr 1 do oferty) w tabeli (pod opisem Zamawiającego) z zaznaczeniem, że Zamawiający dopuścił możliwość zaoferowania produktu w odpowiedziach na pytania z dnia 22.05.2024r.

Pytanie nr 2

Dotyczy –  pakiet nr 19, pozycja nr 1

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie kaniuli o poniższym opisie:

Kaniula dożylna z portem i skrzydełkami jednorazowego użytku, nietoksyczne, niepirogenne, do krótkoterminowego użytku sterylizowane tlenkiem etylenu.

Dane techniczne produktu:

- igła wykonana ze stali nierdzewnej

- osłona igły: polipropylen

- cewnik wykonane z teflonu PTFE

- wyposażona w skrzydełka

- z portem bocznym

- 4 linie RTG

- brak lateksu

- nie zawiera ftalanów

- zastawka antyzwrotna

- jałowa, okres trwałości 5 lat

- instrukcja użytkowania w opakowaniu pośrednim 50 szt.

|  | Kaniula |
| --- | --- |
| Rozmiar Gauge | Kolor | Rozmiar (mm.) | Długość (mm.) | Przepływ (ml./min.) |
| 14 | Pomarańczowa | 2.1 | 45 | 270 |
| 16 | Szara | 1.8 | 45 | 200 |
| 17 | Biała | 1.5 | 45 | 140 |
| 18 | Zielona | 1.3 | 45 | 85 |
| 20 | Różowa | 1.1 | 32 | 55 |
| 22 | Niebieska | 0.9 | 25 | 33 |
| 24 | Żółta | 0.7 | 19 | 18 |

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe.

Pytanie nr 3

Dotyczy –  pakiet nr 19, pozycja nr 2

Czy Zamawiający dopuści Kaniulę dożylną  bezpieczna wykonana z wysoce termowrażliwego, biokompatybilnego  PTFE. Zabezpieczenie przed zakłuciem zakrywające światło igły, w celu ochrony przed zachlapaniem krwią (zabezpieczenie igły w postaci osłonki kodowanej kolorystycznie zgodnie z rozmiarem, z automatyczną aktywacją w momencie wycofywania igły). Opakowanie wielowarstwowe nierozerwalne, blister w opakowaniu sztywny, przezroczysty. Kaniula wyposażona w filtr hydrofobowy hamujący wypływ krwi,  w celu uzyskania doskonałej widoczności paski RTG muszą pokrywać min. 80% powierzchni cewnika,  inkorporowane w materiał cewnika. Port boczny kodowany kolorystycznie, wyposażony w zastawkę do wstrzyknięć, samodomykający się korek portu bocznego typu "click", zawias koreczka ustawiony fabrycznie pod kątem ok. 45 stopni do cewnika co ogranicza możliwość odklejenia kaniuli w czasie otwierania/zamykania, ścięcie igły typu "Back Cut". Bez zawartości lateksu i PVC, logo producenta umieszczone bezpośrednio na kaniuli. Wymagane następujące rozmiary i przepływy : 22G/25mm (0,9) 36ml/min; 20G/32mm (1,1) 60ml/min; 18G/33mm (1,3) 90ml/min; 18G/45mm (1,3) 90ml/min; 17G/45mm (1,5) 125ml/min; G16/45mm (1,7) 180ml/min; G14/45mm (2,1) 270ml/min.

Odpowiedź:

Zamawiający wyraża zgodę na powyższe.

Jednocześnie Zamawiający informuje, że w przypadku zaoferowania kaniuli o w/w dopuszczonych parametrach, Wykonawca winien odnotować ten fakt (opisać zaoferowany  asortyment) w dodatku nr 2 do SWZ (załącznik nr 1 do oferty) w tabeli (pod opisem Zamawiającego) z zaznaczeniem, że Zamawiający dopuścił możliwość zaoferowania produktu w odpowiedziach na pytania z dnia 22.05.2024r.

Pytanie nr 4

Dotyczy –  pakiet nr 19, pozycja nr 3

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie kaniuli bezpiecznej  o poniższym opisie:

- igła wykonana ze stali nierdzewnej

- osłona igły: polipropylen

- cewnik wykonane z odpornego na zginanie i biokompatybilnego poliuretanu PUR

- wyposażona w skrzydełka

- wyposażona w koreczek portu górnego barwiony kolorystycznie zależnie od rozmiaru

- z portem bocznym

- 6 linie RTG

- brak lateksu

- nie zawiera ftalanów

- filtr hydrofobowy

- jałowa, okres trwałości 5 lat

- instrukcja użytkowania w opakowaniu pośrednim 50 szt.

dostępne rozmiary:

|  | Kaniula |
| --- | --- |
| Rozmiar Gauge | Kolor | Rozmiar (mm.) | Długość (mm.) | Przepływ (ml./min.) |
| 14 | Pomarańczowa | 2.1 | 45 | 270 |
| 16 | Szara | 1.8 | 45 | 200 |
| 18 | Zielona | 1.3 | 45/32 | 85 |
| 20 | Różowa | 1.1 | 32/25 | 55 |
| 22 | Niebieska | 0.9 | 25 | 33 |
| 24 | Żółta | 0.7 | 19 | 18 |

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe.

Pytanie nr 5

Dotyczy –  pakiet nr 27, pozycja nr 2

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie przyrządu do przetaczania krwi z nazwą producenta na opakowaniu jednostkowym. W przypadku braku akceptacji, prosimy Zamawiającego o medyczne uzasadnienie wymogu loga producenta na przyrządzie.

Odpowiedź:

Zamawiający wyraża zgodę na powyższe, przy zachowaniu pozostałych parametrów opisu.

Jednocześnie Zamawiający informuje, że w przypadku zaoferowania przyrządu o w/w dopuszczonych parametrach, Wykonawca winien odnotować ten fakt (opisać zaoferowany  asortyment) w dodatku nr 2 do SWZ (załącznik nr 1 do oferty) w tabeli (pod opisem Zamawiającego) z zaznaczeniem, że Zamawiający dopuścił możliwość zaoferowania produktu w odpowiedziach na pytania z dnia 22.05.2024r.

Pytanie nr 6

Dotyczy –  pakiet nr 27, pozycja nr 3

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie przyrządu do przetaczania płynów infuzyjnych z nazwą producenta na opakowaniu jednostkowym. W przypadku braku akceptacji, prosimy Zamawiającego o medyczne uzasadnienie wymogu loga producenta na przyrządzie.

Odpowiedź:

Zamawiający wyraża zgodę na powyższe, przy zachowaniu pozostałych parametrów opisu.

Jednocześnie Zamawiający informuje, że w przypadku zaoferowania przyrządu o w/w dopuszczonych parametrach, Wykonawca winien odnotować ten fakt (opisać zaoferowany  asortyment) w dodatku nr 2 do SWZ (załącznik nr 1 do oferty) w tabeli (pod opisem Zamawiającego) z zaznaczeniem, że Zamawiający dopuścił możliwość zaoferowania produktu w odpowiedziach na pytania z dnia 22.05.2024r.

Pytanie nr 7

Dotyczy –  pakiet nr 28, pozycja nr 6

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie worka do godzinowej zbiórki moczu o poniższym opisie:

- jałowy worek do zbiórki moczu jednorazowego użytku

- pakowany pojedynczo w opakowanie blister

- pośrednie pakowanie po 10 szt. w opakowaniu foliowym

- pojemność worka  2 600 ml, skalowany co 100ml

- pojemność komory pomiarowej 500 ml,

- skalowana komory: co 1ml od 4 do 50ml;

co 5ml od 50 do 150ml; co 10ml od 150 do 500ml

- odpowietrznik z hydrofobowym filtrem (w worku)

- system By-Pass zapobiega przepełnieniu

- zawór anty-zwrotny (pomiędzy komorą pomiarową a drenem)

- zawór dolny typu T podwieszany ku górze w zakładce

- zacisk ślizgowy (klamra zaciskowa)

- bezigłowy port do pobierania próbek

- możliwość podwieszenia na min. 2 sposoby (wieszak i sznurki mocujące)

- tylna biała ściana umożliwiająca lepszą wizualizację wypełnienia worka

- dren jednoświatłowy o  długości 120 cm, wzmacniany antyzgięciowo na odcinku 25mm.

- opakowanie jednostkowe: 1 szt. blister pack?

Odpowiedź:

Zamawiający wyraża zgodę na powyższe.

Jednocześnie Zamawiający informuje, że w przypadku zaoferowania worka o w/w dopuszczonych parametrach, Wykonawca winien odnotować ten fakt (opisać zaoferowany  asortyment) w dodatku nr 2 do SWZ (załącznik nr 1 do oferty) w tabeli (pod opisem Zamawiającego) z zaznaczeniem, że Zamawiający dopuścił możliwość zaoferowania produktu w odpowiedziach na pytania z dnia 22.05.2024r.

Pytanie nr 8

Dotyczy –  pakiet nr 48, pozycja nr 1

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie czepka medycznego (beretu) z włókniny polipropylenowej o gramaturze 12g/m2 ?

Odpowiedź:

Zamawiający wyraża zgodę na powyższe.

Jednocześnie Zamawiający informuje, że w przypadku zaoferowania czepka o w/w dopuszczonych parametrach, Wykonawca winien odnotować ten fakt (opisać zaoferowany  asortyment) w dodatku nr 2 do SWZ (załącznik nr 1 do oferty) w tabeli (pod opisem Zamawiającego) z zaznaczeniem, że Zamawiający dopuścił możliwość zaoferowania produktu w odpowiedziach na pytania z dnia 22.05.2024r.

Pytanie nr 9

Dotyczy –  pakiet nr 56, pozycja nr 1k

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie igły w rozmiarze 1,1x25 mm?

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe. Zamawiający wymaga zgodnie z SWZ.

Pytanie nr 10

Dotyczy –  pakiet nr 58, pozycja nr 2-5

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie strzykawek dwuczęściowych zamiast trzyczęściowych, pozostałe parametry zgodne z SWZ?

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe. Zamawiający wymaga zgodnie z SWZ.

Pytanie nr 11

Dotyczy –  pakiet nr 58, pozycja nr 6-8

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie strzykawek z rozszerzoną skalą 50(60) ml?

Odpowiedź:

Zamawiający wyraża zgodę na powyższe przy zachowaniu pozostałych parametrów opisu.

Jednocześnie Zamawiający informuje, że w przypadku zaoferowania worka o w/w dopuszczonych parametrach, Wykonawca winien odnotować ten fakt (opisać zaoferowany  asortyment) w dodatku nr 2 do SWZ (załącznik nr 1 do oferty) w tabeli (pod opisem Zamawiającego) z zaznaczeniem, że Zamawiający dopuścił możliwość zaoferowania produktu w odpowiedziach na pytania z dnia 22.05.2024r.

Pytanie nr 12

Dotyczy –  pakiet nr 59, pozycja nr 3

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie zestawu do lewatywy o poniższym opisie:

- worek o pojemności 1750 ml

- skalowany co 100 ml między 100ml a 1700ml

- w zestawie w opakowaniu:

podkład  42x45 cm

woreczek z mydłem z gliceryną i olejkami

para rękawic foliowych

dren o długości 145 cm

- końcówka otwarta z jednym otworem bocznym, nawilżona z osłonką

- zacisk przesuwny

- nie zawiera lateksu

- sterylizowany tlenkiem etylenu

- jednorazowego użytku

- opakowanie jednostkowe: 1 szt. folia?

Odpowiedź:

Zamawiający wyraża zgodę na powyższe.

Jednocześnie Zamawiający informuje, że w przypadku zaoferowania worka o w/w dopuszczonych parametrach, Wykonawca winien odnotować ten fakt (opisać zaoferowany  asortyment) w dodatku nr 2 do SWZ (załącznik nr 1 do oferty) w tabeli (pod opisem Zamawiającego) z zaznaczeniem, że Zamawiający dopuścił możliwość zaoferowania produktu w odpowiedziach na pytania z dnia 22.05.2024r.

Pytanie nr 13

Dotyczy –  pakiet nr 59, pozycja nr 5

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie produktu o poniższym opisie:

- zestaw do pobierania próbek w postaci płynów do badań np. z wydzieliny oskrzelowej przy  badaniu bronchoskopowym - w jego skład wchodzi:

- pojemnik 25 ml,  skalowany co 1 ml, zakrętka z końcówkami dł. 37 i 39 cm, dodatkowa zakrętka    zabezpieczająca pojemnik, dren zakończony końcówką z kontrolą siły ssania, etykieta  samoprzylepna

- niepirogenny, nietoksyczny

- nie zawiera ftalanów

- sterylizowany tlenkiem etylenu

- jednorazowego użytku

- opakowanie jednostkowe: 1 szt. blister-pack?

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe. Zamawiający wymaga zgodnie z SWZ.

Pytanie nr 14

Dotyczy –  pakiet nr 59, pozycja nr 6

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie wzierników do otoskopu w rozmiarze 2,5 mm?

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe. Zamawiający wymaga zgodnie z SWZ.

Pytanie nr 15

Dotyczy –  pakiet nr 60, pozycja nr 4

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie drenu Kehr o długości ramion 20/40 cm?

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe. Zamawiający wymaga zgodnie z SWZ.

Pytanie nr 16

Dotyczy –  pakiet nr 65, pozycja nr 4

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie sterylnych butelek o pojemnościach: 250 ml oraz 400 ml?

Odpowiedź:

Zamawiający wyraża zgodę na powyższe.

Jednocześnie Zamawiający informuje, że w przypadku zaoferowania butelek o w/w dopuszczonych parametrach, Wykonawca winien odnotować ten fakt (opisać zaoferowany  asortyment) w dodatku nr 2 do SWZ (załącznik nr 1 do oferty) w tabeli (pod opisem Zamawiającego) z zaznaczeniem, że Zamawiający dopuścił możliwość zaoferowania produktu w odpowiedziach na pytania z dnia 22.05.2024r.

Pytanie nr 17

Dotyczy –  pakiet nr 65, pozycja nr 4

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie butelek mikrobiologicznie czystych?

Odpowiedź:

Zamawiający wyraża zgodę na powyższe.

Jednocześnie Zamawiający informuje, że w przypadku zaoferowania butelek o w/w dopuszczonych parametrach, Wykonawca winien odnotować ten fakt (opisać zaoferowany  asortyment) w dodatku nr 2 do SWZ (załącznik nr 1 do oferty) w tabeli (pod opisem Zamawiającego) z zaznaczeniem, że Zamawiający dopuścił możliwość zaoferowania produktu w odpowiedziach na pytania z dnia 22.05.2024r.

Pytanie nr 18

Dotyczy –  pakiet nr 68, pozycja nr 3

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie elektrod w rozmiarze 36x48mm?

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe. Zamawiający wymaga zgodnie z SWZ.

Pytanie nr 19

Dotyczy –  pakiet nr 68, pozycja nr 3

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie elektrod w rozmiarze 42x56mm?

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe. Zamawiający wymaga zgodnie z SWZ.

Pytanie nr 20

Dotyczy –  pakiet nr 68, pozycja nr 6

1. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie elektrod w rozmiarze 42x56mm?

2. Prosimy o potwierdzenie, że zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/745 z dnia 5 kwietnia 2017 r. w sprawie wyrobów medycznych (Medical Devices Regulation) MDR, art. 14, pkt 3 Zamawiający wymaga aby dostawy do jego jednostki były realizowane zgodnie z warunkami określonymi przez producenta?

Prosimy o potwierdzenie, że zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 27 października 2022 r. w sprawie podstawowych warunków prowadzenia apteki, § 13.1 pkt. g, Zamawiający kontroluje warunki, w jakich odbywał się transport wyrobów medycznych, tj. sprawdza m.in. temperaturę przestrzeni ładunkowej pojazdu, którym wykonano dostawę? W przypadku negatywnej odpowiedzi prosimy o wyjaśnienie dlaczego Zamawiający nie stosuje się do obowiązujących przepisów prawa.

Prosimy o wyjaśnienie, czy w świetle obowiązujących przepisów prawa, tj. Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/745 z dnia 5 kwietnia 2017 r. w sprawie wyrobów medycznych (Medical Devices Regulation) MDR oraz Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 27 października 2022 r. w sprawie podstawowych warunków prowadzenia apteki, Zamawiający wymaga realizacji dostaw wyłącznie środkami transportu posiadającymi możliwość dokumentacji temperatury z przestrzeni ładunkowej?

Odpowiedź:

1. Zamawiający wymaga zgodnie z SWZ.

2. Zamawiający wymaga zgodnie z SWZ.

Zgodnie z zapisami SWZ, warunkiem wymaganym jest dostarczenie asortymentu na koszt i ryzyko Wykonawcy do apteki Zamawiającego (Wykonawca składa oświadczenie w tym zakresie na formularzu ofertowym). Na Wykonawcy ciąży zatem obowiązek dostawy towaru zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Pytanie nr 21

Dotyczy –  pakiet nr 57, pozycja nr 1

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dopuszczenie jako równoważny filtr oddechowy, pediatryczny bakteryjno-wirusowy elektrostatyczny o następujących parametrach :

- Opór przepływu przy 30l /min 0,7 cm H2O

- Objętość oddechowa VT 150 - 1200 ml

- Masa 19 g

- Przestrzeń martwa 35 ml

- Skuteczność filtracji bakteryjnej 99,9999%

- Skuteczność filtracji wirusowej 99,999%

- Złącza 22M/15F-22F/15M

- Port kapno z koreczkiem zabezpieczającym

- Sterylny

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe.

Zamawiający wymaga zgodnie z zapisami SWZ lub produktów równoważnych, dopuszczonych na etapie wyjaśniania treści SWZ.

Pytanie nr 22

Dotyczy –  pakiet nr 57, pozycja nr 5

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dopuszczenie jako równoważny układ oddechowy z dodatkowo rurą o dł. 80cm ? Pozostałe parametry zgodnie z SWZ.

Odpowiedź:

Zamawiający wyraża zgodę na powyższe przy zachowaniu pozostałych parametrów opisu.

Jednocześnie Zamawiający informuje, że w przypadku zaoferowania butelek o w/w dopuszczonych parametrach, Wykonawca winien odnotować ten fakt (opisać zaoferowany  asortyment) w dodatku nr 2 do SWZ (załącznik nr 1 do oferty) w tabeli (pod opisem Zamawiającego) z zaznaczeniem, że Zamawiający dopuścił możliwość zaoferowania produktu w odpowiedziach na pytania z dnia 22.05.2024r.

Pytanie nr 23

Dotyczy –  pakiet nr 47, pozycja nr 1-12

Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania narzędzi chirurgicznych jednorazowego użytku posiadających oznaczenie jednorazowości (symbol graficzny) naniesione w sposób trwały                              i nieusuwalny przynajmniej z jednej strony narzędzia oraz dodatkowo w części chwytnej oznaczenie kolorystyczne naniesione w sposób widoczny po obu stronach narzędzia?

Odpowiedź:

Zamawiający wyraża zgodę na powyższe przy zachowaniu pozostałych parametrów opisu.

Jednocześnie Zamawiający informuje, że w przypadku zaoferowania narzędzi o w/w dopuszczonych parametrach, Wykonawca winien odnotować ten fakt (opisać zaoferowany  asortyment) w dodatku nr 2 do SWZ (załącznik nr 1 do oferty) w tabeli (pod opisem Zamawiającego) z zaznaczeniem, że Zamawiający dopuścił możliwość zaoferowania produktu w odpowiedziach na pytania z dnia 22.05.2024r.

Pytanie nr 24

Dotyczy –  pakiet nr 47, pozycja nr 13

Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania igły kulkowej wykonanej ze stali nierdzewnej oraz poliwęglanu (końcówka „luer lock”), posiadającej okres przechowywania produktu sterylnego – min. 3 lata?

Odpowiedź:

Zamawiający wyraża zgodę na powyższe przy zachowaniu pozostałych parametrów opisu.

Jednocześnie Zamawiający informuje, że w przypadku zaoferowania igły o w/w dopuszczonych parametrach, Wykonawca winien odnotować ten fakt (opisać zaoferowany  asortyment) w dodatku nr 2 do SWZ (załącznik nr 1 do oferty) w tabeli (pod opisem Zamawiającego) z zaznaczeniem, że Zamawiający dopuścił możliwość zaoferowania produktu w odpowiedziach na pytania z dnia 22.05.2024r.

Pytanie nr 25

Dotyczy –  pakiet nr 11

Czy zmawiający dopuści lusterka medyczne sterylne, lusterko służące do diagnostyki jamy ustnej pacjenta, posiada gładkie brzegi , które nie powodują uszkodzeń wewnętrznej części jamy ustnej, rączka lusterka posiada 4 mm chropowatą powierzchnię, która ułatwia trzymanie narzędzia i nie pozwala na wyślizgnięcie z dłoni lekarza, średnica lusterka 22mm, średnica powierzchni lustrzanej 19 mm, wykonane z ABS, nie zawiera latexu, długość rączki 165 mm, pakowane w papier-folia?

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe. Zamawiający wymaga zgodnie z SWZ.

Pytanie nr 26

Dotyczy –  pakiet nr 19, pozycja nr 4

Czy zamawiający wydzieli poz.4 do osobnego pakietu, takie rozwiązanie pozwoli na złożenie konkurencyjnej oferty. Racjonalne wydatkowanie publicznych pieniędzy jest dla Zamawiającego priorytetem, a podział pakietu to umożliwia. Złożenie ofert przez różne firmy pozwoli Zamawiającemu na dokonanie wyboru oferty zgodnej z zapisami SIWZ oraz zasadami uczciwej konkurencji w myśl ustawy PZP, gdyż większa liczba oferentów stwarza większe możliwości wyboru.

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie wyceny za najmniejsze opakowanie handlowe 100 szt. z przeliczeniem ilości z zaokrągleniem w górę do pełnych opakowań.

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na wydzielenie wskazanej pozycji do odrębnego pakietu.

Zamawiający nie ma technicznej możliwości edycji ogłoszenia o zamówieniu w zakresie rozszerzenia ilości zadań/ pakietów.

Zamawiający dopuszcza możliwość wyceny opakowania a’100 szt., przy odpowiednim przeliczeniu szacowanego zapotrzebowania. Wykonawca winien również wskazać (pod opisem Zamawiającego), że zaoferowano produkt pakowany a’100 szt. oraz zmienić jednostkę miary (j.m.) ze sztuk (szt.) na opakowania (op.).

Pytanie nr 27

Dotyczy –  pakiet nr 26, pozycja nr 8

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie wyceny za najmniejsze opakowanie handlowe 144 szt. z przeliczeniem ilości z zaokrągleniem w górę do pełnych opakowań.

Odpowiedź:

Zamawiający wyraża zgodę na wycenę produktu w opakowaniach a’144 z odpowiednim przeliczeniem ilości, tj. z zaokrągleniem w górę do pełnych opakowań (13,8889 = 14 opakowań).

W przypadku zaoferowania produktu w opakowaniach a’144, Wykonawca winien wskazać sposób pakowania w tabeli pod opisem zamawiającego oraz zmienić jednostkę miary (j.m.) ze sztuk (szt.) na opakowania (op.).

Pytanie nr 28

Dotyczy –  pakiet nr 26, pozycja nr 9

Czy zmawiający dopuści lusterka medyczne sterylne, lusterko służące do diagnostyki jamy ustnej pacjenta, posiada gładkie brzegi , które nie powodują uszkodzeń wewnętrznej części jamy ustnej, rączka lusterka posiada 4 mm chropowatą powierzchnię, która ułatwia trzymanie narzędzia i nie pozwala na wyślizgnięcie z dłoni lekarza, średnica lusterka 22mm, średnica powierzchni lustrzanej 19 mm, wykonane z ABS, nie zawiera latexu, długość rączki 165 mm, pakowane w papier-folia?

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe. Zamawiający wymaga zgodnie z SWZ.

Pytanie nr 29

Dotyczy –  pakiet nr 27, pozycja nr 2

Prosimy aby zamawiający dopuścił przyrządy bez nazwy występującej bezpośrednio na przyrządzie. Takie rozwiązanie nie ma wpływu na jakość produktu oraz jego cechy użytkowe. Natomiast pełną identyfikację zapewnia oznakowanie na opakowaniu indywidualnym, opakowanie posiada nazwę producenta, podstawowe dane techniczne przyrządu oraz poglądowa (obrazkowa) instrukcja użycia.

Czy zamawiający wymaga zaoferowania przyrządu do przetaczania krwii bez ftalanów z informacją na etykiecie w formie symbolu (normy zharmonizowanej ) potwierdzającą brak zawartości ftalanów?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza produkt bez nazwy występującej bezpośrednio na przyrządzie, z pełną identyfikacją na opakowaniu indywidualnym. Informacja na etykiecie w formie symbolu (normy zharmonizowanej) potwierdzająca brak zawartości ftalanów nie jest wymagana (w sytuacji odwrotnej - jeśli produkt zawierałby ftalany - wówczas jest obowiązek znakowania).

Pytanie nr 30

Dotyczy –  pakiet nr 27, pozycja nr 3

1. Czy Zamawiający dopuści IS bez ftalanów, jałowy, niepirogenny, nietoksyczny, grawitacyjny, z ostra igłą biorcza dwukanałową, trójpłaszczyznową – w kolorze białym, wykonana ze wzmocnionego ABS - odpowietrznik z filtrem przeciwbakteryjnym zamykany niebieską klapką - przezroczysta średnio twarda komora kroplowa 20 kropli = 1 ml+/-0,1 ml, długość całkowita komory kroplowej 62 mm, długość części wykonanej z przeźroczystego PVC 55 mm , z filtrem filtr płynu o wielkości oczek 15µm, rolkowy regulator przepływu - łącznik LUER-LOCK z osłonką - opakowanie jednostkowe typu blister papier -folia - sterylizowany tlenkiem etylenu, długość drenu 150 cm, sterylizacja EO, objętość komory kroplowej: 10,56 cm3 (dł komory 6 cm, promień 0,75 cm)?

2. Czy zamawiający wymaga zaoferowania przyrządu do przetaczania bez ftalanów z informacją na etykiecie w formie symbolu (normy zharmonizowanej ) potwierdzającą brak zawartości ftalanów?

3. Czy Zamawiający dopuści przyrząd do przetaczania płynów infuzyjnych bez dodatkowego zaczepu na zacisku rolkowym i miejsca na umieszczenie igły biorczej, natomiast kolec igły biorczej posiada osłonę z tworzywa sztucznego?

4. Prosimy aby zamawiający dopuścił przyrządy bez nazwy występującej bezpośrednio na przyrządzie. Takie rozwiązanie nie ma wpływu na jakość produktu oraz jego cechy użytkowe. Natomiast pełną identyfikację zapewnia oznakowanie na opakowaniu indywidualnym, opakowanie posiada nazwę producenta, podstawowe dane techniczne przyrządu oraz poglądowa (obrazkowa) instrukcja użycia.

Odpowiedź:

1. Zamawiający dopuszcza w/w produkt.

2. Informacja na etykiecie w formie symbolu (normy zharmonizowanej) potwierdzająca brak zawartości ftalanów nie jest wymagana (w sytuacji odwrotnej - jeśli produkt zawierałby ftalany - wówczas jest obowiązek znakowania).

3. Zamawiający wymaga zgodnie z SWZ lub zaoferowania produktów równoważnych, dopuszczonych na etapie wyjaśniania treści SWZ.

4. Zamawiający wyraża zgodę na powyższe, tj. dopuszcza produkt bez nazwy występującej bezpośrednio na przyrządzie.

Pytanie nr 31

Dotyczy –  pakiet nr 28, pozycja nr 1-2

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie wyceny za najmniejsze opakowanie handlowe 100 szt. z przeliczeniem ilości z zaokrągleniem w górę do pełnych opakowań.

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza możliwość wyceny opakowania a’100 szt., przy odpowiednim przeliczeniu szacowanego zapotrzebowania. Wykonawca winien również wskazać (pod opisem Zamawiającego), że zaoferowano produkt pakowany a’100 szt. oraz zmienić jednostkę miary (j.m.) ze sztuk (szt.) na opakowania (op.).

Pytanie nr 32

Dotyczy –  pakiet nr 28, pozycja nr 4

1. Czy zamawiający dopuści dren o długości 90 cm?

2. Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie wyceny za najmniejsze opakowanie handlowe 10 szt. z przeliczeniem ilości z zaokrągleniem w górę do pełnych opakowań.

3. Czy zamawiający wydzieli poz.1-4 do osobnego pakietu, takie rozwiązanie pozwoli na złożenie konkurencyjnej oferty. Racjonalne wydatkowanie publicznych pieniędzy jest dla Zamawiającego priorytetem, a podział pakietu to umożliwia. Złożenie ofert przez różne firmy pozwoli Zamawiającemu na dokonanie wyboru oferty zgodnej z zapisami SIWZ oraz zasadami uczciwej konkurencji w myśl ustawy PZP, gdyż większa liczba oferentów stwarza większe możliwości wyboru.

Odpowiedź:

1. Zamawiający nie dopuszcza drenu o długości 90 cm.

2. Zamawiający dopuszcza możliwość wyceny opakowania a’10 szt., przy odpowiednim przeliczeniu szacowanego zapotrzebowania. Wykonawca winien również wskazać (pod opisem Zamawiającego), że zaoferowano produkt pakowany a’10 szt. oraz zmienić jednostkę miary (j.m.) ze sztuk (szt.) na opakowania (op.).

3. Zamawiający nie wyraża zgody na wydzielenie wskazanych pozycji do odrębnego pakietu.

Zamawiający nie ma technicznej możliwości edycji ogłoszenia o zamówieniu w zakresie rozszerzenia ilości zadań/ pakietów

Pytanie nr 33

Dotyczy –  pakiet nr 48, pozycja nr 1

1. Czy zamawiający dopuści czepek medyczny jednorazowy, niesterylny, typu "beret", wykończony nieuciskającą gumką, wykonany z włókniny polipropylenowej, gramaturze minimum 16g/m 2, pakowane w foliowe?

2. Czy zamawiający wydzieli poz.1 do osobnego pakietu, takie rozwiązanie pozwoli na złożenie konkurencyjnej oferty. Racjonalne wydatkowanie publicznych pieniędzy jest dla Zamawiającego priorytetem, a podział pakietu to umożliwia. Złożenie ofert przez różne firmy pozwoli Zamawiającemu na dokonanie wyboru oferty zgodnej z zapisami SIWZ oraz zasadami uczciwej konkurencji w myśl ustawy PZP, gdyż większa liczba oferentów stwarza większe możliwości wyboru

Odpowiedź:

1. Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe.

2. Zamawiający nie wyraża zgody na wydzielenie wskazanej pozycji do odrębnego pakietu.

Zamawiający nie ma technicznej możliwości edycji ogłoszenia o zamówieniu w zakresie rozszerzenia ilości zadań/ pakietów

Pytanie nr 34

Dotyczy –  pakiet nr 58, pozycja nr 9-10

Czy zamawiający wydzieli poz.9-10 do osobnego pakietu, takie rozwiązanie pozwoli na złożenie konkurencyjnej oferty. Racjonalne wydatkowanie publicznych pieniędzy jest dla Zamawiającego priorytetem, a podział pakietu to umożliwia. Złożenie ofert przez różne firmy pozwoli Zamawiającemu na dokonanie wyboru oferty zgodnej z zapisami SIWZ oraz zasadami uczciwej konkurencji w myśl ustawy PZP, gdyż większa liczba oferentów stwarza większe możliwości wyboru.

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na wydzielenie wskazanej pozycji do odrębnego pakietu.

Zamawiający nie ma technicznej możliwości edycji ogłoszenia o zamówieniu w zakresie rozszerzenia ilości zadań/ pakietów

Pytanie nr 35

Dotyczy –  pakiet nr 58, pozycja nr 1-2

Czy zamawiający wydzieli poz.1-2 do osobnego pakietu, takie rozwiązanie pozwoli na złożenie konkurencyjnej oferty. Racjonalne wydatkowanie publicznych pieniędzy jest dla Zamawiającego priorytetem, a podział pakietu to umożliwia. Złożenie ofert przez różne firmy pozwoli Zamawiającemu na dokonanie wyboru oferty zgodnej z zapisami SIWZ oraz zasadami uczciwej konkurencji w myśl ustawy PZP, gdyż większa liczba oferentów stwarza większe możliwości wyboru.

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na wydzielenie wskazanej pozycji do odrębnego pakietu.

Zamawiający nie ma technicznej możliwości edycji ogłoszenia o zamówieniu w zakresie rozszerzenia ilości zadań/ pakietów.

Pytanie nr 36

Dotyczy –  pakiet nr 61, pozycja nr 1-2

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie wyceny za najmniejsze opakowanie handlowe 100 szt. z przeliczeniem ilości z zaokrągleniem w górę do pełnych opakowań

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza możliwość wyceny opakowania a’100 szt., przy odpowiednim przeliczeniu szacowanego zapotrzebowania. Wykonawca winien również wskazać (pod opisem Zamawiającego), że zaoferowano produkt pakowany a’100 szt. oraz zmienić jednostkę miary (j.m.) ze sztuk (szt.) na opakowania (op.).

Pytanie nr 37

Dotyczy –  pakiet nr 29, pozycja nr 1-2

Czy Zamawiający wymaga cewników o powierzchni zmrożonej, nieprzywierających z nadrukowaną informacją o długości, rozmiarze oraz producencie na cewniku pod konektorem?

Odpowiedź:

Zamawiający wymaga zgodnie z SWZ lub zaoferowania produktów równoważnych, dopuszczonych na etapie wyjaśniania treści SWZ.

Pytanie nr 38

Dotyczy –  pakiet nr 27, pozycja nr 2-3

Proszę o dopuszczenie przyrządu z logo identyfikującym przyrząd bezpośrednio na przyrządzie zamiast logo producenta.

Odpowiedź:

Zamawiający wyraża zgodę na powyższe przy zachowaniu pozostałych parametrów opisu.

Jednocześnie Zamawiający informuje, że w przypadku zaoferowania produktu o w/w dopuszczonych parametrach, Wykonawca winien odnotować ten fakt (opisać zaoferowany  asortyment) w dodatku nr 2 do SWZ (załącznik nr 1 do oferty) w tabeli (pod opisem Zamawiającego) z zaznaczeniem, że Zamawiający dopuścił możliwość zaoferowania produktu w odpowiedziach na pytania z dnia 22.05.2024r.

Pytanie nr 39

Dotyczy –  pakiet nr 29, pozycja nr 1

Proszę o dopuszczenie cewnika nr 10 o długości 60 cm.

Odpowiedź:

Zamawiający wyraża zgodę na powyższe przy zachowaniu pozostałych parametrów opisu.

Jednocześnie Zamawiający informuje, że w przypadku zaoferowania produktu o w/w dopuszczonych parametrach, Wykonawca winien odnotować ten fakt (opisać zaoferowany  asortyment) w dodatku nr 2 do SWZ (załącznik nr 1 do oferty) w tabeli (pod opisem Zamawiającego) z zaznaczeniem, że Zamawiający dopuścił możliwość zaoferowania produktu w odpowiedziach na pytania z dnia 22.05.2024r.

Pytanie nr 40

Dotyczy –  pakiet nr 29, pozycja nr 4

Proszę o dopuszczenie drenu o długości 200 cm.

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe.

Pytanie nr 41

Dotyczy –  pakiet nr 29, pozycja nr 4

Proszę o dopuszczenie drenu o długości 500 cm.

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe. Zamawiający wymaga zgodnie z SWZ.

Pytanie nr 42

Dotyczy –  pakiet nr 48, pozycja nr 1

Proszę o dopuszczenie czepków pakowanych po 100 sztuk w folię.

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza możliwość wyceny opakowania a’100 szt. w folię, przy odpowiednim przeliczeniu szacowanego zapotrzebowania. Wykonawca winien również wskazać (pod opisem Zamawiającego), że zaoferowano produkt pakowany a’100 szt. oraz zmienić jednostkę miary (j.m.) ze sztuk (szt.) na opakowania (op.).

Pytanie nr 43

Dotyczy –  pakiet nr 52, pozycja nr 1-2

Proszę o dopuszczenie przedłużaczy o długości 150 cm.

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe.

Pytanie nr 44

Dotyczy –  pakiet nr 52, pozycja nr 3-4

Proszę o doprecyzowanie, czy Zamawiający oczekuje kraników z optycznym i wyczuwalnym identyfikatorem pozycji ?

Odpowiedź:

Zamawiający wymaga zgodnie z opisem przedstawionym w dodatku nr 2 do SWZ, natomiast dopuszcza w/w rozwiązanie.

Jednocześnie Zamawiający informuje, że w przypadku zaoferowania produktu o w/w dopuszczonych parametrach, Wykonawca winien odnotować ten fakt (opisać zaoferowany  asortyment) w dodatku nr 2 do SWZ (załącznik nr 1 do oferty) w tabeli (pod opisem Zamawiającego) z zaznaczeniem, że Zamawiający dopuścił możliwość zaoferowania produktu w odpowiedziach na pytania z dnia 22.05.2024r.

Pytanie nr 45

Dotyczy –  pakiet nr 52, pozycja nr 3-4

Proszę o doprecyzowanie, czy Zamawiający oczekuje kraników zabezpieczonych koreczkami z trzpieniem poniżej własnej krawędzi?

Odpowiedź:

Zamawiający nie określił w/w zapisu w opisie przedmiotu zamówienia, natomiast dopuszcza możliwość zaoferowania kraników zabezpieczonych koreczkami z trzpieniem poniżej własnej krawędzi.

Jednocześnie Zamawiający informuje, że w przypadku zaoferowania produktu o w/w dopuszczonych parametrach, Wykonawca winien odnotować ten fakt (opisać zaoferowany  asortyment) w dodatku nr 2 do SWZ (załącznik nr 1 do oferty) w tabeli (pod opisem Zamawiającego) z zaznaczeniem, że Zamawiający dopuścił możliwość zaoferowania produktu w odpowiedziach na pytania z dnia 22.05.2024r.

Pytanie nr 46

Dotyczy –  pakiet nr 52, pozycja nr 5

Proszę o dopuszczenie potrójnego portu o długości całkowitej 9 cm.

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe. Zamawiający wymaga zgodnie z SWZ.

Pytanie nr 47

Dotyczy –  pakiet nr 52, pozycja nr 5

Proszę o dopuszczenie potrójnego portu z jedną średnicą drenu.

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe. Zamawiający wymaga zgodnie z SWZ.

Pytanie nr 48

Dotyczy –  pakiet nr 52, pozycja nr 6

Proszę o dopuszczenie potu z przezroczystą membraną zapewniającą lepszą widoczność płynu.

Odpowiedź:

Zamawiający wyraża zgodę na powyższe przy zachowaniu pozostałych parametrów opisu.

Jednocześnie Zamawiający informuje, że w przypadku zaoferowania produktu o w/w dopuszczonych parametrach, Wykonawca winien odnotować ten fakt (opisać zaoferowany  asortyment) w dodatku nr 2 do SWZ (załącznik nr 1 do oferty) w tabeli (pod opisem Zamawiającego) z zaznaczeniem, że Zamawiający dopuścił możliwość zaoferowania produktu w odpowiedziach na pytania z dnia 22.05.2024r.

Pytanie nr 49

Dotyczy –  pakiet nr 56, pozycja nr 2

Proszę o wydzielenie w/w pozycji do osobnego pakietu.

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na wydzielenie wskazanej pozycji do odrębnego pakietu.

Zamawiający nie ma technicznej możliwości edycji ogłoszenia o zamówieniu w zakresie rozszerzenia ilości zadań/ pakietów.

Pytanie nr 50

Dotyczy –  pakiet nr 58, pozycja nr 6-7

Proszę o dopuszczenie strzykawek bez wcięcia w tłoku i kołnierza stabilizującego, gdyż strzykawki takie zostały wycofane z produkcji.

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza możliwość zaoferowania strzykawek bez wcięcia w tłoku, natomiast nie wyraża zgody na zaoferowanie strzykawek bez kołnierza stabilizującego.

Jednocześnie Zamawiający informuje, że w przypadku zaoferowania produktu o w/w dopuszczonych parametrach, Wykonawca winien odnotować ten fakt (opisać zaoferowany  asortyment) w dodatku nr 2 do SWZ (załącznik nr 1 do oferty) w tabeli (pod opisem Zamawiającego) z zaznaczeniem, że Zamawiający dopuścił możliwość zaoferowania produktu w odpowiedziach na pytania z dnia 22.05.2024r.

Pytanie nr 51

Dotyczy –  pakiet nr 58, pozycja nr 9-10

Proszę o dopuszczenie strzykawek z końcówką cewnikową oraz dodatkowymi dwoma reduktorami luer.

Odpowiedź:

Zamawiający wyraża zgodę na powyższe.

Jednocześnie Zamawiający informuje, że w przypadku zaoferowania produktu o w/w dopuszczonych parametrach, Wykonawca winien odnotować ten fakt (opisać zaoferowany  asortyment) w dodatku nr 2 do SWZ (załącznik nr 1 do oferty) w tabeli (pod opisem Zamawiającego) z zaznaczeniem, że Zamawiający dopuścił możliwość zaoferowania produktu w odpowiedziach na pytania z dnia 22.05.2024r.

Pytanie nr 52

Dotyczy –  pakiet nr 19, pozycja nr 1

Czy Zamawiający dopuści w Pakiecie nr 19 poz. 1. dwie linie widoczne w RTG?

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe. Zamawiający wymaga zgodnie z SWZ.

Pytanie nr 53

Dotyczy –  pakiet nr 19, pozycja nr 1

Czy Zamawiający dopuści w Pakiecie nr 19 poz. 1. kaniulę wykonaną z PTFE ze standardowym korkiem portu górnego? Wskazany w SWZ opis wskazuje na jednego Wykonawcę.

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe. Zamawiający wymaga zgodnie z SWZ.

Pytanie nr 54

Dotyczy –  pakiet nr 19, pozycja nr 1

Czy Zamawiający dopuści w Pakiecie nr 19 poz. 1. koreczek kaniuli z trzpieniem minimalnie powyżej krawędzi?

Odpowiedź:

Zamawiający wyraża zgodę na powyższe.

Jednocześnie Zamawiający informuje, że w przypadku zaoferowania produktu o w/w dopuszczonych parametrach, Wykonawca winien odnotować ten fakt (opisać zaoferowany  asortyment) w dodatku nr 2 do SWZ (załącznik nr 1 do oferty) w tabeli (pod opisem Zamawiającego) z zaznaczeniem, że Zamawiający dopuścił możliwość zaoferowania produktu w odpowiedziach na pytania z dnia 22.05.2024r.

Pytanie nr 55

Dotyczy –  pakiet nr 19, pozycja nr 2 i 3

Czy Zamawiający dopuści w Pakiecie nr 19 poz. 2. i 3. sześć linii widocznych w RTG?

Odpowiedź:

Zamawiający wyraża zgodę na powyższe.

Jednocześnie Zamawiający informuje, że w przypadku zaoferowania produktu o w/w dopuszczonych parametrach, Wykonawca winien odnotować ten fakt (opisać zaoferowany  asortyment) w dodatku nr 2 do SWZ (załącznik nr 1 do oferty) w tabeli (pod opisem Zamawiającego) z zaznaczeniem, że Zamawiający dopuścił możliwość zaoferowania produktu w odpowiedziach na pytania z dnia 22.05.2024r.

Pytanie nr 56

Dotyczy –  pakiet nr 19, pozycja nr 2

Czy Zamawiający dopuści w Pakiecie nr 19 poz. 2. kaniulę ze standardowym samodomykającym się korkiem portu górnego? Wskazany w SWZ opis wskazuje na jednego Wykonawcę.

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe. Zamawiający wymaga zgodnie z SWZ.

Pytanie nr 57

Dotyczy –  pakiet nr 19, pozycja nr 4

Czy Zamawiający dopuści w Pakiecie nr 19 poz. 4. wycenę za opakowanie a’ 100sztuk?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza możliwość wyceny opakowania a’100 szt., przy odpowiednim przeliczeniu szacowanego zapotrzebowania. Wykonawca winien również wskazać (pod opisem Zamawiającego), że zaoferowano produkt pakowany a’100 szt. oraz zmienić jednostkę miary (j.m.) ze sztuk (szt.) na opakowania (op.).

Pytanie nr 58

Dotyczy –  pakiet nr 32, pozycja nr 1, 3, 9

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie asortymentu w pakiecie nr 32, poz. nr 1, 3, 9, który nie jest wyrobem medycznym (stawka VAT 23%) w rozumieniu ustawy o wyrobach medycznych?

Odpowiedź:

Zamawiający wyraża zgodę na powyższe.

Zamawiający nie w każdej pozycji wymaga zaoferowania asortymentu, który jest wyrobem medycznym, na co wskazują zapisy SWZ (zapisy te wskazano w odpowiedzi na pytanie nr 59).

Pytanie nr 59

Dotyczy –  pakiet nr 58, pozycja nr 9-10

Czy w przypadku zaoferowania asortymentu w pakiecie nr 32. Poz. 1, 3, 9, który nie jest wyrobem medycznym (stawka VAT 23%) w rozumieniu ustawy o wyrobach medycznych, Zamawiający odstąpi od wymogu przedłożenia dokumentów wymienionych w SWZ – rozdział 4, punkt 3, podpunkt 1 oraz we wzorze umowy, zał. 9 do SWZ - §3 ust. 3 i 4?

Odpowiedź:

Zamawiający nie w każdej pozycji wymaga zaoferowania asortymentu, który jest wyrobem medycznym, na co wskazują zapisy SWZ:

- rozdział IV SWZ:

3.   Ogólne wymogi dotyczące przedmiotu zamówienia.

1) Oferowany wyrób medyczny (jeżeli dotyczy, tj. jeżeli przedmiot zamówienia jest kwalifikowany jako wyrób medyczny) winien być dopuszczony do obrotu zgodnie z obowiązującymi przepisami, tj. zgodnie z ustawą z dnia 7 kwietnia 2022 r. o wyrobach  medycznych (t.j. Dz. U. z 2022 r.,  poz. 974 z późn. zm.) oraz z aktami wykonawczymi do niej, w tym zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/745 z dnia 5 kwietnia 2017r. w sprawie wyrobów medycznych.

- dodatek nr 1 do SWZ:

6. Oświadczamy, że wszystkie zaoferowane przez nas produkty są dopuszczone do obrotu i używania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej –  zgodnie z obowiązującymi przepisami (jeżeli dotyczy – dla asortymentu będącego wyrobem medycznym), tj. zgodnie z ustawą z dnia 7 kwietnia 2022 r. o wyrobach  medycznych (t.j. Dz. U. z 2022 r.,  poz. 974 z późn. zm.) oraz z aktami wykonawczymi do niej, w tym zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/745 z dnia 5 kwietnia 2017r. w sprawie wyrobów medycznych.

Zapisy §3 ust. 3 i 4 wzoru umowy dotyczą wyłącznie produktów, które są wyrobem medycznym.

Pytanie nr 60

Dotyczy –  wzoru umowy

Pytanie nr 3 dot. załącznika nr 9 do SWZ Wzór umowy, w odniesieniu do pakietu nr 32 Czy w §5 ust. 2 Zamawiający wyrazi zgodę na wydłużenie terminu dostaw asortymentu zamówionego w trybie pilnym – do 72 godzin (w dni robocze) od dokonania zamówienia z uwagi na wyjątkowe potrzeby Zamawiającego? Wymagane w pakiecie nr 32 produkty nie są wyrobami „na ratunek życia”.

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe.

Jednocześnie Zamawiający informuje, że zamówienia „w trybie pilnym” realizowane są tylko w wyjątkowych sytuacjach (tryb ten nie jest nadużywany przez Zamawiającego).

Pytanie nr 61

Dotyczy –  pakiet nr 32, pozycja nr 3

Ze względu na wycofanie z produkcji produktu: „Rurka do filtru do ssaka KV-5 o długości 900 mm…” prosimy o dopuszczenie w ramach tej pozycji, produktu o parametrach: „Dren ssak-pojemnik wielorazowy, 2 złączki, 600 mm” który może być stosowany jako zamiennik z pompą KV-5.

Odpowiedź:

Zamawiający wyraża zgodę na powyższe.

Jednocześnie Zamawiający informuje, że w przypadku zaoferowania produktu o w/w dopuszczonych parametrach, Wykonawca winien odnotować ten fakt (opisać zaoferowany  asortyment) w dodatku nr 2 do SWZ (załącznik nr 1 do oferty) w tabeli (pod opisem Zamawiającego) z zaznaczeniem, że Zamawiający dopuścił możliwość zaoferowania produktu w odpowiedziach na pytania z dnia 22.05.2024r.

Pytanie nr 62

Dotyczy –  pakiet nr 69, pozycja nr 1 i 2

Czy Zamawiający dopuści przetwornik fabrycznie wykalibrowany i nie wymagający dodatkowej kalibracji?

Odpowiedź:

Zamawiający wyraża zgodę na powyższe.

Jednocześnie Zamawiający informuje, że w przypadku zaoferowania produktu o w/w dopuszczonych parametrach, Wykonawca winien odnotować ten fakt (opisać zaoferowany  asortyment) w dodatku nr 2 do SWZ (załącznik nr 1 do oferty) w tabeli (pod opisem Zamawiającego) z zaznaczeniem, że Zamawiający dopuścił możliwość zaoferowania produktu w odpowiedziach na pytania z dnia 22.05.2024r.

Pytanie nr 63

Dotyczy –  pakiet nr 69, pozycja nr 3

Czy Zamawiający dopuści płytę do mocowania przetworników na stojaku?

Odpowiedź:

Zamawiający wyraża zgodę na powyższe.

Jednocześnie Zamawiający informuje, że w przypadku zaoferowania produktu o w/w dopuszczonych parametrach, Wykonawca winien odnotować ten fakt (opisać zaoferowany  asortyment) w dodatku nr 2 do SWZ (załącznik nr 1 do oferty) w tabeli (pod opisem Zamawiającego) z zaznaczeniem, że Zamawiający dopuścił możliwość zaoferowania produktu w odpowiedziach na pytania z dnia 22.05.2024r.

Pytanie nr 64

Dotyczy –  pakiet nr 21, pozycja nr 1

Prosimy o dopuszczenie: Elektrody neutralnej dla dorosłych i dzieci, dzielonej REM, hydrożelowej, rozmiar 150x120 mm, powierzchnia całkowita 153 cm², powierzchnia przewodząca 104 cm², złącze szer. 23 mm x dł. 22 mm, na podkładzie z pianki o grubości 1,1, z hydrożelem o grubości 0,635 mm impedancja <50 Ohm w zakresie częstotliwości od 200 kHz do 5Mhz, max. wzrost temp. < 6ºC, pakowane w saszetkach po 5 szt., opakowanie zabezpieczające przed wyschnięciem żelu, op. zbiorcze =100 szt.

Odpowiedź:

Zamawiający wyraża zgodę na powyższe.

Jednocześnie Zamawiający informuje, że w przypadku zaoferowania produktu o w/w dopuszczonych parametrach, Wykonawca winien odnotować ten fakt (opisać zaoferowany  asortyment) w dodatku nr 2 do SWZ (załącznik nr 1 do oferty) w tabeli (pod opisem Zamawiającego) z zaznaczeniem, że Zamawiający dopuścił możliwość zaoferowania produktu w odpowiedziach na pytania z dnia 22.05.2024r.

Pytanie nr 65

Dotyczy –  pakiet nr 27, pozycja nr 1

Prosimy o dopuszczenie zaoferowania przyrządu do szybkiego przetaczania krwi wykonanego z PCV o jakości medycznej z komorą kroplową dł. Min.9,5cm, filtr 200 mikro/m, regulator przepływu z miejscem do podwieszenia drenu min.150cm z łacznikiem luer-lock na jego końcu; ręczna pompka do szybkiego toczenia krwi o dużej skuteczności w kształcie beczułki o gł. Min.5,5cm, opakowanie folia/papier.

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe. Zamawiający wymaga zgodnie z SWZ.

Pytanie nr 66

Dotyczy –  pakiet nr 27, pozycja nr 2, 3

Prosimy Zamawiającego o wyjaśnienie czy oczekuje zaoferowania przyrządów do przetaczania krwi z elastyczną komorą kroplową bez zawartości bez PCV?

Prosimy Zamawiającego o wyjaśnienie czy oczekuje zaoferowania przyrządów do przetaczania krwi bez ftalanów i lateksu - informacja fabrycznie nadrukowana na opakowaniu jednostkowym?

Odpowiedź:

Zamawiający oczekuje zaoferowania produktu zgodnie z opisem przedstawionym w dodatku nr 2 do SWZ lub produktów równoważnych, dopuszczonych w tym zakresie na etapie wyjaśniania treści SWZ.

Zamawiający w odpowiedzi na pytanie nr 29 i 30 dopuścił produkt bez nazwy występującej bezpośrednio na przyrządzie, z pełną identyfikacją na opakowaniu indywidualnym. Informacja na etykiecie w formie symbolu (normy zharmonizowanej) potwierdzająca brak zawartości ftalanów nie jest wymagana (w sytuacji odwrotnej - jeśli produkt zawierałby ftalany - wówczas jest obowiązek znakowania).

Pytanie nr 67

Dotyczy –  pakiet nr 27, pozycja nr 3

Czy zamawiający dopuści długość komory kroplowej 80 mm?

Odpowiedź:

Zamawiający wyraża zgodę na powyższe przy zachowaniu pozostałych parametrów opisu.

Jednocześnie Zamawiający informuje, że w przypadku zaoferowania produktu o w/w dopuszczonych parametrach, Wykonawca winien odnotować ten fakt (opisać zaoferowany  asortyment) w dodatku nr 2 do SWZ (załącznik nr 1 do oferty) w tabeli (pod opisem Zamawiającego) z zaznaczeniem, że Zamawiający dopuścił możliwość zaoferowania produktu w odpowiedziach na pytania z dnia 22.05.2024r.

Pytanie nr 68

Dotyczy –  pakiet nr 56, pozycja nr 1

1. Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie igły iniekcyjnej ze stali nierdzewnej pokrytej powłoką silikonową, wyraźne rozróżnienie kolorystyczne średnicy igieł, zgodnie z normą ISO 6009. Pakowana w papier folia. Przeźroczysta nasadka igły wykonana z polipropyelnu ułatwia wizualizację przepływu i potwierdzenie prawidłowości wkłucia.

2. Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie igły w rozmiarze 0.45 x 16 mm zamiast 0,45 x 22-25 mm.

3. Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie igły w rozmiarze 0.6 x 32 mm zamiast 0,6 x 30 mm.

Odpowiedź:

1. Zamawiający wyraża zgodę na powyższe, tj. dopuszcza igłę iniekcyjną ze stali nierdzewnej, pokrytą powłoką silikonową, wyraźne rozróżnienie kolorystyczne średnicy igieł, zgodnie z normą ISO 6009. Pakowana w papier folia. Przeźroczysta nasadka igły wykonana z polipropyelnu ułatwia wizualizację przepływu i potwierdzenie prawidłowości wkłucia.

Jednocześnie Zamawiający informuje, że w przypadku zaoferowania produktu o w/w dopuszczonych parametrach, Wykonawca winien odnotować ten fakt (opisać zaoferowany  asortyment) w dodatku nr 2 do SWZ (załącznik nr 1 do oferty) w tabeli (pod opisem Zamawiającego) z zaznaczeniem, że Zamawiający dopuścił możliwość zaoferowania produktu w odpowiedziach na pytania z dnia 22.05.2024r.

2. Zamawiający nie dopuszcza igły w rozmiarze 0.45 x 16 mm zamiast 0,45 x 22-25 mm.

3. Zamawiający nie dopuszcza igły w rozmiarze 0.6 x 32 mm zamiast 0,6 x 30 mm.

Pytanie nr 69

Dotyczy –  pakiet nr 56, pozycja nr 2

1. Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie igły do iniekcji z zabezpieczeniem przed zakłuciem po użytkowaniu w postaci plastikowej osłonki aktywowanej poprzez nacisk kciukiem, jedną ręką.

2. Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie opakowania liczącego 100 sztuk.

Odpowiedź:

1.Zamawiający wyraża zgodę na powyższe przy zachowaniu pozostałych parametrów opisu.

Jednocześnie Zamawiający informuje, że w przypadku zaoferowania produktu o w/w dopuszczonych parametrach, Wykonawca winien odnotować ten fakt (opisać zaoferowany  asortyment) w dodatku nr 2 do SWZ (załącznik nr 1 do oferty) w tabeli (pod opisem Zamawiającego) z zaznaczeniem, że Zamawiający dopuścił możliwość zaoferowania produktu w odpowiedziach na pytania z dnia 22.05.2024r.

2. Zamawiający wyraża zgodę na zaoferowanie opakowania a’100 sztuk przy odpowiednim przeliczeniu szacowanego zapotrzebowania (obecnie Zamajaczy wymaga 20 op. po 50 szt.). Wykonawca winien również wskazać (pod opisem Zamawiającego), że zaoferowano produkt pakowany a’100 szt.

Pytanie nr 70

Dotyczy –  pakiet nr 58, pozycja nr 5

Prosimy o dopuszczenie zaoferowania strzykawek 20ml 3-częściowych w opakowaniu po 100 szt. z odpowiednim przeliczeniem ilości w formularzu cenowym.

Odpowiedź:

Zamawiający wyraża zgodę na zaoferowanie strzykawek w opakowaniu a’100 sztuk przy odpowiednim przeliczeniu szacowanego zapotrzebowania (obecnie Zamajaczy wymaga 800 op. po 50 szt.). Wykonawca winien również wskazać (pod opisem Zamawiającego), że zaoferowano produkt pakowany a’100 szt.

Pytanie nr 71

Dotyczy –  pakiet nr 58, pozycja nr 7

Prosimy o dopuszczenie zaoferowania strzykawek 50/60ml z końcówką luer-lock producenta firmy Margomed, bez wycięcia na tłoku.

Odpowiedź:

Zamawiający wyraża zgodę na powyższe.

Jednocześnie Zamawiający informuje, że w przypadku zaoferowania produktu o w/w dopuszczonych parametrach, Wykonawca winien odnotować ten fakt (opisać zaoferowany  asortyment) w dodatku nr 2 do SWZ (załącznik nr 1 do oferty) w tabeli (pod opisem Zamawiającego) z zaznaczeniem, że Zamawiający dopuścił możliwość zaoferowania produktu w odpowiedziach na pytania z dnia 22.05.2024r.

Pytanie nr 72

Dotyczy –  pakiet nr 58, pozycja nr 9-10

Prosimy o sprecyzowanie czy strzykawka ma posiadać końcówkę cewnikową ścięta prosto/ nie pod kątem?

Odpowiedź:

Pozycja nr 9 – zgodnie z SWZ (luer-lock).

Pozycja nr 10- zgodnie z  SWZ – z dodatkową końcówką luer-lock.

Pytanie nr 73

Dotyczy –  pakiet nr 67

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie cewnika do odsysania w systemie zamkniętym na 72 godziny do rurek intubacyjnych o długości 54 cm, do rurek tracheotomijnych o długości 34 cm, skalowany co 1 cm, rozmiar kodowany kolorystycznie oraz numerycznie na cewniku, z jednym otworem centralnym i 2 bocznymi, z blokadą próżni wyposażoną w zatyczkę na uwięzi, pozbawiony DEHP w rozmiarach: 10 ; 12 ; 14 i 16 Fr, kompatybilny z adapterem do dróg oddechowych.

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie uniwersalnego adaptera do dróg oddechowych z obrotowym portem do połączenia obwodu oddechowego z obrotowym portem do połączenia z rurką intubacyjną/  lub tracheotomijną, z potwierdzoną w instrukcji użycia możliwością stosowania przez 7 dni, z portem dostępu w osi adaptera i rurki pozwalającym bez rozłączania  obwodu oddechowego oraz bez rozłączania adaptera od rurki intubacyjnej/tracheostomijnej na odsysanie w systemie zamkniętym, otwartym, wykonanie procedury bronchoskopii, mini-Bal, rozgałęziony pod kątem  45 stopni, z jednokierunkowym portem luer do przepłukiwania cewnika umożliwiającym także podanie leku, z silikonową, bezobsługową, samouszczelniającą się, dwudzielną zastawką oddzielającą całkowicie komorę płukania od dróg oddechowych pacjenta.

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe.

Pytanie nr 74

Dotyczy –  pakiet nr 53, pozycja nr 1

Zwracam się z prośbą o wyrażenie zgody na zaoferowanie jednorazowej  pętli owalnej do polipektomii , obrotowa 360*- ułatwiony obrót poprzez pokrętło na rękojeści, wykonane 
z plecionego drutu tnącego 0,4mm, średnica pętli 10 mm, śr. 2,3-2,5 mm, długość 230 cm (opakowanie 10 szt.) .

Odpowiedź:

W pozycji nr 1 (pakiet 53), Zamawiający wymaga zaoferowania: Kleszczyk jednorazowego użytku, standardowy-pokryty, owalne łyżeczki z igłą, śr. 2,3 mm, dł. 230-240 cm (opakowanie po 10 szt.)

Pytanie nr 75

Dotyczy –  pakiet nr 53, pozycja nr 2

Zwracam się z prośbą o wyrażenie zgody na zaoferowanie jednorazowej petli do polipektomii COLD SNARE – na zimno, bez użycia diatermii,  kształt pętli deltoidalny, obrotowa 360* - ułatwiony obrót poprzez pokrętło na rękojeści, wykonane z plecionego drutu tnącego (0,25mm). Średnica pętli 10mm, długość robocza 230cm.

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe. Zamawiający wymaga zgodnie z SWZ.

Pytanie nr 76

Dotyczy –  pakiet nr 53, pozycja nr 2

Prosimy o doprecyzowanie wielkości opakowania przyjętego do wyceny jako jednostka miary.

Odpowiedź:

Zgodnie z zapisami dodatku nr 2 do SWZ (pakiet nr 53, pozycja nr 2), Zamawiający wymaga zaoferowania 25 opakowań po 10 szt.

Pytanie nr 77

Dotyczy –  pakiet nr 19, pozycja nr 3

Pozycja  3  Prosimy Zamawiającego o wyjaśnienie czy nie doszło do oczywistej omyłki w rozmiarze kaniuli bez portu górnego? Rozmiar 24Gx25 mm nie występuje na rynku, natomiast dostępny rozmiar to 24Gx19mm, prosimy Zamawiającego o dopuszczenie takiego rozmiaru pozostałe parametry bez zmian.

Odpowiedź:

Zamawiający wyraża zgodę na powyższe.

Jednocześnie Zamawiający informuje, że w przypadku zaoferowania produktu o w/w dopuszczonych parametrach, Wykonawca winien odnotować ten fakt (opisać zaoferowany  asortyment) w dodatku nr 2 do SWZ (załącznik nr 1 do oferty) w tabeli (pod opisem Zamawiającego) z zaznaczeniem, że Zamawiający dopuścił możliwość zaoferowania produktu w odpowiedziach na pytania z dnia 22.05.2024r.

Pytanie nr 78

Dotyczy –  pakiet nr 1, pozycja nr 1

Czy Zamawiający w pakiecie 1 w pozycji 1 dopuści Rurkę intubacyjną bez mankietu marki RUSCH wykonaną z medycznego PCV, bez mankietu, ze znacznikiem głębokości intubacji w postaci jednego grubego pierścienia wokół całego obwodu rurki długiego na co najmniej 2cm do rozmiaru 6,0, minimum dwa oznaczenia rozmiaru na korpusie rurki i dodatkowo na łączniku, oczko Murphy’ego, linia RTG na całej długości, skalowana co 1cm, sterylna. Rozmiary 2,0 – 10,0 mm co 0,5mm.

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe.

Pytanie nr 79

Dotyczy –  pakiet nr 1, pozycja nr 2

Czy Zamawiający w pakiecie 1 w pozycji 2 dopuści Rurkę intubacyjną marki RUSCH z medycznego PCV, ze znacznikiem głębokości intubacji w postaci jednego grubego pierścienia wokół całego obwodu rurki, z mankietem, baryłkowym, niskociśnieniowym, wysokoobjętościowym, minimum dwa oznaczenia rozmiaru na korpusie rurki i dodatkowo na łączniku, otwór Murphy’ego, łącznik z prostokątnym skrzydełkiem z symetrycznymi nacięciami po obydwu stronach ułatwiającymi utrzymanie tasiemki mocującej rurkę, linia RTG na całej długości, skalowana co 1cm, sterylna. Rozmiary 2,5 – 10,0 mm co 0,5mm

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe.

Pytanie nr 80

Dotyczy –  pakiet nr 1, pozycja nr 3

Czy Zamawiający w pakiecie 1 w pozycji 3 dopuści Rurkę intubacyjną zbrojoną marki RUSCH Rurka intubacyjna z medycznego PCV, zbrojona, wyprofilowana-kształt Magill, ze znacznikiem głębokości intubacji w postaci jednego grubego pierścienia wokół całego obwodu rurki, z mankietem, baryłkowym, niskociśnieniowym, wysokoobjętościowym, minimum dwa oznaczenia rozmiaru na korpusie rurki i dodatkowo na łączniku, rozmiar rurki podany na baloniku kontrolnym, otwór Murphy’ego, łącznik z prostokątnym skrzydełkiem z symetrycznymi nacięciami po obydwu stronach ułatwiającymi utrzymanie tasiemki mocującej rurkę, linia RTG na całej długości, skalowana co 1cm, sterylna. Rozmiary 3,5 – 10,0 mm co 0,5mm.

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe.

Pytanie nr 81

Dotyczy –  pakiet nr 1, pozycja nr 4

Czy Zamawiający w pakiecie 1 w pozycji 4 dopuści Rurkę intubacyjną z odsysaniem marki RUSCH Rurka intubacyjna z mankietem w kształcie walca do długich wentylacji, z równomiernie rozkładającym się ciśnieniem, z systemem drenażu przestrzeni podgłośniowej, w rozmiarach 6,0 do 9,0 co 0,5mm, dwa znaczniki głębokości intubacji. DEHP Free.

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe.

Pytanie nr 82

Dotyczy –  pakiet nr 4, pozycja nr 1

Czy Zamawiający w pakiecie 4 w pozycji 1 dopuści Zestaw do konikotomii bez mankietu w dwóch rozmiarach o średnicy wewnętrznej 2,0 mm lub 4,0 mm do wyboru przez Zmawiającego. Elementy zestawu to: Rurka konikotomijna bez mankietu. Giętkie przedłużenie rurki wyprodukowane z silikonu, ze złączami. Skalpel. Strzykawka o poj. 10 ml. jednokierunkowa z komfortową opaską szyjną zamontowaną fabrycznie do rurki.

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe.

Pytanie nr 83

Dotyczy –  pakiet nr 30

Czy Zamawiający w pakiecie 30 zmieni na zapotrzebowanie igieł na 25 sztuk, ponieważ opakowanie zbiorcze jest po 5 sztuk igieł doszpikowych?

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe. Wykonawca winien wycenić 24 zestawy.

Każda wprowadzona przez Zamawiającego zmiana, staje się częścią Specyfikacji Warunków Zamówienia (SWZ) i jest wiążąca dla wszystkich wykonawców.

Pozostałe ustalenia treści SWZ pozostają bez zmian.

Prezes Zarządu – Adam Koniuk

Wiceprezes Zarządu – Magdalena Wiadomska-Łażewska

(podpis na oryginale)

Pismo zamieszczono na Platformie Zakupowej w dniu 22 maja 2024r.