## KARTA PARAMETRÓW ZAD 1
ZADANIE 1– Zestaw do ultrasonografii wewnątrznaczyniowej (IVUS) – KARTA PARAMETRÓW
l.p. | parametry techniczne | miejsce w ofercie,w którymj znajduje się wymagany opis potwierdzający parametr | punkty za parametry dodatkowe
Elektroniczna lub mechaniczna sonda do pomiaru zmian wewnątrznaczyniowych (IVUS) w tym wewnątrz naczyń wieńcowych
WYMAGANE
1 | Sonda elektroniczna lub mechaniczna IVUS (do wyboru zamawiającego) kompatybilna z dzierżawionym przez szpital aparatem do pomiaru IVUS/FFR Intrasight 7 firmy Philips |  | x
2 | Częstotliwość pracy do 20 MHz dla sondy elektronicznej i 45MHz dla sondy mechanicznej |  | x
3 | Możliwe wprowadzenie do światła naczynia z użyciem cewnika o śr. min. 5F (śr. wewnętrzna 0,56 cala) oraz prowadnika o max. średnicy 0,014 cala. |  | x
4 | Cewnik o długości roboczej 150 cm |  | x
5 | Dwa rodzaje systemów doprowadzających z przetwornikiem IVUS w odległości 2,5 i 10mm od końca dystalnego |  | x
DODATKOWE
6 | Niski profil wejścia nie większy niż 0.019” |  | 0/20,00 pkt
x | x | razem: | 0/20,00 pkt
……………………………………………………………
(Data; kwalifikowany podpis elektroniczny lub elektroniczny podpis zaufany lub elektronicznym podpis osobisty)

## KARTA PARAMETRÓW ZAD 2
ZADANIE 2– Zestaw do ultrasonografii wewnątrznaczyniowej HD (IVUS HD) – KARTA PARAMETRÓW
l.p. | parametry techniczne | miejsce w ofercie,w którymj znajduje się wymagany opis potwierdzający parametr | punkty za parametry dodatkowe
Cewnik HD IVUS kompatybilny z konsolą
WYMAGANE
1 | Cewnik HD IVUS kompatybilny z dzierżawioną przez szpital konsolą Hdi IVUS Acist 017986 firmy Acist |  | x
2 | głowica mechaniczna 60/40 MHz; dwie częstotliwości na jednym cewniku |  | x
3 | czas trwania impulsu (usec) – 0,034 |  | x
4 | rozdzielczość osiowa (µm) – 40 µm |  | x
5 | rozdzielczość poprzeczna (µm) – 90 µm |  | x
6 | penetracja tkanek miękkich (mm) >2,5 mm |  | x
7 | prędkość (pullback) - (mm/s) – 0,5-10 mm/s |  | x
DODATKOWE
1 | maksymalna długość (pullback) –(mm) – 120 mm |  | 0/10,00 pkt
2 | separacja ramki (µm) – 17 do 170 µm |  | 0/10,00 pkt
x |  | razem: | 0-20,00 pkt
……………………………………………………………
(Data; kwalifikowany podpis elektroniczny lub elektroniczny podpis zaufany lub elektronicznym podpis osobisty)