FORMULARZ CENOWO –TECHNICZNY - zadanie nr 1

A. Oferuję dostawę przedmiotu zamówienia za cenę:

| Lp. | Przedmiot zamówienia | Jednostka miary | Ilość | Cena jednostkowa netto | Wartość netto 6=4x5 | Stawka VAT % | Cena jednostkowa brutto 8=5+7 | Wartość brutto 9=6+7 | Uwagi |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| I | Procesor tkankowy | szt. | 1 |  |  |  |  |  |  |
| II | Usługi w ramach realizacji Umowy/ gwarancji: Koszt dostawy, zainstalowania sprzętu, serwisowania sprzętu i przeszkolenia personelu w zakresie obsługi sprzętu |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Razem cena oferty |  |  |

słownie brutto…………………………………................................................................ złotych.

B. Oświadczam, że okres gwarancji na przedmiot zamówienia wynosi……………..miesięcy.

Oferowany przedmiot zamówienia jest zgodny z niżej wskazanymi parametrami:

| Procesor tkankowy | Typ ……………………….... Model …………………... Producent………………….. Kraj pochodzenia …… |
| --- | --- |
|  | Rok produkcji | 2022 |
|  | Sprzęt posiada oznakowanie CE |
|  | Procesor tkankowy próżniowy, typu zamkniętego z możliwością pracy w technice bezksylenowej. |
|  | Pojemność min 300 kasetek |
|  | Urządzenie wyposażone w zestaw koszy do układania uporządkowanego i kosz do luźnego układania kasetek. |
|  | Pojemność butli odczynników min. 5 l |
|  | Trzy stacje parafinowe podgrzewane z niezależnie programowaną temperaturą o pojemności min. 5 l. |
|  | Stacje wyposażone w pojemnik jednorazowego użytku na zużytą parafinę |
|  | Komora w kształcie cylindrycznym zamykana, umożliwiająca wizualną kontrolę procesu |
|  | Komora reakcyjna wyposażona w czujniki poziomu cieczy umożliwiająca napełnianie komory w trzech poziomach odczynnika w zależności od ilości próbek |
|  | Komora wyposażona w czujnik przepełnienia |
|  | Komora wyposażona w system odciągu oparów wraz z filtrem węglowym uruchamiającym się automatycznie po otwarciu pokrywy. |
|  | Miejsce przechowywania odczynników w urządzeniu wyposażone w odciąg oparów wraz z filtrami |
|  | Układ kontroli filtra weglowego |
|  | Urządzenie wyposażone w kolorowy ekran dotykowy i interfejs użytkownika w języku polskim |
|  | System kontroli zużycia odczynników bazujący na pomiarze stężenia alkoholu z możliwością określenia dowolnego poziomu zużycia. |
|  | Możliwość dowolnego definiowania wymiany odczynników w cyklu tygodniowym lub ilościowymniezalezni e dla każdej grupy odczynników |
|  | Wbudowane na stałe 9 butli na odczynniki w tym 6 na alkohol i 3 na ksylen niedostępnych dla użytkownika. |
|  | System automatycznej wymiany odczynnika na nowy, w trakcie trwania procesu bez konieczności przerywania rozpoczętego programu |
|  | 2 stanowiska na formalinę , 2 stanowiska do wymiany odczynników oraz 3 stanowiska na odczynniki płuczące. Wszyskie stanowiska wyposażone w dostępne dla użytkowników butle odczynnikowe z możiwością stosowania 5 litrowych ogólnodostępnych kanistrów. |
|  | Urządzenie wyposażone w złącze USB w celu archiwizacji |
|  | Możliwość zaprogramowania czasu infiltracjiw zakresie min. od 1 min. Do 99 h. |
|  | Możliwość zaprogramowania włączenia próżni w komorze niezależnie dla każdego odczynnika |
|  | Możliwość zaprogramowania czasu odsączania niezależnie dla każdego odczynnika |
|  | Możliwość zaprogramowania temperatury w komorze niezależnie dla każdego odczynnika z funkcją wstępnego podgrzania odczynników w komorze do 35°C |
|  | Graficzne odwzorowanie temperatury, ciśnienia, jakości alkoholu oraz poziomu zapełnienia komory na ekranie |
|  | Możliwość dołożenia kasetek do już rozpoczętego programu na każdym etapie |
|  | Wbudowany zasilacz awaryjny UPS |
|  | System awaryjnego otwarcia pokrywy w przypadku awarii urządzenia |
|  | Urządzenie wyposażone w kółka z blokadą. |
|  | Wymiary max. (szer. x głęb. x wys.) 710 x 580 x 1370 |
|  | Waga max. 125 kg |
|  | Informacje dodatkowe |
|  | Oferowany sprzęt medyczny musi być kompletny, kompatybilne z akcesoriami, fabrycznie nowe, gotowe do użycia zgodnie z jego przeznaczeniem |
|  | Zamawiający wymaga instalacji i uruchomienia sprzętu |
|  | Okres gwarancji min. 24 miesiące |
|  | Wykonanie przeglądów serwisowych – wg zaleceń producenta - w trakcie trwania gwarancji (w tym jeden w ostatnim miesiącu gwarancji) |
|  | Wraz z dostarczonym sprzętem Wykonawca przekaże Instrukcję obsługi w języku polskim w wersji papierowej i elektronicznej, paszport techniczny, kartę gwarancyjną oraz wykaz podmiotów upoważnionych przez producenta lub autoryzowanego przedstawiciela do wykonywania napraw i przeglądów |
|  | Szkolenie personelu medycznego w zakresie eksploatacji i obsługi aparatu w miejscu instalacji |
|  | Częstość przeglądów wymagana przez producenta zgodnie z instrukcją obsługi. | Częstotliwość przeglądów |

C. Oświadczam, że dostarczony Zamawiającemu przedmiot zamówienia spełniać będzie właściwe, ustalone w obowiązujących przepisach prawa wymagania odnośnie dopuszczenia do użytkowania w polskich zakładach opieki zdrowotnej.

D. Wykonawca zapewnia, że na potwierdzenie stanu faktycznego, o którym mowa w pkt B i C posiada stosowne dokumenty, które zostaną niezwłocznie przekazane zamawiającemu, na jego pisemny wniosek.

| …….............…………….., dnia ...............r | ……………………………………………… Imię i nazwisko osoby uprawionej do reprezentowania Wykonawcy uwierzytelniającego oświadczenie kwalifikowanym podpisem elektronicznym |
| --- | --- |