Radziejów, dnia 1 lutego 2019 r.

|  |
| --- |
| Do wszystkich zainteresowanych |

Dotyczy udzielenia zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego (oznaczenie sprawy PN-17/2018) na realizację projektu: „Rozbudowa, przebudowa, modernizacja wraz z doposażeniem SP ZOZ w Radziejowie w celu zwiększenia dostępności do usług zdrowotnych w regionie” - „Dostosowanie pomieszczeń bloku operacyjnego z salą wybudzeń i sali cięć cesarskich z blokiem porodowym do obowiązujących przepisów prawa wraz z wyposażeniem”, ogłoszonego w dniu 02 stycznia 2018 roku ( data wysłania 31 grudnia 2018 r. ) w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej pod pozycją 2019/S 001-000303.

Niniejszym, na mocy przysługujących nam jako Zamawiającemu uprawnień i obowiązków wynikających z dyspozycji art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 z późn. zm. ), poniżej przekazujemy treść zapytań i udzielonych wyjaśnień .

1. **Dot. SIWZ**

**Pytanie 1**

Wnioskujemy o zmianę poniższego zapisu SIWZ:  
"Wykonawca musi wykazać, że:  
a) w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonał co najmniej dwa razy w systemie „zaprojektuj i wybuduj” robotę budowlaną polegającą na budowie lub rozbudowie lub modernizacji obiektu służby zdrowia wraz z jego wyposażeniem , w tym co najmniej jeden raz obiektu szpitalnego z blokiem operacyjnym, każdy obiekt o powierzchni minimum 500 m2 i wartości robót budowlanych minimum 1 000.000,00 zł brutto dla jednego obiektu i 500.000,00 zł brutto dla drugiego obiektu"

na zapis:   
"Wykonawca musi wykazać, że:

a) w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonał co najmniej dwa razy robotę budowlaną polegającą na budowie lub rozbudowie lub modernizacji obiektu użyteczności publicznej, w tym co najmniej jeden raz wykonał w systemie „zaprojektuj i wybuduj” obiekt szpitalny z blokiem operacyjnym wraz z wyposażeniem, każdy obiekt o powierzchni minimum 500 m2 i wartości robót budowlanych minimum 1 000.000,00 zł brutto dla jednego obiektu i 500.000,00 zł brutto dla drugiego obiektu"

Odpowiedź: Zamawiając wyraża zgodę na zmianę zapisu.

Pytanie 2

Brak załącznika nr 2 do SIWZ - Specyfikacja technologiczna aparatury i sprzętu medycznego. Proszę o załączenie na platformie zakupowej.

Odpowiedź: Załącznik nr 2 do SIWZ został załączony do postępowania jako załącznik nr 3 do SIWZ od dnia opublikowania postępowania .

Pytanie 3

Wnioskujemy o zmianę terminu wykonania zamówienia (pkt. V SIWZ) z 31.07.2019 na 31.12.2019. Biorąc pod uwagę termin składania ofert (08.02.2019), termin związania ofertą 60 dni (tj. do 08.04.2019), konieczność wykonania projektów, uzyskania niezbędnych pozwoleń i okres wykonania robót budowlanych, według naszej opinii termin określony w SIWZ jest zbyt krótki.

Odpowiedź: Aktualnie termin wykonania zamówienia nie ulega zmianie. Zamawiający jednocześnie informuje, że jeżeli będzie to konieczne Zamawiający zwróci się z wnioskiem do IŻ o wydłużenie terminu wykonania zamówienia.

1. **Dot. Podgrzewacz płynów infuzyjnych – 3 szt. (załącznik nr 3\_8)**

Pytanie nr 1, Lp. 9

Czy Zamawiający dopuści Podgrzewacz płynów infuzyjnych – 3 szt. O przepływie od 1 do 20 ml/min? Proponowane rozwiązanie nie wpływa na funkcjonalność podgrzewacza do płynów infuzyjnych oraz umożliwia uzyskanie przez Zamawiającego oferty korzystniejszej pod względem ekonomicznym.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 2, Lp. 11

Czy Zamawiający dopuści podgrzewacz płynów infuzyjnych – 3 szt. O wymiarach 110 x 55 x 265 mm? Proponowane rozwiązanie nie wpływa na funkcjonalność podgrzewacza do płynów infuzyjnych oraz umożliwia uzyskanie przez Zamawiającego oferty korzystniejszej pod względem ekonomicznym.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

1. **Dot. Regałów ze stali nierdzewnej (łącznie 9 szt.) w pom. 1.16 Magazyn Sprzętu, Magazyn Sterylny**

Pytanie nr 1

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania regał wykonany z blachy stalowej, wyposażony w 5 przestawnych półek o maksymalnym obciążeniu półki 100 kg. Regał o wymiarach 2000x900x600mm.? Proponowane rozwiązanie nie wpływa na funkcjonalność regałów oraz umożliwia uzyskanie przez Zamawiającego oferty korzystniejszej pod względem ekonomicznym.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

1. **Dot. Ssak medyczny – 3 szt. (załącznik nr 3\_7)**

Pytanie nr 1, Lp. 11

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie ssaka o **wyższej** klasie zabezpieczenia przed porażeniem tj. klasa I typ CF? Proponowane rozwiązanie nie wpływa na funkcjonalność ssaka medycznego oraz umożliwia uzyskanie przez Zamawiającego oferty korzystniejszej pod względem ekonomicznym.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 2

Czy Zamawiający dopuści ssak elektryczny o poniższych parametrach? Proponowane rozwiązanie nie wpływa na funkcjonalność ssaka oraz  umożliwia uzyskanie przez Zamawiającego oferty korzystniejszej pod względem ekonomicznym.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Lp. | Parametry i warunki graniczne | Wartość wymagana | Wartość oferowana\* |
| **I** | **Wymagania ogólne** |  |  |
| 1. | Urządzenie fabrycznie nowe – rok produkcji minimum 2018 (nie powystawowe). | TAK |  |
| 2. | Wydajność maksymalna =/< 40 l / min | TAK |  |
| 3. | Maksymalne podciśnienie nie mniejsze niż 90 kPa | TAK |  |
| 4 | Cicha praca ( <60 dB). | TAK |  |
| 5 | Płynna regulacja podciśnienia min. 150-680 mmHg | TAK |  |
| 6 | Pompa niskoobrotowa, wytwarzająca podciśnienie bezolejowa, nie wymagająca konserwacji. | TAK |  |
| 7. | Trwała obudowa z tworzywa ,odpornego na środki dezynfekcyjne, z włącznikiem klawiszowym podświetlanym na zielono w pozycji ON | TAK |  |
| 8. | Sterownik nożny podciśnienia zintegrowany z wózkiem | TAK |  |
| 9 | Ssak zintegrowany z wózkiem o wysokości 70 cm z wydzielonym miejscem i uchwytami na zbiorniki , na czterech kołach (2 koła z blokadami) z oraz blatem górnym na inne akcesoria i uchwytem transportowym | TAK |  |
| 10 | Zabezpieczenie przed porażeniem Klasa I typ B. | TAK |  |
| 11 | Urządzenie medyczne Klasa IIa, | TAK |  |
| 12 | Wyposażenie:  - dwa zbiorniki 2.5 litrowe wielorazowe autoklawowalne z podziałką  - Filtry antybakteryjne – min. 2 szt.  - Dren silikonowy do pacjenta – min. 2 m | TAK |  |
| 13 | Ssak medyczny stanowiący wyrób medyczny (potwierdzone deklaracją zgodności i wpisem do rejestru wyrobów medycznych - dokument dopuszczający do obrotu zgodny z wymogami ustawy z dnia 20 maja 2010 r o wyrobach medycznych (Dz. U. nr 107, poz 679 z późn. Zm.) | TAK |  |
| **II** | **Gwarancja i serwis** |  |  |
| 14 | Warunki gwarancji: okres gwarancji min. 24 miesiące | 24 miesiące – 0 pkt.  36 miesięcy – 0,5 pkt.  48 miesięcy – 1 pkt. |  |
| 15 | Bezpłatne obowiązkowe przeglądy w okresie gwarancyjnym wymagane dla dobrej pracy sprzętu wraz z zestawami serwisowymi – przynajmniej 1 przegląd w roku. | TAK |  |
| 16 | Czas usunięcia usterki nie wymagający wymiany części zamiennych w dniach kalendarzowych | do 3 dni |  |
| 17 | Czas usunięcia usterki wymagający wymiany części zamiennych w dniach kalendarzowych | do 14 dni |  |
| 18 | Wszelkie koszty transportu związane z naprawą w okresie gwarancji ponosi Wykonawca | TAK |  |
| 19 | Minimalna liczba napraw powodująca wymianę danego podzespołu na nowy /dopuszczamy 2-krotną naprawę, w przypadku 3 uszkodzenia wymiana podzespołu na nowy/ | TAK |  |
| 20 | Okres zagwarantowania części zamiennych i wyposażenia | min. 10 lat licząc od dnia dostawy  podać |  |
| 21 | Instrukcja w języku polskim . | TAK |  |
| 22 | Paszport techniczny użytkownika | TAK |  |
| 23 | Szkolenie personelu. – szkolenie stanowiskowe dla personelu bloku operacyjnego. | TAK |  |

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ

1. **Dot. Pompa infuzyjna strzykawkowa – 2 szt. (załącznik nr 3\_12)**

Pytanie nr 1, Lp. 22

Czy Zamawiający dopuści pompę infuzyjną strzykawkową z ustawieniem poziomu ciśnienia okluzji – 12 poziomów? Proponowane rozwiązanie nie wpływa na funkcjonalność pompy infuzyjnej strzykawkowej oraz umożliwia uzyskanie przez Zamawiającego oferty korzystniejszej pod względem ekonomicznym.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 2, Lp. 23

Czy Zamawiający dopuści funkcję wypełniania linii: użytkownik sam decyduje czy chce wypełniać linię ,,ręcznie, czy za pomocą pompy? Proponowane rozwiązanie nie wpływa na funkcjonalność pompy infuzyjnej strzykawkowej oraz umożliwia uzyskanie przez Zamawiającego oferty korzystniejszej pod względem ekonomicznym.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 3, Lp. 45

Czy Zamawiający dopuści pompę z możliwością spięcia 2 pomp za pomocą małego elementu umożliwiającego wspólne zasilanie jednym przewodem? Proponowane rozwiązanie nie wpływa na funkcjonalność pompy infuzyjnej strzykawkowej oraz umożliwia uzyskanie przez Zamawiającego oferty korzystniejszej pod względem ekonomicznym.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 4, Lp. 52

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na 1 przegląd na 2 lata – jest to norma zgodna z zaleceniami producenta? Proponowane rozwiązanie nie wpływa na funkcjonalność pompy infuzyjnej strzykawkowej oraz umożliwia uzyskanie przez Zamawiającego oferty korzystniejszej pod względem ekonomicznym.

Odpowiedź: W okresie gwarancji zgodnie z zapisami SIWZ, po okresie gwarancji zgodnie z zaleceniami producenta.

1. **Dot. Pompa infuzyjna – 2 szt. (załącznik nr 3\_13)**

Pytanie nr 1, Lp. 3

Czy Zamawiający dopuści pompę z wbudowanym akumulatorem wewnętrznym zasilanie 15 godzin przy przepływie 25 ml/godz.? Proponowane rozwiązanie nie wpływa na funkcjonalność pompy infuzyjnej oraz umożliwia uzyskanie przez Zamawiającego oferty korzystniejszej pod względem ekonomicznym.

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.

Pytanie nr 2, Lp. 45

Czy Zamawiający dopuści pompę z możliwością łączenia i przenoszenia w zestawach po 2 szt. Za pomocą niewielkiego elementu umożliwiającego wspólne zasilanie jednym przewodem? Proponowane rozwiązanie nie wpływa na funkcjonalność pompy infuzyjnej oraz umożliwia uzyskanie przez Zamawiającego oferty korzystniejszej pod względem ekonomicznym.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

1. **Dot. Stolik do narzędzi chirurgicznych, dwutacowy, blokada kół, stal nierdzewna, pomocniczy – 5 szt.**

Pytanie nr 1

Czy Zamawiający dopuści stoliki do narzędzie chirurgicznych ze stali nierdzewnej malowane proszkowo? Proponowane rozwiązanie nie wpływa na funkcjonalność stolika do narzędzi chirurgicznych oraz umożliwia uzyskanie przez Zamawiającego oferty korzystniejszej pod względem ekonomicznym.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

1. **Dot. Wózek reanimacyjny 1 szt. - (załącznik nr 3\_11)**

Pytanie nr 1, Lp. 4

Czy Zamawiający dopuści wysokość od podłoża do blatu 1040 mm? Proponowane rozwiązanie nie wpływa na funkcjonalność wózka reanimacyjnego oraz umożliwia uzyskanie przez Zamawiającego oferty korzystniejszej pod względem ekonomicznym.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

1. **Dot. Pojemnik na odpady, podstawka mobilna, pokrywa, stal nierdzewna – 2 szt.**

Pytanie nr 1

Czy Zamawiający dopuści pojemniki na odpady wykonany z blachy ocynkowanej? Proponowane rozwiązanie nie wpływa na funkcjonalność pojemnika na odpady oraz umożliwia uzyskanie przez Zamawiającego oferty korzystniejszej pod względem ekonomicznym.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

1. **Dot. Diatermia mono i bipolarna – (załącznik nr 3\_6)**

Pytanie nr 1, Lp. 8

Czy Zamawiający dopuści do ośmiostopniowej ilości efektów w poszczególnych trybach pracy? Proponowane rozwiązanie nie wpływa na funkcjonalność diatermii mono i bipolarnej oraz umożliwia uzyskanie przez Zamawiającego oferty korzystniejszej pod względem ekonomicznym.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 2, Lp. 13

Czy Zamawiający dopuści moc koagulacji monopolarnej do 200W? Proponowane rozwiązanie nie wpływa na funkcjonalność diatermii mono i bipolarnej oraz umożliwia uzyskanie przez Zamawiającego oferty korzystniejszej pod względem ekonomicznym.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 3, Lp. 32

Czy Zamawiający dopuści wielorazowy instrument do zamykania naczyń , dł.340 mm , końcówka robocza żebrowana na końcach, zakrzywiona z kablem dł. min 4m, śr. 5 mm – 1 szt.? Proponowane rozwiązanie nie wpływa na funkcjonalność diatermii mono i bipolarnej oraz umożliwia uzyskanie przez Zamawiającego oferty korzystniejszej pod względem ekonomicznym.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

1. **Dot. Regał magazynowy ze stali malowany proszkowo, 90x40x186, półki pełne z możliwością regulacji montażu 2 szt.**

Pytanie nr 1

Czy Zamawiający dopuści regały ze stali nierdzewnej o wymiarach 80x40x180, półki pełne? Proponowane rozwiązanie nie wpływa na funkcjonalność regałów oraz umożliwia uzyskanie przez Zamawiającego oferty korzystniejszej pod względem ekonomicznym.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

1. **Dot. Regał magazynowy ze stali malowanej proszkowo, 90x60x186, półki z możliwością regulacji montażu 5 szt.**

Pytanie nr 1

Czy Zamawiający dopuści regały ze stali nierdzewnej o wymiarach 80x40x180, półki pełne? Proponowane rozwiązanie nie wpływa na funkcjonalność regałów oraz umożliwia uzyskanie przez Zamawiającego oferty korzystniejszej pod względem ekonomicznym.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

1. **Dot. Stolik zabiegowy, dwupółkowy, stelaż chromowany, półki ze stali nierdzewnej, dwie uchylne miski z tworzywa 5 szt.**

Pytanie nr 1

Czy Zamawiający dopuści stolik zabiegowy, dwupółkowy, stelaż ze stali pokrytej lakierem proszkowym, półki szklane, jedna miska z tworzywa? Proponowane rozwiązanie nie wpływa na funkcjonalność stolików zabiegowych oraz umożliwia uzyskanie przez Zamawiającego oferty korzystniejszej pod względem ekonomicznym.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

1. **Dot. Komputery (załącznik nr 3\_17)**

Pytanie nr 1

Czy Zamawiający dopuści do postępowania zamiast opisanego sprzętu komputer typu ALL IN ONE z drukarką o poniższych parametrach? Proponowane rozwiązanie nie wpływa na funkcjonalność komputerów oraz umożliwia uzyskanie przez Zamawiającego oferty korzystniejszej pod względem ekonomicznym.

*Komputer:*

*System operacyjny: Windows 10 64 bit. PL*

*Liczba rdzeni procesora: Procesor czterordzeniowy*

*Pamięć Ram: 4 GB pamięci DDR3L-1600 SDRAM (1 x 4 GB)*

*Rodzaj dysku: Dysk talerzykowy SATA*

*Dysk: Dysk SATA 500 GB 5400 obr./min*

*Karta graficzna: Karta graficzna Intel HD Graphics*

*Wielkość matrycy: Wielkośc matrycy 19.5" 49.5 cm o rozdzielczości 1600 x 900*

*Rodzaj matrycy: Matryca Błyszcząca*

*Napędy optyczne: DVD +/-RW SuperMulti DL*

*Karta dźwiękowa: Obsługa systemu High Definition Audio dwa głośniki stereo*

*Liczba głośników: 2 Głośniki Stereo*

*Klawiatura: Mysz bezprzewodowa, Klawiatura przewodowa*

*Komunikacja: Karta sieci bezprzewodowej Wireless LAN 802.11 b/g/n, Interfejs bezprzewodowy Bluetooth*

*Zewnętrzne porty: 2xUSB 2.0, 2xUSB 3.0, 1xHDMI wyjście, 1xRJ45, Audio, Wieloformatowy czytnik kart pamięci SD*

*Waga: 3.95kg*

*Wymiary: 48.58 cm x 33.63 cm x 7.41 cm*

*Drukarka:*

*Technologia druku laserowa (mono)*

*Format druku A4*

*Podajnik papieru 150 arkuszy*

*Taca odbiorcza 100 arkuszy*

*Pamięć 8 MB*

*Wydajność 8000 str/mies*

*DRUK*

*Rozdzielczość w czerni 600 x 600 dpi*

*Szybkość druku w czerni 18 str/min*

*Obsługiwane formaty nośników A4, A5, A6, B5, koperta B5, koperta C5, koperta DL, pocztówki*

*Druk dwustronny ręczny*

*WEJŚCIA/WYJŚCIA*

*Złącze USB 2.0*

*PARAMETRY FIZYCZNE*

*Wymiary (szer. x wys.x gł.) 346 x 159 x 189 mm*

*Waga 3,8 kg*

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

1. **Dot. Szafa anestezjologiczna – 2 szt.**

Pytanie nr 1

Czy Zamawiający dopuści szafy anestezjologiczne metalowe, korpusy wykonane z blachy gr. 0,8mm, drzwi przeszklone, półki wykonane ze szkła, uchwyt drzwiowy z zamkiem o wymiarach 1800 x 800 x 435mm? Proponowane rozwiązanie nie wpływa na funkcjonalność szafy anestezjologicznej oraz umożliwia uzyskanie przez Zamawiającego oferty korzystniejszej pod względem ekonomicznym.

Odpowiedź: Zgodni e z SIWZ.

1. **Dot. Wózek anestezjologiczny z szufladami – 2 szt.**

Pytanie nr 1

Czy Zamawiający dopuści wózki anestezjologiczne z szufladami Wózek anestezjologiczny: szafka z 4 szufladami (wysokość frontów: 1x234mm, 3x156mm), 1xpółka nadblatowa z tworzywa ABS 600x200mm, 1xnadstawka 11 poj., 1xblat boczny wysuwany stalowy, 1xwieszak kroplówki, 3xodcinki szyny instrumentalnej, 1xpoj. na zużyte igły, 1xkosz kolanowy, 1xkosz na cewniki ze stali kwasoodpornej 115x115x500mm, 1xpojemnik na narzędzia 325x175x40mm, 1xuchwyt do prowadzenia, wykonany ze stali lakierowanej proszkowo o wymiarach bez wyposażenia opcjonalnego 650 x 550 x 1000 mm, wysokość wózka z nadstawką 1700 mm? Proponowane rozwiązanie nie wpływa na funkcjonalność wózka anestezjologicznego z szufladami oraz umożliwia uzyskanie przez Zamawiającego oferty korzystniejszej pod względem ekonomicznym.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

1. **Dot. Dozownik tlenu – 2 szt.**

Pytanie nr 1

Czy Zamawiający dopuści dozownik tlenu z przepływomierzem do gniazd ściennych typu AGA przystosowany do jednorazowych nawilżaczy bąbelkujących i jednorazowych pojemników z wodą destylowaną z ciśnieniem roboczym tlenu zasilania 0,1-0,6 MPa, zakres regulowanego przepływu O2 0-15 l/min, nawilżanie gazu 60%, dozownik o masie 0,5 kg? Proponowane rozwiązanie nie wpływa na funkcjonalność dozownika tlenu oraz umożliwia uzyskanie przez Zamawiającego oferty korzystniejszej pod względem ekonomicznym.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

1. **Dot. Fotel do biurka – 6 szt.**

Pytanie nr 1

Czy Zamawiający dopuści fotele do biurka z oparciem oraz siedziskiem tapicerowanym w osłonie z tworzywa sztucznego z regulacją wysokości oparcia, podłokietniki stałe z tworzywa sztucznego, podnośnik pneumatyczny, podstawa pięcioramienna na kółkach o średnicy 50 mm, wysokość regulowana w zakresie 950-1145 mm, średnica podstawy 630 mm, wysokość siedziska w zakresie 425-555mm? Proponowane rozwiązanie nie wpływa na funkcjonalność fotela do biurka oraz umożliwia uzyskanie przez Zamawiającego oferty korzystniejszej pod względem ekonomicznym.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

1. **Dot. Krzesło/fotelik tapicerowany – 6 szt.**

Pytanie nr 1

Czy Zamawiający dopuści krzesło/fotelik z oparciem i siedziskiem tapicerowanym, rama metalowa na 4 nogach, podłokietniki zintegrowane z ramą z drewnianymi nakładkami , wysokość całkowita 940 mm, szerokość siedziska 440 mm, głębokość siedziska 500 mm? Proponowane rozwiązanie nie wpływa na funkcjonalność krzesła/fotelika tapicerowanego oraz umożliwia uzyskanie przez Zamawiającego oferty korzystniejszej pod względem ekonomicznym.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

1. **Dot. Lampa bezcieniowa operacyjna, dwuramienna, ledowa – 2 szt. (załącznik nr 3\_1)**

Pytanie nr 1

Czy Zamawiający dopuści lampę operacyjną o poniższych parametrach? Proponowane rozwiązanie nie wpływa na funkcjonalność lampy oraz  umożliwia uzyskanie przez Zamawiającego oferty korzystniejszej pod względem ekonomicznym.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Lp. | Parametry i warunki graniczne | Wartość wymagana | Wartość oferowana\* |
| **I** | **Wymagania ogólne** |  |  |
| 1. | Urządzenie fabrycznie nowe – rok produkcji min. 2018 (nie powystawowe). | TAK |  |
| 2. | Dwuczaszowa lampa operacyjna | TAK |  |
| 3. | Lampa operacyjna w wersji sufitowej | TAK |  |
| 4 | Każda czasza na oddzielnym ramieniu | TAK |  |
| 5 | Każda czasza zawieszona na obrotowym wysięgniku dwuramiennym. Każdy wysięgnik wyposażony w jedno ramię poziome i jedno ramię uchylne, umożliwiające regulację wysokości. Wysięgniki zawieszone na jednej wspólnej osi. | TAK |  |
| 6 | Każda czasza wyposażona w podwójny przegub umożliwiający manewrowanie w trzech płaszczyznach. | TAK |  |
| 7. | Zawieszenie przegubowe płaskie (N.F.C.) do sufitów średnich i niskich. | TAK |  |
| 8. | Lampa w górnym położeniu musi zagwarantować prześwit od podłogi do uchwytu sterylnego min. 210 -225 cm | TAK |  |
| 9 | Zakres ruchu wysięgników czasz:  - obrót o min 300° w osi głównej lampy (pionowa oś lampy),  - obrót o min 300° w osi pośredniej (pionowa oś pomiędzy ramieniem poziomym a ramieniem uchylnym)  - obrót o min 300° w osi czaszy (pozioma oś pomiędzy ramieniem uchylnym a czaszą)  - regulacja góra/dół ramienia uchylnego: min 95° | TAK |  |
| 10 | Uchwyt centralny w osi geometrycznej czaszy do pozycjonowania czaszy oraz regulacji średnicy pola operacyjnego | TAK |  |
| 11 | Uchwyt ze zdejmowalną wielorazową rękojeścią z możliwością jej sterylizacji parowej w temp. 1340 C. | TAK |  |
| 12 | Powierzchnia czasz i ramion zawieszenia łatwa do utrzymania w czystości: gładka, wykonana z materiałów odpornych na działanie środków dezynfekcyjnych | TAK |  |
| 13 | Czoło lampy przystosowane do czyszczenia i dezynfekcji powszechnie stosowanymi środkami | TAK |  |
| 14 | Stopień ochrony czasz lamp przed penetracją czynników zewnętrznych (pyłu i wody natryskiwanej) min IP52 | TAK |  |
| 15 | Średnica lamp:  - dla czaszy głównej 60cm - 78 cm | TAK |  |
| 16 | Średnica lamp:  - dla czaszy satelitarnej 52cm - 70cm | TAK |  |
| 17 | Lampa zgodna z normą PN-EN 60601-2-41: 2010/ EN 60601-2-41: 2009 lub równoważną EN 60601-2-41:2000. | TAK |  |
| 18 | Lampa w technologii LED | TAK |  |
| 19 | Źródło światła w technologii energooszczędnych i wysokowydajnych diod świecących LED | TAK |  |
| 20 | Światło emitowane przez białe diody LED  Nie dopuszcza się lamp w których zastosowane są diody o różnych kolorach (także zastosowanie diod białych o różnych tonach np. białe „zimne” i białe „ciepłe”) | TAK |  |
| 21 | Czasza główna minimalna liczba białych diod LED ≥ 60 | TAK |  |
| 22 | Czasza satelitarna liczba białych diod LED ≥ 36 | TAK |  |
| 23 | Lampa emitująca światło o podstawowej temperaturze barwowej w zakresie min. 4300 K | TAK |  |
| 24 | Wzrost temperatury pod czaszą lampy <2°C | TAK |  |
| 25 | Natężenie światła Ec max. w odległości 1 m dla czaszy głównej ≥160 000 lux | TAK |  |
| 26 | Natężenie światła Ec max. w odległości 1 m dla czaszy satelitarnej ≥120 000 lux | TAK |  |
| 27 | Regulacja natężenia światła każdej czaszy | TAK |  |
| 28 | Liczba dostępnych poziomów regulacji nat. oświetlenia ≥ 6 | TAK |  |
| 29 | Zakres regulacji nat. ośw. min 50% -100% | TAK |  |
| 30 | Wysoka bezcieniowość lamp.  Pomiar oświetlenia głównego dla Ec max z jedną tubą: 97% (EN 60601 -2- 41) | TAK |  |
| 31 | Wgłębność oświetlenia L1 + L2 (EN 60601 -2- 41):  - dla czaszy głównej: ≥875mm | TAK |  |
| 32 | Wgłębność oświetlenia L1 + L2 (EN 60601 -2- 41):  - dla czaszy satelitarnej: ≥950mm | TAK |  |
| 33 | Ø pola świetlnego d50 (50 % maks. mocy oświetlenia EN 60601 -2- 41): - czasza główna: min 10 cm  - czasza satelitarna: min 8 cm | TAK |  |
| 34 | Zakres regulacji pola (Regulacja średnicy pola operacyjnego d10 - 10 % maks. mocy oświetlenia, mierzone w odległości 1m od pola operacyjnego, EN 60601 -2- 41) w zakresie:  - czasza główna: min 18 -30 cm (od <=18 do >= 30 cm)  - czasza satelitarna: min 16-25 cm (od <=16 do >=25 cm) | TAK |  |
| 35 | Żywotność źródła światła w czaszy głównej ≥50 000 h | TAK |  |
| 36 | Żywotność źródła światła w czaszy satelity ≥50 000 h | TAK |  |
| 37 | Współczynnik odwzorowania barw Ra (CRI – Colour rendering index) ≥95 | TAK |  |
| 38 | Współczynnik odwzorowania barwy dominującej w polu operacyjnym tj. barwy czerwonej R9 ≥95 | TAK |  |
| 39 | Sterowanie lampą poprzez panel sterujący na lampie lub uchwyt centralny umiejscowiony w osi geometrycznej czaszy, lub poprzez panel sterujący umieszczony obok czaszy na węźle łączącym kopułę z obejmą co najmniej takimi funkcjami:  - włączenie i wyłączanie lampy,  - regulację natężenia światła głównego,  - regulację średnicy oświetlenia pola operacyjnego d10 | TAK |  |
| 40 | Czasze lamp przystosowane do zasilania głównego i awaryjnego 230V/24V | TAK |  |
| 41 | Należy dostarczyć zasilacz/transformator zasilania awaryjnego . | TAK |  |
| 42 | Automatyczne przełączanie na zasilanie awaryjne | TAK |  |
| 43 | Sumaryczny pobór mocy obu czasz.  (podać pobory mocy dla poszczególnych czasz przy maksymalnym natężeniu świtała, temp barwowej min. 4300K i maksymalnym polu oświetlenia) ≤ 270 W | TAK |  |
| 44 | Każdy zestaw lamp przygotowany do montażu kamery HD w osi geometrycznej czaszy głównej, wyposażony w kompletne okablowanie do przesyłania sygnału video | TAK |  |
| 45 | Zasilanie podstawowe lamp operacyjnych– 230 V (+/ -) 10%, 50 Hz (zasilanie przygotowane przez wykonawcę instalacji elektrycznej bloku operacyjnego zgodnie z projektem). | TAK |  |
| 46 | Lampy operacyjne stanowiące wyrób medyczny (potwierdzone deklaracją zgodności i wpisem do rejestru wyrobów medycznych - dokument dopuszczający do obrotu zgodny z wymogami ustawy z dnia 20 maja 2010 r o wyrobach medycznych (Dz. U. nr 107, poz 679 z późn. Zm.) | TAK |  |
| **II** | **Gwarancja i serwis** |  |  |
| 47 | Warunki gwarancji: okres gwarancji min. 24 miesiące | 24 miesiące – 0 pkt.  36 miesięcy – 0,5 pkt.  48 miesięcy – 1 pkt. |  |
| 48 | Bezpłatne obowiązkowe przeglądy w okresie gwarancyjnym wymagane dla dobrej pracy sprzętu wraz z zestawami serwisowymi – przynajmniej 1 przegląd w roku. | TAK |  |
| 49 | Czas usunięcia usterki nie wymagający wymiany części zamiennych w dniach kalendarzowych | do 3 dni |  |
| 50 | Czas usunięcia usterki wymagający wymiany części zamiennych w dniach kalendarzowych | do 14 dni |  |
| 51 | Wszelkie koszty transportu związane z naprawą w okresie gwarancji ponosi Wykonawca | TAK |  |
| 52 | Minimalna liczba napraw powodująca wymianę danego podzespołu na nowy /dopuszczamy 2-krotną naprawę, w przypadku 3 uszkodzenia wymiana podzespołu na nowy/ | TAK |  |
| 53 | Okres zagwarantowania części zamiennych i wyposażenia | min. 10 lat licząc od dnia dostawy  podać |  |
| 54 | Instrukcja w języku polskim . | TAK |  |
| 55 | Paszport techniczny użytkownika | TAK |  |
| 56 | Szkolenie personelu. – szkolenie stanowiskowe dla personelu bloku operacyjnego. | TAK |  |

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza taką konfigurację.

1. **Dot. Regał listwowy, ścienny na kosze ze stali nierdzewnej – 2 szt.**

Prosimy o doprecyzowanie przez Zamawiającego czy regały mają być wyposażone w kosze czy wyłącznie dostosowane do koszy ze stali nierdzewnej.

Odpowiedź: Regały mają być dostosowany do koszy ze stali nierdzewnej.

1. **Dot. Biurko – 1 szt.**

Prosimy o doprecyzowanie przez Zamawiającego czy wymaga biurka z kontenerkiem przejezdnym, szafką podblatową czy wyłącznie z półką pod klawiaturę oraz półką na komputer.

Odpowiedź: Z biurka z kontenerkiem przejezdnym, szafką podblatową.

1. **Dot. Szafa biurowa, zamykana – 1 szt.**

Prosimy o doprecyzowanie przez Zamawiającego czy wymaga szafy biurowej zamykanej dwudrzwiowej czy jednodrzwiowe.

Odpowiedź: Zamykanej dwudrzwiowej.

1. **Dot. Stół operacyjny – 2 szt. (załącznik nr 3\_9)**

Pytanie nr 1

Czy Zamawiający (pkt 7) dopuści stół z blokowaniem na podłożu za pomocą centralnej blokady kół, uruchamianej dźwignią nożną? Rozwiązanie gwarantuje stabilne posadowienie stołu oraz stabilną pozycję blatu podczas wykonywania zabiegów. Proponowane rozwiązanie nie wpływa na funkcjonalność stołu operacyjnego oraz umożliwia uzyskanie przez Zamawiającego oferty korzystniejszej pod względem ekonomicznym.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 2

Czy Zamawiający ( pkt 9) dopuści stół operacyjny z czterema kołami nieznacznie wystającymi poza obrys podstawy? Proponowane rozwiązanie nie wpływa na funkcjonalność stołu operacyjnego oraz umożliwia uzyskanie przez Zamawiającego oferty korzystniejszej pod względem ekonomicznym.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 3

Czy Zamawiający dopuści stół z dopuszczalnym dynamicznym obciążeniem na poziomie 250kg? Proponowane rozwiązanie nie wpływa na funkcjonalność stołu operacyjnego oraz umożliwia uzyskanie przez Zamawiającego oferty korzystniejszej pod względem ekonomicznym.

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.

Pytanie nr 4

Czy Zamawiający (pkt 11) dopuści stół, w którym wypiętrzenie nerkowe realizowane jest za pomocą pozycji Flex, bez konieczności wyposażania stołu w segment wypiętrzenia nerkowego? Proponowane rozwiązanie nie wpływa na funkcjonalność stołu operacyjnego oraz umożliwia uzyskanie przez Zamawiającego oferty korzystniejszej pod względem ekonomicznym. W pkt 21 Zamawiający umożliwia zaoferowanie proponowanego rozwiązania.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 5

Czy Zamawiający dopuści stół bez możliwości zamiany podgłówka z podnóżkami oraz zmiany kierunku na pilocie? Proponowane rozwiązanie nie wpływa na funkcjonalność stołu operacyjnego oraz umożliwia uzyskanie przez Zamawiającego oferty korzystniejszej pod względem ekonomicznym. Ze względu na przeznaczenie stołu (chirurgia ogólna) funkcja nie będzie wykorzystywana.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 6

Czy Zamawiający dopuści stół z pilotem, który posiada wszystkie wymagane wskaźniki bez informacji o możliwości wystąpienia kolizji elementów stołu oraz serwisu? Proponowane rozwiązanie nie wpływa na funkcjonalność stołu operacyjnego oraz umożliwia uzyskanie przez Zamawiającego oferty korzystniejszej pod względem ekonomicznym.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 7

Czy Zamawiający (pkt 26) dopuści stół, w którym diagnostyka odbywa się przy udziale serwisu, w przypadku wystąpienia awarii? Proponowane rozwiązanie nie wpływa na funkcjonalność stołu operacyjnego oraz umożliwia uzyskanie przez Zamawiającego oferty korzystniejszej pod względem ekonomicznym.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

1. **Dot. Łóżko – wózek transportowy, hydrauliczny lub elektryczny – 6 szt. (**Załącznik 3\_10 Łóżko OIOM)

Pytanie nr 1

Czy Zamawiający dopuści łóżko o szerokości całkowitej 990mm, która różni się nieznacznie od wartości wymaganej? Proponowane rozwiązanie nie wpływa na funkcjonalność łóżka oraz umożliwia uzyskanie przez Zamawiającego oferty korzystniejszej pod względem ekonomicznym.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 2

Czy Zamawiający dopuści łózko, którego leże oparte jest na stabilnej konstrukcji ramion wznoszących, podpierających leże aż w 8 pkt? Proponowane rozwiązanie nie wpływa na funkcjonalność łóżka oraz umożliwia uzyskanie przez Zamawiającego oferty korzystniejszej pod względem ekonomicznym.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 3

Czy Zamawiający dopuści łózko z regulacją wszystkich funkcji elektrycznych za pomocą jednego pilota/panelu z diodowym wskaźnikiem, informującym każdorazowo o włączeniu regulacji elektrycznych? Proponowane rozwiązanie nie wpływa na funkcjonalność łóżka oraz umożliwia uzyskanie przez Zamawiającego oferty korzystniejszej pod względem ekonomicznym. Dodatkowo ułatwia pracę personelu, gdyż wszystkie funkcje sterowane są za pomocą jednego, czytelnego sterownika.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 4

Czy Zamawiający dopuści łóżko z elektryczną regulacją wysokości w zakresie 370mm – 735mm? Proponowane rozwiązanie nie wpływa na funkcjonalność łóżka oraz umożliwia uzyskanie przez Zamawiającego oferty korzystniejszej pod względem ekonomicznym.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 5

Czy Zamawiający dopuści łóżko z regulacją segmentu uda w wygodnym i ergonomicznym zakresie minimum 0 – 35o, również w funkcji autokontur? Proponowane rozwiązanie nie wpływa na funkcjonalność łóżka oraz umożliwia uzyskanie przez Zamawiającego oferty korzystniejszej pod względem ekonomicznym.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 6

Czy Zamawiający dopuści łóżko z funkcją autoregresji segmentu pleców 100mm oraz dodatkowo segmentu uda 60 mm? Proponowane rozwiązanie nie wpływa na funkcjonalność łóżka oraz umożliwia uzyskanie przez Zamawiającego oferty korzystniejszej pod względem ekonomicznym.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 7

Czy Zamawiający dopuści łóżko, które ze względu na swoje przeznaczenie jest stale podpięte do sieci elektrycznej, zatem łózko nie jest wyposażone w akumulator, który nie jest konieczny w takim wypadku? Proponowane rozwiązanie nie wpływa na funkcjonalność łóżka oraz umożliwia uzyskanie przez Zamawiającego oferty korzystniejszej pod względem ekonomicznym.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 8

Czy Zamawiający dopuści łóżko z kołami o średnicy 125mm, które gwarantują identyczna zwrotność i mobilność łóżka co opisane rozwiązanie? Proponowane rozwiązanie nie wpływa na funkcjonalność łóżka oraz umożliwia uzyskanie przez Zamawiającego oferty korzystniejszej pod względem ekonomicznym.

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.

Pytanie nr 9

Czy Zamawiający dopuści łóżko z ramą leża wyposażoną w:

- krążki odbojowe w narożach leża,

- sworzeń wyrównania potencjału,

- dwie listwy ze stali metalowej, każda z dwoma haczykami na worki urologiczne

- poziomnice, w okolicy szczytu nóg? Proponowane rozwiązanie nie wpływa na funkcjonalność łóżka oraz umożliwia uzyskanie przez Zamawiającego oferty korzystniejszej pod względem ekonomicznym.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 10

Czy Zamawiający dopuści łóżko z dopuszczalnym obciążeniem roboczym zgodnym z wymaganiami normy bezpieczeństwa EN 60601-2-52, tj. 200kg? Proponowane rozwiązanie nie wpływa na funkcjonalność łóżka oraz umożliwia uzyskanie przez Zamawiającego oferty korzystniejszej pod względem ekonomicznym.

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.

Pytanie nr 11

Czy Zamawiający dopuści materac o grubości 100mm? Proponowane rozwiązanie nie wpływa na funkcjonalność łóżka oraz umożliwia uzyskanie przez Zamawiającego oferty korzystniejszej pod względem ekonomicznym.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 12

Czy Zamawiający dopuści łóżko (dotyczy pkt 17, 21, 23) wytworzone w technologii i rozwiązaniach, które konstrukcyjnie mają na celu ograniczenie rozwoju bakterii i drobnoustrojów, poprzez maksymalne ograniczenie miejsc, w których mogłyby się rozwijać, zatem nie ma potrzeby stosowania dodatków jonów srebra jako dodatek do lakieru, tworzywa czy szczytów, gdyż działanie preferencyjne jest ważniejsze aniżeli zwalczające? Proponowane łóżko posiada konstrukcję podwozia o gładkich, lakierowanych powierzchniach łatwych do dezynfekcji, szczyty oraz barierki wytworzone w technologii jednolitego odlewu tworzywowego, wszystkie powierzchnie ramy i leża gładkie i łatwe do czyszczenia. Technologia jonów srebra wymusza na użytkowniku stosowanie specjalnych środków do dezynfekcji, co w skutkach obciąży dodatkowo Zamawiającego kosztami. Stosowanie standardowych środków niszczy jony srebra. Tym samym prosimy Zamawiającego o odstąpienie dostarczenia certyfikatów potwierdzających antybakteryjność lakieru i tworzywa. Proponowane rozwiązanie nie wpływa na funkcjonalność łóżka oraz umożliwia uzyskanie przez Zamawiającego oferty korzystniejszej pod względem ekonomicznym.

1. **Dot. Łóżko porodowe – 1 szt. (Załącznik nr 3\_15)**

Pytanie nr 1

Czy Zamawiający dopuści łózko porodowe z tapicerowanym uchwytem do podtrzymywania pacjentki, który rodząca może wykorzystać również w pozycji kucznej, zatem łóżko nie jest wyposażone w dodatkowy drążek do pozycji kucznej montowany w segmencie siedziska? Proponowane rozwiązanie nie wpływa na funkcjonalność łóżka oraz umożliwia uzyskanie przez Zamawiającego oferty korzystniejszej pod względem ekonomicznym.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

1. **Wyposażenie**

Pytanie nr 1

W związku z wymogiem stosowania dezynfekcji do pomieszczeń o podwyższonej klasie czystości zgodnie z rozporządzeniem Ministra Zdrowia z 2012 oraz zapisami Programu Funkcjonalno-Użytkowego stanowiącego załącznik nr 13 do SIWZ czy Zamawiający oczekuje dla systemów jonizacji katalitycznej zlokalizowanych w centralach wentylacyjnych w celu potwierdzenia skuteczności działania dostarczenia kart doboru oraz certyfikatu CE oraz PZH.

Zwracamy uwagę że technologia jonizacji katalitycznej jest skuteczna tylko przy właściwym doborze urządzeń do powierzchni obsługiwanej

- poniżej przykładowe parametry skuteczności epidemiologicznej.

1. Gronkowiec Złocisty (Staphylococcus aureus) : 98.5% redukcji
2. Gronkowiec Złocisty oporny na metycylinę (Methycillin Resistant Staphylococcus aureus): 99.8% redukcji
3. E-Coli (Escherichia coli) : 98.1% redukcji
4. Rodzina Anthrax (wąglik – Bacillus spp.) : 99.38% redukcji
5. Paciorkowce (Streptococcus spp.) : 96.4% redukcji
6. Pseudomonas aureuginosa : 99.0% redukcji
7. Listeria monocytogenes : 99.75% redukcji
8. Candida albicans : 99.92% redukcji
9. Grzyby pleśniowe (Stachybotrys chartarum) : 99.93% redukcji?

Odpowiedź: TAK.

Pytanie HL7

Czy spełni wymagania Zamawiającego system monitorowania bez dostępnego systemu CIS tego samego producenta, ale zamiast tego z interfejsem HL7 umożliwiającym przesyłanie danych pacjenta z monitora do dowolnego systemu komputerowego, dowolnego producenta, wyposażonego w standardowy interfejs HL7, w tym do systemów typu CIS?

Odpowiedź: TAK

Powyższe wyjaśnienia stają się integralną częścią specyfikacji istotnych warunków zamówienia i są dla Wykonawców wiążące.

Zbigniew Skonieczny