- FORMULARZ SPECYFIKACJI TECHNICZNO-CENOWEJ

ZAMAWIANEGO/OFEROWANEGO SPRZĘTU FIZYKO-CHEMICZNEGO 
I LABORATORYJNEGO

- Zamawiający zastrzega sobie prawo sprawdzenia oferowanego produktu.

Należy podać oferowany model, producenta, „Czas reakcji”, „Dodatkowy okres gwarancji”, „Czas naprawy”, „Czas wymiany”, „Okres przeglądu technicznego”, cenę, stawkę podatku VAT oraz opis każdej pozycji w kolumnie „PARAMETRY I WYPOSAŻENIE OFEROWANE”.

CZĘŚĆ I: STANOWISKO POSTPROCESSINGOWE MODELOWANIA 3D

- Wymagania ogólne:

- Dostarczony sprzęt musi być kompletny, spełniać musi wszystkie minimalne wymagania i parametry wymienione niniejszej części zamówienia/ specyfikacji technicznej, a zarazem być zgodny z ofertą wykonawcy (bez konieczności doposażenia tego sprzętu w jakiekolwiek akcesoria i osprzęt, który nie jest wymieniony w specyfikacji technicznej, 
a jest wymagany do jego prawidłowej pracy). Oferowany sprzęt musi spełniać wymagania CE, posiadać opisy 
na sprzęcie w języku polskim lub angielskim.

- Sprzęt z wyposażeniem stanowiący przedmiot niniejszego zamówienia musi być objęty gwarancją w wymiarze nie krótszym niż wymagany podstawowy okres gwarancyjny podany pod pozycją „Gwarancja”, wymieniony 
w podpunktach pod literą od A do C niniejszej części specyfikacji technicznej.

- Przedmiot zamówienia z niniejszej części specyfikacji technicznej, wymieniony poniżej w punktach pod literą 
od A do C,  musi być zrealizowany w czasie nie dłuższym niż 70 dni, liczonych od daty zawarcia umowy 
z wykonawcą, który realizować będzie niniejsze zamówienie.

- MYJKA DO CZYSZCZENIA  ŻYWICZNYCH MODELI 3D

Zamawiamy jedną myjkę do czyszczenia żywicznych modeli 3D, która musi stanowić kompletny do użycia sprzęt spełniający wszystkie zdefiniowane wymagania i parametry minimalne.

Oferujemy jedną myjkę do czyszczenia żywicznych modeli 3D

model: .............................. producent: ........................................

z wyposażeniem: ......................................................

| Lp. | OPIS | WYMAGANIA I PARAMETRY MINIMALNE | PARAMETRY I WYPOSAŻENIE OFEROWANE |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  | Przeznaczenie | mycie postprocessingowe, usuwanie zbędnej nieutwardzonej żywicy z wydruków żywicznych, z drukarek 3D |  |
|  | Parametry pracy | - pojemność wanienki myjącej, do co najmniej 6L; - możliwość mycia obiektów o wymiarach (szer. x gł. x wys.) do, co najmniej 180mm x 120mm x 150mm (możliwość mycia wydruku z platformą wydruku); - czas mycia regulowany od 0 do, co najmniej 30min; |  |
|  | Inne | Myjka do postprocessingowego mycia żywicznych modeli z drukarek 3D, musi posiadać: - konstrukcję wolnostojącą, wykonana z materiałów odpornych chemicznie na używane w procesie mycia chemiczne środki myjące, wyposażona w wanienkę z pokrywką oraz drutowym koszykiem ze stali nierdzewnej lub PP, do mycia |  |

| Lp. | OPIS | WYMAGANIA I PARAMETRY MINIMALNE | PARAMETRY I WYPOSAŻENIE OFEROWANE |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  |  | drobnych modeli żywicznych; - możliwość mycia wydruków z wykorzystaniem dedykowanego kosza oraz w trybie wiszącym, bez odrywania wydruku od platformy roboczej; - dwupoziomową platformę, pozwalającą na jednoczesne mycie wiele mniejszych modeli jednocześnie, skracając czas pracy urządzenia i zmniejszając zużycie np. alkohol IPA; - wbudowaną sygnalizację wizualną/ dźwiękową zakończenia procesu mycia; - oznakowanie CE; - opisy wskaźników i klawiszy oraz wyświetlane informacje i komunikaty w języku polskim lub angielskim. |  |
|  | Wyposażenie | - kosz metalowy ze stali nierdzewnej lub PP, kompatybilny z oferowaną/ zamawiana myjką, do mycia drobnych modeli żywicznych; - zestaw niezbędnych narzędzi/ akcesoriów do uruchomienia, eksploatacji i konserwacji zamawianej/ oferowanej myjki, - dokumentacja techniczna i instrukcja obsługi w języku polskim lub angielskim. |  |
|  | Miejsce przeznaczone pod myjkę (dł. x szer. x wys.) | nie większe niż 350 mm x 350 mm x 500 mm |  |
|  | Napięcie zasilania | ~230V 50Hz |  |
|  | Gwarancja | co najmniej 12 miesięcy |  |

Cena netto za część I lit. A – (Myjka do czyszczenia żywicznych modeli 3D): ….... złotych

Podatek VAT – stawka:  ........%

Cena brutto za część I lit. A – (Myjka do czyszczenia żywicznych modeli 3D): ….... złotych

- KOMORA UV DO UTWARDZANIA ŻYWICZNYCH MODELI 3D

Zamawiamy jedną komorę UV do utwardzania żywicznych modeli 3D z wyposażeniem, która musi stanowić kompletny do użycia sprzęt spełniający wszystkie zdefiniowane wymagania i parametry minimalne.

Oferujemy jedną komorę UV do utwardzania żywicznych modeli 3D

model: .............................. producent: ........................................

wyposażenie: .............................. producent: ........................................

| Lp. | OPIS | WYMAGANIA I PARAMETRY MINIMALNE | PARAMETRY I WYPOSAŻENIE OFEROWANE |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  | Przeznaczenie | Suszenie, utwardzanie postprocessingowe, doświetlaniem wydruków żywicznych z drukarki 3D światłem UV, celem ich wzmocnienia, uzyskania optymalnych właściwości mechanicznych, w całej objętości utwardzanego obiektu żywicznego. |  |
|  | Parametry | - Suszenie, utwardzanie za pomocą promieniowania UV typu LED, o długościach falowych, co najmniej: 365 nm, 385 nm, 405 nm i łącznej mocy promienników, co najmniej 60W, pozwalającym na utwardzanie warstwy wewnętrznej, środkowej i zewnętrznej żywicznego wydruku; - wymiary wewnętrzne komory do utwardzania (szer. x gł. x wys.), co najmniej 150mm x 140mm x 180mm; |  |
|  | Inne | Komora UV do utwardzania żywicznych modeli 3D musi posiadać m.in.: - stalową konstrukcję komory suszenia, komory zamykanej metalowymi przeszklonymi drzwiczkami (możliwość obserwacji przebiegu procesu utwardzania), z szybą z filtrem zatrzymującym promieniowanie UV pochodzącym od promienników wbudowanych w komorę i umieszczoną wewnątrz komory obrotową platformę/ stolik na którym umieszczane są suszone, utwardzane obiekty, z ruchem dookólnym platformy/ stolika o 360 stopni zapewniając równomierne naświetlenie utwardzanego żywicznego modelu i poprawne jego utwardzenie (minimalizacja odkształcenia spowodowanego nierównomiernym rozkładem naprężenia wewnątrz obiektu, w czasie trwania procesu suszenia, kurczenia się obiektu, w tym usunięciem martwych, niedosuszonych/ utwardzonych punktów/ miejsc); - mikroprocesorowy system sterowania i monitorowania oraz zarządzania procesem suszenia, utwardzania żywicznych obiektów, z wbudowanym w komorę wyświetlaczem LCD dotykowym lub równoważnym (wyświetlanie, konfigurowanie parametrów pracy komory, wyświetlanie zgłaszanych błędów, itp.); - stabilne zasilanie komory, z wbudowanym układem chłodzenia, z co najmniej dwoma wentylatorami zapewniającymi stabilność pracy systemu, przeznaczonego do długotrwałego użytkowania; - oznakowanie CE; - opisy wskaźników i klawiszy oraz wyświetlane informacje i komunikaty w języku polskim lub angielskim. |  |
|  | Wyposażenie | - niezbędne akcesoria do pracy i konserwacji oferowanej/ zamawianej komory do suszenia i utwardzania żywicznych obiektów w świetle UV, zgodnie z zaleceniami producenta oferowanego sprzętu; - instrukcja obsługi w języku polskim lub angielskim. |  |
|  | Miejsce przeznaczone pod lampę UV (dł. x szer. x wys.) | nie większe niż 300 mm x 300 mm x 300 mm |  |
|  | Napięcie zasilania | ~230V 50Hz |  |
|  | Gwarancja | co najmniej 12 miesięcy |  |

Cena netto za część I lit. B – (Komora UV do utwardzania żywicznych modeli 3D): ….... złotych

Podatek VAT – stawka:  ........%

Cena brutto za część I lit. B – (Komora UV do utwardzania żywicznych modeli 3D): ….... złotych

- SKANER Z PLATFORMĄ OBROTOWĄ DO MODELI 3D

Zamawiamy jeden skaner z platforma obrotową do modeli 3D, który musi stanowić kompletny do użycia sprzęt spełniający wszystkie zdefiniowane wymagania i parametry minimalne.

Oferujemy jeden skaner z platforma obrotową do modeli 3D

model: .............................. producent: ........................................

wyposażenie: .............................. producent: ........................................

| Lp. | OPIS | WYMAGANIA I PARAMETRY MINIMALNE | PARAMETRY I WYPOSAŻENIE OFEROWANE |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  | Przeznaczenie | skanowanie obiektów, modeli 3D, z rejestracją kształtów trójwymiarowych obiektów, ich kolorystyki i tekstury. |  |
|  | Parametry | - źródło światła – światło białe LED; - pojedyncza wielkość skanu/ rozmiar pojedynczej klatki do, co najmniej 200mm x 150mm; - dokładność pojedynczej klatki/ skanu nie gorsza niż 0,1 mm; - odległość punktów nie większa od przedział od 0,17mm do 0,2mm; - rozdzielczość kamery skanera nie gorsza niż 1,3 Mpx; - czas pojedynczego skanu, nie dłuższy niż 8s; - tryby pracy skanera: ręczny i automatyczny; - skanowanie obiektów o wymiarach (szer. x gł. x wys.), od co najmniej 30mm x 30mm x 30mm do, co najmniej 700mm x 700mm x 700mm; - możliwość skanowania tekstury obiektów; - zapisywanie skanów w formacie: co najmniej: OBJ, STL, ASC, PLY, 3MY; - możliwość skierowania dane wyjściowych ze skanera bezpośrednio do drukarki 3D; - stolik obrotowy, do skanowania automatycznego obiektów o obciążalności do, co najmniej 5 kg. |  |
|  | Inne | Skaner z platformą obrotową do modeli 3D, i oprogramowaniem, musi posiadać m.in.: - platformę/ stolik obrotowy zintegrowany ze statywem, na którym to statywie umieszczany jest również skaner 3D, pozwalając na zachowanie stabilnych/ powtarzalnych skanów obiektów 3D, dobierając odpowiedni kąt pod jakim te obiekty są skanowane; - możliwość automatycznego skanowania obiektów (automatyczne łączenie skanów z automatycznym sterowaniem obrotem platformy/ stolika obrotowego z umieszczonym na nim skanowanym obiektem 3D); - możliwość automatycznego tworzenia siatki punktów, z zapisem skanów w formacie STL; - oprogramowanie skanera pozwalające m.in. na: kalibrację skanera i kamery, doboru balansu bieli, skanowanie i edytowanie obiektu, doboru optymalnej odległości obiektu od skanera, tworzenie i importowanie projektów, edytowanie siatki (wybieranie, usuwanie, wyostrzanie, wygładzanie, elementów siatki, itp.), skalowanie wolumenu skanowanych danych, obliczanie dystansu między punktami, - możliwość współpracy z oprogramowaniem firm trzecich tj. np. Solid Edge Shining 3D Edition oraz Geomagic Essentials itp.; - oznakowanie CE; - złącze USB 3.0 lub inne równoważne do podłączenia skanera z komputerem, z możliwością transferu danych, sterowanie monitorowanie pracy skanera; - opisy wskaźników i klawiszy oraz wyświetlane informacje i komunikaty na monitorze/ matrycy systemu komputerowego, w języku polskim lub angielskim. |  |
|  | Wyposażenie | - zestaw niezbędnych narzędzi oraz akcesoriów do uruchomienia i eksploatacji zamawianego/ oferowanego skanera 3D (np.: kabel sygnałowy USB, nośniki z programowaniem np. płytką CD, itp.) zgodnie z wymaganiami producenta oferowanego/ zamawianego skanera. W przypadku oprogramowania do skanera, oprogramowanie musi być oprogramowaniem pełnowartościowym realizującym wszystkie zdefiniowane funkcje bez jakichkolwiek ograniczeń w użytkowaniu tak funkcjonalnym, jak i czasowym (licencja na czas nieokreślony); musi być oprogramowaniem w wersji polsko- lub angielskojęzycznej, zgodnym z systemem Windows 10 lub nowszym; - dokumentacja techniczna i instrukcja obsługi w języku polskim lub angielskim. |  |
|  | Gwarancja | co najmniej 12 miesięcy |  |

Cena netto za część I lit. C – (Skaner z platformą obrotową do modeli 3D): ….... złotych

Podatek VAT – stawka:  ........%

Cena brutto za część I lit. C – (Skaner z platformą obrotową do modeli 3D): ….... złotych

| STANOWISKO POSTPROCESSINGOWE MODELOWANIA 3D (kryteria zgodnie z SWZ) |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| Czas reakcji - Zamawiający wymaga podania przez wykonawcę najdłuższego nieprzekraczalnego czasu dla niniejszej części przedmiotu zamówienia i oferty wykonawcy, w jakim to czasie, w okresie obowiązywania gwarancji, wykonawca po otrzymaniu od zamawiającego zgłoszenia o awarii sprzętu przystąpi do jej naprawy. Czas reakcji należy podać w pełnych dniach. | Maksymalny nieprzekraczalny czas reakcji (dni) | Oferowany czas reakcji (dni) |
|  | 5 |  |
| Dodatkowy okres gwarancji - Zamawiający wymaga określenia przez wykonawcę długości dodatkowego okresu gwarancji, którym objęty zostanie sprzęt wymieniony w niniejszej części zamówienia/ specyfikacji technicznej, o który to wykonawca wydłuży wymagane przez zamawiającego podstawowe okresy gwarancyjne. W okresie gwarancyjnym będącym sumą podstawowego okresu gwarancyjnego z dodatkowym okresem gwarancyjnym wykonawca, z którym zostanie zawarta umowa, będzie wykonywał świadczenia wynikające z gwarancji zgodnie z wymaganiami określonymi w SWZ. Dodatkowy okres gwarancyjny należy podać w pełnych miesiącach. | Wymagany min. okres gwarancji (m-cy) | Dodatkowy okres gwarancji (m-cy) |
|  | Podstawowe okresy gwarancyjne podane został w tabelach powyżej w wierszu z opisem „Gwarancja” |  |
| Czas naprawy - Zamawiający wymaga podania przez wykonawcę najdłuższego nieprzekraczalnego czasu (w pełnych dniach), w którym, w okresie obowiązywania gwarancji wykonawca dokona skutecznej naprawy sprzętu i wyposażenia (składającego się na przedmiot niniejszej części zamówienia/ oferty wykonawcy). | Maksymalny nieprzekraczalny czas naprawy (dni) | Oferowany czas naprawy (dni) |
|  | 21 |  |

Cena netto za część I – (Stanowisko postprocessingowe modelowania 3D – suma poz. od A do C): ………. w złotych

Podatek VAT – stawka:  ........%

Cena brutto za część I – (Stanowisko postprocessingowe modelowania 3D  – suma poz. od A do C): ……... w złotych

CZĘŚĆ II: SPRZĘT LABORATORYJNY I

- Wymagania ogólne:

- Dostarczony sprzęt laboratoryjny z wyposażeniem musi być kompletny, spełniać musi wszystkie minimalne wymagania i parametry wymienione w niniejszej części zamówienia/ specyfikacji technicznej, a zarazem być zgodny z ofertą wykonawcy. Oferowany sprzęt laboratoryjny z wyposażeniem musi spełniać wymagania CE.

- Sprzęt z wyposażeniem stanowiący przedmiot niniejszego zamówienia musi być objęty gwarancją w wymiarze nie krótszym niż wymagany podstawowy okres gwarancyjny podany pod pozycją „Gwarancja”, wymieniony 
w podpunktach pod literą od A do E niniejszej części specyfikacji technicznej.

- Przedmiot zamówienia z niniejszej części specyfikacji technicznej, wymieniony poniżej w punktach pod literą 
od A do E,  musi być zrealizowany w czasie nie dłuższym niż 70 dni, liczonych od daty zawarcia umowy 
z wykonawcą, który realizować będzie niniejsze zamówienie.

- DOZOWNIK BUTELKOWY Z ZAWOREM ZWROTNYM

Zamawiamy jeden dozownik butelkowy z zaworem zwrotnym, która musi stanowić kompletny do użycia sprzęt laboratoryjny spełniający wszystkie zdefiniowane wymagania i parametry minimalne.

Oferujemy jeden dozownik butelkowy z zaworem zwrotnym

model: .............................. producent: ........................................

z wyposażeniem: ......................................................

| Lp. | OPIS | WYMAGANIA I PARAMETRY MINIMALNE | PARAMETRY I WYPOSAŻENIE OFEROWANE |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  | Przeznaczenie | dozowanie cieczy bezpośrednio z butelki z odczynnikiem z bezpiecznym dozowaniem, szybką/łatwą oraz precyzyjną regulacją wymaganej dozowanej objętości. |  |
|  | Parametry pracy | - pojemność dozowania regulowana płynnie w zakresie co najmniej od 1,0 do 10,0 ml z możliwością ustawienia objętości z rozdzielczością nie gorszą niż 0,2 ml i dokładnością ±0,5 % oraz współczynnikiem wariancji nie większym niż 0,1 % (granice błędu zgodnie DIN ISO 8655-5 lub równoważną); - przeznaczony do pracy w temperaturze co najmniej od +16 do +40°C z cieczami o lepkości do co najmniej 500 mm2/s i gęstości do co najmniej 2,2 g/cm3 oraz ciśnieniem par do 500mbar; - dozownik mocowany bezpośrednio do butelki z gwintem o śr. 32mm lub 45 mm; |  |
|  | Inne | Dozownik butelkowy z zaworem zwrotnym musi posiadać m.in.: - konstrukcję odporną chemiczną na działanie kwasów, zasady i innych najczęściej stosowanych środków chemicznych, całkowicie autoklawowalną w 121° C, z obrotowym trzonem rotacyjnym dozownika pozwalającym na ustawienie wylewu (wylewka z możliwością zabezpieczenia wylotu kapturkiem ochronnym) w dowolnej pozycji (pełny obrót o 360º wokół osi pionowej butelki) z zainstalowanym zaworem recyrkulacyjnym (dla zredukowania strat odczynnika, z redukcją zaistnienia niebezpieczeństwa rozpryśnięcia się odczynnika), z teleskopową rurką zaciągania odczynnika (dostosowanie długości rurki ssącej do wysokości użytej butelki), z układem pozwalającym na płynną pracę dozownika; - możliwość dokonania łatwo kalibracji dozownika przez użytkownika (z zachowaniem wszystkich wymagań kontroli urządzenia) oraz jego demontażu i czyszczenia; - możliwość doposażenia w późniejszym czasie dozownika w: elastyczną wylewkę do napełniania wielu probówek/ naczyń bez potrzeby przemieszczania butelki z dozownikiem, w tubę osuszającą chroniącą wrażliwe odczynniki przed wilgocią i CO2. |  |
|  | Wyposażenie | - butelka szklana laboratoryjna bursztynowa/ oranżowa kwadratowa z zakrętką o pojemności 1000ml z gwintem o śr. 32mm lub 45 mm, kompatybilna z oferowanym dozownikiem; - adaptery z PP do mocowania dozownika do butelek z gwintami: 28, 32/ 45 (w zależności od gwintu w dozowniku), 40 mm; - zestaw niezbędnych narzędzi/ akcesoriów do uruchomienia, eksploatacji i konserwacji zamawianego/ oferowanego dozownika tj. klucz montażowy, - certyfikat jakości; - dokumentacja techniczna i instrukcja obsługi w języku polskim lub angielskim. |  |
|  | Gwarancja | co najmniej 12 miesięcy |  |

Cena netto za część II lit. A – (Dozownik butelkowy z zaworem zwrotnym): ….... złotych

Podatek VAT – stawka:  ........%

Cena brutto za część II lit. A – (Dozownik butelkowy z zaworem zwrotnym): ….... złotych

- DOZOWNIK BUTELKOWY Z CYFROWYM ODCZYTEM Z ZAWOREM ZWROTNYM

Zamawiamy jeden dozownik butelkowy z cyfrowym odczytem z zaworem zwrotnym, która musi stanowić kompletny do użycia sprzęt laboratoryjny spełniający wszystkie zdefiniowane wymagania i parametry minimalne.

Oferujemy jeden dozownik butelkowy z cyfrowym odczytem z zaworem zwrotnym

model: .............................. producent: ........................................

z wyposażeniem: ......................................................

| Lp. | OPIS | WYMAGANIA I PARAMETRY MINIMALNE | PARAMETRY I WYPOSAŻENIE OFEROWANE |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  | Przeznaczenie | dozowanie cieczy organicznych (np. chlorowanymi i fluorowanymi węglowodorami lub stężonymi kwasami HCl i HNO₃, kwasem trójfluorooctowym, tetrahydrofuranem, czy nadtlenkami) bezpośrednio z butelki z odczynnikiem z bezpiecznym dozowaniem, szybką/łatwą oraz precyzyjną regulacją wymaganej dozowanej objętości z cyfrowym odczytem, z zaworem zwrotnym umożliwiającym odpowietrzenie dozowanej cieczy i praktycznie bezstratne dozowanie. |  |
|  | Parametry pracy | - pojemność dozowania regulowana skokowo za pomocą mechanicznego licznika w zakresie, co najmniej od 1,0 do 10,0 ml z możliwością ustawienia objętości z rozdzielczością nie gorsza niż 0,05 ml i dokładnością ±0,5 % oraz współczynnikiem wariancji nie większym niż 0,1 % (granice błędu zgodnie DIN ISO 8655-6 lub równoważną); - przeznaczony do pracy w temperaturze co najmniej od +16 do +40°C z cieczami o lepkości do co najmniej 500 mm2/s i gęstości do co najmniej 2,2 g/cm3 oraz ciśnieniem par do 500mbar; - dozownik mocowany bezpośrednio do butelki z gwintem o śr. 45 mm lub 32 mm; |  |
|  | Inne | Dozownik butelkowy z zaworem zwrotnym musi posiadać m.in.: - konstrukcję odporną chemiczną na działanie kwasów, zasady i innych najczęściej stosowanych środków chemicznych, całkowicie autoklawowalną w 121° C, z obrotowym trzonem rotacyjnym dozownika pozwalającym na ustawienie wylewu (wylewka z możliwością zabezpieczenia wylotu kapturkiem ochronnym) w dowolnej pozycji (pełny obrót o 360º wokół osi pionowej butelki) z zainstalowanym zaworem recyrkulacyjnym (dla zredukowania strat odczynnika, z redukcją zaistnienia niebezpieczeństwa rozpryśnięcia się odczynnika), z teleskopową rurką zaciągania odczynnika (dostosowanie długości rurki ssącej do wysokości użytej butelki), z układem pozwalającym na płynną pracę dozownika; - możliwość dokonania łatwo kalibracji dozownika przez użytkownika (z zachowaniem wszystkich wymagań kontroli urządzenia) oraz jego demontażu i czyszczenia; - możliwość doposażenia w późniejszym czasie dozownika w: elastyczną wylewkę do napełniania wielu probówek/ naczyń bez potrzeby przemieszczania butelki z dozownikiem, w tubę osuszającą chroniącą wrażliwe odczynniki przed wilgocią i CO2. |  |
|  | Wyposażenie | - butelka szklana laboratoryjna bursztynowa/ oranżowa kwadratowa z zakrętką o pojemności 1000ml z gwintem o śr. 45 mm lub 32 mm, kompatybilna z oferowanym dozownikiem; - adaptery z PP do mocowania dozownika do butelek z gwintami: 28, 32/ 45 (w zależności od gwintu w dozowniku), 40 mm; - zestaw niezbędnych narzędzi/ akcesoriów do uruchomienia, eksploatacji i konserwacji zamawianego/ oferowanego dozownika tj. klucz montażowy, - certyfikat jakości; - dokumentacja techniczna i instrukcja obsługi w języku polskim lub angielskim. |  |
|  | Gwarancja | co najmniej 12 miesięcy |  |

Cena netto za część II lit. B – (Dozownik butelkowy z cyfrowym odczytem z zaworem zwrotnym): ….... złotych

Podatek VAT – stawka:  ........%

Cena brutto za część II lit. B – (Dozownik butelkowy z cyfrowym odczytem z zaworem zwrotnym): ….... złotych

- PIPETY AUTOMATYCZNE JEDNOKANAŁOWE

Zamawiamy dwanaście pipet automatycznych jednokanałowych z wyposażeniem, które muszą stanowić kompletny do użycia sprzęt laboratoryjny spełniający wszystkie zdefiniowane wymagania i parametry minimalne.

Oferujemy dwanaście pipet automatycznych jednokanałowych

model: .............................. producent: ........................................

| Lp. | OPIS | WYMAGANIA I PARAMETRY MINIMALNE | PARAMETRY I WYPOSAŻENIE OFEROWANE |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  | Przeznaczenie | precyzyjnie oraz powtarzalne odmierzanie i przenoszenie cieczy, cieczy o małej objętości, pipetami jednokanałowymi z jednorazowymi końcówkami, z zachowaniem wysokiej powtarzalności. |  |
|  | Parametry | Automatyczne jednokanałowe pipety, pochodzące od jednego producenta, o parametrach nie gorszych niż: regulowana objętość dozowania w zakresie od 100μl do 1000μl z przyrostem nie większym niż 2μl, z dokładnością dla pojemności 1000 μl: nie gorszą niż ±0,6% oraz powtarzalnością nie gorsza niż ±0,2%. |  |
|  | Inne | Pipety automatyczne jednokanałowe muszą posiadać: - ergonomiczny kształt i konstrukcja umożliwiającą obsługę pipety jedną ręką, dla osób lewo i praworęcznych, pobierającej płyn na zasadzie poduszki powietrznej; - możliwość ustawienia dozowanej objętości z co najmniej trzypozycyjnym wskaźnikiem nastawionej objętości z zablokowaniem zadanej wartości dozowania; - możliwość regulacji położenia wyrzutnika końcówek; - możliwość autoklawowania pipet w całości w temp. 121°C przez ok. 20min; - możliwość sterylizacji promieniowaniem UV, odporność pipety na promieniowanie UV; - możliwość poddania pipet kalibracji wg norm EN ISO 8655; - możliwość doposażenia u producenta oferowanych pipet w końcówki zgodne z wymaganiami normy EN ISO 8655; - oznakowanie CE; - świadectwo kalibracji, potwierdzające zgodność z wymogami dobrej praktyki laboratoryjnej (GLP). |  |
|  | Wyposażenie | - niezbędne narzędzia do kalibracji i realizacji przez użytkownika prac konserwacyjnych zgodnie z zaleceniami producenta oferowanych pipet; - instrukcja obsługi pipet w języku polskim lub angielskim. |  |
|  | Gwarancja | co najmniej 12 miesięcy |  |

Cena netto za część II lit. C – (Pipety automatyczne jednokanałowe – 12szt.): ….... złotych

Podatek VAT – stawka:  ........%

Cena brutto za część II lit. C – (Pipety automatyczne jednokanałowe – 12szt.): ….... złotych

- ELEKTRONICZNA PIPETA JEDNOKANAŁOWA

Zamawiamy jedną elektroniczną pipetę jednokanałową z wyposażeniem, które muszą stanowić kompletny do użycia sprzęt laboratoryjny spełniający wszystkie zdefiniowane wymagania i parametry minimalne. Wykonawca przeprowadzi bez dodatkowych opłat specjalistyczny instruktaż, w czasie co najmniej 1 dnia roboczego przez co najmniej 2 godzin, dla maksymalnie 3 osób wyznaczonych przez zamawiającego, który to instruktaż przeprowadzony zostanie na uruchomionym sprzęcie stanowiącym przedmiot zamówienia w siedzibie zamawiającego. Instruktaż obejmować będzie zagadnienia dotyczące m.in. konfiguracji dostarczonego sprzętu, bieżącej jego obsługi i konserwacji. Instruktaż musi zostać przeprowadzony przed podpisaniem protokołu zdawczo-odbiorczego

Oferujemy jedną elektroniczną pipetę jednokanałową

model: .............................. producent: ........................................

z wyposażeniem: ......................................................

| Lp. | OPIS | WYMAGANIA I PARAMETRY MINIMALNE | PARAMETRY I WYPOSAŻENIE OFEROWANE |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  | Przeznaczenie | precyzyjnie oraz powtarzalne odmierzanie i przenoszenie cieczy (cieczy o małej objętości, lepkich, łatwo pieniących się , itp.) pipetą z jednorazowymi końcówkami (pipetowanie w zakresie co najmniej od 0,5ml do 5ml), z zachowaniem wysokiej powtarzalności - niezależnej od użytkownika, tak z ręcznym jak i automatycznym trybem pobierania i dozowania próbek (z dozowaniem pojedynczym, wielokrotnym, odwrotnym, mieszaniem, itp.) |  |
|  | Parametry pracy | - regulowana objętość dozowania w zakresie co najmniej od 500 do 5000μl z przyrostem nie większym niż 5μl z granicami błędu pomiaru (dla max pojemności pipety): systematycznego (dokładności) nie większego niż ±0,6% oraz przypadkowego (precyzji) nie większego niż 0,2%; - przeznaczona do pracy w temperaturze, co najmniej od +16 do +40°C z cieczami o lepkości do, co najmniej 260mPa s i ciśnieniem par do 500mbar. |  |
|  | Inne | Elektroniczna pipeta jednokanałowa musi posiadać m.in.: - ergonomiczny kształt, konstrukcję pozwalającą na obsługę pipety jedną ręką, tak przez osoby lewo jak i praworęczne, pobierającej płyn na zasadzie poduszki powietrznej, z tłokiem pipety sterowanym elektronicznie (tłok odporny na korozję i działanie związków chemicznych) ze stożkiem końcowym pipety (z zaimplementowanym układem zamocowania końcówek jednorazowych zabezpieczając je przed wypadaniem a zarazem doszczelniając połączenie końcówki z pipetą, stożek pipety w pełni autoklawowalny 121°C - zapewnienie sterylności i zapobieżenie skażeniom krzyżowym,) z wyrzutnikiem końcówek umożliwiającym obsługę pipety bez wysiłku (w poborze i odrzucaniu końcówki) z eliminacją ryzyka powstawania aerozoli, z mikroprocesorowym systemem sterowania/ programowania/ wyboru trybu pipetowania (z wbudowanym zasilaniem bateryjnym/ akumulatorowym), ze sterowaniem pipetą za pomocą wbudowanych przycisków (np. uruchomienie pipetowania/ opróżniania końcówki w wydmuchem, mieszania itp. tak w pracy w trybie ręcznym jak i automatycznym), z wbudowanym wyświetlaczem LCD lub równoważnym pozwalającym na wyświetlanie parametrów konfiguracyjnych, informacji o stanie pracy pipety, zgłoszonych błędach, opisem pomocy obsługi pipety, itp.; - możliwość automatycznego i ręcznego pipetowania (wybór szybkości zaciągania i opróżniania końcówki pipety oraz dozowanej objętości) z automatycznym i ręcznym wydmuchem, dozowania cieczy o dużej gęstości z tzw. trybem rewersyjnym (odwrotnym), uruchamiania i zatrzymywania pobierania (zasysania) i dozowania (dawkowania) w dowolnym chwili/ punkcie, przerwania uruchomionego pipetowania z możliwości usunięcia pipetowanej cieczy, mieszania automatycznego dozowanych cieczy przez cykliczne pobieranie i opróżnianie (możliwość zaprogramowanie do, co najmniej 17 cykli. pobrań i opróżnień z programowaniem szybkości i ilością cykli mieszania), możliwość pipetowania cząstkowymi objętościami z całkowitej objętości cieczy zassanej jednorazowo; - możliwość ustawienia dozowanej objętości z, co najmniej czteropozycyjnym wskaźnikiem nastawionej; - zaimplementowane kodowanie kolorystyczne pojemności pipety ułatwiające wybór pipety oraz jednorazowych końcówek; - możliwość sterylizacji pipety za pomocą promieniowana UV, odporność pipety na promieniowanie UV; - możliwość wykonania testu i kalibracji pipet wg norm ISO 8655-6 oraz weryfikacji systematycznego i przypadkowego błędu pomiarowego pipet; - możliwość doposażenia w późniejszym czasie (pod zamawiane/ oferowane pipety) w: statyw/uchwyt jednostanowiskowy, statyw trzystanowiskowy z opcją ładowania (jednoczesne ładowanie wszystkich zawieszonych na stojaku pipet); doposażenia w końcówki (końcówki niesterylne/ sterylne/ z filtrami, do różnych objętości) zgodne z zamawianymi/ oferowanymi pipetami i wymaganiami normy ISO 8655; - opisy wskaźników i klawiszy oraz wyświetlane informacje i komunikaty w języku polskim lub angielskim. |  |
|  | Wyposażenie | - standardowe niesterylne końcówki do pipet tzw. starter, mogą być pakowane w torby, w ilości, co najmniej 1000szt/pod oferowaną pipetę o pojemności końcówki max nie większej od pojemności max oferowanej pipety. Końcówki w pełni kompatybilne z oferowanymi pipetami, pozwalające na precyzyjnie dozowanie objętości substancji (z zapewnieniem wymaganej dokładnością i powtarzalności) w pełnym zakresie oferowanych pipet, zapewniając jednocześnie prawidłowe zamocowanie i uszczelnienie się końcówki na trzonie pipety; - oferowane pipety wyposażone w baterię/ akumulatorek (do wielokrotnego ładowania) o pojemności pozwalającej na wykonanie, co najmniej 3500 cykli pipetowania (bez dodatkowego ładowania); - jedną ładowarkę/ zasilacz do oferowanych pipet, z napięciem zasilania ~230V 50Hz; - niezbędne akcesoria do realizacji przez użytkownika niezbędnych prac konserwacyjnych, zgodnie z zaleceniami producenta oferowanych pipet; - instrukcja obsługi/ kalibracji pipet w języku polskim lub angielskim. |  |
|  | Gwarancja | co najmniej 24 miesiące |  |

Cena netto za część II lit. D – (Elektroniczna pipeta jednokanałowa): ….... złotych

Podatek VAT – stawka:  ........%

Cena brutto za część II lit. D – (Elektroniczna pipeta jednokanałowa): ….... złotych

- PIPETA AUTOMATYCZNA DWUNASTOKANAŁOWA

Zamawiamy jedną pipetę automatyczną dwunastokanałową, która musi stanowić kompletny do użycia sprzęt laboratoryjny spełniający wszystkie zdefiniowane wymagania i parametry minimalne.

Oferujemy jedną pipetę automatyczną dwunastokanałową

model: .............................. producent: ........................................

| Lp. | OPIS | WYMAGANIA I PARAMETRY MINIMALNE | PARAMETRY I WYPOSAŻENIE OFEROWANE |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  | Przeznaczenie | precyzyjnie oraz powtarzalne odmierzanie i przenoszenie jednocześnie dwunastu jednakowych objętości cieczy (cieczy o małej objętości, do napełniania mikropłytek, mikronaczyniek, płytek PCR itp.) pipetami dwunastokanałowymi z jednorazowymi końcówkami, z zachowaniem wysokiej powtarzalności, przy dozowania dowolną ręką, niezależnie od predyspozycji użytkownika. |  |
|  | Parametry | - regulowana objętość dozowania w zakresie od 20μl do 200μl z przyrostem nie większym niż 0,2μl z granicami błędu pomiaru dla pojemności 200 μl: systematycznego nie większego niż ±0,8% oraz przypadkowego nie większego niż ±0,3%; - przeznaczony do pracy w temperaturze, co najmniej od +16 do +40°C z cieczami o lepkości do, co najmniej 260mPa s i ciśnieniem par do 500mbar. |  |
|  | Inne | Pipeta automatyczne dwunastokanałowa musi posiadać m.in.: - ergonomiczny kształt z uchwytem/ zawieszką na palec przystosowanym do zachowania komfortu przy długiej serii pipetowania, dostosowuje się do dłoni o różnej wielkości i konstrukcja umożliwiającą obsługę pipety jedną ręką (nastawianie objętości, pipetowanie, wyrzucanie końcówek), bez potrzeby zmiany chwytu pipety, przeznaczona dla osób lewo i praworęcznych, z centralnie umieszczonym tłokiem oraz umieszczonym na środku numerycznym wskaźnikiem nastawionej pojemności, pobierającej płyn na zasadzie poduszki powietrznej; - tłoki pipety odporne na korozję; - okienko etykietowe (do opisu pipety), bez konieczności pisania po pipecie, oklejania jej etykietami; - możliwość ustawienia dozowanej objętości z, co najmniej czteromiejscowym wskaźnikiem nastawionej objętości z możliwością zablokowania zadanej wartości dozowania; - obrotowy o 360° dwunastokanałowy rozdzielacz względem trzonu/ uchwytu pipety, pozwalając na swobodny dobór kąta położenia rozdzielacza pipety względem trzonu/ uchwytu pipety (trzymanego przez osoby, czy to lewo, czy prawo ręczne), stosownie do położenia naczynek, mikropłytek PCR, itp., do których dozowana jest badana próbka, o wymaganej objętości; - możliwość autoklawowania pipet w całości w 121°C przez co najmniej 15min; - możliwość sterylizacji pipety za pomocą promieniowana UV, odporność pipety na promieniowanie UV; - zaimplementowane kodowanie kolorystyczne pojemności pipety ułatwiające wybór pipety oraz jednorazowych końcówek; - możliwość poddania pipet kalibracji wg norm EN ISO 8655:2022; - możliwość doposażenia u producenta oferowanych pipet w końcówki zgodne z wymaganiami normy EN ISO 8655; - możliwość łatwego czyszczenia (gładkie powierzchnie pipety, ułatwiające zachowanie czystości pipety/ rozdzielacza, itp.), rozbierania i montażu pipety, tłoków i O-ringów z tłoków i pipety, wyjść pod końcówki; - oznakowanie CE; - świadectwo kalibracji. |  |
|  | Wyposażenie | - niezbędne narzędzia do kalibracji i realizacji przez użytkownika prac konserwacyjnych (smar silikonowy, kluczyk montażowy zestaw uszczelek, uchwyt półkowy do zamocowania do półki, przeznaczony do zawieszenia pipety, pudełka TipBox z zestawem końcówek startowy) zgodnie z zaleceniami producenta oferowanej pipety; - instrukcja obsługi pipet w języku polskim lub angielskim. |  |
|  | Gwarancja | co najmniej 24 miesiące |  |

Cena netto za część II lit. E – (Pipeta automatyczna dwunastokanałowa): ….... złotych

Podatek VAT – stawka:  ........%

Cena brutto za część II lit. E – (Pipeta automatyczna dwunastokanałowa): ….... złotych

| SPRZĘT LABORATORYJNY I (kryteria zgodnie z SWZ) |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| Czas reakcji - Zamawiający wymaga podania przez wykonawcę najdłuższego nieprzekraczalnego czasu dla niniejszej części przedmiotu zamówienia i oferty wykonawcy, w jakim to czasie, w okresie obowiązywania gwarancji, wykonawca po otrzymaniu od zamawiającego zgłoszenia o awarii sprzętu przystąpi do jej naprawy. Czas reakcji należy podać w pełnych dniach. | Maksymalny nieprzekraczalny czas reakcji (dni) | Oferowany czas reakcji (dni) |
|  | 5 |  |
| Dodatkowy okres gwarancji - Zamawiający wymaga określenia przez wykonawcę długości dodatkowego okresu gwarancji, którym objęty zostanie sprzęt wymieniony w niniejszej części zamówienia/ specyfikacji technicznej, o który to wykonawca wydłuży wymagane przez zamawiającego podstawowe okresy gwarancyjne. W okresie gwarancyjnym będącym sumą podstawowego okresu gwarancyjnego z dodatkowym okresem gwarancyjnym wykonawca, z którym zostanie zawarta umowa, będzie wykonywał świadczenia wynikające z gwarancji zgodnie z wymaganiami określonymi w SWZ. Dodatkowy okres gwarancyjny należy podać w pełnych miesiącach. | Wymagany min. okres gwarancji (m-cy) | Dodatkowy okres gwarancji (m-cy) |
|  | Podstawowe okresy gwarancji podane został w tabelach powyżej w wierszu z opisem „Gwarancja” |  |
| Czas naprawy - Zamawiający wymaga podania przez wykonawcę najdłuższego nieprzekraczalnego czasu (w pełnych dniach), w którym, w okresie obowiązywania gwarancji wykonawca dokona skutecznej naprawy sprzętu i wyposażenia (składającego się na przedmiot niniejszej części zamówienia/ oferty wykonawcy). | Maksymalny nieprzekraczalny czas naprawy (dni) | Oferowany czas naprawy (dni) |
|  | 21 |  |

Cena netto za część II – (Sprzęt laboratoryjny I - suma pozycji lit. od A do E): …….… w złotych

Podatek VAT – stawka:  ........%

Cena brutto za część II – (Sprzęt laboratoryjny I - suma pozycji lit. od A do E): …….... w złotych

CZĘŚĆ III: SPRZĘT LABORATORYJNY II

- Wymagania ogólne:

- Dostarczony sprzęt laboratoryjny z wyposażeniem musi być kompletny, spełniać musi wszystkie minimalne wymagania i parametry wymienione w niniejszej części zamówienia/ specyfikacji technicznej, a zarazem być zgodny z ofertą wykonawcy (bez konieczności doposażenia tego sprzętu w jakiekolwiek akcesoria i osprzęt, który nie jest wymieniony w specyfikacji technicznej, a jest wymagany do jego prawidłowej pracy). Oferowany sprzęt laboratoryjny z wyposażeniem musi spełniać wymagania CE, posiadać opisy na sprzęcie w języku polskim lub angielskim.

- Sprzęt z wyposażeniem stanowiący przedmiot niniejszego zamówienia musi być objęty gwarancją w wymiarze nie krótszym niż wymagany podstawowy okres gwarancyjny podany pod pozycją „Gwarancja”, wymieniony 
w podpunktach pod literą od A do C niniejszej części specyfikacji technicznej.

- Przedmiot zamówienia z niniejszej części specyfikacji technicznej, wymieniony poniżej w punktach pod literą 
od A do C,  musi być zrealizowany w czasie nie dłuższym niż 70 dni, liczonych od daty zawarcia umowy 
z wykonawcą, który realizować będzie niniejsze zamówienie.

- NAŚCIENNA LAMPA BAKTERIOBÓJCZA

Zamawiamy jedną naścienną lampę bakteriobójczą z wyposażeniem, która musi stanowić kompletny do użycia sprzęt laboratoryjny spełniający wszystkie zdefiniowane wymagania i parametry minimalne.

Oferujemy jedną naścienną lampę bakteriobójczą

model: ....................... producent: ...........................

| Lp. | OPIS | WYMAGANIA I PARAMETRY MINIMALNE | PARAMETRY I WYPOSAŻENIE OFEROWANE |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| - 1 | Przeznaczenie | Dezynfekcja/ niszczenie za pomocą promienników UV-C wszelkich komórek: grzybów, wirusów oraz bakterii tak w powietrzu jak i na powierzchniach pomieszczeniu laboratoryjnym (co najmniej możliwość pracy ze sterylizacją pomieszczenia za pomocą promiennika odsłoniętego oraz sterylizacją powietrza za pomocą promiennika zakrytego w tzw. komorze przepływowej). |  |
|  | Parametry | - skuteczność redukcja ogólnej liczby drobnoustrojów w pomieszczeniu o kubaturze ok. 24m3 w trybie pracy lampy z zakrytym promiennikiem UV (w komorze przepływowej) w czasie nie dłuższym niż: dwóch godz. ok. 48%, 6 godz. ponad 70%, 20 godz. ok. 98% oraz liczba pleśni i drożdży po 20 godz. ok. 90%; - zasięg (powierzchnia) działania lampy do ok. 35m2; - żywotność/ trwałość promienników UV, co najmniej 8000 godz.; - wymiary nie większe niż wymiary miejsca przeznaczonego pod lampę (szer. x gł. x wys.) 1500x300x300 mm; - napięcie zasilania ~230V 50Hz i pobór mocy nie większy niż 300VA; - wagę nie większą niż 15 kg/ lampa. |  |
|  | Inne | Naścienna lampa bakteriobójcza, musi posiadać m.in.: - konstrukcję metalową ze stali nierdzewnej, obudowę z klasą ochronności co najmniej IP 20, z zewnętrznym promiennikiem UV zabezpieczonym przed przypadkowym zbiciem za pomocą np. osłony siatkowej. Lampa bakteriobójcza przeznaczona do dezynfekowania pomieszczeń laboratoryjnych o kubaturze do 90m3z wbudowanymi bezozonowymi promiennikami UV-C (o dł. falowej ok. 253nm) pozwalającymi na pracę lampy w trybie: z promiennikiem odsłoniętym/ odkrytym (dezynfekcja pomieszczenie bez obecności w pomieszczeniu osób, z promieniowaniem w odległości 1m co najmniej 150μW/cm2) oraz w trybie z promiennikiem zakrytym (pozwalającym na dezynfekcję/ sterylizację pomieszczenia w którym przebywają osoby) z tzw. komorą przepływową z wentylatorem (z wbudowanym promiennikiem UV-C co najmniej 110 W lub np. dwa po 55W) wymuszającym przepływ dezynfekowanego powietrza na poziomie co najmniej 190m3/h; - promiennik zewnętrzny zabezpieczony folią - ochrona przed rozsypaniem się szkła w przypadku zbicia się promiennika; - możliwość włączenia lamp, tak promiennika odsłoniętego jak i promienników zakrytych (zabudowanych w komorze przepływowej z wymuszonym obiegiem powietrza), za pomocą włączników naściennych. |  |
|  | Wyposażenie | dokumentacja techniczna i instrukcja obsługi w języku polskim lub angielskim |  |
|  | Gwarancja | co najmniej 24 miesiące |  |

Cena netto za część III lit. A – (Naścienna lampa bakteriobójcza): ….... złotych

Podatek VAT – stawka:  ........%

Cena brutto za część III lit. A – (Naścienna lampa bakteriobójcza): ….... złotych

- KOMORA CIEMNIOWA DO OBSERWACJI FLUORESCENCJI PRÓBEK

Zamawiamy jedną komorę ciemniową do obserwacji fluorescencji próbek z wyposażeniem, która musi stanowić kompletny do użycia sprzęt laboratoryjny spełniający wszystkie zdefiniowane wymagania i parametry minimalne.

Oferujemy jedną komorę ciemniowa do obserwacji fluorescencji próbek

model: .............................. producent: ........................................

z wyposażeniem: ......................................................

| Lp. | OPIS | WYMAGANIA I PARAMETRY MINIMALNE | PARAMETRY I WYPOSAŻENIE OFEROWANE |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| - 1 | Przeznaczenie | obserwacja fluorescencji, fosforescencji próbek (w zakresie promieniowania widzialnego) przez wizjer wbudowany w komorę ciemniową, próbek, substancji, płytek TLC (thin layer chromatograms), wzbudzonych promieniowaniem UV. |  |
| - 2 | Parametry pracy | - dwa promienniki UV, jeden o długości falowej, co najmniej: ok. 254nm oraz drugi o długości falowej ok. 365nm, promienniki o mocy, co najmniej ok. 14W każdy, promienników włączanych i wyłączanych niezależnie, przez użytkownika komory; - zintegrowane źródło białego światła, ułatwiającego pozycjonowanie obiektu. |  |
| - 12 | Inne | Komora ciemniowa do obserwacji próbek w świetle UV, musi posiadać m.in.: - komorę ciemniową z szerokim od frontu otworem przez, który wprowadzane są do, wnętrza, przestrzeni roboczej komory badane próbki/ obiekty, otwór wejściowy zasłaniany nieprzepuszczającą światło zasłoną, kotarą lub żaluzją; zasłona/ żaluzja musi pozwalać na łatwe odsłonięcie dojścia do wnętrza komory umożliwiając swobodne umieszczenie w jej wnętrzu próbek/ obiektów naświetlanych promieniowaniem UV bez konieczności demontażu komory; zasłona/ żaluzja/ kotara musi szczelnie zamykać/ zasłaniać otwór wejściowy, w czasie obserwacji próbek, nie dopuszczając do przedostania się do jej wnętrza światła dziennego, sztucznego z otoczenia, które mogłoby zakłócać obserwacje fluorescencji, fosforescencji próbek pobudzonych promieniowaniem UV, pochodzącym z zainstalowanych w komorę promienników, o określonej długości falowej, wybieranej chwili obserwacji przez użytkownika; - komora ciemniowa musi posiadać wbudowany wizjer z filtrem ochronnym blokującym promieniowanie UV, przez który użytkownik obserwuje promieniowanie widzialne fluorescencji, fosforescencji pobudzonych promieniowaniem UV próbek, wizjer musi pozwalać na bezpieczne obserwacje próbek; - zainstalowane promienniki UV muszą równomierne oświetlać wnętrze przestrzeni roboczej komory; - przestrzeń roboczą komory ciemniowej musi pozwalać na swobodne umieszczenie i obserwację (płytek, substancji, itp.) obiektów o wymiarach do, co najmniej (szer. x gł. x wys.) 150mm x 150mm x 140mm; - opisy na komorze i wyświetlane informacje i komunikaty, jeżeli takowe będą, muszą być w języku polskim lub angielskim. |  |
|  | Wyposażenie | - dokumentacja techniczna i instrukcja obsługi w języku polskim lub angielskim. |  |
|  | Miejsce przeznaczone pod komorę ciemniową (dł. x szer. x wys.) | nie większe niż 600 mm x 500 mm x 500 mm |  |
|  | Napięcie zasilania | ~230V 50Hz |  |
|  | Gwarancja | co najmniej 12 miesięcy |  |

Cena netto za część III lit. B – (Komora ciemniowa do obserwacji fluorescencji próbek):  .......... złotych

Podatek VAT – stawka:  ........%

Cena brutto za część III lit. B – (Komora ciemniowa do obserwacji fluorescencji próbek): .......... złotych

- STACJONARNY LABORATORYJNY PH-METR/ KONDUKTOMETR

Zamawiamy jeden stacjonarny laboratoryjny ph-metr/ konduktometr z wyposażeniem, który musi stanowić kompletny do użycia sprzęt laboratoryjny spełniający wszystkie zdefiniowane wymagania i parametry minimalne.

Oferujemy jeden stacjonarny laboratoryjny pH-metr/ konduktometr

model: .............................. producent: ........................................ 
z wyposażeniem: ......................................................

| Lp. | OPIS | WYMAGANIA I PARAMETRY MINIMALNE | PARAMETRY I WYPOSAŻENIE OFEROWANE |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| - 1 | Przeznaczenie | Pomiary pH, przewodności oraz temperatury. |  |
|  | Parametry pomiarowe | - pomiar pH: w zakresie, co najmniej od 0pH do 14pH z dokładnością nie gorszą niż ± 0,002pH i rozdzielczością 0,001 pH oraz 0,01pH oraz 0,1pH (możliwość wyboru rozdzielczości, stosownie do realizowanego pomiaru); - pomiar mV w zakresie, co najmniej od -1999,0 mV do 1999,0 mV z dokładnością nie gorszą niż ±0,2 mV i rozdzielczością 0,1mV oraz 1 mV (możliwość wyboru rozdzielczości, stosownie do realizowanego pomiaru); - pomiary przewodności w zakresie, co najmniej od 0,000 μS/cm do 1999 mS/cm z dokładnością nie gorszą niż ± 0,5% mierzonej wartości, z automatyczną zmianą rozdzielczości, z zakresem maksymalnym do 0,001; - pomiar temperatury w zakresie, co najmniej od 0°C do 100°C z dokładnością nie gorszą niż ± 0,1°C i rozdzielczością nie gorszą niż 0,1°C. |  |
|  | Inne | Stacjonarny laboratoryjny ph-metr/ konduktometr musi posiadać m.in.: - możliwość podłączenia do miernika elektrod pH (elektrod zespolonych, półogniw, z wbudowanym termometrem itp.), elektrod referencyjnych, czujnika temperatury, elektrod/ czujników cyfrowych typu ISM (Intelligent Sensor Management) lub równoważnych (zarządzanie inteligentnymi czujnikami pomiarowymi z chipem przechowującym dane z ostatnich kalibracji, nr seryjnego elektrody, maksymalnej temp. pracy elektrody, danych w chwili podłączenia czujnika do miernika automatycznie przesyłanych do przyrządu pomiarowego), itp. zgodnie z wymaganym zakresem prowadzonych badań; - możliwość wykonania jednoczesnego/ w tym samym czasie, jak i niezależne pomiaru pH i przewodności badanego roztworu (miernik, co najmniej dwukanałowy); - wbudowaną komputerową jednostkę sterującą z dużym kolorowym wyświetlaczem ok. 7 cali typu LCD dotykowym (z możliwością obsługę ekranu dotykowo, bez zdejmowania rękawiczek) lub ekranem równoważnym (wyświetlającym dane pomiarowe, konfiguracyjne, zgłaszane błędy i informację w tym wyniki pomiarów; stan zainstalowanych elektrod/ czujników, barwnych wskaźników przekroczenia limitów górnego i dolnego danego parametru, daty, czasu rzeczywistego, parametrów konfiguracyjnych, błędów itp., z możliwością wyświetlenia: pH w: pH, mV; przewodności w: μS/cm, mS/cm, μS/m, mS/m, S/m; zawartość substancji rozpuszczonych TDS w: mg/l, g/l, ppt, ppm; zasolenia w: ppt, psu; rezystywności w: MΩ*cm, kΩ*cm, Ω*cm; temperatury w: °C, F oraz możliwością regulacji jaskrawością podświetlenia matrycy LCD); - możliwość definiowania metod pomiarowych z możliwością ustawienia wartości granicznych dla realizowanego pomiaru; - wbudowaną nieulotna pamięć pozwalającą na zapamiętanie, co najmniej 2.000 pomiarów, ze znacznikiem czasowym (z godziną i datą pomiaru), z identyfikatorem próbki i elektrody pomiarowej oraz użytkownika, w tym również, pozwalającej na zapamiętanie, co najmniej dwóch charakterystyk użytkowanych elektrod pH-metrycznych i dwóch charakterystyk elektrod/ cel konduktometrycznych; - możliwość automatycznej i ręcznej kompensacji wpływu temperatury roztworu na wynik pomiaru w pełnym zakresie pomiarowym miernika; - możliwość automatycznego rozpoznawania buforów pH przy wzorcowaniu z szeregu zdefiniowanych wzorców; - możliwość automatycznego transferu danych do komputera PC lub do drukarki - możliwość wykonania, co najmniej od jedno do pięciopunktowej kalibracji miernika dla elektrod pH oraz od jedno do dwupunktowej kalibracji elektrod konduktometrycznych; - wbudowaną funkcję monitorowania i sygnalizacji stanu elektrody, buforu, itp. oraz możliwość odczytania charakterystyki elektrody; - możliwość wykonania pomiarów w tzw. seriach pomiarowych z zadanym interwałem czasowym; - możliwość przesłania danych pomiarowych do komputera oraz zewnętrznej pamięci typu Flash poprzez wbudowane w miernik interfejsy/ złączą do transmisji danych typu USB, w tym pozwalające na podłączenie do miernika drukarki (wydruki danych pomiarowych, raportów bezpośrednio z miernika) oraz mieszadła magnetycznego (sterowanie mieszadłem prędkości wirowania i włączenia i wyłączenia mieszadła z poziomu miernika) oraz czytnika kodów kreskowych, lub innych równoważnych złączy, zapewniających zachowanie pełnej wymaganej funkcjonalności miernika; - obudowę z ochroną złączy pomiarowych przed zalaniem, kurzem, z klasą ochronności, co najmniej IP 54; - możliwość realizacji pomiarów zgodnie wymogami GLP; - wbudowany dwupoziomowy mechanizm zarządzania prawami użytkownika, ochrony najważniejszych ustawień miernika przed niepożądanymi zmianami, z udostępnieniem każdemu z użytkowników możliwości ustawienia miernika zgodnie indywidualnymi preferencji, takimi jak np. wyborem języka wyświetlanych informacji (obsługa/ menu wielojęzyczne, zaimplementowany, co najmniej język polski i angielski) i komunikatów i zgłaszanych błędów, natężenia podświetlenia matrycy/ ekranu miernika, itp.; - opisy wskaźników i klawiszy miernika oraz wyświetlane informacje i komunikaty powinny być w języku polskim lub angielskim. |  |
|  | Wyposażenie | - uniwersalna kombinowana elektroda, kompatybilna z oferowanym/ zamawianym miernikiem, do pomiaru pH z wbudowanym czujnikiem temperatury (zakres pomiarowy, co najmniej od 0pH do 14pH i temp. od 0ºC do 100ºC, złącze otwarte, ze stałym elektrolitem referencyjnym w postaci polimeru XEROLYT lub równoważnym, z systemem referencyjnym ARGETHAL z pułapka Ag+ lub równoważnym, z membraną typu U, z dł. przewodu łączącego elektrodę z miernikiem ok. 1m, z trzonem elektrody typu PEEK, o dł. ok. 120mm i śr ok. 12mm, pozwalającą na pomiar próbek o objętości od 20ml); - elektroda konduktometryczna, kompatybilna z oferowanym/ zamawianym miernikiem, z celą pomiarową z czterema grafitowymi elektrodami z wbudowanym czujnikiem temperatury, elektroda z zaimplementowaną technologią ISM (zakres pomiarowy, co najmniej od 0,01 do 1000 mS/cm, temperatura pracy, co najmniej od 0 ºC do 100 ºC, dł. przewodu łączącego elektrodę z miernikiem, co najmniej 1m, z trzonem epoksydowym lub równoważnym o dł. ok. 120mm i śr ok. 12mm); - statyw na co najmniej dwie elektrody/czujniki: na elektrodę pH (kompatybilny z oferowaną elektrodą/ czujnikiem wymienionym powyżej) oraz czujnik konduktometryczny pozwalający na swobodny ruch ramienia statywu z zamocowanymi elektrodami/ czujnikami w pionie; - bufory pH (4.01, 7.00 i 9.21 lub 10.01 pH) i standardy przewodności (1413 μS/cm i 12.88 mS/cm); - dokumentacja techniczna, instrukcja obsługi w języku polskim lub angielskim. |  |
|  | Waga miernika | nie większa niż 1kg |  |
| - 1 | Napięcie zasilania | ~230V 50Hz |  |
| - 1 | Gwarancja | 12 miesięcy |  |

Cena netto za część III lit. C – (Stacjonarny laboratoryjny pH-metr/ konduktometr z wyposażeniem): ….... złotych

Podatek VAT – stawka:  ........%

Cena brutto za część III lit. C – (Stacjonarny laboratoryjny pH-metr/ konduktometr z wyposażeniem): ….... złotych

| SPRZĘT LABORATORYJNY II (kryteria zgodnie z SWZ) |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| Czas reakcji - Zamawiający wymaga podania przez wykonawcę najdłuższego nieprzekraczalnego czasu dla niniejszej części przedmiotu zamówienia i oferty wykonawcy, w jakim to czasie, w okresie obowiązywania gwarancji, wykonawca po otrzymaniu od zamawiającego zgłoszenia o awarii sprzętu przystąpi do jej naprawy. Czas reakcji należy podać w pełnych dniach. | Maksymalny nieprzekraczalny czas reakcji (dni) | Oferowany czas reakcji (dni) |
|  | 5 |  |
| Dodatkowy okres gwarancji - Zamawiający wymaga określenia przez wykonawcę długości dodatkowego okresu gwarancji, którym objęty zostanie sprzęt wymieniony w niniejszej części zamówienia/ specyfikacji technicznej, o który to wykonawca wydłuży wymagane przez zamawiającego podstawowe okresy gwarancyjne. W okresie gwarancyjnym będącym sumą podstawowego okresu gwarancyjnego z dodatkowym okresem gwarancyjnym wykonawca, z którym zostanie zawarta umowa, będzie wykonywał świadczenia wynikające z gwarancji zgodnie z wymaganiami określonymi w SWZ. Dodatkowy okres gwarancyjny należy podać w pełnych miesiącach. | Wymagany min. okres gwarancji (m-cy) | Dodatkowy okres gwarancji (m-cy) |
|  | Podstawowe okresy gwarancji podane został w tabelach powyżej w wierszu z opisem „Gwarancja” |  |
| Czas naprawy - Zamawiający wymaga podania przez wykonawcę najdłuższego nieprzekraczalnego czasu (w pełnych dniach), w którym, w okresie obowiązywania gwarancji wykonawca dokona skutecznej naprawy sprzętu i wyposażenia (składającego się na przedmiot niniejszej części zamówienia/ oferty wykonawcy). | Maksymalny nieprzekraczalny czas naprawy (dni) | Oferowany czas naprawy (dni) |
|  | 21 |  |

Cena netto za część III – (Sprzęt laboratoryjny II - suma pozycji lit. od A do C): …….… w złotych

Podatek VAT – stawka:  ........%

Cena brutto za część III – (Sprzęt laboratoryjny II - suma pozycji lit. od A do C): …….... w złotych

CZĘŚĆ IV: LABORATORYJNY OSMOMETR KRIOSKOPOWY

Zamawiamy jeden laboratoryjny osmometr krioskopowy z wyposażeniem.

# Wymagania ogólne:

- Dostarczony laboratoryjny osmometr krioskopowy z wyposażeniem musi być kompletny tzn. uruchomiony i gotowy do pracy zgodnie z przeznaczeniem i wymaganiami producenta oferowanego sprzętu w konfiguracji spełniającej wszystkie minimalne wymagania i parametry wymienione w niniejszej części zamówienia/ specyfikacji technicznej, a zarazem zgodny z ofertą wykonawcy (bez konieczności doposażenia tego sprzętu w jakiekolwiek akcesoria i osprzęt, który nie jest wymieniony w specyfikacji technicznej, a jest wymagany do jego prawidłowej pracy). Oferowana laboratoryjny osmometr krioskopowy z wyposażeniem musi spełniać wymagania CE, posiadać opisy na sprzęcie w języku polskim lub angielskim.

- Montaż i uruchomienie laboratoryjnego osmometru krioskopowego z wyposażeniem powinno być przeprowadzone zgodnie z zaleceniami producenta dostarczonego sprzętu, zawartymi w instrukcji montażu i obsługi oraz obowiązującymi przepisami BHP w tym zakresie.

- Laboratoryjny osmometr krioskopowy z wyposażeniem stanowiący przedmiot niniejszego zamówienia musi być objęty gwarancją w wymiarze nie krótszym niż wymagany podstawowy okres gwarancyjny podany pod pozycją „Gwarancja”, w którym to okresie wykonawca będzie udzielał zamawiającemu wsparcia technicznego. W zakres wsparcia technicznego wchodzi m.in. pomoc: w konfiguracji dostarczonego sprzętu, doborze osprzętu, itp..

- Wykonawca przeprowadzi bez dodatkowych opłat specjalistyczny instruktaż, w czasie co najmniej 1 dnia roboczego przez co najmniej 4 godzin, dla maksymalnie 3 osób wyznaczonych przez zamawiającego, który to instruktaż przeprowadzony zostanie na uruchomionym sprzęcie stanowiącym przedmiot zamówienia w siedzibie zamawiającego. Instruktaż obejmować będzie kompletne zagadnienia dotyczące m.in. konfiguracji dostarczonego sprzętu, bieżącej jego obsługi i konserwacji oraz możliwości jego wykorzystania w badaniach laboratoryjnych. Instruktaż musi zostać przeprowadzony przed podpisaniem protokołu zdawczo-odbiorczego.

- Przedmiot zamówienia z niniejszej części specyfikacji technicznej,  musi być zrealizowany w czasie nie dłuższym niż 92 dni, liczonych od daty zawarcia umowy z wykonawcą, który realizować będzie niniejsze zamówienie.

Oferujemy jeden laboratoryjny osmometr krioskopowy z wyposażeniem

model: .............................. producent: ........................................

wyposażeniem: ......................................................................

| Lp. | OPIS | WYMAGANIA I PARAMETRY MINIMALNE | PARAMETRY I WYPOSAŻENIE OFEROWANE |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  | Przeznaczenie | pomiar całkowitej osmolalności roztworów wodnych o pojemności badanej próbki 50µl umieszczanych w np. naczynkach typu Eppendorf. |  |
|  | Parametry pracy | - możliwość wykonania kalibracji co najmniej dwu oraz trzypunktowej - czas pomiaru do 1 min., - zakres pomiarowy, co najmniej od 0 do 2990 Osmol/kg H2O z rozdzielczością nie gorszą niż 1 mOsmol/ kg i powtarzalnością nie gorszą niż ± 2 jednostki pomiarowej w zakresie pomiarowym od 0 do co najmniej 350Osmol/kg H2O, ± 0,5% w zakresie od 420 do, co najmniej 1400 mOsmol/kg H2O oraz ±1.0% w zakresie od 1500 do 2990 mOsmol/kg H2O - liniowość nie gorsza niż ± 1% w obszarze kalibracji. |  |
| - 15 | Inne | Laboratoryjny osmometr krioskopowy musi posiadać m.in.: - konstrukcję stołową, umożliwiającą na pomiar badanych roztworów w naczynkach typu Eppendorf lub równoważnych; - wbudowaną komputerową jednostkę (pozwalającą na samodzielną pracę przyrządu bez konieczności podłączenia do komputera PC) z wbudowanym wyświetlaczem LCD kolorowym dotykowym lub równoważnym, co najmniej 5,5 cala, (wyświetlanie wartości i parametrów konfiguracyjnych/ pomiarowych, błędów, informacji/ z przewodnikiem krok po kroku we wszystkich pomiarowych funkcjach i opcjach konfiguracyjnych, itp.); - możliwość schładzania badanej próbki powietrzem, w gnieździe bloku pomiarowego, powietrzem schładzanym elementem Peltiera; - możliwość wykonania pojedynczego, jak i serii pomiarów; - możliwość wykonania automatycznej kalibracja: wartość ”0” dla wody destylowanej oraz wartość wybranego jednego lub dwóch standardów kalibracyjnych; - możliwość automatycznej inicjacji krystalizacji, jak również wykonania automatycznego pomiaru wartości osmolalności; - wbudowaną drukarkę do automatycznej rejestracji wyniku pomiaru, numeru próbki i partii (serii), aktualnej daty i godziny pomiaru, z trybami drukowania: pojedynczy wydruk, druk zbiorczy; - złącza RS232 i USB lub inne równoważne do podłączenia osmometru z komputerem z możliwością transferu danych w formacie (co najmniej CSV, XML) oraz do podłączenia czytnika „Barcode”; - opisy wskaźników i klawiszy oraz wyświetlane informacje i komunikaty w języku polskim lub angielskim. |  |
|  | Wyposażenie | - jednorazowe naczynka pomiarowe, co najmniej 1000szt; - standardy kalibracyjne, co najmniej 300mOsmol/ kg oraz 850mOsmol/ kg, po co najmniej 10szt., - standard referencyjny 290mOsmol/kg, co najmniej 10szt., - zestaw niezbędnych narzędzi oraz akcesoriów do uruchomienia i eksploatacji zamawianego/ oferowanego laboratoryjnego osmometru krioskopowego (np.: otwieracz do ampułek, pipeta Pasteura, narzędzia do regulacji, kabel sieciowy, itp.) zgodnie z wymaganiami producenta oferowanego osmometru; - dokumentacja techniczna i instrukcja obsługi w języku polskim; - zapas papieru, taśmy oraz kaseta do drukarki. |  |
|  | Wymiary miejsca przeznaczonego pod osmometr (szer. x gł. x wys.) | nie większe niż 300mm x 300mm x 400mm |  |
|  | Napięcie zasilania | ~230V 50Hz |  |
|  | Waga | nie większa niż 15 kg |  |
| - 6 | Gwarancja | co najmniej 12 miesięcy |  |

| LABORATORYJNY OSMOMETR KRIOSKOPOWY (kryteria zgodnie z SWZ) |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| Czas reakcji - Zamawiający wymaga podania przez wykonawcę najdłuższego nieprzekraczalnego czasu dla niniejszej części przedmiotu zamówienia i oferty wykonawcy, w jakim to czasie, w okresie obowiązywania gwarancji, wykonawca po otrzymaniu od zamawiającego zgłoszenia o awarii sprzętu przystąpi do jej naprawy. Czas reakcji należy podać w pełnych dniach. | Maksymalny nieprzekraczalny czas reakcji (dni) | Oferowany czas reakcji (dni) |
|  | 5 |  |
| Dodatkowy okres gwarancji - Zamawiający wymaga określenia przez wykonawcę długości dodatkowego okresu gwarancji, którym objęty zostanie sprzęt wymieniony w niniejszej specyfikacji techniczno – cenowej, o który to wykonawca wydłuży wymagany przez zamawiającego podstawowy okres gwarancyjny. W okresie gwarancyjnym będącym sumą podstawowego okresu gwarancyjnego z dodatkowym okresem gwarancyjnym wykonawca, z którym zostanie podpisana umowa, będzie wykonywał świadczenia wynikające z gwarancji zgodnie z wymaganiami określonymi w projekcie umowy. Dodatkowy okres gwarancyjny należy podać w pełnych miesiącach. | Wymagany min. okres gwarancji (m-cy) | Dodatkowy okres gwarancji (m-cy) |
|  | Podstawy okres gwarancji podany został tabelach powyżej w wierszu z opisem „Gwarancja” |  |
| Czas naprawy - Zamawiający wymaga podania przez wykonawcę najdłuższego nieprzekraczalnego czasu (w pełnych dniach), w którym, w okresie obowiązywania gwarancji wykonawca dokona skutecznej naprawy sprzętu i wyposażenia (składającego się na przedmiot niniejszej części zamówienia/ oferty wykonawcy). | Maksymalny nieprzekraczalny czas naprawy (dni) | Oferowany czas naprawy (dni) |
|  | 21 |  |
| Czas wymiany - Zamawiający wymaga podania przez wykonawcę najdłuższego nieprzekraczalnego czasu (w pełnych dniach), w którym, w okresie obowiązywania gwarancji wykonawca dokona skutecznej wymiany niesprawnego sprzętu i wyposażenia (posiadającego wadę niemożliwą do usunięcia lub niesprawnego pomimo wykonania uprzednio trzech napraw) na wolny od wad. | Maksymalny nieprzekraczalny czas wymiany (dni) | Oferowany czas wymiany (dni) |
|  | 71 |  |
| Okres przeglądu technicznego - Zamawiający wymaga podania przez wykonawcę długości okresu, w którym przeprowadzać będzie bez dodatkowego wynagrodzenia przeglądy techniczne sprzętu będącego przedmiotem niniejszej części zamówienia/ oferty wykonawcy. Okres, w którym przeprowadzane będą przeglądy techniczne należy podać w pełnych miesiącach. | Wymagany min. okres przeglądu technicznego (m-cy) | Okres wykonywania darmowych przeglądów technicznych (m-cy) |
|  | 0 |  |

Cena netto za część IV – (Laboratoryjny osmometr krioskopowy z wyposażeniem): …….… w złotych

Podatek VAT – stawka:  ........%

Cena brutto za część IV – (Laboratoryjny osmometr krioskopowy z wyposażeniem): …….... w złotych

CZĘŚĆ V: LABORATORYJNY FARINOGRAF

Zamawiamy jeden laboratoryjny farinograf z wyposażeniem.

# Wymagania ogólne:

- Dostarczony laboratoryjny farinograf z wyposażeniem musi być kompletny tzn. uruchomiony i gotowy do pracy zgodnie z przeznaczeniem i wymaganiami producenta oferowanego sprzętu w konfiguracji spełniającej wszystkie minimalne wymagania i parametry wymienione w niniejszej części zamówienia/ specyfikacji technicznej, a zarazem zgodny z ofertą wykonawcy (bez konieczności doposażenia tego sprzętu w jakiekolwiek akcesoria i osprzęt, który nie jest wymieniony w specyfikacji technicznej, a jest wymagany do jego prawidłowej pracy). Oferowana laboratoryjny farinograf z wyposażeniem musi spełniać wymagania CE, posiadać opisy na sprzęcie w języku polskim lub angielskim.

- Montaż i uruchomienie laboratoryjnego farinografu z wyposażeniem powinno być przeprowadzone zgodnie z zaleceniami producenta dostarczonego sprzętu, zawartymi w instrukcji montażu i obsługi oraz obowiązującymi przepisami BHP w tym zakresie.

- Laboratoryjny farinograf z wyposażeniem stanowiący przedmiot niniejszego zamówienia musi być objęty gwarancją w wymiarze nie krótszym niż wymagany podstawowy okres gwarancyjny podany pod pozycją „Gwarancja”, w którym to okresie wykonawca będzie udzielał zamawiającemu wsparcia technicznego. W zakres wsparcia technicznego wchodzi m.in. pomoc: w konfiguracji dostarczonego sprzętu, doborze osprzętu, itp..

- Wykonawca przeprowadzi bez dodatkowych opłat specjalistyczny instruktaż, w czasie co najmniej 1 dnia roboczego przez co najmniej 4 godzin, dla maksymalnie 3 osób wyznaczonych przez zamawiającego, który to instruktaż przeprowadzony zostanie na uruchomionym sprzęcie stanowiącym przedmiot zamówienia w siedzibie zamawiającego. Instruktaż obejmować będzie kompletne zagadnienia dotyczące m.in. konfiguracji dostarczonego sprzętu, bieżącej jego obsługi i konserwacji oraz możliwości jego wykorzystania w badaniach laboratoryjnych. Instruktaż musi zostać przeprowadzony przed podpisaniem protokołu zdawczo-odbiorczego.

- Przedmiot zamówienia z niniejszej części specyfikacji technicznej,  musi być zrealizowany w czasie nie dłuższym niż 92 dni, liczonych od daty zawarcia umowy z wykonawcą, który realizować będzie niniejsze zamówienie.

Oferujemy jeden laboratoryjny farinograf z wyposażeniem

model: .............................. producent: ........................................

wyposażeniem: ......................................................................

| Lp. | OPIS | WYMAGANIA I PARAMETRY MINIMALNE | PARAMETRY I WYPOSAŻENIE OFEROWANE |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  | Przeznaczenie | badanie właściwości reologicznych ciasta, konsystencji i elastyczności ciasta uzyskanego z mąki pszennej i wody podczas jego tworzenia i dalszego miesienia, ocena farinogramu badanej mąki, z której ciasto zostało sporządzone z wyznaczeniem: wodochłonności, rozwoju ciasta, stabilności ciasta, rozmiękczania ciasta oraz oceną jakości glutenu badanej mąki w cieście. |  |
|  | Parametry pracy | - mikser do próbek o wielkości do 300g; - szybkość miksowania do, co najmniej 60 obr/min; - moment obrotowy, co najmniej 10Nm; - zgodność z normami dotyczącymi mąki i ciasta (ICC, AACCI, ISO) np.: ISO 5530-1. |  |
| - 15 | Inne | Laboratoryjny farinograf musi posiadać m.in.: - konstrukcję stołową, w przypadku systemów przeznaczonych do pracy samodzielnej (z wbudowana komputerową jednostka sterująca, nie wymagającą podłączenia do zewnętrznego komputera PC, jednostka taka musi posiadać wbudowany wyświetlaczem LCD kolorowym dotykowym, co najmniej 8 calowy) w przypadku systemów z zewnętrznym zestawem/ jednostką komputerową (np. notebookiem, notebook o parametrach zgodnych z wymaganiami producenta oferowanego farinografu, jednostka taka musi posiadać matrycą, co najmniej 15 calową, pamięcią masową, co najmniej 500GB i systemem operacyjnym Windows 10 lub nowszy). Systemy komputerowe muszą posiadać zaimplementowane oprogramowanie sterujące i monitorujące pracę farinografu, z możliwością: wyświetlania wartości i parametrów konfiguracyjnych/ pomiarowych farinografu, błędów oraz graficznego obrazu przedstawienia charakterystyki mąki pszennej Farinogramu, odzwierciedlającego rzeczywistą charakterystykę technologiczną mąki pszennej, przedstawiającego stopień oporności mechanicznej ciasta w procesie miesienia wyrażoną, co najmniej w jednostce farinograficznej (FU), z możliwością automatycznej oceny Farinogramu, przy zadanych parametrach analizy, z wyznaczeniem: wodochłonności (%), wzrostu ciasta jednostce czasu (min), stabilności ciasta (min) oraz rozmiękczania ciasta (w FU po 10min, 12min, mierzonego od końca rozwoju ciasta), z możliwością wyznaczenia współczynnik jakości mąki (Flour Quality Coefficient FQC), itp.); - możliwość automatycznego zatrzymanie pomiarów po osiągnieciu punktów oceny farinogramu; - możliwość zapisania danych z pomiarów w pamięci komputera, pamięci masowej; - wbudowane zabezpieczenie przed przeciążeniem mieszalnika, przekroczeniem momentu obrotowego mieszania powyżej bezpiecznego dla urządzenia zdefiniowanego poziomu; - złącze USB lub inne równoważne do podłączenia farinografu z komputerem z możliwością transferu danych, sterowanie monitorowanie pracy farinografu lub zewnętrznej pamięci Flash; - opisy wskaźników i klawiszy oraz wyświetlane informacje i komunikaty w systemach komputerowych w języku polskim lub angielskim. |  |
|  | Wyposażenie | - zestaw niezbędnych narzędzi oraz akcesoriów do uruchomienia i eksploatacji zamawianego/ oferowanego laboratoryjnego farinografu (np.: kabel sygnałowy USB, sieciowy, nośniki z programowaniem np. płyta CD, itp.) zgodnie z wymaganiami producenta oferowanego farinografu. W przypadku oprogramowania farinografu, dostarczone oprogramowanie musi być oprogramowaniem pełnowartościowym realizującym wszystkie zdefiniowane funkcje bez jakichkolwiek ograniczeń w użytkowaniu tak funkcjonalnym, jak i czasowym (licencja na czas nieokreślony); musi być oprogramowaniem w wersji polsko- lub angielskojęzycznej. W systemach z zewnętrzna jednostka komputerową, np. notebook z systemem operacyjnym i oprogramowaniem sterującym, monitorującym farinografem zgodnym z systemem Windows 10 lub nowszym (o parametrach notebooka/ jednostki komputerowej zgodnych z wymaganiami opisanymi powyżej w niniejszej części specyfikacji technicznej); - dokumentacja techniczna i instrukcja obsługi w języku polskim lub angielskim. |  |
|  | Wymiary miejsca przeznaczonego pod farinograf (szer. x gł. x wys.) | nie większe niż 600mm x 700mm x 700mm |  |
|  | Napięcie zasilania | ~230V 50Hz |  |
|  | Waga | nie większa niż 150 kg |  |
| - 6 | Gwarancja | co najmniej 12 miesięcy |  |

| LABORATORYJNY FARINOGRAF (kryteria zgodnie z SWZ) |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| Czas reakcji - Zamawiający wymaga podania przez wykonawcę najdłuższego nieprzekraczalnego czasu dla niniejszej części przedmiotu zamówienia i oferty wykonawcy, w jakim to czasie, w okresie obowiązywania gwarancji, wykonawca po otrzymaniu od zamawiającego zgłoszenia o awarii sprzętu przystąpi do jej naprawy. Czas reakcji należy podać w pełnych dniach. | Maksymalny nieprzekraczalny czas reakcji (dni) | Oferowany czas reakcji (dni) |
|  | 5 |  |
| Dodatkowy okres gwarancji - Zamawiający wymaga określenia przez wykonawcę długości dodatkowego okresu gwarancji, którym objęty zostanie sprzęt wymieniony w niniejszej specyfikacji techniczno – cenowej, o który to wykonawca wydłuży wymagany przez zamawiającego podstawowy okres gwarancyjny. W okresie gwarancyjnym będącym sumą podstawowego okresu gwarancyjnego z dodatkowym okresem gwarancyjnym wykonawca, z którym zostanie podpisana umowa, będzie wykonywał świadczenia wynikające z gwarancji zgodnie z wymaganiami określonymi w projekcie umowy. Dodatkowy okres gwarancyjny należy podać w pełnych miesiącach. | Wymagany min. okres gwarancji (m-cy) | Dodatkowy okres gwarancji (m-cy) |
|  | Podstawy okres gwarancji podany został tabelach powyżej w wierszu z opisem „Gwarancja” |  |
| Czas naprawy - Zamawiający wymaga podania przez wykonawcę najdłuższego nieprzekraczalnego czasu (w pełnych dniach), w którym, w okresie obowiązywania gwarancji wykonawca dokona skutecznej naprawy sprzętu i wyposażenia (składającego się na przedmiot niniejszej części zamówienia/ oferty wykonawcy). | Maksymalny nieprzekraczalny czas naprawy (dni) | Oferowany czas naprawy (dni) |
|  | 21 |  |
| Czas wymiany - Zamawiający wymaga podania przez wykonawcę najdłuższego nieprzekraczalnego czasu (w pełnych dniach), w którym, w okresie obowiązywania gwarancji wykonawca dokona skutecznej wymiany niesprawnego sprzętu i wyposażenia (posiadającego wadę niemożliwą do usunięcia lub niesprawnego pomimo wykonania uprzednio trzech napraw) na wolny od wad. | Maksymalny nieprzekraczalny czas wymiany (dni) | Oferowany czas wymiany (dni) |
|  | 71 |  |
| Okres przeglądu technicznego - Zamawiający wymaga podania przez wykonawcę długości okresu, w którym przeprowadzać będzie bez dodatkowego wynagrodzenia przeglądy techniczne sprzętu będącego przedmiotem niniejszej części zamówienia/ oferty wykonawcy. Okres, w którym przeprowadzane będą przeglądy techniczne należy podać w pełnych miesiącach. | Wymagany min. okres przeglądu technicznego (m-cy) | Okres wykonywania darmowych przeglądów technicznych (m-cy) |
|  | 0 |  |

Cena netto za część V – (Laboratoryjny farinograf z wyposażeniem): …….… w złotych

Podatek VAT – stawka:  ........%

Cena brutto za część V – (Laboratoryjny farinograf z wyposażeniem): …….... w złotych

CZĘŚĆ VI: LABORATORYJNY MIESZALNIK GAZÓW

Zamawiamy jeden laboratoryjny mieszalnik gazów z wyposażeniem.

# Wymagania ogólne:

- Dostarczony laboratoryjny mieszalnik gazów z wyposażeniem musi być kompletny tzn. uruchomiony i gotowy do pracy zgodnie z przeznaczeniem i wymaganiami producenta oferowanego sprzętu w konfiguracji spełniającej wszystkie minimalne wymagania i parametry wymienione w niniejszej części zamówienia/ specyfikacji technicznej, a zarazem zgodnych z ofertą wykonawcy (bez konieczności doposażenia tego sprzętu w jakiekolwiek akcesoria i osprzęt, który nie jest wymieniony w specyfikacji technicznej, a jest wymagany do jego prawidłowej pracy). Oferowany laboratoryjny mieszalnik gazów z wyposażeniem musi spełniać wymagania CE, posiadać opisy na sprzęcie w języku polskim lub angielskim.

- Montaż i uruchomienie laboratoryjnego mieszalnika gazów z wyposażeniem powinno być przeprowadzony zgodnie z zaleceniami producenta dostarczonego sprzętu, zawartymi w instrukcji montażu i obsługi oraz obowiązującymi przepisami BHP w tym zakresie.

- Laboratoryjny mieszalnik gazów z wyposażeniem stanowiący przedmiot niniejszego zamówienia musi być objęty gwarancją w wymiarze nie krótszym niż wymagany podstawowy okres gwarancyjny podany pod pozycją „Gwarancja”, w którym to okresie wykonawca będzie udzielał zamawiającemu wsparcia technicznego. W zakres wsparcia technicznego wchodzi m.in. pomoc: w konfiguracji dostarczonego sprzętu, doborze osprzętu, itp..

- Wykonawca przeprowadzi bez dodatkowych opłat specjalistyczny instruktaż, w czasie co najmniej 1 dnia roboczego przez co najmniej 3 godzin, dla maksymalnie 3 osób wyznaczonych przez zamawiającego, który to instruktaż przeprowadzony zostanie na uruchomionym sprzęcie stanowiącym przedmiot zamówienia w siedzibie zamawiającego. Instruktaż obejmować będzie kompletne zagadnienia dotyczące m.in. konfiguracji dostarczonego sprzętu, bieżącej jego obsługi i konserwacji oraz możliwości jego wykorzystania w badaniach laboratoryjnych. Instruktaż musi zostać przeprowadzony przed podpisaniem protokołu zdawczo-odbiorczego.

- Przedmiot zamówienia z niniejszej części specyfikacji technicznej,  musi być zrealizowany w czasie nie dłuższym niż 92 dni, liczonych od daty zawarcia umowy z wykonawcą, który realizować będzie niniejsze zamówienie.

Oferujemy jeden laboratoryjny mieszalnik gazów

model: .............................. producent: ........................................

wyposażeniem: ......................................................................

| Lp. | OPIS | WYMAGANIA I PARAMETRY MINIMALNE | PARAMETRY I WYPOSAŻENIE OFEROWANE |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  | Przeznaczenie | Tworzenie dynamicznych mieszanek gazowych, z co najmniej trzech gazów, w dowolnym momencie, umożliwiając swobodne ustawienie natężenie przepływu, stężenia i mieszania różnych źródeł gazu tj. N2, O2, CO2, CH4, powietrze, He, H2, itp. |  |
| - 1 | Parametry | - ciśnieniem roboczym wyjściowym do, co najmniej 3 bar; - przyłącza gazów wejściowych i mieszaniny wyjściowej typu NPT (Swagelok) lub Push-in (6-4mm); - całkowite natężenie przepływu mieszanki do, co najmniej 2 L/min; - Natężenie przepływu dla każdego z kanałów regulowane w zakresie, co najmniej od 0 do 500ml/min; - dokładność wartości zadanej nie gorsza niż 1,0%; - powtarzalność odczytu nie gorsza niż 0,1%; - czas odpowiedzi nie dłuższy niż 100 ms; - posiadający niski współczynnik odcięcia, pozwalający na kontrolę dozowanych gazów już od co najmniej 0,1% zakresu pomiarowego; - możliwość uzyskania współczynnika rozcieńczalności na poziomie, co najmniej 1:1000 (ppm->ppb). |  |
| - 15 | Inne | Laboratoryjny mieszalnik gazów musi m.in.: - posiadać konstrukcje kompaktową, - przeznaczony być do pracy laboratoryjnej, - posiadać, co najmniej w trzy kanały gazowe pozwalające na dozowanie do mieszalnika gazów takich jak np.: N2, O2, CO2, Ar, powietrze, He, H2 N2, CH4; - posiadać wszystkie łączą gazowe, tak wejściowy (do gazów mieszanych) jak i wyjściowe (uzyskanej mieszaniny gazów( typu: NPT (Swagelok) lub Push-in (6-4mm); - posiadać wbudowaną komputerową jednostkę (pozwalającą na samodzielną pracę mieszalnika bez konieczności podłączenia do komputera PC) z wbudowanym wyświetlaczem LCD kolorowym dotykowym lub równoważnym, (wyświetlanie wartości i parametrów konfiguracyjnych, z możliwością regulacji proporcji gazu dla każdego kanału, ustawienia gazów natywnych, odtwarzania, zatrzymania mieszania gazów, itp.); - posiadać możliwość tworzenia i zapisywania oraz odczytywania własnych automatycznych programów mieszania gazów, ustawieniem procentowego udziału każdego z gazów w końcowej mieszaninie, ustawienie całkowitego przepływu mieszaniny oraz czas trwania całego procesu. Możliwość eksportowania utworzonych programów do zewnętrznych plików oraz ich ponownego wczytania w dowolnej chwili; - posiadać złącza USB, Bluetooth lub inne równoważne do podłączenia mieszalnika z komputerem (zdalne sterowanie urządzeniem); - posiadać możliwość integracji mieszalnika gazów z innymi systemami za pomocą protokołów komunikacyjnych ProfiBus, ModBus i listy komend Matlab Simulink; - posiadać opisy wskaźników i klawiszy oraz wyświetlane informacje i komunikaty w języku polskim lub angielskim. |  |
|  | Wyposażenie | Oprogramowanie do komputera PC w pełni kompatybilne z zamawianym/ oferowanym laboratoryjnym mieszalnikiem gazów, które musi m.in.: - umożliwiać w czasie rzeczywistym na monitorowanie, zmianę wszystkich parametrów oferowanego mieszalnika, zarzadzanie procesem mieszania gazów w celu kontroli końcowej mieszaniny, jak i dynamicznego procesu rozcieńczania gazów testowych, w tym powinien posiadać możliwość m.in.: - utworzenie bazy gazów domyślnie zapisanych oraz wpisanych przez użytkownika, wraz z listą skalibrowanych współczynników K utworzonych zapisanych mieszanin gazów; - wybór stężenia dla każdego z kanałów mieszalnika, wizualizacja wyników pomiaru, zmianie typu gazu dla każdego z kanałów gazów wejściowych mieszalnika, indywidualne włączanie i wyłączane każdego z kanałów gazu wejściowego, wybór stężenia procentowego każdego z kanałów, ustawianie zadanej wartości całkowitego przepływu mieszanki, zapisywanie oraz wczytywanie z bazy dowolnie utworzonej wcześniej mieszanki gazów, wyświetlanie współczynnika K (zmieniający domyślnie wybrany gaz wlotowy, matematycznego wyliczenia krzywej regulacji, dla nowego gazu) dla każdego z gazów, wyświetlanie informacji o stanie urządzenia, temperatury urządzenia, wybór czasu pracy każdej procedury, tworzenie , usuwanie, modyfikacja procedur automatycznego testu, tworzenie indywidualnego trzy składnikowego niestandardowego gazu, możliwość stworzenia niestandardowego współczynnika K dla gazu niestandardowego, nieczystego (butla z mieszaniną gazów); - być oprogramowaniem w wersji polsko lub angielskojęzycznej, zgodnym z system operacyjnym Windows np.: Windows 10 lub nowszym, być oprogramowaniem pełnowartościowym realizującym wszystkie zdefiniowane w niniejszej specyfikacji technicznej funkcje bez jakichkolwiek ograniczeń w użytkowaniu tak funkcjonalnym jak i czasowym (licencja na czas nieokreślony). Inne: - zestaw niezbędnych narzędzi oraz akcesoriów do uruchomienia i eksploatacji zamawianego/ oferowanego laboratoryjnego mieszalnika gazów (np.: wężyki do gazów o dł., co najmniej 400mm, kabel do połączenia mieszalnika z komputerem typu USB, kabel sieciowy, nośnik z oprogramowaniem np. płytka CD, itp.) zgodnie z wymaganiami producenta oferowanego mieszalnika; - dokumentacja techniczna i instrukcja obsługi w języku polskim oraz świadectwo wzorcowania/ kalibracji mieszalnika. |  |
|  | Napięcie zasilania | ~230V 50Hz |  |
| - 6 | Gwarancja | co najmniej 12 miesięcy |  |

| LABORATORYJNY MIESZALNIK GAZÓW (kryteria zgodnie z SWZ) |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| Czas reakcji - Zamawiający wymaga podania przez wykonawcę najdłuższego nieprzekraczalnego czasu dla niniejszej części przedmiotu zamówienia i oferty wykonawcy, w jakim to czasie, w okresie obowiązywania gwarancji, wykonawca po otrzymaniu od zamawiającego zgłoszenia o awarii sprzętu przystąpi do jej naprawy. Czas reakcji należy podać w pełnych dniach. | Maksymalny nieprzekraczalny czas reakcji (dni) | Oferowany czas reakcji (dni) |
|  | 5 |  |
| Dodatkowy okres gwarancji - Zamawiający wymaga określenia przez wykonawcę długości dodatkowego okresu gwarancji, którym objęty zostanie sprzęt wymieniony w niniejszej specyfikacji techniczno – cenowej, o który to wykonawca wydłuży wymagany przez zamawiającego podstawowy okres gwarancyjny. W okresie gwarancyjnym będącym sumą podstawowego okresu gwarancyjnego z dodatkowym okresem gwarancyjnym wykonawca, z którym zostanie podpisana umowa, będzie wykonywał świadczenia wynikające z gwarancji zgodnie z wymaganiami określonymi w projekcie umowy. Dodatkowy okres gwarancyjny należy podać w pełnych miesiącach. | Wymagany min. okres gwarancji (m-cy) | Dodatkowy okres gwarancji (m-cy) |
|  | Podstawy okres gwarancji podany został tabelach powyżej w wierszu z opisem „Gwarancja” |  |
| Czas naprawy - Zamawiający wymaga podania przez wykonawcę najdłuższego nieprzekraczalnego czasu (w pełnych dniach), w którym, w okresie obowiązywania gwarancji wykonawca dokona skutecznej naprawy sprzętu i wyposażenia (składającego się na przedmiot niniejszej części zamówienia/ oferty wykonawcy). | Maksymalny nieprzekraczalny czas naprawy (dni) | Oferowany czas naprawy (dni) |
|  | 21 |  |
| Czas wymiany - Zamawiający wymaga podania przez wykonawcę najdłuższego nieprzekraczalnego czasu (w pełnych dniach), w którym, w okresie obowiązywania gwarancji wykonawca dokona skutecznej wymiany niesprawnego sprzętu i wyposażenia (posiadającego wadę niemożliwą do usunięcia lub niesprawnego pomimo wykonania uprzednio trzech napraw) na wolny od wad. | Maksymalny nieprzekraczalny czas wymiany (dni) | Oferowany czas wymiany (dni) |
|  | 71 |  |
| Okres przeglądu technicznego - Zamawiający wymaga podania przez wykonawcę długości okresu, w którym przeprowadzać będzie bez dodatkowego wynagrodzenia przeglądy techniczne sprzętu będącego przedmiotem niniejszej części zamówienia/ oferty wykonawcy. Okres, w którym przeprowadzane będą przeglądy techniczne należy podać w pełnych miesiącach. | Wymagany min. okres przeglądu technicznego (m-cy) | Okres wykonywania darmowych przeglądów technicznych (m-cy) |
|  | 0 |  |

Cena netto za część VI – (Laboratoryjny mieszalnik gazów z wyposażeniem): …….… w złotych

Podatek VAT – stawka:  ........%

Cena brutto za część VI – (Laboratoryjny mieszalnik gazów z wyposażeniem): …….... w złotych

CZĘŚĆ VII: SPEKTROFLUORYMETR

Zamawiamy jeden spektrofluorymetr z wyposażeniem.

# Wymagania ogólne:

- Dostarczony spektrofluorymetr z wyposażeniem musi być kompletny tzn. uruchomiony i gotowy do pracy zgodnie 
z przeznaczeniem i wymaganiami producenta oferowanego sprzętu w konfiguracji spełniającej wszystkie minimalne wymagania i parametry wymienione w niniejszej części zamówienia/ specyfikacji technicznej, a zarazem zgodnych 
z ofertą wykonawcy (bez konieczności doposażenia tego sprzętu w jakiekolwiek akcesoria i osprzęt, który nie jest wymieniony w specyfikacji technicznej, a jest wymagany do jego prawidłowej pracy). Oferowany spektrofluorymetr z wyposażeniem musi spełniać wymagania CE, posiadać opisy na sprzęcie w języku polskim lub angielskim.

- Montaż i uruchomienie spektrofluorymetru z wyposażeniem powinno być przeprowadzony zgodnie z zaleceniami producenta dostarczonego sprzętu, zawartymi w instrukcji montażu i obsługi oraz obowiązującymi przepisami BHP w tym zakresie.

- Spektrofluorymetr z wyposażeniem stanowiący przedmiot niniejszego zamówienia musi być objęty gwarancją 
w wymiarze nie krótszym niż wymagany podstawowy okres gwarancyjny podany pod pozycją „Gwarancja”, 
w którym to okresie wykonawca będzie udzielał zamawiającemu wsparcia technicznego. W zakres wsparcia technicznego wchodzi m.in. pomoc: w konfiguracji dostarczonego sprzętu, doborze osprzętu, tworzenia/ wyboru oraz parametryzacji metodyk badawczych w tym m.in. innowacyjnych, nietypowych oraz problematycznych badaniach, instalacja aktualizacji firmware/ oprogramowania, instruktaż z aktualizacji oprogramowania i sprzętu będącego przedmiotem oferty, uzyskanych po aktualizacjach zmian funkcjonalnych oprogramowania i sprzętu, nowych opcji konfiguracyjnych sprzętu i oprogramowania, instruktaż w zakresie możliwości ich wykorzystania w badaniach laboratoryjnych, itp.. Szczegółowe wymagania dotyczące gwarancji zostały zawarte w projekcie umowy.

- Wykonawca przeprowadzi bez dodatkowych opłat specjalistyczny instruktaż, w czasie co najmniej 1 dnia roboczego przez co najmniej 6 godzin, dla maksymalnie 3 osób wyznaczonych przez zamawiającego, który to instruktaż przeprowadzony zostanie na uruchomionym sprzęcie stanowiącym przedmiot zamówienia w siedzibie zamawiającego. Instruktaż obejmować będzie kompletne zagadnienia dotyczące m.in. konfiguracji dostarczonego sprzętu i oprogramowania, bieżącej jego obsługi i konserwacji oraz możliwości jego wykorzystania w badaniach laboratoryjnych. Instruktaż musi zostać przeprowadzony przed podpisaniem protokołu zdawczo-odbiorczego.

- Przedmiot zamówienia z niniejszej części specyfikacji technicznej,  musi być zrealizowany w czasie nie dłuższym niż 92 dni, liczonych od daty zawarcia umowy z wykonawcą, który realizować będzie niniejsze zamówienie.

Oferujemy jeden spektrofluorymetr

model: .............................. producent: ........................................

wyposażeniem:

model: .............................. producent: ........................................

model: .............................. producent: ........................................

| Lp. | OPIS | WYMAGANIA I PARAMETRY MINIMALNE | PARAMETRY I WYPOSAŻENIE OFEROWANE |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  | Przeznaczenie | Pomiary fluorescencji, fosforescencji i oznaczania czasu życia fosforescencji, pomiary widmowe, punktowe, analiza ilościowa, analiza 3D (intensywność w funkcji wzbudzenia i emisji), badanych próbek w postaci roztworów, folii/ błon filmowych, proszków, itp.. |  |
|  | Zakres długości falowej wzbudzania i emisji | co najmniej od 200 do 750 nm; |  |
|  | Szerokość spektralna dla toru wzbudzenia i toru emisyjnego | z możliwością wyboru szerokości spektralnej, co najmniej: 1, 2.5, 5, 10, 20 nm |  |
|  | Dokładność wyznaczania długości falowej wzbudzania i emisji | nie gorsza niż ±1,5 nm |  |
|  | Powtarzalność wyznaczania długości falowej wzbudzania i emisji | nie gorsza niż ±1,0 nm |  |
|  | Czułość (dla pasma Ramana wody) | nie gorsza niż 4.500:1 RMS (szerokość spektralna Ex i Em 5nm, przy 450nm; pik Ramanowski wody względem linii bazowej) |  |
|  | Szybkość skanowania emisji i wzbudzania | Wybierana z zakresu, co najmniej od 20 do 20.000 nm/min |  |
|  | Szybkość zmiany emisji i wzbudzania | Nie mniejsza niż 30.000 nm/ min |  |
|  | Inne | Spektrofluorymetr musi posiadać, m.in.: - możliwość pomiaru: fluorescencja, fosforescencja; - wbudowany automatyczny zmieniacz filtrów odcinających wyższe harmoniczne; - możliwość automatycznego doboru wzmocnienia z automatyczną kontrolą czułości, pozwalającego na zoptymalizowanie parametrów pomiaru, w pomiarach próbek charakteryzujących się dużą zmiennością stężenia mierzonych roztworów, z wykorzystaniem pojedynczej metodzie kalibracji; - możliwość włączenia: funkcji auto „0” przed każdym pomiarem, wyszukiwania długości falowej dla maksimum wzbudzenia, emisji, automatycznej przysłony otwierającej/ zamykającej przysłonę celem ograniczenie ekspozycji na światło badanej próbki; - detektor toru emisji fotopowielacz oraz detektor toru wzbudzenia fotodioda krzemowa lub równoważne; - automatyczne rozpoznawanie instalowanych przystawek/ akcesoriów z informacja o zainstalowanych przystawkach z wynikami analiz; - źródło światła, bezozonowa lampa ksenonowa o mocy 150W i żywotności do, co najmniej 3000godz.; - możliwość oczyszczenia, przepłukania komory pomiarowej np.: azotem; - wbudowany/ zaimplementowany program pełnej walidacji parametrów, stanu przyrządu, z weryfikacja dokładności długości falowej za pomocą np. wbudowanej w przyrząd lampy rtęciowej lub innej równoważnej metody; - interfejs komunikacyjny USB lub inny równoważny do połączenia spektrofotometru z komputerem PC z oprogramowaniem do sterowania, monitorowania pracy przyrządu, w tym do wykonania pomiarów (w czasie rzeczywistym); - możliwość doposażenia w późniejszym czasie w: przykrywkę komory pomiarowej z portem do pipetowania (bez konieczności otwierania komory pomiarowej); adaptery do micro celli 3x3 mm i 5x5mm pod uchwyt 10x10mm; przystawkę do pomiarów mikro-próbek o objętości 5µL z drogą optyczną 1mm; 1-pozycyjny uchwyt do kuwety; uchwyt termostatowany z modułem Peltiera z chłodzeniem powietrzem, cieczą na pojedyncze mikro cele (3x3mm i 5x5mm i kuwety (10x10mm) z mieszadłem magnetycznym – z możliwością termostatowana w zakresie temperatur, co najmniej od +5 do +60°C; 4-pozycyjny termostatowany z modułem Peltriego z chłodzeniem cieczą uchwyt do micro cell (3x3mm, i 5x5mm) i kuwet (10x10mm) z mieszadłem magnetycznym - termostatowanych w zakresie, co najmniej od 0 do +80°C; uchwyt do próbek stałych, filmów i proszków, itp.; - opisy wskaźników i klawiszy oraz wyświetlane informacje i komunikaty w języku polskim lub angielskim. |  |
|  | Wyposażenie | Oprogramowanie do monitorowania, sterowania/ konfiguracji przyrządu, zbierania danych pomiarach (w czasie rzeczywistym), z przetwarzaniem danych wykonywaniem różnego typu analiz oraz generowaniem raportów z pomiarów, itp. Oprogramowanie musi m.in. pozwalać na: - pomiary widm (Em, Ex), - pomiary fluorescencji, fosforescencji i oznaczania czasu życia fosforescencji; - pomiary 3D (z analizą intensywności w funkcji wzbudzenia i emisji), - pomiary dla wybranych długości falowych, - pomiary kinetyczne, - wykonanie analiz ilościowych z krzywą kalibracji, - funkcje korekcyjne (korekcja linii bazowej, wygładzanie, eliminacja szumów, dekonwolucja, filtr FFT i inne), - operacje arytmetyczne na widmach, - obliczanie pochodnych, - konwersja Kramersa / Kroniga, - określanie położenia, wysokości, powierzchni i szerokości pików; - dobieranie krzywych, - zarządzanie zbiorami widm, - prezentacja widm (zoom, nakładanie, formatowanie wykresu itd.), - tworzenie raportów oraz szablonów generowania indywidualnych wymaganych raportów z widmami z danymi pomiarowymi, - walidacja aparatu (testowanie dokładności falowej, powtarzalności, rozdzielczości, czułości , fotometrycznej stabilności itp. - dostarczone oprogramowanie musi być oprogramowaniem pełnowartościowym realizującym wszystkie zdefiniowane funkcje bez jakichkolwiek ograniczeń w użytkowaniu tak funkcjonalnym, jak i czasowym (licencja na czas nieokreślony); musi być oprogramowaniem w wersji polsko- lub angielskojęzycznej, zgodnym z system operacyjnym Windows np.: Windows 10 lub nowszym. Sprzęt komputerowy do oferowanego/ zamawianego spektrofluorymetru: - komputer PC, musi posiadać: procesor klasy x86, co najmniej i5 2GHz lub równoważny; RAM 16GB; pamięć masowa na dane co najmniej 500GB; wyświetlacz (matryca) 15,6” o rozdzielczości, co najmniej 1920x1080; interfejs typu Ethernet RJ-45, Wireless IEEE 802.11, 2 porty USB w tym, co najmniej 1 x USB 3.0, wejście audio do podłączenia mikrofonu/ słuchawek oraz inne niezbędne złącza do połączenia z oferowanym spektrofluorymetrem; klawiatura odporna na zalanie, w standardzie QWERTY (US, do pracy w układzie polski programista); zintegrowana karta dźwiękowa (wbudowane głośniki stereo); wbudowana kamera internetowa z mikrofonem; system operacyjny kompatybilny z oprogramowaniem oraz oferowanym spektrofluorymetrem (zalecany Windows 10 lub nowszy); wyposażenie zasilacz, torba transportowa, myszka optyczna bezprzewodowa do notebooka; - monitor, musi posiadać: matrycę panoramiczną typu IPS co najmniej 20,5” nie większą jednak niż 22” z podświetleniem LED z rozdzielczością nie gorszą niż 1920x1080 pikseli; możliwość pochylenia ekranu monitora, regulacji wysokości, obrotu (pivot); Inne: - 1-pozycyjny uchwyt do kuwety; - Kwarcowe kuwety 10 x 10 mm; - zestaw niezbędnych narzędzi oraz akcesoriów do uruchomienia i eksploatacji zamawianego/ oferowanego spektrofluorymetru (np.: kabel sygnałowy USB, kabel sieciowy, nośnik z oprogramowaniem np. w postaci płytki CD, itp.) zgodnie z wymaganiami producenta oferowanego spektrofluorymetru; - dokumentacja techniczna i instrukcja obsługi w języku polskim lub angielskim. |  |
|  | Wymiary miejsca przeznaczonego pod spektrofluorymetr z wyposażeniem (szer. x gł. x wys.) | nie większe niż 1900 x 700 x 600 mm |  |
|  | Napięcie zasilania | ~230 V 50 Hz |  |
|  | Gwarancja | co najmniej 24 miesięcy |  |

| SPEKTROFLUORYMETR (kryteria zgodnie z SWZ) |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| Czas reakcji - Zamawiający wymaga podania przez wykonawcę najdłuższego nieprzekraczalnego czasu dla niniejszej części przedmiotu zamówienia i oferty wykonawcy, w jakim to czasie, w okresie obowiązywania gwarancji, wykonawca po otrzymaniu od zamawiającego zgłoszenia o awarii sprzętu przystąpi do jej naprawy. Czas reakcji należy podać w pełnych dniach. | Maksymalny nieprzekraczalny czas reakcji (dni) | Oferowany czas reakcji (dni) |
|  | 5 |  |
| Dodatkowy okres gwarancji - Zamawiający wymaga określenia przez wykonawcę długości dodatkowego okresu gwarancji, którym objęty zostanie sprzęt wymieniony w niniejszej specyfikacji techniczno – cenowej, o który to wykonawca wydłuży wymagany przez zamawiającego podstawowy okres gwarancyjny. W okresie gwarancyjnym będącym sumą podstawowego okresu gwarancyjnego z dodatkowym okresem gwarancyjnym wykonawca, z którym zostanie podpisana umowa, będzie wykonywał świadczenia wynikające z gwarancji zgodnie z wymaganiami określonymi w projekcie umowy. Dodatkowy okres gwarancyjny należy podać w pełnych miesiącach. | Wymagany min. okres gwarancji (m-cy) | Dodatkowy okres gwarancji (m-cy) |
|  | Podstawy okres gwarancji podany został tabelach powyżej w wierszu z opisem „Gwarancja” |  |
| Czas naprawy - Zamawiający wymaga podania przez wykonawcę najdłuższego nieprzekraczalnego czasu (w pełnych dniach), w którym, w okresie obowiązywania gwarancji wykonawca dokona skutecznej naprawy sprzętu i wyposażenia (składającego się na przedmiot niniejszej części zamówienia/ oferty wykonawcy). | Maksymalny nieprzekraczalny czas naprawy (dni) | Oferowany czas naprawy (dni) |
|  | 21 |  |
| Czas wymiany - Zamawiający wymaga podania przez wykonawcę najdłuższego nieprzekraczalnego czasu (w pełnych dniach), w którym, w okresie obowiązywania gwarancji wykonawca dokona skutecznej wymiany niesprawnego sprzętu i wyposażenia (posiadającego wadę niemożliwą do usunięcia lub niesprawnego pomimo wykonania uprzednio trzech napraw) na wolny od wad. | Maksymalny nieprzekraczalny czas wymiany (dni) | Oferowany czas wymiany (dni) |
|  | 71 |  |
| Okres przeglądu technicznego - Zamawiający wymaga podania przez wykonawcę długości okresu, w którym przeprowadzać będzie bez dodatkowego wynagrodzenia przeglądy techniczne sprzętu będącego przedmiotem niniejszej części zamówienia/ oferty wykonawcy. Okres, w którym przeprowadzane będą przeglądy techniczne należy podać w pełnych miesiącach. | Wymagany min. okres przeglądu technicznego (m-cy) | Okres wykonywania darmowych przeglądów technicznych (m-cy) |
|  | 0 |  |

Cena netto za część VII – (Spektrofluorymetr z wyposażeniem): …….… w złotych

Podatek VAT – stawka:  ........%

Cena brutto za część VII – (Spektrofluorymetr z wyposażeniem): …….... w złotych