## Pakiet 1
	Numer Sprawy WSZSL/DZ-56/19 Załącznik 2A
	Tabela A - Dostawa, montaż, przeprowadzenie testu bezpieczeństwa elektrycznego oraz szkolenia - Aparat do znieczulania 3 sztuki.
lp	Opis minimalnie wymaganych parametrów	Informacja o parametrach punktowanych lub wymaganych - dotyczących parametrów opisanych w kolumnie B		Opis parametrów oferowanego przedmiotu zamówienia w kontekście zapisów w kolumnie B (wypełnia Wykonawca)
A	B	C	D	D
1	Aparat na podstawie jezdnej, blokada kół	TAK
2	Blat do pisania wysuwany	TAK
3	Lampka na elastycznym ramieniu, umożliwiająca oświetlenie wybranego miejsca na blacie i poza nim	Oświetlenie ledowe - 5 pkt
4	Uchwyty fabryczne do 10 litrowych butli O2	TAK
5	Zasilanie gazami: N2O, O2, Powietrze, z sieci centralnej, w zestawie węże wysokociśnieniowe o długości 5 m z wtykiem AGA	TAK
6	Awaryjne zasilanie elektryczne całego systemu z wbudowanego akumulatora na minimum 30 minut	Dłuższy czas pracy – 5 pkt
7	Reduktor do butli N2O, O2 nakręcane (połączenie gwintowe), wyposażone w przyłącza do aparatu	TAK
8	System oddechowy, okrężny do wentylacji dorosłych, dzieci i noworodków, podgrzewanie wewnętrzne, system nie wystaje poza obrys podstawy	TAK
9	Prezentacja ciśnień gazów w sieci centralnej i w butlach rezerwowych na ekranie respiratora	TAK
10	Ssak inżektorowy napędzany powietrzem z sieci centralnej, zasilanie ssaka z przyłączy w aparacie, regulacja siły ssania, dwa zbiorniki na wydzielinę o łącznej objętości minimum 1000 ml.	Objętość powyżej 1500mm - 5 pkt
11	Elektroniczny mieszalnik świeżych gazów zapewniający stałe stężenie tlenu przy zmianie wielkości przepływu świeżych gazów	TAK
12	System automatycznego utrzymywania minimalnego stężenia tlenu w mieszaninie oddechowej z podtlenkiem azotu, na poziomie co najmniej 25%	TAK
13	Aparat może być wykorzystany do znieczulania przy wykorzystaniu techniki LowFlow i Minimal Flow.	TAK
14	Optymalny dobór przepływu świeżych gazów - ekonometr znieczulania.	TAK
15	Regulowany zawór ograniczający ciśnienie w trybie wentylacji ręcznej (APL) z funkcją natychmiastowego zwolnienia ciśnienia w układzie bez konieczności skręcania do minimum	TAK
System oddechowy
16	Elementy systemu oddechowego mające styczność z mieszaniną oddechową pacjenta, w tym czujniki przepływu, nadają się do sterylizacji parowej (nie dotyczy jednorazowych układów rur, linii próbkujących)	TAK
17	Pochłaniacz dwutlenku węgla, wielorazowego użytku, objętość zbiornika minimum 1200 ml	TAK
18	Ewakuacja zużytych gazów, w dostawie rura do ewakuacji (jeden mankiet ze specjalnymi otworami) o długości 5 m i wtyk do gniazda odciągu typu AGA	TAK
Respirator
19	Respirator anestetyczny wbudowany, obsługa respiratora za pomocą pokrętła funkcyjnego i/lub przycisków wyboru	Tak-10 pkt; Nie-0 pkt
20	Ekonomiczny respirator z napędem elektrycznym lub pneumatycznym	TAK
21	Ekran respiratora kolorowy, LCD, przekątna minimum 12 cali	Wbudowany w ścianę przednią aparatu - 10 pkt	wbudowany w ścianę przednią aparatu - 10 pkt
22	Tryb wentylacji ręcznej	TAK
23	Oddech spontaniczny	TAK
24	Wentylacja mechaniczna kontrolowana objętościowo	TAK
25	Wentylacja mechaniczna synchronizowana w trybie objętościowym i w trybie ciśnieniowym	TAK
26	Wentylacja mechaniczna kontrolowana ciśnieniowo	TAK
27	Tryb PSV (Pressure Support Ventilation)	TAK
28	Wentylacja mechaniczna synchronizowana ze wspomaganiem ciśnieniowym w trybie objętościowym i w trybie ciśnieniowym	TAK
29	Tryb do współpracy z maszyną płuco-serce typu CBM, HLM	TAK
30	Awaryjny tryb wentylacji – możliwa wentylacja ręczna z podażą anestetyku z parownika, po zaniku napięcia zasilającego i rozładowaniu się akumulatora	TAK – 10 pkt; Nie – 0 pkt
31	Awaryjny tryb wentylacji – możliwa wentylacja mechaniczna przy braku dopływu świeżych gazów medycznych (z sieci centralnej i z butli)	TAK – 10 pkt; Nie – 0 pkt
Regulacje
32	Regulacja stosunku wdechu do wydechu w zakreise minimum 2:1 do 1:4	TAK
33	Regulacja częstości oddechu minimum od 3 do 100 l/min	TAK
34	Regulacja objętości oddechowej (tryb VCV) minimum od 5 do 1400 ml	TAK
35	Regulacja PEEP minimum od 2 do 20 cmH2O (hPa)	TAK
36	Regulacja ciśnienia wdechowego przy PCV minimum: od 5 do 70 hPa (cmH2O)	TAK
37	Regulacja czułości wyzwalacza przepływowego przy SIMV w zakresie od minimum 0,3 do 12 l/min	TAK
Alarmy
38	Alarmy niskiej i wysokiej objętości minutowej lub niskiej i wysokiej objętości oddechowej	TAK
39	Alarm minimalnego i maksymalnego ciśnienia wdechowego	TAK
40	Alarm braku zasilania w energię elektryczną	TAK
41	Alarm braku zasilania w O2, N2O, Powietrze	TAK
42	Alarm Apnea na podstawie analizy: ciśnienia, przepływu, CO2	TAK
43	Możliwe automatyczne ustawienie granic alarmowych	TAK
44	Prezentacja wartości liczbowych na ekranie respiratora, minimum: objętości (Vt, MV) ciśnienia (szczytowe, plateau, średnie, PEEP), częstotliwości oddechowej	TAK
45	Prezentacja wdechowego i wydechowego: stężenia tlenu (pomiar paramagnetyczny), stężenia CO2 i N2O, stężenia anestetyków wziewnych (co najmniej sevofluranu, isofluranu, desfluranu). Prezentacja liczby MAC skorygowanej do wieku pacjenta	TAK
46	Prezentacja różnicy pomiędzy wdechową i wydechową objętością oddechową ΔVT	TAK – 5 pkt / NIE – 0 pkt
47	Prezentacja różnicy między wdechową i wydechową objętością minutową MVleak	TAK – 5 pkt / NIE – 0 pkt
48	Prezentacja krótkich odcinków trendów obrazujących produkcję CO2, zużycie O2, PEEP/CPAT	TAK – 5 pkt / NIE – 0 pkt
49	Jednoczesna prezentacja krzywych: p(t), CO2(t)	TAK
50	Prezentacja pętli oddechowych: ciśnienie-objętość i objętość-przepływ, pętla referencyjna, jednoczesna prezentacja parametrów pętli aktualnie kreślonej i referencyjnej	TAK
51	Automatyczne skalkulowanie parametrów wentylacji po wprowadzeniu należnej wagi pacjenta	TAK
Inne
52	Podgrzewany układ oddechowy	TAK
53	Test urządzenia bez interakcji z użytkownikiem w czasie trwania procedury.	TAK
54	Moduł gazowy wbudowany w aparat, niewymagający wykonywania przez użytkownika okresowych kalibracji przy użyciu tzw. gazu kalibracyjnego, moduł zasilany awaryjnie po zaniku napięcia sieciowego	TAK
55	Stoper uruchamiany i prezentowany na ekranie respiratora (funkcje: start/stop/kasuj)	TAK
Akcesoria dodatkowe
56	Dodatkowy niezależny, zintegrowany przepływomierz do podaży O2, przyłącze zasilania tlenem w aparacie	TAK
57	W dostawie jednorazowe układy oddechowe z workiem dla dorosłych) (długość rur do pacjenta, co najmniej 170 cm, objętość bezlateksowego worka do wentylacji ręcznej 2.0L) – 25 szt. oraz min. 25 szt. układów oddechowych pediatrycznych o dł. min. 150 cm; wkłady jednorazowe z żelem do ssaka wraz z drenem o dł min. 2 m – min. 25 szt.; 6 szt. adapterów CLICK wraz z min. 6 szt. wkładami jednorazowymi na aparat	TAK
58	Pułapki wodne do modułu gazowego - dostawa min. 12 szt. Na aparat	TAK
59	Linie próbkujące – dostawa min. 20 szt. na aparat	TAK
60	Urządzenie mobilne -na kółkach, przeznaczone do ogrzewania ciała pacjenta – min. 1 szt. na każdy aparat: wymuszonym obiegiem ciepłego powietrza w oparciu o kołdry i materace grzewcze; Cztery zakresy temperatur wysoka 43ºC, średnia 38ºC, niska 32ºC, pokojowa; Min. (standard i turbo) prędkości przepływu powietrza; urządzenie posiadające możliwość monitorowania godzin pracy urządzenia oraz monitorowania czasu ogrzewania pacjenta; możliwość jednoczasowego ogrzewania płynów infuzyjnych za pomocą sprali grzewczej; min. 3 czujniki temperatury dla bezpieczeństwa ogrzewania pacjenta i monitorowania temperatury powietrza wydobywającego się w urządzenia; waga poniżej 8 kg.	TAK
Monitor anestezjologiczny
61	Monitor funkcji życiowych pacjenta. Monitor o wielkości ekranu powyżej 12 cali i rozdzielczości 800 x 600 pikseli; prezentacja min. 6 krzywych z możliwością rozbudowy w przyszłości do 8 krzywych	Ekran 15 cali lub więcej -3 pkt: większa rozdzielczość -3 pkt :więcej krzywych -3 pkt
62	Zasilanie elektryczne zgodne z warunkami panującymi w kraju oraz zasilanie awaryjne z wbudowanego akumulatora na min. 120 min. pracy	TAK
63	Sterowanie monitora za pomocą przycisków funkcyjnych i pokrętła	TAK
64	Zewnętrzny zasilacz do monitora	TAK – 1 pkt NIE – 0 pkt	TAK – 1 pkt.
65	Mocowanie monitora na górnej półce aparatu do znieczulania	Stacja dokująca ułatwiająca bezpieczne zamontowanie monitora na stanowisku i jego demontaż - 10 pkt. stacja dokująca ułatwiająca bezpieczne zamontowanie monitora na stanowisku i jego demontaż - 10 pkt.
66	Trendy graficzne i tabelaryczne z ostatnich 24 godzin z próbkowaniem co min. 1 min.	TAK
67	Pamięć ostatnich 50 zdarzeń alarmowych	TAK
Pomiary EKG

69	Zakres pomiarowy min. 30-250 uderzeń	TAK
70	Wyposażenie: Kabel pomiarowy do 3 i 5 odprowadzeń po 2 szt. na kardiomonitor	TAK
71	Podstawowa analiza arytmii	TAK
72	Możliwość rozbudowy do analizę odcinka ST w zakresie min. -/+15mm	TAK
73	Pomiar oddechu mierzony za pomocą pneumografii impedancyjnej mierzonej w zakresie min. 4-150 oddechów; / dokładność ±1 oddech	Większy zakres -3 pkt
Nieinwazyjny pomiar ciśnienia
74	Programowanie pomiarów w zakresie od min. 1 do 240 minut; tryb pracy: ręczny, ciągły (5 min.), powtarzalny, staza	TAK
75	Zakres pomiarowy od 20 do 250 mmHg	TAK
76	Wyposażenie: 2 mankiety dla dorosłych, oraz kabel pomiarowy – min. 2 szt.	TAK
Inwazyjny pomiar ciśnienia
77	2 kanały pomiarowe z możliwością dalszej rozbudowy do 8 kanałów	TAK
78	Wyposażenie: kable pomiarowe do 2 kanałów pod przetworniki Argon	TAK
Temperatura
79	Możliwość pomiaru 2 temperatur: skóry i głębokiej	TAK
80	Wyposażenie: czujnik temperatury skóry dla dzieci i dorosłych oraz jednorazowe czujniki temp. skóry dla noworodków (min. 20 szt.)	TAK
81	Pomiar temperatury głębokiej z czujnika temperatury mocowanego na czole pacjenta – w zestawie min. 160 elektrod pomiarowych na każdy kardiomonitor	Pomiar z modułu monitora -10 pkt; Pomiar z urządzenia zewnętrznego - 0 pkt
Saturacja
82	Pomiar saturacji metodą Nellcor lub Masimo	TAK
83	Wyposażenie: czujnik na palec – 2 szt oraz kabel interfejsowy dla dorosłych	TAK
84	Możliwość zmiany w przyszłości na pomiar metodą Masimo rainbow lub RD	TAK
NMT
85	Pomiar stopnia zwiotczenia pacjenta za pomocą modułu sterowanego z poziomu monitora	TAK
86	Pomiar aktywności mózgowej BIS za pomocą modułu sterowanego z poziomu monitora; w zestawie min. 20 szt. elektrod pomiarowych dla dorosłych	TAK

	Tabela B – Informacje dotyczące oferowanego przedmiotu zamówienia
	Wytwórca :
	Nazwa i typ:
	Kraj pochodzenia:
	Rok produkcji (wymagany nie wcześniej niż II kwartał 2019)
	Serwis gwarancyjny i pogwarancyjny na terenie Polski (Podać nazwę serwisu i kontakt)
	Oferowany okres gwarancji i rękojmi (nie krótszy niż 24 miesiące i nie dłuższy niż 60 miesięcy)

	Tabela C – Cena przedmiotu zamówienia z wyłączeniem usługi finansiowania
	Przedmiot zamówienia	J.m.	ilość	Cena jednostkowa netto	Wartość netto	Stawka podatku VAT %	Wartość brutto
	A	B	C	D	E=CxD	F	G=E powiększone o należny podatek VAT
	Aparat do znieczulania	szt.	3

	Tabela D – Cena za usługę finansowania
	Przedmiot zamówienia	J.m.	ilość	Cena jednostkowa	Wartość	Stawka podatku VAT %
	A	B	C	D	E=CxD	F
	Usługa finansowania	miesiąc	10			zw.

	Tabela E – Cena oferty – łączna wartość określona w kolumnie G Tabeli C oraz w kolumnie E Tabeli D
	.................................................... zł

	………………………………….. / (miejscowość, data)	Uwaga: Oferta winna zostać sporządzona, pod rygorem nieważności, w postaci elektronicznej i opatrzona kwalifikowanym podpisem elektronicznym; zaleca się aby oferta w zakresie formularza asortymentowo cenowego była złożona w wersji edytowalnej (plik z rozszerzeniem np.: xls, ods, itp.)

## Pakiet 2
	Numer Sprawy WSZSL/DZ-56/19 Załącznik 2A
	Tabela A - Dostawa, montaż, przeprowadzenie testu bezpieczeństwa elektrycznego oraz szkolenia - Mikroskop operacyjny laryngologiczny – 1 szt.
lp	Opis minimalnie wymaganych parametrów	Informacja o parametrach punktowanych lub wymaganych - dotyczących parametrów opisanych w kolumnie B		Opis parametrów oferowanego przedmiotu zamówienia w kontekście zapisów w kolumnie B (wypełnia Wykonawca)
A	B	C	D	D
1	Mikroskop operacyjny na statywie jezdnym – 4 podwójne kółka każde z blokadą	TAK
2	Hamulce elektromagnetyczne statywu i głowicy mikroskopu – 6 stopni swobody	TAK
3	Sterowanie mikroskopem, przynajmniej: ostrość, powiększenie, natężenie światła: - płynne zmotoryzowane: z przycisków rękojeści oraz dotykowego ekranu sterującego; - płynne ręczne z pokręteł na głowicy mikroskopu.	TAK
4	Rękojeści mikroskopu z przyciskiem wewnętrznym/bocznym np. do selektywnego zwalniania hamulców samej głowicy bez statywu – z wyborem indywidualnym dowolnego hamulca.	TAK
5	Ogniskowa pracy mikroskopu w zakresie przynajmniej: 250-600 mm	Większy zakres -5 pkt
6	Spoty laserowe do pomocy wyostrzania obrazu	TAK
7	Funkcja automatycznego doboru natężenia światła względem ogniskowej oraz powiększenia mikroskopu.	TAK
8	Wbudowany w głowicy mikroskopu luksometr mierzący natężenie światła na wyjściu z głowicy i dopasowujący poziom światła do światłowodu i poziomu zużycia lamp roboczych; zabezpieczający przed oparzeniem pacjenta w przypadku zbyt dużego zbliżenia mikroskopu do pola operacyjnego.	Tak-20 pkt; Nie - 0 pkt
9	Wbudowane światło główne ksenonowe o mocy min. 300W	TAK
10	Wbudowane światło zapasowe LED o mocy przynajmniej 75W z automatyczną zmianą w przypadku przepalenia oświetlenia głównego	TAK
11	Światło zapasowe LED jednomatrycowe, o barwie min. 5200K, o najwyższymwspółczynniku oddawania barw CRI-High.	Tak-20 pkt; Nie - 0 pkt
12	Automatyczne dopasowanie średnicy pola oświetlenia w zależności od powiększenia oraz ręczna płynna regulacja przesłony – do pracy mikroskopu w wąskich kanałach.	TAK
13	Tubus operatora głównego i asystenta bocznego uchylne w zakresie 30-150°, z okularami 10x, z płynną regulacją rozstawu międzyźrenicznego pokrętłem ze skalą w zakresie min. 55-75mm.	TAK
14	Ramię podglądu asystenta bocznego łamane i obrotowe z dodatkowym pierścieniem nastawy kierunku wejścia obrazu dla asystenta bocznego – zmienne lewa/prawa strona bez użycia narzędzi.	TAK
15	Zasięg mikroskopu: - długość od osi statywu do osi obiektywu min. 1485mm; wysokość głowicy od podłogi regulowana zakresie min.: 800mm do 1600mm	Większy zakres regulacji wysokości głowicy -5 pkt
16	Zakres obrotu głowicy mikroskopu: - wokół osi min. 540°; - w lewo i w prawo: min. po 45°; - przód/tył: min. +95°/-30°.	TAK
17	Monitor kontrolny operatora głównego z wyświetlanymi cyfrowo bieżącymi parametrami pracy mikroskopu przynajmniej: ogniskową oraz powiększeniem - wbudowany w głowicy mikroskopu.	Tak-20 pkt; Nie - 0 pkt
18	Obrót: - dłuższego ramienia min. 330°; - statywu na podstawie min. 360°
19	Możliwość podłączenia kamery full HD z zintegrowanym w obudowie mikroskopu rejestratorem filmów i zdjęć w jakośćci HD	Tak-20 pkt; Nie - 0 pkt
20	Dźwignia blokady ruchu i wysokości mikroskopu do transportu	TAK
21	Mikroskop pokryty dodtkowo powłoką anybakteryjną typu nano-silver pomimo zastosowania sterylnych obłożeń operacyjnych podczas zabiegu.	Tak-20 pkt; Nie - 0 pkt
22	Pokrowiec przeciwko kurzowi.	TAK

	Tabela B – Informacje dotyczące oferowanego przedmiotu zamówienia
	Wytwórca :
	Nazwa i typ:
	Kraj pochodzenia:
	Rok produkcji (wymagany nie wcześniej niż II kwartał 2019)
	Serwis gwarancyjny i pogwarancyjny na terenie Polski (Podać nazwę serwisu i kontakt)
	Oferowany okres gwarancji i rękojmi (nie krótszy niż 24 miesiące i nie dłuższy niż 60 miesięcy)

	Tabela C – Cena
	Przedmiot zamówienia	J.m.	ilość	Cena jednostkowa netto	Wartość netto	Stawka podatku VAT %	Wartość brutto
	A	B	C	D	E=CxD	F	G=E powiększone o należny podatek VAT
	Mikroskop operacyjny laryngologiczny	szt.	1

	Tabela D – Cena za usługę finansowania
	Przedmiot zamówienia	J.m.	ilość	Cena jednostkowa	Wartość	Stawka podatku VAT %
	A	B	C	D	E=CxD	F
	Usługa finansowania	miesiąc	5			zw.

	Tabela E – Cena oferty – łączna wartość określona w kolumnie G Tabeli C oraz w kolumnie E Tabeli D
	.................................................... zł

	………………………………….. / (miejscowość, data)	Uwaga: Oferta winna zostać sporządzona, pod rygorem nieważności, w postaci elektronicznej i opatrzona kwalifikowanym podpisem elektronicznym; zaleca się aby oferta w zakresie formularza asortymentowo cenowego była złożona w wersji edytowalnej (plik z rozszerzeniem np.: xls, ods, itp.)

## Pakiet 3
	Numer Sprawy WSZSL/DZ-56/19 Załącznik 2A
	Tabela A – Dostawa, montaż, przeprowadzenie testu bezpieczeństwa elektrycznego oraz szkolenia – Zestaw wideobronchoskopowy 1 szt.
lp	Opis minimalnie wymaganych parametrów	Informacja o parametrach punktowanych lub wymaganych - dotyczących parametrów opisanych w kolumnie B		Opis parametrów oferowanego przedmiotu zamówienia w kontekście zapisów w kolumnie B (wypełnia Wykonawca)
A	B	C	D	D
A.	PROCESOR OBRAZU HDTV1080p	TAK
1	Standard obrazowania: 1080	TAK
2	Wyjścia / wejścia sygnału min: DVI-D, HD-SDI x2 , S-video, Composite	HD-SDI x3 -5 pkt, Poniżej – 0 pkt.
3	Wejścia sygnału HD-SDI	TAK
4	Wyjścia komunikacyjne: Ethernet/DICOMM, Firewire.	TAK
5	Menu funkcyjne (ustawień) oraz komunikaty procesora wyświetlane w pełni w języku polskim	TAK
6	Możliwość używania znaków diakrytycznych (ą,ę,ć,ł,ń,ó,ż,ź) podczas wpisywania imienia i nazwiska pacjenta.	Tak-5 pkt; Nie - 0 pkt
7	Możliwość podłączenia urządzeń magazynujących zdjęcia z badań–załączyć USB Stick	TAK
8	Zapisywanie zdjęć jako JPEG lub bezstratny TIFF	TAK
9	System wyboru przez procesor najostrzejszego zdjęcia w momencie uruchomiania zapisu obrazów.	TAK
10	Tryb wzmocnienia obrazu, uwydatniania krawędzi obrazu, również po jego zatrzymaniu	TAK
11	Funkcja ZOOM min x1,2	TAK
12	Współpraca z posiadanym programem do archiwizacji badań	TAK
13	Rok produkcji nie starszy niż 2019	TAK
B.	Źródło Światła
1	Optyczny i cyfrowy filtr umieszczony w źródle światła ograniczający widmo światła czerwonego – uwydatniający naczynia oraz zmiany.	TAK
2	Lampa Ksenon 300W	TAK
3	Zapasowa żarówka o mocy min 35 W, włączana automatycznie w razie awarii lampy głównej.	TAK
4	Ręczna regulacja mocy natężenia światła min. +/- 7 stopni od pozycji 0	7 stopni - 0 pkt; / Powyżej - 5 pkt
5	Rok produkcji nie starszy niż 2019	TAK
C.	Bronchoskop zabiegowy
1	Średnica sondy endoskopowej – max 6,1 mm	6,1 mm – 0 pkt. / Poniżej – 5 pkt
2	Średnica końcówki sondy endoskopowej – max 6,0 mm	6,0 mm – 0 pkt. / Poniżej – 5 pkt
3	Kanał roboczy – min. 2,8 mm	TAK
4	Głębia ostrości min 3- 100 mm	TAK
5	Zginanie końcówki Endoskopu: min. G: 180o, D:130o	TAK
6	Pole widzenia – Min 120o	TAK
7	Ilość dowolnie programowanych przycisków na głowicy endoskopu do sterowania funkcjami procesora – min 4 przyciski	TAK
8	Długość sondy roboczej	min 600 mm
9	Kolorowe kodowe oznaczenie średnicy kanału umieszczone na endoskopie	Tak-5 pkt; Nie - 0 pkt
10	Aparat w pełni zanurzalny, bez nakładek uszczelniających – potwierdzone w materiałach oryginalnych producenta	TAK
11	Terapia z użyciem prądu o wysokiej częstotliwości	TAK
12	Terapia laserowa	TAK
D.	Bronchoskop diagnostyczny
1	Średnica zewnętrzna końcówki sondy endoskopowej max 4,8 mm	4,8 mm – 5 pkt; / Poniżej -10 pkt
2	Średnica końcówki sondy endoskopowej – max 4,9 mm	TAK
3	Kanał roboczy – min. 2,0 mm	TAK
4	Głębia ostrości min 3- 100 mm	Większa głębia – 5 pkt
5	Zginanie końcówki Endoskopu: min. G: 180o, D:130o	TAK
6	Pole widzenia – Min 120o	TAK
7	Ilość dowolnie programowanych przycisków na głowicy endoskopu do sterowania funkcjami procesora – min 4 przyciski	TAK
8	Długość sondy roboczej	min 600 mm
9	Kolorowe kodowe oznaczenie średnicy kanału umieszczone na endoskopie	Tak-5 pkt; Nie - 0 pkt
10	Aparat w pełni zanurzalny, bez nakładek uszczelniających – potwierdzone w materiałach oryginalnych producenta	TAK
11	Terapia z użyciem prądu o wysokiej częstotliwości	TAK
12	Terapia laserowa	TAK
13	Tester szczelności - Proces odbywa się poprzez zanurzenie aparatu w wodzie i ciągłe podawanie powietrza poprzez pompę zasilaną elektrycznie 230V	TAK
E.	Monitor medyczny
1	Rozdzielczość min 1920X1080	TAK
2	Przekątna ekranu – min 26”	TAK
3	Obsługiwane wejść/wyjść: min DVI, S-VIDEO,	TAK
4	Użytkowy kąt obserwacji–min 170°	TAK
F.	MYJNIA ENDOSKOPOWA – dezynfekcja termiczno-chemiczna
1	Automatyczny w pełni powtarzalny zamknięty system przeznaczony do mycia i dezynfekcji endoskopów – zgodny z wymogami NFZ	TAK
2	Myjnia-dezynfektor ładowana od frontu	TAK
3	Wyświetlacz – cztery linie po czterdzieści znaków, z komunikatami w języku polskim lub panel sterujący w języku polskim	TAK
4	Umieszczenie 2 endoskopów na dzielonych koszach wysuwanych z myjni lub w wannie	TAK
5	Opcjonalna możliwość zastosowania kosza do mycia troakarów i optyk laparoskopowych -	TAK
6	System myjący kanały wewnętrzne i powierzchnie endoskopów przy użyciu niezależnych konektorów	TAK
7	Jednorazowe użycie środków chemicznych dedykowanych do użycia w myjniach endoskopowych wysokotemperaturowych	TAK
8	Równoczesna kontrola szczelności dwóch endoskopów podczas każdego etapu procesu mycia i dezynfekcji z systemem zabezpieczającym przed ich zalaniem.	TAK
9	Wbudowany kondensator oparów środków chemicznych wewnątrz myjni i szczelne odprowadzenie oparów	TAK
10	Uzdatnianie mikrobiologiczne wody poprzez wbudowaną lampę UV	TAK
11	Samodezynfekcja myjni	TAK
12	Zasilanie prądem trójfazowym	TAK
13	Zasilanie wodą z instalacji szpitalnej	TAK
14	Obudowa komory ze stali kwasoodpornej	TAK
15	System monitorująco-raportujący współpracujący z oferowanymi endoskopami w zakresie min.: identyfikacji endoskopu (typ, nr), osoby wprowadzającej, typu i numeru myjni, wydruku potwierdzającego poprawność przeprowadzonego procesu i zawierającego powyższe dane( wraz z datą i godziną)	TAK
16	Współpraca z system zmiękczania wody	TAK

	Tabela B – Informacje dotyczące oferowanego przedmiotu zamówienia
	Wytwórca :
	Nazwa i typ:
	Kraj pochodzenia:
	Rok produkcji (wymagany nie wcześniej niż II kwartał 2019 r.)
	Serwis gwarancyjny i pogwarancyjny na terenie Polski (Podać nazwę serwisu i kontakt)
	Oferowany okres gwarancji i rękojmi (nie krótszy niż 24 miesiące i nie dłuższy niż 60 miesięcy)

	Tabela C – Cena
	Przedmiot zamówienia	J.m.	ilość	Cena jednostkowa netto	Wartość netto	Stawka podatku VAT %	Wartość brutto
	A	B	C	D	E=CxD	F	G=E powiększone o należny podatek VAT
	Zestaw wideobronchoskopowy	szt.	1

	Tabela D – Cena za usługę finansowania
	Przedmiot zamówienia	J.m.	ilość	Cena jednostkowa	Wartość	Stawka podatku VAT %
	A	B	C	D	E=CxD	F
	Usługa finansowania	miesiąc	8			zw.

	Tabela E – Cena oferty – łączna wartość określona w kolumnie G Tabeli C oraz w kolumnie E Tabeli D
	.................................................... zł

	………………………………….. / (miejscowość, data)	Uwaga: Oferta winna zostać sporządzona, pod rygorem nieważności, w postaci elektronicznej i opatrzona kwalifikowanym podpisem elektronicznym; zaleca się aby oferta w zakresie formularza asortymentowo cenowego była złożona w wersji edytowalnej (plik z rozszerzeniem np.: xls, ods, itp.)

## Pakiet 4
	Numer Sprawy WSZSL/DZ-56/19 Załącznik 2A
	Tabela A – Dostawa, montaż, przeprowadzenie szkolenia – Wózek do przewozu chorych – 1 szt.
lp	Opis minimalnie wymaganych parametrów	Informacja o parametrach punktowanych lub wymaganych - dotyczących parametrów opisanych w kolumnie B		Opis parametrów oferowanego przedmiotu zamówienia w kontekście zapisów w kolumnie B (wypełnia Wykonawca)
A	B	C	D	D
1.	Szerokość całkowita wózka bez poręczy bocznych: 650 mm (± 30 mm)	TAK
2.	Szerokość całkowita wózka z poręczami bocznymi: 720 mm (± 30 mm)	TAK
3.	Długość całkowita wózka: 1970 mm (± 30 mm)	TAK
4.	Regulacja wysokości za pomocą nożnej pompy hydraulicznej w zakresie min. 600 – 860 mm	Większy zakres -5 pkt
5.	Oparcie pleców regulowane sprężynami gazowymi z blokadą w zakresie od 00 do 700 ± 30	TAK
6.	Przechył Trendelenburga: min.200	21-25 -3 pkt: powyżej 25- pkt
7.	Przechył anty -Trendelenburga: min 120	Powyżej 15 -5pkt
8.	Regulacja pozycji Trendelenburga oraz anty-Trendelenburga wspomagana sprężynami gazowymi z blokadą	TAK
9.	Wózek wykonany z profili stalowych, lakierowanych proszkowo	Z użyciem lakieru z nanotechnologią srebra powodującą hamowanie namnażania bakterii i wirusów -15 pkt; Inne rozwiązanie powodujące hamowanie namnażania bakterii i wirusów – 5 pkt
10.	Podstawa wózka obudowana wypraskami z tworzywa z zastosowaniem nanotechnologii srebra powodującej hamowanie namnażania bakterii i wirusów, z miejscem w wyprasce na podręczne rzeczy	Tak-15 pkt; Nie - 0 pkt
11.	Dwusegmentowe leże wypełnione płytą laminatową umożliwiającą wykonanie zdjęć RTG oraz przeprowadzanie reanimacji. Możliwość monitorowania klatki piersiowej pacjenta aparatem RTG z ramieniem C	TAK
12.	Leże z trzema tunelami na kasetę RTG (jeden w oparciu pleców, dwa w segmencie nożnym)	TAK
13.	Wózek zaopatrzony w 4 krążki odbojowe	TAK
14.	Materace leża i oparcia pleców o grubości min. 60 mm z możliwością zdejmowania. Obszycie wykonane z materiału nieprzemakalnego z dodatkami bakterio i grzybobójczymi ograniczającymi rozprzestrzenianie się szczepu MRSA i bakterii E.coli. Obszycie niepalne zgodnie z normą BS 5852 poziom CRIB 5 (kolorystyka do uzgodnienia). Właściwości ograniczające rozprzestrzenianie się szczepu MRSA i bakterii E.coli oraz niepalności zgodnie z normą BS 5852 poziom CRIB 5.	TAK
15.	Koła jezdne o średnicy min. 200 mm z centralną blokadą jazdy i kołem kierunkowym	TAK
16.	Dopuszczalne obciążenie wózka min. 250 kg	TAK
17.	Wyposażenie wózka:
a	poręcze boczne chromowane	TAK
b	wieszak kroplówki ( min. 4 haczyki chromowane)	TAK
c	pas do zabezpieczania pacjenta	TAK
18	Powierzchnie wózka odporne na środki dezynfekcyjne	TAK

	Tabela B – Informacje dotyczące oferowanego przedmiotu zamówienia
	Wytwórca :
	Nazwa i typ:
	Kraj pochodzenia:
	Rok produkcji (wymagany nie wcześniej niż II kwartał 2019 r. )
	Serwis gwarancyjny i pogwarancyjny na terenie Polski (Podać nazwę serwisu i kontakt)
	Oferowany okres gwarancji i rękojmi (nie krótszy niż 24 miesiące i nie dłuższy niż 60 miesięcy)

	Tabela C – Cena
	Przedmiot zamówienia	J.m.	ilość	Cena jednostkowa netto	Wartość netto	Stawka podatku VAT %	Wartość brutto
	A	B	C	D	E=CxD	F	G=E powiększone o należny podatek VAT
	Wózek do przewozu chorych	szt.	1

	………………………………….. / (miejscowość, data)	Uwaga: Oferta winna zostać sporządzona, pod rygorem nieważności, w postaci elektronicznej i opatrzona kwalifikowanym podpisem elektronicznym; zaleca się aby oferta w zakresie formularza asortymentowo cenowego była złożona w wersji edytowalnej (plik z rozszerzeniem np.: xls, ods, itp.)