# OPIS

PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

DOSTAWA, INSTALACJA I URUCHOMIENIE CHROMATOGRAFU JONOWEGO DO OZNACZANIA ANIONÓW

| Lp. | Opis warunku technicznego*: |
| --- | --- |
| 1 | Kompaktowy izokratyczny chromatograf jonowy, do równoczesnej analizy anionów nieorganicznych w tym ubocznych produktów uzdatniania wody (bromiany,chloryny,chlorany ), w którym elementy stykające się z fazą ruchomą wykonane są z PEEK materiału inertnego chemicznie i wolnego od metalu Wszystkie elementy chromatografu (pompy degazery, detektory. supresy, termostat, zawory iniekcyjne ) w jednej kompaktowej obudowie |
| 2 | Pompa seryjna, dwutłokowa wykonana z materiału PEEK – szt. 1 - zakres przepływu 0,001…20 ml/min; - ciśnienie max. 35 MPa; - powtarzalność przepływu <0,1 % - praca pompy monitorowana przez oprogramowanie sterujące pracą chromatografu (data przeprowadzenia serwisu, ilość godzin pracy pompy) Degazer – próżniowy system odgazowania eluentu on-line zintegrowany z modułem pompy – szt. 1 |
| 3 | Termostat kolumn – szt. 1 - zakres termostatowania od +5 º do +80 ºC (tj. 20 ºC poniżej temperatury otoczenia do 40ºC powyżej temperatury otoczenia) - krok zmiany temperatury: 0,1 ºC - stabilność <0,05 ºC - dokładność: ±0,5 ºC |
| 4 | Kolumny: - kolumna anionowa, 250x4 mm wraz z przedkolumną ochronną zapewniająca możliwość oznaczania anionów z wymaganymi granicami oznaczalności–szt. 1 - azotany III - 0,5 mg/dm3 - azotany V - 0,05 mg/dm3 - bromiany V - 0,002 mg/dm3 - bromki - 0,1 mg/dm3 - chlorany III - 0.07 mg/dm3 - chlorany V - 0,07 mg/dm3 - chlorki - 0,1 mg/dm3 - fluorki - 0,02 mg/dm3 - ortofosforany - 0,1 mg/dm3 - siarczany - 0,1 mg/dm3 - kolumny analityczne wyposażone w klucz elektroniczny zawierający dane nt. zakresów dopuszczalnych przepływu, ciśnienia, temperatury. Dane te powinny być automatycznie odczytywane przez system chromatograficzny i jego oprogramowanie po zamontowaniu kolumny w uchwycie kolumn. - wszystkie niezbędne dane dotyczące pracy kolumny powinny być rejestrowane i monitorowane na bieżąco przez system chromatograficzny, w tym: czas użytkowania kolumny, ilość wykonanych iniekcji, przekroczenie ciśnienia, i inne. |
| 5 | Detektor – cyfrowy detektor konduktometryczny – szt. 1 - zakres pomiarowy 0…15 000 µS/cm - stała celi kalibrowana; wartość stałej celi zapisana w cyfrowym detektorze - detektor powinien zapewniać precyzyjny pomiar zarówno w zakresie bardzo niskiego przewodnictwa (<1 µS/cm) jak i w zakresie wysokiego przewodnictwa (>1000 µS/cm) bez konieczności automatycznej zmiany zakresu pomiarowego tj. autoskalowania (autoranging) - cela konduktometryczna termostatowana w zakresie 20…50 ºC - stabilność temperatury: <0,001 ºC - rozdzielczość pomiaru: 4.7 pS/cm - objętość celi: <1 µl - maksymalne ciśnienie: 5 MPa - szum elektroniczny <0,1 nS/cm (pik do piku przy 1 µS/cm) - szum linii bazowej < 0,2 nS/cm (dla pracującego chromatografu z eluentem płynącym przez kolumnę i supresor |
| 6 | System sekwencyjnej supresji – szt. 1 Supresor chemiczny trójkomorowy kolumnowy - automatyczna zmiana pozycji supresora przed kolejną rejestracją chromatogramu - automatyczna regeneracja supresora - odporność na wpływ organicznych modyfikatorów eluentu (np. acetonu, metanolu, ACN, THF, za wyjątkiem PFC) nawet do 100% - odporność na ciśnienie wsteczne (back pressure) do 2.5 MPa - szumy dla linii bazowej pochodzące z supresora <0,2 nS/cm Supresor CO2 - zapewniający eliminację CO2 z eluentu przed pomiarem na detektorze konduktometrycznym odporność na wpływ organicznych modyfikatorów eluentu (np. acetonu, metanolu, ACN, THF, za wyjątkiem PFC) nawet do 100% |
| 7 | Komunikacja z innymi urządzeniami: - z komputerem poprzez port USB - z podajnikiem poprzez port USB - z innymi urządzeniami poprzez port MSB - możliwość współpracy z innymi urządzeniami wyposażonymi w port RS 232 |
| 8 | Chromatograf współpracujący z podajnikiem próbek Metrohm 858 Professional Sample Porocessor będącym w posiadani Laboratorium - wialki na próbki 11 ml – minimum 2000 szt. - kapsle do wialek na próbki – minimum 2000 szt. - Karuzela na min. 150 próbek wraz trzema zlewkami płuczącymi pasująca do tego podajnika |
| 9 | Chromatograf współpracujący z oprogramowaniem MagIC Net 4.2 |
| 10 | Komplet eluentów i wzorców jednoskładnikowych niezbędnych do uruchomienia i kalibracji przyrządu |
| 11 | Gwarancja - min 48 miesięczny okres gwarancyjny na chromatograf jonowy (gwarancja producenta) - min 10 lat na Supresor - 3 przeglądy podtrzymujące gwarancję |
| 12 | Serwis pogwarancyjny - serwis pogwarancyjny i dostawa części zamiennych przez okres co najmniej 5 lat |
| 13 | Instalacja - bezpłatna instalacja i uruchomienie przyrządu w Laboratorium Centralnym MPWiK w Rzeszowie oraz przeszkolenie personelu w zakresie jego obsługi - wraz z instalacją musi być dostarczona instrukcja obsługi w języku polskim. Szkolenie podstawowe - bezpłatne szkolenie z obsługi aparatu - wykonawca wystawi certyfikat ukończenia szkolenia. Szkolenie aplikacyjne - bezpłatne szkolenie w terminie do 12 miesięcy od daty instalacji (termin wskazany przez zamawiającego i uzgodniony z Wykonawcą) - wykonawca wystawi certyfikat ukończenia szkolenia. |
| 14 | Materiały eksploatacyjne na co najmniej 2 lata użytkowania |
| 15 | Termin dostawy maksymalnie 6 tygodni od daty podpisania umowy. |

*) niespełnienie któregokolwiek warunku skutkuje odrzuceniem oferty

- gwarancja winna obejmować: bezpłatne naprawy, regulacje, transport aparatury do miejsca lokalizacji serwisu gwarancyjnego i z powrotem odbywać się będzie na koszt i ryzyko wykonawcy,

- czas reakcji na zgłoszoną usterkę do 24 godzin z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy

- czas naprawy do 14 dni roboczych

- w przypadku naprawy powyżej 14 dni roboczych dostarczenie modułu lub aparatu zastępczego

- w przypadku 3 napraw tego samego modułu w okresie gwarancji wykonawca będzie zobowiązany dokonać wymiany modułu na nowy,

- każda naprawa gwarancyjna przedłuża gwarancję o czas przerwy w eksploatacji aparatury

- przed upływem ostatecznego terminu gwarancji (np. jeden miesiąc wcześniej) wykonawca zobowiązany będzie do kompleksowego przeglądu gwarancyjnego całej aparatury