Zał. 1A-1 do SWZ

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Część nr 1 – Aparat USG

# „Zakup sprzętu medycznego i wyposażenia dla SOR Szpitala Powiatowego w Nowym Tomyślu”

Nr postępowania: SPZOZ.DZP.241.06.24

Zamówienie realizowane w ramach zadania pn.:

„Doposażenie SOR Szpitala w Nowym Tomyślu i pracowni diagnostycznych współpracujących z SOR jako istotny element poprawy działania systemu ratownictwa medycznego w Powiecie Nowotomyskim”

zakup finansowany z  dotacji celowej ze środków Funduszu Medycznego w ramach programu: „Program inwestycyjny modernizacji podmiotów leczniczych”.

Przedmiotem  zamówienia jest dostawa Aparatu USG. Oferowany sprzęt medyczny  musi być zgodny z Dyrektywą 93/42 /EEC oraz musi spełniać wymagania określone w Ustawie o wyrobach medycznych z dnia 7 kwietnia 2022 r. (DZ.U. z 2022 poz. 974 ze zm). Zamawiający wymaga by oferowany sprzęt medyczny był fabrycznie nowy, nie eksploatowany,  rok produkcji:  nie wcześniej niż 2024 r.

Nazwy i kody określone we Wspólnym Słowniku Zamówień: (CPV):

33100000-1  Urządzenia medyczne,

33112000-8 Sprzęt obrazujący pogłosowy, ultradźwiękowy i dopplerowski

33112200-0  Aparaty ultrasonograficzne

W poniższej części Załącznika „1A-1” do SWZ Zamawiający podał warunki graniczne parametrów przez siebie wymaganych dla oferowanego sprzętu. Wykonawca składając ofertę jest zobowiązany wypełnić:

- kolumnę zatytułowaną „Potwierdzenie spełnienia parametru (tak / nie)” wpisując we właściwych pozycjach odpowiednio słowo: „TAK” albo „NIE”,

- kolumnę zatytułowaną „Oferowana wartość parametru”.

W przypadku użycia w opisie parametrów minimalnych czy też opcjonalnych nazwy własnej lub nazwy rozwiązania przypisanej ściśle jednemu producentowi Zamawiający dopuszcza rozwiązanie równoważne.

| Lp | Wymagane parametry minimalne | Potwierdzenie spełnienia parametru (tak / nie) | Oferowana wartość parametru |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Aparat USG klasy PREMIUM (1 szt.) Podać markę, model, producenta: |  |  |
|  | Parametry ogólne: |  |  |
|  | Zakres częstotliwości pracy aparatu min. 1,0 ÷ 20,0 MHz |  |  |
|  | Dynamika systemu > 310 Db |  |  |
|  | Technologia cyfrowa – system równoległego przetwarzania z cyfrową obróbką i cyfrowym kształtowaniem wiązki |  |  |
|  | Ilość niezależnych kanałów odbiorczych min. 4 700 000 |  |  |
|  | Ilość niezależnych identycznych gniazd dla różnego typu głowic obrazowych min. 4 |  |  |
|  | Monitor LCD/LED wielkość ekranu (przekątna) min. 23” Parametr punktowany: Monitor o przekątnej 23’’ - 0 pkt, Monitor o przekątnej > 23’’ - 10 pkt |  |  |
|  | Rozdzielczość monitora min. 1920 x 1080 |  |  |
|  | Możliwość regulacji położenia monitora niezależnie od konsoli aparatu: prawo/lewo, przód/tył, góra/dół, pochylenie |  |  |
|  | Urządzenie wyposażone w wieszaki na głowice po obu stronach konsoli/panelu |  |  |
|  | Aparat wyposażony w system zabezpieczenia przewodów głowic przed najechaniem kołami aparatu |  |  |
|  | Klawiatura alfanumeryczna z przyciskami funkcyjnymi dostępna na panelu dotykowym oraz fizyczna wysuwana |  |  |
|  | Panel dotykowy wspomagający obsługę aparatu o przekątnej min. 11” Parametr punktowany: Panel dotykowy o przekątnej 11’’ - 0 pkt, Panel dotykowy o przekątnej > 11’’ - 5 pkt |  |  |
|  | Regulacji wysokości panelu sterowania min. 20 cm |  |  |
|  | Regulacji panelu sterowania lewo/prawo min. +/- 150 stopni w każdą stronę |  |  |
|  | Możliwość nagrywania i odtwarzania dynamicznego obrazów (tzw. Cine loop) – min. 2200 obrazów |  |  |
|  | Długość zapamiętanej prezentacji M lub D min. 48 sek |  |  |
|  | Możliwość uzyskania rzeczywistej wielkości wyświetlanego obrazu USG min. 80% wielkości monitora Parametr punktowany: Spełnienie parametru min. 80% wielkości monitora - 0 pkt, wielkości wyświetlanego obrazu USG > 80% - 4 pkt |  |  |
|  | Możliwość zduplikowania obrazu diagnostycznego na ekranie dotykowym panelu sterowania celem ułatwienia wykonywania procedur interwencyjnych min. Obraz 2D, 2D+color Parametr punktowany: Spełnienie parametru – 2 pkt Nie – 0 pkt |  |  |
|  | System archiwizacji z możliwością zapisu w formatach co najmniej JPEG, AVI, DICOM ,PDF |  |  |
|  | Eksportowanie na nośniki przenośne Pen-Drive, HDD |  |  |
|  | Wewnętrzny dysk twardy HDD pojemność min. 1 TB |  |  |
|  | Ustawienia wstępne użytkownika (presety) dla aplikacji i głowic |  |  |
|  | Wideoprinter cyfrowy czarno – biały |  |  |
|  | Możliwość wydrukowania bezpośrednio z aparatu raportu z badań |  |  |
|  | Możliwość ukrycia danych pacjenta przy archiwizacji na zewnętrzne nośniki |  |  |
|  | Porty USB z obsługą 3.0/2.0 wbudowane w aparat (do archiwizacji na pamięci typu Pen-Drive) – min. 3 porty. |  |  |
|  | Cyfrowe wyjście zewnętrznego sygnału video DisplayPort (DP) z możliwością podłączenia urządzeń w standardzie DP/HDMI/DVI oraz analogowe wyjście S-Video |  |  |
|  | Wbudowane w aparat wyjście Ethernet 10/100 Mbps lub więcej |  |  |
|  | Oprogramowanie do przesyłania obrazów i danych zgodnych z standardem DICOM 3 (Dicom Storage, Dicom Print, Worklist, Structures Report) |  |  |
|  | Zasilanie bateryjne wbudowane w aparat pozwalające na wprowadzenie systemu w stan uśpienia, a następnie wybudzenie go w czasie poniżej 30 s, a także zapewniające możliwość regulacji położenia panelu sterowania również po odłączeniu od stałego źródła zasilania Parametr punktowany: TAK – 2 pkt NIE – 0 pkt |  |  |
|  | Waga aparatu bez urządzeń peryferyjnych ≤ 110 kg |  |  |
|  | Wbudowany moduł EKG wraz z zestawem kabli |  |  |
|  | Tryb 2D (B-mode) |  |  |
|  | Głębokość penetracji od czoła głowicy – min. 35 cm |  |  |
|  | Możliwość regulacji TGC min. po 8 suwaków do regulacji |  |  |
|  | Powiększenie obrazu w czasie rzeczywistym oraz na obrazie zamrożonym min. 8x |  |  |
|  | Porównywanie min. 4 ruchomych obrazów 2D tego samego pacjenta. |  |  |
|  | Częstotliwość odświeżania obrazu (Frame rate) – min. 2600 Hz Parametr punktowany: Częstotliwość odświeżania 2600 Hz – 0 pkt Częstotliwość odświeżania > 2600Hz – 5 pkt |  |  |
|  | Automatyczna optymalizacja parametrów obrazu 2D, PWD przy pomocy jednego przycisku (2D wzmocnienie, PWD skala, linia bazowa) |  |  |
|  | Ciągła optymalizacja wzmocnienia w trybie 2D |  |  |
|  | Obrazowanie trapezowe |  |  |
|  | Obrazowanie harmoniczne na wszystkich zaoferowanych głowicach |  |  |
|  | Obrazowanie harmoniczne |  |  |
|  | Możliwość zmiany formatu wyświetlania tj. rozmiarów i położenia względem siebie obrazu 2D oraz spektrum na obrazach zamrożonych i z pamięci dla trybów PWD Parametr punktowany: TAK – 2 pkt NIE – 0 pkt |  |  |
|  | Praca w trybie wielokierunkowego emitowania i składania wiązki ultradźwiękowej z głowic w pełni elektronicznych, z min. 9 kątami emitowania wiązki tworzącymi obraz 2D |  |  |
|  | Doppler pulsacyjny (PWD), Color Doppler (CD), Power Doppler (PD) |  |  |
|  | Tryb Duplex (2D + PWD) |  |  |
|  | Tryb Triplex (2D + PWD+CD) |  |  |
|  | Tryb dual (wyświetlanie dwóch obrazów na jednym ekranie) |  |  |
|  | Pomiar odległości, min. 8 pomiarów |  |  |
|  | Pomiar obwodu, pola powierzchni, objętości |  |  |
|  | Podać zakres prędkości dla PW min. 6 m/sek dla zerowego kąta |  |  |
|  | Podać wielkość bramki Dopplerowskiej [mm] – min. 0,5 - 20,0 mm |  |  |
|  | Możliwość przesunięcia linii bazowej dopplera spektralnego na zamrożonym obrazie |  |  |
|  | Korekcja kąta bramki Dopplerowskiej min. 80 stopni |  |  |
|  | Technologia optymalizująca zapis spektrum w czasie rzeczywistym |  |  |
|  | Prędkość odświeżania dla CD min. 220 klatek/sek. |  |  |
|  | Regulacja uchylności pola Dopplera Kolorowego – min. +/-20 stopni |  |  |
|  | Ilość map kolorów min. 5 |  |  |
|  | Tryb angiologiczny (Doppler mocy) oraz Power Doppler kierunkowy |  |  |
|  | Oprogramowanie pomiarowe wraz z pakietem obliczeniowym |  |  |
|  | Liczba par kursorów pomiarowych – min. 8 |  |  |
|  | Automatyczny obrys spektrum Dopplera w czasie rzeczywistym oraz na obrazie zamrożonym |  |  |
|  | Oprogramowanie do pomiarów i obliczeń z tworzeniem raportów do badań: - naczyniowych - małych narządów - mięśniowo szkieletowych - jamy brzusznej - urologicznych - TCD - Pediatrycznych - Położniczych, ginekologicznych |  |  |
|  | Współpraca aparatu z głowicami: 1) phased array 2) liniowe 3) convex 4) wielopłaszczyznowe 5) dopplerowskie typu ołówkowego 6) volumetryczne convex i liniowe |  |  |
|  | Automatyczna optymalizacja widma dopplerowskiego przy pomocy jednego przycisku (m.in. automatyczne dopasowanie linii bazowej oraz prędkości/PRF) |  |  |
|  | Automatyczne ustawiania parametrów bramki dopplerowskiej w naczyniu (wstawianie bramki, korekcja kąta i kierunku) |  |  |
|  | Obrazowanie panoramiczne z możliwością zapisu o długości min. 60 cm |  |  |
|  | Wizualizacja igły biopsyjnej |  |  |
|  | Stacja robocza do archiwizacji danych z przewodowym i bezprzewodowym połączeniem ultrasonograf – stacja. Przesyłanie danych w formatach co najmniej: .jpeg, dicom, .pdf Stacja składająca się z: monitor ze stacją roboczą, drukarką sieciowa laserową z duplexem automatycznym |  |  |
|  | Głowice do aparatu USG: |  |  |
| A. | Głowica Sektorowa (podać model i parametry) |  |  |
|  | Szerokopasmowa o zakresie częstotliwości min. 2.0 – 4.0 MHz (+/- 1 MHz) |  |  |
|  | Obrazowanie harmoniczne |  |  |
|  | Liczba elementów min. 80 |  |  |
|  | Kąt pola widzenia głowicy 90° |  |  |
| B. | Głowica Convex w technologii PureWave lub równoważnej (podać model i parametry) |  |  |
|  | Szerokopasmowa o zakresie częstotliwości min. 1.0 – 5.0 MHz (+/- 1 MHz) |  |  |
|  | Obrazowanie harmoniczne |  |  |
|  | Możliwość zastosowania przystawki biopsyjnej |  |  |
|  | Liczba elementów min. 300 |  |  |
|  | Kąt pola widzenia głowicy min. 110° |  |  |
| C. | Głowica liniowa (ogólnodiagnostyczna) (podać model i parametry) |  |  |
|  | Szerokopasmowa o zakresie częstotliwości min. 4.0 – 12.0 MHz (+/- 1 MHz) |  |  |
|  | Obrazowanie harmoniczne |  |  |
|  | 3 pasma częstotliwości |  |  |
|  | Możliwość zastosowania przystawki biopsyjnej |  |  |
|  | Liczba elementów min. 256 |  |  |
|  | Szerokość czoła głowicy max. 40 mm |  |  |
|  | Obrazowanie trapezowe |  |  |
| D. | Głowica liniowa (naczyniowa) (podać model i parametry) |  |  |
|  | Szerokopasmowa o zakresie częstotliwości min. 3.0 – 12.0 MHz (+/- 1 MHz) |  |  |
|  | Obrazowanie harmoniczne |  |  |
|  | 3 pasma częstotliwości |  |  |
|  | Możliwość zastosowania przystawki biopsyjnej |  |  |
|  | Liczba elementów min. 320 |  |  |
|  | Szerokość czoła głowicy max. 40 mm |  |  |
|  | Obrazowanie trapezowe |  |  |
|  | Możliwości rozbudowy systemu (dostępne na dzień składania ofert): |  |  |
|  | Możliwość rozbudowy o oprogramowanie: - kardiologiczne dorosłych - kardiologiczne dzieci |  |  |
|  | Możliwość rozbudowy o głowicę liniową typu L, wysokoczęstotliwościową o zakresie częstotliwości min. od 8 – 20 MHz (+/- 1 MHz) - ilość elementów min. 190 - długością płaszczyzny skanowania max. 29 mm Parametr punktowany: TAK – 5 pkt NIE – 0 pkt |  |  |
|  | Możliwość rozbudowy o obrazowanie 3D |  |  |
|  | Możliwość rozbudowy o oprogramowanie zoptymalizowane do współpracy z dopuszczonymi do użytku środkami kontrastowymi w badaniach radiologicznych i kardiologicznych. |  |  |
|  | Możliwość rozbudowy o głowicę przezprzełykową matrycową - Zakres częstotliwości min. 2 – 8 MHz (+/- 1 MHz) - ilość elementów min. 2400 - Obrazowanie 2D, 3D Parametr punktowany: TAK – 3 pkt NIE – 0 pkt |  |  |
|  | Możliwość rozbudowy o głowicę przezklatkową kardiologiczną matrycową - zakres częstotliwości min. 1 – 5 MHz - ilość elementów min. 3000 - obrazowanie 2D, 3D - elektroniczna regulacja kąta obrazowania o 360 stopni |  |  |
|  | Możliwość rozbudowy o głowicę liniową, wysokoczęstotliwościową o zakresie częstotliwości min. od 2 – 21 MHz (+/- 1 MHz) - ilość elementów min. 1900 - szerokość czoła min. 4,5 cm |  |  |
|  | Możliwość rozbudowy o algorytm zapewniający automatyczne rozpoznanie projekcji cztero, trzy i dwujamowej oraz oceny odcinkowej ruchomości ścian, deformacji i synchronii lewej komory przy użyciu technologii śledzenia markerów akustycznych w trybie 2D tzw. „speckle tracking” wraz z umieszczeniem wyniku w postaci min. 17 segmentowego wykresu kołowego. Automatyczne wykrywanie i umieszczanie konturu z możliwością jego edycji dla fazy ED i ES. Parametr punktowany: TAK – 2 pkt NIE – 0 pkt |  |  |
|  | Możliwość rozbudowy o eleastografię typu Strain, ShearWave, a także ocenę ilościową stłuszczenia wątroby. |  |  |
|  | Możliwość rozbudowy o wysoce czuły tryb obrazowania służący do wykrywania wolnego i słabego przepływu krwi w tkankach. |  |  |
|  | Wymagania dodatkowe (ogólne): |  |  |
|  | Okres gwarancji na dostarczone urządzenia min. 24 miesiące (podać oferowany okres gwarancji) |  |  |
|  | Zaoferowane urządzenie jest fabrycznie nowe i gotowe do użytku bez żadnych dodatkowych zakupów czy inwestycji. |  |  |
|  | Instalacja aparatu przez autoryzowany serwis producenta |  |  |
|  | Autoryzowany serwis gwarancyjny i pogwarancyjny - podać adres: |  |  |
|  | Integracja z systemem RIS/PACS posiadanym przez Zamawiającego firmy Alteris S.A. |  |  |
|  | Czas reakcji serwisu na zgłoszenie z podjęciem naprawy (nie dłuższy niż 24 h) w dni robocze (od pn-pt z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy) |  |  |
|  | Czas naprawy nie wymagający sprowadzenia części zamiennych max 2 dni robocze |  |  |
|  | Czas naprawy wymagający sprowadzenia części zamiennych max 5 dni robocze |  |  |
|  | Gwarancja na wymieniony element/ podzespół na okres, na jaki gwarancji udzieli producent wymienionego elementu/podzespołu albo do upływu terminu gwarancji na całe urządzenie, w zależności, który termin upłynie później. |  |  |
|  | Liczba napraw gwarancyjnych tego samego podzespołu/elementu uprawniająca do wymiany podzespołu/elementu na nowy - maksymalnie 3 |  |  |
|  | Gwarancja obejmuje wszystkie koszty związane z przeglądami, dojazdem i usunięciem usterki |  |  |
|  | W okresie gwarancji min. po 1 nieodpłatnym przeglądzie technicznym w każdym roku obowiązywania gwarancji – lub wg zaleceń i wskazań producenta (ostatni na koniec okresu gwarancyjnego) – plus 1 dodatkowy przegląd techniczny po 12 m-cy od upływu okresu gwarancji. |  |  |
|  | Deklaracja zgodności oznaczona znakiem CE -dołączyć do oferty |  |  |
|  | Instrukcja obsługi w języku polskim (przy dostawie) |  |  |
|  | Gwarancja produkcji części zamiennych minimum 10 lat |  |  |
|  | Szkolenie personelu medycznego z zasad eksploatacji i obsługi urządzeń w miejscu użytkowania sprzętu potwierdzone protokołem |  |  |
|  | W cenie zawarty jest komplet akcesoriów, okablowania itp. asortymentu niezbędnego do uruchomienia i funkcjonowania urządzeń jako całości w wymaganej specyfikacją konfiguracji |  |  |

Maksymalna suma punktów wynosi 40 pkt.

Liczba przyznanych punktów za zaoferowane parametry służyć będzie ocenie w kryterium Jakość (parametry techniczno-funkcjonalne).

Uwaga!

Parametry wskazane w kolumnie "Wymagane parametry minimalne" są parametrami granicznymi, co oznacza że niespełnienie któregokolwiek wymaganego parametru opisującego przedmiot zamówienia spowoduje odrzucenie oferty. Brak odpowiedzi w kolumnie „tak/nie” będzie traktowany jako brak danego parametru w oferowanym przedmiocie zamówienia.

W przypadku, gdy Zamawiający określił dany parametr jako punktowany, oznacza to, że za jego spełnienie (zaoferowanie) oferta Wykonawcy otrzyma wskazaną liczbę punktów, które służyć będą ocenie oferty w kryterium Jakość (parametry techniczno-funkcjonalne). Za brak spełnienia tego parametru Zamawiający przyzna ofercie 0 pkt za ten parametr.

W przypadku, gdy w ramach danego parametru określony został minimalny poziom spełnienia, a punktacja określona została w przypadku zaoferowania parametru lepszego niż minimalnie wymagany:

w przypadku, gdy oferta nie spełni minimalnego poziomu – to zostanie odrzucona,

gdy Wykonawca zaoferuje parametr na wymaganym poziomie, ale niższym niż poziom za który określono przyznanie punktów – oferta otrzyma 0 pkt w kryterium oceny ofert „Jakość”;

Gdy Wykonawca zaoferuje parametr „lepszy” zgodnie z opisem oceny – Zamawiający przyzna za dany parametr punkty określone dla danego parametru.

Jeśli Wykonawca nie poda wartości oferowanej dla parametru ocenianego a jedynie potwierdzi spełnienie danego  parametru (wpisze: tak) – Zamawiający uzna, że Wykonawca zaoferował dany parametr na minimalnym wymaganym poziomie i przyzna 0 pkt w kryterium oceny ofert „Jakość”

Treść oświadczenia wykonawcy:

- Oświadczamy, że przedstawione powyżej dane są prawdziwe oraz zobowiązujemy się w przypadku wygrania postępowania do dostarczenia przedmiotu zamówienia spełniającego wyspecyfikowane parametry.

- Ww. przedmiot zamówienia zobowiązujemy się dostarczyć za następującą cenę:

Formularz asortymentowo-cenowy

| Lp | Nazwa | j.m | Ilość | Cena jednostkowa netto | Wartość netto (zł) | Stawka VAT (%) | Wartość brutto (zł) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | kol. D x kol. E |  | (kol. F x kol. G%) + kol. F |
| A | B | C | D | E | F | G | H |
|  | Aparat USG z wyposażeniem | kpl | 1 |  |  | 8 |  |
| RAZEM |  |  |  |

Uwaga! Niniejszy załącznik stanowi integralną część oferty i nie podlega uzupełnieniu.

Dokument winien być podpisany kwalifikowanym podpisem elektronicznym