## Arkusz1
PAKIET 1
lp. | Opis asortymenu | ilość | cena netto | vat [%] | cena brutto | wartość netto | wartość brutto | Producent, nazwa handlowa ,REF/ nr katalogowy
1. | Sterylny, jednorazowy zestaw do infuzji dożylnej, przepływ siłą grawitacji. Zawierający precyzyjnie sterujący regulator przepływu (typ Exadrop). Długość 150 cm, bez ftalanów. Opakowanie ;blister papier-folia. Sztuk. | 3000
2. | Sterylny, jednorazowy zestaw do szybkiej konikotomii dla dzieci . Zestaw ratunkowy, pozwalającym uzyskać szybki dostęp do tchawicy pacjenta, w przypadku niedrożności górnych dróg oddechowych. Założenie nie wymagające nacięcia skóry. Konstrukcja rękojeści zabezpieczająca przed uszkodzeniem tylnej ścianki tchawicy w momencie wkłucia. Standardowa końcówka o średnicy 15 mm kompatybilna z workiem samorozprężalnym lub respiratorem. Kaniula 2.0mm . Złożony zestaw gotowy do natychmiastowego użycia. Do stosowania dla dzieci (od 2 do 10 lat) Sztuk. | 6
3. | Sterylny, jednorazowy zestaw do szybkiej konikotomii dla dorosłych . Zestaw ratunkowym, pozwalającym uzyskać szybki dostęp do tchawicy pacjenta, w przypadku niedrożności górnych dróg oddechowych. Założenie nie wymagające nacięcia skóry.Konstrukcja rękojeści zabezpieczająca przed uszkodzeniem tylnej ścianki tchawicy w momencie wkłucia. Standardowa końcówka o średnicy 15 mm kompatybilna z workiem samorozprężalnym lub respiratorem . Kaniula 4.0mm . Złożony zestaw gotowy do natychmiastowego użycia. Do stosowania dla dzieci powyżej 10 lat i dorosłych Sztuk. | 22
4. | Zestaw do inwazyjnego pomiaru ciśnienia krwi; sterylny, apirogenny, jednorazowego użytku. Zestaw z pojedyńczym przetwornikiem, opakowanie nie zawiera PCV i ftalanów. Sztuk. | 220
5. | Sterylna , jednorazowa prowadnica z zagiętym końcem, z kanałem wewnętrznym do podawania tlenu podczas intubacji lub wymiany rurki intubacyjnej . Posiadająca możliwość wentylacji,elastyczna wzmocniona na całej długości,w komplecie z dwoma łączniami i: 15mm oraz 15mm z luer-lock ,rozmiar 6,0mm, długość 830mm. Zastosowanie; do wykonywania trudnych intubacji. Sztuk. | 22
6. | Adapter jałowy, jednorazowy,nietoksyczny -Y obrotowy z zastawką Rotating Y Sztuk. | 190
7. | Sterylna elektroda endocavitarna z prowadnikiem metalowym i miękką końcówką F 5, F 6, typ końca dystalnego: miękki,zagięty. Rozmiary każdorazowo określi zamawiający . Sztuk. | 50
8. | SterylnyZestaw z zastawką do wprowadzania i wymiany kateterów oraz elektrod endokawitarnych -Introduktor naczyniowy do dojścia udowego wraz z igłą angiograficzną. Zestaw zawiera Introduktor z zastawką hemostatyczną, igłę, prowadnik, rozszerzacz, boczny odpływ z kranikiem : kaniula odporna na złamania i zagięcia; średnica od 3F DO 9F ( w rozmiarach 5F -8F możliwość zamawiania co 0,5F) Długość 11cm, 23cm, igła porosta 18G x 7cm (dla rozmiaru 3F;: 21G x3,8cm ; dla rozmiaru 4F :19Gx 5cm) ;prowadnik J 0,035’’ x40cm (dla rozmiaru3F: 0,018’’ x35cm ; dla rozmiaru 4F: 0,022”’ x 40cm) : atraumatyczna końcówka i przejście pomiędzy rozszerzaczem, a koszulką. Zamawiający wymaga niezmienności światła na całej długości.. Rozmiary każdorazowo określi zamawiający . Sztuk | 1800
9. | Sterylne lub mikrobiologicznie czyste , jednorazowe elektrody nie zawierające lateksu do zewnętrznej stymulacji serca Quick Combo model typu 11936-0000-91 lub równoważny. Zestaw zawiera 2 elektrody. Opak | 500
10. | Łyżki do videolaryngoskopu McGrath dla dorosłych i dzieci ; rozmiar 1, 2, 3 i 4 , z podwójną wizualizacją, posiadające wąski profil 11,9mm, wykonane z polimeru optycznego, sterylne, jednorazowego użytku . Rozmiar każdorazowo określi zamawiający . Sztuk | 100
11. | Strzykawka 10ml niskooporowa LOR do znieczulenia zewnątrzoponowego, wykonana z polilpropylenu, posiadająca tłok z ogranicznikiem bezpieczeństwa, podziałka paraboliczna, sterylna, jednorazowego użytku. Sztuk | 75
12. | Igła Veressa sterylna, jednorazowego użytku wykonana ze stali nierdzewnej, posiadająca chowane, sprężynowe ostrze z cofającą się, tępą osłonką zabezpieczającą, pozwalającą na łatwe i bezpieczne przejście przez powłoki brzuszne, w zestawie kranik oraz łącznik LuerLock. Rozmiarach 120mm i 150mm. Rozmiar każdorazowo określi zamawiający. Sztuk | 150
13. | Zestaw z szybkim testem do wykrywania IGFBP-1 w wymazach z pochwy. Do zastosowania w Diagnostyce przedwczesnego pęknięcia błon płodowych. Skład zestawu; - test paskowy , zapakowany w kopertkę ze środkiem suszącym 1 szt - jednorazowa sterylna wymazówka dakronowa 1 szt - probówka z diluentem 1 szt oraz instrukcja używania wyrobu . Zastosowanie od 15 tygodnia ciąży. Odczyt wyniku - 10 minut. Wynik na podstawie protein, a nie odczynu Ph. Czułość diagnostyczna: 100%. Swoistość diagnostyczna: ≥ 91%. Pakowany x 1 zestaw. Opak. | 45
14. | Bezwęzłowe urządzenie do kontrolowanego zamykania ran, wykonane z polidioksanonu z nieścieralnym powleczeniem z dodatkiem triclosanu o szerokim spektrum działania antybakteryjnego. Okres podtrzymywania tkankowego do 90 dni. Igły o zwiększonej stabilności i w imadle,wykonanej ze stopu stali odpornej na odkształcenia . Szew 0 1/2 koła 26 mm , długość szwu 45 cm. Nici pakowane pojedynczo w sterylne saszetki Sztuk saszetek | 12
15. | Bezwęzłowe urządzenie do kontrolowanego zamykania ran, wykonane z polidioksanonu z nieścieralnym powleczeniem z dodatkiem triclosanu o szerokim spektrum działania antybakteryjnego. Okres podtrzymywania tkankowego do 90 dni. Igły o zwiększonej stabilności i w imadle,wykonanej ze stopu stali odpornej na odkształcenia . Szew 2/0 1/2 koła 26 mm , długość szwu 45 cm. Nici pakowane pojedynczo w sterylne saszetki Sztuk saszetek | 24
16. | Szwy niewchłanialne, syntetyczne z włókna poliestrowego, plecione . Rozmiar szwu 5mm, długość okrągła ,wzmocniona, podwójna TAPER POINT . Szew 1/2 koła , 48 mm , długość szwu 40 cm. Nici pakowane pojedynczo w sterylne saszetki z odklejaną folią. Sztuk saszetek | 6
17. | Sterylny, jednorazowego użytku Wziernik ginekologiczny do przeprowadzania zabiegów, w których istotna jest dobra wizualizacja oraz dostęp do szyjki macicy, rozmiar 33mm i 27 mm . Narzędzie transparentne - z bezbarwnego, plastikowego tworzywa z żywicy polistyrenowej, bez zawartości lateksu oraz PCV , - o zaokrąglonych krawędziach , -boczne otwarcie. Do stosowania ; do rutynowych badań ginekologicznych i do przeprowadzania wymazów z pochwy, do histerosonografiii i histerosalpingografii oraz podczas zabiegów związanych z zakładaniem IUD, a także do kolposkopii i biopsji. Wyrób medyczny klasy I . Pakowany sterylnie po 1 szt: z miejscem na opakowaniu wskazanym do otwarcia- wyposażonym w optymalne nacięcie. Opakowanie otwierane jednym ruchem. Rozmiary do wyboru przez Zamawiającego przy składaniu zamówienia. Sztuk. | 180
Razem
Dla pozycj 1 – próbka : 1 sztuka w celu weryfikacji posiadanych parametrów
Dla pozycj 10 – próbka : 1 sztuka W ROZMIARZE 3 w celu weryfikacji posiadanych parametrów
Próbki w celu określenia jakości - Poz.8 -po 3 sztuki w każdym rozmiarze: 7F i 8F . Kryteria : 1.miękka część dystalna koszulki (10-miekka,0- sztywnai) 2.sztywna część proksymalna koszulki (10pkt-sztywna. 0-miękka) 3.kompatybilność rozmiaru koszulki do elktrody o tym samym „F”(10-kompatybilne, 0-brak kompatybilności)
Dla pozycj 10 – Zamawiający wymaga kompatybilności do posiadanego Videolaryngoskopu typ McGrath Ref 300 000 000
PAKIET 2
lp. | Opis asortymentu | ilość | cena netto | vat [%] | cena brutto | wartość netto | wartość brutto | producent, nazwa handlowa ,REF/ nr katalogowy
1. | Sterylna, jednorazowa prowadnica do trudnych intubacji 15CH (typu Bougie) bez lateksu, bez ftalanów, z gietką, silikonowaną końcówką, wygięta na końcu. Prowadnica posiadać musi znaczniki głębokości od 10 do 40 cm, długość całkowita minimum 80 cm. Sztuk. | 500
2. | Sterylna, jednorazowa prowadnica do trudnych intubacji dotchawiczych do użycia z ustną rurką dotchawiczą o wew.średnicy 7mm lub większą. Bez lateksu, bez ftalanów, z miękką silikonową , sterowaną i fluorescencyjną końcówką,wygiętą na końcu. Prowadnica posiadać musi znaczniki głębokości od 10 do 50 cm . Sztuk. | 50
Razem
PAKIET 3
lp. | Opis asortymentu | ilość | cena netto [zł] | vat [%] | cena brutto [zł] | wartość netto [zł] | wartość brutto [zł] | producent, nazwa handlowa, REF/ nr katalogowy
1. | Prowadnica czarna z rdzeniem nitinolowym i powłoką hydrofilą na całej długości ,odporna na zagięcia ozłamania ,ułatwiająca przejście przez trudne odcinki moczowodu.Zakończenie proste,giętka, bezpieczna końcówka o długości 3 cm. Prowadnica o długości 150 cm, średnica 0,035” . Sterylna, jednorazowego użytku ,pakowana pojedynczo. Sztuk | 400
2. | Prowadnica czarna z rdzeniem nitinolowym i powłoką hydrofilą na całej długości ,odporna na zagięcia izłamania ,ułatwiająca przejście przez trudne odcinki moczowodu.Zakończenie proste,giętka, bezpieczna końcówka o długości 5 cm, zakończenie proste giętki koniec dystalny i proksymalny Prowadnica o długości 150 cm, średnica 0,035” . Sterylna, jednorazowego użytku ,pakowana pojedynczo. Sztuk | 400
3. | Sterylny, jednorazowego użytku uniwersalny łącznik lateksowy do worka na mocz z akrylową końcówką Luer. Pakowany pojedynczo. Sztuk | 60
Razem
PAKIET 4 Asortyment do Respiratora na Oddz.Neonatologii
lp. | Opis asortymenu | ilość | cena netto | vat [%] | cena brutto | wartość netto | wartość brutto | Producent, nazwa handlowa ,REF/ nr katalogowy
1. | WIELOFUNKCYJNY UKŁAD ODDECHOWY NOWORODKOWY. Podwójnie ogrzewany, z odprowadzeniem wilgoci na zewnątrz, przekrój rur – 10mm, z zabezpieczeniem przeciwdrobnoustrojowym opartym na działaniu jonów srebra ,przeznaczony do wszystkich rodzajów terapii nieinwazyjnych, wentylacji mechanicznej i oscylacji. Parametry: -podgrzewany odcinek wdechowy dł 1,2m, -podgrzewany odcinek wydechowy dł 1,35m o przepuszczalnej wielowarstwowej strukturze odprowadzającej wilgoć na zewnątrz, - odcinek przedłużający do inkubatora 0,3m , -drut ciśnieniowy dł 1,8m, rozłączny z połączeniem typu Luer, -zestaw adapterów w tym złączka do Ncpap, -porty do podaży i pomiaru NO, -restryktor przepływu , -łącznik Y obrotowy, -komora nawilżacza o konstrukcjizapobiegającej nadmiernemu zbieraniu się kondensatu w obwodzie oddechowym z drenem zasilającym w wode dł.1,2m i -4klipsy. Jednorazowego użytku . Pakowany pojedynczo. Wyrób medyczny Sztuk. | 30
2. | GENERATOR NA UKŁADZIE 2-RUROWYM , do zastosowania do nieinwazyjnej oscylacji. Pakowany pojedynczo, jednorazowego uzytku. Wyrób medyczny Sztuk. | 30
3. | Końcówka nosowa silikonowa. Rozmiar: XS, S, M, L , XL. Pakowana pojedynczo, jednorazowego uzytku . Rozmiary do wyboru przez Zamawiającego przy składaniu zamówienia.Wyrób medyczny. Sztuk. | 150
4. | Maska nosowa silikonowa. Rozmiar: XS, S, M, L , XL. Pakowana pojedynczo, jednorazowego uzytku . Rozmiary do wyboru przez Zamawiającego przy składaniu zamówienia.Wyrób medyczny. Sztuk. | 150
5. | GENERATOR montowany do UKŁADU ODDECHOWEGO WIELOFUNKCYJNEGO z poz.1 Stosowany w celu prowadzenia nieinwazyjnego wspomagania oddechu opartego na zjawisku Coanda.(zmniejszenie pracy oddechowej noworodka) . Skład zestawu: - generator z elastycznymi, miękkimi paskami mocującymi z pętelkami do zaczepienia rzepów z jednej strony, zakończone zwęzanymi karbowanymi i usztywnianymi końcówkami, ułatwiającymi montaż generatora do czapeczki, - kołyska do zamocowania generatora na czepcu, wykonanna z elastycznego tworzywa zw kształcie litery T, z rzepem mocującym, -końcówka donosowa o zróżnicowanej grubości ramion donosowych w rozmiarach S. M i L (3szt.) Zestaw pakowany pojedynczo. Wyrób medyczny Sztuk zestawów | 30
6. | Łącznik prosty do funkcji n CPAP do respiratora SLE Łącznik zakładany na karbowany odcinek łączący aparat z nawilżaczem.Wyrób medyczny Sztuk. | 30
Razem
Wszystkie pozycje pakietu kompatybilne z posiadanym przez Zamawiającego Respiratorem SLE 6000 .
PAKIET 5
lp. | Opis asortymentu | ilość | cena netto | vat [%] | cena brutto | wartość netto | wartość brutto | producent, nazwa handlowa, REF/ nr katalogowy
1. | Zestaw ratunkowy jednorazowy dla dorosłych , zawierający 3 rurki krtaniowe LTS-D jednorazowego użytku oraz 1 strzykawkę . Zestaw jednorazowych rurek krtaniowych LTS-D, dwukanałowych z kanałem gastrycznym 18Fr zawierający : -rurkę krtaniową nr 3, 4, 5 po 1 sztuce każdy rozmiar, - strzykawkę 1 szt. do napełanienia mankietów rurki. Zestaw pakowany sterylnie. Szt. zestawów | 20
2. | Rurka krtaniowa LTS-D jednorazowa, sterylna. Jednorazowa rurka krtaniowa LTS-D ( dwukanałowa) wykonana z PVC : - z portem do sondy żołądkowej (kanał 10-18FR) - rurka wentylacyjna z łącznikiem standardowym 15 mm - znacznik poziomu zębów na rurce ; - dwa mankiety uszczelniające: bliższy i dalszy; - jeden przewód do pompowania obu mankietów - otwory wentylacyjne pomiędzy mankietami - bez lateksu - rozmiary:0,1,2, 2.5,3,4,5 kodowane kolorami Zestaw zawierający :strzykawkę i rurkę LTS-D. Zamawiający każdorazowo określi rozmiar przy zamówieniu Szt. zestawów | 150
3. | Antyzgryzak do rurek z poz.1 . Antyzgryzak z tasiemką mocująca do rurki krtanowej LTS-D dla rozmiarów nr 3,4,5, jednorazowego użycia sterylny. Sztuk | 120
4. | Antyzgryzak do rurek z poz.2 . Antyzgryzak z tasiemką mocująca do rurki krtanowej LTS-D dla rozmiarów nr 2 i 2.5, jednorazowego użycia sterylny. Sztuk | 50
Razem
PAKIET 6 igły do akupunktury z prowadnicą
lp. | Opis asortymentu | ilość | cena netto [zł] | vat [%] | cena brutto [zł] | wartość netto [zł] | wartość brutto [zł] | producent, nazwa handlowa ,REF/ nr katalogowy
1. | Igły do suchego igłowania SOMA z prowadnicą w rozmiarach; 0,25x50mm, 0,25x40mm i 0,25x30mm .Wykonane ze stali chirurgicznej, trzykrotnie ostrzone,Każda igła z osobną prowadnicą, nieco krótszą dla bezproblemowego pokonania bariery skóry , uchwyt stalowy, silikonowa powłoka. Pakowane pojedynczo w blister. Opakowanie zbiorcze po 100szt. Rozmiary do wyboru przez Zamawiającego. Opak. | 30
Razem
PAKIET 7
lp. | Opis asortymenu | ilość | cena netto | vat [%] | cena brutto | wartość netto | wartość brutto | Producent, nazwa handlowa ,REF/ nr katalogowy
1. | Jednorazowe układy oddechowe VentStar Carina, niezawierające polichlorku winylu (PCV), i ftalanu dwuoktylu (DEHP) i bez lateksu. Długośc 1,5 m. Mikrobiologicznie czyste. Kompatybilne z posiadanymi przez Zamawiającego respiratorami Carina. Sztuk. | 80
2. | Jednorazowe układy oddechowe VentStar do respiratora Oxylog 3000 plus. Długość 1,5m. Układy wyposażone w zastawki wydechowe i czujniki przepływu, wyposażone są w złącze, które gwarantuje szybkie i bezpieczne podłączenie do obu linii czujnika przepływu w urządzeniu Oxylog 3000 plus. Produkt bez zawartości lateksu , wykonany z materiałów biokompatybilnych. Pakowany pojedynczo,na każdym opakowaniu jednostkowym data ważności, nr serii, nr katalogowy. Sztuk. | 100
Razem
PAKIET 8
lp. | Opis asortymenu | ilość | cena netto | vat [%] | cena brutto | wartość netto | wartość brutto | Producent, nazwa handlowa ,REF/ nr katalogowy
1. | Układ oddechowy do terapii tlenowej HFNC (high flow nasal cannula) o długości 185 cm. Odcinek wdechowy podgrzewany, wyposażony w zatopioną grzałkę w ściankach układu oddechowego, eliminującą skropliny w układzie. W drenie wbudowany czujnik , zapewniający kontrolę temperatury podawanych gazów, oraz zintegrowany ruchomy klips do mocowania. Przepływ gazów w zakresie 2 – 80 L/min. Zakończenie układu wykonane z elastycznej końcówki, zapewniające prawidłowe podłączenie do kaniul nosowych, interfejsu do tracheostomii, oraz maski. Układ zapewniający pracę w zakresie przepływów 2 – 80 L/min. w zależności od wyboru rodzaju trybu pracy urządzenia. Komplet zawierający adapter z komorą nawilżacza z automatycznym pobieraniem wody, posiadającą pływak zabezpieczający przed przedostaniem się wody do układu oddechowego. Komora wyposażona w osłonę anty oparzeniową, oraz specjalny uchwyt do demontażu z urządzenia. Komora wyposażona w nakłuwacz z odpowietrznikiem, oraz wskaźnik poboru wody. Układ oddechowy wraz z adapterem i komorą tworzące komplet, tzn. znajdujące się w jednym opakowaniu. Okres przydatności: 3 lata od momentu produkcji – potwierdzone stosownym oświadczeniem producenta złożonym wraz z ofertą. Jednorazowego użytku . Sztuk | 390
2. | KANIULA DONOSOWA .Kaniula donosowa do terapii tlenowej HFNC (high flow nasal cannula), Wysokoprzepływowa kaniula nosowa umożliwiająca wzbogacanie powietrza w tlen w warunkach wysokiego przepływu (HFNC) przy pomocy ogrzanego i nawilżonego gazu, zapewniająca wszechstronność niezbędną do reagowania na zmieniający się stan pacjenta. Kaniula wyposażona w miękkie wąsy tlenowe, o konstrukcji zapewniającej swobodny przepływ gazów medycznych. Miękkie i anatomicznie ukształtowane wąsy tlenowe dopasowujące się do każdego pacjenta zapewniające maksymalną wygodę,. Kaniula wyposażona w uniwersalną obrotową złączkę, umożliwiającą podłączenie do większości ogrzewanych układów oddechowych do terapii HFNC. Oznaczenie kolorystyczne kaniul celem szybkiej i łatwej identyfikacji rozmiaru. Kaniule posiadające rurki gładkościenne dla zmniejszenia ryzyka zagięcia rurki. Przepływ gazu w kaniulach praktycznie bezgłośny, co minimalizuje uciążliwość dla pacjenta. Kaniule wyposażone w dzielony (podwójny) pasek mocujący wokół głowy, łatwy do dopasowania umożliwiający bezpieczne zamocowanie kaniuli. Do każdej kaniuli dołączony klips stabilizujący, zmniejszający ryzyko repozycji kaniuli. Uniwersalna kaniula kompatybilna z układami oddechowymi aparatów do terapii HFNC dostępnych na rynku (urządzenia zasilane tlenem poprzez mikser gazu, urządzenia zasilane tlenem poprzez przepływomierz). Wysokoprzepływowa kaniula nosowa do stosowania dla szerokiego zakresu stężeń tlenu przy różnych prędkościach przepływu w optymalnych warunkach. Rozstaw widełek 5 mm – rozmiar S, Rozstaw widełek 6 mm - rozmiar M, Rozstaw widełek 7 mm - rozmiar L . Bez lateksu, bez DEHP. Pakowana pojedynczo.Okres przydatności: 4 lata od momentu produkcji – potwierdzone stosownym oświadczeniem producenta złożonym wraz z ofertą. Rozmiary do wyboru przez Zamawiającego przy składaniu zamówienia Sztuk | 450
3. | Maska kompatybilna z układem z poz. nr 1. Maska z adapterem do terapii tlenowej HFNC (high flow nasal cannula), wykonana z przezroczystego, nietoksycznego PCV, nie zawierająca lateksu, posiadająca regulowaną blaszkę na nos oraz gumkę mocującą, wyposażona w dren o długośc 210 cm (+/-5%) zakończony uniwersalnymi łącznikami, dren odporny na zagięcia, o przekroju gwiazdkowym w pięciu rozmiarach: XS, S, M, L, XL . Pakowana pojedynczo. Rozmiary do wyboru przez Zamawiającego przy składaniu zamówienia . Kompatybilność masek potwierdzona stosownym oświadczeniem producenta złożonym wraz z ofertą. Sztuk | 60
4. | Filtr antybakteryjny, antywirusowy jednorazowego użytku, kompatybilny z posiadanym przez Zamawiającego spirometrem Ganshon Powe Cube Body + .Filtr z owalnym (spłaszczonym) ustnikiem, długość ustnika od strony pacjenta min.4cm,filtr o średnicy wewnętrznej 29,1 mm zapewniającej połączenie ze spirometrem bez dodatkowych adapterów,filtra wykonany z termoplastycznego elastomeru. Ustnik przezroczysty który umożliwia personelowi obserwację i ocenę skuteczności wykonywanego badania, z wypustką zapobiegająca przesuwaniu się filtra podczas badania .Niski opór przepływu ,0,04 kPa przy prędkości 1 L/s. Filtr , który odfiltrowuje kropelki, aerozole, bakterie i wirusy (w tym MRSA, TB, grypę i SARS-CoV-2) poza strumień powietrza z ponad 99,999% skutecznością ochrony przed zakażaniem krzyżowym.. Do każdego oferowanego filtra dołączony klips nosowy jednorazowego użytku. Pakowany pojedynczo - opakowanie jednostkowe oznaczone: numerem REF, numerem serii, datą przydatności do użytku . Wyrób medyczny . Sztuk | 3000
5. | Filtr antybakteryjny, antywirusowy jednorazowego użytku, kompatybilny z posiadanym przez Zamawiającego spirometrem ABC Pneumoneb .Filtr z owalnym (spłaszczonym) ustnikiem, długość ustnika od strony pacjenta min.4cm,filtr o średnicy wewnętrznej 28,2 mm zapewniającej połączenie ze spirometrem bez dodatkowych adapterów,filtra wykonany z termoplastycznego elastomeru. Ustnik przezroczysty który umożliwia personelowi obserwację i ocenę skuteczności wykonywanego badania, z wypustką zapobiegająca przesuwaniu się filtra podczas badania .Niski opór przepływu ,0,04 kPa przy prędkości 1 L/s. Filtr , który odfiltrowuje kropelki, aerozole, bakterie i wirusy (w tym MRSA, TB, grypę i SARS-CoV-2) poza strumień powietrza z ponad 99,999% skutecznością ochrony przed zakażaniem krzyżowym.. Do każdego oferowanego filtra dołączony klips nosowy jednorazowego użytku. Pakowany pojedynczo - opakowanie jednostkowe oznaczone: numerem REF, numerem serii, datą przydatności do użytku . Wyrób medyczny . Sztuk. | 3000
Razem
Pozycje 1-3 pakietu kompatybilne z posiadanym przez Zamawiającego Aparatem do tlenoterapii wysokoprzepływowej „ AIRVO 2”
oraz Aparatem do tlenoterapii wysokoprzepływowej HiFent model„ HUMID”BH
Pozycja 4 i 5 pakietu:
1.przestrzeń martwa filtra 54 ml – potwierdzona dokumentem producenta (np. katalog producenta)-dołączyc do oferty
2.skuteczności filtracji dla wirusów i bakterii > 99,99% – potwierdzona dokumentem producenta -dołączyc do oferty
Dla pozycj 4 i 5 – próbka : po 1 sztuce w celu weryfikacji posiadanych parametrów
PAKIET 9
lp. | Opis asortymenu | ilość | cena netto | vat [%] | cena brutto | wartość netto | wartość brutto | Producent, nazwa handlowa ,REF/ nr katalogowy
1. | OBWÓD ODDECHOWY PASYWNY 22mm jednorazowego użytku ,przeciekowy z obrotowym portem, niepodgrzewany . Pakowany pojedynczo. Sztuk. | 350
2. | Maski twarzowe Amara jednorazowego użytku do wentylacji nieinwazyjnej. Maska ustno nosowa z 4-punktową uprzężą i podporą czołową typu CapStrap . Bezprzeciekowa, bez lateksu,BPA i DEHP. W rozmiarach S, M, L i XL . Wysokoprzepływowa .Pakowana pojedynczo. Rozmiary do wyboru przez Zamawiającego przy składaniu zamówienia. Sztuk. | 200
3. | Maski podnosowe jednorazowe do wentylacji nieinwazyjnej .W rozmiarze A, B i C . Maska ustno-nosowa z 4-punktową uprzęża ,podnosowa, z podporą czołową typu CapStraap, bezprzeciekowa, Bez portu wydechowego. Typu AF 541 SE UNT . Pakowana pojedynczo. Rozmiary do wyboru przez Zamawiającego przy składaniu zamówienia. Sztuk. | 80
4. | Maski WIELORAZOWE do wentylacji nieinwazyjnej bez portu wydechowego .W rozmiarze M i L .Maska silikonowa ,ustno-nosowa,bezprzeciekowa z regulowana podporą czołową i wymiennymi poduszkami. Typu Amara SE . Pakowana pojedynczo. Rozmiary do wyboru przez Zamawiającego przy składaniu zamówienia. Sztuk. | 14
5. | Maski WIELORAZOWE do wentylacji nieinwazyjnej bez portu wydechowego .W rozmiarze M i L .Maska żelowa ,ustno-nosowa,bezprzeciekowa z regulowana podporą czołową i wymiennymi poduszkami. Typu Amara Gel SE . Pakowana pojedynczo. Rozmiary do wyboru przez Zamawiającego przy składaniu zamówienia. Sztuk. | 14
6. | Maski WIELORAZOWE do wentylacji nieinwazyjnej bez portu wydechowego. W rozmiarze S, L i XL. Maska pełnotwarzowa , bezprzeciekowa , z uprzężą na głowę. Typu FitLife SE . Pakowana pojedynczo. Rozmiary do wyboru przez Zamawiającego przy składaniu zamówienia. Sztuk. | 30
Razem
Wszystkie pozycje pakietu kompatybilne z posiadanym przez Zamawiającego Respiratorem Trilogy EVO
Próbki w celu określenia jakości - 3sztuki dla poz.1 Kryteria : 1. elastycznośc końcówek (0-10 pkt.) 2.łatwośc montażu (0-10pkt)
PAKIET 10
lp. | Opis asortymenu | ilość | cena netto | vat [%] | cena brutto | wartość netto | wartość brutto | Producent, nazwa handlowa ,REF/ nr katalogowy
1. | PNEUMOTACHOGRAF jednorazowego użytku. Pneumotachograf przeznaczony do badań spirometrycznych i freeflowmetrycznych oraz SPERSONALIZOWANEGO LECZENIA tj. sterowanego oddychaniem podawania: aerozoli z wodnych roztworów i zawiesin leków do inhalacji, aerozoli uwalnianych z opakowania pod ciśnieniem [pMDI lub pMDI-EB] i aerozoli proszkowych [DPI]. Przekrój pozwalający na połaczenie z : ustnikiem standardowym i uniwersalnym, maską silikonową, głowicą BCT, komora inhalacyjną PNEUMOlogic , zestawem oporników, łącznikiem prostym M22 M30. Każdy pakowany oddzielnie. Wyrób medyczny klasa IIA Sztuk. | 3000
2. | Klips na nos do badań spirometrycznych i inhalacji Wyrób medyczny klasa I Sztuk. | 100
Razem
Dla pozycji 1 – próbka : po 1 sztuka w celu weryfikacji posiadanych parametrów
PAKIET 11
lp. | Opis asortymentu | ilość | cena netto [zł] | vat [%] | cena brutto [zł] | wartość netto [zł] | wartość brutto [zł] | producent, nazwa handlowa, REF/ nr katalogowy
1. | Koszulki prowadzące do Ureteronoskopu giętkiego. Rozmiar: 10/12Fr długość 54cm, 10/12Fr długość 46cm i 10/12Fr długość 38cm . ZESTAW RURKI MOCZOWODU : pokryta powłoką hydrofilową rurka zewnętrzna oraz zwężany rozszerzacz wewnętrzny umożliwiający utworzenie kanału do wprowadzania endoskopu i przyrządów chwytających do moczowodu. Budowa : zacisk rozszerzacza, uchwyt skrzydełka zacisku rozszerzacza , lejek rurki z otworem na nic chirurgiczną, rurka i rozszerzacz. Rurka zewnetrzna i wewnetrzny rozszerzacz nie przepuszczajace promieni Rtg. Oplot stalowy zwiększający odporność na skręcanie i załamanie. Na opakowaniu min. dwie samoprzylepne etykiety do wklejenia w dokumentację medyczna. Zestaw sterylny,jednorazowego użytku,bez lateksu Rozmiary każdorazowo określi zamawiający . Sztuk. | 100
2. | Drut prowadzący Ultra Track . Prowadnica urologiczna . Rozmiar 0,035” (0.89mm) dł 150cm, regularny korpus z 5 cm zagiętą końcówką . Budowa; spirala ze stali nierdzewnej pokrytej PTFE i rdzeń z nitynolu, końcówka polimerowa z powłoką hydroflną, elastyczna osłona w części bliższej wykonana z PTFE . Na opakowaniu minimum dwie samoprzylepne etykiety do wklejenia w dokumentację medyczną. Zestaw sterylny,jednorazowego użytku,bez lateksu. Sztuk | 100
Razem
Zamawiający wymaga kompatybilności z endoskopami producenta Olympus będącymi na wyposażeniu Bloku Operacyjnego.
PAKIET 12
lp. | Opis asortymenu | ilość | cena netto | vat [%] | cena brutto | wartość netto | wartość brutto | Producent, nazwa handlowa ,REF/ nr katalogowy
1. | Sterylny zestaw do założenia nefrostomii przezskórnej. Skład zestawu: 1). 8Ch; igła punkcyjna 17,5 G / 1,30 mm dł.200mm, prowadnica 0,038”, przedłużacz cewnika (śred. wew.) 1,00 mm / 0,039 2).10 Ch; igła punkcyjna 17,5 G / 1,30 mm dł. 200mm, prowadnica 0,038”, przedłużacz cewnika (śred. wew.) 1,00 mm / 0,039" - 2-częściowa kaniula punkcyjna z widocznym w USG znacznikiem na końcówce (3 pierścienie) 17,5Ch, dł. 200mm - Prowadnica sztywna, z giętką końcówką typu "J" w dyspenserze, z końcówką wprowadzającą, długość 800 mm - Przedłużacz cewnika metalowy, długość 325 mm, plastikowy mandryn - Cewnik poliuretanowy typu pigtail, widoczny w rtg, długość ok. 30 cm, otwór centralny, powłoka hydrożelowa, 6 otworów drenujących, nacięcia na trzonie do szwu mocującego, łącznik Luer-lock Kranik LL, - 3 samoprzylepne etykiety do wklejenia do dokumentacji. - MOŻLIWOŚĆ POZOSTANIA W JAMACH CIAŁA 3 MIESIĄCE zapis w karcie technicznej produktu lub oświadczenie producenta . Nie zawierający lateksu .Rozmiar produktu zostanie każdorazowo określony przy zamówieniu . Szt.Zestawów. | 280
Razem
Próbki w celu określenia jakości - 3 sztuki Kryteria :1. łatwość zakładania (0-10 pkt.) 2. ostrość igły punkcyjnej (0-10 pkt.) 3. możliwość założenia przez jednego lekarza (jest możliwość – 10 pkt, brak możliwości- 0 pkt) 4. dobra widoczność igły pod USG (0-10 pkt.) W przypadku uzyskania 0 punktów w jednym z ocenianych parametrów oferta podlega odrzuceniu.
Pakiet 13 staplery i rozszywacze
lp. | Opis asortymenu | ilość | cena netto | vat [%] | cena brutto | wartość netto | wartość brutto | Producent, nazwa handlowa ,REF/ nr katalogowy,EAN
1. | Stapler skórny jednorazowego użytku,sterylny ; zawierający 35 zszywek w magazynku. Zszywki wykonane z wysokiej jakości stali nierdzewnej, powlekane teflonem w rozmiarach: grzbiet: 6,9mm, nóżka: 4,2 mm. Wskaźnik ilości zszywek w staplerze, pozwalający na kontrolowanie zużycia i minimalizację strat zszywek. Zastosowanie;przy szyciu skóry w chirurgii ogólnej i ratownictwie medycznym. Opakowanie zawierające 6 szt zszywaczy . Opak. | 160
2. | Przyrząd do usuwania zszywek jednorazowego użytku oznakowany nazwą producenta zawierający metalową końcówkę ułatwiającą usuwanie zszywek oraz zatyczkę zabezpieczająca. Sterylny, bez lateksu. Kompatybilny z poz.1 pakietu. Sztuk | 800
3. | Przyrząd do usuwania zszywek wielorazowego użytku oznakowany nazwą producenta , wykonany z wysokiej jakości nierdzewnej stali chirurgicznej (pakowane po 1 sztuce). Przeznaczony do odkształcania zszywek z wyleczonych ran chirurgicznych lub nacięć ; w celu usunięcia ich ze skóry . Kompatybilny z poz.1 pakietu. Sztuk | 10
Razem
Zamawiający wymaga aby wszystkie pozycje w pakiecie pochodziły od jednego producenta
Celem weryfikacji złożonej oferty z wymogami specyfikacji -dla poz.2 - 1sztuka próbka .
PAKIET 14 KOŃCÓWKI DO ODSYSANIA
lp. | Opis asortymenu | ilość | cena netto | vat [%] | cena brutto | wartość netto | wartość brutto | Producent, nazwa handlowa ,REF/ nr katalogowy, EAN
1. | Końcówka do odsysania pola operacyjnego Yankauer z koszyczkiem, zagięta , bez kontroli siły ssania ; otwór centralny i otwory boczne. Jednorazowego użytku , średnica 20CH , długość 27 cm Podwójne opakowanie (opakowanie wewnętrzne folia, zewnętrzne papier-folia. Sztuk | 1000
2. | Końcówka do odsysania pola operacyjnego Yankauer z koszyczkiem, zagięta z kontrolą siły ssania , otwór centralny i otwory boczne. Jednorazowego użytku , średnica 20CH , długość 27 cm Podwójne opakowanie (opakowanie wewnętrzne folia, zewnętrzne papier-folia. Sztuk | 1000
3. | Rurka nosowo-gardłowa jałowa, jednorazowego użytku, wykonana z miękkiego, elastycznego termoplastycznego PVC . Posiadająca zabezpieczenie przed całkowitym wsunięciem do nosogardzieli , silikonowana , bez lateksu, bez ftalanów. Rozmiar ; 5,0 ; 5,5 ; 6,0 ; 6,5 ; 7,0 ; 7,5 ; 8,0 ; 8,5 i 9,0 . Rozmiary do wyboru przez Zamawiającego przy składaniu zamówienia. Sztuk. | 200
Razem
Próbki w celu określenia jakości - 3 sztuki dla poz.1 Kryteria :1. łatwość zakładania (0-10 pkt.) 2.stabilność końcówki przy zakładaniu-końcówka nie ulega złamaniu (nie łamie się – 10 pkt, załamuje się- 0 pkt) W przypadku uzyskania 0 punktów w jednym z ocenianych parametrów oferta podlega odrzuceniu.
PAKIET 15 ŚWIATŁOWÓD OPTYCZNY GIĘTKI I LINIA IRYGACYJNA
lp. | Opis asortymenu | ilość | cena netto | vat [%] | cena brutto | wartość netto | wartość brutto | Producent, nazwa handlowa ,REF/ nr katalogowy, EAN
1. | Włókno światłowodowe wielorazowe o średnicy 365 μm i długości 3 m, kompatybilne z urządzeniami laserowymi emitującymi wiązkę o długości 2100μm, z trybem emisji impulsów i fali ciągłej. Włókno z rdzeniem kwarcowym w otulinie koloru niebieskiego z tworzywa sztucznego. Przeznaczone do użycia w połączeniu z laserem holmowym Litho – włókno rekomendowane przez producenta lasera. Sterylne. Sztuk. | 75
2. | Linia irygacyjna – sterylny, jednorazowy zestaw z dwoma, elastycznymi końcówkami płuczącymi do laserowej Ureterorenoskopii. Zestaw wyposażony w cylindryczną komorę z anty-zwrotną uszczelką pozwalającą manualnie wytworzyć większe ciśnienie w drenie oraz zakończony podwójnym portem podłączonym do drenu złączem typu Luer-Lock. Port obracający się o 360˚, zawierający jedno wyjście z uszczelką typu Touhy-Borst umożliwiającą umieszczenie włókna lasera i zapobiegającą wyciekowi oraz drugie wyjście umożliwiające podanie kontrastu. System kompatybilny z endoskopami producenta Olympus posiadanymi przez Zamawiającego. Wyrób medyczny, pakowany pojedynczo. Sztuk. | 100
Razem
Zamawiający dla poz.1 wymaga kompatybilności do lasera urologicznego LitHO będącego na wyposażeniu Bloku Operacyjnego.
Pakiet 16 Ligasure dla Oddz.Ginekol. I pozostałych, poz3 dla Chir1.
lp. | Opis asortymenu | ilość | cena netto | vat [%] | cena brutto | wartość netto | wartość brutto | Producent, nazwa handlowa , REF/ nr katalogowy, EAN
1. | Narzędzie do uszczelniania i rozdzielania naczyń pęczków tkankowych, naczyń limfatycznych do 7mm włącznie, długość 37 cm, średnica trzonu 5 mm, z wbudowanym nożem, z przewodem, trzon obracany o 350 stopni, zakrzywione szczęki typu Maryland pokryte nanocząsteczkami minimalizującymi przywieranie tkanki. Długość uszczelniania 20,3mm, długość cięcia 18,5 mm. Sztuk | 60
2. | Narzędzie do zabiegów klasycznych do uszczelniania i rozdzielania naczyń oraz pęczków tkankowych w systemie zamykania naczyń do 7mm włącznie, długość 18 cm, trzon obracany o 180 stopni, średnica ramienia 13,5 mm, szczęki zakrzywione pod kątem 14 stopni. Długość uszczelniania 36 mm, długość cięcia 34 mm pokryte nanocząsteczkami minimalizującymi przywieranie tkanki do szczęk, uruchamianie systemu zamykania naczyń włącznikiem ręcznym. Sztuk | 60
3. | Jednorazowe narzędzie do stapiania tkanek oraz zamykania naczyń krwionośnych i limfatycznych o średnicy do 7mm włącznie, z wbudowanym nożem zapewniającym funkcję cięcia, przeznaczone do precyzyjnych zabiegów na otwarto, o długości około 21 cm, szczęki wygięte pod kątem 40 stopni, o długości spawu 20,6 mm, aktywacja za pomocą włącznika ręcznego. Sztuk | 12
4. | Jednorazowy trokar optyczny o średnicy 12 mm. Kaniula karbowana o dł.150 mm, Samodopasowująca się uszczelka mieszcząca narzędzia od 5 do 12 mm (bez konieczności używania redukcji). Trokar z przezroczystym plastikowym obturatorem posiadającym bezpieczne zakończenie w kształcie „nosa delfina”, umożliwiające kontrolowane rozdzielenie tkanek, z trójstopniowym zaworem insuflacja/stop/desuflacja (możliwość desulfacji bez odłączania wężyka CO2). Sztuk | 6
5. | Jednorazowy trokar o średnicy 5 mm. Kaniula karbowana o dł. 100 mm. Trokar z plastikowym obturatorem posiadającym bezpieczne zakończenie w kształcie „nosa delfina”, umożliwiające kontrolowane rozdzielenie tkanek Trokar posiadający dwustopniowy zawór do insuflatora. Sztuk | 6
6. | Filtr wydechowy, jednorazowy do respiratora PB840. Filtr wydechowy, ograniczający przedostawanie się mikroorganizmów i cząsteczek zawartych w gazie wydychanym przez pacjenta do otaczającego powietrza oraz wnętrza wydechowych elementów pneumatycznych respiratora. Sztuk | 240
Razem
Zamawiający wymaga dla pozycji 1-3 kompatybilności do Generatora typ Valleylab LS10 będącego na wyposażeniu Bloku Operacyjnego.
Zamawiający wymaga aby wszystkie pozycje 1-3 w pakiecie pochodziły od jednego producenta
Zamawiający wymaga aby wszystkie pozycje 4-5 w pakiecie pochodziły od jednego producenta
Celem weryfikacji złożonej oferty z wymogami specyfikacji -katalogi, karty techniczne.
Zamawiający wymaga dla pozycji 6 kompatybilności do respiratora Puritan Bennett 840 będącego na wyposażeniu Oddz.Intens.Terapii
Pakiet 17 dla Sali Operac.
lp. | Opis asortymenu | ilość | cena netto | vat [%] | cena brutto | wartość netto | wartość brutto | Producent, nazwa handlowa , REF/ nr katalogowy, EAN
1. | Sterylny proszek hemostatyczny a 3g saszetka. Skład oparty na roślinach,nie zawierający składników ludzkich i zwierzęcych; wchłanialny Polisacharyd Hemostat (APH), tworzący ultrahydrofilowe, biokompatybilne cząstki, o szybkiej resorbcji. Całowicie wchłanialny. Zastowanie; przy zabiegach chirurgicznych lub urazach jako pomocniczy hemostat, gdy kontrola krwawienia z naczyń włosowatych, żylnych lub tętniczych za pomocą ucisku, podwiązania i innych konwencjonalnych środków jest nieskuteczna lub niepraktyczna. Posiadający działanie hemostatyczne i przeciwzrostowe potwierdzone w deklaracji zgodności i IFU. Posiadający możliwość stosowania u pacjentów w trakcie terapii przeciwzakrzepowej. Opakowanie x 5 saszetek. Opakowań | 44
Razem
Zamawiający wymaga bezpłatnego dostarczenia Aplikatorów długości 38cm w ilości 100sztuk KOMPATYBILNYCH Z ZAOFEROWANYM PROSZKIEM). Aplikatory do wyboru przez Zamawiającego ;z otworem natryskowym z przodu końcówki bądź z boku końcówki aplikatora.
Zamawiający każdorazowo okresli przy składaniu zamówienia ilość i rodzaj aplikatora.
Celem weryfikacji złożonej oferty z wymogami specyfikacji -katalogi,ulotki karty techniczne i DEKLARACJA ZGODNOŚCI.
Pakiet 18 Klipsy
lp. | Opis asortymenu | ilość | cena netto | vat [%] | cena brutto | wartość netto | wartość brutto | Producent, nazwa handlowa , REF/ nr katalogowy, EAN
1. | Klips naczyniowy, wykonany z tytanu klasy medycznej. Profilowany w kształcie podkowy. Zasobnik zawiera 4-10 klipsów. Rozmiar M/L. Sztuk | 2400
2. | Klips naczyniowy, wykonany z tytanu klasy medycznej. Profilowany w kształcie podkowy. Zasobnik zawiera 4-10 klipsów. Rozmiar XL. Sztuk | 150
Razem
Sprzęt kompatybilny z posiadaną na Bloku Operacyjnym Klipsownicą Vclip rozmiar M\L i XL
PAKIET 19 ZGŁĘBNIK NOSOWO-JELITOWY
lp. | Opis asortymenu | ilość | cena netto | vat [%] | cena brutto | wartość netto | wartość brutto | Producent, nazwa handlowa ,REF/ nr katalogowy, EAN
1. | Zgłębnik nosowo-jelitowy , sterylny rozmiar Ch 10 długości 145cm. Przeznaczony do podawania diety bezpośrednio do jelita cienkiego. Zgłebnik zbudowany z ; -poliuretanowej rurki, -owalnej końcówki z dwoma bocznymi otworami.Hydromerowej powłoki końcówki, -Spirali Bengmark; 2,5pętli średnicyok.3cm i długości ok.23cm, -Prowadnicy metalowej, częściowo wprowadzonej do zgłębnika , pokrytej środkiem poślizgowym, -Łącznika ENFit. Nieprzeźroczysty przewód zgłebnika kontrastujący w promieniach RTG ze znacznikiem długości. Zastosowanie do krótkotrwałej podaży diety-maksymalnie przez 6 tygodni. Wyrób medyczny. Sztuk. | 15
Razem
Zamawiający wymaga kompatybilności do zestawu do żywienia ENFit Lub strzykawki ENFit będących na wyposażeniu OIT
PAKIET 20 Ambu dla Oddz.Neonatologii
lp. | Opis asortymenu | ilość | cena netto | vat [%] | cena brutto | wartość netto | wartość brutto | Producent, nazwa handlowa ,REF/ nr katalogowy, EAN
1. | Resuscytator pediatryczny (dla pacjentów o masie ciała 6-30kg) z maską twarzową dla NIEMOWLĄT z pompowanym mankietem i drenem tlenowym o długości 2,13 m. . Przeznaczony do użytku dla jednego pacjenta. Wykonany z SEBS (kopolimeru trzyblokowego styren/etylen-butylen /styren). Zawór pacjenta z konstrukcją jednomembranową. Worek samorozprężalny charakteryzujący się wysoką sprężystością i niewielkimi oporami podczas ściskania.Uchwyt na powierzchni worka, oraz specjalna faktura jego powierzchni SafeGrip, zawór ograniczający ciśnienie w drogach oddechowych.M-Port. Parametry ; objętość resuscytatora: 670 ml , dostarczana objętość oddechowa: 450ml, wymiary: Ambu (długość x średnica): 223 x 99 mm , objętość rezerwuaru tlenu: 2600 ml (worek). Średnica złącza pacjenta (do podłączenia maski): 22 mm (zewnętrzna), 15 mm (wewnętrzna) . Pakowany pojedynczo w worek foliowy. Sztuk. | 120
Razem
PAKIET 21 asortyment do stomii
lp. | Opis asortymenu | ilość | cena netto | vat [%] | cena brutto | wartość netto | wartość brutto | Producent, nazwa handlowa ,REF/ nr katalogowy
1. | Gotowa do użycia pianka z poliheksanidyną do antybakteryjnego mycia skóry wokół stomii. Skuteczna na bakterie (w tym MDRO Multi-Drug Resistant Organism, np. Staphylococcus aureus, MRSA; Enterococcus hirae; Pseudomonas aeruginosa; Acinetobacter baumannii; Enterococcus faecium (VRE); Klebsiella pneumoniae (ESBL)) oraz grzyby (Candida albicans).Nie wysuszjąca i niepodrażniająca skóry. Nietoksyczna. Redukująca nieprzyjemne zapachy, nie wymagająca spłukiwania. Objętość 200 ml . Wyrób medyczny klasy III Sztuk. | 24
2. | Szybkoschnąca bariera silikonowa w postaci spray do ochrony skóry zdrowej i uszkodzonej przed działaniem płynów, kału i moczu oraz poprawiająca adhezję opatrunków. Zapewniająca ochronę obszarom przyrannym przed maceracją, płynami ustrojowymi, wysiękiem, przyklejonymi opatrunkami, pozostawiająca niewidoczną oddychającą warstwę hydrofobową odporną na zmywanie,nawilżająca przesuszoną skórę. Bez zawrartości cynku,wazeliny i lanoliny. Pojemność 28 ml. Wyrób medyczny. Sztuk. | 40
3. | Preparat w spray'u z blokowanym zamknięciem do usuwania przylepca, nie przylegający, łatwy do usunięcia, bezpieczna formuła dla skóry.Zawierający siloksany węglowodorowe i środki spieniające, bez zawartości chlorofluorowęglowodorów, stosowany bezpośrednio na skórę. Pojemność 50 ml . Wyrób medyczny. Sztuk. | 40
4. | Półpierścienie uszczelniające wzmacniające przyczepność i utrzymywanie płytki na miejscu. Elastyczne półpierścienie zabezpieczające płytkę stomijną. Opakowanie po 20 szt . Opakowań | 12
5. | Paski mocujące powiększjące powierzchnię przylepną worka. Paski do umieszczenia na zewnętrznych krawędziach przylepca, zapobiegające rolowaniu i przesuwaniu się płytki . Opakowanie po 20 szt . Opakowań | 12
6. | Worek stomijny otwarty system 1 częściowy, alginatowy przylepiec, worek otwarty z filtrem MPC, miękka flizelina po obu stronach worka, okienko inspekcyjne umożliwiające obserwację stomii i treści jelitowej bez konieczności zdejmowania worka'Zamknięcie worka "Safe and Easy" bezpieczne i łatwe w obsłudze. Całkowita średnica powierzchni przylepnej 110 mm, rozmiar worka 150 x 220 mm, możliwość docięcia od 20 – 60 mm. Pojemność worka 530 ml. Sztuk. | 750
7. | Worek ileostomijny, beżowy, jednoczęściowy. Miękka płytka hydrokolidowa , z możliwością formowania( formuła kopolimerów), o natychmiastowej przylepności nawet na wilgotną skórę, do docięcia 15-65 mm. Filtr węglowy, zawierający membranę szczelną dla płynów i przepuszczająca gazy. Przylepiec o kwiatowym kształcie. Zintegrowany system zamykania worka typu roll'up na rzep o szerokości 7 cm, zaopatrzony w ułatwiające czyszczenie i otwieranie 2 usztywniane zakładki; możliwości zwinięcia ujścia i schowania pod ochronną, zewnętrzną warstwę flizelinową, do wielkości worka zamkniętego. Worek z okienkiem inspekcyjnym. Pojemność worka 710ml. Sztuk. | 750
Razem
Zamawiający wymaga dostarczenia po 1 szt próbki w celu weryfikacji z pozycji 6 i 7.
PAKIET 22 Smoczki dla Oddz.Neonatologii
lp. | Opis asortymenu | ilość | cena netto | vat [%] | cena brutto | wartość netto | wartość brutto | Producent, nazwa handlowa ,REF/ nr katalogowy, EAN
1. | Smoczek do butelki dla noworodków jednorazowy, sterylny i gotowy do użytku do karmienia wcześniaków. Smoczek trójprzepływowy o jednym otworze w kształcie litery W, z termoplastycznego elastomeru (TPE) bez lateksu oraz bez silikonu, pasujący do butelek dla dzieci oraz mieszanek mlek RTF. Kształt smoczka prosty, długi, podstawa zwężająca się w środkowej części, końcowa cześć wewnątustna długa. Z osłonką aseptyczną z podziałką. Opakowanie umożliwiające rozróżnienie rozmiaru smoczka. Nie zawierający Bisphenolu A i ftalanów. Oznakowanie CE, zarejestrowany jako wyrób medyczny. Opakowanie typu papier-folia zawierające informacje o dacie ważności, numerze serii oraz numerze referencyjnym. Pakowany sterylnie po 1 szt. Sztuk. | 1800
Razem
Pakiet 23 Ocena drożności jajowodów
lp. | Opis asortymenu | ilość | cena netto | vat [%] | cena brutto | wartość netto | wartość brutto | Producent, nazwa handlowa , REF/ nr katalogowy, EAN
1. | Zestaw do oceny drożności jajowodów pod kontrolą USG. Zestaw piana z kateterem do badania drożności jajowodów metodą HyFoSy (metoda piankowa).Skład; kontrast, kateter HSG Baalloon 8F. Jeden zestaw przeznaczony do wykonania jednego badania. Sztuk zestawów | 6
2. | Zestaw do oceny drożności jajowodów pod kontrolą USG dla kobiet nie rodzących wcześniej. Zestaw piana z kateterem do badania drożności jajowodów metodą HyFoSy (metoda piankowa).Skład; kontrast, kateter Exem HSG -silikonowy. Jeden zestaw przeznaczony do wykonania jednego badania. Sztuk zestawów | 6
Razem
Pakiet 24 Kompresy dla Oddz.Neonatologii
lp. | Asortyment | ilość | ilość op | cena netto | vat [%] | cena brutto | wartość netto | wartość brutto | Producent, nazwa handlowa , REF/ nr katalogowy, EAN
1. | Kompresy z bioaktywnym żelem zawierającym kompleks 2QR, glicerynę, gumę ksantanową, glikol kaprylowy, wodorotlenek sodowy. Przywracające równowagę mikroflory biologicznej oraz wspomagające proces gojenia brodawek sutkowych matek karmiacych. Bioaktywny żel bezpieczny dla noworodka. Zastosowanie przy:uszkodzeniu ,bolesności, podrażnieniu i obrzęku brodawek sutkowych spowodowanych karmieniem piersią oraz stanach zapalnych okolicy brodawkowej. Wyrób medyczny klasy IIa, pakowany indywidualnie, rozmiar 8 cm x 4,5 cm. Opakowanie x 12sztuk. Opak. | 300
RAZEM:
Poz.1. - 1opak próbki do weryfikacji.
Pakiet 25 Sterylna woda do nawilżania do przepływomierza na OIT
lp. | Asortyment | ilość | ilość op | cena netto | vat [%] | cena brutto | wartość netto | wartość brutto | Producent, nazwa handlowa , REF/ nr katalogowy, EAN
1. | Zamknięty system przeznaczony do stosowania u jednego pacjenta w terapii oddechowej , do nawilżania przepływającego tlenu podczas podawania go pacjentowi. Napełniony nawilżacz z jednorazowym łącznikiem nawilżacza , jałowa woda do inhalacji. Jednorazowa butelka z łącznikiem nawilżacza do terapii oddechowej, jednorazowy łącznik nawilżacza niejałowy. Sterylna woda do nawilżania tlenu pojemności 350 ml . Produkt pozwalający na stosowanie przy przepływie na poziomie min.4l/min , możliwość tlenoterapii przez maskę twarzową, kaniule nosowe oraz u zaintubowanych pacjentów wentylowanych mechanicznie.Przejściówka UNF 9/16" . Na pojemniku etykieta zawierająca: Nr seryjny, datę wazności, nr Ref/GTIN . Wyrób medyczny, bez lateksu. Sztuk. | 360
Razem
Próbki w celu określenia jakości - 2 sztuki dla poz.1
Kryteria :1. szczelność połączenia butelki z adapterem (0 /10 pkt.)
Zamawiający wymaga dla pozycji 1 kompatybilności do przepływomierza -Dozownik do tlenu typ A21 w.III ( przeznaczony do wspólpracy z jednorazowymi nawilżaczami bąbelkującymi ) będącego na wyposażeniu Oddz.Intens.Terapii
Pakiet 26
lp. | Asortyment | ilość | ilość op | cena netto | vat [%] | cena brutto | wartość netto | wartość brutto | Producent, nazwa handlowa , REF/ nr katalogowy, EAN
1. | Wodoodporny, przezroczysty opatrunek hydrożelowy z uwodnionego poliuretanu w rozmiarze 12.5cm x 12.5cm . Opatrnek przeznaczony do leczenia ran suchych lub o niewielkim wysięku znajdujących się w fazie ziarninowania i naskórkowania oraz do powierzchownych oparzeń, ran pourazowych, a także popromiennych uszkodzeń skóry. Wyposażony w dobrze tolerowaną przez skórę i nieprzepuszczalną dla drobnoustrojów krawędź samoprzylepną pokrytą klejem na bazie poliakrylu , zawartości wody (około 60%), zewnętrzna warstwa wykonana z „oddychającej” folii poliuretanowej, nieprzepuszczalnej dla bakterii i płynów . Możliwości zastosowania dłuższych okresów czasowych pomiędzy zmianami (do 7 dni) . Pakowany x1szt, jałowy. Sztuk. | 200
2. | Samoprzylepny, przezroczysty opatrunek z folii wykonany z półprzepuszczalnej, wodoodpornej i przezroczystej warstwy poliuretanu pokrytej klejem poliakrylanowym w rozmiarze 12.cm x 25cm . Opatrunek przeznaczony do : -pooperacyjnego zaopatrzenia ran z niewielkim wysiękiem - jako ochrona przed wtórnym zakażeniem i mechanicznym podrażnieniem ran w fazie naskórkowania; - do zabezpieczenia miejsca wkłucia - jako ochrona przed wtórnym zakażeniem; - do jałowego zabezpieczenia skaleczeń; - do zabezpieczania i mocowania kaniul, cewników i drenów; - do zabezpieczania opatrunku pierwotnego. Możliwość stosowania w połączeniu z opatrunkami specjalistycznymi i tradycyjnymi. Transparentny dla umożliwienia stałej kontroli stanu rany i jej okolicy bez zdejmowania. Przepuszczający parę wodną i tlen, nie zakłócający swobodnego oddychania skóry. Dopasowujący się do kształtów ciała pozwalający na swobodne ruchy. Ponumerowane poszczególne części opatrunku dla ułatwienia aplikacji. Pakowany x1szt, jałowy. Sztuk | 200
3. | Jałowe dodatkowe Złącze Y, umożliwiajace podłączenie dwóch opatrunków do jednego zbiornika na wydzieline.Zamawiający posiada Vivano Tec Zbiorniki . Sztuk | 30
4. | Kleszczyki anatomiczne zagięte typu Halsted-Mosquito, długość 12,5cm. Sterylne , jednorazowego użytku . Kleszczyki z oznaczeniem kolorystycznym. Opakowanie foliowo-papierowe . Etykieta kontrolna z numerem artykułu, LOT i datą ważności. Wyrób medyczny klasa: IIa Sztuk | 100
5. | Kleszczyki anatomiczne proste typu Mikro -Mosquito, długość 12,5cm .Sterylne , jednorazowego użytku . Kleszczyki z oznaczeniem kolorystycznym. Opakowanie foliowo-papierowe . Etykieta kontrolna z numerem artykułu, LOT i datą ważności. Wyrób medyczny klasa: IIa Sztuk | 225
6. | Imadło chirurgiczne typu Mayo-Hegar , długości 14cm. Sterylne, jednorazowego użytku . Imadło z oznaczeniem kolorystycznym. Opakowanie foliowo-papierowe .Etykieta kontrolna z numerem artykułu, LOT i datą ważności. Wyrób medyczny klasa: IIa Sztuk | 375
7. | Kleszczyki anatomiczne proste typu PEAN, długości 14cm . Sterylne , jednorazowego użytku . Kleszczyki z oznaczeniem kolorystycznym. Opakowanie foliowo-papierowe . Etykieta kontrolna z numerem artykułu, LOT i datą ważności. Wyrób medyczny klasa: IIa Sztuk | 900
Razem
Note on B257: Ctrl + D dodaje wiersz Ctrl + U usuwa wiersz Ctrl + N nowy arkusz