Załącznik nr 1.3 do SWZ

/nazwa i adres Wykonawcy/

Parametry techniczne i funkcje użytkowe oferowanego sprzętu medycznego,   wymagane przez Zamawiającego ( szczegółowy opis przedmiotu zamówienia) – po zmianie

Pakiet 3 -  Mobilny cyfrowy aparat RTG z bezprzewodowym detektorem typu WIFI  (1 sztuka)

| L.p | Parametry urządzenia | Wymagane wartości graniczne | Parametr oferowany | Punktacja |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| I. | Charakterystyka urządzenia |
| 1. | Aparat fabrycznie nowy nierekondycjonowany, niepowystawowy, nieużywany, rok produkcji nie starszy niż 2021 | Tak, podać |  | - |
| 2. | Deklaracja zgodności i certyfikat CE dla kompletnego aparatu ( nie dopuszcza się aparatu z CE na komponenty aparatu) | Tak, dołączyć do oferty |  | - |
| 3. | Testy akceptacyjno specjalistyczne po dostawie i instalacji aparatu | Tak |  | - |
| 4. | Aparat w pełni cyfrowy ( nie dopuszcza się aparatów analogowych z cyfrowym systemem obrazowania) | Tak |  |  |
| II. | Generator |
|  | Napięcie zasilania | 230V +/- 10%; 50Hz |  | - |
|  | Moc generatora | ≥ 32 kW |  | - |
|  | Częstotliwość generatora | ≥ 100 kHz |  |  |
|  | Zakres napięć generatora | ≤ 40 - ≥ 125 kV |  |  |
|  | Maksymalny prąd | ≥ 420 mA |  | 420 mA – 0 pkt ≥ 420 mA – 15 pkt |
|  | Zakres regulacji iloczynu prądu i czasu ekspozycji | ≤ 0,2 - ≥ 320 mAs |  | 320 mAs – 0 pkt ≥ 320 mAs – 15 pkt |
|  | Zakres czasu ekspozycji | ≤ 2 ms - ≥ 5 s |  | - |
|  | Dwu (kV-mAs) i trzy (kV-mA-czas) punktowa technika | TAK |  | - |
|  | Wyzwalacz ekspozycji na kablu o długości min. 8m | TAK |  | - |
|  | Możliwość wykonania zdjęcia np. na kasecie CR | TAK |  |  |
| III. | Lampa |
|  | Lampa dwuogniskowa z wirującą anodą | TAK |  | - |
|  | Wielkość dużego ogniska lamy rtg | ≤ 1,3 mm |  | - |
|  | Wielkość małego ogniska lamy rtg | ≤ 0,6 mm |  | - |
|  | Pojemność cieplna monobloku | ≥ 800 kHU |  | - |
|  | Prędkość obrotów anody lamy rtg | ≥ 3000 obr/min. |  | - |
| IV. | Kolimator |
|  | Kolimator manualny z filtrami | TAK |  | - |
|  | Filtracja w kolimatorze 2mmAl, 1mmAl + 0.1mmCu, 1mmAl + 0.2mmCu | TAK |  | - |
|  | Zakres obrotu kolimatora | ≥ -90˚ / +90˚ |  | - |
|  | Czas symulacji pola projekcji (oświetlenia) | ≥ 30s |  | - |
|  | Oświetlenie pola projekcji typu LED | TAK |  | - |
|  | Miernik dawki DAP | TAK |  | - |
| V. | System obrazowy |
|  | Dotykowy panel sterowania do zarządzania systemem o przekątnej min 23” zintegrowany na stałe z aparatem | TAK |  | - |
|  | Programy anatomiczne | ≥ 500 |  | - |
|  | Komputer systemu obrazowego o parametrach minimalnych: procesor 1.6GHz, pamięć RAM: 8GB, dysk twardy: 2T, nagrywarka płyt | TAK |  | - |
|  | Procesy i procedury przetwarzania obrazu po badaniu: Pojedyncze wyświetlanie obrazu. Powiększenie obrazu Regulacja kontrastu / jasność. Odwracanie obrazu Obrót obrazu Wstawianie adotacjii. | TAK |  | - |
|  | Procedury DICOM: STORE, PRINT, WORKLIST, MPPS, STORAGE COMMITMENT, CD/DVD | Tak |  | - |
|  | Aparat z zintegrowanym panelem do obsługi aparatu oraz systemu obrazowego | Tak |  |  |
| VI. | Detektor bezprzewodowy typu WiFi |
|  | Przenośny, płaski detektor wykonany w technologii aSi (amorficzny krzem) | Tak |  | - |
|  | Detektor typu bezprzewodowego – WiFi | Tak |  | - |
|  | Wielkość piksela | ≤ 125 µm |  | - |
|  | Rozdzielczość detektora | ≥ 3400 x 2800 pixel |  | 3400 x 2800 – 0 pkt ≥3400x2800 - 5 pkt |
|  | Rozmiar matrycy detektora DR | ≥ 34x42 cm |  | - |
|  | Akwizycja obrazu A/D | ≥ 16 bit |  | - |
|  | Standardowa graniczna rozdzielczość | ≥ 3,6 pl/mm |  | - |
|  | Waga detektora z baterią | ≤ 3,3 kg |  | - |
|  | Ładowarka baterii i minimum 2 baterie w komplecie | Tak |  | - |
|  | Baterie litowo - jonowe | Tak |  | - |
|  | Maksymalna liczba ekspozycji na jednej baterii. Zamawiający uzna wymóg za spełniony, jeżeli oferowany detektor ma możliwość pracy na naładowanej baterii min. 8 godzin. | ≥ 1000 |  | - |
|  | Wytrzymałość detektora na obciążenie na całej powierzchni | ≥ 250 kg |  | - |
| VII. | Parametry mechaniczne |
|  | Zakres zmiany wysokości ogniska od podłogi | ≤ 40 - ≥ 205 cm |  | - |
|  | Szerokość aparatu | ≤ 65 cm |  | - |
|  | Długość aparatu w pozycji transportowej | ≤125 cm |  | - |
|  | Wysokość aparatu w pozycji transportowej | ≤150 cm |  | - |
|  | Wysięg ramienia | ≥ 100 cm |  | - |
|  | Obrót ramienia z monoblokiem wokół osi pionowej | ≥ -90° / +90° |  | - |
|  | Waga aparatu | ≤ 240 kg |  | 240 kg – 0 pkt ≤ 240 kg – 5 pkt |
|  | Zakres obrotu monobloku wokół osi poziomej | ≥ -180° / +180° |  | - |
| VIII. | Pozostałe wymagania |
|  | Okres gwarancji i bezpłatnej obsługi serwisowej na oferowany asortyment | ≥ 24 miesiące |  | - |
|  | W okresie gwarancji ilość bezpłatnych przeglądów / rok | ≥ 1 |  | - |
|  | Czas reakcji od zgłoszenia awarii w dni robocze. W razie konieczności zatrzymania urządzenia w serwisie na czas dłuższy niż 24 godziny, Wykonawca każdorazowo przedłuży czas gwarancji o ten okres. | ≤ 24h |  | - |
|  | Czas wykonania naprawy w dni robocze od zgłoszenia awarii: - bez sprowadzania części z zagranicy - ze sprowadzaniem części z zagranicy | Tak ≤ 72 h ≤ 120 h |  | - |
|  | Instrukcje obsługi w wersji pisemnej w języku polskim przy dostawie | Tak |  | - |
|  | Bezpłatne szkolenie użytkowników w zakresie obsługi | ≥ 2 dni |  | - |
|  | Wykonawca zapewni możliwość ewentualnego zakupu części zamiennych przez okres 10 lat od daty dostarczenia sprzętu (nie dotyczy sprzętu komputerowego) oraz zabezpieczy serwis w okresie pogwarancyjnym | Tak |  | - |

- W przypadku braku potwierdzenia wymaganych parametrów Zamawiający odrzuci ofertę.

- W celu sprawdzenia wiarygodności parametrów wpisanych w tabeli, Zamawiający zastrzega sobie prawo do weryfikacji danych technicznych u producenta

- Oświadczamy, że oferowane urządzenia/sprzęt/wyposażenie  jest kompletne i będzie po zainstalowaniu gotowe do pracy bez żadnych dodatkowych zakupów i inwestycji z wyjątkiem materiałów eksploatacyjnych.

- Świadomy odpowiedzialności karnej za podanie w niniejszym oświadczeniu nieprawdy, zgodnie z art. 233 Kodeksu karnego, potwierdzam/-y własnoręcznym podpisem prawdziwość danych zamieszczonych powyżej.

/miejscowość i data  /

/elektroniczny  podpis  osoby uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy/