**Postępowanie nr BZP.2710.71.2022.IWK**

**Załącznik nr 1 do SWZ**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Miejscowość: |  | | | | Data: |  | |
| Zamawiający: | | | | | **Uniwersytet Wrocławski,**  **pl. Uniwersytecki 1,**  **50-137 Wrocław** | | |
| **FORMULARZ OFERTOWY** | | | | | | | |
| **DANE WYKONAWCY** | | | | | | | |
| **Nazwa Wykonawcy**  *(Pełnomocnika w przypadku Konsorcjum):* | | |  | | | | |
| **Siedziba Wykonawcy**  *(ulica, numer, kod pocztowy, miejscowość):* | | |  | | | | |
| **Adres do korespondencji**  *(ulica, numer, kod pocztowy, miejscowość):* | | |  | | | | |
| **NIP***:* | |  | | | **REGON:** | |  |
| **OSOBA DO KONTAKTÓW**  *(imię, nazwisko):* | | | |  | | | |
| **Telefon:** | |  | | | **MAIL:** | |  |
| **KONSORCJUM[[1]](#footnote-1)** *z*  *(Nazwa Partnera;*  *Siedziba – ulica, numer, kod, miejscowość):*  *NIP:*  *REGON:*  *Wypełnić tyle razy, ilu jest konsorcjantów* | | | |  | | | |
| **PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA:**  Oferta dotyczy zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym pn.:  **,,Zakup komory laminarnej”** | | | | | | | |

* + 1. Niniejszym, po zapoznaniu się z ogłoszeniem i treścią SWZ (ze wszystkimi załącznikami, ewentualnymi Informacjami dla Wykonawców), w postępowaniu prowadzonym w trybie podstawowym, oferujemy przedmiot zamówienia, opisany szczegółowo w SWZ i załącznikach do niej za cenę uwzględniającą wszystkie koszty wykonania zamówienia oraz zobowiązujemy się zrealizować w zakresie ustalonym w SWZ, w sposób wskazany w umowie na niżej wymienionych warunkach:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **A** | **CENA OFERTOWA NETTO:** | ………………….…….**PLN** |
| **B** | **Wartość podatku VAT (stawka podatku VAT……%)** | ………………….…….**PLN** |
| **C** | **CENA OFERTOWA BRUTTO:** | ………………….…….**PLN** |
| **D** | **Oferowany termin dostawy:** | ………………….…….  pełne tygodnie od zawarcia umowy |
|  | **Nazwa producenta, typ, model, nr katalogowy oferowanego urządzenia** |  |

**UWAGA!**

**W przypadku nie wskazania (nie zaznaczenia) okresu terminu realizacji przyjmuje się, że Wykonawca oferuje termin realizacji od 6 tygodni ale nie więcej niż 8 tygodni ( od daty zawarcia umowy) przyznając tym samym Wykonawcy 0 pkt.**

* + 1. Oświadczam/y, że jestem/śmy związani ofertą przez okres wskazany w SWZ.
    2. Oświadczam/y, że akceptuję/emy bez zastrzeżeń wzór umowy przedstawiony w SWZ, w przypadku uznania naszej oferty za najkorzystniejszą zobowiązuję/emy się zawrzeć umowę w miejscu i terminie, jakie zostaną wskazane przez Zamawiającego.
    3. Oświadczam/y, że oferuję/emy[[2]](#footnote-2):
* przedmiot zamówienia zgodny z opisem przedmiotu zamówienia i w związku z tym nie przedkładamy dokumentów wskazanych w rozdziale VII pkt III SWZ służących potwierdzeniu równoważności oferowanych przez nas rozwiązań;
* rozwiązania równoważne:
  + - * 1. w zakresie produktów lub usług opisanych przez Zamawiającego w szczególności przez wskazanie znaku towarowego/patentu lub pochodzenia/źródła lub szczególnego procesu:

……………………………………………………………………………….……………………………………………

(należy wskazać produkt lub usługę równoważną do produktu lub usługi opisanej przez Zamawiającego w powyższy sposób).

W związku z tym dołączam/y do Oferty przedmiotowe środki dowodowe, o których mowa w rozdziale VII pkt III SWZ udowadniające, że proponowane rozwiązania w równoważnym stopniu spełniają wymagania określone w opisie przedmiotu zamówienia tj.:

1. …………………………………….
2. …………………………………….
3. …………………………………….
   * + - 1. w zakresie norm, ocen technicznych, specyfikacji technicznych i systemów referencji technicznych……………………………………………………………………………………..

(należy wskazać normy, oceny techniczne, specyfikacje techniczne i systemy referencji technicznych równoważne do wskazanych przez Zamawiającego).

W związku z tym dołączam/y do Oferty przedmiotowe środki dowodowe, o których mowa w rozdziale VII pkt III SWZ udowadniające, że proponowane rozwiązania w równoważnym stopniu spełniają wymagania określone w opisie przedmiotu zamówienia tj.:

1. …………………………………….
2. …………………………………….
3. …………………………………….
   * 1. Zamierzam/y powierzyć podwykonawcom (o ile są znani) następujące części zamówienia:

|  |  |
| --- | --- |
| **Nazwa (firma) i adresy podwykonawców** | **Zakres rzeczowy** |
|  |  |
|  |  |

* + 1. Oświadczam/y[[3]](#footnote-3), że informacje            (*wymienić czego dotyczy)* zawarte   
       w następujących dokumentach/plikach:            *(należy podać nazwę dokumentu/pliku)* stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa zgodnie z definicją zawartą w treści art. 11 ust. 4 ustawy z 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji i nie mogą być udostępniane innym uczestnikom postępowania.

**UZASADNIENIE:**

Jednocześnie informuję/emy, iż wykazanie, że zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa zostały przeze mnie/nas dołączone do Oferty w pliku pn. „……………………..” (Wykonawca informację, iż zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa, wykazuje w ww. dokumencie).

* + 1. Zgodnie z art. 225 ust. 1 uPzp oświadczam/y, że wybór mojej/naszej oferty **będzie / nie będzie[[4]](#footnote-4)** prowadził do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami ustawy o podatku od towarów i usług.
    2. W przypadku, gdy wybór oferty Wykonawcy **będzie prowadzić** do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego Wykonawca wskazuje[[5]](#footnote-5):

1. nazwę (rodzaj) towaru lub usługi, których dostawa lub świadczenie będą prowadziły do powstania obowiązku podatkowego:
2. wartość towaru lub usługi objętego obowiązkiem podatkowym Zamawiającego, bez kwoty podatku:
3. stawkę podatku od towarów i usług, która zgodnie z wiedzą wykonawcy, będzie miała zastosowanie:
   * 1. Oświadczam/y, że jestem/śmy:[[6]](#footnote-6)

**[ ] mikroprzedsiębiorstwem[[7]](#footnote-7)**

**[ ] małe przedsiębiorstwo**

**[ ] średnie przedsiębiorstwa**

**[ ] duże przedsiębiorstwo**

**[ ] jednoosobowa działalność gospodarcza**

**[ ] osoba fizyczna nieprowadząca działalności gospodarczej**

**[ ] inny rodzaj**

* + 1. Oświadczam/y, że podpisuję/my niniejszą ofertę jako osoba/y do tego upoważniona/e.

* + 1. Wraz z Formularzem oferty składam/y dokumenty wymagane w SWZ.
    2. Oświadczam/y, że zapoznałem/liśmy się z treścią klauzuli informacyjnej, o której mowa   
       w rozdziale III SWZ oraz, że wypełniłem/liśmy obowiązki informacyjne przewidziane   
       w art. 13 lub art. 14 RODO[[8]](#footnote-8) wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem/liśmy w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu[[9]](#footnote-9).

**Formularz oferty musi być opatrzony przez osobę/osoby uprawnioną/e do reprezentowania Wykonawcy/Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem zaufanym, lub podpisem osobistym.**

**Dokument należy złożyć wraz z ofertą.**

**Postępowanie nr BZP.2710.71.2022.IWK**

**Załącznik nr 2 do SWZ**

|  |
| --- |
| OŚWIADCZENIE WYKONAWCY/ WYKONAWCY WSPÓLNIE UBIEGAJĄCEGO SIĘ O ZAMÓWIENIE PODMIOTU UDOSTĘPNIAJĄCEGO ZASOBY O NIEPODLEGANIU WYKLUCZENIU I SPEŁNIANIU WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU SKŁADANE NA PODSTAWIE ART. 125 UST. 1 uPzp |

w przypadku wspólnego ubiegania sięo udzielenie zamówienia przez Wykonawców oświadczenie składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie w zakresie, w którym każdy z Wykonawców wykazuje brak podstaw do wykluczenia i spełnianiu warunków udziału w postępowaniu w zakresie, w jakim każdy z Wykonawców wykazuje spełnienie warunków udziału w postępowaniu.

**Wykonawca/Wykonawca wspólnie ubiegający się o zamówienie/Podmiot udostępniający zasoby:**

………………………………………………………………………………………………………………..……………………………..

*(pełna nazwa/firma Wykonawcy, w imieniu którego składane jest oświadczenie, adres)*

*KRS/CEiDG* (w zależności od podmiotu): ………………………………………..……………………………………

reprezentowany przez: ……………………………………………………………………………………………….…………………………………………..……

*(imię, nazwisko, stanowisko/podstawa do reprezentacji)*

Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.:

**,,Zakup komory laminarnej”**

**OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PRZESŁANEK WYKLUCZENIA Z POSTĘPOWANIA PRZEZ WYKONAWCĘ/WYKONAWCĘ WSPÓLNIE UBIEGAJĄCEGO SIĘ O ZAMÓWIENIE**

1. **Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 108 ust. 1 pkt 1-6 uPzp.**
2. **Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie w art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz. U. poz. 835).**

Oświadczam12, że zachodzą w stosunku do mnie podstawy wykluczenia z postępowania na podstawie art. ………………..……… uPzp /ustawy o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (podać mającą zastosowanie podstawę wykluczenia spośród wymienionych powyżej w pkt 1 -2).

Jednocześnie oświadczam, że w związku z ww. okolicznością wymienioną w pkt 1-2 powyżej, na podstawie art. 110 ust. 2 uPzp podjąłem następujące środki naprawcze: …………………………………………………………………………………………………………..

**INFORMACJA O DOKUMENTACH NA POTWIERDZENIE UMOCOWANIA DO DZIAŁANIA W IMIENIU WYKONAWCY ORAZ O PODMIOTOWYCH ŚRODKACH DOWODOWYCH POSIADANYCH PRZEZ ZAMAWIAJĄCEGO LUB MOŻLIWYCH DO UZYSKANIA ZA POMOCĄ BEZPŁATNYCH I OGÓLNODOSTĘPNYCH BAZ DANYCH, W SZCZEGÓLNOŚCI REJESTRÓW PUBLICZNYCH:**

Wskazuję, że dokumenty na potwierdzenie umocowania do działania w imieniu Wykonawcy oraz prawidłowe i aktualne podmiotowe środki dowodowe (jeżeli dotyczy) Zamawiający posiada lub może uzyskać do nich dostęp za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, w szczególności rejestrów publicznych w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne, na podstawie następujących danych:

z bazy danych/rejestrów:

| **Lp.** | **Nazwa oświadczenia lub dokumentu** | **Adres bezpłatnej i ogólnodostępnej bazy danych/rejestru publicznego** | **Dane umożliwiające dostęp do tych środków**  **(nr KRS albo NIP albo REGON itp.)** |
| --- | --- | --- | --- |
|  | KRS |  |  |
| 2 | CEIDG |  |  |
| 3 | [inny] |  |  |

w dyspozycji Zamawiającego*:*

| **Lp.** | **Nazwa oświadczenia lub dokumentu** | **Dane umożliwiające dostęp do tych środków**  **(postępowanie, do którego został złożony podmiotowy środek dowodowy – nazwa, nr sprawy, nr ogłoszenia itp.)** |
| --- | --- | --- |
| 1 |  |  |
| 2 |  |  |

**OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODANYCH INFORMACJI:**

Oświadczam, że wszystkie informacje podane w powyższych oświadczeniach są aktualne na dzień składania ofert i zgodne z prawdą oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji wprowadzenia zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji.

**Oświadczenie musi być opatrzone odpowiednio przez osobę lub osoby uprawnione do reprezentowania Wykonawcy/Wykonawcy wspólnie ubiegającego się o zamówienie kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem zaufanym, lub podpisem osobistym.**

**Oświadczenie należy złożyć wraz z ofertą**

Postępowanie nr **BZP.2710.71.2022.IWK**

**Załącznik nr 3 do SWZ**

# OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA – SPECYFIKACJA TECHNICZNA – Parametry wymagane

Dotyczy postępowania pn.: ,,Zakup komory laminarnej”

Przedmiot zamówienia - dostawa komory z laminarnym z pionowym przepływem powietrza o szerokości blatu roboczego około 1200 mm II kl. bezpieczeństwa (BIOHAZARD)

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| ***Lp.*** | ***Parametr*** | ***Wymagany parametr*** | ***Opis parametru oferowanego*** |
| Wymagania techniczne | | | |
| 1. | Wykonanie | Komora wolnostojąca z podstawą poziomowaną do pracy siedzącej | tak/nie\* |
| 2. | Przepływ powietrza | Laminarny, pionowy | tak/nie\* |
| 3. | System wentylatorów | System posiada konfigurację z dwoma wentylatorami DC:  wentylator nawiewowy i  wentylator wyciągowy.  Wentylatory posiadają możliwość niezależnego automatycznego sterowania oraz kompensacji obciążenia filtra.  **Nie dopuszcza się przepustnicy ręcznej do regulacji równowagi przepływu powietrza** | tak/nie\* |
| 4. | Klasa bezpieczeństwa | II klasa bezpieczeństwa (BIOHAZARD) zgodna z PN-EN 12469lub równoważna | tak/nie\* |
| 5. | Wymiary zewnętrzne szer. x wys. x głęb. (tylko komora, bez podstawy) | Nie większe niż 1300 x 1536 x 800 mm | Wymiary zewnętrzne szer. ………… x wys.………… x głęb……………… |
| 6. | Wymiary komory rob. (szer. x gł. x wys.) | Min. 1200 x 620 x 780 mm | Min. 1200 x 620 x 780 mm |
| 7. | Głośność | do 57 dB(A) | Głośność ………………….dB(A) |
| 8. | Filtry | główny i wylotowy klasy H14 | tak/nie\* |
| 9. | Monitorowane parametry pracy | Kontroler funkcji:  - kolorowy wyświetlacz dotykowy LCD  - zegar czasu rzeczywistego  - rejestruje zdarzenia i umożliwia ich eksport z ostatnich 6 miesięcy w postaci pliku CSV do zewnętrznej pamięci USB.  Monitorowanie i wyświetlanie wartości istotnych parametrów pracy:  - stanu gotowości komory,  - prędkość przepływu powietrza  - stopień zużycia filtrów,  - czas trwania dezynfekcji UV itp. | tak/nie\*  tak/nie\*  tak/nie\*  tak/nie\* |
| 10. | Szyba frontowa | * podnoszona elektrycznie * skośnie położona (min. 10o odchylenia od pionu), * uszczelniana w pozycji opuszczonej * bez ramki na dolnej krawędzi * możliwość odchylenia na sprężynach gazowych przy czyszczeniu * wysokość szczeliny w pozycji roboczej minimum 200 mm | tak/nie\*  tak/nie\*  tak/nie\*  tak/nie\*  tak/nie\*  tak/nie\* |
| 11. | Szyby boczne | szkło bezpieczne, chroniące przed promieniowaniem UV. | tak/nie\* |
| 12. | Blat roboczy | stal nierdzewna klasy 316L, segmentowy, łatwy do demontażu, autoklawowalny. | tak/nie\* |
| 13. | Samouszczelniający przepust w ścianie bocznej do wprowadzenia np. węża próżniowego lub kabla elektrycznego itp. | Przepust samouszczelniający umiejscowiony w ścianie bocznej zabezpieczony lokalnym podciśnieniem przed wyciekiem z lub do komory roboczej | tak/nie\* |
| 14. | Komora robocza | Wykonanie- w całości stal nierdzewna klasy 316L, elektropolerowanej w celu ograniczenia rozpraszających refleksów | tak/nie\* |
| 15. | Oświetlenie wnętrza | LED, min. 920 lx | Oświetlenie wnętrza……., min……….. Ix |
| 16. | Alarm | Optyczny i akustyczny | tak/nie\* |
| 17. | Zasilanie i pobór mocy | 230V / 50Hz, maksimum 160W / <60 W w trybie stand-by | Zasilanie i pobór mocy  ….V/…..Hz |
| Wyposażenie | | | |
| 18. | Zestaw do sterylizacji | Lampy UV-C wbudowane w ściany boczne, zakryte osłoną, układ minimalizujący zjawisko strefy cienia | tak/nie\* |
| 19. | Gniazdo elektryczne | Minimum 2 szt. na ścianie tylnej | Gniazdo elektryczne………..szt. na ścianie………………. |
| 20. | Demontowalne podpórki przedramion | Sztuk 2 | Sztuk…………………. |

**\*zaznaczyć właściwe**

**Dokument musi być opatrzony przez osobę/osoby uprawnioną/e do reprezentowania Wykonawcy/Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem zaufanym, lub podpisem osobistym.**

1. Wypełnić, jeżeli wykonawcy wspólnie ubiegają się o udzielenie zamówienia. [↑](#footnote-ref-1)
2. Zaznaczyć odpowiedni kwadrat [↑](#footnote-ref-2)
3. Wykonawca wypełnia, jeżeli go dotyczy. [↑](#footnote-ref-3)
4. Niewłaściwe skreślić. [↑](#footnote-ref-4)
5. Punkt 1-3 powyżej wypełniają wyłącznie Wykonawcy, których wybór oferty prowadziłby u Zamawiającego do powstania obowiązku podatkowego tzn. kiedy zgodnie z przepisami ustawy o podatku od towarów i usług to nabywca (Zamawiający) będzie zobowiązany do rozliczenia (odprowadzenia) podatku VAT. [↑](#footnote-ref-5)
6. Niewłaściwe skreślić [↑](#footnote-ref-6)
7. Zalecenie Komisji z dnia 6 maja 2003 r. dotyczące definicji mikroprzedsiębiorstw oraz małych i średnich przedsiębiorstw (Dz.U. L 124 z 20.5.2003, s. 36). Te informacje są wymagane wyłącznie do celów statystycznych.

   **Mikroprzedsiębiorstwo:** przedsiębiorstwo, które zatrudnia mniej niż 10 osób i którego roczny obrót lub roczna suma bilansowa nie przekracza 2 milionów EUR.

   **Małe przedsiębiorstwo**: przedsiębiorstwo, które zatrudnia mniej niż 50 osób i którego roczny obrót lub roczna suma bilansowa nie przekracza 10 milionów EUR.

   **Średnie przedsiębiorstwa**: przedsiębiorstwa, które nie są mikroprzedsiębiorstwami ani małymi przedsiębiorstwami i które zatrudniają mniej niż 250 osób i których roczny obrót nie przekracza 50 milionów EUR lub roczna suma bilansowa nie przekracza 43 milionów EUR. [↑](#footnote-ref-7)
8. Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1. [↑](#footnote-ref-8)
9. W przypadku gdy wykonawca nie przekazuje danych osobowych innych niż bezpośrednio jego dotyczących lub zachodzi wyłączenie stosowania obowiązku informacyjnego, stosownie do art. 13 ust. 4 lub art. 14 ust. 5 RODO treści oświadczenia wykonawca nie składa (usunięcie treści oświadczenia np. przez jego wykreślenie). [↑](#footnote-ref-9)