## 1
Załącznik nr 2 do SWZ
Część 1 Podłoża do posiewów krw i innych płynów ustrojowych na 24 miesiące
Lp. | Parametr | Ilość (szt.) | Wielkość opak. | Ilość opakowań (a / b) | Cena za 1 opak netto | Wartość netto (c x d) | VAT % | VAT PLN (e x f) | Wartość brutto (e + g) | Producent | Nazwa i typ | Kraj pochodzenia
| Nazwa odczynnika | a | b | c | d | e | f | g | h | i | j | n
1. | Podłoże do hodowli bakterii tlenowych oraz grzybów drożdżopodobnych z substancją neutralizującą antybiotyki ( dla dorosłych) | a: 2100
2. | Podłoże do hodowli bakterii beztlenowych z substancją neutralizującą antybiotyki ( dla dorosłych)/ Podłoże do hodowli bakterii wewnątrzkomórkowych | a: 2100
3. | Podłoże pediatryczne dohodowli bakterii tlenowych oraz grzybów drożdżopodobnych z substancją neutralizującą antybiotyki | a: 600
4. | Gotowy, certyfikowany suplement wzbogacający dla drobnoustrojów wymagających lub do hodowanych z płynów innych niż krew | a: dla 80 oznaczeń
MATERIAŁY ZUŻYWALNE | bar: a to n
1. | Igły do przesiewania butelek pozytywnych na podłoża stałe | a: 600
| RAZEM | - | - | - | - |  | 0 |  |  | - | - | -
Podłoża do hodowli drobnoustrojów z krwi i płynów ustrojowych stosowane wraz z aparatem, dzierżawa aparatu do monitorowania posiewów krwi i innych jałowych płynów ustrojowych
WYMOGI GRANICZNE DLA PODŁOŻY DO HODOWLI DROBNOUSTROJÓW Z KRWI I PŁYNÓW USTROJOWYCH STOSOWANYCH WRAZ Z APARATEM
L.p | Parametry graniczne | i: Potwierdzenie spełnienia Wymogów
1 | Termin ważności butelek z podłożem hodowlanym: minimum 6 miesięcy (od daty dostarczenia użytkownikowi) | i: TAK/NIE
2 | Wielkość opakowania: 50 butelek | i: TAK/NIE
3 | Butelki wykonane z trwałego plastiku (odporne na stłuczenia) | i: TAK/NIE
4 | Wymagana pokojowa temperatura przechowywania jałowych butelek | i: TAK/NIE
5 | Butelki pełnią funkcję podłoży transportowo-hodowlanych dla badanych próbek krwi i innych jałowych płynów ustrojowych | i: TAK/NIE
6 | Podłoża umożliwiają prowadzenie hodowli w warunkach tlenowych i beztlenowych krwi oraz innych jałowych płynów ustrojowych; potwierdzone przez producenta instrukcją/ materiałami używania w języku polskim | i: TAK/NIE
7 | Podłoża umożliwiają hodowlę i detekcję wzrostu drobnoustrojów sfagocytowanych | i: TAK/NIE
8 | Możliwość hodowli bakterii tlenowych i grzybów drożdżopodobnych w jednym podłożu | i: TAK/NIE
9 | Butelki odpowiednio oznakowane ( charakterystycznie dla rodzaju podłoża ). Etykieta zawiera: kod kreskowy, nazwę podłoża, nr serii, datę ważności, temperaturę przechowywania, pole do opisu pacjenta i próbki | i: TAK/NIE
10 | Karty charakterystyki dla zamawianych butelek w języku polskim | i: TAK/NIE
11 | Certyfikat Kontroli Jakości dołączony dla każdego rodzaju podłoży przy każdej dostawie lub udostępnienie przez Wykonawcę strony internetowej, z której Zamawiający będzie mógł samodzielnie w prosty sposób pobrać certyfikaty jakości dla określnego numeru katalogowego oraz nr LOT | i: TAK/NIE
12 | Możliwość stosowania certyfikowanych suplementów dla organizmów wymagających lub hodowanych z płynów innych niz krew. Suplement posiadajacy odpowiednie certyfikaty. | i: TAK/NIE
13 | Suplement oznakowanie CE IVD zgodnie z Dyrektywą 98/79/EC dla wyrobów medycznych do diagnostyki in-vitro | i: TAK/NIE
14 | Suplement zwalidowany przez producenta z oferowanymi podłożami | i: TAK/NIE
2. Dzierżawa - 24 miesiące
Lp. | Dzierżawa | Ilość miesięcy | Cena netto za 1 miesiąc | Wartość netto (a x b) | stawka podatku VAT % | Wartość VAT ( c x d) | Wartość brutto (c + e ) | Producent | Nazwa i typ | Kraj pochodzenia | rok produkcji
|  | a | b | c | d | e | f | g | h | i | j
1. | aparat do monitorowania | a: 24
WYMOGI GRANICZNE DLA APARATU DO MONITOROWANIA POSIEWÓW KRWI I INNYCH JAŁOWYCH PŁYNÓW USTROJOWYCH
L.p | Parametry graniczne | i: Potwierdzenie spełnienia Wymogów
1 | Aparat -nowy lub rok produkcji nie starszy niż 2019 r. po pełnym przeglądzie serwisowym | i: TAK/NIE
2 | Pojemność aparatu: 80 miejsc inkubacyjno-pomiarowych z możliwością rozbudowania o dodatkowy moduł (do 120 miejsc) zintegrowany z jednym systemem komputerowym | i: TAK/NIE
3 | Automatyczny ,kompaktowy system do detekcji drobnoustrojów we krwi i innych jałowych płynach ustrojowych, wyposażony w: czytnik kodów kreskowych, system zasilania awaryjnego UPS | i: TAK/NIE
4 | Zintegrowany system do monitorowania posiewów z komputerem, z oprogramowaniem w wersji graficznej (ikony ) | i: TAK/NIE
5 | Inkubacja butelek i detekcja drobnoustrojów w jednym aparacie | i: TAK/NIE
6 | Automatyczna kalibracja i kontrola jakości każdej komory pomiarowej | i: TAK/NIE
7 | Posiadanie zwalidowanej, zgodnej z EUCAST, procedury wykonywania lekowrażliwości bezpośrednio z dodatniej próbki (RAST – rapid antimicrobial susceptibility testing) | i: TAK/NIE
8 | Wprowadzanie próbek do aparatu przez skanowanie kodu kreskowego identyfikującego butelkę (dostępna opcja wprowadzania butelek z uszkodzonym kodem kreskowym). | i: TAK/NIE
9 | Możliwość ustalenia czasu inkubacji przez użytkownika dla indywidualnych butelek hodowlanych | i: TAK/NIE
10 | Zachowanie ciągłości pomiarów oraz utrzymywanie stabilnej temperatury. Nieinwazyjny sposób pomiaru, odczyt badanych próbek w aparacie oparty o fluorescencyjną metodę detekcji prowadzoną poprzez system fotodetektorów w odstepach czasu min. co 10 min. | i: TAK/NIE
11 | Natychmiastowe powiadomienie użytkownika o wynikach monitorowania poprzez alarm wizualny i dźwiękowy (próba dodatnia) | i: TAK/NIE
12 | Sygnalizacja wzrostu w anonimowej butelce | i: TAK/NIE
13 | Rejestracja w aparacie i podgląd danych dotyczących inkubowanych butelek | i: TAK/NIE
14 | Zabezpieczenie danych dotyczących badanych próbek( możliwość zgrywania na zewnętrzny nośnik pamięci) | i: TAK/NIE
15 | Aparat i podłoża do hodowli drobnoustrojów z krwi i płynów ustrojowych – wyłącznie od jednego producenta | i: TAK/NIE
16 | Oferent zapewnia bezpłatne szkolenie personelu (jedno na czas trwania umowy) z zakresu obsługi zainstalowanego systemu oraz technik pobierania materiału z zastosowaniem podłóż i ich możliwości hodowlanych oraz drugie szkolenie dla jednej osoby ( raz w roku) dotyczące diagnostyki mikrobiologicznej /zakażeń szpitalnych w miejscu podanym przez zamawiającego | i: TAK/NIE
17 | Oferent zapewnia autoryzowany serwis producenta oraz aparat zastępczy w przypadku awarii trwającej dłużej niż 5 dni | i: TAK/NIE
18 | Instrukcja obsługi aparatu w języku polskim wraz z dostawą aparatu | i: TAK/NIE