## .
Modyfikacja nr 2 z dn. 04.08.2023 r. / Załącznik nr 3 do SWZ – Opis przedmiotu zamówienia
na Zakup zestawu laparoskopowego wraz z montażem i uruchomieniem / Na potrzeby ,,Pro-Medica’’ w Ełku Sp. z o.o. / Znak sprawy: 2851/2023
w ramach realizacji projektu pn. ,,Doposażenie Szpitala „Pro-Medica” w Ełku Sp. z o.o. Celem wzmocnienia systemu ochrony zdrowia” RPWM.13.02.00-28-0018/22-00 dofinansowanego ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
		Podać:
Rok produkcji:
Zestaw laparoskopowy z zielenią indocyjaninową – 1 kpl. posiadający, co najmniej następujące parametry:		Poniżej podać deklarację oferowanych / parametrów/wartości obligatoryjnych wraz z nazwą produktu (jeśli produkt posiada nazwę)
1	Kompaktowa głowica kamery 100% 4K wraz z procesorem umożliwiającym wizualizację kątową i sterownikiem
2	Wielospecjalistyczny procesor obrazu wideo 4K z możliwością rozszerzenia o tryby 3D/IR/BL. / Prosta aktualizacja oprogramowania za pomocą pamięci USB oferująca dostęp do zaawansowanych trybów obrazowania 3D, IR i BL. / Możliwość obrazowania optyczno-cyfrowego we współpracy z dedykowanym endoskopem kompatybilnym z funkcją obrazowania optyczno-cyfrowego. / Tryb obrazowania NBI / Tryb obrazowania w podczerwieni / Port pamięci przenośnej do podłączenia pamięci zewnętrznej typu Flash.
3	Pakiet aktualizacyjny IR do procesora wideo 4K. Do aktywacji funkcji obrazowania podczerwieni.
4	Kompatybilne źródło światła LED do obrazowania IR w kolorze. / Kompatybilne z procesorem 4K – w zestawie przewód komunikacyjny. Zgodne z trybem obserwacji w wąskim paśmie światła, zgodne z trybem obserwacji yellow i enhance (YE), wzmocnienie koloru żółtego podczas obserwacji w świetle białym(WLI). Procesor wraz z oprogramowaniem, pakietem aktualizacyjnym i licencją wyposażony w funkcje obrazowania w podczerwieni IR, obrazowanie wykorzystujące światło podczerwone.
5	2 kompatybilne monitory medyczne z rozdzielczością 32”
6	Insufflator z możliwością pracy w małych objętościach
7	Kompatybilne kable i przewody komunikacyjne
8	2x Zestaw drenów wielorazowych do insuflacji
9	2x Zestaw drenów wielorazowych do oddymiania
10	2 x Optyka laparoskopowa IR śr. 10 mm, 30 stopni, dł robocza 32 cm, +/-5 %
11	2 x Optyka, 10 mm, 30 stopni, dł. robocza 45 cm, +/-5 %
12	Sterylny filtr do insuflacji
13	2x Pojemnik do sterylizacji optyk
14	3x Światłowód kompatybilny ze źródłem światła 3 m
15	Laparoskopowa pompa ssąco-płucząca, płukanie 2-3 l/min, ssanie 40-70 kPa
16	2x Wielorazowy dren płuczący do pompy
17	3 kompletne narzędzia – kleszczyki okienkowe typu Johann lub równoważne / 5mm średnicy, dł. 31-33 cm, długość szczęk 20-22 mm, bez zamka, nie konieczny wkład monopolarny
18	1 kompletne narzędzie – kleszczyki okienkowe typu Johann lub równoważne / 5mm średnicy, dł. 39-46 cm, długość szczęk 20-22 mm, bez zamka, nie konieczny wkład monopolarny
19	Zestaw laparoskopowy musi umożliwiać zapisanie obrazu video na zewnętrznym nośniku danych np. na dysku zewnętrznym, pendrive bądź karcie pamięci.
Wykonawca zobowiązany jest do montażu, instalacji i prawidłowego uruchomienia powyższego zestawu w miejscu wskazanym przez Zamawiającego. Wykonanie przez Wykonawcę powyższych czynności musi umożliwić personelowi Zamawiającego pracę bez konieczności ponoszenia przez Zamawiającego dodatkowych kosztów związanych z montażem, instalacją i uruchomieniem zestawu laparoskopowego.