## zadanie nr 2
Załącznik nr 3 do SWZ
Załącznik nr 1 do umowy nr NZ.261.67.2.2023
Formularz cenowo - techniczny zadania nr 2
1. Przedmiotem zamówienia są sukcesywne dostawy do siedziby zmawiającego spirali embolizacyjnych, cewników aspiracyjnych i prowadzących, mikroprowadników, stentów naczyniowych i modelujących, systemy do trombektomii i trombolizy, zwanych dalej wyrobami. 2. Wykonawca zobowiązuje się w ramach przemiotu umowy i jego cenie: 1) utworzyć w Pracowni Radiologii Zabiegowej Zamawiającego bank depozytowy wyrobów w pełnym asortymencie i zakresie wymaganych rozmiarów (poz. 1-19), 2) uzupełniać bank depozytowy niezwłocznie w terminie do …. dni roboczych od dnia otrzymania przez Wykonawcę raportu implantacji przesłanego za pośrednictwem faksu na nr …………. lub pocztą elektroniczna na adres ……………………………… . 3. Wykonawca gwarantuje, że wyroby objęte przedmiotem zamówienia spełniać będą wszystkie – wskazane w niniejszym załączniku - wymagania eksploatacyjno -techniczne i jakościowe. 4. Wykonawca oświadcza, że dostarczane zamawiającemu wyroby spełniać będą właściwe, ustalone w obowiązujących przepisach prawa wymagania odnośnie dopuszczenia do użytkowania przedmiotowych wyrobów w polskich zakładach opieki zdrowotnej. 5. Dostarczane zamawiającemu poszczególne wyroby powinny znajdować się w trwałych – odpornych na uszkodzenia mechaniczne oraz zabezpieczonych przed działaniem szkodliwych czynników zewnętrznych – opakowaniach, na których umieszczona będzie informacja zawierająca, co najmniej następujące dane: - nazwa wyrobu, nazwa producenta, - kod partii lub serii wyrobu, - oznaczenie daty, przed upływem której wyrób może być używany bezpiecznie, wyrażonej w latach i miesiącach, - oznakowanie CE, - inne oznaczenia i informacje wymagane na podstawie odrębnych przepisów. Uwaga: Okres ważności wyrobów powinien wynosić minimum 12 miesięcy od dnia dostawy do siedziby zamawiającego. 6. Wykonawca zapewnia, że na potwierdzenie stanu faktycznego, o którym mowa w pkt. 3 i 4 posiada stosowne dokumenty, które zostaną niezwłocznie przekazane zamawiającemu, na jego pisemny wniosek na etapie realizacji zamówienia. 7. Wykonawca oferuje realizację niniejszego zadania zgodnie z następującą kalkulacją:
Lp. | Przedmiot zamówienia | Jednostka miary | Ilość | Cena jednostkowa netto | Wartość netto 6= 4 x 5 | Stawka VAT % | Cena jednostkowa brutto 8=9/4 | Wartość brutto 9 = 6+7 | PRODUCENT/ Nazwa własna lub inne określenie identyfikujące wyrób w sposób jednoznaczny, np. numer katalogowy
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
1. | Spirale embolizacyjne platynowe - • odczepiane elektromechanicznie ze wskaźnikami wizualnymi • proksymalny marker na popychaczu • spirale z możliwością repozycjonowania wewnątrz worka tętniaka • spirale o średnicy pierwotnego zwoju: 0,010; 0,018’’ • spirale o różnych kształtach i stopniu sztywności: 3D, Helical, Soft, Regular, • kompatybilna z mikrocewnikiem 0,0165” • spirale o szerokim zakresie średnic: 1- 24 mm oraz szerokim zakresie długości: 1-68 cm | szt. | 40 |  | 0 |  | 0 | 0
3. | System odczepiania elektromechaniczny kompatybilny z oferowanymi spiralami • wskaźniki dźwiękowe i wizualne (zielona/czerwona dioda) • zawiera niezależne źródło zasilania • odczepianie spirali przy pomocy jednego przycisku poniżej 3 sekund • sterylny, jednorazowego użytku | szt. | 30 |  | 0 |  | 0 | 0
4. | Cewnik prowadzący do zabiegów neuroradiologicznych Zestaw składający się z: • Część zewnętrzna – cewnik prowadzący • Część wewnętrzna – cewnik wewnętrzny Cewnik prowadzący • cewnik zbrojony (braiding) • średnica zewnętrzna 5 F/6F • średnica wewnętrzna 0,059” / 0,071” • długość 95cm • dystalna końcówka 7 cm - miękka - bez zbrojenia • kształt końcówki: prosty/MP2 • pokrycie PTFE w wewnętrznej części cewnika Cewnik wewnętrzny • zbrojenie drutem stalowym w części proksymalnej na dł. 102cm • średnica zewnętrzna 4F/5F • średnica wewnętrzna 0,041” / 0,048” • długość 117cm • dystalna końcówka 15 cm bez zbrojenia • kształt końcówki: VTR/JB2/SIM2 • pokrycie hydrofilne na długości 15 cm • wytrzymałość ciśnieniowa 4F- 750 PSI, 5F - 1000 PSI | szt. | 10 |  | 0 |  | 0 | 0
5. | Mikrocewnik do zabiegów neuroradiologicznych • do zabiegów w naczyniach ukł. nerwowego, wieńcowych, obwodowych • Długości cewnika: 150, 156 i 167 cm • 2 markery platynowe dla dł. 150 i 156 cm; 1 marker dla dł. 167cm • cewnik zbrojony - w części proksymalnej oplot a w części dystalnej spirala, zbudowany z 7 segmentów dla dł. 150 cm • cewnik podwójnie zbrojony na całej długości – zbudowany z 8 segmentów dla dł. 156 cm • pokrycie hydrofilne na długości 100 cm dla dł. 150 cm • pokrycie hydrofilne na długości 110 cm dla dł. 156 cm • krzywizny: prosta, 45⁰, 90◦, J • kompatybilny z DMSO • Dostępne średnice zewnętrzne proksymalnie/dystalnie : 2.4F/1.7F; 2.5F/2.0F; 3.1F/2.6F | szt. | 40 |  | 0 |  | 0 | 0
6. | Mikroprowadnik do zabiegów neuroradiologicznych • średnica zewnętrzna prowadnika: dystalna 0,012”, proksymalna 0,014” • kształtowalny tip o dł. 1,4cm • hybrydowa technologia - nitinol / stal nierdzewna • część dystalna pokryta na dł. 40 cm wytrzymałym hydrofilnym polimerem • część proksymalna szaftu zakończona końcówką dokującą umożliwiającą przedłużenie prowadnika do dł 313 cm • długość całkowita 200cm | szt. | 40 |  | 0 |  | 0 | 0
7. | Mikroprowadnik do zabiegów neuroradiologicznych • Prowadnik o budowie hybrydowej • Prowadnik o średnicy 0.007’’ w części dystalnej oraz 0.014’’ w części proksymalnej • Rdzeń prowadnika w części dystalnej wykonany z nitynolu w części proksymalnej wykonany ze stali • Prowadnik o długości 210 cm • Kształtowalna końcówka prowadnika o długości 1,4 cm • Pokrycie hydrofilne na długości 158 cm | szt. | 2 |  | 0 |  | 0 | 0
8. | Cewnik balonowy • cewnik balonowy przeznaczony do okluzji naczyń krwionośnych obwodowych i mózgowych, • szaft balonu o budowie 2 kanałowej: 1 kanał dla prowadnika, 2 kanał do inflacji i deflacji balonu • kompatybilny z prowadnikiem 0,014” • pokrycie hydrofilne na balonie • kompatybilny z DMSO • miękka końcówka dystalna o długości 5 mm • średnica robocza balonu 2-6 mm • średnica zewnętrzna szaftu w części dystalnej: 2,1F i w części proksymalnej 2,8 F | szt. | 6 |  | 0 |  | 0 | 0
9. | Cewnik balonowy • balon okluzyjny • szaft balonu: średnica zewnętrzna części proksymalnej: 2.8 F; średnica zewnętrzna części dystalnej: 1.6 F • szaft balonu: średnica wewnętrzna części proksymalnej: 0.015”; średnica wewnętrzna części dystalnej: 0.010” • długość robocza cewnika: 165 cm • szaft balonu o budowie 2 kanałowej • kompatybilny z DMSO • pokrycie hydrofilne poprawiające nawigację w krętych naczyniach • średnica balonu: 2.2 mm • długość balonu: 9 mm • średnica robocza balonu: 1.7-2.7 mm • długość tipu: 2.5 mm • kompatybilny z prowadnikiem 0.008” • wytrzymałość ciśnieniowa kanału prowadnika -700 psi • przybliżona objętość wstępnego wypełnienia całego kanału prowadnika - 0,44ml | szt. | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
10. | Stent modelujący, przekierowujący przepływ w naczyniu z tętniakiem • Implant składający się z dwóch połączonych współosiowo stentów nitinolowych - na zewnątrz 16 drutów a w środku gęsta siatka z 36 lub 48 drutów • Implant jest samorozprężalnym podwójnym stentem niklowo-tytanowym • po 4 markery w części proksymalnej i dystalnej i wplecione 2 tantalowe nici cieniujące wewnątrz struktury plecionki stentu dla lepszej widoczności w skopii • pokrycie ściany naczynia metalem min. 28% max. 44% • kompatybilny z mikrocewnikiem o średnicy 0.021” lub 0.027’’. • średnica stentu: 2,5, 3.0, 3.5, 4.0, 4.5, 5.0, 5.5mm • długość robocza stentu 7 do 56 mm • długość całkowita stentu 13 do 62 mm • długość flar: max. 3mm • odwracalność do max. 50% rozwinięcia stentu • popychacz - wykonany z nitinolu lub stali nierdzewnej • dostępny stent z pokryciem amfifilowym | szt. | 8 |  | 0 |  | 0 | 0
11. | Wewnątrzczaszkowy stent naczyniowy do zabiegów embolizacji tętniaków Implant • stent pleciony z 12 lub 16 drutów wykonanych z nitinolu, dostępny stent wykonany z nitinolu z platynowym rdzeniem • konstrukcja zamkniętokomórkowa • flary na obu końcach stentu: 3 lub 4 • długość flarów min. 0,5 mm, max. 2,5 mm • 3 lub 4 markery tantalowe w części proksymalnej i dystalnej • posiada wplecione 2 nici tantalowe, cieniujące wewnątrz struktury plecionki stentu dla lepszej widoczności w skopii • pokrycie metalem naczynia max. 29% • skracalność min. 35% max. 60% System dostawczy (popychacz) implantu • rdzeń popychacza wykonany ze stali nierdzewnej lub nitinolu lub hybrydowy nitinolowo-stalowy • materiał radiocieniującej końcówki dystalnej - platyna • długość dystalnej końcówki popychacza widocznej w skopii min. 5mm max.10 mm • marker typu flurosafe* umieszczony 148 cm od dystalnej końcówki • kompatybilny z mikrocewnikiem o średnicy wewnętrznej 0,017” lub 0,021’’ • możliwość wycofania do momentu, kiedy minimum 3 mm nierozprężonego stentu pozostaje w mikrocewniku | szt. | 10 |  | 0 |  | 0 | 0
12. | Cewnik prowadzący do zabiegów neuroradriologicznych/ cewnik prowadzący dostępu dystalnego do naczyń mózgowych • cewnik do zabiegów w diagnostycznych i terapeutycznych, do aspiracji skrzepów i zatorów z układzie tętniczym naczyń mózgowych i obwodowych • cewnik zbrojony na całej długości hybrydowo (spiralny oplot i plecione wzmocnienie) • atraumatyczny dystalny segment kształtowalny nad parą wodną • marker cieniujący na dystalnym odcinku • dostępna długość dystalnej końcówki 17 cm lub 19 cm • dostępne rozmiary cewnika 5F, 6F • dostępne długości cewnika dla 5F: 105 cm, 115 cm i 125 cm; dla 6F: 115 cm, 125 cm, 131 cm | szt. | 15 |  | 0 |  | 0 | 0
13. | Mikrocewnik ułatwiający nawigowanie cewnikiem pośrednim • Cewnik zbrojony z segmentem o zwiększonej średnicy zewnętrznej do 5.1F na długości 1,1 cm • Trzy platynowe markery umożliwiające pozycjonowanie • Średnica wewnętrzna cewnika 0.021", średnica zewnętrzna dystalnie/proksymalnie 2.0F/2,5F • Długość cewnika 160 cm • Długość końcówki 1,5 cm | szt. | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
14. | Protekcja dystalna do zabiewgów angioplastyki tt. szyjnych •Protekcja dystalna w formie koncentrycznego filtra nakładanego na prowadnik 0.014” •Filtr wykonany z nitynolu •System posiada tantalowe markery •Zakres średnic filtra 3-6,5mm | szt. | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
15. | System do trombektomii mechanicznej typu stentretriever • system zbudowany z połączonych ze sobą klatek - segmentów z markerami pomiędzy każdą z klatek. • system zamocowany na popychaczu z cieniującą końcówką w obrazie rtg • średnica sfer od 3 – 6 mm, • ilość sfer w jednym systemie od 3 – 5 • długość robocza 15 – 44 mm w zależności od ilości sfer w jednym systemie • długość systemu popychacza 203 cm • długość końcówki cieniującej 5 mm • kompatybilny z mikrocewnikiem 0,017’’ | szt. | 2 |  | 0 |  | 0 | 0
16. | System wewnątrzworkowy do embolizacji tętniaków naczyń mózgowych • przestrzenny koszyk z nici nitynolowych w technologii DFT • 2 kształty koszyka • średnice i wysokości implantu 3-11 mm i 2-9 mm • średnice i wysokości implantu 4-11 mm i 2.6-9.6 mm • koszyk odczepiany elektrotermicznie za pomocą odpalarki • popychacz ze stali nierdzewnej | szt. | 7 |  | 0 |  | 0 | 0
17. | System odczepiania kompatybilny z wewnątrzworkowym systemem embolizacji. | szt. | 8 |  | 0 |  | 0 | 0
18. | Mikrocewnik • Cewnik przeznaczony do wprowadzania urządzeń interwencyjnych infuzji środków diagnostycznych (kontrast), układu nerwowego, obwodowego i wieńcowego, kompatybilmy z wewnątrzworkowym systemem embolizacji. • wewnętrzna powierzchnia pokryta PTFE • powłoka hydrofilna na dystalnych 100 cm • proksymalny koniec cewnika ze złączką luer lock • możliwa kontrola fuloroskopowa podczas zabiegu, dzięki paskom znaczników • miękki tip • kształt końcówki: prosta, 45⁰ pre-shape, 90⁰ pre-shape • długości cewnika: 154 cm i 133 cm • 0,021- średnice zewnętrzne proksymalne/dystalne: 2.8F/2.5F • 0,027- średnice zewnętrzne proksymalne/dystalne: 3.2F/3.0F • 0,033- średnice zewnętrzne proksymalne/dystalne: 3.8F/3.4F | szt. | 2 |  | 0 |  | 0 | 0
|  |  |  | RAZEM : | 0 |  |  | 0