Przedmiot zamówienia

Dotyczy części 1 przedmiotu zamówienia

# Opis i przeznaczenie.

W skład zestawów ratownictwa taktycznego wchodzą:

- Plecak Ratownika-Sanitariusza (PRS)

- Plecak Ratownika Medycznego (PRM)

- Torba Lekarza (TL)

Zestaw Plecak Ratownika-Sanitariusza (PRS) stanowi wyposażenie żołnierza ratownika sanitariusza, zestaw Plecak Ratownika Medycznego (PRM) – żołnierza ratownika medycznego. Zestaw Torba Lekarza (TL) stanowi wyposażenie lekarza wojskowego. Zestaw Zestawy są przeznaczone do ochrony życia i zdrowia w warunkach pola walki, jak również poza polem walki. Zestawy składają się z wyposażenia niezbędnego do udzielania pierwszej pomocy medycznej, w szczególności w zakresie ochrony dla trzech podstawowych zagrożeń pola walki.

Skład medycznych zestawów ratownictwa taktycznego opracowany został na podstawie wytycznych TC3 (Tactical Combat Casualty Care) – Opieka medyczna nad poszkodowanym 
w warunkach bojowych oraz jest zgodny z porozumieniem standaryzacyjnym STANG 2126 (Medyczne zestawy pierwszej pomocy). Ponadto skład wyposażenia zestawów PRS i PRM jest zgodny z przepisami Ustawy o Państwowym Ratownictwie Medycznym oraz Rozporządzeniem Ministra Zdrowia w sprawie szczegółowego zakresu medycznych czynności ratunkowych, które mogą być podejmowane przez ratownika medycznego.

- Wymagania taktyczno-techniczne dla zestawów ratownictwa taktycznego:

  - Plecak Ratownika-Sanitariusza (PRS)

Opatrunek indywidualny:

- Zastosowanie: tamowanie krwotoków i opatrywanie ran.

- Forma opatrunku:

- elastyczny bandaż o szerokości 10-15 cm;

- wyposażony w jeden (nieruchomy) lub dwa tampony/kompresy (nieruchomy 
i ruchomy);

- wyposażony w element z tworzywa sztucznego zamocowany do bandaża ułatwiający zakładanie opatrunku jedną ręką, zmianę kierunku bandażowania oraz pełniący funkcję bezpośredniego ucisku na ranę po założeniu opatrunku;

- wyposażony w zapinkę z tworzywa sztucznego uniemożliwiającą przypadkowe rozwinięcie bandaża w czasie bandażowania (tasmy samozaczepne lub przeszycie).

Dopuszczalny jest opatrunek:

- elastyczny bandaż o szerokości 10 cm ±10%;

- wyposażony w jeden (nieruchomy) tampon/kompres w formie kieszeni, wewnątrz której znajduje się gaza wypełniająca oraz plastikowa folia;

- gaza wypełniająca o wysokiej chłonności, może służyć do dodatkowego zaopatrzenia rany postrzałowej;

- plastikowa folia może służyć m.in. jako opatrunek okluzyjny na rany postrzałowe klatki piersiowej;

- wyposażony w element z tworzywa sztucznego zamocowany do bandaża pełniący funkcję bezpośredniego ucisku na ranę po założeniu opatrunku;

- wyposażony w zapinkę z tworzywa sztucznego uniemożliwiającą przypadkowe rozwinięcie bandaża oraz taśmy samozaczepne – haczyk („rzep”) umieszczone na bandażu uniemożliwiające przypadkowe rozwinięcie bandaża oraz stabilizujące założony opatrunek

- Bandaż koloru zielonego, oliwkowego, szarego lub piaskowego. Tampon/kompres 
w kolorze białym.

- Opatrunek sterylny.

- Opatrunek zwinięty w rolkę w opakowaniu.

- Opakowanie wodoodporne, podciśnieniowe, łatwe do otwierania (posiadające nacięcia ułatwiające otwieranie).

- Opakowanie w ciemnym kolorze: zielonym, oliwkowym, brązowym lub szarym.

- Instrukcja stosowania w języku polskim lub  piktogramy użycia na opakowaniu.

- Okres ważności minimum 5 lat.

Opatrunek hemostatyczny:

- Zastosowanie: tamowanie zagrażających życiu krwotoków o średniej i dużej intensywności krwawienia, w szczególności z ran głębokich i krwotoków tętniczych przez żołnierzy przeszkolonych w zakresie udzielania pierwszej pomocy według procedur ratownictwa w warunkach taktycznych określonych 
w aktualnych wytycznych TCCC.

- Wysoka efektywność hemostatyczna.

- Natychmiastowa gotowość do użycia.

- Bezpieczeństwo stosowania:

- brak efektów ubocznych występujących przy stosowaniu zagrażających zdrowiu 
(w szczególności brak lub ograniczona reakcja egzotermiczna);

- środek hemostatyczny opatrunku nie jest wchłaniany przez organizm;

- łatwy do usunięcia (opatrunek nie przykleja się do rany).

- Forma opatrunku: nierozpuszczalna gaza z dodatkiem niezbędnej ilości środka hemostatycznego (tj. chitosan, zeolit, kaolin), szerokość 6÷10 cm i długość 3÷4 m. Dopuszczalna jest długość gazy minimum 100 cm z dodatkiem środka hemostatycznego w ilości minimum 8 g.

- Opatrunek sterylny.

- Opatrunek złożony w formie „Z” w opakowaniu.

- Opakowanie wodoodporne, łatwe do otwierania (posiadające nacięcia ułatwiające otwieranie). Preferowane jest opakowanie podciśnieniowe.

- Opakowanie w ciemnym kolorze: zielonym, oliwkowym, brązowym lub szarym.

- Przechowywanie: nie wymaga specjalnych warunków przechowywania, utrzymywana jest stabilność fizykochemiczna w różnych warunkach atmosferycznych.

- Rekomendacja CoTCCC (Komitetu Tactical Combat Casaulty Care).

- Instrukcja stosowania w języku polskim lub piktogramy użycia na opakowaniu.

- Okres ważności minimum 5 lat

Opaska zaciskowa (staza taktyczna):

- Zastosowanie: zaopatrzenie (zabezpieczenie) kończyn (górnych i dolnych)w przypadku amputacji urazowych lub silnych krwotoków tętniczych w celu zatrzymania krwotoku przez żołnierzy przeszkolonych w zakresie udzielania pierwszej pomocy według procedur ratownictwa w warunkach taktycznych określonych w aktualnych wytycznych TCCC.

- Konstrukcja opaski zaciskowej:

- jednoczęściowa;

- umożliwiająca założenie jedną ręką na każdej kończynie, w szczególności w ramach samopomocy przez poszkodowanego;

- system naciągowy opaski składa się z paska okalającego kończynę oraz obrotowego elementu z tworzywa sztucznego lub metalu typu kołowrót 
z możliwością płynnej regulacji siły naciągu oraz możliwością blokowania kołowrotu (po zaciśnięciu opaski),

- bezgłośna praca mechanizmu naciągowego;

- zapinanie opaski realizowane za pomocą taśmy samozaczepnej typu „rzep” lub przy pomocy metalowego elementu blokującego (zaczepu);

- opaska wyposażona w mechanizm lub element konstrukcyjny zabezpieczający opaskę przed przypadkowym rozpięciem lub poluzowaniem naciągu;

- szerokość taśmy uciskającej kończynę min 3 cm;

- kolor czarny lub ciemnozielony. Dopuszcza się wstawki innego koloru np. miejsce do zapisania godziny założenia, etykieta itp.

- Opakowanie łatwe do otwierania, umożliwiające wyjęcie opaski z opakowania jedną ręką.

- Możliwość noszenia opaski bez opakowania na zewnątrz oporządzenia żołnierza (wysoka odporność na różne warunki atmosferyczne).

- Instrukcja stosowania w języku polskim lub piktogramy użycia naniesiona na opakowaniu lub umieszczona wewnątrz lub na zewnątrz opakowania.

- W przypadku określonej daty ważności okres ważności minimum 5 lat. Dopuszczalne jest zaoferowanie opaski zaciskowej (stazy taktycznej) bez określonej daty ważności.

- Rekomendacja CoTCCC (Komitetu Tactical Combat Casaulty Care).

Opatrunek brzuszny:

- Zastosowanie: tamowanie krwotoków i opatrywanie ran w obrębie jamy brzusznej

- Konstrukcja opatrunku:

- elastyczny bandaż wyposażony w tampon,

- bandaż koloru zielonego, oliwkowego, szarego lub piaskowego,

- tampon powleczony z jednej strony materiałem zapobiegającym przywieraniu, 
a z drugiej materiałem przeciwdziałającym wysychaniu opatrywanego miejsca, dopuszczalne jest inne równoważne rozwiązanie w tym zakresie,

- tampon o wymiarach 30-50 x 30-50 cm.

- Opatrunek sterylny, w hermetycznym, próżniowym opakowaniu.

- Opakowanie w ciemnym kolorze: zielonym, oliwkowym, brązowym, khaki, piaskowym lub szarym.

- Instrukcja stosowania w języku polskim na opakowaniu lub piktogramy użycia na opakowaniu

- Okres ważności minimum 5 lat

Gaza wypełniająca:

- Zastosowanie: zaopatrzenie rany poprzez wypełnienie rany gazą i tamowanie krwotoku przez wywieranie ucisku.

- Gaza w kolorze białym, 100% bawełny, o wysokiej chłonności.

- Gaza sterylna.

- Wymiary gazy muszą być dostosowane do jej przeznaczenia, tj. takie wypełnienie rany gazą, żeby pod wpływem wywieranego ucisku zatamować krwotok.

- Klasa wyrobu medycznego 2A, zaopatrywanie i wypełnianie ran głębokich.

- Gaza zwinięta w rolkę lub złożona w formie „Z” w opakowaniu.

- Opakowanie wodoodporne, podciśnieniowe, łatwe do otwierania (posiadające nacięcia ułatwiające otwieranie).

- Okres ważności minimum 5 lat

Opatrunek na rany penetracyjne klatki piersiowej:

- Zastosowanie: zaopatrzenie ran penetracyjnych (w tym postrzałowych) klatki piersiowej przez żołnierzy przeszkolonych w zakresie udzielania pierwszej pomocy według procedur ratownictwa w warunkach taktycznych określonych w aktualnych wytycznych TCCC.

- Konstrukcja opatrunku:

- kształt okrągły o średnicy minimum 14 cm lub owalny o wymiarach 17 cm x 14 cm ±10% lub w kształcie prostokąta o wymiarach 15 x 20 cm ±10% z zaokrąglonymi narożnikami lub w kształcie kwadratu o wymiarach 15 x 15 cm ±10% z zaokrąglonymi narożnikami;

- wentylowy: z trójdzielną zastawką jednokierunkową lub wykorzystujący zastawkową metodę opatrywania odmy otwartej poprzez pokrycie otworu rany tworzywem sztucznym (folią) z wylotem (lub wylotami) powietrza poza obszarem rany (folia musi 
w sposób skuteczny spełniać funkcję zastawki/zaworu jednokierunkowego);

- opatrunek posiada uchwyt (lub uchwyty) ułatwiające oddzielenie opatrunku samoprzylepnego od folii osłaniającej;

- opatrunek zawiera gazę lub włókninę do oczyszczenia rany z płynów i zabrudzenia przed	jego przyklejeniem. Dopuszczalne są opatrunki bez gazy lub włókniny.

- samoprzylepny, z klejem o wysokiej lepkości, możliwość przyklejenia opatrunku na mokre ciało (pot, krew).

- Opatrunki sterylne.

- Opakowanie wodoodporne, łatwe do otwierania (posiadające nacięcia ułatwiające otwieranie). Dopuszczalne jest opakowanie podciśnieniowe. Dopuszczalne jest opakowanie chroniące przed zamoczeniem typu foliowo-papierowe, bez nacięć ułatwiających otwieranie.

- Instrukcja stosowania w języku polskim lub piktogramy użycia na opakowaniu.

- Okres ważności minimum 4 lata.

Opaska elastyczna:

- Wymiary 12 cm x 4 m o właściwościach adhezyjnych w opakowaniu.

- Dopuszczalna jest opaska elastyczna o wymiarach min. 10 cm x min. 4m.

- Dopuszczalna jest opaska elastyczna kohezyjna

Gaza opatrunkowa jałowa 0,25 m² w opakowaniu.

Gaza opatrunkowa jałowa 1 m² w opakowaniu.

Przylepiec bez opatrunku:

- Przylepiec na jedwabiu z hipoalergicznym klejem o dużej przylepności również po zamoczeniu.

- Wymiary 2,5 cm x 5 m.

- Łatwy dzielenie bez użycia nożyczek (obustronnie ząbkowane brzegi), nawinięty na plastikową szpulę (tuleję) bez osłony (kołnierza).

- Dopuszczalny jest przylepiec na szpuli wykonanej z utwardzonej tektury / papieru

Plaster z opatrunkiem:

- Plaster wykonany z materiału o dużej przepuszczalności pary wodnej i powietrza, hipoalergiczny, klej o dużej przylepności nawet po zamoczeniu.

- Wymiary 6 cm x 1 m

Rurka nosowo-gardłowa:

- Zastosowanie: udrażnianie górnych dróg oddechowych przez żołnierzy przeszkolonych 
w zakresie udzielania pierwszej pomocy według procedur ratownictwa w warunkach taktycznych określonych w aktualnych wytycznych TCCC.

- Wykonana  miękkiego PVC medycznego, silikonowana, bez lateksu i ftalanów, sterylna.

- Rozmiar - średnica wewnętrzna: 7 mm – 1 szt.; 7,5 mm – 1 szt.

- Kształt anatomicznej krzywizny kanału nosowo-gardłowego.

- Posiadająca ogranicznik chroniący przed wsunięciem w głąb dróg oddechowych
 i pozycjonujący rurkę.

- Wyrób sterylny.

- Opakowanie chroniące przed zamoczeniem typu foliowo-papierowe, łatwe do otwierania, umożliwiające dowolne formowanie kształtu, o wymiarach maksymalnie 10 cm x 22 cm.

- Okres ważności rurki nosowo-gardłowej minimum 5 lat.

Lubrykant w żelu:

- Ułatwiający zakładanie rurki nosowo-gardłowej.

- Obojętny farmakologicznie.

- Jednorazowe opakowanie 2,7÷5 g.

- Okres ważności lubrykantu minimum 3 lata.

Maska twarzowa do sztucznego oddychania:

- Wykonana z przeźroczystego tworzywa sztucznego i wyposażona w miękki kołnierz przylegający do twarzy.

- Ustnik z filtrem i zastawka kierunkowa.

- Gumka do mocowania na twarzy.

- Etui z tworzywa sztucznego.

Opatrunek hydrożelowy:

- Opatrunek przeznaczony do stosowania na twarz, posiada specjalne wycięcia 
i skrzydełka na usta, nos i oczy, rozmiary 28-40x40-60 cm – 2 szt.

- Opatrunek mały o powierzchni 400 cm2 – 2 szt.

- Opatrunek do natychmiastowego zastosowania  po nałożeniu na oparzone miejsce chłodzi je, łagodzi ból i chroni przed zanieczyszczeniem ran.

- Opatrunek  nakładany bezpośrednio na ranę, wyrób medyczny klasy 2B.

- Po zastosowaniu na poparzone miejsce opatrunek można wielokrotnie zdejmować tak by kontrolować stan rany - opatrunek nie przykleja się do poparzonej powierzchni.

- Opatrunek przeznaczony jest do wszystkich oparzeń termicznych bez względu na ich stopień.

- Opatrunek ma formę materiału bazowego z naniesionym półpłynnym żelem. Dopuszczalny jest opatrunek hydrożelowy o konsystencji stałej, nierozpuszczalnej 
w wodzie.

- Żel jest całkowicie nieszkodliwy dla błon śluzowych i ma działanie bakteriostatyczne. Bezpieczeństwo w zakresie biokompatybilności i cytotoksyczności potwierdzone badaniami przeprowadzonymi zgodnie z normą PN-EN ISO 10993-5 przez akredytowany  ośrodek badawczy oraz przedstawieniem karty charakterystyki (MSDS).

- Łatwy w transporcie, przechowywaniu i użyciu (możliwość składowania w temp. -5/+35 st.C). Dopuszczalny jest opatrunek o temperaturze przechowywania i stosowania od 
0 st.C do 40 st.C.

- Opakowanie w ciemnym kolorze: zielonym, oliwkowym, brązowym, khaki, piaskowym lub szarym.

- Okres ważności minimum 5 lat.

Hydrożel w butelce:

- Opakowanie min 100-150 ml.

- Hydrożel w butelce ma mieć takie same właściwości jak opatrunki opisany opatrunek hydrożelowy, z wyłączeniem nośnika materiału bazowego.

- Okres ważności minimum 5 lat.

Chusta trójkątna:

- Bawełniana, w kształcie trójkąta równoramiennego o min. wymiarach 96x96x136 cm.

- Dopuszczalna jest chusta trójkątna w rozmiarze 96x96x130 cm lub 95x95x134 cm,  
przy zachowaniu pozostałych wymagań.

- Kolor zielony, dopuszczalny jest kolor biały

Kołnierz ortopedyczny jednorazowy:

- Kołnierz uniwersalny do stabilizacji i unieruchomienia szyjnego odcinka kręgosłupa – wielokrotnego użytku.

- Możliwości zastosowania – dorośli.

- Konstrukcja:

- jednoczęściowy,

- wykonany z wytrzymałego i elastycznego polimeru,

- wyścielony miękką gąbką,

- posiada precyzyjną regulację wysokości (min 10 stopni regulacji),

- konstrukcja umożliwia przechowywanie kołnierza przed użyciem w płaskiej pozycji (dostosowanej do miejsca w plecaku przeznaczonego do przechowywania), w której kołnierz ma max 57 cm długości.

- Otwór/otwory umożliwiające zbadanie tętna na tętnicach szyjnych.

- Przenikliwy dla promieni RTG w stopniu umożliwiającym diagnostykę.

- Kolor – ciemnozielony, oliwkowy, brązowy, szary, piaskowy, khaki.

Szyna aluminiowa:

- Do unieruchomienia złamań.

- W miękkiej osłonie, wersja militarna:

- rozmiar długi,

- wymiary dł. x szer.: min 90 cm ± 10% x min 10 cm ± 10%,

- kolor ciemnozielony, oliwkowy, brązowy, szary, piaskowy, khaki.

Koc izotermiczny jednorazowy:

- Folia przeznaczona jest do zapewnienia komfortu termicznego pacjenta chroniąca przed utratą ciepła.

- Konstrukcja:

- wykonany z 3-warstwowej folii aluminiowej, falowanej, zapewniającej przepływ 
i warstwową izolację powietrza pomiędzy poszczególnymi warstwami,

- zewnętrzna warstwa koca powinna być wodoodporna i nie przepuszczająca wiatru,

- kolor zewnętrzny koca – zielony, oliwkowy, dopuszcza się czarne elementy,

- koc pakowany próżniowo.

- Wymiary i waga:

- rozmiar koca rozłożonego: 120-190 x 200-240 cm

- małe rozmiary koca po spakowaniu

- objętość koca po spakowaniu max. 1,1 l

- waga koca spakowanego: max 500 g

Dopuszczalny na zasadzie równoważności jest koc izotermiczny jednorazowy:

- Folia przeznaczona jest do zapewnienia komfortu termicznego pacjenta chroniąca przed utratą ciepła.

- Konstrukcja:

- trójwarstwowa, zapewniająca przepływ i warstwową izolację powietrza,

- warstwa zewnętrzna aluminiowa, wodoodporna, nieprzepuszczająca wiatru,

- warstwa środkowa –główna odbijająca ciepło radiacyjne,

- warstwa wewnętrzna –miękka, pochłaniająca płyny ustrojowe oraz wodę i nie dopuszczająca do ich zbierania na powierzchni materiału.

- Wymiary i waga:

- rozmiar koca 200 x 120 cm,

- małe rozmiary po spakowaniu,

- waga do 200 g,

- pakowany próżniowo,

- kolor zieleń wojskowa

Koc izotermiczny jednorazowy:

- Folia przeznaczona jest do zapewnienia komfortu termicznego pacjenta.

- Możliwość zastosowania:

- ochrona przed utratą ciepła,

- ochrona przed nadmiernym przegrzaniem.

- Konstrukcja:

- folia typu NRC,

- metalizowana warstwowo (złoto-srebrna powłoka metaliczna).

- Wymiary po rozłożeniu min:

- szerokość 160 cm,

- długość 210 cm

Rękawice ratownicze:

- Jednorazowego użytku, niesterylne.

- Nitrylowe.

- Hipoalergiczne, nielateksowe, niepudrowane.

- Przedłużony mankiet.

- Kolor niebieski

- Rozmiar L

Nożyczki ratownicze:

- Ostrze wykonane z tytanu lub twardej stali z powłoką teflonową, umożliwiające cięcie tkaniny ubraniowej, materiałów opatrunkowych, pasów bezpieczeństwa, skóry oraz innych twardych przedmiotów.

- Ząbkowane ostrze, nie wymagające ostrzenia.

- Wygięty kształt ułatwiający cięcie.

- Nożyczki na końcu dolnego ostrza posiadają zaokrąglenie, które chroni przed skaleczeniem w czasie stosowania.

- Długość powierzchni tnącej minimum 4 cm, długość całkowita 16-20 cm.

- Kolor ostrza i rękojeści matowy: czarny, brązowy lub szary. Dopuszczalna jest rękojeść 
w innych ciemnych kolorach

Blok/notes wodoodporny, niezadrukowane kartki, format zbliżony do A6.

Marker permanentny:

- Możliwość pisania po każdej powierzchni, w tym na tkaninie i na skórze (poszkodowanego).

- Niezmywalny, odporny na działanie wody.

- Kolor tuszu: czarny.

- Grubość kreski: od 3 mm do 8 mm

Latarka:

- Konstrukcja:

- źródło światła – diody,

- kompaktowa,

- wodoszczelna – min IP65,

- możliwość mocowania za pomocą ściąganej taśmy typu ZIP lub sznurek typu ZIP lub opaski elastycznej,

- blokada włącznika chroniąca przed przypadkowym uruchomieniem.

- Parametry techniczne:

- światło białe, jedna lub trzy diody, o zasięgu światła min 10 m,

- światło czerwone (dyskretne oświetlenie),

- 2 poziomy oświetlenia: ekonomiczny - czas świecenie min 12 h i maksymalny - czas świecenia min 9 h,

- 2 tryby pulsujące: biały i czerwony,

- masa latarki max 50 g z bateriami,

- temperatura pracy: -20 st.C do +50 st.C,

- zasilanie - 2 baterie litowe typu CR2032.

- Zapasowy komplet baterii

Sygnalizator świetlny:

- Czas świecenia min. 12 godz.

- Światło chemiczne

- Długość 15 cm

- Wodoodporny, nieiskrzący, niepalny i nietoksyczny

- Kolor zielony

- Kolor żółty

- Kolor czerwony

Materiał informacyjny w formie zeszytu formatu A5 lub A6 dotyczący wytycznych postępowania w zakresie ratownictwa na polu walki wg aktualnych wytycznych Tactical Combat Casualty Care. Wydruk na papierze wodoodpornym.

2. Plecak Ratownika Medycznego (PRM)

Opatrunek indywidualny:

- Zastosowanie: tamowanie krwotoków i opatrywanie ran.

- Forma opatrunku:

- elastyczny bandaż o szerokości 10-15 cm;

- wyposażony w jeden (nieruchomy) lub dwa tampony/kompresy (nieruchomy i ruchomy);

- wyposażony w element z tworzywa sztucznego zamocowany do bandaża ułatwiający zakładanie opatrunku jedną ręką, zmianę kierunku bandażowania oraz pełniący funkcję bezpośredniego ucisku na ranę po założeniu opatrunku;

- wyposażony w zapinkę z tworzywa sztucznego uniemożliwiającą przypadkowe rozwinięcie bandaża w czasie bandażowania (tasmy samozaczepne lub przeszycie).

Dopuszczalny jest opatrunek:

- elastyczny bandaż o szerokości 10 cm ;

- wyposażony w jeden (nieruchomy) tampon/kompres w formie kieszeni, wewnątrz której znajduje się gaza wypełniająca oraz plastikowa folia;

- gaza wypełniająca o wysokiej chłonności, może służyć do dodatkowego zaopatrzenia rany postrzałowej;

- plastikowa folia może służyć m.in. jako opatrunek okluzyjny na rany postrzałowe klatki piersiowej;

- wyposażony w element z tworzywa sztucznego zamocowany do bandaża pełniący funkcję bezpośredniego ucisku na ranę po założeniu opatrunku;

- wyposażony w zapinkę z tworzywa sztucznego uniemożliwiającą przypadkowe rozwinięcie bandaża oraz taśmy samozaczepne – haczyk („rzep”) umieszczone na bandażu uniemożliwiające przypadkowe rozwinięcie bandaża oraz stabilizujące założony opatrunek

- Bandaż koloru zielonego, oliwkowego, szarego lub piaskowego. Tampon/kompres 
w kolorze białym.

- Opatrunek sterylny.

- Opatrunek zwinięty w rolkę w opakowaniu.

- Opakowanie wodoodporne, podciśnieniowe, łatwe do otwierania (posiadające nacięcia ułatwiające otwieranie).

- Opakowanie w ciemnym kolorze: zielonym, oliwkowym, brązowym lub szarym.

- Instrukcja stosowania w języku polskim lub  piktogramy użycia na opakowaniu.

- Okres ważności minimum 5 lat

Opatrunek hemostatyczny:

- Zastosowanie: tamowanie zagrażających życiu krwotoków o średniej i dużej intensywności krwawienia, w szczególności z ran głębokich i krwotoków tętniczych przez żołnierzy przeszkolonych w zakresie udzielania pierwszej pomocy według procedur ratownictwa w warunkach taktycznych określonych w aktualnych wytycznych TCCC.

- Wysoka efektywność hemostatyczna.

- Natychmiastowa gotowość do użycia.

- Bezpieczeństwo stosowania:

- brak efektów ubocznych występujących przy stosowaniu zagrażających zdrowiu 
(w szczególności brak lub ograniczona reakcja egzotermiczna);

- środek hemostatyczny opatrunku nie jest wchłaniany przez organizm;

- łatwy do usunięcia (opatrunek nie przykleja się do rany).

- Forma opatrunku: nierozpuszczalna gaza z dodatkiem niezbędnej ilości środka hemostatycznego (tj. chitosan, zeolit, kaolin), szerokość 6÷10 cm i długość 3÷4 m. Dopuszczalna jest długość gazy minimum 100 cm z dodatkiem środka hemostatycznego w ilości minimum 8 g.

- Opatrunek sterylny.

- Opatrunek złożony w formie „Z” w opakowaniu.

- Opakowanie wodoodporne, łatwe do otwierania (posiadające nacięcia ułatwiające otwieranie). Preferowane jest opakowanie podciśnieniowe.

- Opakowanie w ciemnym kolorze: zielonym, oliwkowym, brązowym lub szarym.

- Przechowywanie: nie wymaga specjalnych warunków przechowywania, utrzymywana jest stabilność fizykochemiczna w różnych warunkach atmosferycznych.

- Rekomendacja CoTCCC (Komitetu Tsctical Combat Casaulty Care).

- Instrukcja stosowania w języku polskim lub piktogramy użycia na opakowaniu.

- Okres ważności minimum 5 lat

Opaska zaciskowa (staza taktyczna):

- Zastosowanie: zaopatrzenie (zabezpieczenie) kończyn (górnych i dolnych)w przypadku amputacji urazowych lub silnych krwotoków tętniczych w celu zatrzymania krwotoku przez żołnierzy przeszkolonych w zakresie udzielania pierwszej pomocy według procedur ratownictwa w warunkach taktycznych określonych w aktualnych wytycznych TCCC.

- Konstrukcja opaski zaciskowej:

- jednoczęściowa;

- umożliwiająca założenie jedną ręką na każdej kończynie, w szczególności w ramach samopomocy przez poszkodowanego;

- system naciągowy opaski składa się z paska okalającego kończynę oraz obrotowego elementu z tworzywa sztucznego lub metalu typu kołowrót z możliwością płynnej regulacji siły naciągu oraz możliwością blokowania kołowrotu (po zaciśnięciu opaski),

- bezgłośna praca mechanizmu naciągowego;

- zapinanie opaski realizowane za pomocą taśmy samozaczepnej typu „rzep” lub przy pomocy metalowego elementu blokującego (zaczepu);

- opaska wyposażona w mechanizm lub element konstrukcyjny zabezpieczający opaskę przed przypadkowym rozpięciem lub poluzowaniem naciągu;

- szerokość taśmy uciskającej kończynę min 3 cm;

- kolor czarny lub ciemnozielony. Dopuszcza się wstawki innego koloru np. miejsce do zapisania godziny założenia, etykieta itp.

- Opakowanie łatwe do otwierania, umożliwiające wyjęcie opaski z opakowania jedną ręką.

- Możliwość noszenia opaski bez opakowania na zewnątrz oporządzenia żołnierza (wysoka odporność na różne warunki atmosferyczne).

- Instrukcja stosowania w języku polskim lub piktogramy użycia naniesiona na opakowaniu lub umieszczona wewnątrz lub na zewnątrz opakowania

- W przypadku określonej daty ważności okres ważności minimum 5 lat. Dopuszczalne jest zaoferowanie opaski zaciskowej (stazy taktycznej) bez określonej daty ważności.

- Rekomendacja CoTCCC (Komitetu Tactical Combat Casaulty Care).

Opatrunek brzuszny:

- Zastosowanie: tamowanie krwotoków i opatrywanie ran w obrębie jamy brzusznej

- Konstrukcja opatrunku:

- elastyczny bandaż wyposażony w tampon,

- bandaż koloru zielonego, oliwkowego, szarego lub piaskowego,

- tampon powleczony z jednej strony materiałem zapobiegającym przywieraniu, 
a z drugiej materiałem przeciwdziałającym wysychaniu opatrywanego miejsca, dopuszczalne jest inne równoważne rozwiązanie w tym zakresie,

- tampon o wymiarach 30-50 x 30-50 cm.

- Opatrunek sterylny, w hermetycznym, próżniowym opakowaniu.

- Opakowanie w ciemnym kolorze: zielonym, oliwkowym, brązowym, khaki, piaskowym lub szarym.

- Instrukcja stosowania w języku polskim na opakowaniu lub piktogramy użycia na opakowaniu

- Okres ważności minimum 5 lat

Gaza wypełniająca:

- Zastosowanie: zaopatrzenie rany poprzez wypełnienie rany gazą i tamowanie krwotoku przez wywieranie ucisku.

- Gaza w kolorze białym, 100% bawełny, o wysokiej chłonności.

- Gaza sterylna.

- Wymiary gazy muszą być dostosowane do jej przeznaczenia, tj. takie wypełnienie rany gazą, żeby pod wpływem wywieranego ucisku zatamować krwotok.

- Klasa wyrobu medycznego 2A, zaopatrywanie i wypełnianie ran głębokich.

- Gaza zwinięta w rolkę lub złożona w formie „Z” w opakowaniu.

- Opakowanie wodoodporne, podciśnieniowe, łatwe do otwierania (posiadające nacięcia ułatwiające otwieranie).

- Okres ważności minimum 5 lat

Opatrunek na rany penetracyjne klatki piersiowej:

- Zastosowanie: zaopatrzenie ran penetracyjnych (w tym postrzałowych) klatki piersiowej przez żołnierzy przeszkolonych w zakresie udzielania pierwszej pomocy według procedur ratownictwa w warunkach taktycznych określonych w aktualnych wytycznych TCCC.

- Konstrukcja opatrunku:

- kształt okrągły o średnicy minimum 14 cm lub owalny o wymiarach 17 cm x 14 cm ±10% lub w kształcie prostokąta o wymiarach 15 x 20 cm ±10% z zaokrąglonymi narożnikami lub w kształcie kwadratu o wymiarach 15 x 15 cm ±10% 
z zaokrąglonymi narożnikami;

- wentylowy: z trójdzielną zastawką jednokierunkową lub wykorzystujący zastawkową metodę opatrywania odmy otwartej poprzez pokrycie otworu rany tworzywem sztucznym (folią) z wylotem (lub wylotami) powietrza poza obszarem rany (folia musi 
w sposób skuteczny spełniać funkcję zastawki/zaworu jednokierunkowego);

- opatrunek posiada uchwyt (lub uchwyty) ułatwiające oddzielenie opatrunku samoprzylepnego od folii osłaniającej;

- opatrunek zawiera gazę lub włókninę do oczyszczenia rany z płynów i zabrudzenia przed	jego przyklejeniem. Dopuszczalne są opatrunki bez gazy lub włókniny.

- samoprzylepny, z klejem o wysokiej lepkości, możliwość przyklejenia opatrunku na mokre ciało (pot, krew).

- Opatrunki sterylne.

- Opakowanie wodoodporne, łatwe do otwierania (posiadające nacięcia ułatwiające otwieranie). Dopuszczalne jest opakowanie podciśnieniowe. Dopuszczalne jest opakowanie chroniące przed zamoczeniem typu foliowo-papierowe, bez nacięć ułatwiających otwieranie.

- Instrukcja stosowania w języku polskim lub piktogramy użycia na opakowaniu.

- Okres ważności minimum 4 lata

Opatrunek oczny:

- Ściśle przylegający do skóry wokół oka.

- Chroni oko przed intensywnym światłem.

- Warstwa nieprzylepna umożliwia swobodne ruchy gałki ocznej.

- Rozmiar: 50-70 mm ÷ 70-85 mm

- Opakowanie

Opaska elastyczna 15 cm x 4 m, średniej rozciągliwości z zapinką w opakowaniu.

Opaska elastyczna 12 cm x 4 m o właściwościach adhezyjnych w opakowaniu.

Dopuszczalna jest opaska elastyczna o wymiarach min. 10 cm x min. 4m.

Dopuszczalna jest opaska elastyczna kohezyjna

Gaza opatrunkowa jałowa 0,25 m² w opakowaniu

Gaza opatrunkowa jałowa 1 m² w opakowaniu

Kompres gazowy jałowy 10 cm x 10 cm x 3 szt. w opakowaniu

Przylepiec bez opatrunku:

- Przylepiec na jedwabiu z hipoalergicznym klejem o dużej przylepności również po zamoczeniu.

- Wymiary 2,5 cm x 5 m.

- Łatwy dzielenie bez użycia nożyczek (obustronnie ząbkowane brzegi), nawinięty na plastikową szpulę (tuleję) bez osłony (kołnierza).

- Dopuszczalny jest przylepiec na szpuli wykonanej z utwardzonej tektury / papieru

Plaster z opatrunkiem:

- Plaster wykonany z materiału o dużej przepuszczalności pary wodnej i powietrza, hipoalergiczny, klej o dużej przylepności nawet po zamoczeniu.

- Wymiary 6 cm x 1 m.

Siatka opatrunkowa na głowę nr 6, długość 1 m w opakowaniu

Rurka nosowo-gardłowa:

- Zastosowanie: udrażnianie górnych dróg oddechowych przez żołnierzy przeszkolonych 
w zakresie udzielania pierwszej pomocy według procedur ratownictwa w warunkach taktycznych określonych w aktualnych wytycznych TCCC.

- Wykonana  miękkiego PVC medycznego, silikonowana, bez lateksu i ftalanów, sterylna.

- Rozmiar - średnica wewnętrzna: 7 mm – 1 szt.; 7,5 mm – 1 szt.

- Kształt anatomicznej krzywizny kanału nosowo-gardłowego.

- Posiadająca ogranicznik chroniący przed wsunięciem w głąb dróg oddechowych
 i pozycjonujący rurkę.

- Wyrób sterylny.

- Opakowanie chroniące przed zamoczeniem typu foliowo-papierowe, łatwe do otwierania, umożliwiające dowolne formowanie kształtu, o wymiarach maksymalnie 12 cm x 22 cm.

- Okres ważności rurki nosowo-gardłowej minimum 5 lat.

Lubrykant w żelu:

- Ułatwiający zakładanie rurki nosowo-gardłowej.

- Obojętny farmakologicznie.

- Jednorazowe opakowanie 2,7÷5 g.

- Okres ważności lubrykantu minimum 3 lata.

Rurka intubacyjna:

- Jednorazowego użytku, sterylna

- Rozmiar: 7 – 1 szt.; 7,5 – 1 szt.; 8 – 1 szt.

- Wykonana z wysokiej jakości medycznego PCV, silikonowana

- Niskociśnieniowy mankiet uszczelniający typu HI-LO

- Znaczniki głębokości oznaczone cyframi i kreskami

- Znacznik RTG na całej długości

- Balonik kontrolny

- Zaokrąglone zakończenie rurki z otworem Murphiego

- Łącznik 15 mm trwale połączony z rurką i zgodny z ISO 5356-1, dopuszczalny jest łącznik, który nie jest trwale połączony z rurką

- Dobrze widoczne oznaczenie rozmiaru i średnicy wewnętrznej rurki

- Pakowana pojedynczo, sterylnie, opakowanie folia papier o wymiarach maksymalnie 12cmx22cm.

- Okres ważności rurki intubacyjnej minimum 5 lat.

Strzykawka do rurki intubacyjnej

Prowadnica do rurki intubacyjnej

Stabilizator rurki intubacyjnej

Lubrykant w żelu:

- Ułatwiający zakładanie rurki intubacyjnej.

- Obojętny farmakologicznie.

- Jednorazowe opakowanie 2,7÷5 g

- Okres ważności lubrykantu minimum 3 lata

Rurka krtaniowa:

- Typ LT-D lub LTS-D.

- Jednorazowego użytku.

- Rozmiar: 3 – 1 szt.; 4 – 1 szt.; 5 – 1 szt., oznakowane różnymi kolorami.

- Wykonana z przezroczystego termoplastycznego PCV.

- Dwa niskociśnieniowe mankiety uszczelniające: dystalny o małej objętości, który po założeniu znajdować się będzie na wysokości wejścia do przełyku oraz proksymalny 
o dużej objętości umiejscowiony w jamie nosowo-gardłowej.

- Pojedynczy kanał oddechowy zakończony ślepo, z otworem na wysokości wejścia do tchawicy, przystosowanym do odsysania wydzieliny.

- Oba mankiety zasilane jednym, wspólnym przewodem, zakończonym balonikiem kontrolnym.

- Znaczniki głębokości oznaczone cyframi i kreskami.

- Znacznik RTG na całej długości.

- Łącznik 15 mm trwale połączony z rurką i zgodny z ISO 5356-1.

- Pakowana pojedynczo, sterylnie, opakowanie folia-papier.

- Okres ważności rurki krtaniowej minimum 5 lat.

Strzykawka do rurki krtaniowej

Taśma mocująca rurkę krtaniową

Lubrykant w żelu:

- Ułatwiający zakładanie rurki krtaniowej.

- Obojętny farmakologicznie.

- Jednorazowe opakowanie 2,7÷5 g.

- Okres ważności lubrykantu minimum 3 lata.

Laryngoskop:

- Konfiguracja: rękojeść + 3 łyżki

- Rękojeść wykonana ze stali nierdzewnej na baterie AA, karbowana powierzchniowo

- Łyżki światłowodowe rozmiar: Mac 2, 3 i 4

- Żarówki ksenonowe lub halogenowo-ksenonowe

- Rękojeść R14, typ C. Dopuszczalne są dwa rodzaje rękojeści na baterie AA lub R14, 
z zastrzeżeniem, iż wymagany jest laryngoskop dla dorosłych.

- W zestawie zapasowa żarówka i baterie

- Odporny na kurz, piasek i wodę

- Zielony standard zamka

- Wielorazowy

- Opakowanie wykonane z miękkiego materiału (z wyłączeniem tworzywa sztucznego 
np. opakowanie foliowe) lub twardego materiału

Ssak ręczny typu gruszka:

- Przeznaczone do odsysania płynów i treści z jamy ustnej i górnego odcinka dróg oddechowych.

- Konstrukcja jednoczęściowa, bez możliwości rozmontowania na mniejsze elementy składowe.

- Całość jednorazowa.

- Dren ssący wysuwany, o długości min 15 cm i wewnętrznej średnicy ssącej min 8 mm.

- Układ ssący mechaniczny, bazujący na silikonowej gruszce.

- Odprowadzenie płynów do trwale zamocowanego worka na wydzielinę za pomocą jednokierunkowego wylotu z zastawką.

- Worek na wydzielinę o pojemności min 1000 ml.

- Siła ssania min 100 mmHg

- Waga max 250 g

Worek samorozprężalny typu składanego:

- Worek przeznaczony do wentylacji mechanicznej powietrzem lub mieszaniną oddechową w tym możliwość zasilania 100% tlenem.

- Worek w formie składanej, minimalizującej objętość urządzenia w formie spakowanej.

- Worek wyposażony w zastawkę pacjenta, maskę twarzową nr 5, rezerwuar tlenu, łącznik przewodu tlenowego długości 9 cm.

- Możliwość podłączenia filtrów mechanicznych pomiędzy maską a zastawką pacjenta.

- Wszystkie elementy wyposażenia spakowane razem z workiem w opakowaniu fabrycznym.

- Wymiary opakowania zewnętrznego: cylindryczne, wys.max  6 cm, średnica max 14 cm. Opakowanie wykonane z twardego tworzywa sztucznego.

- Całość jednorazowa.

- Waga max 500 g.

- Produkt oznakowany fabrycznie znakiem CE, zgodnie z aktualnymi przepisami 
w zakresie wyrobów medycznych.

- Dodatkowe wyposażenie (nie wchodzące do opakowania na worek samorozprężalny): przewód tlenowy, długości min 2m; filtr przeciwbakteryjny mechaniczny – 3 szt. (filtry bakteryjne dla dorosłych dla HIV, hepatitis C, TBC bez wymiennika ciepła i wilgoci)

Igła do odbarczenia odmy prężnej:

- Jednorazowa.

- Rozmiar: 14 GA 3,25 IN (2,1 mm x 83 mm).

- Pakowana sterylnie, opakowanie foliowo papierowe.

- Okres ważności minimum 5 lata

Zestaw do konikopunkcji ratowniczej:

- Zestaw do szybkiej konikopunkcji ratowniczej dla dorosłych.

- Zestaw gotowy do natychmiastowego wykorzystania.

- Sterylny, jednorazowy, opakowanie w kształcie „tuby”

- Standardowa końcówka o średnicy 15 mm.

- Specjalne zakończenie igły nakłuwacza eliminujące konieczność wykorzystania skalpela i redukujące krwawienie.

- Blokada zmniejszająca ryzyko przebicia tylnej ściany tchawicy.

- Taśma mocująca dren wokół szyi.

- Igła prowadząca o szerokości 2 mm, strzykawka 5 ml lub 10 ml oraz łącznik karbowany w zestawie

- Dren o średnicy 4 mm.

- Okres ważności minimum 5 lat

Opatrunek hydrożelowy:

- Opatrunek przeznaczony do stosowania na twarz, posiada specjalne wycięcia
 i skrzydełka na usta, nos i oczy, rozmiary 28-40x40-60 cm – 2 szt.

- Opatrunek mały o powierzchni 400 cm2 – 2 szt.

- Opatrunek do natychmiastowego zastosowania  po nałożeniu na oparzone miejsce chłodzi je, łagodzi ból i chroni przed zanieczyszczeniem ran.

- Opatrunek  nakładany bezpośrednio na ranę, wyrób medyczny klasy B.

- Po zastosowaniu na poparzone miejsce opatrunek można wielokrotnie zdejmować tak by kontrolować stan rany - opatrunek nie przykleja się do poparzonej powierzchni.

- Opatrunek przeznaczony jest do wszystkich oparzeń termicznych bez względu na ich stopień.

- Opatrunek ma formę materiału bazowego z naniesionym półpłynnym żelem. Dopuszczalny jest opatrunek hydrożelowy o konsystencji stałej, nierozpuszczalnej 
w wodzie.

- Żel jest całkowicie nieszkodliwy dla błon śluzowych i ma działanie bakteriostatyczne. Bezpieczeństwo w zakresie biokompatybilności i cytotoksyczności, potwierdzone badaniami przeprowadzonymi zgodnie z normą PN-EN ISO 10993-5 przez akredytowany ośrodek badawczy oraz przedstawieniem karty charakterystyki (MSDS).

- Łatwy w transporcie, przechowywaniu i użyciu (możliwość składowania w temp.
 -5/+35 st. C). Dopuszczalny jest opatrunek o temperaturze przechowywania
 i stosowania od 0 st.C do 40 st.C.

- Opakowanie w ciemnym kolorze: zielonym, oliwkowym, brązowym, khaki, piaskowym lub szarym.

- Okres ważności minimum 5 lat

Hydrożel w butelce:

- Opakowanie min 100-150 ml.

- Hydrożel w butelce ma mieć takie same właściwości jak opatrunki opisany opatrunek hydrożelowy, z wyłączeniem nośnika materiału bazowego.

- Okres ważności minimum 5 lat

Chusta trójkątna:

- Bawełniana, w kształcie trójkąta równoramiennego o min. wymiarach 96x96x136 cm.

- Dopuszczalna jest chusta trójkątna w rozmiarze 96x96x130 cm lub 95x95x134 cm,  
przy zachowaniu pozostałych wymagań.

- Kolor zielony, dopuszczalny jest kolor biały

Kołnierz ortopedyczny jednorazowy:

- Kołnierz uniwersalny do stabilizacji i unieruchomienia szyjnego odcinka kręgosłupa – wielokrotnego użytku.

- Możliwości zastosowania – dorośli.

- Konstrukcja:

- jednoczęściowy,

- wykonany z wytrzymałego i elastycznego polimeru,

- wyścielony miękką gąbką,

- posiada precyzyjną regulację wysokości (min 10 stopni regulacji),

- konstrukcja umożliwia przechowywanie kołnierza przed użyciem w płaskiej pozycji (dostosowanej do miejsca w plecaku przeznaczonego do przechowywania), w której kołnierz ma max 57 cm długości.

- Otwór/otwory umożliwiające zbadanie tętna na tętnicach szyjnych.

- Przenikliwy dla promieni RTG w stopniu umożliwiającym diagnostykę.

- Kolor – ciemnozielony, oliwkowy, brązowy, szary, piaskowy, khaki

Szyna aluminiowa:

- Do unieruchomienia złamań.

- W miękkiej osłonie, wersja militarna:

- rozmiar długi,

- wymiary dł. x szer.: min 90 cm ± 10% x min 10 cm ± 10%,

- kolor ciemnozielony, oliwkowy, brązowy, szary, piaskowy, khaki

Strzykawki:

- Typu LUER: 5 ml, 10 ml – po 4 szt., 2 ml, 20 ml po 2 szt

- Jednorazowe, sterylne, pakowane pojedynczo

Igły:

- Typu LUER: 0,8; 1,2 po 8 szt.

- Jednorazowe, sterylne, pakowane pojedynczo

- Dołączone małe opakowanie na zużyte igły – 1 szt

Gaziki do dezynfekcji miejsca wkłucia, pakowane pojedynczo

Staza elastyczna do wkłucia z metalową klamrą

Kaniula (wenflon):

- Rozmiary: 14 G, 16 G, 18 G po 2 szt.

- Jednorazowa, sterylna, oznaczona kolorami.

- Wykonana z poliuretanu.

- Gładka powierzchnia.

- Specjalny kształt końcówki poliuretanowej kaniuli i igły z tylnym szlifem w celu łatwego wprowadzenia kaniuli do naczynia.

- Samozamykający się port lub port z możliwością blokady przed przypadkowym otwarciem..

- Uchwyt zaprojektowany dla techniki punkcji jedną ręką.

- Zatyczka z filtrem hydrofobowym, hamująca wypływ krwi

- Zakończenie LOCK

Okleina do wenflonów

Zestaw do ciśnieniowego podawania płynów:

- Pojemność 500 ml z pompką.

- Wyposażony w gruszkę do pompowania powietrza i zawór spustowy oraz mechaniczny wskaźnik ciśnienia.

- Wyposażony w poduszkę powietrzną napełnianą przy użyciu gruszki wywierającą ciśnienie na opakowanie z płynem.

- Opakowanie z płynem umieszczone za przeźroczystą kieszenią w celu obserwacji stanu podawanego płynu

- Wyposażony w element do podwieszenia

Zestaw do przetaczania płynów infuzyjnych z pojemników miękkich:

- Igła biorcza.

- Dren o długości min. 150 cm.

- Rolowany regulator przepływu.

- Komora kroplowa 20 kropli.

- Wielkość oczek filtra do płynów 15 µm.

- Łącznik do dodatkowej iniekcji z korkiem.

- Łącznik LUER-LOCK z igłą iniekcyjną.

- Jednorazowego użytku, jałowy, niepirogenny, nietoksyczny, pojedynczo pakowany

- Okres ważności minimum 3 lata

Zestaw dojścia doszpikowego

- Jednorazowy zestaw do szybkiej infuzji doszpikowej do mostkowej.

- System posiada prosty sposób na lokalizację miejsca wkłucia – płytka lokalizacyjna umożliwiająca dokładne pozycjonowanie miejsca wkłucia, samoprzylepna, wyposażona w łącznik z mandrynem, zakończona wejściem typu LUER.

- W zestawie elastyczna rurka infuzyjna z końcówką z chromowanej stali.

- Mocowanie rurki infuzyjnej pozwala na ruchy skóry i tkanki podskórnej, nie powodując przy tym ruchów części śródkostnej rurki infuzyjnej.

- Mechanizm zabezpieczający przed zbyt głębokim wbiciem mandrynu w szpik.

- W zestawie prowadnica umieszczająca rurkę infuzyjną na precyzyjnej głębokości, wyposażona w mechanizm zwalniający.

- System umożliwia prosty sposób wyciagnięcia rurki infuzyjnej z kości, wtedy gdy dostęp doszpikowy nie jest potrzebny.

- System umożliwia szybkie uzyskanie dojścia doszpikowego, w czasie poniżej 3 min.

- System charakteryzuje się skutecznością infuzji doszpikowej, z możliwością prostej, okresowej kontroli działania systemu w czasie pracy – przeźroczysta kopułka ochronna dopinana do płytki lokalizacyjnej, zabezpieczająca miejsce wkłucia.

- System jest prosty w stosowaniu, a umiejętności konieczne do obsługi systemu wymagają minimalnego treningu.

- Opakowanie jest trwałe, odporne na działanie wilgoci, o niewielkich rozmiarach.

- Okres ważności minimum 3 lata.

Ciśnieniomierz:

- Ciśnieniomierz mechaniczny, ręczny, precyzyjny, lekki, trwały i prosty w obsłudze, przeznaczony do częstych pomiarów ciśnienia tętniczego metodą nieinwazyjną.

- Dokładność pomiaru aneroidu +/- 3mmHg.

- Manometr dodatkowo chroniony gumowym pierścieniem ochronnym.

- Zakres pomiaru: 0-300 mmHg.

- Płynnie regulowany zawór spustowy obrotowy.

- Mankiet ciśnieniomierza wielorazowy, posiadający oznaczenia rozmiaru oraz obwodu ramienia, zapinany na rzep. Mankiet jednoczęściowy, zgrzewany, bez dodatkowego wewnętrznego balonu powietrznego. Rozmiar mankietu przeznaczony dla obwodu ramienia w zakresie min 26-34 cm. Na mankiecie wskazane właściwe miejsce położenia tętnicy.

- Zgodność z normą PN-EN-ISO 81060-1:2012.

- Zakres temperatury pracy: min 10-40 st.C,.

- Waga max 200 g.

- Gwarancja kalibracji min 10 lat

- Miękkie opakowanie

Stetoskop:

- Z dwustronną głowicą.

- Dołączone części zamienne: dwie pary oliwek i wymienna membrana.

- Bez lateksu

- Kolor czarny (dopuszcza się stetoskop tylko z kanałem słuchowym – przewód gumowy - koloru czarnego)

Pulsoksymetr:

- Wyposażony w funkcję pomiaru saturacji tlenowej krwi i pulsu, ze zintegrowanym czujnikiem palcowym bez konieczności stosowania dodatkowych czujników.

- Możliwość stosowania w warunkach polowych:

- odporny na upadek z wysokości 50 cm,

- odporny na wibracje,

- prosta obsługa,

- duży, cyfrowy wyświetlacz minimum LED lub OLED,

- zasilanie bateryjne alkaliczne (dołączony komplet baterii do urządzenia)

- kolor czarny lub ciemnozielony.

- Zakres pomiaru saturacji SpO2: 0-100%.

- Zakres pomiaru częstości pulsu: 20-300 BPM.

- Temperatura pracy: od 0 st.C do +40 st.C.

- Dokładność pomiaru saturacji i pulsu do (+/-) 5%.

- Wilgotność pracy: 10-90% bez kondensacji.

- Waga do 65 g (z bateriami).

- Czas pracy:

- praca ciągła – min 20 godz.

- pojedyncze pomiary o długości około 30-40 s – min 1500.

- Wskaźnik jakości i siły sygnału/perfuzji oraz stanu baterii.

- Opakowanie ochronne w kolorze ciemnozielonym, oliwkowym, brązowym, szarym, piaskowym, khaki, czarnym.

Koc izotermiczny jednorazowy:

- Folia przeznaczona jest do zapewnienia komfortu termicznego pacjenta chroniąca przed utratą ciepła.

- Konstrukcja:

- wykonany z 3-warstwowej folii aluminiowej, falowanej, zapewniającej przepływ 
i warstwową izolację powietrza pomiędzy poszczególnymi warstwami,

- zewnętrzna warstwa koca powinna być wodoodporna i nie przepuszczająca wiatru,

- kolor zewnętrzny koca – zielony, oliwkowy, dopuszcza się czarne elementy,

- koc pakowany próżniowo.

- Wymiary i waga:

- rozmiar koca rozłożonego: 120-190 x 200-240 cm

- małe rozmiary koca po spakowaniu

- objętość koca po spakowaniu max. 1,1 l

- waga koca spakowanego: max 500 g

Dopuszczalny na zasadzie równoważności jest koc izotermiczny jednorazowy:

- Folia przeznaczona jest do zapewnienia komfortu termicznego pacjenta chroniąca przed utratą ciepła.

- Konstrukcja:

- trójwarstwowa, zapewniająca przepływ i warstwową izolację powietrza,

- warstwa zewnętrzna aluminiowa, wodoodporna, nieprzepuszczająca wiatru,

- warstwa środkowa –główna odbijająca ciepło radiacyjne,

- warstwa wewnętrzna –miękka, pochłaniająca płyny ustrojowe oraz wodę i nie dopuszczająca do ich zbierania na powierzchni materiału.

- Wymiary i waga:

- rozmiar koca 200 x 120 cm,

- małe rozmiary po spakowaniu,

- waga do 200 g

- pakowany próżniowo,

- kolor zieleń wojskowa

Koc izotermiczny jednorazowy:

- Folia przeznaczona jest do zapewnienia komfortu termicznego pacjenta.

- Możliwość zastosowania:

- ochrona przed utratą ciepła,

- ochrona przed nadmiernym przegrzaniem.

- Konstrukcja:

- folia typu NRC,

- metalizowana warstwowo (złoto-srebrna powłoka metaliczna).

- Wymiary po rozłożeniu min:

- szerokość 160 cm,

- długość 210 cm

Rękawice ratownicze:

- Jednorazowego użytku, niesterylne.

- Nitrylowe.

- Hipoalergiczne, nielateksowe, niepudrowane.

- Przedłużony mankiet.

- Kolor niebieski

- Rozmiar L

Nożyczki ratownicze:

- Ostrze wykonane z tytanu lub twardej stali z powłoką teflonową, umożliwiające cięcie tkaniny ubraniowej, materiałów opatrunkowych, pasów bezpieczeństwa, skóry oraz innych twardych przedmiotów.

- Ząbkowane ostrze, nie wymagające ostrzenia.

- Wygięty kształt ułatwiający cięcie.

- Nożyczki na końcu dolnego ostrza posiadają zaokrąglenie, które chroni przed skaleczeniem w czasie stosowania.

- Długość powierzchni tnącej minimum 4 cm, długość całkowita 16-20 cm.

- Kolor ostrza i rękojeści matowy: czarny, brązowy lub szary. Dopuszczalna jest rękojeść w innych ciemnych kolorach

Blok/notes wodoodporny, niezadrukowane kartki, format zbliżony do A6

Marker permanentny:

- Możliwość pisania po każdej powierzchni, w tym na tkaninie i na skórze (poszkodowanego).

- Niezmywalny, odporny na działanie wody.

- Kolor tuszu: czarny.

- Grubość kreski: od 3 mm do 8 mm

Latarka:

- Konstrukcja:

- źródło światła – diody,

- kompaktowa,

- wodoszczelna – min IP65,

- możliwość mocowania za pomocą ściąganej taśmy typu ZIP lub sznurek typu ZIP lub opaski elastycznej

- blokada włącznika chroniąca przed przypadkowym uruchomieniem.

- Parametry techniczne:

- światło białe, jedna lub trzy diody, o zasięgu światła min 10 m,

- światło czerwone (dyskretne oświetlenie),

- 2 poziomy oświetlenia: ekonomiczny - czas świecenie min 12 h i maksymalny - czas świecenia min 9 h,

- 2 tryby pulsujące: biały i czerwony,

- masa latarki max 50 g z bateriami,

- temperatura pracy: -20 st.C do +50 st.C,

- zasilanie - 2 baterie litowe typu CR2032

- Zapasowy komplet baterii

Sygnalizator świetlny:

- Czas świecenia min 12 godz.

- Światło chemiczne

- Długość 15 cm

- Wodoodporny, nieiskrzący, niepalny i nietoksyczny

- Kolor zielony

- Kolor żółty

- Kolor czerwony

Zestaw zabiegowy mały:

- Jednorazowy, sterylny zestaw przeznaczony do wykonywania drobnych zabiegów chirurgicznych (szycie skóry).

- Skład zestawu:

- imadło chirurgiczne typu HEGAR lub MATHIEU dł. 140-180 mm – 1 szt.,

- kleszcze typu PEAN-CRILLE wygięte dł. 140-160 mm – 1 szt.,

- nożyczki chirurgiczne typu DEAVER proste, tępo-ostre, dł. 130-180 mm – 1 szt.,

- pęseta anatomiczna prosta standard 140-180 mm – 1 szt.,

- pęseta chirurgiczna prosta standard 140-180 mm – 1 szt.,

- nierozpuszczalny monofilament poliamidowy z igłą o zwiększonej stabilności 
w imadle, igła odwrotnie tnąca 3/8 koła 24 mm, rozmiar 3/0,  długość nitek 45 cm; nierozpuszczalny monofilament poliamidowy z igłą o zwiększonej stabilności 
w imadle, igła odwrotnie tnąca 3/8 koła 39 mm, rozmiar 2/0, długość nitek 75 cm – po 1 op.,

- strzykawka typu LUER 10 ml – 1 szt.,

- igły typu LUER: 0,8; 1,2 – po 1 szt.,

- rękawiczki chirurgiczne 7,5; 8 – po 1 szt.,

- kompresy jałowe 7,5x7,5 cm – 10 szt.,

- zestaw zawinięty w serwetę operacyjną 110x75 cm.

- Opakowanie:

- wyposażenie zestawu umieszczone na plastikowej tacce o wymiarach umożliwiających swobodne umieszczenie wszystkich elementów,

- całość zapakowana w opakowanie papierowo foliowe.

- Okres ważności minimum 3 lata

Zestaw do ewakuacji:

- Skład zestawu:

- opakowanie o wymiarach (wys. x szer. x głęb.) 140x90x60 mm ±10 mm.

- taśma ewakuacyjna długości 3 m ±10 cm.

- karabińczyki – 2 szt.

- Konstrukcja:

- Taśma ewakuacyjna powinna składać się z jednej długiej taśmy, złożonej równolegle ze sobą i przeszywanej prostopadle podwójnym szwem ryglowym (2 szwy ryglowe 
w odległości 1 cm od siebie) co 20 cm ±1 cm  tworząc tym samym jedną taśmę składającą się z 2 warstw o długości 3 m ±10 cm. Jedna z warstw przeszywanych taśm powinna być na tyle dłuższa aby naszywana na drugą tworzyła pętle umożliwiające wsunięcie pomiędzy nie dłoni i ułatwiające jej uchwyt. Taśma powinna zaczynać się małą pętlą umożliwiającą przełożenie przez nią karabińczyka.

- Opakowanie powinno składać się z komory głównej zamykanej zamkiem błyskawicznym okalającym krawędź górną i krawędzie boczne do ok. 2/3 ich wysokości. Konstrukcja opakowania powinna umożliwiać swobodne otwieranie opakowania wzdłuż krótszej krawędzi.

- Zamek błyskawiczny powinien być przykryty zewnętrznym, dwuczęściowym kołnierzem osłaniającym, tzw. plisą.

- Oba suwaki powinny być wyposażone w dodatkowe uchwyty wykonane z linki rdzeniowej o długości całkowitej 70 ±10 mm i zakończone pętlą ułatwiającą uchwyt 
i otwieranie zamka.

- Przednia powierzchnia opakowania powinna być wyposażona w system dwóch taśm poziomych, przewlekanych, kompatybilnych z systemem MOLLE 40/25:

- szerokość taśm 25 mm,

- taśmy poziome powinny być przeszywane w pionie, szwem ryglowym 
w równych odstępach co 40 mm tworząc pojedynczą komórkę.

- Powierzchnia nośna opakowania powinna być wyposażona w system montażowy – system taśm przewlekanych kompatybilnych z systemem MOLLE 40/25:

- szerokość taśm 25 mm, taśmy poziome powinny być przeszywane 
w pionie, szwem ryglowym w równych odstępach co 40 mm tworząc pojedynczą komórkę;

- taśmy pionowe powinny mieć dodatkowe usztywniane zakończenie długości 50 mm oraz dodatkowe uchwyty o długości 15 mm ułatwiające wyciąganie taśm pionowych;

- system taśm powinien zapewnić kompatybilność z innymi elementami oporządzenia w systemie MOLLE, takimi jak kamizelki taktyczne, plecaki lub inne elementy oporządzenia modułowego.

- Na dnie komory głównej powinien się znajdować otwór odprowadzający wodę 
w przypadku zalania zestawu zabezpieczony oczkiem kaletniczym 5,5-6mm;

- Wszystkie krawędzie opakowania powinny zostać wykonane z promieniem zaokrąglenia min 2 cm (ochrona przed przecieraniem się w czasie użytkowania 
i ochrona przed zacinaniem się zamków błyskawicznych w czasie szybkiego otwierania).

- Wewnętrzna powierzchnia klapy jak i powierzchni nośnej powinny mieć naszyte 
u dołu kieszonki tkaniny technicznej, stanowiące ok. 0,5 wysokości całkowitej opakowania i szerokości całkowitej szerokości opakowania.

- Wewnętrzne obszycia opakowania powinny być lamowane tym samym materiałem, 
z którego wykonano tkaninę konstrukcyjną;

- W konstrukcji opakowania nie powinno być elementów błyszczących

- Opakowanie zestawu do ewakuacji powinno mieć wszytą etykietę z nazwą 
i instrukcją czyszczenia.

- Materiały:

- Tkanina konstrukcyjna:

  - 100%poliamid 6.6 o zwiększonej odporności na ścieranie, uszkodzenia mechaniczne i ograniczonym stopniu przemakalności, z powłoką poliuretanową oraz impregnacją fluorowęglową,

  - Gęstość liniowa (wg DIN 53 354): 770 dtex (dopuszczalna 1100 dtex);

  - Gramatura: (wg ISO 3801:1993): 335 g/m2 ±5% (dopuszczalna 360 g/m2 ±5%);

  - Wodoszczelność (wg ISO 811:1981); min 400 mm H2O,

  - Trwałość kolorów na ścieranie (wg EN ISO 105 TX 12):

- na sucho – min. ocena 4,

- na mokro – min. ocena 3

  - Kolor maskowanie wz.93 (PANTERA LEŚNA)

- Tkanina techniczna

  - 100%poliamid 6.6 z powłoką poliuretanową

  - Gęstość liniowa (wg DIN 53 354): 235 dtex

  - Gramatura: (wg ISO 3801:1993): 155 g/m2 ±2%

  - Kolor: zielony (dopasowany do maskowania wz.93) lub czarny

- Taśmy techniczne:

  - Materiał poliamid,

  - Szerokość (wg PN-EN 1773:2000) 25 mm ± 1mm

  - Rodzaj splotu-płótno podwójne,

  - Kolor: zielony (dopasowany do maskowania wz.93)

- Taśma ewakuacyjna:

  - Materiał poliamid,

  - Szerokość (wg PN-EN 1773:2000) 25 mm ± 1mm

  - Wytrzymałość na rozerwanie  (wg PN-EN ISO 13934:2002)-min 1650 [daN]

  - Grubość (wg PN-EN ISO 5084)-2,0-2,3mm

  - Kolor: zielony (dopasowany do maskowania wz.93) lub czarny

- Karabińczyki:

  - Bezząbkowe, zakręcane, wykonane ze stopów lekkich, w kolorze czarnym;

  - Waga max.75g

  - Prześwit – min 20 mm,

  - Wytrzymałość:

- min.28 kN(podłużna),

- min.8 kN(z otwartym zamkiem),

- min.7 kN(poprzeczna),

Materiał informacyjny w formie zeszytu formatu A5 lub A6 dotyczący wytycznych postępowania w zakresie ratownictwa na polu walki wg aktualnych wytycznych Tactical Combat Casualty Care. Wydruk na papierze wodoodpornym

Karta do segregacji medycznej. Wydruk na papierze wodoodpornym. Karta segregacyjna powinna być zgodna ze wzorem karty ewakuacyjnej określonej w Rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 27 czerwca 2012 r. w sprawie warunków i sposobu przygotowania oraz wykorzystania podmiotów leczniczych na potrzeby obronne państwa oraz właściwości organów w tych sprawach.

- Torba Lekarza (TL)

Opatrunek indywidualny:

- Zastosowanie: tamowanie krwotoków i opatrywanie ran.

- Forma opatrunku:

- elastyczny bandaż o szerokości 10-15 cm;

- wyposażony w jeden (nieruchomy) lub dwa tampony/kompresy (nieruchomy 
i ruchomy);

- wyposażony w element z tworzywa sztucznego zamocowany do bandaża ułatwiający zakładanie opatrunku jedną ręką, zmianę kierunku bandażowania oraz pełniący funkcję bezpośredniego ucisku na ranę po założeniu opatrunku;

- wyposażony w zapinkę z tworzywa sztucznego uniemożliwiającą przypadkowe rozwinięcie bandaża w czasie bandażowania (tasmy samozaczepne lub przeszycie).

Dopuszczalny jest opatrunek:

- elastyczny bandaż o szerokości 10 cm ±10%;

- wyposażony w jeden (nieruchomy) tampon/kompres w formie kieszeni, wewnątrz której znajduje się gaza wypełniająca oraz plastikowa folia;

- gaza wypełniająca o wysokiej chłonności, może służyć do dodatkowego zaopatrzenia rany postrzałowej;

- plastikowa folia może służyć m.in. jako opatrunek okluzyjny na rany postrzałowe klatki piersiowej;

- wyposażony w element z tworzywa sztucznego zamocowany do bandaża pełniący funkcję bezpośredniego ucisku na ranę po założeniu opatrunku;

- wyposażony w zapinkę z tworzywa sztucznego uniemożliwiającą przypadkowe rozwinięcie bandaża oraz taśmy samozaczepne – haczyk („rzep”) umieszczone na bandażu uniemożliwiające przypadkowe rozwinięcie bandaża oraz stabilizujące założony opatrunek

- Bandaż koloru zielonego, oliwkowego, szarego lub piaskowego. Tampon/kompres 
w kolorze białym.

- Opatrunek sterylny.

- Opatrunek zwinięty w rolkę w opakowaniu.

- Opakowanie wodoodporne, podciśnieniowe, łatwe do otwierania (posiadające nacięcia ułatwiające otwieranie).

- Opakowanie w ciemnym kolorze: zielonym, oliwkowym, brązowym lub szarym.

- Instrukcja stosowania w języku polskim lub  piktogramy użycia na opakowaniu.

- Okres ważności minimum 5 lat.

Opatrunek hemostatyczny:

- Zastosowanie: tamowanie zagrażających życiu krwotoków o średniej i dużej intensywności krwawienia, w szczególności z ran głębokich i krwotoków tętniczych przez żołnierzy przeszkolonych w zakresie udzielania pierwszej pomocy według procedur ratownictwa w warunkach taktycznych określonych 
w aktualnych wytycznych TCCC.

- Wysoka efektywność hemostatyczna.

- Natychmiastowa gotowość do użycia

- Bezpieczeństwo stosowania:

- brak efektów ubocznych występujących przy stosowaniu zagrażających zdrowiu 
(w szczególności brak lub ograniczona reakcja egzotermiczna);

- środek hemostatyczny opatrunku nie jest wchłaniany przez organizm;

- łatwy do usunięcia (opatrunek nie przykleja się do rany).

- Forma opatrunku: nierozpuszczalna gaza z dodatkiem niezbędnej ilości środka hemostatycznego (tj. chitosan, zeolit, kaolin), szerokość 6÷10 cm i długość 3÷4 m. Dopuszczalna jest długość gazy minimum 100 cm z dodatkiem środka hemostatycznego w ilości minimum 8 g.

- Opatrunek sterylny.

- Opatrunek złożony w formie „Z” w opakowaniu.

- Opakowanie wodoodporne, łatwe do otwierania (posiadające nacięcia ułatwiające otwieranie). Preferowane jest opakowanie podciśnieniowe.

- Opakowanie w ciemnym kolorze: zielonym, oliwkowym, brązowym lub szarym.

- Przechowywanie: nie wymaga specjalnych warunków przechowywania, utrzymywana jest stabilność fizykochemiczna w różnych warunkach atmosferycznych.

- Rekomendacja CoTCCC (Komitetu Tactical Combat Casaulty Care).

- Instrukcja stosowania w języku polskim lub piktogramy użycia na opakowaniu.

- Okres ważności minimum 5 lat

Opaska zaciskowa (staza taktyczna):

- Zastosowanie: zaopatrzenie (zabezpieczenie) kończyn (górnych i dolnych)w przypadku amputacji urazowych lub silnych krwotoków tętniczych w celu zatrzymania krwotoku przez żołnierzy przeszkolonych w zakresie udzielania pierwszej pomocy według procedur ratownictwa w warunkach taktycznych określonych w aktualnych wytycznych TCCC.

- Konstrukcja opaski zaciskowej:

- jednoczęściowa;

- umożliwiająca założenie jedną ręką na każdej kończynie, w szczególności w ramach samopomocy przez poszkodowanego;

- system naciągowy opaski składa się z paska okalającego kończynę oraz obrotowego elementu z tworzywa sztucznego lub metalu typu kołowrót 
z możliwością płynnej regulacji siły naciągu oraz możliwością blokowania kołowrotu (po zaciśnięciu opaski),

- bezgłośna praca mechanizmu naciągowego;

- zapinanie opaski realizowane za pomocą taśmy samozaczepnej typu „rzep” lub przy pomocy metalowego elementu blokującego (zaczepu);

- opaska wyposażona w mechanizm lub element konstrukcyjny zabezpieczający opaskę przed przypadkowym rozpięciem lub poluzowaniem naciągu;

- szerokość taśmy uciskającej kończynę min 3 cm;

- kolor czarny lub ciemnozielony. Dopuszcza się wstawki innego koloru np. miejsce do zapisania godziny założenia, etykieta itp.

- Opakowanie łatwe do otwierania, umożliwiające wyjęcie opaski z opakowania jedną ręką.

- Możliwość noszenia opaski bez opakowania na zewnątrz oporządzenia żołnierza (wysoka odporność na różne warunki atmosferyczne).

- Instrukcja stosowania w języku polskim lub piktogramy użycia naniesiona na opakowaniu lub umieszczona wewnątrz lub na zewnątrz opakowania.

- W przypadku określonej daty ważności okres ważności minimum 5 lat. Dopuszczalne jest zaoferowanie opaski zaciskowej (stazy taktycznej) bez określonej daty ważności.

- Rekomendacja CoTCCC (Komitetu Tactical Combat Casaulty Care).

Opatrunek brzuszny:

- Zastosowanie: tamowanie krwotoków i opatrywanie ran w obrębie jamy brzusznej

- Konstrukcja opatrunku:

- elastyczny bandaż wyposażony w tampon,

- bandaż koloru zielonego, oliwkowego, szarego lub piaskowego,

- tampon powleczony z jednej strony materiałem zapobiegającym przywieraniu, 
a z drugiej materiałem przeciwdziałającym wysychaniu opatrywanego miejsca, dopuszczalne jest inne równoważne rozwiązanie w tym zakresie,

- tampon o wymiarach 30-50 x 30-50 cm.

- Opatrunek sterylny, w hermetycznym, próżniowym opakowaniu.

- Opakowanie w ciemnym kolorze: zielonym, oliwkowym, brązowym, khaki, piaskowym lub szarym.

- Instrukcja stosowania w języku polskim na opakowaniu lub piktogramy użycia na opakowaniu

- Okres ważności minimum 5 lat

Gaza wypełniająca:

- Zastosowanie: zaopatrzenie rany poprzez wypełnienie rany gazą i tamowanie krwotoku przez wywieranie ucisku.

- Gaza w kolorze białym, 100% bawełny, o wysokiej chłonności.

- Gaza sterylna.

- Wymiary gazy muszą być dostosowane do jej przeznaczenia, tj. takie wypełnienie rany gazą, żeby pod wpływem wywieranego ucisku zatamować krwotok.

- Klasa wyrobu medycznego 2A, zaopatrywanie i wypełnianie ran głębokich.

- Gaza zwinięta w rolkę lub złożona w formie „Z” w opakowaniu.

- Opakowanie wodoodporne, podciśnieniowe, łatwe do otwierania (posiadające nacięcia ułatwiające otwieranie).

- Okres ważności minimum 5 lat

Opatrunek na rany penetracyjne klatki piersiowej:

- Zastosowanie: zaopatrzenie ran penetracyjnych (w tym postrzałowych) klatki piersiowej przez żołnierzy przeszkolonych w zakresie udzielania pierwszej pomocy według procedur ratownictwa w warunkach taktycznych określonych w aktualnych wytycznych TCCC.

- Konstrukcja opatrunku:

- kształt okrągły o średnicy minimum 14 cm lub owalny o wymiarach 17 cm x 14 cm ±10% lub w kształcie prostokąta o wymiarach 15 x 20 cm ±10% z zaokrąglonymi narożnikami lub w kształcie kwadratu o wymiarach 15 x 15 cm ±10% 
z zaokrąglonymi narożnikami;

- wentylowy: z trójdzielną zastawką jednokierunkową lub wykorzystujący zastawkową metodę opatrywania odmy otwartej poprzez pokrycie otworu rany tworzywem sztucznym (folią) z wylotem (lub wylotami) powietrza poza obszarem rany (folia musi 
w sposób skuteczny spełniać funkcję zastawki/zaworu jednokierunkowego);

- opatrunek posiada uchwyt (lub uchwyty) ułatwiające oddzielenie opatrunku samoprzylepnego od folii osłaniającej;

- opatrunek zawiera gazę lub włókninę do oczyszczenia rany z płynów i zabrudzenia przed	jego przyklejeniem. Dopuszczalne są opatrunki bez gazy lub włókniny.

- samoprzylepny, z klejem o wysokiej lepkości, możliwość przyklejenia opatrunku na mokre ciało (pot, krew).

- Opatrunki sterylne.

- Opakowanie wodoodporne, łatwe do otwierania (posiadające nacięcia ułatwiające otwieranie). Dopuszczalne jest opakowanie podciśnieniowe. Dopuszczalne jest opakowanie chroniące przed zamoczeniem typu foliowo-papierowe, bez nacięć ułatwiających otwieranie.

- Instrukcja stosowania w języku polskim lub piktogramy użycia na opakowaniu.

- Okres ważności minimum 4 lata.

Opatrunek oczny:

- Ściśle przylegający do skóry wokół oka.

- Chroni oko przed intensywnym światłem.

- Warstwa nieprzylepna umożliwia swobodne ruchy gałki ocznej.

- Rozmiar: 50-70 mm ÷ 70-85 mm

- Opakowanie

Opaska elastyczna 15 cm x 4 m, średniej rozciągliwości z zapinką w opakowaniu.

Opaska elastyczna 12 cm x 4 m o właściwościach adhezyjnych w opakowaniu.

Dopuszczalna jest opaska elastyczna o wymiarach min. 10 cm x min. 4m.

Dopuszczalna jest opaska elastyczna kohezyjna

Gaza opatrunkowa jałowa 0,25 m² w opakowaniu

Gaza opatrunkowa jałowa 1 m² w opakowaniu

Kompres gazowy jałowy 10 cm x 10 cm x 3 szt. w opakowaniu

Przylepiec bez opatrunku:

- Przylepiec na jedwabiu z hipoalergicznym klejem o dużej przylepności również po zamoczeniu.

- Wymiary 2,5 cm x 5 m.

- Łatwy dzielenie bez użycia nożyczek (obustronnie ząbkowane brzegi), nawinięty na plastikową szpulę (tuleję) bez osłony (kołnierza).

- Dopuszczalny jest przylepiec na szpuli wykonanej z utwardzonej tektury / papieru

Plaster z opatrunkiem:

- Plaster wykonany z materiału o dużej przepuszczalności pary wodnej i powietrza, hipoalergiczny, klej o dużej przylepności nawet po zamoczeniu.

- Wymiary 6 cm x 1 m.

Siatka opatrunkowa na głowę nr 6, długość 1 m w opakowaniu

Rurka nosowo-gardłowa:

- Zastosowanie: udrażnianie górnych dróg oddechowych przez żołnierzy przeszkolonych 
w zakresie udzielania pierwszej pomocy według procedur ratownictwa w warunkach taktycznych określonych w aktualnych wytycznych TCCC.

- Wykonana  miękkiego PVC medycznego, silikonowana, bez lateksu i ftalanów, sterylna.

- Rozmiar - średnica wewnętrzna: 7 mm – 1 szt.; 7,5 mm – 1 szt.

- Kształt anatomicznej krzywizny kanału nosowo-gardłowego.

- Posiadająca ogranicznik chroniący przed wsunięciem w głąb dróg oddechowych
 i pozycjonujący rurkę.

- Wyrób sterylny.

- Opakowanie chroniące przed zamoczeniem typu foliowo-papierowe, łatwe do otwierania, umożliwiające dowolne formowanie kształtu, o wymiarach maksymalnie 12 cm x 22 cm.

- Okres ważności rurki nosowo-gardłowej minimum 5 lat.

Lubrykant w żelu:

- Ułatwiający zakładanie rurki nosowo-gardłowej.

- Obojętny farmakologicznie.

- Jednorazowe opakowanie 2,7÷5 g.

- Okres ważności lubrykantu minimum 3 lata.

Rurka intubacyjna:

- Jednorazowego użytku, sterylna

- Rozmiar: 7 – 1 szt.; 7,5 – 1 szt.; 8 – 1 szt.

- Wykonana z wysokiej jakości medycznego PCV, silikonowana

- Niskociśnieniowy mankiet uszczelniający typu HI-LO

- Znaczniki głębokości oznaczone cyframi i kreskami

- Znacznik RTG na całej długości

- Balonik kontrolny

- Zaokrąglone zakończenie rurki z otworem Murphiego

- Łącznik 15 mm trwale połączony z rurką i zgodny z ISO 5356-1, dopuszczalny jest łącznik, który nie jest trwale połączony z rurką.

- Dobrze widoczne oznaczenie rozmiaru i średnicy wewnętrznej rurki

- Pakowana pojedynczo, sterylnie, opakowanie folia papier o wymiarach maksymalnie 12cmx22cm.

- Okres ważności rurki intubacyjnej minimum 5 lat.

Strzykawka do rurki intubacyjnej

Prowadnica do rurki intubacyjnej

Stabilizator rurki intubacyjnej

Lubrykant w żelu:

- Ułatwiający zakładanie rurki intubacyjnej.

- Obojętny farmakologicznie.

- Jednorazowe opakowanie 2,7÷5 g

- Okres ważności lubrykantu minimum 3 lata

Rurka krtaniowa:

- Typ LT-D lub LTS-D

- Jednorazowego użytku.

- Rozmiar: 3 – 1 szt.; 4 – 1 szt.; 5 – 1 szt., oznakowane różnymi kolorami.

- Wykonana z przezroczystego termoplastycznego PCV.

- Dwa niskociśnieniowe mankiety uszczelniające: dystalny o małej objętości, który po założeniu znajdować się będzie na wysokości wejścia do przełyku oraz proksymalny 
o dużej objętości umiejscowiony w jamie nosowo-gardłowej.

- Pojedynczy kanał oddechowy zakończony ślepo, z otworem na wysokości wejścia do tchawicy, przystosowanym do odsysania wydzieliny.

- Oba mankiety zasilane jednym, wspólnym przewodem, zakończonym balonikiem kontrolnym.

- Znaczniki głębokości oznaczone cyframi i kreskami.

- Znacznik RTG na całej długości.

- Łącznik 15 mm trwale połączony z rurką i zgodny z ISO 5356-1.

- Pakowana pojedynczo, sterylnie, opakowanie folia-papier.

- Okres ważności rurki krtaniowej minimum 5 lat.

Strzykawka do rurki krtaniowej

Taśma mocująca rurkę krtaniową

Lubrykant w żelu:

- Ułatwiający zakładanie rurki krtaniowej.

- Obojętny farmakologicznie.

- Jednorazowe opakowanie 2,7÷5 g.

- Okres ważności lubrykantu minimum 3 lata.

Laryngoskop:

- Konfiguracja: rękojeść + 3 łyżki

- Rękojeść wykonana ze stali nierdzewnej na baterie AA, karbowana powierzchniowo

- Łyżki światłowodowe rozmiar: Mac 2, 3 i 4

- Żarówki ksenonowe lub halogenowo-ksenonowe

- Rękojeść R14, typ C. Dopuszczalne są dwa rodzaje rękojeści na baterie AA lub R14, 
z zastrzeżeniem, iż wymagany jest laryngoskop dla dorosłych.

- W zestawie zapasowa żarówka i baterie

- Odporny na kurz, piasek i wodę

- Zielony standard zamka

- Wielorazowy

- Opakowanie wykonane z miękkiego materiału (z wyłączeniem tworzywa sztucznego 
np. opakowanie foliowe) lub twardego materiału

Ssak ręczny typu gruszka:

- Przeznaczone do odsysania płynów i treści z jamy ustnej i górnego odcinka dróg oddechowych.

- Konstrukcja jednoczęściowa, bez możliwości rozmontowania na mniejsze elementy składowe.

- Całość jednorazowa.

- Dren ssący wysuwany, o długości min 15 cm i wewnętrznej średnicy ssącej min 8 mm.

- Układ ssący mechaniczny, bazujący na silikonowej gruszce.

- Odprowadzenie płynów do trwale zamocowanego worka na wydzielinę za pomocą jednokierunkowego wylotu z zastawką.

- Worek na wydzielinę o pojemności min 1000 ml.

- Siła ssania min 100 mmHg

- Waga max 250 g

Worek samorozprężalny typu składanego:

- Worek przeznaczony do wentylacji mechanicznej powietrzem lub mieszaniną oddechową w tym możliwość zasilania 100% tlenem.

- Worek w formie składanej, minimalizującej objętość urządzenia w formie spakowanej.

- Worek wyposażony w zastawkę pacjenta, maskę twarzową nr 5, rezerwuar tlenu, łącznik przewodu tlenowego długości 9 cm.

- Możliwość podłączenia filtrów mechanicznych pomiędzy maską a zastawką pacjenta.

- Wszystkie elementy wyposażenia spakowane razem z workiem w opakowaniu fabrycznym.

- Wymiary opakowania zewnętrznego: cylindryczne, wys.max  6 cm, średnica max 14 cm. Opakowanie wykonane z twardego tworzywa sztucznego.

- Całość jednorazowa.

- Waga max 500 g.

- Produkt oznakowany fabrycznie znakiem CE, zgodnie z aktualnymi przepisami 
w zakresie wyrobów medycznych.

- Dodatkowe wyposażenie (nie wchodzące do opakowania na worek samorozprężalny): przewód tlenowy, długości min 2m; filtr przeciwbakteryjny mechaniczny – 3 szt. (filtry bakteryjne dla dorosłych dla HIV, hepatitis C, TBC bez wymiennika ciepła i wilgoci)

Igła do odbarczenia odmy prężnej:

- Jednorazowa.

- Rozmiar: 14 GA 3,25 IN (2,1 mm x 83 mm).

- Pakowana sterylnie, opakowanie foliowo papierowe.

- Okres ważności minimum 5 lat

Zestaw do konikopunkcji ratowniczej:

- Zestaw do szybkiej konikopunkcji ratowniczej dla dorosłych.

- Zestaw gotowy do natychmiastowego wykorzystania.

- Sterylny, jednorazowy, opakowanie w kształcie „tuby”

- Standardowa końcówka o średnicy 15 mm.

- Specjalne zakończenie igły nakłuwacza eliminujące konieczność wykorzystania skalpela i redukujące krwawienie.

- Blokada zmniejszająca ryzyko przebicia tylnej ściany tchawicy.

- Taśma mocująca dren wokół szyi.

- Igła prowadząca o szerokości 2 mm, strzykawka 5 ml lub 10 ml oraz łącznik karbowany w zestawie

- Dren o średnicy 4 mm.

- Okres ważności minimum 5 lat

Opatrunek hydrożelowy:

- Opatrunek przeznaczony do stosowania na twarz, posiada specjalne wycięcia
 i skrzydełka na usta, nos i oczy, rozmiary 28-40x40-60 cm – 2 szt.

- Opatrunek mały o powierzchni 400 cm2 – 2 szt.

- Opatrunek do natychmiastowego zastosowania  po nałożeniu na oparzone miejsce chłodzi je, łagodzi ból i chroni przed zanieczyszczeniem ran.

- Opatrunek  nakładany bezpośrednio na ranę, wyrób medyczny klasy B.

- Po zastosowaniu na poparzone miejsce opatrunek można wielokrotnie zdejmować tak by kontrolować stan rany - opatrunek nie przykleja się do poparzonej powierzchni.

- Opatrunek przeznaczony jest do wszystkich oparzeń termicznych bez względu na ich stopień.

- Opatrunek ma formę materiału bazowego z naniesionym półpłynnym żelem. Dopuszczalny jest opatrunek hydrożelowy o konsystencji stałej, nierozpuszczalnej 
w wodzie.

- Żel jest całkowicie nieszkodliwy dla błon śluzowych i ma działanie bakteriostatyczne. Bezpieczeństwo w zakresie biokompatybilności i cytotoksyczności, potwierdzone badaniami przeprowadzonymi zgodnie z normą PN-EN ISO 10993-5 przez akredytowany ośrodek badawczy oraz przedstawieniem karty charakterystyki (MSDS).

- Łatwy w transporcie, przechowywaniu i użyciu (możliwość składowania w temp.
 -5/+35 st. C). Dopuszczalny jest opatrunek o temperaturze przechowywania
 i stosowania od 0 st.C do 40 st.C.

- Opakowanie w ciemnym kolorze: zielonym, oliwkowym, brązowym, khaki, piaskowym lub szarym.

- Okres ważności minimum 5 lat

Hydrożel w butelce:

- Opakowanie min 100-150 ml.

- Hydrożel w butelce ma mieć takie same właściwości jak opatrunki opisany opatrunek hydrożelowy, z wyłączeniem nośnika materiału bazowego.

- Okres ważności minimum 5 lat

Chusta trójkątna:

- Bawełniana, w kształcie trójkąta równoramiennego o min. wymiarach 96x96x136 cm.

- Dopuszczalna jest chusta trójkątna w rozmiarze 96x96x130cm lub 95x95x134cm, przy zachowaniu pozostałych wymagań.

- Kolor zielony, dopuszczalny jest kolor biały

Kołnierz ortopedyczny jednorazowy:

- Kołnierz uniwersalny do stabilizacji i unieruchomienia szyjnego odcinka kręgosłupa – wielokrotnego użytku.

- Możliwości zastosowania – dorośli.

- Konstrukcja:

- jednoczęściowy,

- wykonany z wytrzymałego i elastycznego polimeru,

- wyścielony miękką gąbką,

- posiada precyzyjną regulację wysokości (min 10 stopni regulacji),

- konstrukcja umożliwia przechowywanie kołnierza przed użyciem w płaskiej pozycji (dostosowanej do miejsca w plecaku przeznaczonego do przechowywania), w której kołnierz ma max 57 cm długości.

- Otwór/otwory umożliwiające zbadanie tętna na tętnicach szyjnych.

- Przenikliwy dla promieni RTG w stopniu umożliwiającym diagnostykę.

- Kolor – ciemnozielony, oliwkowy, brązowy, szary, piaskowy, khaki

Szyna aluminiowa:

- Do unieruchomienia złamań.

- W miękkiej osłonie, wersja militarna:

- rozmiar długi,

- wymiary dł. x szer.: min 90 cm ± 10% x min 10 cm ± 10%,

- kolor ciemnozielony, oliwkowy, brązowy, szary, piaskowy, khaki

Strzykawki:

- Typu LUER: 5 ml, 10 ml – po 4 szt., 2 ml, 20 ml po 2 szt

- Jednorazowe, sterylne, pakowane pojedynczo

Igły:

- Typu LUER: 0,8; 1,2 po 8 szt.

- Jednorazowe, sterylne, pakowane pojedynczo

- Dołączone małe opakowanie na zużyte igły – 1 szt

Gaziki do dezynfekcji miejsca wkłucia, pakowane pojedynczo

Staza elastyczna do wkłucia z metalową klamrą

Kaniula (wenflon):

- Rozmiary: 14 G, 16 G, 18 G po 2 szt.

- Jednorazowa, sterylna, oznaczona kolorami.

- Wykonana z poliuretanu.

- Gładka powierzchnia.

- Specjalny kształt końcówki poliuretanowej kaniuli i igły z tylnym szlifem w celu łatwego wprowadzenia kaniuli do naczynia.

- Samozamykający się port lub port z możliwością blokady przed przypadkowym otwarciem.

- Uchwyt zaprojektowany dla techniki punkcji jedną ręką.

- Zatyczka z filtrem hydrofobowym, hamująca wypływ krwi

- Zakończenie LOCK

Okleina do wenflonów

Zestaw do ciśnieniowego podawania płynów:

- Pojemność 500 ml z pompką.

- Wyposażony w gruszkę do pompowania powietrza i zawór spustowy oraz mechaniczny wskaźnik ciśnienia.

- Wyposażony w poduszkę powietrzną napełnianą przy użyciu gruszki wywierającą ciśnienie na opakowanie z płynem.

- Opakowanie z płynem umieszczone za przeźroczystą kieszenią w celu obserwacji stanu podawanego płynu

- Wyposażony w element do podwieszenia

Zestaw do przetaczania płynów infuzyjnych z pojemników miękkich:

- Igła biorcza.

- Dren o długości min. 150 cm.

- Rolowany regulator przepływu.

- Komora kroplowa 20 kropli.

- Wielkość oczek filtra do płynów 15 µm.

- Łącznik do dodatkowej iniekcji z korkiem.

- Łącznik LUER-LOCK z igłą iniekcyjną.

- Jednorazowego użytku, jałowy, niepirogenny, nietoksyczny, pojedynczo pakowany

- Okres ważności minimum 3 lata

Zestaw dojścia doszpikowego

- Jednorazowy zestaw do szybkiej infuzji doszpikowej do mostkowej.

- System posiada prosty sposób na lokalizację miejsca wkłucia – płytka lokalizacyjna umożliwiająca dokładne pozycjonowanie miejsca wkłucia, samoprzylepna, wyposażona w łącznik z mandrynem, zakończona wejściem typu LUER.

- W zestawie elastyczna rurka infuzyjna z końcówką z chromowanej stali.

- Mocowanie rurki infuzyjnej pozwala na ruchy skóry i tkanki podskórnej, nie powodując przy tym ruchów części śródkostnej rurki infuzyjnej.

- Mechanizm zabezpieczający przed zbyt głębokim wbiciem mandrynu w szpik.

- W zestawie prowadnica umieszczająca rurkę infuzyjną na precyzyjnej głębokości, wyposażona w mechanizm zwalniający.

- System umożliwia prosty sposób wyciagnięcia rurki infuzyjnej z kości, wtedy gdy dostęp doszpikowy nie jest potrzebny.

- System umożliwia szybkie uzyskanie dojścia doszpikowego, w czasie poniżej 3 min.

- System charakteryzuje się skutecznością infuzji doszpikowej, z możliwością prostej, okresowej kontroli działania systemu w czasie pracy – przeźroczysta kopułka ochronna dopinana do płytki lokalizacyjnej, zabezpieczająca miejsce wkłucia.

- System jest prosty w stosowaniu, a umiejętności konieczne do obsługi systemu wymagają minimalnego treningu.

- Opakowanie jest trwałe, odporne na działanie wilgoci, o niewielkich rozmiarach.

- Okres ważności minimum 3 lata.

Ciśnieniomierz:

- Ciśnieniomierz mechaniczny, ręczny, precyzyjny, lekki, trwały i prosty w obsłudze, przeznaczony do częstych pomiarów ciśnienia tętniczego metodą nieinwazyjną.

- Dokładność pomiaru aneroidu +/- 3mmHg.

- Manometr dodatkowo chroniony gumowym pierścieniem ochronnym.

- Zakres pomiaru: 0-300 mmHg.

- Płynnie regulowany zawór spustowy obrotowy.

- Mankiet ciśnieniomierza wielorazowy, posiadający oznaczenia rozmiaru oraz obwodu ramienia, zapinany na rzep. Mankiet jednoczęściowy, zgrzewany, bez dodatkowego wewnętrznego balonu powietrznego. Rozmiar mankietu przeznaczony dla obwodu ramienia w zakresie min 26-34 cm. Na mankiecie wskazane właściwe miejsce położenia tętnicy.

- Zgodność z normą PN-EN-ISO 81060-1:2012.

- Zakres temperatury pracy: min 10-40 st.C,.

- Waga max 200 g.

- Gwarancja kalibracji min 10 lat

- Miękkie opakowanie

Stetoskop:

- Z dwustronną głowicą.

- Dołączone części zamienne: dwie pary oliwek i wymienna membrana.

- Bez lateksu

- Kolor czarny (dopuszcza się stetoskop tylko z kanałem słuchowym – przewód gumowy - koloru czarnego)

Pulsoksymetr:

- Wyposażony w funkcję pomiaru saturacji tlenowej krwi i pulsu, ze zintegrowanym czujnikiem palcowym bez konieczności stosowania dodatkowych czujników.

- Możliwość stosowania w warunkach polowych:

- odporny na upadek z wysokości 50 cm,

- odporny na wibracje,

- prosta obsługa,

- duży, cyfrowy wyświetlacz minimum LED lub OLED,

- zasilanie bateryjne alkaliczne (dołączony komplet baterii do urządzenia)

- kolor czarny lub ciemnozielony.

- Zakres pomiaru saturacji SpO2: 0-100%.

- Zakres pomiaru częstości pulsu: 20-300 BPM.

- Temperatura pracy: od 0 st.C do +40 st.C.

- Dokładność pomiaru saturacji i pulsu do (+/-) 5%.

- Wilgotność pracy: 10-90% bez kondensacji.

- Waga do 65 g (z bateriami).

- Czas pracy:

- praca ciągła – min 20 godz.

- pojedyncze pomiary o długości około 30-40 s – min 1500.

- Wskaźnik jakości i siły sygnału/perfuzji oraz stanu baterii.

- Opakowanie ochronne w kolorze ciemnozielonym, oliwkowym, brązowym, szarym, piaskowym, khaki, czarnym.

Koc izotermiczny jednorazowy:

- Folia przeznaczona jest do zapewnienia komfortu termicznego pacjenta chroniąca przed utratą ciepła.

- Konstrukcja:

- wykonany z 3-warstwowej folii aluminiowej, falowanej, zapewniającej przepływ 
i warstwową izolację powietrza pomiędzy poszczególnymi warstwami,

- zewnętrzna warstwa koca powinna być wodoodporna i nie przepuszczająca wiatru,

- kolor zewnętrzny koca – zielony, oliwkowy, dopuszcza się czarne elementy,

- koc pakowany próżniowo.

- Wymiary i waga:

- rozmiar koca rozłożonego: 120-190 x 200-240 cm

- małe rozmiary koca po spakowaniu

- objętość koca po spakowaniu max. 1,1 l

- waga koca spakowanego: max 500 g

Dopuszczalny na zasadzie równoważności jest koc izotermiczny jednorazowy:

- Folia przeznaczona jest do zapewnienia komfortu termicznego pacjenta chroniąca przed utratą ciepła.

- Konstrukcja:

- trójwarstwowa, zapewniająca przepływ i warstwową izolację powietrza,

- warstwa zewnętrzna aluminiowa, wodoodporna, nieprzepuszczająca wiatru,

- warstwa środkowa –główna odbijająca ciepło radiacyjne,

- warstwa wewnętrzna –miękka, pochłaniająca płyny ustrojowe oraz wodę i nie dopuszczająca do ich zbierania na powierzchni materiału.

- Wymiary i waga:

- rozmiar koca 200 x 120 cm,

- małe rozmiary po spakowaniu,

- waga do 200 g

- pakowany próżniowo,

- kolor zieleń wojskowa

Koc izotermiczny jednorazowy:

- Folia przeznaczona jest do zapewnienia komfortu termicznego pacjenta.

- Możliwość zastosowania:

- ochrona przed utratą ciepła,

- ochrona przed nadmiernym przegrzaniem.

- Konstrukcja:

- folia typu NRC,

- metalizowana warstwowo (złoto-srebrna powłoka metaliczna).

- Wymiary po rozłożeniu min:

- szerokość 160 cm,

- długość 210 cm

Rękawice ratownicze:

- Jednorazowego użytku, niesterylne.

- Nitrylowe.

- Hipoalergiczne, nielateksowe, niepudrowane.

- Przedłużony mankiet.

- Kolor niebieski

- Rozmiar L

Nożyczki ratownicze:

- Ostrze wykonane z tytanu lub twardej stali z powłoką teflonową, umożliwiające cięcie tkaniny ubraniowej, materiałów opatrunkowych, pasów bezpieczeństwa, skóry oraz innych twardych przedmiotów.

- Ząbkowane ostrze, nie wymagające ostrzenia.

- Wygięty kształt ułatwiający cięcie.

- Nożyczki na końcu dolnego ostrza posiadają zaokrąglenie, które chroni przed skaleczeniem w czasie stosowania.

- Długość powierzchni tnącej minimum 4 cm, długość całkowita 16-20 cm.

- Kolor ostrza i rękojeści matowy: czarny, brązowy lub szary. Dopuszczalna jest rękojeść w innych ciemnych kolorach

Blok/notes wodoodporny, niezadrukowane kartki, format zbliżony do A6

Marker permanentny:

- Możliwość pisania po każdej powierzchni, w tym na tkaninie i na skórze (poszkodowanego).

- Niezmywalny, odporny na działanie wody.

- Kolor tuszu: czarny.

- Grubość kreski: od 3 mm do 8 mm

Latarka:

- Konstrukcja:

- źródło światła – diody,

- kompaktowa,

- wodoszczelna – min IP65,

- możliwość mocowania za pomocą ściąganej taśmy typu ZIP lub sznurek typu ZIP lub opaski elastycznej

- blokada włącznika chroniąca przed przypadkowym uruchomieniem.

- Parametry techniczne:

- światło białe, jedna lub trzy diody, o zasięgu światła min 10 m,

- światło czerwone (dyskretne oświetlenie),

- 2 poziomy oświetlenia: ekonomiczny - czas świecenie min 12 h i maksymalny - czas świecenia min 9 h,

- 2 tryby pulsujące: biały i czerwony,

- masa latarki max 50 g z bateriami,

- temperatura pracy: -20 st.C do +50 st.C,

- zasilanie - 2 baterie litowe typu CR2032

- Zapasowy komplet baterii

Sygnalizator świetlny:

- Czas świecenia min 12 godz.

- Światło chemiczne

- Długość 15 cm

- Wodoodporny, nieiskrzący, niepalny i nietoksyczny

- Kolor zielony

- Kolor żółty

- Kolor czerwony

Zestaw zabiegowy mały:

- Jednorazowy, sterylny zestaw przeznaczony do wykonywania drobnych zabiegów chirurgicznych (szycie skóry).

- Skład zestawu:

- imadło chirurgiczne typu HEGAR lub MATHIEU dł. 140-180 mm – 1 szt.,

- kleszcze typu PEAN-CRILLE wygięte dł. 140-160 mm – 1 szt.,

- nożyczki chirurgiczne typu DEAVER proste, tępo-ostre, dł. 130-180 mm – 1 szt.,

- pęseta anatomiczna prosta standard 140-180 mm – 1 szt.,

- pęseta chirurgiczna prosta standard 140-180 mm – 1 szt.,

- nierozpuszczalny monofilament poliamidowy z igłą o zwiększonej stabilności 
w imadle, igła odwrotnie tnąca 3/8 koła 24 mm, rozmiar 3/0,  długość nitek 45 cm; nierozpuszczalny monofilament poliamidowy z igłą o zwiększonej stabilności 
w imadle, igła odwrotnie tnąca 3/8 koła 39 mm, rozmiar 2/0, długość nitek 75 cm – po 1 op.,

- strzykawka typu LUER 10 ml – 1 szt.,

- igły typu LUER: 0,8; 1,2 – po 1 szt.,

- rękawiczki chirurgiczne 7,5; 8 – po 1 szt.,

- kompresy jałowe 7,5x7,5 cm – 10 szt.,

- zestaw zawinięty w serwetę operacyjną 110x75 cm.

- Opakowanie:

- wyposażenie zestawu umieszczone na plastikowej tacce o wymiarach umożliwiających swobodne umieszczenie wszystkich elementów,

- całość zapakowana w opakowanie papierowo foliowe.

- Okres ważności minimum 3 lata

Zestaw do ewakuacji:

- Skład zestawu:

- opakowanie o wymiarach (wys. x szer. x głęb.) 140x90x60 mm ±10 mm.

- taśma ewakuacyjna długości 3 m ±10 cm.

- karabińczyki – 2 szt.

- Konstrukcja:

- Taśma ewakuacyjna powinna składać się z jednej długiej taśmy, złożonej równolegle ze sobą i przeszywanej prostopadle podwójnym szwem ryglowym (2 szwy ryglowe w odległości 1 cm od siebie) co 20 cm ±1 cm  tworząc tym samym jedną taśmę składającą się z 2 warstw o długości 3 m ±10 cm. Jedna z warstw przeszywanych taśm powinna być na tyle dłuższa aby naszywana na drugą tworzyła pętle umożliwiające wsunięcie pomiędzy nie dłoni i ułatwiające jej uchwyt. Taśma powinna zaczynać się małą pętlą umożliwiającą przełożenie przez nią karabińczyka.

- Opakowanie powinno składać się z komory głównej zamykanej zamkiem błyskawicznym okalającym krawędź górną i krawędzie boczne do ok. 2/3 ich wysokości. Konstrukcja opakowania powinna umożliwiać swobodne otwieranie opakowania wzdłuż krótszej krawędzi.

- Zamek błyskawiczny powinien być przykryty zewnętrznym, dwuczęściowym kołnierzem osłaniającym, tzw. plisą.

- Oba suwaki powinny być wyposażone w dodatkowe uchwyty wykonane z linki rdzeniowej o długości całkowitej 70 ±10 mm i zakończone pętlą ułatwiającą uchwyt 
i otwieranie zamka.

- Przednia powierzchnia opakowania powinna być wyposażona w system dwóch taśm poziomych, przewlekanych, kompatybilnych z systemem MOLLE 40/25:

- szerokość taśm 25 mm,

- taśmy poziome powinny być przeszywane w pionie, szwem ryglowym 
w równych odstępach co 40 mm tworząc pojedynczą komórkę.

- Powierzchnia nośna opakowania powinna być wyposażona w system montażowy – system taśm przewlekanych kompatybilnych z systemem MOLLE 40/25:

- szerokość taśm 25 mm, taśmy poziome powinny być przeszywane 
w pionie, szwem ryglowym w równych odstępach co 40 mm tworząc pojedynczą komórkę;

- taśmy pionowe powinny mieć dodatkowe usztywniane zakończenie długości 50 mm oraz dodatkowe uchwyty o długości 15 mm ułatwiające wyciąganie taśm pionowych;

- system taśm powinien zapewnić kompatybilność z innymi elementami oporządzenia w systemie MOLLE, takimi jak kamizelki taktyczne, plecaki lub inne elementy oporządzenia modułowego.

- Na dnie komory głównej powinien się znajdować otwór odprowadzający wodę 
w przypadku zalania zestawu zabezpieczony oczkiem kaletniczym 5,5-6mm;

- Wszystkie krawędzie opakowania powinny zostać wykonane z promieniem zaokrąglenia min 2 cm (ochrona przed przecieraniem się w czasie użytkowania 
i ochrona przed zacinaniem się zamków błyskawicznych w czasie szybkiego otwierania).

- Wewnętrzna powierzchnia klapy jak i powierzchni nośnej powinny mieć naszyte 
u dołu kieszonki tkaniny technicznej, stanowiące ok. 0,5 wysokości całkowitej opakowania i szerokości całkowitej szerokości opakowania.

- Wewnętrzne obszycia opakowania powinny być lamowane tym samym materiałem, 
z którego wykonano tkaninę konstrukcyjną;

- W konstrukcji opakowania nie powinno być elementów błyszczących

- Opakowanie zestawu do ewakuacji powinno mieć wszytą etykietę z nazwą 
i instrukcją czyszczenia.

- Materiały:

- Tkanina konstrukcyjna:

  - 100%poliamid 6.6 o zwiększonej odporności na ścieranie, uszkodzenia mechaniczne i ograniczonym stopniu przemakalności, 
z powłoką poliuretanową oraz impregnacją fluorowęglową,

  - Gęstość liniowa (wg DIN 53 354): 770 dtex (dopuszczalna 1100 dtex);

  - Gramatura: (wg ISO 3801:1993): 335 g/m2 ±5% (dopuszczalna 360 g/m2 ±5%);

  - Wodoszczelność (wg ISO 811:1981); min 400 mm H2O,

  - Trwałość kolorów na ścieranie (wg EN ISO 105 TX 12):

- na sucho – min. ocena 4,

- na mokro – min. ocena 3

  - Kolor maskowanie wz.93 (PANTERA LEŚNA)

- Tkanina techniczna

  - 100%poliamid 6.6 z powłoką poliuretanową

  - Gęstość liniowa (wg DIN 53 354): 235 dtex

  - Gramatura: (wg ISO 3801:1993): 155 g/m2 ±2%

  - Kolor: zielony (dopasowany do maskowania wz.93) lub czarny

- Taśmy techniczne:

  - Materiał poliamid,

  - Szerokość (wg PN-EN 1773:2000) 25 mm ± 1mm

  - Rodzaj splotu-płótno podwójne,

  - Kolor: zielony (dopasowany do maskowania wz.93)

- Taśma ewakuacyjna:

  - Materiał poliamid,

  - Szerokość (wg PN-EN 1773:2000) 25 mm ± 1mm

  - Wytrzymałość na rozerwanie  (wg PN-EN ISO 13934:2002)-min 1650 [daN]

  - Grubość (wg PN-EN ISO 5084)-2,0-2,3mm

  - Kolor: zielony (dopasowany do maskowania wz.93) lub czarny

- Karabińczyki:

  - Bezząbkowe, zakręcane, wykonane ze stopów lekkich, w kolorze czarnym;

  - Waga max.75g

  - Prześwit – min 20 mm,

  - Wytrzymałość:

- min.28 kN(podłużna),

- min.8 kN(z otwartym zamkiem),

- min.7 kN(poprzeczna),

Materiał informacyjny w formie zeszytu formatu A5 lub A6 dotyczący wytycznych postępowania w zakresie ratownictwa na polu walki wg aktualnych wytycznych Tactical Combat Casualty Care. Wydruk na papierze wodoodpornym

Karta do segregacji medycznej. Wydruk na papierze wodoodpornym. Karta segregacyjna powinna być zgodna ze wzorem karty ewakuacyjnej określonej w Rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 27 czerwca 2012 r. w sprawie warunków i sposobu przygotowania oraz wykorzystania podmiotów leczniczych na potrzeby obronne państwa oraz właściwości organów w tych sprawach.

Dotyczy części 2 przedmiotu zamówienia

- Opis i przeznaczenie Indywidualnego Pakietu Medycznego (IPMed).

Indywidualny Pakiet Medyczny (IPMed) stanowi indywidualne wyposażenie medyczne żołnierza i pracownika resortu obrony narodowej, zgodnie z normą należności naliczeniowych. Pakiet IPMed przeznaczony jest do udzielenia pierwszej pomocy, szczególnie w zakresie urazów pola walki, w ramach „samopomocy” lub „pomocy koleżeńskiej”. Pakiet IPMed jest zestawem składającym się z wyrobów, w tym wyrobów medycznych oraz opakowania.

Tabela 1. Skład zestawu IPMed.

| Lp. | Nazwa wyrobu | Ilość |
| --- | --- | --- |
| 1 | Opatrunek indywidualny | 1 szt. |
| 2 | Opatrunek hemostatyczny | 1 szt. |
| 3 | Opaska zaciskowa (staza taktyczna) | 1 szt. |
| 4 | Opatrunek na rany penetracyjne klatki piersiowej | 1 szt. |
| 5 | Gaza wypełniająca | 1 szt. |
| 6 | Przylepiec bez opatrunku | 1 szt. |
| 7 | Rurka nosowo-gardłowa | 1 kpl. |
| 8 | Nożyczki ratownicze | 1 szt. |
| 9 | Rękawice ratownicze | 1 szt. |
| 10 | Marker permanentny | 1 szt. |
| 11 | Opakowanie pakietu IPMed | 1 kpl. |

- Wymagania techniczne dla wyrobów  (asortymentu zestawu IPMed)
 i opakowania pakietu IPMed.

Opatrunek indywidualny:

1.Zastosowanie: tamowanie krwotoków i opatrywanie ran.

2. Forma opatrunku:

- elastyczny bandaż o szerokości 10-15 cm;

- wyposażony w jeden (nieruchomy) lub dwa tampony/kompresy (nieruchomy 
i ruchomy);

- wyposażony w element z tworzywa sztucznego zamocowany do bandaża ułatwiający zakładanie opatrunku jedną ręką, zmianę kierunku bandażowania oraz pełniący funkcję bezpośredniego ucisku na ranę po założeniu opatrunku;

- wyposażony w zapinkę z tworzywa sztucznego uniemożliwiającą przypadkowe rozwinięcie bandaża.

- elastyczny bandaż o szerokości 10 cm;

- wyposażony w jeden (nieruchomy) tampon/kompres w formie kieszeni, wewnątrz której znajduje się gaza wypełniająca oraz plastikowa folia;

- gaza wypełniająca o wysokiej chłonności, może służyć do dodatkowego zaopatrzenia rany postrzałowej;

- plastikowa folia może służyć m.in. jako opatrunek okluzyjny na rany postrzałowe klatki piersiowej;

- wyposażony  w  element  z  tworzywa  sztucznego  zamocowany do bandaża pełniący funkcję bezpośredniego ucisku na ranę po założeniu opatrunku;

- wyposażony w zapinkę z tworzywa sztucznego uniemożliwiającą przypadkowe rozwinięcie bandaża oraz taśmy samozaczepne – haczyk („rzep”) umieszczone na bandażu uniemożliwiające przypadkowe rozwinięcie bandaża oraz stabilizujące założony opatrunek.

- Bandaż koloru zielonego, oliwkowego, szarego lub piaskowego. Tampon/kompres 
w kolorze białym.

- Opatrunek sterylny.

- Opatrunek zwinięty w rolkę w opakowaniu.

- Opakowanie wodoodporne, podciśnieniowe, łatwe do otwierania (posiadające nacięcia ułatwiające otwieranie).

- Opakowanie w ciemnym kolorze: zielonym, oliwkowym, brązowym lub szarym.

- Instrukcja stosowania w języku polskim na opakowaniu (zalecane są piktogramy użycia).

- Okres ważności minimum 5 lat.

Opatrunek hemostatyczny:

- Zastosowanie: tamowanie zagrażających życiu krwotoków o średniej i dużej
 intensywności krwawienia, w szczególności z ran głębokich.

- Wysoka efektywność hemostatyczna.

- Natychmiastowa gotowość do użycia.

- Bezpieczeństwo stosowania:

- brak efektów ubocznych występujących przy stosowaniu zagrażających zdrowiu 
(w szczególności brak lub ograniczona reakcja egzotermiczna);

- środek hemostatyczny opatrunku nie jest wchłaniany przez organizm;

- łatwy do usunięcia (opatrunek nie przykleja się do rany).

- Forma opatrunku: gaza z dodatkiem niezbędnej ilości środka hemostatycznego, szerokość 6÷10 cm i długość 3÷4 m. Dopuszczalna jest długość gazy minimum 100 cm z dodatkiem środka hemostatycznego w ilości minimum 8 g.

- Opatrunek sterylny.

- Opatrunek złożony w formie „Z” w opakowaniu.

- Opakowanie wodoodporne, łatwe do otwierania (posiadające nacięcia ułatwiające otwieranie). Wskazane jest opakowanie podciśnieniowe.

- Opakowanie w ciemnym kolorze: zielonym, oliwkowym, brązowym lub szarym.

- Przechowywanie: nie wymaga specjalnych warunków przechowywania, utrzymywana jest stabilność fizykochemiczna w różnych warunkach atmosferycznych.

- Instrukcja stosowania w języku polskim na opakowaniu (zalecane są piktogramy użycia).

- Okres ważności minimum 5 lat

Opaska zaciskowa (staza taktyczna):

- Zastosowanie: zaopatrzenie (zabezpieczenie) kończyn (górnych i dolnych) 
w przypadku amputacji urazowych lub silnych krwotoków tętniczych w celu zatrzymania krwotoku.

- Konstrukcja opaski zaciskowej:

- jednoczęściowa;

- umożliwiająca założenie jedną ręką na każdej kończynie, w szczególności 
w ramach samopomocy przez poszkodowanego;

- system naciągowy opaski składa się z paska okalającego kończynę oraz obrotowego elementu z tworzywa sztucznego lub metalu typu kołowrót 
z możliwością płynnej regulacji siły naciągu oraz możliwością blokowania kołowrotu (po zaciśnięciu opaski),

- bezgłośna praca mechanizmu naciągowego;

- zapinanie opaski realizowane za pomocą taśmy samozaczepnej typu „rzep” lub przy pomocy metalowego elementu blokującego (zaczepu);

- opaska wyposażona w mechanizm lub element konstrukcyjny zabezpieczający opaskę przed przypadkowym rozpięciem lub poluzowaniem naciągu;

- szerokość taśmy uciskającej kończynę min 3 cm;

- waga opaski do 100 g;

- kolor czarny lub ciemnozielony. Dopuszcza się wstawki innego koloru np. miejsce do zapisania godziny założenia, etykieta itp.

- Opakowanie łatwe do otwierania, umożliwiające wyjęcie opaski z opakowania jedną ręką.

- Możliwość noszenia opaski bez opakowania na zewnątrz oporządzenia żołnierza (wysoka odporność na różne warunki atmosferyczne).

- Instrukcja  stosowania  w  języku  polskim  naniesiona  na  opakowaniu lub umieszczona wewnątrz lub na zewnątrz opakowania (zalecane są piktogramy użycia).

- W przypadku określonej daty ważności okres ważności minimum 5 lat.

Opatrunek na rany penetracyjne klatki piersiowej:

- Zastosowanie: zaopatrzenie ran penetracyjnych (w tym postrzałowych) klatki piersiowej.

- Konstrukcja opatrunku:

- kształt okrągły o średnicy minimum 14 cm lub owalny o wymiarach 17 cm x 14 cm ±10% lub w kształcie prostokąta o wymiarach 15 x 20 cm ±10% 
z zaokrąglonymi narożnikami lub w kształcie kwadratu o wymiarach 15 x 15 cm ±10% z zaokrąglonymi narożnikami;

- wentylowy: z trójdzielną zastawką jednokierunkową lub wykorzystujący zastawkową metodę opatrywania odmy otwartej poprzez pokrycie otworu rany tworzywem sztucznym (folią) z wylotem (lub wylotami) powietrza poza obszarem rany (folia musi w sposób skuteczny spełniać funkcję zastawki/zaworu jednokierunkowego);

- opatrunek  posiada  uchwyt  (lub  uchwyty)  ułatwiające  oddzielenie opatrunku samoprzylepnego od folii osłaniającej;

- opatrunek zawiera gazę lub włókninę do oczyszczenia rany z płynów 
i zabrudzenia przed jego przyklejeniem. Dopuszczalne są opatrunki bez gazy lub włókniny.

- samoprzylepny, z klejem o wysokiej lepkości, możliwość przyklejenia opatrunku na mokre ciało (pot, krew).

- Dopuszczalne są opatrunki sterylne i niesterylne.

- Opakowanie wodoodporne, łatwe do otwierania (posiadające nacięcia ułatwiające otwieranie). Dopuszczalne jest opakowanie podciśnieniowe. Dopuszczalne jest opakowanie chroniące przed zamoczeniem typu foliowo-papierowe, bez nacięć ułatwiających otwieranie.

- Instrukcja stosowania w języku polskim na opakowaniu (zalecane są piktogramy użycia).

- Okres ważności minimum 4 lat.

Gaza wypełniająca:

- Zastosowanie: zaopatrzenie rany poprzez wypełnienie rany gazą i tamowanie krwotoku przez wywieranie ucisku.

- Gaza w kolorze białym, 100% bawełny, o wysokiej chłonności.

- Gaza sterylna.

- Gaza zwinięta w rolkę lub złożona w formie „Z” w opakowaniu.

- Opakowanie wodoodporne, podciśnieniowe, łatwe do otwierania (posiadające nacięcia ułatwiające otwieranie).

- Okres ważności minimum 5 lat.

Przylepiec bez opatrunku:

  - Przylepiec na jedwabiu z hipoalergicznym klejem o dużej lepkości, również po zamoczeniu.

  - Wymiary: 2,5 cm x 5 m.

  - Łatwe dzielenie bez użycia nożyczek (obustronnie ząbkowane brzegi), nawinięty na szpulę (tuleję) bez osłony (kołnierza).

Rurka nosowo-gardłowa:

- Wykonana z miękkiego PVC medycznego przezroczystego lub w kolorze zielonym, silikonowana, bez lateksu i ftalanów.

- Rozmiary: średnica wewnętrzna 7,5 mm (FR 30).

- Kształt anatomicznej krzywizny kanału nosowo-gardłowego.

- Posiadająca ogranicznik chroniący przed wsunięciem w głąb dróg oddechowych 
i pozycjonujący rurkę.

- Wyrób sterylny

- Opakowanie  chroniące  przed  zamoczeniem  typu  foliowo-papierowe, łatwe do otwierania, umożliwiające dowolne formowanie kształtu, o wymiarach maksymalnie 10 cm x 22 cm.

- Do rurki dołączony lubrykant w żelu (obojętny farmakologicznie), ułatwiający zakładanie rurki, jednorazowe opakowanie 2,7÷5 g

- Okres ważności rurki nosowo-gardłowej i lubrykantu minimum 5 lat.

Nożyczki ratownicze

- Ostrze wykonane z tytanu lub twardej stali z powłoką teflonową, umożliwiające cięcie tkaniny ubraniowej, materiałów opatrunkowych, pasów bezpieczeństwa, skóry oraz innych twardych przedmiotów

- Ząbkowane ostrze, nie wymagające ostrzenia

- Wygięty kształt ułatwiający cięcie.

- Nożyczki na końcu dolnego ostrza posiadają zaokrąglenie, które chroni przed skaleczeniem w czasie stosowania.

- Długość powierzchni tnącej minimum 4 cm, długość całkowita 16-20 cm

- Kolor ostrza i rękojeści matowy: czarny, brązowy lub szary. Dopuszczalna jest rękojeść w innych ciemnych kolorach.

Rękawice ratownicze:

    - Jednorazowego użytku, niesterylne.

    - Nitrylowe.

    - Hipoalergiczne, bezlateksowe, niepudrowane.

    - Przedłużony mankiet.

    - Kolor niebieski.

Marker permanentny:

- Możliwość pisania po każdej powierzchni, w tym na tkaninie i na skórze (poszkodowanego).

- Niezmywalny, odporny na działanie wody.

- Kolor tuszu: czarny.

- Końcówka okrągła, grubość kreski: od 3 mm do 6 mm.

Opakowania pakietu IPMed.

  - Opakowanie musi umożliwiać użytkowanie zestawu IPMed o każdej porze roku, niezależnie od warunków atmosferycznych, tj. w temperaturze otoczenia od -25 st.C do +55 st.C oraz wilgotności powietrza od 5% do 100%.

  - Rozmiar opakowania musi umożliwiać swobodne umieszczenie w nim wszystkich elementów składowych tego pakietu i nie powinien ograniczać ruchów użytkownika.

  - Opakowanie musi umożliwiać przenoszenie na: pasie do spodni, pasie taktycznym, pasie biodrowym, kamizelce taktycznej oraz innym oporządzeniu systemu 40/25.

  - Wszędzie tam gdzie zastosowano określenie – system 40/25, należy przez to rozumieć system taśm przewlekanych (taśmy nośne) kompatybilnych z systemem MOLLE/PALS lub równoważnym, spełniającym wymagania:

- szerokość taśm 25 mm

- taśmy poziome powinny być przeszywane w pionie, szwem ryglowym 
w równych odstępach co 40 mm tworząc pojedynczą komórkę;

- taśmy pionowe powinny mieć usztywniane zakończenia ułatwiające przewlekanie przez odpowiednie taśmy poziome wraz z dodatkowym uchwytem ułatwiającym wyciąganie taśm pionowych;

- system taśm powinien zapewnić kompatybilność pakietu z innymi elementami oporządzenia w standardzie MOLLE/PALS lub równoważnym, takimi jak: kamizelki taktyczne, plecaki, inne elementy oporządzenia modułowego;

- odległość szwów od krawędzi min. 4 mm;

- parametry szwu ryglowego:

    - długość: 24-25 mm;

    - szerokość: 2,8-3 mm;

    - ilość uderzeń: 56-60.

Konstrukcja opakowania

- Opakowanie musi być wykonane z materiałów i dodatków opisanych w WTT

- Konstrukcja opakowania powinna umożliwiać swobodne otwieranie opakowania wzdłuż krótszej krawędzi (kąt otwarcia min 180°).

- Zamek błyskawiczny musi być przykryty kołnierzem osłaniającym:

    - dwuczęściowym od zewnątrz opakowania, utrudniającym zanieczyszczenie taśmy zamkowej (wysokość kołnierza z obu stron musi być wyższa, niż wysokość zamka błyskawicznego, tak, żeby umożliwiać szczelne przyleganie obu części kołnierza i jednocześnie nie utrudniać otwierania opakowania);

    - jednoczęściowym od wewnątrz opakowania, ułatwiającym szybkie otwieranie opakowania, kołnierz musi wystawać 10-15 mm poza obrys ściany bocznej.

    - Oba suwaki muszą być wyposażone w dodatkowe uchwyty:

  - wykonane z linki rdzeniowej;

  - długość całkowita uchwytów: 70 ±10 mm;

  - zakończone pętlą ułatwiającą chwyt i otwieranie zamka.

  - Zewnętrzna strona klapy opakowania (korpus części nośnej), w górnej części musi
               być wyposażona w dwie taśmy samozaczepne – pętelka typu „rzep” służące do
               zamocowania oznakowania „MED”, wszyte na całej szerokości opakowania. 
               Taśmy samozaczepne muszą być wszyte jedna nad drugą. Wszycie taśm
               samozaczepnych nie może utrudniać korzystania z systemu 40/25.

  - Wewnętrzna powierzchnia części nośnej komory głównej musi być wyposażona 
              w kieszeń wykonaną z tkaniny podszewkowej.

  - Wewnętrzna powierzchnia korpusu części nośnej musi być wyposażona w kieszeń
              wykonaną z tkaniny podszewkowej.

  - W górnej części nośnej komory głównej należy naszyć taśmę samozaczepną 
              - pętelka typu „rzep” służącą do przyczepienia uchwytu do wyciągania panelu 
              z komory opakowania. Konstrukcja opakowania musi umożliwiać wyprowadzenie
              uchwytu na zewnątrz opakowania (bez zasuwania zamków błyskawicznych).

  - Na dnie korpusu części nośnej musi znajdować się otwór zabezpieczony oczkiem
              kaletniczym odprowadzający wodę w przypadku zalania pakietu.

  - Na dnie części nośnej komory głównej musi znajdować się pętelka długości 70 mm
              wykonana z linki rdzeniowej, służąca do zamocowania na stałe łącznika
              elastycznego.

  - Wewnątrz komory głównej musi znajdować się wyjmowany, rozkładany, trójdzielny
              panel - insert w kształcie „odwróconej litery T”:

  - panel musi być wykonany z tkaniny zasadniczej o krawędziach lamowanych taśmą lamowniczą 20 mm;

  - panel musi być przymocowany do opakowania za pomocą elastycznego łącznika z wyczepianym karabińczykiem;

- panel musi być wyposażony w uchwyt do wyciągania panelu z komory, wykonany 
z taśmy nośnej;

- wszystkie ramiona panelu powinny być zamykane do wewnątrz przy pomocy taśmy samozaczepnej;

- na zewnętrznej, bocznej ścianie panelu powinna znajdować się taśma elastyczna 25 mm służąca do zamocowania opaski zaciskowej (staza taktyczna) wg WTT;

- na wewnętrznej, dłuższej ścianie panelu muszą znajdować się mocowania wyposażenia IPMed (w kolejności, od lewej):

  - miejsce na autostrzykawkę z morfiną z zestawu IZAS-05;

  - opatrunek hemostatyczny wg WTT;

  - gaza wypełniająca wg WTT;

  - opatrunek indywidualny wg WTT;

  - miejsce na dodatkową autostrzykawkę;

  - rurka nosowo-gardłowa wg WTT;

  - nożyczki ratownicze wg WTT;

  - rękawice ratownicze wg WTT (nad rurką nosowo-gardłową i nożyczkami ratowniczymi);

- górne ramię panelu (od wewnętrznej strony) musi być wyposażone w mocowanie na rolkę z przylepcem bez opatrunku (wg WTT). Mocowanie musi składać się z taśmy elastycznej oraz linki rdzeniowej przewleczonej przez 2 oczka kaletnicze, utrzymującej plaster przy panelu po wyjęciu spod mocującej taśmy elastycznej;

- wewnątrz  panelu,  w  dolnej,  najdłuższej  krawędzi  należy  wszyć pętelkę wykonaną 
z linki rdzeniowej, służącą do przypięcia za pomocą karabińczyka łącznika elastycznego;

  - wszystkie mocujące taśmy elastyczne panelu muszą być właściwie dopasowane do wielkości mocowanego wyposażenia i umożliwiać swobodne rozmieszczenie wszystkich pozycji znajdujących się w składzie IPMed oraz stabilne (tj. bez wypadania z uchwytu) utrzymywanie wyrobów umieszczonych (zamocowanych) do panelu– insertu.

  - Wszystkie  zewnętrzne  krawędzie  opakowania  muszą  być  zaokrąglone
    (ochrona przed przecieraniem się w czasie użytkowania i ochrona przed zacinaniem
     się zamków błyskawicznych w czasie szybkiego otwierania).

  - Wszystkie krawędzie powstałe w wyniku szycia muszą być lamowane taśmą
    lamowniczą 20 mm.

  - Opakowanie musi być wyposażone w panel na pas taktyczny. Boczne obszycia
     panelu muszą być lamowane taśmą lamowniczą 20 mm. Panel musi być
     usztywniony na całej powierzchni pianką usztywniającą, wszytą wewnątrz tkaniny
      zasadniczej.

  - Opakowanie musi być wyposażone w torebkę na zestaw IZAS-05. Boczne obszycia
     torebki muszą być lamowane taśmą lamowniczą 20 mm.

  - Opakowanie musi być wyposażone w uchwyt na opaskę zaciskową wyposażony 
w klips samozatrzaskowy z tworzywa sztucznego oraz dwie taśmy elastyczne 
z naszytą taśmą samozaczepną. Opaska zaciskowa musi być mocowana do klipsu za pomocą taśm elastycznych zapinanych taśmami samozaczepnymi. Klips musi umożliwiać mocowanie do oporządzenia za pomocą systemu 40/25. Klips musi umożliwiać stabilne mocowanie do oporządzenia, bez możliwości samorozpięcia. Klips musi posiadać mechanizm samozatrzaskowy umożliwiający łatwe i szybkie rozpięcie klipsa i wypięcie uchwytu z systemu 40/25. Klips musi być w kolorze czarnym lub khaki i musi być wykonany z wytrzymałego tworzywa sztucznego odpornego na warunki użytkowania (polietylen, poliamid).

  - Opakowanie musi być wyposażone w łącznik (linkę) elastyczny do zamocowania panelu – instertu do komory głównej.

  - Opakowanie musi być wyposażone w naszywkę z napisem „MED” mocowaną do opakowania za pomocą taśmy samozaczepnej.

  - Opakowanie musi mieć wszytą niezmywalną etykietę zawierającą nazwę wyrobu, producenta, informację o sposobie konserwacji (zgodnie z PN-EN ISO 3758:2012) oraz informację dotyczącą rodzaju materiału tkaniny zasadniczej. Etykieta powinna zostać wykonana w technologii zapewniającej czytelność przy codziennym użytkowaniu i okresowych zabiegach konserwacyjnych przez okres minimum 2 lata.

  - W konstrukcji opakowania nie może być elementów odbijających światło (błyszczących).

  - Uzupełnieniem opisu konstrukcji opakowania są rysunki techniczne.

Wymagania dla materiałów opakowania IPMed.

Tkanina zasadnicza:

- Tkanina poliamidowa PA 100% 6.6 o zwiększonej odporności na ścieranie 
i uszkodzenia.

- Tkanina barwiona na kolor khaki z nadrukiem maskującym „pantera”, zgodnie ze wzorem obowiązującym w SZ RP (WZ.93).

- Tkanina z wykończeniem wodoszczelnym. Preferowana jest tkanina z powleczeniem poliuretanowym oraz impregnacją fluorowęglową.

- Tkanina powinna posiadać atest dotyczący bezpieczeństwa i braku szkodliwości dla użytkownika wg OEKO-TEX Standard 100. Uznaje się, że wyrób spełnia wymagania dotyczące bezpieczeństwa i braku szkodliwości, jeżeli posiada aktualną autoryzację (certyfikat) do posługiwania się znakiem OEKO-TEX.

Parametry techniczne:

- Masa liniowa przędzy (osnowa i wątek): 370/140 f dtex lub 770 dtex (wg DIN 53354 lub PN-ISO 1139:1998, PN-EN ISO 2060:1997, PN-P-04653:1997).

- Masa powierzchniowa tkaniny: 265÷325 g/m2 dla tkaniny 370/140 f dtex (wg PN-EN ISO 2286-2:1999) lub 275÷336 g/m2 dla tkaniny 770 dtex wg ISO 3801).

- Maksymalna siła zrywająca pasek tkaniny – kierunek wzdłużny, nie mniej niż 2800 N (wg DIN 53354, EN 13934-1 lub PN-EN ISO 1421:2001 Metoda paska).

- Maksymalna siła zrywająca pasek tkaniny – kierunek poprzeczny, nie mniej niż 2400 N (wg DIN 53354, EN 13934-1 lub PN-EN ISO 1421:2001 Metoda paska).

- Siła rozdzierająca – kierunek wzdłużny i poprzeczny, nie mniej niż 130
N (wg DIN 53356, EN 13937-2 lub PN-EN ISO 4674-1:2005 Metoda B).

- Odporność na tarcie metodą Martindale’a, nie mniej niż 100 000 cykli (PN-EN ISO 12947-2).

- Wodoszczelność, nie mniej niż 70 cm słupa wody (wg PN-EN 20811, PN-ISO 811:1997).

- Stopień odporności wybarwień na światło, nie mniej niż 5 (wg PN-EN ISO 105 B02:2014).

- Stopień odporności wybarwień na pranie w temperaturze 40 st.C, nie mniej niż 4 (wg PN-EN ISO 105 C06:2010).

- Stopień odporności wybarwień na tarcie suche i mokre, nie mniej niż 4
(wg PN-EN ISO 105 X12:2005).

- Wymagania dla barw (współrzędne barw i reemisja) tkaniny barwionej na kolor khaki z nadrukiem maskującym „pantera”: p. 2.2 NO-84-A203:2004 oraz NO-84-A203:2004/A1:2010 (wg PN-EN ISO 105-J01:2002, PN-EN ISO 105-J03:2009 – geometria urządzenia pomiarowego: współrzędne barwy – d/0 lub d/8, reemisja – 0/d lub 8/d).

Tkanina podszewkowa:

- Tkanina poliamidowa PA 100%.

- Tkanina w kolorze khaki.

- Tkanina z wykończeniem wodoszczelnym.

- Tkanina powinna posiadać atest dotyczący bezpieczeństwa i braku szkodliwości dla użytkownika wg OEKO-TEX Standard 100. Uznaje się, że wyrób spełnia wymagania dotyczące bezpieczeństwa i braku szkodliwości, jeżeli posiada aktualną autoryzację (certyfikat) do posługiwania się znakiem OEKO-TEX.

Parametry techniczne:

- Masa powierzchniowa tkaniny 120÷160 g/m2 (wg ISO 3801).

- Maksymalna siła zrywająca pasek tkaniny (osnowa i wątek), nie mniej niż 800 N (PN-EN ISO 1421:2001).

- Siła rozdzierająca (osnowa i wątek), nie mniej niż 25 N (wg EN ISO
13937-2 lub PN-EN ISO 4674-1:2005).

- Wodoszczelność nie mniej niż 50 cm słupa wody (wg PN-EN 20811, PN-ISO 811:1997).

- Stopień odporności wybarwień na światło, nie mniej niż 5 (wg PN-EN ISO 105 B02:2014).

- Stopień odporności wybarwień na tarcie suche i mokre, nie mniej niż 4
(wg PN-EN ISO 105 X12:2005).

Taśma nośna:

- Taśma poliamidowa PA 100%.

- Taśma w kolorze khaki (barwa tła tkaniny zasadniczej).

- Rodzaj splotu: płótno podwójne.

- Taśma powinna posiadać atest dotyczący bezpieczeństwa i braku szkodliwości dla użytkownika wg OEKO-TEX Standard 100. Uznaje się, że wyrób spełnia wymagania dotyczące bezpieczeństwa i braku szkodliwości, jeżeli posiada aktualną autoryzację (certyfikat) do posługiwania się znakiem OEKO-TEX.

Parametry techniczne:

- Masa liniowa 20÷29 g/m (wg PN-EN 12127:2000).

- Szerokość 25 mm ±1 mm.

- Grubość 1,2÷1,6 mm.

- Wytrzymałość na rozerwanie nie mniej, niż 650 daN (PN-EN ISO 13934-1:2002).

- Parametry barwy khaki (D65/10 st.): L*=34,11; a*= -0,64; b*=10,92 (wg PN-EN ISO 105-J01:2002, PN-EN ISO 105-J03:2009 – geometria urządzenia pomiarowego: d/0 lub d/8).

- Dopuszczalna wartość różnicy barwy, nie więcej niż: ∆E*ab=1,5 (wg
PN-EN ISO 105-J01:2002, PN-EN ISO 105-J03:2009 – geometria urządzenia pomiarowego: d/0 lub d/8).

- Parametry reemisji zgodnie z wymaganiami określonymi dla barwy khaki p. 2.2 NO-84-A203:2004 oraz NO-84-A203:2004/A1:2010 (wg PN-EN ISO 105-J01:2002, PN-EN ISO 105-J03:2009 – geometria urządzenia pomiarowego: 0/d lub 8/d).

Taśma samozaczepna („rzep”):

- Materiał (haczyk i pętelka): poliamid.

- Powleczenie z tyłu taśmy (haczyk i pętelka): poliuretan.

- Konstrukcja (haczyk i pętelka): tkana.

- Taśma (haczyk i pętelka) w kolorze khaki.

- Taśma powinna posiadać atest dotyczący bezpieczeństwa i braku szkodliwości dla użytkownika wg OEKO-TEX Standard 100. Uznaje się, że wyrób spełnia wymagania dotyczące bezpieczeństwa i braku szkodliwości, jeżeli posiada aktualną autoryzację (certyfikat) do posługiwania się znakiem OEKO-TEX.

Parametry techniczne:

- Szerokość (haczyk i pętelka): 25 mm ± 1 mm oraz 50 mm ± 1,5 mm.

- Całkowita wysokość rozdzielonej taśmy haczyk: 1,7÷2,1 mm.

- Całkowita wysokość rozdzielonej taśmy pętelka: 2,2÷2,8 mm.

- Gramatura haczyk 300g/m2 ±10%.

- Gramatura pętelka 350 g/m2 ±10%.

- Trwałość (haczyk i pętelka),minimum10 000 cykli łączenie/rozłączenie

- Moc po 10 000 cyklach łączenie/rozłączenie haczyk/pętelka: 50% straty mocy.

- Stopień odporności wybarwień na światło, pranie, czyszczenie chemiczne, wodę, tarcie nie mniej niż 4.

Taśma elastyczna:

- Materiał: guma kalandrowana.

- Taśma w kolorze khaki.

- Taśma powinna posiadać atest dotyczący bezpieczeństwa i braku szkodliwości dla użytkownika wg OEKO-TEX Standard 100. Uznaje się, że wyrób spełnia wymagania dotyczące bezpieczeństwa i braku szkodliwości, jeżeli posiada aktualną autoryzację (certyfikat) do posługiwania się znakiem OEKO-TEX.

Parametry techniczne:

- Masa liniowa 24,5 ±5% / 1 mb. (wg PN-ISO 3801, PN-EN 12127).

- Szerokość 25 mm ±1 mm.

- Elastyczność: 90÷110%.

Zamek błyskawiczny:

- Zamek błyskawiczny spiralny wyposażony w dwa suwaki bez hamulca.

- Materiał: poliester.

- Zamek w kolorze khaki lub czarnym.

- Zamek powinien posiadać atest dotyczący bezpieczeństwa i braku szkodliwości dla użytkownika wg OEKO-TEX Standard 100. Uznaje się, że wyrób spełnia wymagania dotyczące bezpieczeństwa i braku szkodliwości, jeżeli posiada aktualną autoryzację (certyfikat) do posługiwania się znakiem OEKO-TEX.

Parametry techniczne:

- Szerokość 9÷11 mm.

- Trwałość zamka nie mniej, niż 500 cykli.

- Wytrzymałość poprzeczna nie mniej, niż 90 kgf.

Nici techniczne:

- Materiał: poliester wielordzeniowy ciągły.

- Nici w kolorze khaki lub czarnym.

- Nici powinny posiadać atest dotyczący bezpieczeństwa i braku szkodliwości dla użytkownika wg OEKO-TEX Standard 100. Uznaje się, że wyrób spełnia wymagania dotyczące bezpieczeństwa i braku szkodliwości, jeżeli posiada aktualną autoryzację (certyfikat) do posługiwania się znakiem OEKO-TEX.

Parametry techniczne:

- Masa liniowa 244 x 3 dtex ±5% (wg ISO 2060).

- Wytrzymałość na rozciąganie 4460 cN ±5% (wg ISO 2062).

- Rozciągliwość przy zerwaniu: 15÷20% (wg ISO 2062).

Łącznik elastyczny (linka):

- Materiał zewnętrzny (stanowiący „oplot” rdzenia): poliuretan w kolorze khaki.

- Rdzeń wykonany z nici kewlarowych, poliestrowych lub nylonowych.

- Uformowany spiralnie z zakończeniami w formie prostych odcinków zakończonych pętlami.

- Ilość zwojów: 45 ±5.

- Zakończony karabińczykiem w kolorze czarnym.

Oczko kaletnicze:

- Materiał: mosiężne, oksydowane na czarno lub czernione chemicznie.

- Średnica zewnętrzna: 10÷12 mm, wewnętrzna 5÷6 mm.

Linka rdzeniowa:

- Materiał: poliester, rdzeń poliestrowy

- Oplot nieelastyczny.

- Linka w kolorze khaki.

- Średnica 4 mm ± 0,5 mm.

Pianka usztywniająca:

- Materiał: polietylen.

- Grubość 2 mm ± 10%.

Dotyczy części 1 i 2 przedmiotu zamówienia

V.   Wymagania dotyczące kodyfikacji.

Zestawy Ratownictwa Taktycznego (PRS,PRM,WET,TL) oraz Indywidualne Pakiety Medyczne (IPMed) wraz z wyposażeniem podlegają kodyfikacji zgodnie z zasadami Natowskiego Systemu Kodyfikacyjnego (NCS).

# Klauzula kodyfikacyjna

- Przedmiot zamówienia w postaci wyrobów wyszczególnionych w umowie wraz z częściami zamiennymi, materiałami eksploatacyjnymi, konserwacyjnymi i narzędziami, podlega kodyfikacji zgodnie z zasadami Systemu Kodyfikacyjnego NATO (NCS – NATO Codification System).

- Wykonawca - na wniosek Zamawiającego - zobowiązany jest do:

1.1.Wykonania identyfikacji wstępnej oraz udostępnienia aktualnych danych technicznych wyrobów wyszczególnionych w pkt. 1., wykorzystując aktualne dane własne lub pozyskane od podwykonawców i poddostawców.

1.2.Sporządzenia w umowie wykazu wszystkich wyrobów będących przedmiotem zamówienia z uwzględnieniem: Numeru Referencyjnego - RN (oznaczenia wyrobu pod jakimi jest on rozpoznawany przez Wykonawcę - producenta, dostawcę, podwykonawcę); Numeru Magazynowego NATO - NSN (jeżeli został już przydzielony); Kodu Podmiotu Gospodarki Narodowej - NCAGE (jeżeli został przydzielony) lub - gdy brak NCAGE - danych teleadresowych odpowiednio: producenta lub dostawcy, podwykonawcy.

1.3. Przekazania danych, o których mowa w ppkt. 2.1) i 2.2) w terminie do 30 dni od momentu otrzymania wniosku, w uzgodnionej formie i bez dodatkowych opłat.

Odbiorcą danych określonych w ppkt. 2.1. i 2.2. w imieniu Zamawiającego, będzie polskie biuro kodyfikacyjne ( NCB of Poland – POL NCB ) – Wojskowe Centrum Normalizacji, Jakości i Kodyfikacji, ul. Nowowiejska 28a, 00-909 Warszawa, tel. 261 845 700; fax. 261 845 891. W przypadku, gdy wyroby wyszczególnione w pkt. 1. są dostarczane przez dostawców zagranicznych, odbiorcą danych będzie biuro kodyfikacyjne kraju producenta/dostawcy tych wyrobów.

VI.	Inne (nie dotyczy wymagań technicznych).

- Okres ważności środków materiałowych (posiadających określony termin ważności) w dniu składania ofert lub w dniu dostawy określony zgodnie z procedurą Zamawiającego – Załącznik nr 1a do SWZ i umowy;

- Zakres i okres gwarancji określony przez Zamawiającego, zawiera powyższy opis.

- Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć instrukcję w języku polskim  wraz 
z wyrobem w dniu dostawy.

- Dostarczany wyrób musi być oznakowany zgodnie z decyzją nr 3/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 03.01.2014 r. w sprawie wytycznych określających wymagania w zakresie znakowania kodem kreskowym wyrobów dostarczanych do resortu obrony narodowej – Dz. Urz. MON z 07.01.2014, poz. 11.

Wykonała:

Dn. 09.06.2022 r.  Iwona WIERUSZEWSKA