## Tabelle1
Załącznik nr 3 do SWZ PO ZMIANACH Załącznik nr 1 do umowy TZ.TA.28018.2021 Formularz cenowo-techniczny - zadanie nr 2 1. Przedmiotem zamówienia są sukcesywne dostawy sprzętu jednokrotnego użytku do zabiegów endoskopowych polipektomii i tamowania krwawień do posiadanych przez Zamawiającego endoskopów firmy Olympus GIF-2T160, GIF-XTQ160,CF-HQ190L/I, CF-H190L/I, CF-H185L/I, zwanych dalej wyrobami. 2. Wykonawca gwarantuje, że wyroby objęte przedmiotem zamówienia dotyczącym zadania nr 2 spełniać będą wszystkie – wskazane w niniejszym załączniku - wymagania eksploatacyjno - techniczne i jakościowe. 3. Wykonawca oświadcza, że dostarczane zamawiającemu wyroby spełniać będą właściwe, ustalone w obowiązujących przepisach prawa wymagania odnośnie dopuszczenia do użytkowania przedmiotowych wyrobów w polskich zakładach opieki zdrowotnej. 4. Wykonawca oświadcza, że poszczególne częściowe dostawy przedmiotu zamówienia realizowane będą w terminie do ............ dni roboczych od daty przesłania zamówienia za pośrednictwem faksu na numer ............................... lub pocztą elektroniczną na adres ........................................................... 5. Dostarczane zamawiającemu poszczególne wyroby powinny być umieszczone w trwałych – odpornych na uszkodzenia mechaniczne oraz zabezpieczonych przed działaniem szkodliwych czynników zewnętrznych – opakowaniach, na których należy zamieścić co najmniej następujące informacje: - nazwa wyrobu, nazwa producenta, - kod partii lub serii wyrobu, - oznaczenie daty, przed upływem której wyrób może być używany bezpiecznie, wyrażonej w latach i miesiącach, - oznakowanie CE, - inne oznaczenia i informacje wymagane na podstawie odrębnych przepisów. Uwaga: Okres ważności wyrobów powinien wynosić minimum 12 miesięcy od dnia dostawy do siedziby zamawiającego. 6. Wykonawca zapewnia, że na potwierdzenie stanu faktycznego, o którym mowa w pkt. 2 i 3 posiada stosowne dokumenty, które zostaną niezwłocznie przekazane zamawiającemu, na jego pisemny wniosek. 7. Wykonawca oferuje realizację niniejszego zadania zgodnie z poniższą kalkulacją:
Lp. | Przedmiot zamówienia | Jednostka miary | Ilość | Cena jednostkowa netto (zł/j.m.) | Wartość netto 6=4x5 | Stawka VAT (%) | Wartość brutto (zł) 8=6+7 | Cena jednostkowa brutto 9=8/4 | PRODUCENT, Nazwa własna lub inne określenie identyfikujące wyrób w sposób jednoznaczny, np. numer katalogowy
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
1. | Jednorazowy standardowy ustnik z gumką wykonaną z silikonu LUB z gumką tekstylną; do wszystkich endoskopów stosowanych w górnym odcinku przewodu pokarmowego; wymiary otworu głównego 22mmx27mm, wykonany z polipropylenu; każdy ustnik zapakowany oddzielnie; nie zawiera latexu | szt. | 2450
2. | Jednorazowa szczoteczka dwustronna do czyszczenia kanałów i wlotów do kanałów endoskopowych - długość robocza 2200 mm LUB 2300 mm - do kanałów endoskopów o średnicach 2,0mm-4,2 mm | szt. | 150
3. | Szczypce biopsyjne, jednokrotnego użytku, sterylne: - maksymalna średnica części wprowadzanej do endoskopu 2,45mm - osłonka bezpieczna dla kanałów biopsyjnych endoskopów - łyżeczki owalne z okienkiem bez igły oraz z igłą - łyżeczki uchylne do biopsji stycznych wykonane ze stali nierdzewnej o gładkich krawędziach - długość narzędzia: 2300 i 1550mm - średnica kanału roboczego 2,8mm | szt. | 3300
4. | Szczypce biopsyjne, jednokrotnego użytku, sterylne: - łyżeczki owalne z okienkiem z igłą lub bez igły - uchylne do biopsji stycznych wykonane ze stali nierdzewnej o gładkich krawędziach - długość narzędzia 2300 mm - średnica kanał roboczego 3,7 mm | szt. | 200
5. | Pętla do polipektomii owalna: - jednorazowego użytku, sterylna - maksymalna średnica części wprowadzanej do endoskopu 2,6mm - długość narzędzia 2300 mm - zintegrowany uchwyt ze skalą pomiarową - średnica pętli: 10 mm, 15 mm, 25 mm | szt. | 1300
6. | Pętla elektrochirurgiczna, monofilamentna do polipektomii; średnica pętli 10-15-25mm; średnica drutu 0,3mm; średnica części wprowadzanej do endoskopu 2,3mm; minimalna średnica kanału roboczego 2,8mm; długość narzędzia 2300mm; produkt sterylny | szt. | 10
7. | Pętle elektrochirurgiczna, kolonoskopowe jednorazowego użytku; do zabiegów polipektomi na zimno i z użyciem generatora elektrochirurgicznego; kształt heksagonalny; szerokość pętli 10 i 15mm (do wyboru); pętla wykonana z plecionego drutu o grubości 0,3 mm; zintegrowany uchwyt ze skalą pomiarową, długość narzędzia 2300mm, maksymalna średnica części wprowadzanej do endoskopu 2,6mm; minimalna średnica kanału roboczego 2,8 mm | szt. | 100
8. | Pętla do podwiązywania polipów: - jednokrotnego użytku, sterylna - średnica pętli 30mm - średnica cewnika 2,6mm długość narzędzia 2300 mm - narzędzie składa się z wstępnie zmontowanych uchwytu, osłonki, rurki osłonowej i odłączalnej pętli nylonowej; | szt. | 30
9. | Igły iniekcyjne do ostrzykiwań jednorazowe z uchwytem: - do kanałów operacyjnych równych 2,8 mm - długość 2300 mm - średnica ostrza igły 0,5-0,6mm - długość igły 1,8;3;4 mm | szt. | 1650
10. | Klipsownica do endoskopowego tamowania krwawień jednorazowego użytku: - długość robocza narzędzia 2300mm - szerokość otwarcia klipsa 11mm - posiadająca rotację – wykonująca pełny obrót w dowolnym kierunku (nie tylko w jedną stronę) - osłonka plastikowa - średnica robocza kanału 2,8 mm | szt. | 900
11. | Szczypce biopsyjne jednorazowego użytku, łyżeczki owalne z okienkiem; łyżeczki uchylne do biopsji stycznych; szara osłonka bezpieczna dla kanałów biopsyjnych endoskopów; długość narzędzia 1550mm, maksymalna średnica części wprowadzanej do endoskopu 1,9mm; minimalna średnica kanału roboczego 2,0mm | szt. | 60
12. | 1% marker do powierzchniowego barwienia nierówności śluzówki; zastosowanie diagnostyczne: lokalizacja zmian błony śluzowej; w opakowaniu 10 ampułek; 10 ml w ampułce | szt. | 20
13. | Jednorazowe nasadki na końcówkę endoskopu MIĘKKIE, PROSTE z otworkiem bocznym, średnica maksymalna 15 mm, odległość od końcówki endoskopu 4 mm; pasują do wielu endoskopów m.in do GIF- 2T160, GIF- XTQ160, CF-HQ190L/I, CF-H190L/I, CF-H185L/I | szt. | 50
14. | Nasadka endoskopowa wykonana z silikonu w kolorze szarym i niebieskim; średnica wewnętrzna 11,0mm ; posiadająca na końcu dystalnym rząd elastycznych ramion, rozprasowujących fałdy jelita podczas badania, poprawiając widoczność błony śluzowej podczas kolonoskopii. Dodatkowo nasadka stabilizuje endoskop podczas zabiegów wykonywanych w jelicie grubym. | szt. | 80
15. | Dren do portu dodatkowego z trzpieniem, długość: 354 cm; sterylne | szt. | 10
|  |  | 450 | Razem Netto: |  | Razem Brutto: