**Gdańsk, dnia 12.01.2023r**.

**GUM2023 ZP0001**

**Do uczestników postępowania**

Dotyczy: **Dostawa sprzętu laboratoryjnego, chłodziarko zamrażalki i zbiornika do przechowywania próbek w ciekłym azocie w 8 pakietach dla Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego.**

Gdański Uniwersytet Medyczny, jako Zamawiający zawiadamia, iż na zgłoszone pisemnie pytania udziela odpowiedzi w oparciu o art. 284 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1710) jak niżej:

**Pytanie 1**

OPZ, Pakiet 1

Czy Zamawiający dopuści komorę laminarną o wysokości wewnętrznej 580 mm?

**Odpowiedź:**

Zamawiający nie dopuszcza.

**Pytanie 2**

OPZ, Pakiet 1

Czy Zamawiający dopuści komorę laminarną z oświetleniem o natężeniu 1000 lux?

**Odpowiedź:**

Zamawiający dopuszcza.

**Pytanie 3**

OPZ, Pakiet 1

Czy Zamawiający dopuści komorę laminarną, w której maksymalna wysokość podniesienia szyby frontowej wynosi 500 mm?

**Odpowiedź:**

Zamawiający nie dopuszcza.

**Pytanie 4**

OPZ, Pakiet 1

Czy Zamawiający dopuści komorę laminarną z czasem pracy lampy UV w zakresie od 0 do 999 min. lub praca ciągła?

**Odpowiedź:**

Zamawiający dopuszcza.

**Pytanie 5**

OPZ, Pakiet 1

Czy Zamawiający dopuści komorę laminarną z Certyfikatem bezpieczeństwa mikrobiologicznego TUV PN EN 12469:2000?

**Odpowiedź:**

Zamawiający dopuszcza.

**Pytanie 6**

OPZ, Pakiet 1

Czy Zamawiający zgodzi się na wydłużenie terminu realizacji zamówienia do 45 dni?

**Odpowiedź:**

Zamawiający dopuszcza.

**Pytanie 7**

OPZ, Pakiet 2

Dotyczy pkt. 3 Wymagane wg SIWZ- Komora wewnętrzna/ półka perforowana ze stali nierdzewnej.  
Pyt. Zaoferowania ilu półek wymaga Zamawiający?

**Odpowiedź:**

Zamawiający dopuszcza 3 półki.

**Pytanie 8**

OPZ, Pakiet 2

Dotyczy pkt. 8.1 Regulacja temperatury: opis wg SIWZ: zakres co najmniej od 6°C powyżej temp. otoczenia do +60°C. Pyt. Czy Zamawiający zaakceptuje inkubator o parametrach: zakres co najmniej od 6°C powyżej temp. otoczenia do +50°C

**Odpowiedź:**

Zamawiający dopuszcza.

**Pytanie 9**

OPZ, Pakiet 2

Dotyczy pkt. 8.3 Regulacja temperatury: opis wg SIWZ: czas powrotu do zadanej wartości po otwarciu drzwi w temp. 37°C nie dłuższy niż 30 s. Pyt. Czy Zamawiający zaakceptuje inkubator o parametrach: czas powrotu do zadanej wartości po otwarciu drzwi na 30 s w temp. 37°C nie dłuższy niż 6 min?

**Odpowiedź:**

Zamawiający dopuszcza.

**Pytanie 10**

OPZ, Pakiet 2

Dotyczy pkt 11.3 Regulacja C02, wg SIWZ: Czas powrotu do zadanych wartości po otwarciu drzwi przy 5% obj. CO₂ nie dłuższy niż 30 s.

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na inkubator o parametrach: Czas powrotu do zadanych wartości po otwarciu drzwi na 30 s przy 5% obj. CO₂ nie dłuższy niż 5 min?

**Odpowiedź:**

Zamawiający dopuszcza.

**Pytanie 11**

OPZ, Pakiet 2

Prosimy o w miarę dokładne wskazanie lokalizacji miejsca w celu oszacowania kosztów transportu wewnętrznego (piętro, schody, czy jest ew. winda o właściwych gabarytach, czy Zamawiający ma na miejscu podnośnik widłowy, do wykorzystania do transportu sprzętu wewnątrz budynku?)

**Odpowiedź:**

Lokalizacja – CBM ul. Dębinki 1, pierwsze piętro. Winda towarowa jest w budynku.

Jednocześnie Zamawiający informuję o modyfikacji **SWZ**

Zamawiający dokonuję zmiany terminu składania i otwarcia ofert z dnia **18.01.2023 r**. na dzień **20.01.2023 r**.

Składanie ofert do godz. **09:00**

Otwarcie ofert o godz. **09:30**

Miejsce składania i otwarcia ofert pozostaje bez zmian.

*Z-ca Kanclerza ds. Strategii i Rozwoju*

*/-/*

*Katarzyna Grzejszczak*

Sporządziła; Paulina Kowalska