## Arkusz1
Załącznik nr 1 do SWZ
Przedmiot zamówienia / Szczegółowy formularz cenowy
Grupa 1: Koce, kasety grzewcze, czujniki temperatury wraz z najmem urządzeń
Lp. | Nazwa przedmiotu zamówienia | Nazwa producenta i/lub Nazwa produktu | Depozyt w ilości (sztuk)* | Jednostka miary | Zapotrzebowanie | Cena jednostkowa netto w PLN | Wartość pozycji netto w PLN | Stawka VAT % | Wartość VAT w PLN | Wartość pozycji brutto w PLN
1 | 2 | 4 | 4a | 5 | 6 | 7 | 8= (6x7) | 9 | 10=(8x9) | 11=(8+10)
1 | Litotomijna kołdra grzewcza śródoperacyjna; Polipropylenowa kołdra pod pacjenta. Kołdra skonstruowana w taki sposób , żeby ciepło rozprowadzało się równomiernie na całej powierzchni. Górna powierzchni kołdry wyposażona w małe otworki , które rozprowadzają ciepło równomiernie na całe ciało pacjenta. Zaopatrzona również w unikatowe otwory odprowadzające w czterech kierunkach gromadzący się pod pacjentem płyn. Wymiary: 188x91cm.( + do 6 cm w każdym rozmiarze ). 1 folia do przykrycia głowy, 1 otwór do podłączenia dmuchawy. Taśma przylepna do lepszego mocowania kołdry na stole. Specjalne perforacje po bokach kołdry pozwalają na optymalne ułożenie pacjenta w wymaganej pozycji. Kołdra kompatybilna z urządzeniem Bair Hugger model 775 |  | nie dotyczy | szt. | 500
2 | Śródoperacyjna kołdra Grzewcza do dolnej części ciała; Polipropylenowa kołdra skonstruowana z podłużnie ułożonych tub, z których ciepłe powietrze rozprowadzane jest z tuby centralnej do bocznych części. Pomiędzy tubami specjalne tunele, których zadaniem jest rozprowadzanie powietrza w momencie gdy górna warstwa kołdry (folia) częściowo ulegnie przypadkowemu zniszczeniu (pęknięciu). Dolna powierzchni kołdry wyposażona wmmałe otworki , które rozprowadzają ciepło równomiernie na ciało pacjenta. Wymiary: 152x91cm( + do 6 cm w każdym rozmiarze ). Kołdra kompatybilna z urządzeniem do ogrzewania pacjenta Bair Hugger 775 Posiada paski klejące do ufiksowania kołdry do stołu. Część przykrywająca stopy nieogrzewana . Jeden otwór do podłączenia dmuchawy Kołdra kompatybilna z urządzeniem Bair Hugger model 775. |  | nie dotyczy | szt. | 500
3 | Kołdra grzewcza uniwersalna; Polipropylenowa kołdra pod pacjenta. Kołdra skonstruowana w taki sposób , żeby ciepło rozprowadzało się równomiernie na całej powierzchni. Cała górna powierzchnia kołdry wyposażona w małe otworki , które rozprowadzają ciepło równomiernie na całe ciało pacjenta. Zaopatrzona również w unikatowe otwory odprowadzające w czterech kierunkach gromadzący się pod pacjentem płyn. Wymiary: 81cmx152cm ( + do 6 cm w każdym rozmiarze ). 2 sztuki folii do przykrycia głowy i stóp pacjenta . 2 otwory do podłączenia dmuchawy . Nieużywany zamknięty specjalnym motylkiem . Taśmy przylepne do trwalszego ufiksowania kołdry . Posiadająca specjalne zakładki do lepszego jej zamocowania na stole. Kołdra kompatybilna z urządzeniem do ogrzewania pacjenta Bair Hugger 775 |  | nie dotyczy | szt. | 500
4 | Śródoperacyjna kołdra grzewcza na klatkę piersiową dwudostępowa; Polipropylenowa kołdra skonstruowana z podłużnie ułożonych tub, z których ciepłe powietrze rozprowadzane jest z tuby centralnej do bocznych części. Pomiędzy tubami specjalne tunele, których zadaniem jest rozprowadzanie powietrza w momencie gdy górna warstwa kołdry (folia) częściowo ulegnie przypadkowemu zniszczeniu (pęknięciu). Cała dolna powierzchnia kołdry wyposażona w małe otworki , które rozprowadzają ciepło równomiernie na ciało pacjenta. Wymiary: 107 cm x 91cm( + do 6 cm w każdym rozmiarze ).Jedna folia do przykrycia głowy. Dwa otwory do podłączenia dmuchawy. Na wysokości szyi pacjenta specjalne dmuchawki , które wtłaczają ciepłe powietrze pod folię . Posiadająca zakładki do podwinięcia pod ramiona pacjenta w celu lepszego ufiksowania kołdry . Kołdra kompatybilna z urządzeniem do ogrzewania pacjenta Bair Hugger 775 |  | nie dotyczy | szt. | 200
5 | Pooperacyjna kołdra grzewcza uniwersalna; Kołdra polipropylenowa skonstruowana z podłużnie ułożonych tub , z których ciepłe powietrze rozprowadzane jest z tuby centralnej do bocznych części. Cała dolna powierzchnia kołdry wyposażona w małe otworki , które rozprowadzają ciepło równomiernie na ciało pacjenta. Wymiary kołdry: 213x91cm( + do 6 cm w każdym rozmiarze ). Część przykrywająca stopy pacjenta nieogrzewana. Posiadająca zakładki do podwinięcia pod ramiona pacjenta w celu lepszego ufiksowania kołdry. Jeden otwór do podłączenia dmuchawy . Kołdra kompatybilna z urządzeniem do ogrzewania pacjenta Bair Hugger 775. |  | nie dotyczy | szt. | 300
6 | Kołdra grzewcza pediatryczna pod pacjenta; Polipropylenowa kołdra pod pacjenta. Kołdra skonstruowana w taki sposób , żeby ciepło rozprowadzało się równomiernie na całej powierzchni. Cała górna powierzchnia kołdry wyposażona w małe otworki , które rozprowadzają ciepło równomiernie na całe ciało pacjenta. Zaopatrzona również w unikatowe otwory odprowadzające w czterech kierunkach gromadzący się pod pacjentem płyn. Wymiary: 91x84cm( + do 6 cm w każdym rozmiarze ). 2 sztuki folii do przykrycia głowy i stóp pacjenta, 2 otwory do podłączenia dmuchawy. Nieużywany zamknięty specjalnym motylkiem. Taśmy przylepne do trwalszego ufiksowania kołdry . Posiadająca specjalne zakładki do lepszego jej zamocowania na stole. Kołdra kompatybilna z urządzeniem do ogrzewania pacjenta Bair Hugger 775 |  | nie dotyczy | szt. | 150
7 | Kołdra grzewcza pod pacjenta wielodostępowa; Kołdra grzewcza pod pacjenta wielodostępowa. Zaopatrzona w unikatowe otwory odprowadzające w czterech kierunkach gromadzący się pod pacjentem płyn. Wymiary 221 x 91cm( + do 6 cm w każdym rozmiarze ). Posiada dwa otwory do podłączenia dmuchawy. Kołdra kompatybilna z urządzeniem do ogrzewania pacjenta Bair Hugger 775. |  | nie dotyczy | szt. | 5000
8 | Kołdra grzewcza śródoperacyjna; Kołdra polipropylenowa skonstruowana z podłużnie ułożonych tub , z których ciepłe powietrze rozprowadzane jest z tuby centralnej do bocznych części. Cała dolna powierzchnia kołdry wyposażona w małe otworki , które rozprowadzają ciepło równomiernie na ciało pacjenta. Wymiary 198x61cm( + do 5 cm w każdym rozmiarze ).. Konstrukcja kołdry pozwala na jej różnorodne zastosowanie w okresie śródoperacyjnym. Kołdra kompatybilna z urządzeniem do ogrzewania pacjenta Bair Hugger 775. |  | nie dotyczy | szt. | 1000
9 | Czujniki do pomiaru temperatury; Nieinwazyjne czujniki jednorazowe wyposażone w pamięć wewnętrzną umożliwiające rejestrację min. 2h temperatury, wymiary czujnika 4,1 cm(+/- 10% ) średnicy 0,5- 0,6 cm grubości |  | nie dotyczy | szt. | 5000
10 | Kasety do ogrzewania płynów; Kaseta sterylna do przepływów 100ml/min. (6000ml/h). Konstrukcja uniemożliwiająca nieprawidłowe włożenie kasety do ogrzewacza, port bezigłowy do iniekcji, odpowietrzacz z portem do aspiracji płynu. Dren do pacjenta o długości 60cm; +/- 10cm |  | nie dotyczy | szt. | 5000
Lp. | Nazwa przedmiotu zamówienia | Nazwa producenta i/lub Nazwa produktu |  | Jednostka miary | Zapotrzebowanie | Cena jednostkowa netto w PLN (za miesiąc najmu, za wszystkie sztuki) | Wartość pozycji netto w PLN | Stawka VAT % | Wartość VAT w PLN | Wartość pozycji brutto w PLN
1 | 2 | 3 |  | 4 | 5 | 6 | 7 = 5 * 6 | 8 | 9 = 7 * 8 | 10 = 7 + 9
11 | Najem sprzętu do ogrzewania ciała pacjenta; Wykorzystuje wymuszony obieg powietrza, możliwość równoczesnego ogrzewania ciała i krwi pacjenta ; możliwość montażu na stojaku lub wózku transportowym; maksymalne wymiary: 36x36x36cm; maksymalny ciężar 8kg, filtr powietrza MERV 14; Minimum 4 zakresy temperatury ogrzewania: 43°C, 38°C, 32°C i temperatura otoczenia; Minimum 2 zakresy przepływu powietrza; Minimalny przepływ powietrza 20 l/s; Automatyczny wybór wysokiego przepływu powietrza; Wyświetlacz alfanumeryczny podający informacje a) temperatura mierzona na końcu przewodu grzewczego przy ciele pacjenta b) czas ogrzewania konkretną obecną temperaturą c) całkowity czas pracy urządzenia d) temperatury w zakresie; Maksymalny czas osiągnięcia temperatury roboczej 5 min (od 23°C do 37°C); Długość przewodu zasilającego minimum 4,5 m; 3 czujniki temperatury; SZEŚĆ SZTUK (6 szt.) |  |  | miesiąc | 24
12 | Najem sprzętu do pomiaru temperatury; System pomiaru temperatury głębokiej przez skórę wykorzystujący termometrię zerowego strumienia ciepła; Pomiar temperatury w bocznej części czoła pacjenta nad łukiem brwiowym; System składający się ze sterownika i jednorazowych czujników.Wyświetlacz sterownika - bieżąca temperatura wyświetlana jest liczbowo, a poprzednie dane temperatury wyświetlane graficznie w postaci wykresu trendu ; Możliwość ciągłego przesyłania pomiarów temperatury do monitora czynności życiowych pacjenta za pomocą opcjonalnego kabla monitorowego z użyciem standardowego złączaYSI-400; Czas wyrównywania temperatur maximum 3 minuty; waga maks 130g; DZIESIĘĆ SZTUK (10 szt.) |  |  | miesiąc | 24
13 | Najem sprzętu do ogrzewania płynów i krwi; Wykorzystuje suche ciepło, bez wykorzystywania zbiorników płynów grzejących); Zadana temperatuira grzania - 41°C+/- 1°C; Podgrzanie do zadanej temperatury 41°C max 2 minuty; Efektywność ogrzewania określona na podstawie ogrzewania płynów o temperaturze wejściowej 10°C; Alarm ostrzegawczy przegrzania 43°C +3/-2°C; Alarm ostrzegawczy niedogrzania 33°C +/-2°C+3/-2°C; Wyłącznik zabezpieczający przed przegrzaniem 44°C +/-2°C; Maksymalny ciężar netto: 3,5 kg; Przepływ krwi od KVO do 500 ml/min; Wyświetlacz informujący o aktualnej temperaturze grzania, zbyt wysokiej i zbyt niskiej temperaturze grzania; Urządzenie ogrzewające krew i płyny infuzyjne przy użyciu kaset jednorazowych; TRZYNAŚCIE SZTUK (13 szt.) |  |  | miesiąc | 24
RAZEM
Uwaga:
Pozycje 11, 12, 13, w ramach ww. grupy, obejmują najem opisanego sprzętu / urządzeń, na cały okres trwania umowy
Podając cenę jednostkową netto dla pozycji objemujących najem (11, 12, 13) należy podać cenę za jeden miesiąc dla wszystkich urządzeń (dla pozycji 11: 6 sztuk, dla pozycji 12: 10 sztuk i dla pozycji 13: 13 sztuk)
Grupa 2: Narzędzia medyczne
Lp. | Nazwa przedmiotu zamówienia | Nazwa producenta i/lub Nazwa produktu | Depozyt w ilości (sztuk)* | Jednostka miary | Zapotrzebowanie | Cena jednostkowa netto w PLN | Wartość pozycji netto w PLN | Stawka VAT % | Wartość VAT w PLN | Wartość pozycji brutto w PLN
1 | 2 | 4 | 4a | 5 | 6 | 7 | 8= (6x7) | 9 | 10=(8x9) | 11=(8+10)
1 | Dźwignia kostan typ williger zakrzywiona ostro zakończona szerokość 4,2 mm długość 140 mm |  | nie dotyczy | szt. | 2
2 | Raspator typ williger lekko zagięty ostry szerokość części roboczej 6 mm długość całkowita 160 mm |  | nie dotyczy | szt. | 2
3 | Łyżka dwustronna typ hemingway figura 1 ostra długość 170 mm |  | nie dotyczy | szt. | 3
4 | Łyżka dwustronna typ hemingway figura 2 ostra długość 170 mm |  | nie dotyczy | szt. | 3
5 | Łyżka dwustronna typ hemingway figura 0 ostra długość 170 mm |  | nie dotyczy | szt. | 3
6 | Dźwignia stomatologiczna do usuwania resztek korzeni dolnych lewostronnie odgięta |  | nie dotyczy | szt. | 2
7 | Dźwignia stomatologiczna do usuwania resztek korzeni dolnych prawostronnie odgięta |  | nie dotyczy | szt. | 2
8 | Luksator stomatologiczny prosty szerokość części roboczej 3 mm |  | nie dotyczy | szt. | 4
9 | Luksator stomatologiczny prosty szerokość części roboczej 4 mm |  | nie dotyczy | szt. | 3
10 | Dźwignia stomatologiczna płaska prosta szerokość części roboczej 2,5 mm |  | nie dotyczy | szt. | 2
11 | Dźwignia stomatologiczna płaska prosta szerokość części roboczej 3,5 mm |  | nie dotyczy | szt. | 2
12 | Lusterko krtaniowe uchwyt 6-kątny średnica 20 mm figura 5 |  | nie dotyczy | szt. | 3
13 | Lusterko krtaniowe uchwyt 6-kątny średnica 16 mm figura 3 |  | nie dotyczy | szt. | 3
14 | Osteotom typ lambotte prosty szer. 10mm dł 245mm |  | nie dotyczy | szt. | 4
15 | Szczypce kostne typ friedmann proste dł. 140mm |  | nie dotyczy | szt. | 2
16 | Szczypce kostne typ friedmann zakrzywione dł. 140mm |  | nie dotyczy | szt. | 2
17 | Imadło ortopedyczne z przekładnią, poprzecznie frezowane pyszczki długość 200mm |  | nie dotyczy | szt. | 1
18 | Nóż amputacyjny typ catlin, długość ostrza 160 mm |  | nie dotyczy | szt. | 3
19 | Podważka kostna typ hohmann szerokość łyżki 10 mm dł. 240 mm |  | nie dotyczy | szt. | 2
20 | Skrobaczka kostna typ lambotte szerokość ostrza 10 mm dł. 205 mm |  | nie dotyczy | szt. | 5
21 | Skrobaczka kostna typ lambotte szerokość ostrza 15 mm dł. 205 mm |  | nie dotyczy | szt. | 7
22 | Odgryzacz kostny typ luer, zakrzywiony, mocny model, szer. Pyszczka 5,5mm, dł. 240mm |  | nie dotyczy | szt. | 2
23 | Osteotom typ lambotte , prosty , dł. 245mm , szer.20mm |  | nie dotyczy | szt. | 4
24 | Osteotom typ lambotte , prosty , dł. 245mm , szer.30mm |  | nie dotyczy | szt. | 4
25 | Osteotom typ lambotte prosty, 38mm szer, dł. 245mm |  | nie dotyczy | szt. | 4
26 | Osteotom typ lambotte , prosty , dł. 245mm , szer.8mm |  | nie dotyczy | szt. | 2
27 | Osteotom typ lambotte , prosty , dł. 245mm , szer.13mm |  | nie dotyczy | szt. | 2
28 | Skrobaczka kostna typ lambotte szerokość ostrza 10 mm dł. 205 mm |  | nie dotyczy | szt. | 4
29 | Skrobaczka kostna typ lambotte szerokość ostrza 15 mm dł. 205 mm |  | nie dotyczy | szt. | 4
30 | Skrobaczka kostna typ lambotte szerokość ostrza 20 mm dł. 205 mm |  | nie dotyczy | szt. | 4
31 | Pila drutowa typ gigli 6-czescioelementowa, śr. 1,4mm dł. 400mm (pakowana po 5 szt. W op. Zb.) |  | nie dotyczy | op. | 1
32 | Ostrza do dermatomu typu wagner, pakowane pojedynczo, sterylnie, po 10 szt. W op. Zb. |  | nie dotyczy | op. | 1
33 | Matryce do nacinania skóry przy użyciu siatkownicy rozmiar 1:1,5, pakowane pojedynczo, sterylnie, po 10 szt. W op. Zb. |  | nie dotyczy | op. | 1
RAZEM
Grupa 3: Rękawice chirurgiczne bezpudrowe
Lp. | Nazwa przedmiotu zamówienia | Nazwa producenta i/lub Nazwa produktu | Depozyt w ilości (sztuk)* | Jednostka miary | Zapotrzebowanie | Cena jednostkowa netto w PLN | Wartość pozycji netto w PLN | Stawka VAT % | Wartość VAT w PLN | Wartość pozycji brutto w PLN
1 | 2 | 4 | 4a | 5 | 6 | 7 | 8= (6x7) | 9 | 10=(8x9) | 11=(8+10)
1 | Rękawice chirurgiczne lateksowe sterylne, bezpudrowe, z rolowanym mankietem, polimerowane obustronnie, mikroteksturowane. Kształt anatomiczny. AQL 0,65. Grubość pojedynczej ścianki na palcu 0,22-0,24mm, dłoni 0,21-0,22mm, mankiecie 0,16-0,18mm, długość min. 295mm, siła zrywu przed starzeniem min 16N, zawartość białek lateksowych max 10 µg/g. Przebadane na: przenikanie wirusów, bakterii i grzybów, przenikanie krwi syntetycznej, przenikanie substancji chemicznych , przenikanie substancji cytostatycznych. Nadruk na rękawicy rozmiaru oraz rozróżnieniem lewej i prawej dłoni i, opakowanie zewnętrzne foliowe. Nie składane na pół. Sterylizowane radiacyjnie promieniami gamma. Rozmiar 5,5-9. |  | nie dotyczy | para | 130000
Grupa 4: Ewakuator laparoskopowy
Lp. | Nazwa przedmiotu zamówienia | Nazwa producenta i/lub Nazwa produktu | Depozyt w ilości (sztuk)* | Jednostka miary | Zapotrzebowanie | Cena jednostkowa netto w PLN | Wartość pozycji netto w PLN | Stawka VAT % | Wartość VAT w PLN | Wartość pozycji brutto w PLN
1 | 2 | 4 | 4a | 5 | 6 | 7 | 8= (6x7) | 9 | 10=(8x9) | 11=(8+10)
1 | Ewakuator laparoskopowy; pojemność 200 ml - wykonany z przeziernego poliuretanu nieprzepuszczającego płynów - wytrzymałość na wysokie naprężenia i ciśnienia o sile do 50 – 60 N - obręcz wykonana z nitinolu, samorozprężalna (zachowująca pamięć otwarcia) - rozmiar 54 x 200 mm - prowadnik (tuleja) 10 mm x 223 mm - długość popychacza 250 mm |  | nie dotyczy | szt. | 350
Grupa 5: Optyki, elektrody i płaszcze do resektoskopu
Lp. | Nazwa przedmiotu zamówienia | Nazwa producenta i/lub Nazwa produktu | Depozyt w ilości (sztuk)* | Jednostka miary | Zapotrzebowanie | Cena jednostkowa netto w PLN | Wartość pozycji netto w PLN | Stawka VAT % | Wartość VAT w PLN | Wartość pozycji brutto w PLN
1 | 2 | 4 | 4a | 5 | 6 | 7 | 8= (6x7) | 9 | 10=(8x9) | 11=(8+10)
1 | Optyka histeroskopowa/cystoskopu HD+, 12st. Śred. 4mm autoklaw owalna, kompatybilna z histeroskopem posiadanym przez zamawiającego Firmy EMED |  | nie dotyczy | komplet | 1
2 | Optyka histeroskopowa/cystoskopu HD+, 30st. Śred.4mm autoklaw owalna, kompatybilna z histeroskopem posiadanym przez zamawiającego Firmy EMED |  | nie dotyczy | komplet | 1
3 | Kabel bipolarny do resektoskopu, długość min. 4m, 2pinowy, wtyk SDS kompatybilny do sprzętu posiadanego przez Zamawiającego Firmy Emed. |  | nie dotyczy | komplet | 6
4 | Płaszcze do resektoskopu wymienne do sprzętu posiadanego przez zamawiającego Firmy Emed: - pasywny element roboczy, bipolarny do optyki 4mm - płaszcz zewnętrzny26Fr, perforowany, obrotowy do płaszcza wewnętrznego 24Fr - płaszcz wewnętrzny 24Frobrotowy, do płaszcza zewnętrznego 26 Fr z końcówką ceramiczną |  | nie dotyczy | komplet | 1
5 | Elektrody resekcyjne wielorazowe półpętla, zagięta kompatybilna z histeroskopem 8,5 Fr posiadanym przez zamawiającego Firmy EMED |  | nie dotyczy | komplet | 5
6 | Elektrody resekcyjne wielorazowe półpętla, seroka PL-CUT zagięta kompatybilna z histeroskopem 8,5 Fr posiadanym przez zamawiającego Firmy EMED. |  | nie dotyczy | komplet | 4
RAZEM
Grupa 6: Asortyment do zabiegów artroskopowych
Lp. | Nazwa przedmiotu zamówienia | Nazwa producenta i/lub Nazwa produktu | Depozyt w ilości (sztuk)* | Jednostka miary | Zapotrzebowanie | Cena jednostkowa netto w PLN | Wartość pozycji netto w PLN | Stawka VAT % | Wartość VAT w PLN | Wartość pozycji brutto w PLN
1 | 2 | 4 | 4a | 5 | 6 | 7 | 8= (6x7) | 9 | 10=(8x9) | 11=(8+10)
1 | Oryginalne, jednorazowego użycia końcówki do shavera artroskopowego firmy Arthrex. Końcówki do shavera proste dostępne w średnicach 3,5mm, 3,8mm, 4mm, 5mm, 5,5mm oraz długości 13 cm. Ostrza tnące do tkanki miękkiej w trzech wariantach: gładkie na gładkie, gładkie na zęby i zęby na zęby. |  | nie dotyczy | szt. | 300
2 | Oryginalne, jednorazowego użycia końcówki do shavera artroskopowego firmy Arthrex. Końcówki do shavera proste dostępne w średnicach 4mm, 5mm, 5,5mm oraz długości 13cm. Ostrza tnące do kości w dwóch wariantach: frez owalny oraz frez okrągły. |  | nie dotyczy | szt. | 300
3 | Oryginalne dreny artroskopowe w torze napływu do pompy artroskopowej firmy Arthrex. Dreny pakowane pojedynczo, sterylnie w opakowaniach zbiorczych po 10 sztuk. Możliwa do wykonania kontrola drenu przed jego właściwym użyciem za pomocą testu w systemie Clamp-Off Test. |  | nie dotyczy | szt. | 800
4 | Zestaw do drukarki Sony Digital Color Printer UP-DR80MD. W zestawie: 2 rolki papieru i 2 rolki folii do druku w kolorze; zestaw na 100 wydruków w formacie A4 |  | nie dotyczy | szt. | 15
5 | Elastyczna kaniula artroskopowa; Kaniula artroskopowa miękka – elastyczna, z podwójnym kołnierzem uszczelniającym, łatwa do wprowadzenia, do operacji artroskopowych stawu ramiennego. Dostępność w rozmiarach: - o średnicy 6 mm i długości od 20 do 50mm - o średnicy 8 mm i długości od 20-60 mm - o średnicy 10 mm i długości od 20-50 mm |  | nie dotyczy | szt. | 30
6 | Przeźroczysta sterylna jednorazowa kaniula typu „twist – In”; Kaniula typu Twist-In przeznaczona w szczególności do zabiegów artroskopii stawu barkowego do rekonstrukcji stożka rotatorów lub szycia obrąbka panewki stawu barkowego. Dostępność w rozmiarach: - o średnicy 8,25 mm i długości 70 mm - o średnicy 8,25 mm i długości 90 mm - o średnicy 6 mm i długości 70 mm - o średnicy 6 mm i długości 90 mm - o średnicy 7 mm i długości 70 mm |  | nie dotyczy | szt. | 30
RAZEM
Grupa 7: Stabilizator zewnętrzny
Lp. | Nazwa przedmiotu zamówienia | Nazwa producenta i/lub Nazwa produktu | Depozyt w ilości (sztuk)* | Jednostka miary | Zapotrzebowanie | Cena jednostkowa netto w PLN | Wartość pozycji netto w PLN | Stawka VAT % | Wartość VAT w PLN | Wartość pozycji brutto w PLN
1 | 2 | 4 | 4a | 5 | 6 | 7 | 8= (6x7) | 9 | 10=(8x9) | 11=(8+10)
1 | Stabilizator zewnętrzny - system „S”; Łączniki pręt - grotowkręt - wyposażony w system wstępnego mocowania, umożliwiający dowolne blokowanie elementów wobec siebie w zakresie 360° DEPOZYT: 8szt. |  | 8 | szt. | 160
| Stabilizator zewnętrzny - system „S”; Łączniki pręt – pręt - wyposażone w system wstępnego mocowania, umożliwiające dowolne blokowanie elementów wobec siebie w zakresie 360° DEPOZYT: 8szt. |  | 8 | szt. | 160
| Stabilizator zewnętrzny - system „S”; Łącznik multifunkcyjny DEPOZYT: 8szt. |  | 8 | szt. | 160
| Stabilizator zewnętrzny - system „S”; Belki współpracujące z łącznikiem multifunkcyjnym – belka prosta, belka wygięta 30° DEPOZYT: 8szt. |  | 8 | szt. | 160
| Stabilizator zewnętrzny - system „S”; Pręty wykonane z włókna węglowego, bezpieczne dla rezonansu magnetycznego, przezierne dla promieni RTG o średnicy Ø4mm, o długościach w zakresie 60-200 mm DEPOZYT: 8szt. |  | 8 | szt. | 160
2 | Stabilizator zewnętrzny - system „M”; Łączniki pręt - grotowkręt - wyposażony w system wstępnego mocowania, umożliwiający dowolne blokowanie elementów wobec siebie w zakresie 360° DEPOZYT: 8szt. |  | 8 | szt. | 160
| Stabilizator zewnętrzny - system „M”; Łączniki pręt – pręt - wyposażone w system wstępnego mocowania, umożliwiające dowolne blokowanie elementów wobec siebie w zakresie 360° DEPOZYT: 8szt. |  | 8 | szt. | 160
| Stabilizator zewnętrzny - system „M”; Łącznik multifunkcyjny DEPOZYT: 8szt. |  | 8 | szt. | 160
| Stabilizator zewnętrzny - system „M”; Belki współpracujące z łącznikiem multifunkcyjnym – belka prosta, belka wygięta 30°, belka wygięta 90° DEPOZYT: 8szt. |  | 8 | szt. | 160
| Stabilizator zewnętrzny - system „M”; Pręty wykonane z włókna węglowego, bezpieczne dla rezonansu magnetycznego, przezierne dla promieni RTG o średnicy Ø8mm, o długościach w zakresie 120-400 mm DEPOZYT: 8szt. |  | 8 | szt. | 160
3 | Stabilizator zewnętrzny - system „L”; Łączniki pręt - grotowkręt - wyposażony w system wstępnego mocowania, umożliwiający dowolne blokowanie elementów wobec siebie w zakresie 360° DEPOZYT: 8szt. |  | 8 | szt. | 160
| Stabilizator zewnętrzny - system „L”; Łączniki pręt – pręt - wyposażone w system wstępnego mocowania, umożliwiające dowolne blokowanie elementów wobec siebie w zakresie 360° DEPOZYT: 8szt. |  | 8 | szt. | 160
| Stabilizator zewnętrzny - system „L”; Łącznik multifunkcyjny DEPOZYT: 8szt. |  | 8 | szt. | 160
| Stabilizator zewnętrzny - system „L”; Belki współpracujące z łącznikiem multifunkcyjnym – belka prosta, belka wygięta 30°, belka wygięta 90° DEPOZYT: 8szt. |  | 8 | szt. | 160
| Stabilizator zewnętrzny - system „L”; Pręty wykonane z włókna węglowego, bezpieczne dla rezonansu magnetycznego, przezierne dla promieni RTG o średnicy Ø11mm, o długościach w zakresie 100-500 mm DEPOZYT: 8szt. |  | 8 | szt. | 160
| Stabilizator zewnętrzny - system „L”; Grotowkręty Schanza o średnicach Ø2,5 mm, Ø3,0 mm, Ø4,0 mm, Ø5,0mm, Ø6,0 mm, materiał stal/tytan/ tytan pokrytych antyalergiczną warstą węglowo – krzemową. DEPOZYT: 8szt. |  | 8 | szt. | 160
RAZEM
Grupa 8: Endoproteza cementowa stawu biodrowego
Lp. | Nazwa przedmiotu zamówienia | Nazwa producenta i/lub Nazwa produktu | Depozyt w ilości (sztuk)* | Jednostka miary | Zapotrzebowanie | Cena jednostkowa netto w PLN | Wartość pozycji netto w PLN | Stawka VAT % | Wartość VAT w PLN | Wartość pozycji brutto w PLN
1 | 2 | 4 | 4a | 5 | 6 | 7 | 8= (6x7) | 9 | 10=(8x9) | 11=(8+10)
1 | Trzpień wykonany ze stopu CoCr, prosty, spłaszczony, zapewniający zwiększoną stabilizację derotacyjną; bezkołnierzowy, samocentrujący się w kanale szpikowym (nie wymagający centralizera); trzpienie standardowe i z offsetem lateralnym, w celu umożliwienia regulacji napięcia tkanek miękkich bez konieczności zmiany długości szyjki implantu; minimum po 9 rozmiarów trzpienia w wersji standard i lateral; konus 12/14 DEPOZYT: po 2 szt. z każdego rozmiaru |  | po 2 szt. z każdego rozmiaru | szt. | 100
| Głowa metalowa na konus 12/14 o rozmiarze 28mm i 32mm; minimum 5 długości szyjki DEPOZYT: po 2 szt. z każdego rozmiaru |  | po 2 szt. z każdego rozmiaru | szt. | 100
| Panewka polietylenowa, ze znacznikiem rentgenowskim. Średnica wewnętrzna 28mm lub 32mm; średnica zewnętrzna o minimalnym przedziale rozmiarów 44- 58 mm ze skokiem co 2 mm; DEPOZYT: po 2 szt. z każdego rozmiaru |  | po 2 szt. z każdego rozmiaru | szt. | 100
RAZEM
Wykonawca zobowiązany jest do przeszkolenia w zakresie poprawnego zakładania implantów - miejsce szkolenia - siedziba Zamawiającego
Wykonawca jest zobowiązany do przekazania do używania niezbędnego instrumentarium i jego serwisowania w czasie trwania umowy lub do chwili wykorzystania przedmiotu dostawy.
Wykonawca jest zobowiązany do wymiany instrumentów zużytych lub uszkodzonych w trakcie użytkowania instrumentarium
Grupa 9: Endoproteza rewizyjna stawu biodrowego
Lp. | Nazwa przedmiotu zamówienia | Nazwa producenta i/lub Nazwa produktu | Depozyt w ilości (sztuk)* | Jednostka miary | Zapotrzebowanie | Cena jednostkowa netto w PLN | Wartość pozycji netto w PLN | Stawka VAT % | Wartość VAT w PLN | Wartość pozycji brutto w PLN
1 | 2 | 4 | 4a | 5 | 6 | 7 | 8= (6x7) | 9 | 10=(8x9) | 11=(8+10)
1 | Trzpień rewizyjny; Trzpień bezcementowy rewizyjny modularny przeznaczony do rewizyjnej endoprotezoplastyki stawu biodrowego. Trzpień endoprotezy tytanowy, złożony z komponentu krętarza i części dystalnej (trzpienia śródszpikowego). Część krętarzowa w dwóch typach (standardowej i szerokiej) o długości od 55mm do 105mm ze skokiem co 10mm – wyposażona w otwór po stronie przyśrodkowej z możliwością regulacji ante/retrotorsji w zakresie +/- 40 stopni. Kąt szyjkowo udowy 135 stopni, offset 44mm. Część dystalna (trzpień) w dwóch wersjach – prosta i zakrzywiona, w grubościach od 14 do 28mm (ze skokiem co 2mm) i dł. 120, 140, 200 i 260mm. Trzpień z możliwością ryglowania dystalnego. W komplecie: element krętarzowy, trzpień, śruba ryglująca. |  | nie dotyczy | szt. | 50
| Trzpień rewizyjny; Trzpień bezcementowy rewizyjny monoblok przeznaczony do rewizyjnej endoprotezoplastyki stawu biodrowego. Trzpień bezcementowy wykonany ze stopu tytanu o przekroju okrągłym, zwężający się dystalnie, matowiony na całej długości i ożebrowany wzdłuż w celu uzyskania stabilizacji rotacyjnej oraz osteointegracji, o długości od 190 do 305mm w minimum 12 średnicach od 14 do 25mm (co 1 mm), kąt szyjkowo-trzonowy 135 stopni. Stożek głowy 12/14. |  | nie dotyczy | szt. | 75
2 | Panewka rewizyjna bezcementowa stawu biodrowego, wykonana z tantalu, o porowatej strukturze zbliżonej do struktury kości gąbczastej. Implant panewkowy z systemem towarzyszących uzupełnień, pozwalających na zaopatrzenie defektów strukturalnych panewki kostnej i jej otoczenia, w zakresie od I stopnia do IIIB stopnia w klasyfikacji Paproskiego |  | nie dotyczy | szt. | 100
| Insert z polietylenu, neutralny lub z nachyleniem 10 stopni, dla głów 28, 32 i 36mm. |  | nie dotyczy | szt. | 100
| Dodatkowe elementy rewizyjne: A) elementy uzupełniające ubytki stropu wykonane w całości z tantalu lub tytanu, w 6 średnicach i 4 wysokościach |  | nie dotyczy | szt. | 30
| Dodatkowe elementy rewizyjne: B) elementy rekonstrukcyjne tantalowe lub tytanowe, protezy kolumny, dostępne w 4 rozmiarach, |  | nie dotyczy | szt. | 10
| Dodatkowe elementy rewizyjne: C) klinowate tantalowe lub tytanowe podkładki dostępne w 3 wysokościach 5, 10, 15 |  | nie dotyczy | szt. | 30
| Dodatkowe elementy rewizyjne: D) elementy uzupełniające ubytki dna panewki, wykonane z tantalu lub tytanu, dostępne w 6 wysokościach, średnice 26, 32, 38mm, |  | nie dotyczy | szt. | 30
| Dodatkowe elementy rewizyjne: E) koszyki rekonstrukcyjne anatomiczne tytanowe, dostępne w prawej i lewej konfiguracji, wersje z długim i krótkim ramieniem w 10 rozmiarach każdy, w zakresie 48-68mm. |  | nie dotyczy | szt. | 10
| Dodatkowe elementy rewizyjne: F) Wkręty do mocowania, o średnicy 6,5mm i długościach od 15 do 60mm. |  | nie dotyczy | szt. | 100
| Dodatkowe elementy rewizyjne: G) Bezcementowa panewka rewizyjna wielootworowa ze stopu tytanu z zatrzaskową wkładką z polietylenu stabilizowanego witaminą E |  | nie dotyczy | szt. | 4
| Dodatkowe elementy rewizyjne: H) Czasza CoCr do bezcementowej panewki rewizyjnej z głową polietylenową (dual mobility) |  | nie dotyczy | szt. | 50
| Dodatkowe elementy rewizyjne: I) Cementowana panewka dwumobilna z głową polietylenową. |  | nie dotyczy | szt. | 50
3 | Głowa metalowa w rozmiarach: 28mm, 32mm, 36mm do zaoferowanej protezy rewizyjnej |  | nie dotyczy | szt. | 100
| Głowa Biolox Delta w rozmiarach: 28mm, 32mm, 36mm do zaoferowanej protezy rewizyjnej |  | nie dotyczy | szt. | 100
RAZEM
Grupa 10: System zespoleń okołoprotezowych
Lp. | Nazwa przedmiotu zamówienia | Nazwa producenta i/lub Nazwa produktu | Depozyt w ilości (sztuk)* | Jednostka miary | Zapotrzebowanie | Cena jednostkowa netto w PLN | Wartość pozycji netto w PLN | Stawka VAT % | Wartość VAT w PLN | Wartość pozycji brutto w PLN
1 | 2 | 4 | 4a | 5 | 6 | 7 | 8= (6x7) | 9 | 10=(8x9) | 11=(8+10)
Płyta tytanowa anatomiczna, z ograniczonym kontaktem z kością, blokująco-kompresyjna do bliższego końca kości udowej, z otworami w płycie zmienno-kątowymi Płyta krętarzowa stosowana jako nakładka do płyty okołoprotezowej do bliższej nasady kości udowej. Płyta tytanowa wygięta, z ograniczonym kontaktem z kością, blokująco-kompresyjna do trzonu kości udowej, z otworami w płycie zmienno kątowymi Płyta tytanowa anatomiczna, z ograniczonym kontaktem z kością, blokująco-kompresyjna do dalszego końca kości udowej do leczenia złamań około protezowych W głowie płyty 8 otworów na śruby korowe o średnicy 5.0 mm i 4.0 mm; korowe o średnicy 4.0 mm z rzadkim gwintem; gąbczaste o średnicy 5.0 mm z gwintem częściowym; w trzonie płyty rzędy potrójnych otworów diagonalnych pod śruby korowe o średnicy 5.0 mm i 4.0 mm; korowe o średnicy 4.0 mm z rzadkim gwintem; gąbczaste o średnicy 5.0 mm z gwintem częściowym oraz śruby okołoprotezowe. Śruby w głowie i trzonie płyty z możliwością angulacji 15 stopni w każdym kierunku (możliwość uzyskania stabilności kątowej każdej śruby za pomocą blokowanej zaślepki o średnicy 8.0 mm po uzyskaniu kompresji odłamów za pomocą śruby korowej lub gąbczastej). Możliwość dodatkowego odsunięcia płyty od kości za pomocą spacerów o długości 1, 2 lub 3 mm oraz użycia zaślepek do nieużywanych otworów. Zaślepki blokowane o średnicy 8.0 mm wkręcane za pomocą śrubokręta dynamometrycznego Płyta tytanowa anatomiczna, z ograniczonym kontaktem z kością, blokująco-kompresyjna do bliższego końca kości udowej, z otworami w płycie zmienno-kątowymi.
1. | Płyta bliższe udo |  | nie dotyczy | szt. | 10
2. | Płyta bliższe udo – długa |  | nie dotyczy | szt. | 10
3. | Płyta dalsze udo |  | nie dotyczy | szt. | 10
4. | Płyta dalsze udo – długa |  | nie dotyczy | szt. | 10
5. | Płyta wygięta trzon |  | nie dotyczy | szt. | 10
6. | Płyta prosta trzon |  | nie dotyczy | szt. | 10
7. | Kabel |  | nie dotyczy | szt. | 60
8. | Oczko do kabla blokowane |  | nie dotyczy | szt. | 60
9. | Pusta śruba |  | nie dotyczy | szt. | 4
10. | Spacer |  | nie dotyczy | szt. | 4
11. | Śruba gąbczasta 5.0 gwint 32 |  | nie dotyczy | szt. | 200
12. | Śruba 4.0 |  | nie dotyczy | szt. | 200
13. | Śruba 5.0 |  | nie dotyczy | szt. | 200
14. | Śruby 5.0 okołoprotezowe |  | nie dotyczy | szt. | 200
15. | Śruby 4.0 rzadki gwint |  | nie dotyczy | szt. | 200
16. | Zaślepka blokowana |  | nie dotyczy | szt. | 600
17. | Śruba blokowana 3.5 |  | nie dotyczy | szt. | 50
18. | Śruba korowa 3.5 |  | nie dotyczy | szt. | 40
19. | Płyta krętarz |  | nie dotyczy | szt. | 10
RAZEM
Wykonawca na wezwanie Zamawiającego jest zobowiązany do przekazania do używania instrumentarium wraz z kompletem ww. implantów na czas zabiegu w czasie trwania umowy lub do chwili wykorzystania przedmiotu dostawy
oraz przeszkolenia w zakresie poprawnego zakładania implantów.
Wykonawca jest zobowiązany do wymiany instrumentów zużytych lub uszkodzonych w trakcie użytkowania instrumentarium.
Grupa 11: Kotwice bezwęzłowe
Lp. | Nazwa przedmiotu zamówienia | Nazwa producenta i/lub Nazwa produktu | Depozyt w ilości (sztuk)* | Jednostka miary | Zapotrzebowanie | Cena jednostkowa netto w PLN | Wartość pozycji netto w PLN | Stawka VAT % | Wartość VAT w PLN | Wartość pozycji brutto w PLN
1 | 2 | 4 | 4a | 5 | 6 | 7 | 8= (6x7) | 9 | 10=(8x9) | 11=(8+10)
1 | Miękka uniwersalna kotwica o średnicy 1mm, wykonana z plecionki poliestrowej, 2 igły, nici 2/0 , sterylny podajnik, wiertło w zestawie. DEPOZYT: 5szt. |  | 5 | szt. | 30
2 | Miękka uniwersalna kotwica o średnicy 1mm, wykonana z plecionki poliestrowej, 2 igły, nici 3/0, sterylny podajnik, wiertło w zestawie DEPOZYT: 5szt. |  | 5 | szt. | 30
3 | Kotwica tytanowa 3mm ze wzmocnioną nicią, na sterylnym podajniku DEPOZYT: 3szt. |  | 3 | szt. | 30
4 | Kotwica do barku wykonana z tytanu, średnica 5mm i 6,5mm, dwie wzmocnione nici poprowadzone przez niezależne oczka, umieszczone wewnątrz kotwicy. Implant wkręcany, gwint na całej długości w celu uzyskania optymalnego mocowania w kości korowej. DEPOZYT: 3szt. |  | 3 | szt. | 30
5 | Kotwica z materiału PEEK, wbijana - z tytanowym grotem, bez konieczności nawiercania, bezwęzłowa, z możliwością wprowadzenia i niezależnego napięcia 8 nitek, średnica 4,5mm, długość 25,8mm, rotacyjna głowica w aplikatorze umożliwiająca kontrolę napięcia nitek. DEPOZYT: 3szt. |  | 3 | szt. | 30
6 | Kotwica z materiału PEEK, wbijana, bezwęzłowa z możliwością wprowadzenia i niezależnego napięcia nitek, średnica 2,9mm, długość 15,9 mm, rotacyjna głowica w aplikatorze umożliwiająca kontrolę napięcia nitek. DEPOZYT: 3szt. |  | 3 | szt. | 30
7 | Kotwica z materiału PEEK, wbijana, bezwęzłowa z możliwością wprowadzenia i niezależnego napięcia 8 nitek, średnica 4,5mm, 5,5mm, długość 23mm, rotacyjna głowica w aplikatorze umożliwiająca kontrolę napięcia nitek. DEPOZYT: 3szt. |  | 3 | szt. | 30
8 | Implant tytanowy 2,9mm w technologii ZIPloop z igłami na jednorazowym podajniku z wypychaczem implantu. Podziałka głębokości na ścianie bocznej podajnika DEPOZYT: 10szt. |  | 10 | szt. | 20
9 | Miękka kotwica do barku, wykonana z plecionki poliestrowej, na sterylnym podajniku. Średnica 1,4mm. DEPOZYT: 3szt. |  | 3 | szt. | 40
10 | Miękka kotwica do naprawy stożka rotatorów, wykonana z plecionki poliestrowej, na sterylnym podajniku. Średnica 2,9mm. Dwie różnokolorowe, wzmocnione nici. DEPOZYT: 3szt. |  | 3 | szt. | 40
11 | Taśma wykonana z UHMWPE - 2szt. : czarno-niebieska i czarna - końce #2, szerokość 1,5mm - możliwość wiązania węzłów DEPOZYT: 3szt. |  | 3 | szt. | 10
12 | Taśma wykonana z UHMWPE - 2szt. : czarno-niebieska i czarna - końce #2, szerokość 2,3mm - możliwość wiązania węzłów - z igłami tnącymi DEPOZYT: 3szt. |  | 3 | szt. | 10
RAZEM
Wykonawca zobowiązany jest do przeszkolenia w zakresie poprawnego zakładania implantów - miejsce szkolenia - siedziba Zamawiającego
Wykonawca jest zobowiązany do przekazania do używania niezbędnego instrumentarium na cały okres trwania umowy i jego serwisowania w czasie trwania umowy lub do chwili wykorzystania przedmiotu dostawy.
Grupa 12: Implanty do stabilizacji więzozrostu
Lp. | Nazwa przedmiotu zamówienia | Nazwa producenta i/lub Nazwa produktu | Depozyt w ilości (sztuk)* | Jednostka miary | Zapotrzebowanie | Cena jednostkowa netto w PLN | Wartość pozycji netto w PLN | Stawka VAT % | Wartość VAT w PLN | Wartość pozycji brutto w PLN
1 | 2 | 4 | 4a | 5 | 6 | 7 | 8= (6x7) | 9 | 10=(8x9) | 11=(8+10)
1 | Bezwęzłowy system do leczenia niestabilności stawu barkowo-obojczykowego, składający się z guzika tytanowego o średnicy 10mm oraz ostro zakończonej z jednej strony płytki tytanowej, połączonej z samozaciskową, bezwęzłową i regulowana pętlą polietylenową. Płytka z wystającym pierścieniem ograniczającym jej przemieszczanie względem kanału. W zestawie nić prowadząca implant. DEPOZYT: 3szt |  | 3 | szt. | 20
| Bezwęzłowy system do leczenia przewlekłej niestabilności stawu barkowo-obojczykowego, składający się z guzika tytanowego o średnicy 10mm oraz ostro zakończonej z jednej strony płytki tytanowej, połączonej z samozaciskową, bezwęzłową i regulowana pętlą polietylenową, która połączona jest z drugą samozaciskową, bezwęzłową i regulowaną pętlą polietylenową. Płytka z wystającym pierścieniem ograniczającym jej przemieszczanie względem kanału. W zestawie nić prowadząca implant. DEPOZYT: 3szt |  | 3 | szt. | 10
| Bezwęzłowy system do naprawy więzozrostu strzałkowo-piszczelowego składający się z: 1. guzika wykonanego ze stali nierdzewnej lub tytanu o średnicy 6,35mm 2. ostro zakończonej z jednej strony płytki tytanowej, połączonej z samozaciskową, bezwęzłową i regulowana pętlą polietylenową. Płytka z wystającym pierścieniem ograniczającym jej przemieszczanie względem kanału. W zestawie nić prowadząca implant DEPOZYT: 10szt |  | 10 | szt. | 60
| Dwa miękkie, poliestrowe implanty do szycia łąkotki, połączone nicią 2-0 z UHMWPE. System bezwęzłowy, mocowanie typu ziploop. Podajnik ołówkowy z ogranicznikiem głębokości penetracji igły 10-18mm. Prowadnica metalowa zakończona igłą o śr.1,6mm. DEPOZYT:3szt. |  | 3 | szt. | 10
| Dwa miękkie, poliestrowe implanty do szycia łąkotki, połączone nicią 2-0 z UHMWPE. System bezwęzłowy, mocowanie typu ziploop. Podajnik ołówkowy z ogranicznikiem głębokości penetracji igły 10-18mm. Prowadnica metalowa wygięta 14st, zakończona igłą o śr.1,6mm. DEPOZYT:3szt. |  | 3 | szt. | 10
RAZEM
Wykonawca zobowiązany jest do przeszkolenia w zakresie poprawnego zakładania implantów - miejsce szkolenia - siedziba Zamawiającego
Wykonawca jest zobowiązany do przekazania do używania niezbędnego instrumentarium zawierający minimalnie:
prowadnice, wiertła kaniulowane oraz celownik dedykowany artroskopowej stabilizacji kruczo-obojczykowej na cały okres trwania umowy i jego serwisowania w czasie trwania umowy lub do chwili wykorzystania przedmiotu dostawy,
Grupa 13: Endoproteza jednoprzedziałowa kolana z wkładką mobilną
Lp. | Nazwa przedmiotu zamówienia | Nazwa producenta i/lub Nazwa produktu | Depozyt w ilości (sztuk)* | Jednostka miary | Zapotrzebowanie | Cena jednostkowa netto w PLN | Wartość pozycji netto w PLN | Stawka VAT % | Wartość VAT w PLN | Wartość pozycji brutto w PLN
1 | 2 | 4 | 4a | 5 | 6 | 7 | 8= (6x7) | 9 | 10=(8x9) | 11=(8+10)
1 | Komponent udowy cementowany ze stopu CoCr w minimum 5 rozmiarach. DEPOZYT: po 2szt. z każdego rozmiaru |  | po 2 szt. z każdego rozmiaru | szt. | 100
| Komponent piszczelowy cementowany ze stopu CoCr w minimum 7 rozmiarach. DEPOZYT: po 2szt. z każdego rozmiaru |  | po 2 szt. z każdego rozmiaru | szt. | 100
| Komponent udowy bezcementowy ze stopu CoCr w minimum 5 rozmiarach. DEPOZYT: po 2szt. z każdego rozmiaru |  | po 2 szt. z każdego rozmiaru | szt. | 50
| Komponent piszczelowy bezcementowy ze stopu CoCr w minimum 7 rozmiarach. DEPOZYT: po 2szt. z każdego rozmiaru |  | po 2 szt. z każdego rozmiaru | szt. | 50
| Komponent udowy ze stopu TiNbN (antyalergiczny) w minimum 5 rozmiarach. DEPOZYT: po 2szt. z każdego rozmiaru |  | po 2 szt. z każdego rozmiaru | szt. | 20
| Komponent piszczelowy ze stopu TiNbN (antyalergiczny) w minimum 7 rozmiarach. DEPOZYT: po 2szt. z każdego rozmiaru |  | po 2 szt. z każdego rozmiaru | szt. | 20
| Wkładka stawowa polietylenowa w minimum 7 grubościach. Wkładka ruchoma poruszająca się swobodnie pomiędzy komponentem udowym i piszczelowym. DEPOZYT: po 2szt. z każdego rozmiaru |  | po 2 szt. z każdego rozmiaru | szt. | 150
| Komplet 3 ostrzy: oscylacyjne, posuwisto zwrotne i typu brush. DEPOZYT: 5szt |  | 5 szt. | szt. | 35
| Ostrze piły oscylacyjne uniwersalne jednorazowe. DEPOZYT: 5szt |  | 5 szt. | szt. | 35
| Jednorazowy system płukania typu Pulse Lavage zasilany bateryjnie. DEPOZYT: 5szt |  | 5 szt. | szt. | 100
RAZEM
Wykonawca zobowiązany jest do przeszkolenia w zakresie poprawnego zakładania implantów - miejsce szkolenia - siedziba Zamawiającego
Wykonawca jest zobowiązany do przekazania do używania niezbędnego instrumentarium wraz z kompletnym napędem ortopedycznym i jego serwisowania w czasie trwania umowy lub do chwili wykorzystania przedmiotu dostawy.
Wykonawca jest zobowiązany do wymiany instrumentów zużytych lub uszkodzonych w trakcie użytkowania instrumentarium.
Grupa 14: Kieszenie sterylne
Lp. | Nazwa przedmiotu zamówienia | Nazwa producenta i/lub Nazwa produktu | Depozyt w ilości (sztuk)* | Jednostka miary | Zapotrzebowanie | Cena jednostkowa netto w PLN | Wartość pozycji netto w PLN | Stawka VAT % | Wartość VAT w PLN | Wartość pozycji brutto w PLN
1 | 2 | 4 | 4a | 5 | 6 | 7 | 8= (6x7) | 9 | 10=(8x9) | 11=(8+10)
1 | Kieszeń samoprzylepna, jałowa 2 sekcje, 40 x 46 cm. Przylepna dwukomorowa kieszeń do podtrzymywania materiałów opatrunkowych w trakcie zabiegów chirurgicznych w środowisku bloku operacyjnego. Wykonana z przezroczystej folii polietylowej oraz posiadająca dwie komory. Zaopatrzona w przylepne części, które umożliwiają umieszczenie kieszeni z opatrunkami w sterylnej przestrzeni zabiegowej (bez lateksu). Opakowanie zaopatrzone w odklejaną etykietę umożliwiającą identyfikację pakietu, z numerem serii składem, datą ważności. |  | nie dotyczy | szt. | 1500
2 | Kieszeń samoprzylepna, jałowa 1 sekcja, 30 x 32cm. Przylepna jednokomorowa kieszeń do podtrzymywania materiałów opatrunkowych w trakcie zabiegów chirurgicznych w środowisku bloku operacyjnego. Wykonana z przezroczystej folii polietylowej oraz posiadająca jedną komorę. Zaopatrzona w przylepne części, które umożliwiają umieszczenie kieszeni z opatrunkami w sterylnej przestrzeni zabiegowej ( bez lateksu). Opakowanie zaopatrzone w odklejaną etykietę umożliwiającą identyfikację pakietu, z numerem serii składem, datą ważności. |  | nie dotyczy | szt. | 1500
RAZEM
Grupa 15: Pakiety do zabiegów operacyjnych
Lp. | Nazwa przedmiotu zamówienia | Nazwa producenta i/lub Nazwa produktu | Depozyt w ilości (sztuk)* | Jednostka miary | Zapotrzebowanie | Cena jednostkowa netto w PLN | Wartość pozycji netto w PLN | Stawka VAT % | Wartość VAT w PLN | Wartość pozycji brutto w PLN
1 | 2 | 4 | 4a | 5 | 6 | 7 | 8= (6x7) | 9 | 10=(8x9) | 11=(8+10)
1 | Pakiet do protezy biodra: 1.Serweta z przylepcem min. 240 x150cm- 1szt 2.Samoprzylepna serweta operacyjna z wycięciem „U” minimalne wymiary min. 200x250cm - 1szt, wycięcie „U” min. 7x70cm 3.Serweta wymiary min. 175x150cm- 1szt 4.Obłożenie na stolik narzędziowy min. 190 x150cm-2 szt 5.Osłona na kończynę min. 35x100 cm -1szt 6.Taśma samoprzylepna min. 50x9cm- 3szt. 7.Osłona na stolik Mayo ze wzmocnieniem min. 145x80cm-2szt 8.Gaziki 10x10cm- 30szt (wiązane po10 szt.) 100% bawełny, gaza min. 17 nitkowa, 12 warstwowa, z nitką radiacyjną, gramatura min. 2g 9.Serweta gazowa 45x45cm- 10szt z nitką radiacyjną oraz tasiemką, 100% bawełny , gaza min. 17 nitkowa, 6 warstwowa. 10. Blister (miska plastikowa) do mycia pola operacyjnego -1szt 11. Ostrze 20- 4szt 12. Uchwyt elektrody czynnej, monopolarnej, przyciski ciecie/koagulacja , wtyk trójpinowy, długość przewodu min. 3m -1x 13. Dren jednorazowy ortopedyczny do odsysania pola operacyjnego z filtrem i wymiennymi końcówkami-1komplet wymiary min. 230mm i 7,8 CH 14. Czyścik do elektronarzędzi - 1szt 15. Serwety do rąk- 4szt; 16. Folia operacyjna z czynnikiem bakteriobójczym, typu IOBAN, impregnowana jodoforem o potwierdzonej klinicznie efektywności w obniżeniu ilości ZMO i kolonizacji bakteryjnej rany chirurgicznej, kompatybilna ze wszystkimi preparatami antyseptycznymi w tym z chlorheksydyną, wym. części lepnej min. 56x60cm – 1szt 17. bandaż elastyczny o rozciągliwości 120% , 15 cm x 4 m, z dwiema zapinkami – 2szt 18. osłona na uchwyt do lampy, średnica kołnierza 12 cm, głębokość min 14 cm, szerokość min 9,5 cm, otwór o średnicy 15mm z koncentrycznie ustawionymi ząbkami do dopasowania do różnej średnicy uchwytów – 2szt Termin sterylności - min. 2 lata Włóknina obłożenia pełnobarierowa, wodoszczelna, absorpcyjna, paroprzepuszczalna, trójwarstwowa, gramatura nie mniej niż 73 g/m2 lub dwuwarstwowa, 55-64 g/m2, w strefie krytycznej dodatkowy pad chłonny, minimalna łączna gramatura w strefie krytycznej 123 g/m2, niepyląca. Całość zgodna z normą EN 13795-1 lub równoważną dla wymagań wysokich na całej powierzchni obłożenia jako obszaru krytycznego. Odporność na przenikanie cieczy min. 150 cm H2O. Wszystkie klejące powierzchne zaopatrzone w klej hypoalergiczny, dający możliwość przeklejenia obłożenia bez utraty właściwości lepnych i bez ryzyka uszkodzenia obłożenia. Całość w jednym opakowaniu zaopatrzonym w etykietę umożliwiającą identyfikację zestawu, z numerem serii, składem, datą ważności, w tym odklejana etykieta umożliwiająca identyfikację zestawu z datą ważności. |  | nie dotyczy | pakiet | 800
2 | Pakiet do protezy kolana: 1.Serweta operacyjna z otworem na kończynę, elastycznym, samouszczelniającym się, minimalne wymiary 200x300cm -1szt 2.Osłona na kończynę min. 30x60cm -1szt 3.Samoprzylepna serweta minimalne wymiary 150x240cm -1szt; 4.Serweta nieprzylepna, minimalne wymiary 90x95cm -1szt 5.Taśma samoprzylepna min. 50x9cm - 3szt. 6.Obłożenie na stolik narzędziowy min. 190 x 150cm- 2szt 7.Osłona na stolik Mayo wzmocniona min. 145 x 80cm -2szt 8.Serweta gazowa 45x45cm z nitką radiacyjną oraz tasiemką, 100% bawełny, gaza min.17 nitkowa, 6 warstwowa - 10 szt 9.Gaziki 10x10 (wiązane po 10szt) 100% bawełny, gaza 17 nitkowa, 12 warstwowa, z nitką radiacyjną, gramatura min. 2g - 20 szt. 10.Dren do odsysania pola operacyjnego ortopedyczny z filtrem i wymiennymi końcówkami- 1 komplet, dł. min. 230mm, 23-25 CH 11.Ostrze 10 -4szt 12.Blister (miska plastikowa) do mycia pola operacyjnego -1szt. 13.Uchwyt elektroda czynnej, monopolarnej, przyciski ciecie/koagulacja, wtyk trójpinowy, długość przewodu min.3m -1x 14.Folia operacyjna z czynnikiem bakteriobójczym, typu IOBAN, impregnowana jodoforem o potwierdzonej klinicznie efektywności w obniżeniu ilości ZMO i kolonizacji bakteryjnej rany chirurgicznej, kompatybilna ze wszystkimi preparatami antyseptycznymi w tym z chlorheksydyną, wym. części lepnej min.56x45cm – 1szt 15.Serwety do rąk - 4szt 16.Czyścik do elektronarzędzi - 1szt 17.Otulina 15cm x 3m - 1szt 18.Bandaż elastyczny o rozciągliwości 120%, 15 cm x 4 m, z dwiema zapinkami – 3szt 19. Osłona na uchwyt do lampy, średnica kołnierza 12 cm, głębokość min 14 cm, szerokość min 9,5 cm, otwór o średnicy 15mm z koncentrycznie ustawionymi ząbkami do dopasowania do różnej średnicy uchwytów – 2szt 20. Osłona na przewody wym. 13 -15cm x230-250 cm - 1szt Termin sterylności - min. 2 lata Włóknina obłożenia pełnobarierowa, wodoszczelna, absorpcyjna, paroprzepuszczalna, trójwarstwowa, gramatura nie mniej niż 73 g/m2, lub włóknina dwuwarstwowa o gramaturze min. 55 z padem chłonnym o gramaturze min. 110 g/m2 niepyląca Całość zgodna z normą EN 13795-1 lub równoważną dla wymagań wysokich na całej powierzchni obłożenia jako obszaru krytycznego. Odporność na przenikanie cieczy min. 190 cm H2O. Wszystkie klejące powierzchne zaopatrzone w klej hypoalergiczny, dający możliwość przeklejenia obłożenia bez utraty właściwości lepnych i bez ryzyka uszkodzenia obłożenia. Całość w jednym opakowaniu zaopatrzonym w etykietę umożliwiającą identyfikację zestawu, z numerem serii, składem, datą ważności, w tym odklejana etykieta umożliwiająca identyfikację zestawu z datą ważności. |  |  | pakiet | 600
3 | Pakiet z serwetą pionową - izolacyjny: 1.Obłożenie na stolik narzędziowy min. 190 x 150cm- 1szt 2.Pionowa serweta izolacyjna przezroczysta min. 230x320 cm; z otworem wypełnionym folią chirurgiczną min. 25x70cm; z torbą zbierającą płyny, z kieszeniami po obu stronach otworu, z uchwytami na kable i dreny po obu stronach otworu 1 szt. 3.Serweta gazowa 45x45cm z nitką radiacyjną oraz tasiemką, 100% bawełny, gaza min. 17 nitkowa, 6 warstwowa - 5 szt. 4.Gaziki 10x10 (wiązane po 10szt) 100% bawełny, gaza 17 nitkowa, 12 warstwowa, z nitką radiacyjną, gramatura min. 2g - 30 szt. 5.Ostrze 20-2szt 6.Blister(miska plastikowa) do mycia pola operacyjnego -1szt 7.Fartuchy wzmocnione XL -2 szt. 8.Fartuch standard L -1szt. 9.Serwety do rąk -3szt. 10.Osłona na aparaturę, okrągła ściągnięta gumką, 110-152cmx56-76cm-1szt 11. Osłona na uchwyt do lampy, średnica kołnierza 12 cm, głębokość min 14 cm, szerokość min 9,5 cm, otwór o średnicy 15mm z koncentrycznie ustawionymi ząbkami do dopasowania do różnej średnicy uchwytów – 2szt Termin sterylności - min. 2 lata. Serweta izolacyjna wykonana z mocnej przeźroczystej folii, zaopatrzone w taśmy lepne umożliwiające umocowanie obłożenia. Włóknina serwety będącej obłożeniem stolika pełnobarierowa, wodoszczelna, absorpcyjna, paroprzepuszczalna, całość zgodna z normą EN13795-1 lub równoważną dla wymagań wysokich na całej powierzchni obłożenia jako obszaru krytycznego. Fartuch chirurgiczny składany w taki sposób, aby umożliwić zachowanie sterylności podczas zakładania, rękawy zakończone elastycznymi mankietami z dzianiny, wiązany na cztery troki zaopatrzone w kartonik umożliwiający aseptyczne założenie fartucha i zapewnienie sterylnego tyłu fartucha, wykonany z hydrofobowej włókniny SMS lub SMMS gramatura min 35g/m2. Fartuch wzmocniony w przedniej części i na rękawach z wstawkami zapobiegającymi przemakaniu. Gramatura laminatu na wzmocnieniu min. 40g/m2. Całość w jednym opakowaniu zaopatrzonym w etykietę umożliwiającą identyfikację zestawu, z numerem serii, składem, datą ważności, w tym odklejana etykieta umożliwiająca identyfikację zestawu z datą ważności. |  |  | pakiet | 600
4 | Pakiet do artroskopii barku: 1.Obłożenie na stolik narzędziowy wymiary min. 140x190cm - 1szt, 2. Serweta operacyjna z wycięciem „U” i workiem do zbiórki płynów, minimalne wymiary 230x170 cm, wymiary wycięcia 7-15 x 45-55cm, warstwa lepna wokół wycięcia- 1szt; 3. Serweta samoprzylepna górna wymiary 240-250cm x 170-180cm, warstwa lepna na dłuższym boku - 1 szt. 4.Serweta samoprzylepna dolna wymiary 200-240cm x 150cm -1 szt. 5. Osłona na kończynę wymiary 25-35 cm x 60-80cm 1szt; 6. Osłona na przewody wym. 13 -15cm x230-250 cm - 3szt; 7. Serwety do rąk - 3szt ; 8. Taśma samoprzylepna - 3 szt. 9. Bandaż elastyczny samoprzylepny 10cm x 4 m – 1 szt 10. Ostrze 11 – 1 szt. 11. Opatrunek samoprzylepny min. 8x10 cm – 3szt. 12. Kompresy gazowe z nitką radiacyjną 7,5x7,5cm, z nitką Rtg 16 warstwowe min. 17 nitkowe gramatura min. 2g – 20 szt (wiązane po 10szt.) 13. Pisak sterylny – 1szt. 14. Fartuchy wzmocnione XL – 2 szt. 15. Fartuchy standardowego ryzyka L – 1szt. Termin sterylności - min. 2 lata. Włóknina obłożenia pełnobarierowa, wodoszczelna, absorpcyjna, paroprzepuszczalna, trójwarstwowa, gramatura nie mniej niż 73 g/m2, lub włóknina dwuwarstwowa o gramaturze min. 55 z padem chłonnym o gramaturze min. 110 g/m2 niepyląca Całość zgodna z normą EN 13795-1 lub równoważną dla wymagań wysokich na całej powierzchni obłożenia jako obszaru krytycznego. Odporność na przenikanie cieczy min. 190 cm H2O. Wszystkie klejące powierzchne zaopatrzone w klej hypoalergiczny, dający możliwość przeklejenia obłożenia bez utraty właściwości lepnych i bez ryzyka uszkodzenia obłożenia. Całość w jednym opakowaniu zaopatrzonym w etykietę umożliwiającą identyfikację zestawu, z numerem serii, składem, datą ważności, w tym odklejana etykieta umożliwiająca identyfikację zestawu z datą ważności. Fartuch chirurgiczny składany w taki sposób, aby umożliwić zachowanie sterylności podczas zakładania, rękawy zakończone elastycznymi mankietami z dzianiny, wiązany na cztery troki zaopatrzone w kartonik umożliwiający aseptyczne założenie fartucha i zapewnienie sterylnego tyłu fartucha, wykonany z hydrofobowej włókniny SMS lub SMMS gramatura min 35g/m2. Fartuch wzmocniony w przedniej części i na rękawach z wstawkami zapobiegającymi przemakaniu. Gramatura laminatu na wzmocnieniu min. 40g/m2. Całość w jednym opakowaniu zaopatrzonym w etykietę umożliwiającą identyfikację zestawu, z numerem serii, składem, datą ważności, w tym odklejana etykieta umożliwiająca identyfikację zestawu z datą ważności. |  |  | pakiet | 100
RAZEM
Grupa 16: Igła z kulką jednorazowa
Lp. | Nazwa przedmiotu zamówienia | Nazwa producenta i/lub Nazwa produktu | Depozyt w ilości (sztuk)* | Jednostka miary | Zapotrzebowanie | Cena jednostkowa netto w PLN | Wartość pozycji netto w PLN | Stawka VAT % | Wartość VAT w PLN | Wartość pozycji brutto w PLN
1 | 2 | 4 | 4a | 5 | 6 | 7 | 8= (6x7) | 9 | 10=(8x9) | 11=(8+10)
1 | Igła kulkowa - 1,2 x 81 mm, jednorazowego użytku o wymiarach 8,1 cm, 18 G (1,2 x 81 mm), z końcówką „luer lock”. Wykonana ze stali nierdzewnej (austenitycznej stali nierdzewnej) oraz poliwęglanu – końcówka / nasadka „luer lock”. Posiadająca znak CE, oznaczający zgodność z wymaganiami dla wyrobów medycznych i zaklasyfikowana do klasy IIa wyrobów medycznych. Okres przechowywania produktu sterylnego – 3 lata. Pakowana pojedynczo w opakowania typu „peel pouch”, umożliwiające aseptyczne pobranie produktu. Pojedynczo pakowane igły umieszczone są w dyspenserze po 25 sztuk. |  | nie dotyczy | szt. | 2000
Grupa 17: Asortyment do morcelatora
Lp. | Nazwa przedmiotu zamówienia | Nazwa producenta i/lub Nazwa produktu | Depozyt w ilości (sztuk)* | Jednostka miary | Zapotrzebowanie | Cena jednostkowa netto w PLN | Wartość pozycji netto w PLN | Stawka VAT % | Wartość VAT w PLN | Wartość pozycji brutto w PLN
1 | 2 | 4 | 4a | 5 | 6 | 7 | 8= (6x7) | 9 | 10=(8x9) | 11=(8+10)
1 | Asortyment do morcelatora; Jednostka napędowa umożliwiająca przyłączenie rurki tnącej z zaworem uszczelniającym, autoklawowalna, przeznaczona do co najmniej 250 cykli sterylizacji. Rękojeść jednostki kompatybilna ze sprzętem posiadanym przez Zamawiającego producenta WOLF. |  | nie dotyczy | szt. | 1
| Asortyment do morcelatora; Uchwyt/ nakładka na silnik z odpowietrznikami ciepła, autoklawowalna. |  | nie dotyczy | szt. | 1
| Asortyment do morcelatora; Zestaw do morcelacji Ø15 mm zawierający: - rurka (tuba) tnąca do morcelatora, Ø15 mm, przeznaczenie do min. 20 cykli sterylizacyjnych |  | nie dotyczy | szt. | 5
| Asortyment do morcelatora; - Kaniula zewnętrzna do morcelatora, Ø 15 mm, przeznaczona do sterylizacji. |  | nie dotyczy | szt. | 1
RAZEM
Grupa 18: Ssaki uszne jednorazowe
Lp. | Nazwa przedmiotu zamówienia | Nazwa producenta i/lub Nazwa produktu | Depozyt w ilości (sztuk)* | Jednostka miary | Zapotrzebowanie | Cena jednostkowa netto w PLN | Wartość pozycji netto w PLN | Stawka VAT % | Wartość VAT w PLN | Wartość pozycji brutto w PLN
1 | 2 | 4 | 4a | 5 | 6 | 7 | 8= (6x7) | 9 | 10=(8x9) | 11=(8+10)
1 | Uchwyt do rurki ssącej z regulacją przepływu, jednorazowy, jałowy. Pakowany sterylnie, pojedyńczo |  | nie dotyczy | szt. | 400
2 | Jałowa jednorazowa mikro rurka ssąca z atraumatyczną końcówką Rozmiar 70mm/ Ø0,6mm Pakowana sterylnie, pojedyńczo |  | nie dotyczy | szt. | 300
3 | Jałowa jednorazowa mikro rurka ssąca z atraumatyczną końcówką Rozmiar 70mm/ Ø0,8mm Pakowana sterylnie, pojedyńczo |  | nie dotyczy | szt. | 500
4 | Jałowa jednorazowa mikro rurka ssąca z atraumatyczną końcówką Rozmiar 70mm/ Ø1.0 mm Pakowana sterylnie, pojedyńczo |  | nie dotyczy | szt. | 400
5 | Jałowa jednorazowa mikro rurka ssąca z atraumatyczną końcówką Rozmiar 70mm/ Ø1.2 mm Pakowana sterylnie, pojedyńczo |  | nie dotyczy | szt. | 400
RAZEM
Grupa 19: Płyty tytanowe anatomiczne do zespoleń złamań przynasadowych
Lp. | Nazwa przedmiotu zamówienia | Nazwa producenta i/lub Nazwa produktu | Depozyt w ilości (sztuk)* | Jednostka miary | Zapotrzebowanie | Cena jednostkowa netto w PLN | Wartość pozycji netto w PLN | Stawka VAT % | Wartość VAT w PLN | Wartość pozycji brutto w PLN
1 | 2 | 4 | 4a | 5 | 6 | 7 | 8= (6x7) | 9 | 10=(8x9) | 11=(8+10)
1 | Płytka tytanowa, anatomiczna, blokująco - kompresyjna do bliższej nasady kości ramiennej. Na trzonie płytki otwory dwufunkcyjne nie wymagające zaślepek/przejściówek, blokująco– kompresyjne z możliwością zastosowania śrub samogwintujących, blokowanych lub korowych 3,5/3,5mm. W głowie płytki otwory prowadzące śruby pod różnymi kątami – w różnych kierunkach oraz otwory umożliwiające wstępną stabilizację drutami Kirschnera. Otwory blokowane z gwintem stożkowym. Śruby wprowadzane w głowę kości ramiennej za pomocą celownika. Koniec części trzonowej płytki odpowiednio wyprofilowany do wprowadzania płytki metodą minimalnego ciecia. Długość od 90mm do 270mm, ilość otworów w trzonie płyty od 3 do 12. Śruby blokujące wkręcane za pomocą śrubokręta dynamometrycznego. DEPOZYT: min. 2 szt. z każdego rozmiaru |  | wskazano w opisie | szt. | 10
2 | Płytka tytanowa, anatomiczna, o kształcie zmniejszającym kontakt z kością, blokująco - kompresyjna do dalszej nasady kości ramiennej, zakładana z dostępu tylno-bocznego, prawa i lewa, z możliwością bocznego podparcia kłykci lub bez (do wyboru przez zamawiającego). Na trzonie płytki otwory dwufunkcyjne nie wymagające zaślepek/przejściówek, blokująco– kompresyjne z możliwością zastosowania śrub samogwintujących, blokowanych lub korowych 3,5/3,5mm oraz otwór umożliwiający wstępną stabilizację drutem Kirschnera. W głowie płytki otwory prowadzące śruby blokowane (2,4, 2,7) pod różnymi kątami – w różnych kierunkach oraz otwór umożliwiający wstępną stabilizację drutem Kirschnera. Koniec części trzonowej płytki odpowiednio wyprofilowany do wprowadzania płytki metodą minimalnego ciecia. Długość od 65 mm do 208 mm, od 3 do 14 otworów w trzonie płytki i 3-5 otwory w głowie płytki. Śruby blokujące wkręcane za pomocą śrubokręta dynamometrycznego. DEPOZYT: min. 2 szt. z każdego rozmiaru |  | wskazano w opisie | szt. | 20
3 | Płytka tytanowa, anatomiczna, o kształcie zmniejszającym kontakt z kością, blokująco - kompresyjna do dalszej nasady kości ramiennej, zakładana z dostępu przyśrodkowego, prawa i lewa. Na trzonie płytki otwory dwufunkcyjne nie wymagające zaślepek/przejściówek, blokująco– kompresyjne z możliwością zastosowania śrub samogwintujących, blokowanych lub korowych 3,5/3,5mm oraz otwór umożliwiający wstępną stabilizację drutem Kirschnera. W głowie płytki otwory prowadzące śruby blokowane (2,4mm;2,7mm) pod różnymi kątami – w różnych kierunkach. Otwory blokowane z gwintem stożkowym. Koniec części trzonowej płytki odpowiednio wyprofilowany do wprowadzania płytki metodą minimalnego ciecia. Długość od 59 mm do 201 mm, od 3 do 14 otworów w trzonie płytki i 3 otwory w głowie płytki. Śruby blokujące wkręcane za pomocą śrubokręta dynamometrycznego. DEPOZYT: min. 2 szt. z każdego rozmiaru |  | wskazano w opisie | szt. | 20
4 | Płytka tytanowa, anatomiczna, o kształcie zmniejszającym kontakt z kością blokująco - kompresyjna do dalszej nasady kości ramiennej do złamań pozastawowych, prawa i lewa. Na trzonie płyty otwory owalne, dwufunkcyjne nie wymagające zaślepek/przejściówek, blokująco– kompresyjne z możliwością zastosowania śrub samogwintujących, blokowanych lub korowych 3,5/3,5mm. W głowie płyty zagęszczone otwory prowadzące śruby pod różnymi kątami – w różnych kierunkach. Głowa płyty o zmniejszonym profilu i kształcie dopasowanym do anatomii – płyta boczno-tylna. Długość od 122mm do 302mm, ilość otworów od 4 do 14 na trzonie i 5 otworów w głowie płyty. Śruby blokujące wkręcane za pomocą śrubokręta dynamometrycznego. DEPOZYT: min. 2 szt. z każdego rozmiaru |  | wskazano w opisie | szt. | 15
5 | Płytka tytanowa, rekonstrukcyjna, anatomiczna, o kształcie zmniejszającym kontakt z kością blokująco - kompresyjna do bliższej nasady kości łokciowej (wyrostek łokciowy), prawa i lewa. Na trzonie płytki otwory dwufunkcyjne nie wymagające zaślepek/przejściówek, blokująco– kompresyjne z możliwością zastosowania śrub samogwintujących, blokowanych lub korowych 3,5/3,5 mm oraz otwór umożliwiający wstępną stabilizację drutem Kirschnera. Możliwość dowolnego kształtowania płytki w części. trzonowej dzięki podcięciom z boku i od spodu płytki. W głowie płytki otwory prowadzące śruby pod różnymi kątami – w różnych kierunkach oraz otwory umożliwiające wstępną stabilizację drutami Kirschnera. Otwory blokowane z gwintem stożkowym. Koniec części trzonowej płytki odpowiednio wyprofilowany do wprowadzania płytki metodą minimalnego ciecia. Długość od 86mm do 216mm, od 2 do 12 otworów w części trzonowej i 8 otworów w głowie płytki. Śruby blokujące wkręcane za pomocą śrubokręta dynamometrycznego. DEPOZYT: min. 2 szt. z każdego rozmiaru |  | wskazano w opisie | szt. | 10
6 | Płytka tytanowa, anatomiczna, o kształcie zmniejszającym kontakt z kością, blokująco- kompresyjna do bliższej nasady kości promieniowej. Płytki o kształcie dopasowanym do złamań szyjki, jak i głowy kości promieniowej. Na trzonie płytki otwory dwufunkcyjne nie wymagające zaślepek/przejściówek, blokująco– kompresyjne z możliwością zastosowania śrub samogwintujących, blokowanych lub korowych 2.4/2.7mm. W głowie płytki otwory prowadzące śruby blokowane (2,4) pod różnymi kątami – w różnych kierunkach. Otwory blokowane z gwintem stożkowym. Długość od 37 do 50 mm, od 2 do 4 otworów w trzonie i od 5 do 6 otworów w głowie płytki. Płytki głowowe prawe i lewe, szyjkowe – uniwersalne. DEPOZYT: min. 2 szt. z każdego rozmiaru |  | wskazano w opisie | szt. | 4
7 | Płytki tytanowe, blokująco – kompresyjne do dalszej nasady kości promieniowej dłoniowe oraz grzbietowe w różnych kształtach. Płytki posiadają podcięcia na bokach ułatwiające kształtowanie. Na trzonie płytek otwory dwufunkcyjne nie wymagające zaślepek/przejściówek, blokująco– kompresyjne z możliwością zastosowania śrub samogwintujących, blokowanych lub korowych 2,4/2,7 mm. W głowie otwory prowadzące śruby blokowane (2,4) pod różnymi kątami – w różnych kierunkach. Płytki posiadają otwory umożliwiające wstępną stabilizację drutami Kirschnera Otwory blokowane z gwintem stożkowym. Koniec części trzonowej płytki odpowiednio wyprofilowany do wprowadzania płytki metodą minimalnego cięcia. DEPOZYT: min. 2 szt. z każdego rozmiaru |  | wskazano w opisie | szt. | 20
8 | Płytka tytanowa, anatomiczna o kształcie zmniejszającym kontakt z kością blokująco-kompresyjna do złamań obojczyka. Otwory w płytce dwufunkcyjne nie wymagające zaślepek/przejściówek, blokująco – kompresyjne z możliwością zastosowania śrub samogwintujących, blokowanych lub korowych 3,5/3,5mm i/lub wkrętów korowych/ blokowanych (2,4mm/2,4 i 2,7mm). Otwory blokowane z gwintem stożkowym. Koniec części trzonowej płytki odpowiednio wyprofilowany do wprowadzania płytki metodą minimalnego cięcia. Płytka posiada 2 otwory do wstępnej stabilizacji drutami Kirschnera. Śruby blokowane wkręcane za pomocą śrubokręta dynamometrycznego. Długość mieszcząca się w przedziale od 65 do 135mm. Płytki do prawe i lewe lub uniwersalne. DEPOZYT: min. 2 szt. z każdego rozmiaru |  | wskazano w opisie | szt. | 10
9 | Płytka tytanowa, anatomiczna, o kształcie zmniejszającym kontakt z kością, blokująco - kompresyjna do bliższej nasady kości piszczelowej od strony bocznej „L”, lewa i prawa. Na trzonie płyty otwory dwufunkcyjne nie wymagające zaślepek/przejściówek, blokująco– kompresyjne z możliwością zastosowania śrub samogwintujących, blokowanych lub korowych. W głowie płytki otwory prowadzące śruby blokowane pod różnymi kątami – w różnych kierunkach oraz otwory do wstępnej stabilizacji drutami Kirschnera. Otwory blokowane z gwintem stożkowym. Koniec części trzonowej płytki odpowiednio wyprofilowany do wprowadzania płytki metodą minimalnego ciecia. Dostępność płyt o następujących parametrach: - Płytki blokująco kompresyjne z możliwością zastosowania śrub samogwintujących, blokowanych lub korowych 3,5/3,5mm. Długość od 81 do 237mm, od 4 do 16 otworów w trzonie i minimum 4 otwory w głowie płytki. - Płytki blokująco kompresyjne z możliwością zastosowania śrub samogwintujących, blokowanych lub korowych 5,0/4,5mm. Długość od 82 do 262mm, od 4 do 14 otworów w trzonie i minimum 3 otwory w głowie płytki. DEPOZYT: min. 2 szt. z każdego rozmiaru |  | wskazano w opisie | szt. | 35
10 | Płytka tytanowa, anatomiczna, o kształcie zmniejszającym kontakt z kością, blokująco - kompresyjna do bliższej nasady kości piszczelowej od strony przyśrodkowej „T”, lewa i prawa. Na trzonie płyty otwory dwufunkcyjne nie wymagające zaślepek/przejściówek, blokująco– kompresyjne z możliwością zastosowania śrub samogwintujących, blokowanych lub korowych. W głowie płytki otwory prowadzące śruby blokowane oraz otwory do wstępnej stabilizacji drutami Kirschnera. Otwory blokowane z gwintem stożkowym. Koniec części trzonowej płytki odpowiednio wyprofilowany do wprowadzania płytki metodą minimalnego ciecia. Długość od 93 do 301mm, od 4 do 20 otworów w trzonie i 3 otwory w głowie płytki. Dostępność płyt o następujących parametrach: - Płytki blokująco kompresyjne z możliwością zastosowania śrub samogwintujących, blokowanych lub korowych 3,5/3,5mm. Długość od 93 do 301mm, od 4 do 20 otworów w trzonie i minimum 3 otwory w głowie płytki. - Płytki blokująco kompresyjne z możliwością zastosowania śrub samogwintujących, blokowanych lub korowych 5,0/4,5mm. Długość od 106 do 322mm, od 4 do 16 otworów w trzonie i minimum 3 otwory w głowie płytki. DEPOZYT: min. 2 szt. z każdego rozmiaru |  | wskazano w opisie | szt. | 15
11 | Płytka tytanowa, anatomiczna, o kształcie zmniejszającym kontakt z kością, blokująco - kompresyjna do dalszej nasady kości piszczelowej od strony przyśrodkowej, lewa i prawa. Możliwość zastosowania płytki z dodatkowym podparciem kostki przyśrodkowej. Na trzonie płytki otwory dwufunkcyjne nie wymagające zaślepek/przejściówek, blokująco– kompresyjne z możliwością zastosowania śrub samogwintujących, blokowanych lub korowych 3.5/3.5. W głowie płytki otwory prowadzące śruby blokowane 3,5 pod różnymi kątami – w różnych kierunkach oraz otwory do wstępnej stabilizacji drutami Kirschnera. Otwory blokowane z gwintem stożkowym. Koniec części trzonowej płytki odpowiednio wyprofilowany do wprowadzania płytki metodą minimalnego ciecia. Długość od 116 do 252mm, od 4 do 14 otworów w trzonie i 8-9 otworów w głowie płytki. Śruby blokujące wkręcane za pomocą śrubokręta dynamometrycznego. DEPOZYT: min. 2 szt. z każdego rozmiaru |  | wskazano w opisie | szt. | 45
12 | Płytka tytanowa, anatomiczna, o kształcie zmniejszającym kontakt z kością, blokująco - kompresyjna do dalszej nasady kości piszczelowej od strony przednio-bocznej, lewa i prawa. Na trzonie płytki otwory dwufunkcyjne nie wymagające zaślepek/przejściówek, blokująco– kompresyjne z możliwością zastosowania śrub samogwintujących, blokowanych lub korowych 3.5/3.5. W głowie płytki otwory prowadzące śruby blokowane 3,5 pod różnymi kątami – w różnych kierunkach oraz otwory do wstępnej stabilizacji drutami Kirschnera. Koniec części trzonowej płytki odpowiednio wyprofilowany do wprowadzania płytki metodą minimalnego ciecia. Długość od 80 do 288mm, od 5 do 21 otworów w trzonie i minimum 4 otwory w głowie płytki. Śruby blokujące wkręcane za pomocą śrubokręta dynamometrycznego. DEPOZYT: min. 2 szt. z każdego rozmiaru |  | wskazano w opisie | szt. | 12
13 | Płytka tytanowa, anatomiczna, do kości piętowej z zastosowaniem śrub do stabilizacji kątowej, prawa i lewa. Płytka z ramionami dopasowanymi do anatomii kości piętowej. Otwory stożkowe gwintowane w formie oczek ułatwiających docięcie i dopasowanie płytki do właściwej anatomii. Dwie wypustki ułatwiające pozycjonowanie płytki. Śruby blokowane w płytce samogwintujące o średnicy 3,5 mm. Długość płytki od 64 do 81 mm. Śruby blokujące wkręcane za pomocą śrubokręta dynamometrycznego; DEPOZYT: min. 2 szt. z każdego rozmiaru |  | wskazano w opisie | szt. | 5
14 | Płytki tytanowe anatomiczne blokująco - kompresyjne do dalszej nasady kości strzałkowej, prawe i lewe lub uniwersalne, mocowane od strony bocznej i tylno-bocznej. Na trzonie płyty otwory dwufunkcyjne nie wymagające zaślepek/przejściówek, blokująco – kompresyjne dające możliwość użycia wkrętów blokowanych z gwintem stożkowym i korowych 3.5/3.5 oraz podłużny otwór blokująco – kompresyjny umożliwiający elastyczność pionowego pozycjonowania płytki. W głowie płyty otwory prowadzące śruby blokowane lub korowe 2,4/2,7mm pod różnymi kątami – w różnych kierunkach. Otwory blokowane z gwintem stożkowym. DEPOZYT: min. 2 szt. z każdego rozmiaru |  | wskazano w opisie | szt. | 50
15 | Płytki tytanowe anatomiczne blokująco - kompresyjne do dalszej nasady kości strzałkowej, prawe i lewe lub uniwersalne, mocowane od strony bocznej i tylno-bocznej. Na trzonie płyty otwory dwufunkcyjne nie wymagające zaślepek/przejściówek, blokująco – kompresyjne dające możliwość użycia wkrętów blokowanych z gwintem stożkowym i korowych 3.5/3.5 oraz podłużny otwór blokująco – kompresyjny umożliwiający elastyczność pionowego pozycjonowania płytki. W głowie płyty otwory prowadzące śruby blokowane lub korowe 2,4/2,7mm pod różnymi kątami – w różnych kierunkach. Otwory blokowane z gwintem stożkowym. DEPOZYT: min. 2 szt. z każdego rozmiaru |  | wskazano w opisie | szt. | 50
16 | Płytka tytanowa anatomiczna, o kształcie zmniejszającym kontakt z kością, blokująco - kompresyjna do bliższej nasady kości piszczelowej, zakładana z dostępu tylno-przyśrodkowego, z podcięciami od spodu płyty. Na trzonie płytki otwory dwufunkcyjne nie wymagające zaślepek/przejściówek, blokująco – kompresyjne z możliwością zastosowania śrub blokowanych lub korowych 3,5/3,5mm oraz podłużny otwór blokująco – kompresyjny umożliwiający elastyczność pionowego pozycjonowania płytki. W głowie płyty 3 otwory blokowane prowadzące śruby pod różnymi kątami – w różnych kierunkach. Głowa płyty o zmniejszonym profilu i kształcie dopasowanym do anatomii. Otwory blokowane z gwintem stożkowym. Śruby blokowane w płytce samogwintujące z gniazdem sześciokątnym lub gwiazdkowym. Śruby blokowane wkręcane za pomocą śrubokręta dynamometrycznego 1,5Nm. Koniec części trzonowej płytki odpowiednio wyprofilowany do wprowadzania płytki metodą minimalnego cięcia. Długość od 69 mm do 183 mm, od 1 do 10 otworów w trzonie płytki i 3 otwory w głowie płytki. DEPOZYT: min. 2 szt. z każdego rozmiaru |  | wskazano w opisie | szt. | 20
17 | Płytka tytanowa rekonstrukcyjna anatomiczna, o kształcie zmniejszającym kontakt z kością, blokująco - kompresyjna do dalszej nasady kości piszczelowej od strony przyśrodkowej, lewa i prawa. Na trzonie płytki otwory dwufunkcyjne nie wymagające zaślepek/przejściówek, blokująco – kompresyjne z możliwością zastosowania śrub blokowanych lub korowych 5.0/4.5 oraz otwór do wstępnej stabilizacji drutem Kirschnera. W głowie płytki otwory prowadzące śruby pod różnymi kątami – w różnych kierunkach, blokująco – kompresyjne z możliwością zastosowania śrub blokowanych lub korowych 3.5/3.5. Otwory blokowane z gwintem stożkowym. Śruby blokowane w płytce (3,5, 5,0) samogwintujące z gniazdem sześciokątnym lub gwiazdkowym. Śruby blokowane wkręcane za pomocą śrubokręta dynamometrycznego 1,5 i 4,0 Nm. Koniec części trzonowej płytki odpowiednio wyprofilowany do wprowadzania płytki metodą minimalnego cięcia. Długość od 123 do 411mm, od 4 do 20 otworów w trzonie i 4 otwory w głowie płytki. DEPOZYT: min. 2 szt. z każdego rozmiaru |  | wskazano w opisie | szt. | 20
18 | Płytka tytanowa do wysokiej osteotomii kości piszczelowej, anatomiczna, o kształcie litery ”T”, blokująco – kompresyjna, zakładana od strony przyśrodkowej. Otwory w płytce blokowane (śruby 5,0 mm) oraz dwufunkcyjne nie wymagające zaślepek/przejściówek, blokująco – kompresyjne z możliwością zastosowania śrub blokowanych lub korowych 5,0/4,5 mm. Płytka w dwóch rozmiarach; DEPOZYT: min. 2 szt. z każdego rozmiaru |  | wskazano w opisie | szt. | 30
19 | Płytka tytanowa „T”, klinowa, dystansowa, blokująca do otwartej osteotomii korekcyjnej części dalszej kości udowej. Na trzonie płytki otwory dwufunkcyjne nie wymagające zaślepek/przejściówek, blokująco – kompresyjne dające możliwość użycia wkrętów blokowanych z gwintem stożkowym i korowych 5,0/4,5mm. W głowie płytki otwory blokowane prowadzące śruby 5,0 pod różnymi kątami – w różnych kierunkach. Otwory blokowane z gwintem stożkowym. Wysokość klina od 3mm do 17,5mm. DEPOZYT: min. 2 szt. z każdego rozmiaru |  | wskazano w opisie | szt. | 20
20 | Płytka tytanowa anatomiczna, blokująco - kompresyjna do artrodezy nadgarstka, Płyta wyposażona w otwory dwufunkcyjne z możliwością zastosowania śrub blokowanych lub korowych. Płyta w części dalszej posiada zmniejszony profil i kształt dopasowany do anatomii oraz otwory dwufunkcyjne nie wymagające zaślepek/przejściówek, blokująco – kompresyjne z możliwością zastosowania śrub blokowanych 2,4/2,7mm lub korowych 2,4/2,7 mm. Otwory w części bliższej dwufunkcyjne nie wymagające zaślepek/przejściówek, blokująco – kompresyjne z możliwością zastosowania śrub blokowanych lub korowych 3.5/3,5mm. Śruby blokowane wkręcane za pomocą śrubokręta dynamometrycznego 0,8 i 1,5Nm. Otwory blokowane z gwintem stożkowym. Śruby blokowane w płytce samogwintujące z gniazdem sześciokątnym lub gwiazdkowym. Płyty w wersji z anatomicznym wygięciem, z krótkim wygięciem oraz proste z możliwością domodelowania. Długość od 112 do 117 mm, 3 otwory w części dalszej oraz 4, 5 otworów w części bliższej, dodatkowy otwór w części środkowej płyty. DEPOZYT: min. 2 szt. z każdego rozmiaru |  | wskazano w opisie | szt. | 10
21 | Wkręty tytanowe, blokowane 3,5mm, długość od 10 do 90mm DEPOZYT: min. 12 szt. z każdej długości i średnicy |  | wskazano w opisie | szt. | 1200
22 | Wkręty tytanowe, korowe 3,5mm, długość od 10 do 70mm DEPOZYT: min. 12 szt. z każdej długości i średnicy |  | wskazano w opisie | szt. | 250
23 | Wkręty tytanowe, blokowane 2,4mm, długość od 10 do 40mm DEPOZYT: min. 12 szt. z każdej długości i średnicy |  | wskazano w opisie | szt. | 140
24 | Wkręty tytanowe, korowe 2,7mm, długość od 10 do 44mm DEPOZYT: min. 12 szt. z każdej długości i średnicy |  | wskazano w opisie | szt. | 50
25 | Wkręty tytanowe, blokowane 5,0mm, długość od 10 do 110mm DEPOZYT: min. 12 szt. z każdej długości i średnicy |  | wskazano w opisie | szt. | 50
26 | Wkręty tytanowe, korowe 4,5mm, długość od 12 do 120mm DEPOZYT: min. 12 szt. z każdej długości i średnicy |  | wskazano w opisie | szt. | 30
RAZEM
Wykonawca zobowiązany jest do przeszkolenia w zakresie poprawnego zakładania implantów - miejsce szkolenia - siedziba Zamawiającego
Wykonawca jest zobowiązany do przekazania do używania niezbędnego instrumentarium i jego serwisowania w czasie trwania umowy lub do chwili wykorzystania przedmiotu dostawy.
Wykonawca jest zobowiązany do wymiany instrumentów zużytych lub uszkodzonych w trakcie użytkowania instrumentarium.
Grupa 20: Płyty tytanowe do rekonstrukcji miednicy
Lp. | Nazwa przedmiotu zamówienia | Nazwa producenta i/lub Nazwa produktu | Depozyt w ilości (sztuk)* | Jednostka miary | Zapotrzebowanie | Cena jednostkowa netto w PLN | Wartość pozycji netto w PLN | Stawka VAT % | Wartość VAT w PLN | Wartość pozycji brutto w PLN
1 | 2 | 4 | 4a | 5 | 6 | 7 | 8= (6x7) | 9 | 10=(8x9) | 11=(8+10)
1 | Płytka tytanowa, prosta, rekonstrukcyjna, o niskim profilu, do zaopatrzenia złamań w obrębie miednicy z zastosowaniem śrub do stabilizacji kątowej. Otwory stożkowe gwintowane w formie oczek z przewężeniami ułatwiającymi dopasowanie płytki do właściwej anatomii. Końce płytki odpowiednio wyprofilowane do wprowadzania płytki metodą minimalnego cięcia. Śruby blokowane w płytce 3,5 mm samogwintujące. Śruby blokowane wkręcane za pomocą śrubokręta dynamometrycznego. Ilość otworów w płycie od 4 do 20. DEPOZYT: 2szt. |  | 2 | szt. | 8
| Płytka tytanowa, wygięta, rekonstrukcyjna, o niskim profilu, do zaopatrzenia złamań w obrębie miednicy z zastosowaniem śrub do stabilizacji kątowej. Promień wygięcia R108mm. Otwory stożkowe gwintowane w formie oczek z przewężeniami ułatwiającymi dopasowanie płytki do właściwej anatomii. Końce płytki odpowiednio wyprofilowane do wprowadzania płytki metodą minimalnego cięcia. Śruby blokowane w płytce 3,5 mm samogwintujące. Śruby blokowane wkręcane za pomocą śrubokręta dynamometrycznego. Ilość otworów w płycie od 6 do 16. DEPOZYT: 2szt. |  | 2 | szt. | 4
| Płytka tytanowa, wygięta w kształcie litery J, rekonstrukcyjna, o niskim profilu, do zaopatrzenia złamań w obrębie miednicy z zastosowaniem śrub do stabilizacji kątowej, lewa i prawa. Promień wygięcia R88mm. Otwory stożkowe gwintowane w formie oczek z przewężeniami ułatwiającymi dopasowanie płytki do właściwej anatomii. Końce płytki odpowiednio wyprofilowane do wprowadzania płytki metodą minimalnego cięcia. Śruby blokowane w płytce 3,5 mm samogwintujące. Śruby blokowane wkręcane za pomocą śrubokręta dynamometrycznego. Ilość otworów w płycie od 10 do 16. DEPOZYT: 2szt. |  | 2 | szt. | 4
| Wkręty blokowane tytanowe 3,5mm, długość od 10 do 60mm DEPOZYT: min. 6 szt. z każdego rozmiaru |  | 6 | szt. | 70
RAZEM
Wykonawca zobowiązany jest do przeszkolenia w zakresie poprawnego zakładania implantów - miejsce szkolenia - siedziba Zamawiającego
Wykonawca jest zobowiązany do przekazania do używania niezbędnego instrumentarium i jego serwisowania w czasie trwania umowy lub do chwili wykorzystania przedmiotu dostawy.
Wykonawca jest zobowiązany do wymiany instrumentów zużytych lub uszkodzonych w trakcie użytkowania instrumentarium.
Grupa 21: Gwóźdź śródszpikowy blokowany
Lp. | Nazwa przedmiotu zamówienia | Nazwa producenta i/lub Nazwa produktu | Depozyt w ilości (sztuk)* | Jednostka miary | Zapotrzebowanie | Cena jednostkowa netto w PLN | Wartość pozycji netto w PLN | Stawka VAT % | Wartość VAT w PLN | Wartość pozycji brutto w PLN
1 | 2 | 4 | 4a | 5 | 6 | 7 | 8= (6x7) | 9 | 10=(8x9) | 11=(8+10)
1 | Gwóźdź śródszpikowy blokowany udowy uniwersalny (do zastosowania metodą antegrade, retrograde lub jako gwóźdź rekonstrukcyjny); w wersji do kończyny dolnej prawej i lewej. Komplet zawiera: gwóźdź śródszpikowy blokowany udowy uniwersalny; dostępne średnice: 9mm, 10mm, 11mm,12mm; długość od 200mm do 500mm, - śruba zaślepiająca, - wkręty blokujące samogwintujące trzonowe o średnicy 6,5 mm, długości 40-140mm - 2 sztuki. - wkręty blokujące samogwintujące o średnicy 4,5 mm, długości 26-120mm - 2 sztuki. DEPOZYT: 2 szt. gwoździ we wszystkich rozmiarach i min. 4szt. wkrętów w każdym rozmiarze |  | wskazano w opisie | komplet | 50
| Gwóźdź śródszpikowy blokowany do kości piszczelowej Komplet zawiera: gwóźdź śródszpikowy podudziowy blokowany; dostępne średnice 9mm, 10mm, 11mm; długość od 220mm do 400mm, -śruba kompresująca, -śruba zaślepiająca, -wkręty blokujące samogwintujące o średnicy 4,5 mm, długości 26-50mm - 4 sztuki. DEPOZYT: 2 szt. gwoździ we wszystkich rozmiarach i min. 4szt. wkrętów w każdym rozmiarze |  | wskazano w opisie | komplet | 100
| Gwóźdź śródszpikowy blokowany do kości piszczelowej rekonstrukcyjny – wielopłaszczyznowy, uniwersalny do prawej i lewej kończyny, w części bliższej posiadający cztery otwory blokowane w trzech płaszczyznach (w tym dwa otwory gwintowane), kąt wygięcia gwoździa 10 stopni w części proksymalnej i 4 stopnie w części dystalnej, długość w części proksymalnej (do zgięcia) do 55 mm, blokowanie części bliższej z jednego celownika Komplet zawiera: gwóźdź śródszpikowy blokowany do kości piszczelowej rekonstrukcyjny; dostępne średnice 9mm, 10mm, 11mm; długość od 220mm do 400mm, - śruba zaślepiająca, - śruba kompensacyjna -wkręty blokujące samogwintujące o średnicy 4,5 mm, długości 26-50mm - 2 sztuki. -wkręty blokujące samogwintujące o średnicy 5,0 mm, długości 26-50mm - 2 sztuki DEPOZYT: 2szt. gwoździ we wszystkich rozmiarach i min. 4szt. wkrętów w każdym rozmiarze |  | wskazano w opisie | komplet | 10
| Gwóźdź śródszpikowy blokowany podudziowy odpiętowy Komplet zawiera: gwóźdź śródszpikowy odpiętowy blokowany; dostępne średnice 9mm, 10mm, 11mm; długość od 150mm do 320mm, -śruba zaślepiająca, -wkręty blokujące samogwintujące o średnicy 4,5 mm, długości 26-50mm - 4 sztuki. DEPOZYT: 2 szt. gwoździ we wszystkich rozmiarach i min. 4szt. wkrętów w każdym rozmiarze |  | wskazano w opisie | komplet | 5
| Gwóźdź śródszpikowy blokowany do kości ramiennej Komplet zawiera: gwóźdź śródszpikowy ramienny blokowany; dostępne średnice 8mm, 9mm, 10mm; długość od 200mm do 380mm, -śruba zaślepiająca, -wkręty blokujące samogwintujące o średnicy 4,5 mm, długości 26-50mm - 4 sztuki. DEPOZYT: 2 szt. gwoździ we wszystkich rozmiarach i min. 4szt. wkrętów w każdym rozmiarze |  | wskazano w opisie | komplet | 15
RAZEM
Wykonawca zobowiązany jest do przeszkolenia w zakresie poprawnego zakładania implantów - miejsce szkolenia - siedziba Zamawiającego
Wykonawca jest zobowiązany do przekazania do używania niezbędnego instrumentarium i jego serwisowania w czasie trwania umowy lub do chwili wykorzystania przedmiotu dostawy.
Wykonawca jest zobowiązany do wymiany instrumentów zużytych lub uszkodzonych w trakcie użytkowania instrumentarium.
Wszystkie implanty i śruby wykonane z tytanu.
Grupa 22: Śruby interferencyjne tytanowe
Lp. | Nazwa przedmiotu zamówienia | Nazwa producenta i/lub Nazwa produktu | Depozyt w ilości (sztuk)* | Jednostka miary | Zapotrzebowanie | Cena jednostkowa netto w PLN | Wartość pozycji netto w PLN | Stawka VAT % | Wartość VAT w PLN | Wartość pozycji brutto w PLN
1 | 2 | 4 | 4a | 5 | 6 | 7 | 8= (6x7) | 9 | 10=(8x9) | 11=(8+10)
1 | Wkręt kolanowy interferencyjny tytanowy o średnicy 6,7,8,9,10, 11mm, długość od 20 do 50 mm – skok max. co 5 mm, kaniulacja śruby dla drutu prowadzącego o średnicy 1,2- 2,0mm, gniazdo sześciokątne 2,5- 3,5mm; wersje z główką i bez główki. DEPOZYT: min. 4 szt. - w całym zakresie wymaganych rozmiarów |  | min. 4 sztuki - w całym zakresie wymaganych rozmiarów | szt. | 120
Wykonawca zobowiązany jest do przeszkolenia w zakresie poprawnego zakładania implantów - miejsce szkolenia - siedziba Zamawiającego
Wykonawca jest zobowiązany do przekazania do używania niezbędnego instrumentarium i jego serwisowania w czasie trwania umowy lub do chwili wykorzystania przedmiotu dostawy.
Wykonawca jest zobowiązany do wymiany instrumentów zużytych lub uszkodzonych w trakcie użytkowania instrumentarium.
Grupa 23: Śruby kaniulowane Herberta
Lp. | Nazwa przedmiotu zamówienia | Nazwa producenta i/lub Nazwa produktu | Depozyt w ilości (sztuk)* | Jednostka miary | Zapotrzebowanie | Cena jednostkowa netto w PLN | Wartość pozycji netto w PLN | Stawka VAT % | Wartość VAT w PLN | Wartość pozycji brutto w PLN
1 | 2 | 4 | 4a | 5 | 6 | 7 | 8= (6x7) | 9 | 10=(8x9) | 11=(8+10)
1 | Śruba kompresyjna, tytanowa, kaniulowana z gwintowaną główką, samotnąca, samogwintująca; średnica gwintu na końcu śruby 4,5 mm; konstrukcja śruby umożliwiająca wykonanie kompresji a następnie niezależne wkręcenie główki śruby do kości korowej; dostępne śruby z długim i krótkim gwintem w długościach od 40 do100mm. DEPOZYT: min. 4 szt. - w całym zakresie wymaganych rozmiarów |  | min. 4 sztuki - w całym zakresie wymaganych rozmiarów | szt. | 300
Wykonawca zobowiązany jest do przeszkolenia w zakresie poprawnego zakładania implantów - miejsce szkolenia - siedziba Zamawiającego
Wykonawca jest zobowiązany do przekazania do używania niezbędnego instrumentarium i jego serwisowania w czasie trwania umowy lub do chwili wykorzystania przedmiotu dostawy.
Wykonawca jest zobowiązany do wymiany instrumentów zużytych lub uszkodzonych w trakcie użytkowania instrumentarium.
Grupa 24: Wkłady i filtry do ssaków Medela
Lp. | Nazwa przedmiotu zamówienia | Nazwa producenta i/lub Nazwa produktu | Depozyt w ilości (sztuk)* | Jednostka miary | Zapotrzebowanie | Cena jednostkowa netto w PLN | Wartość pozycji netto w PLN | Stawka VAT % | Wartość VAT w PLN | Wartość pozycji brutto w PLN
1 | 2 | 4 | 4a | 5 | 6 | 7 | 8= (6x7) | 9 | 10=(8x9) | 11=(8+10)
1 | Wkład jednorazowy do ssaka ze zintegrowaną pokrywą z dwoma portami: portem do pacjenta i portem do połączenia szeregowego, dwa uchwyty na pokrywie umożliwiające obsługę przez osoby prawo i leworęczne; zabezpieczenie zwrotne przed cofaniem się wydzieliny do pacjenta; zintegrowany filtr antybakteryjny i przeciw przelewowy; ochrona przeciw bryzgowa zapobiegająca przedwczesnemu zamknięciu filtra w postaci kanału ssącego przechodzącego w foliowy rękaw; na pokrywie króciec obrotowy, przyłączeniowy o średnicy wewnętrznej min. 7 mm zabezpieczający przed zamknięciem światła drenu pacjenta i służący do podłączenia drenu do pacjenta; na pokrywie zatyczka zamykająca port podciśnienia: wymiana wkładów bez konieczności odłączenia źródła ssania. Pojemność 1,5 L. |  | nie dotyczy | szt. | 5000
| Wkład jednorazowy na wydzielinę, o poj. 1,5L z substancją żelującą kompatybilny ze zbiornikami firmy Medela, ze zintegrowaną pokrywą z dwoma portami: portem do pacjenta i portem do połączenia szeregowego, dwa uchwyty przy wkładzie umożliwiające obsługę przez osoby prawo i leworęczne; zabezpieczenie zwrotne przez cofaniem się wydzieliny do pacjenta; zintegrowany filtr antybakteryjny i przeciwprzelewowy (hydrofobowy); ochrona przeciwbryzgowa zapobiegająca przedwczesnemu zamknięciu filtra; łącznik kątowy zabezpieczający przez zamknięciem światła drenu pacjenta; wymiana wkładów bez konieczności odłączenia źródła ssania. |  | nie dotyczy | szt. | 7000
| Wkład jednorazowy do ssaka ze zintegrowaną pokrywą z dwoma portami: portem do pacjenta i portem do połączenia szeregowego, dwa uchwyty na pokrywie umożliwiające obsługę przez osoby prawo i leworęczne; zabezpieczenie zwrotne przed cofaniem się wydzieliny do pacjenta; zintegrowany filtr antybakteryjny i przeciw przelewowy; ochrona przeciw bryzgowa zapobiegająca przedwczesnemu zamknięciu filtra w postaci kanału ssącego przechodzącego w foliowy rękaw; na pokrywie króciec obrotowy, przyłączeniowy o średnicy wewnętrznej min. 7 mm zabezpieczający przed zamknięciem światła drenu pacjenta i służący do podłączenia drenu do pacjenta; na pokrywie zatyczka zamykająca port podciśnienia: wymiana wkładów bez konieczności odłączenia źródła ssania. Pojemność 2,5 L. |  | nie dotyczy | szt. | 5000
| Wkład jednorazowy na wydzielinę, o poj. 2,5L z substancją żelującą kompatybilny ze zbiornikami firmy Medela, ze zintegrowaną pokrywą z dwoma portami: portem do pacjenta i portem do połączenia szeregowego, dwa uchwyty przy wkładzie umożliwiające obsługę przez osoby prawo i leworęczne; zabezpieczenie zwrotne przez cofaniem się wydzieliny do pacjenta; zintegrowany filtr antybakteryjny i przeciwprzelewowy (hydrofobowy); ochrona przeciwbryzgowa zapobiegająca przedwczesnemu zamknięciu filtra; łącznik kątowy zabezpieczający przez zamknięciem światła drenu pacjenta; wymiana wkładów bez konieczności odłączenia źródła ssania. |  | nie dotyczy | szt. | 8000
| Filtr przeciwbakteryjny jednorazowy z zabezpieczeniem przed zalaniem, z końcówkami umożliwiającymi bezpośredni montaż na zbiorniku zabezpieczającym ssaka |  | nie dotyczy | szt. | 100
RAZEM
Wykonawca zobowiązany jest do oddania do używania pojemników do mocowania wkładów, na czas trwania umowy w ilości; do wkładów 1,5l - 15 szt, do wkładów 2,5l - 15 szt.
Grupa 25: Dreny do irygacji, kompatybilne z posiadanym sprzętem firmy Medtronic
Lp. | Nazwa przedmiotu zamówienia | Nazwa producenta i/lub Nazwa produktu | Depozyt w ilości (sztuk)* | Jednostka miary | Zapotrzebowanie | Cena jednostkowa netto w PLN | Wartość pozycji netto w PLN | Stawka VAT % | Wartość VAT w PLN | Wartość pozycji brutto w PLN
1 | 2 | 4 | 4a | 5 | 6 | 7 | 8= (6x7) | 9 | 10=(8x9) | 11=(8+10)
1 | Szybkoobrotowy napęd kombatybilny z konsolą zasilającą będącą na stanie zamawiającego Firmy Medtronic |  | nie dotyczy | szt. | 1
| Jednorazowe dreny do irygacji kompatybilne z posiadanym przez zamawiającego napędem Midas Rex Firmy Medtronic op. 5 szt. |  | nie dotyczy | op. | 60
| Zestaw jednorazowych drenów do irygacji kompatybilne z posiadanym przez zamawiającego napędem Visao pakowanych po 4 szt. w op. |  | nie dotyczy | op. | 25
RAZEM
Grupa 26: Wiertła laryngologiczne do zabiegów typu FESS
Lp. | Nazwa przedmiotu zamówienia | Nazwa producenta i/lub Nazwa produktu | Depozyt w ilości (sztuk)* | Jednostka miary | Zapotrzebowanie | Cena jednostkowa netto w PLN | Wartość pozycji netto w PLN | Stawka VAT % | Wartość VAT w PLN | Wartość pozycji brutto w PLN
1 | 2 | 4 | 4a | 5 | 6 | 7 | 8= (6x7) | 9 | 10=(8x9) | 11=(8+10)
1 | Jednorazowe, diamentowe wiertło do urządzenia M4 Straightshot Microdebrider, zagięte pod kątem 15 stopni, średnica: 5,0 mm, dł. 15 cm, pakowane po 1 szt. w opakowaniu DEPOZYT: min. 2 szt. |  | 2 | szt. | 12
| Jednorazowe wiertło dedykowane do procedur podstawy czaszki, średnica 3,2 mm, zagięcie 15 stopni, pakowane po 1 szt. DEPOZYT: min. 2 szt. |  | 2 | szt. | 12
| Jednorazowe wiertło dedykowane do procedury DCR, średnica 4,0 mm, zagięcie 15 stopni, pakowane po 3 szt. DEPOZYT: min. 2 szt. |  | 2 | szt. | 12
| Jednorazowe wiertło, diamentowe do M4 Straightshot Microdebrider, średnica 3,2 mm, zagięcie 40 stopni, pakowane po 1 szt. DEPOZYT: min. 2 szt. |  | 2 | szt. | 12
| Jednorazowe wiertło dedykowane do wiercenia w zatoce czołowej, średnica 3,0 mm, zagięcie 40 stopni, pakowane po 3 szt. DEPOZYT: min. 2 szt. |  | 2 | szt. | 12
| Jednorazowe wiertło o średnicy 3,6 mm i kącie zagięcia 55 stopni, pakowane po 3 szt. DEPOZYT: min. 2 szt. |  | 2 | szt. | 12
| Jednorazowe wiertło o średnicy 4,0 mm i kącie zagięcia 70 stopni, pakowane po 3 szt. DEPOZYT: min. 2 szt. |  | 2 | szt. | 12
| Jednorazowe wiertło diamentowe o średnicy 5,0 mm i kącie zagięcia 70 stopni, pakowane po 1 szt. DEPOZYT: min. 2 szt. |  | 2 | szt. | 12
| Jednorazowe wiertło dedykowane do wiercenia w przedniej podstawie czaszki, średnica 4,0 mm, zagięcie 15 stopni, pakowane po 1 szt. DEPOZYT: min. 2 szt. |  | 2 | szt. | 12
RAZEM
Grupa 27: Jednorazowe imadło laparoskopowe z kompatybilnymi ładunkami
Lp. | Nazwa przedmiotu zamówienia | Nazwa producenta i/lub Nazwa produktu | Depozyt w ilości (sztuk)* | Jednostka miary | Zapotrzebowanie | Cena jednostkowa netto w PLN | Wartość pozycji netto w PLN | Stawka VAT % | Wartość VAT w PLN | Wartość pozycji brutto w PLN
1 | 2 | 4 | 4a | 5 | 6 | 7 | 8= (6x7) | 9 | 10=(8x9) | 11=(8+10)
1 | Imadło laporoskopowe jednorazowego użytku z mechanizmem zmieniającym położenie igy w imadle, miarka centyczna na trzpieniu, średnica 10 mm kompatybilny z ładunkami endoskopowymi, dł. 34 cm |  | nie dotyczy | szt. | 20
| Ładunek do imadła - szew wchłanialny, pleciony, syntetyczny, powlekany o długości 120 cm, rozm. 2-0, igła 9 mm. Szew kompatybilny z urządzeniem z poz. 1 |  | nie dotyczy | szt. | 20
| Ładunek do imadła - szew wchłanialny, pleciony, syntetyczny, powlekany o długości 120 cm, rozm. 1-0, igła 9 mm. Szew kompatybilny z urządzeniem z poz. 1 |  | nie dotyczy | szt. | 20
RAZEM
Grupa 28: Elektrody igłowe podskórne wraz z sondą monopolarną do stymulacji
Lp. | Nazwa przedmiotu zamówienia | Nazwa producenta i/lub Nazwa produktu | Depozyt w ilości (sztuk)* | Jednostka miary | Zapotrzebowanie | Cena jednostkowa netto w PLN | Wartość pozycji netto w PLN | Stawka VAT % | Wartość VAT w PLN | Wartość pozycji brutto w PLN
1 | 2 | 4 | 4a | 5 | 6 | 7 | 8= (6x7) | 9 | 10=(8x9) | 11=(8+10)
1 | Elektrody jednorazowe czterokanałowe , podwójne igłowe podskórne kompatybilne z posiadanym przez Zamawiającego urządzeniem do neuromonitoringu NIM RESPONSE 3.0 pakowane po 1 szt. lub 5 szt. w op. DEPOZYT: 30szt. |  | 30 | szt. | 1000
| Sonda monopolarna do stymulacji kompatybilna z posiadanym przez Zamawiającego urządzeniem do neuromonitoringu NIM RESPONSE 3.0 pakowana po 5 szt. w op. DEPOZYT: 20szt |  | 20 | szt. | 1000
RAZEM
Grupa 29: Pakiet do resekcji jelita
Lp. | Nazwa przedmiotu zamówienia | Nazwa producenta i/lub Nazwa produktu | Depozyt w ilości (sztuk)* | Jednostka miary | Zapotrzebowanie | Cena jednostkowa netto w PLN | Wartość pozycji netto w PLN | Stawka VAT % | Wartość VAT w PLN | Wartość pozycji brutto w PLN
1 | 2 | 4 | 4a | 5 | 6 | 7 | 8= (6x7) | 9 | 10=(8x9) | 11=(8+10)
1 | Jednorazowe, bezprzewodowe narzędzie do preparowania ultradźwiękowego, pozwalające na pracę w dwóch trybach, max. i min. dostępnych z jednego przycisku. Narzędzie współpracujące z bezprzewodowym generatorem pracującym w technologii ultradźwiękowej. Długość trzonu 39cm, średnica trzonu 5mm lub Laparoskopowe narzędzie pracujące w systemie zamykania naczyń , skuteczne w naczyniach krwionośnych oraz limfatycznych do 7 mm oraz pęczkach naczyń . aktywowane za pomocą włącznika nożnego lub ręcznie przez dwustopniowy zacisk uchwytu. Szczęki w kształcie disektora z wbudowanym nożem, o długości 20 mm, rozwarcie szczęk 13 mm, długość ciecia 18 mm. Trzon o średnicy 5 mm i długości 37 mm, z rotacją 350o. – 1szt. |  | nie dotyczy | pakiet | 300
Ładunek do staplera laparoskopowego, zamykająco-tnący, z nożem w ładunku, umieszczający 6 rzędów tytanowych zszywek (3+3), możliwość zaginania w obie strony o kąt 45o, przeznaczony do tkanki średnio-grubej, pasujący do uniwersalnej rękojeści do wszystkich rodzajów ładunków. Długość linii szwów 60mm, wysokość zszywek przed zamknięciem 3,0mm, 3,5mm; 4,0mm, fioletowe -2szt.
Ładunek do staplera laparoskopowego, zamykająco-tnący, z nożem w ładunku, umieszczający 6 rzędów tytanowych zszywek (3+3), możliwość zaginania w obie strony o kąt 45o, przeznaczony do tkanki średnio-grubej, pasujący do uniwersalnej rękojeści do wszystkich rodzajów ładunków. Długość linii szwów 60mm, wysokość zszywek przed zamknięciem 2,0mm; 2,5mm; 4,0mm, złote – 1szt.
Jednorazowa nakładka do staplera elektronicznego chroniąca przed kontaminacją -1szt.
Jednorazowy trokar 12 mm dł 120mm – 1szt.
Jednorazowa kaniula trokara 12mmdł 120mm – 3szt.
Jednorazowy trokar 5mm dł 120 mm -1szt
Jednorazowa kaniula trokara 5mm dł 120mm – 1szt.
Jednorazowy grasper dł 31cm -2szt.
Jednorazowy dissector dł 31cm – 1szt.
Jednorazowa igła veressa dł 120cm – 1szt.
Grupa 30: Worek ekstrakcyjny
Lp. | Nazwa przedmiotu zamówienia | Nazwa producenta i/lub Nazwa produktu | Depozyt w ilości (sztuk)* | Jednostka miary | Zapotrzebowanie | Cena jednostkowa netto w PLN | Wartość pozycji netto w PLN | Stawka VAT % | Wartość VAT w PLN | Wartość pozycji brutto w PLN
1 | 2 | 4 | 4a | 5 | 6 | 7 | 8= (6x7) | 9 | 10=(8x9) | 11=(8+10)
1 | Worek laparoskopowy o średnicy trzonu 15mm; Worek laparoskopowy, poliuretanowy, (tuba + prowadnica) o średnicy trzonu 15mm, długość trzonu 29,5cm, wymiary worka rozmiar 13cmx23cm. Pojemność worka 1500 ml, pełna metalowa i rozkładana obręcz oraz pierścień, za pośrednictwem którego można zerwać worek z metalowej obręczy i za pomocą przytwierdzonej do niego nici zaciągnąć jak sakiewkę i bezpiecznie ewakuować preparat z brzucha. Aplikator posiadający miejsce na palce operatora. Opakowanie zbiorcze max. 3 sztuki. Produkt jałowy, przydatność min. 18 m-cy. |  | nie dotyczy | szt. | 100
| Worek laparoskopowy o średnicy trzonu 10mm; Worek laparoskopowy, poliuretanowy, (tuba + prowadnica) o średnicy trzonu 10mm, długość trzonu 29,5cm. Pojemność worka 190 ml, wymiary worka 6cm x 15cm, pełna metalowa i rozkładana obręcz oraz pierścień, za pośrednictwem którego można zerwać worek z metalowej obręczy i za pomocą przytwierdzonej do niego nici zaciągnąć jak sakiewkę i bezpiecznie ewakuować z brzucha. Aplikator posiadający miejsce na palce operatora. Opakowanie zbiorcze max. 6 sztuk. Produkt jałowy, przydatność min. 18 m-cy. |  | nie dotyczy | szt. | 100
Załącznik nr 1 „Przedmiot zamówienia / Szczegółowy formularz cenowy” wypełniony i podpisany przez osobę uprawnioną Wykonawca musi załączyć do oferty.
Wykonawca zobowiązany jest w kolumnie pn „Nazwa producenta i/lub Nazwa produktu” do podania nazwy producenta i / lub nazwy produktu, który jest oferowany.
Oświadczamy, że zaoferowany przedmiot zamówienia jest zgodny z wymogami określonymi przez Zamawiającego.
Niniejszy załącznik nr 1 do SWZ należy sporządzić w postaci elektronicznej i opatrzyć kwalifikowanym podpisem elektronicznym