Załącznik nr 3 do SWZ

Załącznik nr 1 do umowy LI.280.17.2.2022

FORMULARZ CENOWO –TECHNICZNY  - Zadanie nr 2

A. Oferuję dostawę przedmiotu zamówienia za cenę:

| Lp. | Przedmiot zamówienia | Jednostka miary | Ilość | Cena jednostkowa netto | Wartość netto 6=4x5 | Stawka VAT % | Cena jednostkowa brutto 8=5+7 | Wartość brutto 9=6+7 | Uwagi |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| I | Echokardiograf | szt. | 1 |  |  |  |  |  |  |
| Razem cena oferty |  |  |

B. Oświadczam, że okres gwarancji na przedmiot zamówienia wynosi……………..miesięcy*.

* dane te należy przenieść w odpowiednie miejsce Formularza oferty.

Oferowany przedmiot zamówienia jest zgodny z niżej wskazanymi parametrami:

| Echokardiograf dla Klinicznego Oddziału Kardiologii | Typ ……………………….... Model …………………... Producent………………….. Kraj pochodzenia …… |
| --- | --- |
|  | Rok produkcji | 2022 |
|  | Sprzęt posiada oznakowanie CE |
|  | Zasilanie sieciowe 230V ± 10% 50 Hz |
|  | Wbudowany układ podtrzymania zasilania umożliwiający przemieszczenie aparatu pomiędzy pomieszczeniami bez konieczności jego wyłączania. Czas podtrzymania minimum 45 minut. |
|  | Ilość niezależnych kanałów przetwarzania min. 900.000 |
|  | Kolorowy monitor wysokiej rozdzielczości typu LCD lub OLED o rozdzielczości min. 1920x1080 |
|  | Przekątna ekranu min. 21" |
|  | Ekran dotykowy min. 10 cali z przyciskami funkcyjnymi |
|  | Klawiatura alfanumeryczna z fizycznymi klawiszami (wyklucza się aparaty z klawiaturą na ekranie dotykowym). |
|  | Ilość aktywnych, jednakowych gniazd dla głowic USG min. 3 |
|  | Ciężar konsoli max. 90 kg |
|  | Zakres częstotliwości pracy aparatu (dla głowic USG możliwych do zastosowania w aparacie) min. 1,5-18 MHz |
|  | Głębokość penetracji min. 32 cm |
|  | Nagrywanie i odtwarzanie obrazów dynamicznych 2D (tzw. Cineloop) oraz dla prezentacji Dopplera |
|  | Moduł EKG. Prezentacja na ekranie przebiegu ekg, kabel 3-elektrodowy na jednorazowe elektrody samoprzylepne, możliwość wyboru jednego z trzech odprowadzeń. |
|  | System cyfrowej archiwizacji zintegrowany z aparatem USG - baza danych pacjentów i obrazów - dysk HDD min. 500GB |
|  | Archiwizacja obrazów na przenośnych nośnikach USB, obsługa formatów: AVI, JPEG, DICOM |
|  | Cyfrowa drukarka termiczna (videoprinter), monochromatyczna |
|  | Interface DICOM |
|  | Obrazowanie w trybie 2D (B-mode) |
|  | Częstotliwość odświeżania obrazów „FrameRate" z wyświetlaniem parametru (częstotliwości) na ekranie monitora min. 800 obrazów/sek |
|  | Obrazowanie w technice II harmonicznej |
|  | Redukcja szumów, plamek i obrazowanie w technice skrzyżowanych ultradźwięków |
|  | Obrazowanie w trybie M-mode i anatomiczny M-mode |
|  | Możliwość wprowadzenia prezentacji M-mode i anatomiczny M-mode na pętlach obrazowych 2D odtwarzanych z archiwum |
|  | Obrazowanie w trybie kolor M-mode |
|  | Możliwość wprowadzenia prezentacji kolor M-mode na pętlach obrazowych w trybie kolor doppler odtwarzanych z archiwum |
|  | Obrazowanie w trybie spektralnego dopplera pulsacyjnego (PWD) |
|  | Maksymalna mierzona prędkość przy zerowym kącie korekcji w dopplerze pulsacyjnym min. 10 m/s |
|  | Automatyczna optymalizacja spektrum (wzmocnienie, skala, linii bazowa) przy pomocy jednego przycisku |
|  | Możliwość zmiany korekcji kąta na obrazach spektrum zapisanych na twardym dysku |
|  | Obrazowanie w trybie CWD - doppler ciągły (na zaoferowanej głowicy sektorowej) |
|  | Możliwość regulacji linii bazowej CWD na zatrzymanych lub odtwarzanych z archiwum obrazach spektrum |
|  | Obrazowanie w trybie CD - doppler kolorowy |
|  | Zakres prędkość przepływu w dopplerze kolorowym min. 3,5 m/s |
|  | Max FrameRate dla dopplera kolorowego min. 150 obraz/s |
|  | Możliwość regulacji wzmocnienia koloru niezależnie od wzmocnienia B (2D) obrazów z pamięci CINE i odtwarzanych z archiwum. |
|  | Możliwość regulacji linii bazowej koloru na obrazach z pamięci CINE i odtwarzanych z archiwum. |
|  | Jednoczesna prezentacja na ekranie w czasie rzeczywistym dwóch ruchomych obrazów – jeden w trybie 2D, drugi w trybie kolorowego Dopplera |
|  | Kolorowy i spektralny Doppler tkankowy |
|  | Możliwość wyłączenia obrazowania w trybie kolorowego dopplera tkankowego na obrazach odtwarzanych z archiwum. |
|  | Tryby mieszane: Duplex-Mode (np. B/CD, B/PWD) i Triplex-Mode (np. B/CD/PWD) ze wszystkich zaoferowanych głowic. |
|  | Obrazowanie do oceny funkcji skurczowej i synchronii oparte na technice Speckle Tracking (śledzenia plamek) – odpowiednik znanych z literatury fachowej trybów VVI (Vector Velocity Imaging) lub AFI (Automated Function Imaging) |
|  | Głowica sektorowa do badań kardiologicznych przezklatkowych |
|  | Zakres częstotliwości pracy głowicy sektorowej obejmujący przedział min 1,5-4,0 MHz |
|  | Możliwość zmiany częstotliwości dopplera z falą ciągłą – min. 3 częstotliwości |
|  | Możliwość zmiany częstotliwości dopplera pulsacyjnego – min. 3 częstotliwości |
|  | Maksymalny kąt pola skanowania głowicy sektorowej min. 115° |
|  | Głowica liniowa do badań przepływów obwodowych |
|  | Zakres częstotliwości pracy głowicy sektorowej obejmujący przedział min 4,0 -12,0 MHz |
|  | Szerokość obrazowania 40mm+/-5% |
|  | Możliwość zmiany częstotliwości dopplera pulsacyjnego – min. 2 częstotliwości |
|  | Głowica przezprzełykowa wielopłaszczyznowa |
|  | Zakres częstotliwości pracy głowicy obejmujący przedział min 3,0 -7,0 MHz |
|  | Kąt obrazowani min 90° |
|  | Obrazowanie harmoniczne |
|  | Pakiet pomiarowo - obliczeniowy dla badań echa serca (frakcja wyrzutowa, rzut serca, MVA, Qp/Qs, E/E’, PV AccT, MR dp/dt) |
|  | Pomiary w trybie kolorowego dopplera metodą PISA ( min. promień, ERO) |
|  | Raporty z badania kardiologicznego i naczyniowego |
|  | Możliwość załączenia obrazów do raportu |
|  | Możliwość wydruku raportu na drukarce komputerowej. |
|  | Możliwość rozbudowy zestawu o: głowicę przezprzełykową pediatryczną,. protokół stress echo |
|  | Wykonanie integracji echokardiografu z posiadanym przez Zamawiającego systemem RIS/PACS firmy Pixel Technology Sp. z o.o |
|  | Informacje dodatkowe |
|  | Oferowany sprzęt medyczny musi być kompletny, kompatybilne z akcesoriami, fabrycznie nowe, po instalacji gotowe do użycia zgodnie z jego przeznaczeniem |
|  | Zamawiający wymaga instalacji i uruchomienia sprzętu |
|  | Okres gwarancji min. 24 miesiące |
|  | Wykonanie przeglądów serwisowych – wg zaleceń producenta - w trakcie trwania gwarancji (w tym jeden w ostatnim miesiącu gwarancji) |
|  | Wraz z dostarczonym sprzętem Wykonawca przekaże Instrukcję obsługi w języku polskim w wersji papierowej i elektronicznej, paszport techniczny, kartę gwarancyjną oraz wykaz podmiotów upoważnionych przez producenta lub autoryzowanego przedstawiciela do wykonywania napraw i przeglądów |
|  | Szkolenie personelu medycznego w zakresie eksploatacji i obsługi aparatu w miejscu instalacji |
|  | Częstość przeglądów wymagana przez producenta zgodnie z instrukcją obsługi. | Częstotliwość przeglądów |

C. Oświadczam, że dostarczony Zamawiającemu przedmiot zamówienia spełniać będzie właściwe, ustalone w obowiązujących przepisach prawa wymagania odnośnie dopuszczenia do użytkowania w polskich zakładach opieki zdrowotnej.

D. Wykonawca zapewnia, że na potwierdzenie stanu faktycznego, o którym mowa w pkt B i C posiada stosowne dokumenty, które zostaną niezwłocznie przekazane zamawiającemu, na jego pisemny wniosek.