## Zadanie1
Załącznik nr 2 do SWZ_po zmianach Załącznik nr 1 do umowy TZ.280.7.2022 Opis przedmiotu zamówienia + szczegółowa wycena wartości szacunkowej – ZADANIE NR 1 1. Przedmiotem zamówienia są: a) sukcesywne dostawy do siedziby zamawiającego odczynników, kalibratorów, materiałów kontrolnych i zużywalnych oraz akcesoriów umożliwiających wykonanie 1 359 540 badań biochemicznych oraz jonogramów: 240.000 potasu i 240.000 sodu, zwanych dalej wyrobami, b) dzierżawa analizatora biochemicznego za stacją uzdatniania wody, witryny chłodniczej oraz infrastruktury technicznej niezbędnej do obsługi Laboratoryjnego Systemu Informatycznego (LSI ), zwanych dalej urządzeniami. 2. Wykonawca zobowiązuje się w ramach przedmiotu umowy i w jego cenie: a) zapewnić Zamawiającemu na czas trwania umowy udział w zewnątrzlaboratoryjnej kontroli jakości wskazanej przez Zamawiającego : RIQAS RQ 9113, RQ 9114, RQ 9164. b) dostarczyć i zainstalować infrastrukturę techniczną niezbędną do obsługi Laboratoryjnego Systemu Informatycznego funkcjonującego w Zakładzie Diagnostyki Laboratoryjnej Zamawiającego zgodnie z warunkami określonym poz. 32 Tabeli nr 4 oraz zapewnić na czas trwania umowy wszystkie niezbędne do jej funkcjonowania materiały zużywalne i eksploatacyjne (tonery, bębny do drukarek). c) podłączyć do Laboratoryjnego Systemu Informatycznego funkcjonującego w Zakładzie Diagnostyki Laboratoryjnej Zamawiającego analizatory wyszczególnione w poz. 32 Tabeli nr 4, d) zapewnić aktualizację i obsługę serwisową Laboratoryjnego Systemu Informatycznego funkcjonującego w Zakładzie Diagnostyki Laboratoryjnej Zamawiającego do końca trwania niniejszej umowy, e) zapewnić obsługę techniczną i serwisową infrastruktury technicznej niezbędnej do obsługi Laboratoryjnego Systemu Informatycznego przez cały okres trwania umowy. f) zainstalować, konserwować i serwisować przez cały czas trwania umowy stację uzdatniania wody będącą integralną częścią analizatora, g) zainstalować, konserwować i serwisować przez cały czas trwania umowy witrynę chłodniczą, h) przeszkolić 4 osoby wskazane przez Zamawiającego w zakresie obsługi i konserwacji codziennej urządzeń, i) zagwarantować Zamawiającemu pełen zakres usług serwisowych analizatora biochemicznego na czas trwania umowy( m.in. praca serwisu, dojazd, transportowanie, części zamienne) poprzez autoryzowany serwis. Serwis w trybie 24 godzinnym, czas reakcji serwisu - 24 godziny od zgłoszenia awarii oraz 2 przeglądy serwisowe w okresie obowiązywania umowy. 3. Wykonawca przyjmie od Zamawiającego zgłoszenie o zauważonych nieprawidłowościach bądź awarii urządzenia za pośrednictwem faksu pod numerem ……………………………** lub drogą elektroniczną poprzez e-mail ………………………….** 4. Wykonawca gwarantuje, że wszystkie wyroby oraz urządzenia będące przedmiotem zamówienia dotyczącym zadania nr 1 spełniać będą - wskazane w niniejszym załączniku - wymagania eksploatacyjno – techniczne oraz jakościowe. 5. Wykonawca dostarczy zamawiającemu - wraz z pierwszą dostawą - materiały dotyczące przedmiotu zamówienia ( instrukcje obsługi, broszury, prospekty, dane techniczne, itp. ) w języku polskim. W przypadku pojawienia się nowych istotnych informacji wykonawca zobowiązuje się do niezwłocznego przekazania zamawiającemu zaktualizowanych danych. 6. Wykonawca oświadcza , że wszystkie wyroby oraz urządzenie objęte przedmiotem zamówienia spełniać będą właściwe , ustalone w obowiązujących przepisach prawa wymagania odnośnie dopuszczenia do użytkowania w polskich zakładach opieki zdrowotnej. 7. Dostarczane zamawiającemu poszczególne wyroby powinny znajdować się w trwałych – odpornych na uszkodzenia mechaniczne oraz zabezpieczonych przed działaniem szkodliwych czynników zewnętrznych – opakowaniach (jednostkowych, zbiorczych), na których umieszczona będzie informacja w języku polskim lub angielskim – nazwa handlowa oraz nazwa producenta, zawierająca co najmniej następujące dane: • nazwa wyrobu, nazwa producenta, • kod partii lub serii wyrobu, • oznaczenie daty, przed upływem której wyrób może być używany bezpiecznie, wyrażonej w latach i miesiącach, • oznakowanie CE, • inne oznaczenia i informacje wymagane na podstawie odrębnych przepisów. 8. Wykonawca zapewnia, że na potwierdzenie stanu faktycznego, o którym mowa w pkt 4 i 6 posiada stosowne dokumenty, które zostaną niezwłocznie przekazane zamawiającemu, na jego pisemny wniosek. 9. Poszczególne dostawy częściowe wyrobów będą realizowane w terminie do …. dni roboczych od daty złożenia zamówienia za pośrednictwem faksu na nr ………………………… lub poczty elektronicznej na adres e-mail: ………………………………….. Za dni robocze uznaje się dni od poniedziałku do piątku. 10. Wykonawca oferuje realizację niniejszego zadania zgodnie z następującą kalkulacją :
Lp. | Przedmiot zamówienia dla zadania nr 1 : Odczynniki do wykonania badań biochemicznych: | Jednostka miary | Żądana ilość testów na 36 m-cy | Wielkość opakowania handlowego | Ilość opakowań handlowych | Cena jednostkowa netto za opakowanie handlowe | Wartość netto za opakowanie handlowe 8=6x7 | Stawka VAT (%) | Wartość brutto za opakowanie handlowe (zł) 10=8+9 | Cena jednostkowa brutto za opakowanie handlowe 11=10/6 | Producent, Nazwa własna lub inne określenie identyfikujące wyrób w sposób jednoznaczny, np. numer katalogowy
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
1. | AST (Transaminaza asparginianowa) | test | 126000
2. | ALT (Transaminaza alaninowa) | test | 130500
3. | CPK (Kinaza kreatyninowa) | test | 3600
4. | CK-MB (Kinaza kreatyninowa - izoenzym sercowy) | test | 600
5. | LDH (Dehydrogenaza mleczanowa) | test | 25200
6. | ALK P (Fosfataza alkaliczna) | test | 25200
7. | CHOLESTEROL | test | 25200
8. | TRÓJGLICERYDY | test | 25500
9. | HDL-CHOLESTEROL | test | 24150
10. | WAPŃ | test | 35100
11. | FOSFOR | test | 18000
12. | ŻELAZO | test | 12000
13. | (TIBC) CAŁKOWITA ZDOLNOŚĆ WIĄZANIA ŻELAZA | test | 7500
14. | KWAS MOCZOWY | test | 38400
15. | POTAS K | test | 240000
16. | MOCZNIK | test | 130500
17. | KREATYNINA | test | 270900
18. | BILIRUBINA CAŁKOWITA | test | 90750
19. | BILIRUBINA BEZPOŚREDNIA | test | 7350
20. | MAGNEZ | test | 23250
21. | AMYLAZA | test | 14400
22. | GGT (Gammaglutamylotran s-peptydaza) | test | 14400
23. | BIAŁKO CAŁKOWITE | test | 17100
24. | BIAŁKO W MOCZU I PMR | test | 4500
25. | ALBUMINY | test | 17100
26. | (ASO) ANTYSTREPTOLIZYNA 0 | test | 900
27. | RF (CZYNNIK REUMATOIDALNY) | test | 1200
28. | CRP (BIAŁKO CEREAKTYWNE, WYSOKOCZUŁE) | test | 170250
29. | KWAS MLEKOWY | test | 4200
30. | HBA1C (HEBOGLOBINA GLIKOWANA) | test | 14400
31. | GLUKOZA | test | 67200
32. | MIKROALBUMINA | test | 3600
33. | ETANOL | test | 3000
34. | DOPEŁNIACZ C3 | test | 600
35. | DOPEŁNIACZ C4 | test | 600
36. | PARACETAMOL | test | 450
37. | AMONIAK | test | 900
38. | KWASY ŻÓŁCIOWE | test | 2640
39. | SÓD Na | test | 240000
40. | CHLORKI | test | 2400
[6 empty] | Razem Netto: |  |  | Razem Brutto:
TABELA NR 2: wypełnia Wykonawca
Lp. | Przedmiot zamówienia:Kalibratory, materiały kontrolne, materiały zużywalne i akcesoria potrzebne do wykonania w automatycznym analizatorze biochemicznym badań biochemicznych na podaną w poz.1-40 Tabeli nr 1 ilość testów (wypełnia wykonawca) | Jednostka miary | Żądana ilość testów na 36 m-cy | Wielkość opakowania handlowego | Ilość opakowań handlowych | Cena jednostkowa netto za opakowanie handlowe | Wartość netto za opakowanie handlowe 8=6x7 | Stawka VAT (%) | Wartość brutto za opakowanie handlowe (zł) 10=8+9 | Cena jednostkowa brutto za opakowanie handlowe 11=10/6 | PRODUCENT, Nazwa własna lub inne określenie identyfikujące wyrób w sposób jednoznaczny, np. numer katalogowy
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
[6 empty] | Razem Netto: |  | Razem Brutto:
TABELA NR 3 DZIERŻAWA URZĄDZEŃ
Lp. | Przedmiot dzierżawy | Okres dzierżawy (m-ce) | Ilość | Cena jednostkowa netto (zł/j.m.) | Wartość netto 6=4x5 | Stawka VAT (%) | Wartość brutto (zł) 8=6+7 | Cena jednostkowa brutto 9=8/4 | PRODUCENT, Nazwa własna lub inne określenie identyfikujące wyrób w sposób jednoznaczny, np. numer katalogowy
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
1. | Analizator biochemiczny ze stacją uzdatniania wody | 36
2. | Infrastruktura techniczna do obsługi Laboratoryjnego Systemu Informatycznego | 36
3. | Witryna chłodnicza | 36
|  |  |  | Razem Netto: |  | Razem Brutto:
TABELA NR 4 Wymagania eksploatacyjno - techniczne i jakościowe dotyczące wyrobów oraz urządzenia objętych przedmiotem zamówienia:
Lp. | Przedmiot zamówienia | Wymagania eksploatacyjno - techniczne i jakościowe
1 | 2 | 3
| Parametry graniczne dla odczynników, analizatora ze stacją uzdatniania wody, infrastruktury technicznej do obsługi Laboratoryjnego Systemu Infprmatycznego oraz witryny chłodniczej. | 1. Wieloparametrowy analizator biochemiczny, wyposażony w wewnętrzną lub zewnętrzną jednostkę sterującą z monitorem, umożliwiającą zarządzanie danymi, archiwizowanie danych oraz dwukierunkową komunikację z siecią systemu komputerowego. Rok produkcji nie wcześniej niż 2017 rok. W przypadku analizatora używanego: analizator po pełnym przeglądzie technicznym i wymianie wszystkich elementów zużywalnych i elektrod ISE. Wbudowana przystawka ISE.
2. Analizator z możliwością zdalnej komunikacji z serwisem.
3. Wydajność części fotometrycznej analizatora: minimum 600 testów na godzinę, wydajność modułu ISE: minimum 200 testów/godzinę.
4. Metody wykonania oznaczeń: fotometria, turbidymetria - oznaczenia w fazie ciekłej.
5. Praca całodobowa, badania CITO bez przerywania ciągłości pracy analizatora.
6. Identyfikacja próbek i odczynników na pokładzie analizatora.
7. Wbudowany czytnik kodów kreskowych.
8. Automatyczne monitorowanie stanu odczynników.
9. Zewnętrzny UPS z możliwością podtrzymania pracy analizatora w przypadku awarii zasilania przez 15 minut.
10. Całkowita ilość parametrów dostępnych jednocześnie na pokładzie analizatora łącznie z ISE: minimum 60.
11. Możliwość wykonywania analiz w surowicy, moczu oraz płynie mózgowo-rdzeniowym.
12. Automatyczne rozcieńczanie lub zmiana objętości próbki po przekroczeniu liniowości metody.
13. Minimum 60 miejsc w podajniku próbek w analizatorze.
14. Natychmiastowe przejście z trybu czuwania do trybu pracy.
15. Analizator korzystający z wody poprzez zainstalowaną, konserwowaną i serwisowaną przez Wykonawcę w ramach przedmiotu umowy stację uzdatniania wody, która stanowi wyposażenie analizatora.
16. Wszystkie odczynniki od tego samego producenta.
17. Możliwości analityczne analizatora: substrary, enzymy, elektrolity, białka specyficzne - zgodnie z tabelą nr 1.
18. Wszystkie odczynniki gotowe do użycia bez konieczności przygotowywania przed wstawieniem do analizatora.
19. Wbudowany system kontroli badań: analiza Levy-Jenings, reguły Westgarda, przedstawienie graficzne i punktowe. Automatyczna ocena wyników kontroli w czasie rzeczywistym.
20. Możliwość załadowania do analizatora dwóch różnych serii odczynnika jednej metody z możliwością ich jednoczesnego skalibrowania i używania.
21. Chłodzone miejsca odczynnikowe w analizatorze.
22. Możliwość kalibracji odczynnika i ISE bez przerywania pracy analizatora.
23. Możliwość automatycznej kalibracji parametrów.
24. Zdolność analizatora do wykrywania skrzepów w próbkach badanych.
25. Identyfikacja odczynników i próbek przy użyciu kodu kreskowego.
26. Węwnętrzny system kontroli pracy analizatora.
27. Możliwość wymiany odczynników i wstawiania próbek bez przerywania pracy analizatora.
28. Wykonawca zapewni w ofercie kontrole w ilości wystarczającej do codziennej kontroli enzymów i substratów na dwóch poziomach kontrolnych.
29. Wykonawca zapewni w ofercie kalibratory do wszystkich oznaczanych parametrów w ilości odpowiedniej do zaoferowanych odczynników i przedstawionej ilości badań.
30. Współpraca analizatora z różnymi probówkami systemu zamkniętego i otwartego (Wykonawca do dnia uruchomienia analizatora zapozna się z rodzajem stosowanych w laboratorium probówek i jeśli będzie to konieczne, dostosuje podajniki do wszystkich rodzajów stosowanych probówek).
31. Witryna chłodnicza o pojemności 350 litrów, konserwowana i serwisowana w ramach przedmiotu umowy i jego cenie.
32. Wykonawca dostarczy i zainstaluje infrastrukturę techniczną niezbędną do obsługi Laboratoryjnego Systemu Informatycznego (LSI) funkcjonujacego w Zakładzie Diagnostyki Laboratoryjnej Zamawiającego w postaci 1 serwera, 23 zestawów komputerowych z czytnikami barkodów oraz siedmiu drukarek laserowych, w tym dwóch wysokowydajnych drukarek laserowych do drukowania wyników.
SZCZEGÓŁOWY OPIS INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ DO OBSŁUGI LABORATORYJNEGO SYSTEMU INFORMATYCZNEGO FUNKCJONUJĄCEGO W ZAKŁADZIE DIAGNOSTYKI LABORATORYJNEJ ZAMAWIAJĄCEGO ORAZ LISTA ANALIZATORÓW DO PODŁĄCZENIA DO LSI:
1. Konstrukcja wykonana na bazie komputerów klasy PC w oparciu o popularne systemy operacyjne zarówno sieciowe, jak i stanowiskowe (MS, Windows, LINUX). 2. Architektura klient/serwer, wykorzystująca jeden ze sprawdzonych serwerów SQL. 3. Minimalna konfiguracja serwera: komputer na 64 bitowej platformie serwerowej, minimalna liczba rdzeni procesora: 4, min 16 GB RAM, minimalna przestrzeń dyskowa: min. 2 x HDD min 1TB z uwzględnieniem redundacji, wsparcie dla wielowiątkowości i wirtualizacji, DVD-RW, karta graficzna, 2 karty sieciowe Ethernet, DVD-RW, UPS właściwy dla danego serwera, z funkcją wyłączania komputera. Sprzęt dostosowany do pracy pod systemem LINUX. 4. Minimalna konfiguracja stacji roboczej: procesor dwurdzeniowy lub lepszy, min. 2GB RAM HDD dowolny SATA, DVD-R/RW, karta graficzna, monitor 17", karta sieciowa PCI Ethernet 100. Oprogramowanie systemowe Windows XP/7. W przypadku rozwiązania bez użycia konwerterów Ethernet/RS wymagane wolne porty RS232 w liczbie równej liczbie podłączonych analizatorów +1 (min. 2 sztuki). 5. Konwerter Ethernet/RS232 (N-port) do podłączania analizatorów. N-port 5210A (2 x RS232): złącze RS 232 wprowadzone w postaci gniazda DB9, 2 lub 4 porty RS-232. 6. Czytnik kodów kreskowych podłączany przez USB, czytający kod 128, programowalny prefiks i sufiks, zalecany model Motorola LS2208. 7. Dwie wysokowydajne - wspólne dla całego Zakładu Diagnostyki Laboratoryjnej - drukarki laserowe wraz z materiałami zużywalnymi i eksploatacyjnymi (bębny, tonery) w ilości wystarczającej na cały dzień trwania umowy do drukowania wyników (preferowana HP LJ2300). Stanowiska robocze powinny umożliwiać wykorzystanie drukarek zgodnie z podstawową funkcjonalnością systemu. 8. Stanowiska robocze muszą zapewnić możliwość podłączenia i transmisji danych analizatorów i sprzętu analitycznego poprzez interfejsy RS232, z możliwością podłączenia kilku (również więcej niż 2) analizatorów do jednej stacji roboczej. 9. Zrealizowane zostanie podłączenie do Laboratoryjnego Systemu Informatycznego funkcjonującego w Zakładzie Diagnostyki Laboratoryjnej Zamawiającego i automatyczna rejestracja wyników z następujących analizatorów laboratoryjnych i pracowni:
|  | ANALIZATOR: Oferowany analizator biochemiczny ACL TOP 500 ACL TOP 300 Alinithy h Abbott CellDyn Ruby Abbott 2 x Architect i1001 Abbott cobas e601 Czytnik pasków do moczu Cobas b221 Bank krwi Stanowisko Grup Krwi Dystrybucja materiału MINICAP Nefelometr UNICAP 100 HVD Holding Stanowisko Diagnostyki Boreliozy | [5 empty] | STANOWISKO/PRACOWNIA Biochemia Koagulologia Koagulologia Hematologia Hematologia Immunochemia Immunochemia Analityka Biochemia manualna Pracownia Serologii Pracownia Serologii Pracownia przygotowania materiału Biochemia 2 Biochemia 2 Biochemia 2 Pracownia Immunochemii
10. Trzy stanowiska rejestracji w Sekretariacie Zakładu Diagnostyki Laboratoryjnej Zamawiającego. 11. Siedem stanowisk komputerowych do obsługi systemu ( Gabinet Kierownika, Gabinet Kierownika Pracowni, 5 Dyżurek). 12. Pozostały sprzęt komputerowy należy podłączyć w uwzględnieniu z Zamawiającym po podpisaniu umowy. 13. System musi mieć możliwość zdalnego serwisowania poprzez łącze telekomunikacyjne. 14. Oferta musi obejmować wdrożenie, z uwzględnieniem: - instalacji i podłączenia do LSI, - konfiguracji i podłączenia drukarek sieciowych, - szkolenia z obsługi.
TABELA NR 5 - OBLICZENIE CENY OFERTY
Lp. | Przedmiot dzierżawy | Wartość netto (zł) tabeli nr 1-3 | [5 empty] | Stawka VAT (%) | Wartość brutto (zł) tabeli nr 1-3
1 | 2 | 3 | [5 empty] | 4 | 5
1. | Wartość z tabeli nr 1 - poz. "Razem"
Wartość z tabeli nr 2 - poz. "Razem"
2. | Wartość z tabeli nr 3 - poz. "Razem"
|  | Razem Netto: | [5 empty] | Razem Brutto: