## Arkusz1
Załącznik nr 2 do SWZ Załącznik nr 1 do umowy nr TZ.280.52.1.2021 PO ZMIANACH Formularz cenowo – techniczny zadania nr 1 1. Przedmiotem zamówienia są sukcesywne dostawy sterylnych filtrów oddechowych antywirusowych i antybakteryjnych do aparatów do znieczulenia i respiratorów, zwanych dalej wyrobami. 2. Wykonawca gwarantuje, że wyroby objęte przedmiotem zamówienia spełniać będą wszystkie – wskazane w niniejszym załączniku – wymagania eksploatacyjno – techniczne i jakościowe. 3. Wykonawca oświadcza, że dostarczane zamawiającemu wyroby spełniać będą właściwe, ustalone w obowiązujących przepisach prawa wymagania odnośnie dopuszczenia do użytkowania przedmiotowych wyrobów w polskich zakładach opieki zdrowotnej. 4. Dostarczane zamawiającemu poszczególne wyroby powinny znajdować się w trwałych – odpornych na uszkodzenia mechaniczne oraz zabezpieczonych przed działaniem szkodliwych czynników zewnętrznych – opakowaniach, na których umieszczona będzie informacja zawierająca, co najmniej następujące dane: - nazwa wyrobu, nazwa producenta, - kod partii lub serii wyrobu, - oznaczenie daty, przed upływem której wyrób może być używany bezpiecznie, wyrażonej w latach i miesiącach, - oznakowanie CE, - inne oznaczenia i informacje wymagane na podstawie odrębnych przepisów. Uwaga: Okres ważności wyrobów powinien wynosić minimum 12 miesięcy od dnia dostawy do siedziby zamawiającego. 5. Wykonawca zapewnia, że na potwierdzenie stanu faktycznego, o którym mowa w pkt. 2 i 3 posiada stosowne dokumenty, które zostaną niezwłocznie przekazane zamawiającemu, na jego pisemny wniosek na etapie realizacji zamówienia. 6. Poszczególne dostawy częściowe wyrobów będą realizowane w terminie do …. dni roboczych od daty złożenia zamówienia za pośrednictwem faksu na nr …………………………… lub poczty elektronicznej na adres e-mail: …………………………………………. 7. Wykonawca oferuje realizację niniejszego zadania za cenę ......................................................................... złotych, słownie złotych: ..................................................................................................................................................zgodnie z następującą kalkulacją:
Lp. | Przedmiot zamówienia | Jednostka miary | Ilość | Cena jednostkowa netto | Wartość netto 6= 4 x 5 | Stawka VAT % | Cena jednostkowa brutto 8 = 9/4 | Wartość brutto 9 = 6 + 7 | PRODUCENT/ Nazwa własna lub inne określenie identyfikujące wyrób w sposób jednoznaczny, np. numer katalogowy
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
1. | Filtr wydechowy dla dzieci i dorosłych, mechaniczny wraz z zintegrowanym na stałe pojemnikiem na skropliny kompatybilny z respiratorami PB840 będących w posiadaniu Zamawiającego. Wyrób jednorazowego użytkU | szt. | 1000
2. | Filtr wydechowy dla dzieci i dorosłych, mechaniczny wraz z zintegrowanym na stałe pojemnikiem na skropliny kompatybilny z respiratorami PB980 będących w posiadaniu Zamawiającego. Wyrób jednorazowego użytku | szt. | 1500
3. | Filtr wydechowy dla dzieci i dorosłych, mechaniczny wraz z dokręcanym pojemnikiem na skropliny kompatybilny z respiratorami PB980 będących w posiadaniu Zamawiającego. Wyrób wielorazowego użytku. Filtr + pojemnik na skropliny - komplet | szt. | 20
4. | Filtr wydechowy dla dzieci i dorosłych, mechaniczny wraz z dokręcanym pojemnikiem na skropliny kompatybilny z respiratorami PB840 będących w posiadaniu Zamawiającego. Wyrób wielorazowego użytku. Filtr + pojemnik na skropliny - komplet | szt. | 20
5. | Filtr sterylny dla dorosłych z wyraźnie wydzielonym celulozowym wymiennikiem ciepła i wilgoci: Elektrostatyczna warstwa filtrująca; wydajność nawilżania min. 33 Mg/litr przy Vt 500 LUB nawilżanie 37 mg/l H2O przy Vt=500ml, objętość martwa max 52 ml LUB 55ml, skuteczność filtracji bakterii i wirusów min. 99,999% LUB skuteczność filtracji bakteryjnej >99,9999% i skuteczność filtracji wirusowej >99,999%, port kapno LUB port kapno z koreczkiem, waga filtra do 30 35,6 gram | szt. | 16800
6. | Filtr sterylny dla dzieci z wyraźnie wydzielonym celulozowym wymiennikiem ciepła i wilgoci: Elektrostatyczna warstwa filtrująca; nawilżanie 31 LUB 33,6 mg H2O/l przy Vt 250 ml - objętość martwa max 30 ml; - skuteczność filtracji min. 99,99%; LUB skuteczność filtracji bakteryjnej 99,9999% i skuteczność filtracji wirusowej 99,999%, - port kapno LUB port kapno z koreczkiem, waga filtra około 20 gram (+/- 2 gramy) 16-22 gram | szt. | 3200
7. | Filtr sterylny dla dorosłych z wyraźnie wydzielonym celulozowym wymiennikiem ciepła i wilgoci: -hydrofobowa, mechaniczna warstwa filtrująca w kształcie harmonijki /bez warstwy elektrostatycznej/; wydajność nawilżania min. 34mg/litr przy Vt 500 ml objętość martwa 20 95-100 ml; skuteczność filtracji bakterii i wirusów min. 99,9999% waga filtra do 50 gram | szt. | 20000
8. | Filtr sterylny dla noworodków z wyraźnie wydzielonym celulozowym wymiennikiem ciepła i wilgoci: - Elektrostatyczna warstwa filtrująca; wydajność nawilżania min. 27mg/litr przy Vt 50 ml - objętość martwa max 10 ml; - skuteczność filtracji min. 99,99% - port kapno LUB port kapno z koreczkiem - waga filtra max. 10 15 gram | szt. | 100
9. | Sterylny wymiennik ciepła do rurek tracheotomijnych tzw. „sztuczny nos” wyposażony w: - port do podawania tlenu; - port do odsysania zabezpieczony koreczkiem – Przestrzeń martwa 10 15-18ml, wydajność nawilżania min .28mg/l przy VT500 waga max 9 gram | szt. | 4000
10. | Filtr mechaniczy duży do zabezpieczenia respiratora typu Puritan Bennett. Zakres objętości oddechowejn 300-1500ml. Przestrzeń martwa 35 90-95ml, Filtr mechaniczny z membraną filtrującą harmonijkową. Opakowanie folia-papier.Skutecznośc filtracji względem bakterii i wirusów min 99,9999% | szt. | 3000
|  |  |  | RAZEM: | 0 |  | 0
........................, dn. ....................2021 roku |  |  |  |  | ............................................................................... Podpis/y osoby/ osób uprawnionej/ uprawnionych do reprezentowania wykonawcy