## Pakiet 1
DZP/PN/36/2025 Dostawa sprzętu medycznego |  |  |  |  | zał. 2 do SWZ formularz asortymentowo-cenowy
Pakiet 1 - Aparat USG wszechstronny
Nazwa przedmiotu | J.m. | Ilość | Cena jednostkowa netto | Stawka VAT | Cena jednostkowa brutto | Wartość netto | Kwota VAT | Wartość brutto
Aparat USG wszechstronny | szt. | 1
Producent: …...............................
Kraj pochodzenia: …...................................
Oferowany model: …............................
Rok produkcji: (wyprodukowany nie wcześniej niż w 2025r., fabrycznie nowy): ………....……………
L.p. | Parametry | Parametr wymagany | Parametr oferowany (opisać)
1 | Kliniczny, cyfrowy, aparat ultrasonograficzny wszechstronny w tym kolorowy doppler z funkcjami kardio i naczyniowymi oraz funkcją do badania jamy brzusznej | Tak
2 | Przetwornik cyfrowy Min. 12-bitowy | Tak
3 | Cyfrowy system formowania wiązki ultradźwiękowej | Tak
4 | Ilość niezależnych aktywnych kanałów przetwarzania Min. 4 000 000 | Tak
5 | Ilość aktywnych gniazd głowic obrazowych Min. 4 | Tak
6 | Dynamika systemu Min. 290 dB | Tak
7 | Monitor LCD o wysokiej rozdzielczości bez przeplotu Przekątna ekranu min. 21 cali | Tak
8 | Konsola aparatu z kubeczkami na głowice po obydwu stronach ruchoma w dwóch płaszczyznach: góra-dół, lewo-prawo | Tak
9 | Dotykowy, programowalny panel sterujący LCD wbudowany w konsolę Przekątna min. 10 cali | Tak
10 | Zakres częstotliwości pracy Min. od 2 MHz do 20 MHz. | Tak
11 | Liczba obrazów pamięci dynamicznej (tzw. Cineloop) Min. 72 000 obrazów | Tak
12 | Możliwość regulacji prędkości odtwarzania w pętli pamięci dynamicznej obrazów (tzw. Cineloop) | Tak
13 | Możliwość uzyskania sekwencji Cineloop w trybie 4B tj. 4 niezależnych sekwencji Cineloop jednocześnie na jednym obrazie | Tak
14 | Pamięć dynamiczna dla trybu M-mode lub D-mode Min. 700 s | Tak
15 | Regulacja głębokości pola obrazowania Min. 1 - 40 cm | Tak
16 | Ilość ustawień wstępnych (tzw. Presetów) programowanych przez użytkownika | Tak
17 | Podstawa jezdna z czterema obrotowymi kołami z możliwością blokowania każdego z kół oraz blokadą kierunku jazdy | Tak
18 | Obrazowanie i prezentacja obrazu
19 | Kombinacje prezentowanych jednocześnie obrazów. Min. • B, B + B, 4 B • M • B + M • D • B + D • B + C (Color Doppler) • B + PD (Power Doppler) • 4 B (Color Doppler) • 4 B (Power Doppler) • B + Color + M | Tak
20 | Odświeżanie obrazu (Frame Rate) dla trybu B Min. 3500 obrazów/s | Tak
21 | Odświeżanie obrazu (Frame Rate) B + kolor (CD) Min. 600 obrazów/s | Tak
22 | Odświeżanie obrazu (Frame Rate) dla trybu TDI Min. 1400 obrazów/s | Tak
23 | Obrazowanie harmoniczne Min. 10 pasm częstotliwości | Tak
24 | Obrazowanie w trybie Doppler Kolorowy (CD) | Tak
25 | Zakres prędkości Dopplera Kolorowego (CD) Min.: +/- 4,0 m/s | Tak
26 | Zakres częstotliwość PRF dla Dopplera Kolorowego Min. 0,05 - 20 kHz | Tak
27 | Obrazowanie w trybie Power Doppler (PD) i Power Doppler Kierunkowy | Tak
28 | Obrazowanie w rozszerzonym trybie Color Doppler o bardzo wysokiej czułości i rozdzielczości z możliwością wizualizacji bardzo wolnych przepływów w małych naczyniach | Tak
29 | Tryb obrazowy wizualizujący mikroprzepływy, nie wykorzystujący detekcji zmiany fazy odbieranego sygnału | Tak
30 | Obrazowanie w trybie Dopplera Pulsacyjnego PWD oraz HPRF PWD (o wysokiej częstotliwości powtarzania) | Tak
31 | Zakres prędkości Dopplera pulsacyjnego (PWD) (przy zerowym kącie bramki) Min.: +/- 15,0 m/s | Tak
32 | Zakres częstotliwość PRF dla Dopplera pulsacyjnego Min.0,05 do 38 kHz | Tak
33 | Regulacja bramki dopplerowskiej Min. 0,5 mm do 20 mm | Tak
34 | Możliwość odchylenia wiązki Dopplerowskiej Min. +/- 30 stopni | Tak
35 | Możliwość korekcji kąta bramki dopplerowskiej Min. +/- 80 stopni | Tak
36 | Automatyczna korekcja kąta bramki dopplerowskiej za pomocą jednego przycisku w zakresie Min. +/- 80 stopni | Tak
37 | Możliwość jednoczesnego (w czasie rzeczywistym) uzyskania dwóch spectrów przepływu z dwóch niezależnych bramek dopplerowskich (tzw.dual doppler) możliwe kombinacje: PW/PW, PW/TDI, TDI/TDI | Tak
38 | Obrazowanie w trybie Spektralny Doppler Ciągły (CWD) dostępne na głowicy kardiologicznych Phased Array Min.: +/- 19 m/s (przy zerowym kącie bramki) | Tak
39 | Obrazowanie w trybie Spektralny Doppler Ciągły (CWD) dostępne na głowicach Convex i Liniowej | Tak
40 | Zakres częstotliwość PRF dla Dopplera Ciągłego Min. 1,5 - 40 kHz | Tak
41 | Obrazowanie w trybie Kolorowy i Spektralny Doppler Tkankowy | Tak
42 | Obrazowanie w trybie Kolorowy i Spektralny Doppler Tkankowy działające na sondach Convex i Liniowej | Tak
43 | Obrazowanie typu „Compound” w układzie wiązek ultradźwięków wysyłanych pod wieloma kątami (tzw. skrzyżowane ultradźwięki) | Tak
44 | Liczba wiązek tworzących obraz w obrazowaniu typu „Compound” Min. 8 | Tak
45 | System obrazowania wyostrzający kontury i redukujący artefakty szumowe – dostępny na wszystkich głowicach | Tak
46 | Obrazowanie w trybie Triplex – (B+CD/PD +PWD) | Tak
47 | Jednoczesne obrazowanie B + B/CD (Color/Power Doppler) w czasie rzeczywistym | Tak
48 | Obrazowanie trapezowe i rombowe na głowicach liniowych | Tak
49 | Obrazowanie trapezowe współpracujące jednocześnie z obrazowaniem typu „Compound” | Tak
50 | Automatyczna optymalizacja obrazu B i spektrum dopplerowskiego za pomocą jednego przycisku | Tak
51 | Możliwość zmian map koloru w Color Dopplerze min. 15 map | Tak
52 | Możliwość regulacji wzmocnienia GAIN w czasie rzeczywistym i po zamrożeniu | Tak
53 | Archiwizacja obrazów | Tak
54 | Wewnętrzny dysk do przechowywania danych systemowych SSD o pojemności min. 128 GB | Tak
55 | Wewnętrzny system archiwizacji danych (dane pacjenta, obrazy, sekwencje) z dyskiem HDD o pojemności min. 500 GB | Tak
56 | Zainstalowany moduł DICOM 3.0 umożliwiający zapis i przesyłanie obrazów w standardzie DICOM | Tak
57 | Zapis obrazów w formatach: DICOM, JPG, BMP i TIFF oraz pętli obrazowych (AVI) w systemie aparatu z możliwością eksportu na zewnętrzne nośniki typu PenDrvie lub płyty CD/DVD | Tak
58 | Możliwość jednoczesnego zapisu obrazu na wewnętrznym dysku HDD i nośniku typu PenDrive oraz wydruku obrazu na printerze. Wszystkie 3 akcje dostępne po naciśnięciu jednego przycisku | Tak
59 | Funkcja ukrycia danych pacjenta przy archiwizacji na zewnętrzne nośniki | Tak
60 | Videoprinter czarno-biały | Tak
61 | Wbudowane wyjście USB 2.0 do podłączenia nośników typu PenDrive | Tak
62 | Wbudowana kart sieciowa Ethernet10/100 Mbps | Tak
63 | Możliwość podłączenia aparatu do dowolnego komputera PC kablem sieciowym 100 Mbps w celu wysyłania danych tzw. folder sieciowy (network folder) | Tak
64 | Funkcje użytkowe | Tak
65 | Powiększenie obrazu w czasie rzeczywistym Min. X35 | Tak
66 | Powiększenie obrazu po zamrożeniu Min. X16 | Tak
67 | Ilość pomiarów możliwych na jednym obrazie Min. 10 | Tak
68 | Przełączanie głowic z klawiatury. Możliwość przypisania głowic do poszczególnych presetów | Tak
69 | Podświetlany pulpit sterowniczy w min. 2 kolorach | Tak
70 | Automatyczny obrys spektrum Dopplera oraz przesunięcie linii bazowej i korekcja kąta bramki Dopplerowskiej - dostępne w czasie rzeczywistym i po zamrożeniu | Tak
71 | Raporty z badań z możliwością zapamiętywania raportów w systemie | Tak
7 | Pełne oprogramowanie do badań: • Brzusznych • Ginekologiczno-położniczych • Małych narządów • Naczyniowych • Śródoperacyjnych • Mięśniowo-szkieletowych • Ortopedycznych • Kardiologicznych • Pediatrycznych | Tak
73 | Głowice ultrasonograficzne
74 | Głowica Convex, szerokopasmowa, ze zmianą częstotliwości pracy. Podać typ. | Tak
75 | Zakres częstotliwości pracy Min. 1,0 – 5,0 MHz | Tak
76 | Liczba elementów Min. 800 | Tak
77 | Kąt skanowania Min. 70 st. | Tak
78 | Obrazowanie harmoniczne min. 8 pasm częstotliwości | Tak
79 | Głowica Liniowa szerokopasmowa, ze zmianą częstotliwości pracy. Podać typ. | Tak
80 | Zakres częstotliwości pracy Min. 2,0 – 12,0 MHz | Tak
81 | Liczba elementów Min. 800 | Tak
82 | Szerokość pola skanowania Max. 40 mm | Tak
83 | Obrazowanie harmoniczne Min. 8 pasm częstotliwości | Tak
84 | Obrazowanie trapezowe | Tak
85 | Obrazowanie rombowe | Tak
86 | Głowica Endokawitarna, szerokopasmowa, ze zmianą częstotliwości pracy. Podać typ. | Tak
87 | Zakres częstotliwości pracy min. 3,0 – 9,0 MHz | Tak
88 | Liczba elementów min. 600 | Tak
89 | Kąt skanowania min. 180 st. | Tak
90 | Obrazowanie harmoniczne Min. 4 pasma częstotliwości | Tak
91 | Głowica dwupłaszczyznowa typu convex/convex transrektalna , szerokopasmowa, ze zmianą częstotliwości pracy. Podać typ. | Tak
92 | Zakres częstotliwości pracy Min. 4,0 – 8,0 MHz. | Tak
94 | Liczba elementów Min. 190 | Tak
95 | Kąt skanowania Min. 100 st / 100 st | Tak
96 | Głowica kardiologiczna Phased Array, Single Crystal, szerokopasmowa, ze zmianą częstotliwości pracy. Podać typ. | Tak
97 | Zakres częstotliwości pracy Min. 1,0 – 5,0 MHz | Tak
98 | Liczba elementów Min. 120 | Tak
99 | Kąt skanowania Min. 90 st. | Tak
100 | Obrazowanie harmoniczne min. 4 pasma częstotliwości | Tak
101 | Możliwości rozbudowy – opcje (dostępne w dniu składania oferty)
102 | Możliwość rozbudowy o liniową sondę śródoperacyjną laparoskopową typu giętkiego o szerokości pola skanowania max. 36 mm | Tak
103 | Możliwość rozbudowy o elektroniczną głowicę proktologiczną, radialną o kącie obrazowania 360 stopni | Tak
104 | Możliwość rozbudowy o pomiar prędkości propagacji fal Shear Wave wraz z jednoczesnym pomiarem atenuacji (tłumienia), pomiary z automatycznym wskaźnikiem poprawności wykonania badania, wyniki pomiarów dostępne w m/s i kPa | Tak
105 | Możliwość rozbudowy systemu o automatyczne pomiary biometryczne min.: BPD, HC, AC, FL oraz automatyczny pomiar NT | Tak
106 | Możliwość rozbudowy systemu o obrazowanie panoramiczne Min.190cm | Tak
107 | Możliwość rozbudowy o wewnętrzny wbudowany akumulator umożliwiający na 60 minut pracy bez dostępu do źródła zasilania | Tak
108 | Gwarancja na cały system (aparat, głowice, printer) Min. 24 miesiące | Tak
109 | Instrukcja obsługi w języku polskim (dostarczyć wraz z aparatem) | Tak
110 | Deklaracja zgodności CE (lub równoważna) na aparat i głowice (dokumenty załączyć) | Tak
111 | Szkolenie z obsługi aparatu min. 3 osoby | Tak
112 | Bezpłatne przeglądy w okresie trwania gwarancji zgodnie z zaleceniem producenta ale nie rzadziej niż 1x w roku po stronie Wykonawcy | Tak

## Pakiet 2
DZP/PN/36/2025 Dostawa sprzętu medycznego
zał. 2 do SWZ formularz asortymentowo-cenowy
Pakiet 2 - Aparat EKG
Nazwa przedmiotu | J.m. | Ilość | Cena jednostkowa netto | Stawka VAT | Cena jednostkowa brutto | Wartość netto | Kwota VAT | Wartość brutto
Aparat EKG | szt. | 2
Producent: ….............................
Kraj pochodzenia: …...............................
Oferowany model: …...........................
Rok produkcji: (wyprodukowany nie wcześniej niż w 2025r., fabrycznie nowy): ………....……………
L.p. | Parametry | Parametr wymagany | Parametr oferowany (podać / opisać)
1 | Aparat 3,6,12 kanałowy | Tak
2 | Klawiatura alfnumeryczna wyświetlana na ekranie | Tak
3 | Ciągły pomiar HR | Tak
4 | Wyświetlacz: min. 10’’ 1280x800px, pojemnościowy panel dotykowy. | Tak
5 | Detekcja stymulatora serca | Tak
6 | Zasilanie sieciowe, akumulator bezobsługowy wraz z ładowarką wbudowany wewnątrz aparatu. | Tak
7 | Możliwość zastosowania zarówno papieru termicznego o szerokości rolki 210 i 112 mm. | Tak
8 | Pamięć min. 70 000 badań | Tak
9 | Prędkość zapisu EKG (mm/s) 5; 10; 12,5; 25; 50; 100 | Tak
10 | Czułość (mm/mV) 2,5; 5; 10; 20 | Tak
11 | Filtr sieciowy (Hz) 50; 60 | Tak
12 | Filtr mięśniowy (Hz) 25; 35 | Tak
13 | Filtr izolinii (Hz) 0,05-1,5 | Tak
14 | Filtr autoadaptacyjny | Tak
15 | Sygnał dźwiękowy tętna | Tak
16 | Interfejs komunikacyjny: 3x USB, Wi-Fi, Bluetooth, HDMI, karta SD. | Tak
17 | Długość zapisu badania EKG: min. 40 minut | Tak
18 | Profil badań EKG: automatyczny i manualny | Tak
19 | Częstotliwość próbkowania: min. 16 000 Hz | Tak
20 | Możliwość wydruku badania bezpośrednio z aparatu na drukarce zewnętrznej poprzez Wi-Fi (drukarka w zestawie)Drukowane odprowadzenia w konfiguracji min.: 1x12, 2x6+1, 4x3+1 | Tak
21 | Drukowane odprowadzenia w konfiguracji min.: 1x12, 2x6+1, 4x3+1 | Tak
22 | Rozdzielczość przetwornika analogowo-cyfrowego: min. 24 Bit | Tak
23 | Export danych bezpośrednio z aparatu: HL7, FTP, Cloud, PDF, xml, SCP | Tak
24 | Synchronizacja aparatu z systemem Windows – wykonane badania automatycznie wysyłają się do wskazanego folderu, bez konieczności zakupu dodatkowego oprogramowania | Tak
25 | Możliwość zabezpieczenia dostępu dla osób postronnych do bazy danych | Tak
26 | Moduł zamawiania materiałów eksploatacyjnych bezpośrednio z aparatu | Tak
27 | Wbudowany moduł do zdalnej diagnostyki aparatu i wsparcia technicznego i serwisowego | Tak
28 | Szyfrowanie komunikacji oraz danych pacjentów i badań przechowywanych na aparacie | Tak
29 | Możliwość rozbudowy o automatyczną analizę i interpretację słowną badania EKG | Tak
30 | Możliwość rozbudowy o moduł SpO2 | Tak
31 | Możliwość wysyłania bezprzewodowo badań w formacie PDF do dowolnego folderu w systemie Windows | Tak
32 | Możliwość synchronizacji wielu aparatów (np. na stronie czystej i brudnej szpitala) | Tak
33 | Wózek na aparat EKG – z blokadą kół oraz wysięgnikiem na kabel pacjenta | Tak
34 | Waga max. 3,9 kg (+/- 10%) | Tak
35 | Wymiary min. 343x295x170 mm (+/- 10%) | Tak
36 | Wyposażenie: 1 kpl. elektrod dla dorosłych piersiowych przyssawkowych (6szt.), 1 kpl. elektrod kończynowych klipsowych 4 szt., 1 kpl. kabli pacjenta, 1 kpl.elektrod pediatrycznych piersiowych przyssawkowych (6szt.)i 1 kpl elektrod kończynowych klipsowych (4szt.) 1 rolka papieru 210 mm | Tak
37 | Szkolenie personelu medycznego i technicznego z obsługi sprzętu. | Tak
38 | Instrukcja czyszczenia/dezynfekcji urządzenia dostarczana na etapie dostawy urządzenia | Tak
40 | Wykonawca zapewnia dostępność części zamiennych i akcesoriów przez okres min. 10 lat. | Tak
41 | Szkolenie z obsługi aparatu min.3 osoby | Tak
42 | Bezpłatne przeglądy w okresie trwania gwarancji ale nie rzadziej niż 1 x w roku po stronie Wykonawcy | Tak