## Arkusz1
| ADM-ZP.272.2.490.2023 | [14 empty] | Załącznik nr 2 do Zaproszenia
Formularz asortymentowo-cenowy - Dostawa drobnego sprzętu laboratoryjnego i Spektrofotometru kropelkowego do pomiarów stężenia i czystości DNA/RNA
MOZLIWOŚĆ SKŁADANIA OFERTY NA PAKIETY (CZĘŚCI) ujęte w tabeli w formie pozycji w kolumnie "A" Lp., 1 POZYCJA = 1 OFERTA.
Lp. | Nazwa asortymentu | Opis / Dodatkowe wymagania | Jedn. Miary | Ilość | DL-SA | DL-SF | DL-HK | DL-SB | DL-SP | pożywki | bakteriologia | wirusologia | Zmywalnia | Cena jed.netto | VAT% | Cena jed.brutto | Wartość netto | Wartość brutto
1 | VITEK 2GN | Biomerieux 21341 | 20 kart / op | 4 | [7 empty] | + |  |  |  | 0 | 0 | 0
2 | Inside/outside termometr z usługą wzorcowania | ROTH AN34.1 min-max z czujnikiem - mierzy temperaturę wew. I na zew. Urządzenia; wzorcowanie w punktach: czujnik wew. W temp 20°C i 25°C; czujnik na zew. Urządzenia (sonda) w punktach 0°C i 8°C; Wzorcowanie w laboratorium posiadającym akredytację PCA w danym zakresie, niepewność pomiaru dla CMC≤0,1°C ; świadectwo wzorcowania | szt | 2 |  |  |  | + | [7 empty] | 0 | 0 | 0
3 | Elektroda zespolona redox - platynowa, szklana, elektrolit 3,5 M KCl | Elmetron/ERS-2 Zakres pomiarowy ± 2000 mV Zakres temperatury: 5 ÷ 80 Półogniwo wskaźnikowe: platyna Półogniwo odniesienia: chlorosrebrowe Ag/AgCl Roztwór odniesienia:3,5 M KCl + AgCl Łącznik elektrolityczny ceramiczny, pojedynczy Średnica korpusu:12,0 ±0,5 mm Długość elektrody bez oprawki: 140 mm Minimalna głębokość zanurzenia: 30 mm Maksymalna głębokość zanurzenia: 120 mm Materiał korpusu: szkło Długość przewodu: ok. 1 m Złącze: BNC-50 | szt | 1 |  |  | + | [8 empty] | 0 | 0 | 0
4 | Minutnik elektroniczny trójkanałowy, np. Labor-3 Hanhart | np. Merazet Poznań Minutnik elektroniczny trójkanałowy wskazujący równocześnie 3 tory pomiarowe, trzy niezależnie zliczane czasy, max czas: co najmniej 48godz. Duży wyświetlacz LCD, baterie w zestawie, wyposażony w zawieszkę, stojak, magnes; ze świadectwem wzorcowania akredytowanego laboratorium wg PN-EN ISO 17025 np. Labor-3 Hanhart | szt | 1 |  |  |  |  | + | [6 empty] | 0 | 0 | 0
5 | Pipeta HTL 200ul + wzorcowanie | HTL DP200/6005 Zakres 20-200ul, wzorcowanie w akredytowanym laboratorium o CMC < 0,30ul w pkt. 50, 100 i 200ul + świadectwo wzorcowania; wzorcowanie zgodnie z normą PN-EN ISO 8655-1:2003, w zakresie błędów systematycznych i przypadkowych | szt | 1 | + | [10 empty] | 0 | 0 | 0
6 | Kuwety grafitowe | Varian/ OEM 6310001200 | 10szt. / op. | 1 | + | [10 empty] | 0 | 0 | 0
| Polietylenowe naczynka do kuwety grafitowej | Varian / 99-100282-00 poj. 2ml | 1000szt. / op. | 2 | + | [10 empty] | 0 | 0 | 0
7 | Aspirator indywidualny GilAir 5 | EKOHIGIENA APARATURA Ryszard Putyra sp. J. 55-300 Środa Śląska, ul. Strzelecka 19 Aspirator indywidualny do pobierania próbek chemicznych, np.. Firmy Sensidyne typ GilAir 5SC - wersja EX Atex, z modułem niskich przepływów i zegarem czasu pracy Wymagania techniczne: - wbudowany zegar czasu pracy, - przepływ 0,75-5 l/min z kompensacją do 5%; moduł niskich przepływów 20-500 ml/min z kompensancją 5%, - iskrobezpieczne wykonanie, - ciągła praca min. 10h, - stabilizacja przepływu Dodatkowe wyposażenie: ładowarka, pokrowiec, rurka PV | szt | 1 |  |  |  |  | + | [6 empty] | 0 | 0 | 0
8 | Strzykawka chromatograficzna gazoszczelna obj. 50 µL, 1705 RNR 22S/51/3 | Hamilton 80965 | szt | 1 |  |  | + | [8 empty] | 0 | 0 | 0
| Strzykawka chromatograficzna gazoszczelna obj. 25 µL, 1702 RNR 22S/51/3 | Hamilton 80265 | szt | 1 |  |  | + | [8 empty] | 0 | 0 | 0
| Srzykawka chromatograficzna gazoszczelna obj. 100 µL, 1710 RNR 22S/51/3 | Hamilton 81065 | szt | 1 |  |  | + | [8 empty] | 0 | 0 | 0
9 | pipeta HTL Discovery Pro DP20 Wzorcowanie dla pipety DP20 w punktach: 2, 10, 20 ul | HTL0006003 Wzorcowanie w akredytowanym laboratorium o CMC <3,0 ul, świadectwo wzorcowania, wzorcowanie na zgodność z normą PN-EN ISO 8655-1:2022-11, w zakresie błędów systematycznych i przypadkowych | szt | 1 |  |  | + | [8 empty] | 0 | 0 | 0
| pipeta HTL Discovery Pro DP200 Wzorcowanie dla pipety DP200 w punktach: 20, 100, 200 ul | HTL0006005 Wzorcowanie w akredytowanym laboratorium o CMC <3,0 ul, świadectwo wzorcowania, wzorcowanie na zgodność z normą PN-EN ISO 8655-1:2022-11, w zakresie błędów systematycznych i przypadkowych | szt | 1 |  |  | + | [8 empty] | 0 | 0 | 0
| pipeta HTL Discovery Pro DP1000 Wzorcowanie dla pipety DP1000 w punktach: 100, 500, 1000 ul | HTL0006006 Wzorcowanie w akredytowanym laboratorium o CMC <3,0 ul, świadectwo wzorcowania, wzorcowanie na zgodność z normą PN-EN ISO 8655-1:2022-11, w zakresie błędów systematycznych i przypadkowych | szt | 1 |  |  | + | [8 empty] | 0 | 0 | 0
| statyw do pipet HTL wielostanowiskowy 5449 | 5449 | szt | 1 |  |  | + | [8 empty] | 0 | 0 | 0
| końcówki HTL do pipet 1-200 96 końcówek / pudełko x10 | 301-02-152 | 96sztx10 / op. | 1 |  |  | + | [8 empty] | 0 | 0 | 0
| końcówki HTL do pipet 100-1000 96 końcówek / pudełko x10 | 301-01-302 | 96sztx10 / op. | 1 |  |  | + | [8 empty] | 0 | 0 | 0
10 | Kolumienki SPE HyperSep Aminopropyl | Thermo-Fisher Scientific / 60108-518 Kolumienki SPE, wypełnienie 500mg, obj. 3ml | 50szt. / op. | 4 | + | [10 empty] | 0 | 0 | 0
11 | System Baker spe 12G, 12-stanowiskowy system do SPE | JTB-7520-94 | szt | 1 | + | [10 empty] | 0 | 0 | 0
| Adaptery, do kolumienek 1, 3 i 6 ml i rezerwuarów | JTB-7300-00 | 10szt. / op. | 1 | + | [10 empty] | 0 | 0 | 0
12 | Bond Elut Plexa, 200mg, 6ml | Agilent/12109206 | 30szt. / op | 4 | + | [10 empty] | 0 | 0 | 0
| Septa for 40ml vials precleaned | Agilent/5183-4743 | 72szt. / op. | 1 | + | [10 empty] | 0 | 0 | 0
13 | Sieciowy rejetstrator temperatury i wilgotności TR-72 nw wraz ze świadectwem wzorcowania wykonanym przez akredytowanego wykonawcę | PRIMAR wg załączonej oferty podłączenie LAN kablowe (koniecznie!) - 2 szt. Zakres wzorcowania - temp. warunki pokojowe | szt | 2 | [7 empty] | + |  |  |  | 0 | 0 | 0
| Sieciowy rejetstrator temperatury i wilgotności TR-71 nw wraz ze świadectwem wzorcowania wykonanym przez akredytowanego wykonawcę | PRIMAR wg załączonej oferty podłączenie LAN kablowe (koniecznie!) -3 szt. Po 2 czujniki do lodówki/zamrażarki na dłuższym kablu Zakres wzorcowania - temp. 4°C i - 20°C | szt | 3 | [7 empty] | + |  |  |  | 0 | 0 | 0
| Sieciowy rejetstrator temperatury i wilgotności TR-71 nw wraz ze świadectwem wzorcowania wykonanym przez akredytowanego wykonawcę | PRIMAR wg załączonej oferty podłączenie LAN kablowe (koniecznie!) -1 szt. Po 2 czujniki na dłuższym kablu Zakres wzorcowania - temp. 37°C i - 25°C | szt | 1 | [7 empty] | + |  |  |  | 0 | 0 | 0
| Sieciowy rejetstrator temperatury i wilgotności TR-71 nw wraz ze świadectwem wzorcowania wykonanym przez akredytowanego wykonawcę | PRIMAR wg załączonej oferty podłączenie LAN kablowe (koniecznie!) -1 szt. Po 2 czujniki na dłuższym kablu Zakres wzorcowania - temp. 37°C i - 42°C | szt | 1 | [7 empty] | + |  |  |  | 0 | 0 | 0
14 | Spektrofotometr kropelkowy do pomiarów stężenia i czystości DNA/RNA | Spektrofotometr nanoobjetościowy umożliwiający dokonywanie pomiarów stężenia i czystości DNA/RNA – wbudowany ekran dotykowy, pamięć dokonanych pomiarów, czas pomiaru < 3s, zakres spektralny pomiaru 190-1000nm, pojemność próbki  1μl | szt | 1 | [11 empty] | 0 | 0 | 0
| Miejscowość dn., ….......... | [13 empty] | podpis….......................................