## Pakiet 1
Tabela A – Dostawa, montaż, uruchomienie, przeprowadzenie testu bezpieczeństwa elektrycznego oraz szkolenia –system do prób wysiłkowych EKG – 1 sztuka
lp | Opis minimalnie wymaganych parametrów | Informacja o parametrach punktowanych lub wymaganych - dotyczących parametrów opisanych w kolumnie B |  | Opis parametrów oferowanego przedmiotu zamówienia w kontekście zapisów w kolumnie B (wypełnia Wykonawca)
A | B | C | D | D
1 | Zestaw komputerowy z oprogramowaniem do przeprowadzania prób wysiłkowych – 1 kpl. | wymagane
2 | Parametry minimalne: | wymagane
3 | a) procesor Intel Core i5, | wymagane
4 | b) 4 GB RAM, | wymagane
5 | c) 1 TB HDD. | wymagane
6 | Monitor LCD min. 22” – 1 szt. | wymagane
7 | Monochromatyczna drukarka laserowa – 1 szt. | wymagane
8 | Bieżnia do prób wysiłkowych współpracująca bezprzewodowo z systemem – 1 szt. | wymagane
9 | Bezprzewodowy moduł EKG do wykonywania prób wysiłkowych – 1 szt. | wymagane
10 | Biurko komputerowe – 1 szt. | wymagane
11 | Funkcjonalność systemu do wykonywania prób wysiłkowych | wymagane
12 | Możliwość wykonywania badań spoczynkowych lub wysiłkowych | wymagane
13 | Stałe monitorowanie 12 standardowych odprowadzeń uzupełnionych obliczanymi odprowadzeniami ortogonalnymi X, Y, Z | wymagane
14 | Monitorowanie 15 odprowadzeń z możliwością wyboru, min.: 1 powiększony, 3, 6, 2x6, 3x4, wszystkie kanały EKG na ekranie | wymagane
15 | Automatyczny pomiar MET, ilości pobudzeń komorowych, HR, poziomu ST, nachylenia odcinka ST oraz różnicy pomiędzy bieżącym a spoczynkowym poziomem ST we wszystkich odprowadzeniach | wymagane
16 | Archiwizacja wyników badań na dysku komputera oraz nośnikach DVD-R/RW | wymagane
17 | Bieżąca analiza zmiany zapisu EKG w stosunku do zapisu wyjściowego dla wszystkich 15 odprowadzeń wraz z możliwością obserwacji powiększonych zespołów średnich | wymagane
18 | Wiarygodna bieżąca obserwacja i ocena odcinka ST (system zabezpieczający przed falowaniem EKG usuwający artefakty i zaburzenia rytmu) | wymagane
19 | Możliwość ustawienia punktu J automatycznie i manualnie | wymagane
20 | Obsługa standardowych protokołów badań: Bruce, Bruce zmodyfikowany itp., protokołu typu RAMP oraz własnych | wymagane
21 | Możliwość konfiguracji raportów końcowych | wymagane
22 | Możliwość tworzenia raportów indywidualnych | wymagane
23 | Ciągłe monitorowanie oraz porównywanie docelowej i aktualnej częstości akcji serca | wymagane
24 | Wyświetlanie całkowitego czasu badania oraz czasów poszczególnych etapów | wymagane
25 | Ciągłe monitorowanie zadanej mocy oraz prędkości obrotowej | wymagane
26 | Prezentacja na bieżąco współczynnika MET i produktu podwójnego | wymagane
27 | Prezentowanie aktualnego oraz procentowego limitu tętna w stosunku do wartości maksymalnej | wymagane
28 | Możliwość wprowadzania wyników pomiaru ciśnienia krwi w czasie trwania badania | wymagane
29 | Możliwość wyboru filtrów górno- i dolnoprzepustowych | wymagane
30 | Możliwość sterowania przebiegiem badania: wydrukiem raportów, sterowania cykloergometrem, podglądem badania w czasie trwania badania | Tak –10 pkt. Nie – 0 pkt.
31 | Możliwość zmiany obciążenia podczas badania | wymagane
32 | Możliwość konfiguracji formatu raportu końcowego zawierającego, min.: nazwę stosowanego protokołu, dane pacjenta, czas trwania próby, wartość ciśnienia tętniczego, wartość częstości rytmu serca, maksymalne zmiany odcinka ST w poszczególnych odprowadzeniach, graficzna i tabelaryczna ocena trendów zmian odcinka ST wraz ze współczynnikami MET, możliwość wydruku wybranych odcinków czasowych ze wszystkich 12 odprowadzeń w czasie trwania badania wysiłkowego, z końca etapów oraz z zaznaczonych zdarzeń kardiologicznych („na życzenie”) | wymagane
33 | Możliwość przeglądu wykonanej części badania w trakcie jego trwania z jednoczesnym podglądem jednego z wybranych odprowadzeń | wymagane
34 | Możliwość reanalizy archiwalnych wyników badań w dowolnej konfiguracji po ręcznej korekcji położenia markerów pomiarowych dla odcinka ST | wymagane
35 | Możliwość prowadzenia długotrwałego monitorowania spoczynkowego EKG z równoczesną prezentacją częstości akcji serca, zespołów średnich i parametrów odcinka ST | wymagane
36 | Możliwość przejęcia sterowania obciążeniem przez osobę nadzorującą próbę wysiłkową | wymagane
37 | Możliwość wpisywania uwag i komentarza końcowego przed zakończeniem badania | wymagane
38 | Archiwizacja wszystkich danych | wymagane
39 | Alarmowanie dźwiękiem lub zmianą kolorów odpowiedniego pola dla: przekroczenia zadanego limitu HR, progu poziomu ST oraz nieprawidłowej pracy zadajników obciążenia lub złego kontaktu elektrod | wymagane
40 | Czułość dla zespołów średnich, min.: 5, 10, 20, 50 i 100 mm/mV | wymagane
41 | Prędkość przesuwu zapisu EKG, min.: 5, 10, 25, 50 i 100 mm/s | wymagane
42 | Możliwość bezprzewodowej współpracy systemu z ergometrem rowerowym i/lub bieżnią | wymagane
43 | Bezprzewodowe połączenie modułu EKG | wymagane
44 | Możliwość wymiany poszczególnych przewodów w module EKG | wymagane
45 | Zasięg transmisji sygnału EKG min. 10 m | Zasięg transmisji opisany w kolumnie B – 0 pkt; Zasięg transmisji powyżej 10 m - 10 pkt
46 | Tłumienie sygnału wspólnego powyżej 100 dB | wymagane
47 | Pasmo przenoszenia 0,05 – 150 Hz | wymagane
48 | Czas pracy modułu EKG z akumulatora min. 12 h | Czas pracy modułu od 12 do 15 godzin – 0 pkt; powyżej 15h- 10 pkt
49 | Masa modułu EKG max 410 g | Masa modułu w przedziale 400 -410 g – 0 pkt; Masa modułu poniżej 400 g-10 pkt
50 | Wymiary modułu EKG max 140 x 100 x 50 mm | wymagane
51 | Program i instrukcja obsługi w języku polskim | wymagane
52 | Bieżnia rehabilitacyjna
53 | Bezprzewodowa współpraca z wielostanowiskowym systemem rehabilitacji kardiologicznej oraz systemem do prób wysiłkowych | wymagane
54 | Bezprzewodowe sterowanie pracą bieżni | wymagane
55 | Prędkość taśmy 0 ÷ 25 km/h, regulacja prędkości co 0,5 km/h | wymagane
56 | Kąt wzniesienia 0 ÷ 25%, regulacja nachylenia co 0,5% | wymagane
57 | Kalibracja kąta nachylenia poprzez wbudowany inklinometr | wymagane
58 | Łagodny rozruch od 0 km/h z pełnym obciążeniem | wymagane
59 | Taśma antypoślizgowa i antystatyczna | wymagane
60 | Długość użytkowa pasa bieżni min. 1500 mm | wymagane
61 | Szerokość użytkowa pasa bieżni min. 480 mm | wymagane
62 | Maksymalne wymiary podstawy bieżni 2000 x 800 mm | wymagane
63 | Dopuszczalne obciążenie: pacjent o wadze do 180 kg | Obciążenie opisane w kolumnie B – 0 pkt; Obciążenie do 200 kg -10 pkt
64 | Masa bieżni do 170 kg | wymagane
65 | Minimum dwa systemy awaryjnych wyłączników bezpieczeństwa | wymagane
66 | Panel sterowania zapewniający autonomiczną pracę bieżni | wymagane
67 | Własne sterowanie z wyświetleniem prędkości, nachylenia, czasu oraz przebytej drogi | wymagane
68 | Funkcja 6-minutowego testu marszu – sterowanie prędkością pasa bieżni w zależności od tempa poruszania się pacjenta | Tak-10 pkt: nie -0 pkt
69 | Zasilanie 230 V, 50 Hz | wymagane
Tabela B – Informacje dotyczące oferowanego przedmiotu zamówienia
Nazwa i typ:
Kraj pochodzenia:
Rok produkcji (wymagany nie wcześniej niż IV kwartał 2018)
Serwis gwarancyjny i pogwarancyjny na terenie Polski (Podać nazwę serwisu i kontakt)
Oferowany okres gwarancji i rękojmi (nie krótszy niż 24 miesiące i nie dłuższy niż 60 miesięcy)
Tabela C – Cena
Lp. | Przedmiot zamówienia | J.m. | Ilość | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | Stawka podatku VAT % | Wartość brutto
A | B | C | D | E | F | G | H
1 | System do prób wysiłkowych EKG | syst. | 1
……....................…..............................................................................................................................................................
podpis i pieczęć osoby wskazanej w dokumencie uprawniającym do występowania w obrocie prawnym lub posiadającej pełnomocnictwo

## Pakiet 2
Tabela A – Dostawa, montaż, uruchomienie, przeprowadzenie testu bezpieczeństwa elektrycznego oraz szkolenia - dostawa elementów służących rozbudowie systemu rehabilitacji kardiologicznej Peleton – stanowiącego własność Zamawiającego – 1 sztuka
lp | Opis minimalnie wymaganych parametrów | Informacja o parametrach punktowanych lub wymaganych - dotyczących parametrów opisanych w kolumnie B |  | Opis parametrów oferowanego przedmiotu zamówienia w kontekście zapisów w kolumnie B (wypełnia Wykonawca)
A | B | C | D | D
1 | Stanowiska treningowe współpracujące bezprzewodowo z posiadanym systemem rehabilitacji kardiologicznej PELETON plus: rower rehabilitacyjny z wbudowanym miernikiem automatycznego pomiaru ciśnienia tętniczego krwi – 3 szt. | wymagane
2 | Bezprzewodowe moduły EKG do prowadzenia rehabilitacji kardiologicznej współpracujące z posiadanym systemem rehabilitacji kardiologicznej PELETON plus – 3 szt. | wymagane
3 | Zbiorcza ładowarka do bezprzewodowych modułów EKG – 1 szt. | wymagane
4 | Dodatkowy monitor LCD o przekątnej ekranu min. 22”, który będzie podłączony do posiadanego zestawu komputerowego, w celu zapewnienia czytelnego wyświetlania parametrów prowadzonego treningu rehabilitacyjnego dla łącznie 6 stanowisk treningowych – 1 szt. | wymagane
5 | Moduły EKG | wymagane
6 | Monitorowanie częstości akcji serca w zakresie min. 20 ÷ 200 ud./min. | Zakres opisany w kolumnie B – 0 pkt; zakres większy – 5 pkt
7 | Bezprzewodowa transmisja sygnału EKG | wymagane
8 | Wzmacniacz sygnału EKG: 2-kanałowy, różnicowy, zabezpieczony przed defibrylacją | wymagane
9 | Pasmo częstotliwości: 0,05 ÷ 150 Hz | wymagane
10 | Zakres napięcia wejściowego: ± 10 mV | wymagane
11 | Impedancja wejściowa: > 2,5 MΩ | wymagane
12 | CMMR: > 100 dB | wymagane
13 | Poziom szumów: ≤ 30 μV | wymagane
14 | Przetwarzanie: A/C 12-bitowe | wymagane
15 | Rowery rehabilitacyjne | wymagane
16 | Bezprzewodowa współpraca cykloergometrów z posiadanym systemem rehabilitacji kardiologicznej PELETON plus | wymagane
17 | Bezprzewodowe sterowanie pracą cykloergometru | wymagane
18 | Cykloergometr wyposażony w miernik automatycznego pomiaru ciśnienia tętniczego krwi | wymagane
19 | Automatyczne (programowalne) lub ręczne zadawanie obciążenia | wymagane
20 | Moc cykloergometru w zakresie min. 10 – 950 W | wymagane
21 | Elektromagnetyczny system hamowania | wymagane
22 | Zakres obrotów w zakresie min. 30 – 160 obr./min. | Zakres opisany w kolumnie B – 0 pkt; zakres większy – 5 pkt
23 | Obciążenie pacjenta niezależne od prędkości pedałowania w zakresie min. 30 – 160 obr./min. | wymagane
24 | Masa roweru do 50 kg | wymagane
25 | Pionowa regulacja siodełka | wymagane
26 | Wbudowany czytnik kart chipowych wykorzystywany przy inicjalizacji treningu lub odczytu danych z kart chipowych NFZ | Tak-20 pkt; Nie – 0 pkt
27 | Pulpit sterujący z wyświetlaczem graficznym LCD | Tak-5 pkt; Nie – 0 pkt
28 | Sygnalizacja graficzna komunikatów dla pacjenta, min.: przyspiesz (za małe obroty), zwolnij (za duże obroty), właściwe obroty | wymagane
29 | Dopuszczalna obciążenie: pacjent o wadze do min.150 kg | Obciążenie opisane w kolumnie B – 0 pkt; Obciążenie do 200 kg -10 pkt
30 | Automatyczna kalibracja systemu pomiarowego | wymagane
31 | Zasilanie 230 V, 50 Hz | wymagane
Tabela B – Informacje dotyczące oferowanego przedmiotu zamówienia
Nazwa i typ:
Kraj pochodzenia:
Rok produkcji (wymagany nie wcześniej niż IV kwartał 2018)
Serwis gwarancyjny i pogwarancyjny na terenie Polski (Podać nazwę serwisu i kontakt)
Oferowany okres gwarancji i rękojmi (nie krótszy niż 24 miesiące i nie dłuższy niż 60 miesięcy)
Tabela C – Cena
Lp | Przedmiot zamówienia | J.m. | Ilość | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | Stawka podatku VAT % | Wartość brutto
A | B | C | D | E | F | G | H
1 | Elementy służące rozbudowie systemu rehabilitacji kardiologicznej Peleton | zgodnie z treścią tabeli A( wg wskazań w kolumnie B) | zest
……....................…..............................................................................................................................................................
podpis i pieczęć osoby wskazanej w dokumencie uprawniającym do występowania w obrocie prawnym lub posiadającej pełnomocnictwo