|  | Napęd wiertarski akumulatorowy do małych i średnich kości | TAK | PODAĆ |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Wiertarka ortopedyczna dwuprzyciskowa z funkcją oscylacji – 1 szt Kompatybilna z posiadanymi nasadkami wiertarsko/frezarskimi S7/S8 | TAK |  |
|  | Metalowa obudowa wiertarki w postaci rękojeści pistoletowej ze stopów metali nierdzewnych | TAK |  |
|  | Zabezpieczenie napędu przed przypadkowym uruchomieniem (przycisk blokady na obudowie) | TAK |  |
|  | Obroty wiercenia: lewo, prawo i oscylacja | TAK |  |
|  | Wbudowane dwa przyciski do niezależnego uruchamiania obrotów lewo/prawo oraz uruchamiania trybu oscylacyjnego napędu (wciśnięte dwa przyciski) | TAK |  |
|  | Funkcja blokowania przycisku uruchamiania obrotów w lewą stronę realizowana przełącznikiem w napędzie | TAK |  |
|  | Płynna regulacja ruchu obrotowego i oscylacyjnego | TAK |  |
|  | Moment obrotowy regulowany za pomocą nasadek | TAK |  |
|  | Zakres prędkości obrotowej z nasadkami wiertarskimi : 0 - 1500 obr/min | TAK |  |
|  | Zakres prędkości obrotowej z nasadkami do rozwiercania (frezerskimi) : 0 - 300 obr/min | TAK |  |
|  | Maksymalny moment obrotowy z nasadkami wiertarskimi:. 3.6 Nm | TAK |  |
|  | Maksymalny moment obrotowy z nasadkami do rozwiercania: 18.0 Nm | TAK |  |
|  | Napęd wyposażony w silnik bezszczotkowy | TAK |  |
|  | Napęd niewymagający konserwacji i smarowania | TAK |  |
|  | Zabezpieczenie silnika napędu przed przeciążeniem | TAK |  |
|  | Kaniulacja wzdłuż osi napędu : 4.25 mm | TAK |  |
|  | Zatrzaskowy montaż akumulatorów, nasadek i adapterów - niewymagający użycia dodatkowych narzędzi | TAK |  |
|  | Możliwość zasilania napędu akumulatorami sterylnymi i niesterylnymi | TAK |  |
|  | Kompatybilność z akumulatorami: Li-Ion, NiMH, NiCd | TAK |  |
|  | Zestawy akumulatorowe dołączane od dołu rękojeści napędu - system zatrzaskowy | TAK |  |
|  | Metody sterylizacji – parowa, gazem plazmowym, nadtlenkiem wodoru w postaci gazowej. | TAK |  |
|  | Klasa ochronna obudowy wiertarki IPX9 - ochrona przed zalaniem strugą wody pod ciśnieniem 80-100 barów o temperaturze do +80 °C | TAK |  |
|  | Maksymalna temperatura części wiertarki stykających się z ciałem pacjenta <51°C | TAK |  |
|  | Waga napędu nie przekraczająca 600 g | TAK |  |
|  | Współpraca z min. 24 różnymi nasadkami do: wiercenia, rozwiercania, cięcia oraz z nasadką przezierną | TAK |  |
|  | Nasadka do drutów Kirschnera z płynnym zakresem roboczym średnic: 0.7 -3.2 mm –1 szt. Kompatybilna z posiadanym instrumentarium systemu S7/S8 |  |  |
|  | Nasadki do drutów Kirschnera posiadają mechanizm wstępnie przytrzymujący drut, co zapobiega swobodnemu wysunięciu się drutów/pinów z nasadki | TAK |  |
|  | Nasadka wiertarsko-frezarska z gniazdem zatrzaskowym typu Hudson/ModifieldTrinkle– 1 szt. | TAK |  |
|  | Nasadka wiertarska trójszczękowa z kluczykiem z zakresem roboczym średnic min.: 0 – 6.4 mm –1 szt. Kompatybilna z posiadanym instrumentarium systemu S7/S8 | TAK |  |
|  | Nasadka wiertarsko-frezarska z gniazdem zatrzaskowym typu małe AO -1 szt. Kompatybilna z posiadanym instrumentarium systemu S7/S8 | TAK |  |
|  | Dedykowany pojemnik sterylizacyjny z wyjmowaną tacą do napędu wiertarskiego wraz z akcesoriami – 1 szt. Kompatybilna z posiadanym instrumentarium systemu S7/S8 | TAK |  |
|  | Wymiary maksymalne tacy (dł. x szer. x wys. mm): 247x251x115 mm | TAK |  |
|  | Taca sterylizacyjna wyposażona w dedykowane uchwyty (organizery) z elastomeru termoplastycznego dopasowane do stabilnego umiejscowienia każdego z elementów zestawu | TAK |  |
|  | Wszystkie narożniki tacy usztywnione i zabezpieczone elementami z tworzywa PEEK | TAK |  |
|  | Akumulatory niesterylne małe – 2 szt. |  |  |
|  | Ogniwa Li-Ion akumulatorów nie posiadające tzw. efektu pamięci — nie wymagają przeprowadzania okresowego procesu ich kondycjonowania. |  |  |
|  | Podczas pracy napędu wydatek energetyczny akumulatorów Li-Ion stały i maksymalny— brak efekt liniowego spadku wydajności napędu podczas zabiegu |  |  |
|  | Akumulatory wyposażone są w technologię aktywnej ochrony ogniw (ACP — Active Cell Protection) zabezpieczając przed przypadkowym rozładowaniem (np. zwarcie styków podczas zanurzania akumulatora), |  |  |
|  | elektroniczny moduł pamięci do rejestracji danych identyfikacyjnych i parametrów roboczych akumulatora m.in. liczby cykli ładowania, rzeczywistej pojemności kumulowanej przez ogniwa, |  |  |
|  | elektroniczny moduł pamięci do odczytu danych identyfikacyjnych i parametrów pracy zasilanych napędów w celu komunikacji z opcjonalnym systemem do zdalnej diagnostyki napędów |  |  |
|  | Typ ogniw: Li-Ion |  |  |
|  | Liczba ogniw: 3 |  |  |
|  | napięcie wyjściowe 9.9V |  |  |
|  | Pojemność (Moc): 10.9 Wh/1.1 Ah |  |  |
|  | Waga: 0.22 kg |  |  |
|  | Akumulator nie sterylny mały – 2 sztuki - kompatybilne z posiadaną ładowarką akumulatorową |  |  |
|  | Typ ogniw akumulatorów: Li-Ion |  |  |
|  | Napięcie wyjściowe akumulatorów: 9.9V |  |  |
|  | Pojemność akumulatora nie sterylnego.: min 1. Ah |  |  |
|  | Waga małego akumulatora nie sterylnego: max 0.25 kg |  |  |
|  | Wbudowana w akumulatory kontrolka LED informująca o krytycznym poziomie energii akumulatora |  |  |
|  | Akumulator wyposażony w technologię aktywnej ochrony ogniw - zabezpieczenie przed przypadkowym rozładowaniem (np. zwarcie styków podczas zanurzania akumulatora) |  |  |
|  | Akumulator wyposażony w elektroniczny moduł pamięci do rejestracji min. liczby cykli ładowania akumulatora, rzeczywistej pojemności kumulowanej przez ogniwa |  |  |
|  | Akumulator wyposażony w elektroniczny moduł pamięci do odczytu danych identyfikacyjnych i parametrów pracy zasilanych napędów w celu komunikacji z opcjonalnym systemem do zdalnej diagnostyki napędów |  |  |
|  | Dedykowana obudowa sterylna do małego akumulatora niesterylnego-1 szt. |  |  |
|  | Dedykowana obudowa sterylne wyposażona w szczelny mechanizm blokujący zabezpieczający pojemnik przed przypadkowym otwarciem |  |  |
|  | GWARANCJA |  |  |
| 58 | Gwarancja minimum 24 miesiące |  |  |
|  | OŚWIADCZENIA |  |  |
| 59 | Oświadczamy, że przedmiot oferty jest kompletny i będzie gotowy do pracy zgodnie z instrukcją obsługi bez żadnych dodatkowych zakupów |  |  |
| 60 | Dostawca zobowiązuje się do: - dokonania na własny koszt dostawy na teren siedziby Zamawiającego |  |  |