## 10
Załącznik nr 2 do SWZ NZ.261.9.2024 PO ZMIANACH
Załączmik nr 1 do umowy nr NZ.261.9.1.2024
Formularz cenowo- techniczny zadania nr 1
1. Przedmiotem zamówienia są sukcesywne dostawy kaniul do żył obwodowych z portem bocznym oraz kaniuli do żył obwodowych z portem bocznym i systemem zabezpieczającym przez zakłuciem, zwanych dalej wyrobami. 2.Wykonawca gwarantuje , że wszystkie wyroby objęte zamówieniem spełniać będą wszystkie - wskazane w niniejszym załączniku-wymagania eksploatacyjno-techniczne i jakościowe. 3.Dostarczane zamawiającemu poszczególne wyroby powinny znajdować się w trwałych- odpornych na uszkodzenia mechaniczne oraz zabezpieczonych przed działaniem szkodliwych odczynników zewnętrznych – opakowaniach ( jednostkowych, zbiorczych ), na których umieszczona będzie informacja w języku polskim, zawierająca co najmniej następujące dane : - nazwa wyrobu, nazwa producenta, - kod partii lub serii wyrobu, - oznaczenie daty, przed upływem której wyrób może być używany bezpiecznie , wyrażonej w latach i miesiącach, - oznakowanie CE, - inne oznaczenia i informacje wymagane na podstawie odrębnych przepisów - naklejki identyfikujące wkłucie z przeznaczeniem do wklejenia w dokumentację pacjenta Uwaga: Okres ważności wyrobów powinien wynosić minimum 12 miesiące od dnia dostawy do siedziby zamawiającego. 4.Wykonawca oświadcza , że dostarczone zamawiającemu wyroby spełniać będą właściwe, ustalone w obowiązujących przepisach prawa wymagania odnośnie dopuszczenia do użytkowania przedmiotowych wyrobów w polskich zakładach opieki zdrowotnej. 5.Wykonawca zapewnia , że na potwierdzenie stanu faktycznego , o którym mowa w pkt. 2 i 4 posiada stosowne dokumenty, które zostaną niezwłocznie przekazane zamawiającemu, na jego pisemny wiosek na etapie realizacji zamówienia. 6. Poszczególne dostawy częściowe wyrobów będą realizowane w terminie do ….dni roboczych od daty złożenia zamówienia za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail: ……………. 7. Dopuszcza się składania ofert na asortyment w innych opakowaniach jednostkowych z przeliczeniem oferowanych ilości do wartości sumarycznej wymaganej przez Zamawiającego, W zaokrągleniu do pełnego opakowania w górę. 8. Wykonawca oferuje realizację niniejszego zadania zgodnie z następującą kalkulacją:
Lp. | Przedmiot zamówienia | Jedn. miary | Ilość | Cena jednostkowa netto | Wartość netto 6=4x5 | Stawka VAT % | Cena jednostkowa brutto 8=9/4 | Wartość Brutto 9= 6+7 | PRODUCENT/ Nazwa własna lub inne określenie identyfikujące wyrób w sposób jednoznaczny, np. numer katalogowy
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
1 | Bezpieczna,jałowa, kaniula żylna z portem Igła kaniuli ze stali nierdzewnej, silikonizowana, ostra, apirogenna,bez zawartości lateksu, ze szlifem ułatwiającym kaniulacje naczyń. Igła zaopatrzona w specjalny automatyczny metalowy lub plastikowy zatrzask samozakładający się po wyjęciu igły z kaniuli zabezpieczający koniec igły przed przypadkowym zakłuciem się personelu. Kaniula posiada przeźroczystą komorę kontrolną z hydrofobowym filtrem, który gwarantuje wysokie bezpieczeństwo zatrzymując wypływ krwi poza kaniulę. Kaniula wykonana z poliuretanu z sześcioma czterema wtopionymi pasami kontrastującymi w promieniach RTG. Koreczek portu bocznego samodomykający się. Skrzydełka elastyczne o gładkiej powierzchni od strony skóry, mogą posiadać dziurki. Kolory kaniul muszą odpowiadać kodom rozmiarów zgodnie z normami ISO. Na opakowaniu jednostkowym zawarta informacja o średnicy, długości i przepływie kaniuli, oraz o dacie ważności
LUB kaniula dożylna bezpieczna: wykonana z wysoce termowrażliwego, biokompatybilnego PTFE. Zabezpieczenie przed zakłuciem zakrywające światło igły, w celu ochrony przed zachlapaniem krwią (zabezpieczenie igły w postaci osłonki kodowanej kolorystycznie zgodnie z rozmiarem, z automatyczną aktywacją w momencie wycofywania igły). Opakowanie wielowarstwowe nierozerwalne, blister w opakowaniu sztywny, przezroczysty. Kaniula wyposażona w filtr hydrofobowy hamujący wypływ krwi, w celu uzyskania doskonałej widoczności paski RTG muszą pokrywać min. 80% powierzchni cewnika, inkorporowane w materiał cewnika. Port boczny kodowany kolorystycznie, wyposażony w zastawkę do wstrzyknięć, samodomykający się korek portu bocznego typu "click", zawias koreczka ustawiony fabrycznie pod kątem ok. 45 stopni do cewnika co ogranicza możliwość odklejenia kaniuli w czasie otwierania/zamykania, ścięcie igły typu "Back Cut". Bez zawartości lateksu i PVC, logo producenta umieszczone bezpośrednio na kaniuli.
LUB kaniula • Wykonana z biokompatybilnego medycznego PUR • Posiada dodatkowy port do wstrzyknięć ze zintegrowanym samodomykającym się korecz-kiem • Wyposażona w sześć pasków radiocieniujących • Wyposażona w metalowy mechanizm zabezpieczający przed przypadkowym zakłuciem, w postaci metalowego zatrzasku na końcu igły automatycznie uruchamianego po wyjęciu igły z kaniuli • Posiada filtr hydrofobowy, który zapobiega przeciekaniu krwi podczas kaniulacji • Opakowanie typu TYVEC • Na opakowaniu jednostkowym zawarta informacja o średnicy, długości kaniuli, przepływie, dacie ważności oraz metodzie sterylizacji • Sterylna, nie zawiera plastyfikowanego PVC, lateksu, DEHP • Pakowane w opakowania po 50 sztuk • Transparentna komora wpływu wstecznego • Skrzydełka (składane) oraz koreczek portu górnego kodowany kolorystycznie • Koreczek z trzpieniem poniżej krawędzi, prążkowany • Elastyczne skrzydełka z dziurkami umożliwiają zamocowanie kaniuli plastrem lub jej przy-szycie • Silikonizowana igła wykonana ze stali nierdzewnej z tylnym szlifem
LUB kaniula o parametrach: Bezpieczna kaniula dożylna z portem, cewnik wykonany z poliuretanu, koreczek portu bocznego samodomykajacy się, z automatycznie aktywującym się plastikowym/metalowym zabezpieczeniem ostrza igły po wyjęciu z kaniuli w pełni zabezpieczającym operatora przed przypadkowym zakłuciem i nieprzewidzianą ekspozycją na krew po wycofaniu igły, cewnik posiada 6 pasków kontrastujących w promieniach RTG, przezroczysta komora kontrolna z hydrofobowym filtrem, skrzydełka o gładkiej powierzchni po stronie przylegającej do skóry, atraumatyczna końcówka cewnika w kształcie stożka, sterylna, nietoksyczna, apirogenna, pakowana pojedynczo, opakowanie jednostkowe umożliwiające aseptyczne wyjęcie kaniuli, kodowanie kolorystyczne zgodne z normą ISO.
Rozmiary :
| 14G x 2,1 - 2.2 średnicy, 45-50 mm długości | szt | 1000
| 16G x 1,7 -1,8 średnicy, 45 mm długości | szt | 500
| 17G x 1,5 średnicy, 45 mm długości | szt | 500
| 18G x 1,3 średnicy, 45 mm długości | szt | 11200
| 20G x 1,0 - 1,1 średnicy, 32 mm długości | szt | 23000
| 22G x 0,9 średnicy, 25 mm długości | szt | 16500
| 24G x 0,7 średnicy, 19 mm długości | szt | 5500
RAZEM :