## Sheet1
Załącznik nr 3 Opis przedmiotu zamówienia
Pakiet 1
Lp. | Nazwa | Ilość | J.m
1 | Gwóźdź śródszpikowy blokowany prosty do kości udowej w składzie: - gwóźdź prosty do kości udowej Ø 9-13mm, dł. 300-500mm, o przekroju okrągłym z kanałkami na długości części trzonowej gwoździa zmniejszającymi ciśnienie śródszpikowe, w części proksymalnej gwoździa maksymalnie dwa otwory ryglujące w tym jeden kompresyjny, w części dystalnej min. 2 maks. 3 otwory ryglujące (w tym jeden dynamiczny). - śruba zaślepiająca, - śruba kompresyjna | 4 | szt.
2 | Gwóźdź śródszpikowy blokowany do kości piszczelowej w składzie: - gwóźdź do kości piszczelowej Ø 8-12mm, dł. 180-400mm o przekroju okrągłym z kanałkami na długości części trzonowej gwoździa zmniejszającymi ciśnienie śródszpikowe, w części proksymalnej gwoździa 2 otwory ryglujące w tym jeden kompresyjny, w części dystalnej 3 otwory ryglujące (w tym jeden dynamiczny). - śruba zaślepiająca, - śruba kompresyjna | 4 | szt.
3 | Gwóźdź śródszpikowy blokowany do kości piszczelowej rekonstrukcyjny – wielopłaszczyznowy, uniwersalny do lewej i prawej kończyny o przekroju okrągłym z kanałkami na długości części trzonowej gwoździa zmniejszającymi ciśnienie śródszpikowe. Długość od 180mm do 400mm w całości pokryty celownikiem dystalnym, średnica od 8mm do 12mm. W części proksymalnej kąt wygięcia gwoździa 10 stopni i 4 stopnie w części dystalnej, długość w części proksymalnej (do zgięcia) do 55 mm, blokowanie części bliższej z jednego celownika. Gwóźdź blokowany wkrętami Ø 4,5mm i Ø 5 mm, w części bliższej posiadający cztery otwory blokowane w trzech płaszczyznach (w tym dwa otwory gwintowane), w części dalszej możliwość wielopłaszczyznowego blokowania. Kaniulowane śruby zaślepiające pozwalające na wydłużenie gwoździa w zakresie 0-30mm stopniowane co 5mm, śruba kompresyjna. | 4 | szt.
4 | Uniwersalny gwóźdź przeznaczony do leczenia złamań kości udowej (używany przy metodzie kompresyjnej, rekonstrukcyjnej oraz wstecznej) wprowadzany metodą ante i retrograde, średnica 9‎÷12 mm ze skokiem (co 1 mm), lewy i prawy. Długość od 200mm do 500mm do długości 440mm pokryty celownikiem dystalnym. W części dalszej posiadający min. 3 otwory w co najmniej 2 płaszczyznach ( w tym co najmniej 1 dynamiczny). W części bliższej posiadający min. 6 otworów w tym.: 2 rekonstrukcyjne, 2 do blokowania wstecznego i 2 do blokowania statycznego i kompresyjnego. Przy metodzie rekonstrukcyjnej blokowany w części bliższej 2 wkrętami samogwintującymi o średnicy Ø 6,5mm (dł.65-125mm). Przy metodzie kompresyjnej blokowany w części bliższej w zależności od typu złamania wkrętami o średnicy Ø 4,5mm oraz dodatkowo wkrętami o średnicy Ø 6,5mm. Przy metodzie wstecznej blokowany w części bliższej w zależności od typu złamania 2 wkrętami lub zestawem blokującym o średnicy Ø 6,5.mm W części dalszej blokowany wkrętami o średnicy Ø 4,5mm. Kaniulowane śruby zaślepiające pozwalające na wydłużenie gwoździa w zakresie 0-30mm stopniowane co 5mm. | 4 | szt.
5 | Gwóźdź śródszpikowy do leczenia złamań części bliższej kości udowej typu GAMMA krótki, ze średnicą w części proksymalnej max 16 mm z 6 stopniową antetorsją, długości 220-280mm (opcjonalnie również 180-210mm), pokryty celownikiem , średnica 10-12mm, kąt szyjkowo – trzonowy 125°, 130°, 135°, uniwersalny do kości lewej i prawej. Blokowany w części bliższej śrubą szyjkową teleskopową Ø 11mm (dł. 70-125mm) ze śrubą kompresyjną M4. Śruba zaślepiająca i śruba kompensacyjna wyposażona w system zabezpieczający przed spadaniem śrub z wkrętaka. Możliwość opcjonalnego blokowania w części bliższej pinem antyrotacyjnym Ø 4mm (dł. 65-125mm). W części dalszej posiadający jeden otwór statyczny i jeden dynamiczny pod wkręty blokujące o średnicy 4,5mm. | 10 | szt.
6 | Gwóźdź śródszpikowy do leczenia złamań części bliższej kości udowej typu GAMMA długi, lewy i prawy, ze średnicą w części proksymalnej max 16 mm z 6 stopniową antetorsją, długości 340-440mm, do długości 420mm pokryty celownikiem dystalnym, średnica 10-12mm, kąt szyjkowo – trzonowy 125°, 130°, 135°. Blokowany w części bliższej śrubą szyjkową teleskopową Ø 11mm (dł. 70-125mm) ze śrubą kompresyjną M4. Śruba zaślepiająca i śruba kompensacyjna wyposażona w system zabezpieczający przed spadaniem śrub z wkrętaka. Możliwość opcjonalnego blokowania w części bliższej pinem antyrotacyjnym Ø 4mm (dł. 65-125mm). W części dalszej posiadający 2 otwory statyczne i jeden dynamiczny pod wkręty blokujące o średnicy 4,5mm. | 10 | szt.
7 | Gwóźdź śródszpikowy blokowany do kości ramiennej w składzie: - gwóźdź do kości ramiennej Ø 8-12mm, dł. 180-400mm, o przekroju okrągłym z kanałkami na długości części trzonowej gwoździa zmniejszającymi ciśnienie śródszpikowe, w części proksymalnej gwoździa 2 otwory ryglujące w tym jeden kompresyjny, w części dystalnej 4 otwory ryglujące zapewniające co najmniej dwupłaszczyznową stabilizację. - śruba zaślepiająca, - śruba kompensacyjna | 4 | szt.
8 | Gwóźdź śródszpikowy blokowany do kości udowej typu ażurowy, do leczenia powikłań zapalnych (z otworami typu fasolka o długości minimum 10mm i szerokości minimum 5 mm, rozmieszczonymi spiralnie na obwodzie gwoździa), w składzie: - gwóźdź ażurowy do kości udowej (Ø 11-13mm, dł. 300-500mm), - śruba zaślepiająca, - śruba kompensacyjna | 2 | szt.
9 | Gwóźdź śródszpikowy blokowany do kości piszczelowej typu ażurowy, do leczenia powikłań zapalnych (z otworami typu fasolka o długości minimum 10mm i szerokości minimum 5 mm, rozmieszczonymi spiralnie na obwodzie gwoździa), w składzie: - gwóźdź ażurowy do kości piszczelowej (Ø 11-13mm, dł. 180-400mm), - śruba zaślepiająca, - śruba kompensacyjna | 4 | szt.
10 | Wkręty blokujące do gwoździ śródszpikowych Ø 4,5mm dł. 26-100mm | 120 | szt.
11 | Wkręty blokujące trzonowe do gwoździ rekonstrukcyjnych Ø 6,5mm dł. 65-125mm | 30 | szt.
12 | Wkręty do gwoździ wielopłaszczyznowych (rekonstrukcyjnych) Ø 5,0mm, dł. 26-60mm | 30 | szt.
13 | Śruba szyjkowa Ø 11mm, dł. 70-125mm | 20 | szt.
14 | Pin derotacyjny trzonowy Ø 6,5mm, dł. 65-125mm | 20 | szt.
15 | Wkręt korowy samogwintujący o średnicy 4,5mm o dł. 16 – 100 mm | 10 | szt.
16 | Wkręt korowy samogwintujący o średnicy 3,5mm o dł. 8 – 70 mm | 10 | szt.
17 | Wkręt do kości gąbczastej o średnicy 6,5mm z gwintem na całej długości wkręta, dł. 25-140 mm | 10 | szt.
18 | Wkręt do kości gąbczastej o średnicy 6,5mm z gwintem 16 mm, dł. 25-140 mm | 10 | szt.
19 | Wkręt do kości gąbczastej o średnicy 6,5mm z gwintem 22, 27 i 32 mm, dł. 30-150 mm | 10 | szt.
20 | Wkręt do kości łódkowatej lub gąbczastej o średnicy 3,5 mm, dł. 10 – 60 mm | 10 | szt.
21 | Wkręt do kości łódkowatej o średnicy 3,5 mm, dł. 10 – 100 mm | 10 | szt.
22 | Wkręt do kości łódkowatej o średnicy 4,0 mm, dł. 8 – 70 mm | 10 | szt.
23 | Wkręt kostkowy o średnicy 4,5 mm, dł. 20 – 120 mm | 20 | szt.
24 | Wkręt do kości drobnych o średnicy 2,0 mm, dł. 6 – 40 mm | 10 | szt.
25 | Wkręty do kości drobnych o średnicy 2,7 mm, dł. 6 – 44 mm | 10 | szt.
26 | Wkręty do kości drobnych o średnicy 3,5 mm, dł. 8 – 70 mm | 10 | szt.
27 | Wkręt kaniulowany samogwintujący o średnicy 4,5 mm dł. 10 – 90 mm | 20 | szt.
28 | Wkręt kaniulowany samogwintujący o średnicy 5,0 mm dł. 25 – 70 mm | 20 | szt.
29 | Wkręt kaniulowany samogwintujący o średnicy 7,0 mm dł. 40 - 130 mm | 10 | szt.
30 | Wkręt kaniulowany samowiercący o średnicy 3,5mm, długość gwintu A=4-20mm, długość wkrętu L=10-60mm | 10 | szt.
31 | Wkręt kaniulowany samowiercący o średnicy 3,5mm, gwint na całej długości wkręta, długość wkrętu L=10-60mm | 10 | szt.
32 | Wkręt kaniulowany samowiercący o średnicy 4,0mm, długość gwintu A=8-36mm, długość wkrętu L=16-72mm | 10 | szt.
33 | Wkręt kaniulowany samowiercący o średnicy 4,0mm, długość gwintu A=5-24mm, długość wkrętu L=10-72mm | 10 | szt.
34 | Wkręt kaniulowany samowiercący o średnicy 4,5mm, długość gwintu A=7-26mm, długość wkrętu L=20-80mm | 10 | szt.
35 | Wkręt kaniulowany samowiercący o średnicy 4,5mm, gwint na całej długości wkręta, długość wkrętu L=20-80mm | 10 | szt.
36 | Wkręt kaniulowany samowiercący Ø6,5mm, gwint na całej długości wkręta, długość wkrętu L=20-140mm | 10 | szt.
37 | Wkręt kaniulowany samowiercący o średnicy 6,5mm, długość gwintu A=32mm, długość wkrętu L=45-140mm | 10 | szt.
38 | Wkręt kaniulowany samowiercący o średnicy 6,5mm, długość gwintu A=16mm, długość wkrętu L=30-140mm | 10 | szt.
39 | Wkręt kaniulowany samowiercący Ø7,0mm, gwint na całej długości wkręta, długość wkrętu L=20-130mm | 10 | szt.
40 | Wkręt kaniulowany samowiercący o średnicy 7,0mm, długość gwintu A=32mm, długość wkrętu L=45-150mm | 10 | szt.
41 | Podkładki | 20 | szt.
42 | Wkręt kaniulowany kompresyjny tytanowy Ø 3,0/3,9 mm, dł. 12 – 30 mm | 20 | szt.
43 | Wkręt kaniulowany kompresyjny tytanowy Ø 2,4/3,3 mm, dł. 9-40mm | 10 | szt.
44 | Wkręt kaniulowany kompresyjny tytanowy Ø 3,0/3,5 mm, dł. 10-40mm | 10 | szt.
45 | Wkręt kaniulowany kompresyjny tytanowy Ø 4,5/5,0 mm, dł. 20-110mm | 10 | szt.
46 | Wkręt kaniulowany kompresyjny tytanowy Ø 6,5/7,5 mm, dł. 30-150mm | 10 | szt.
Płytki do kości obojczykowej
47 | Płytki anatomiczne blokująco - kompresyjne do złamań dalszej części obojczyka wraz z przemieszczeniem stawu barkowo – obojczykowego, do złamań trzonu oraz bocznej części obojczyka. Otwory w płytce dwufunkcyjne nie wymagające zaślepek/przejściówek, blokująco – kompresyjne dające możliwość użycia wkrętów blokowanych z gwintem stożkowym i korowych 3,5/3,5mm. Otwory blokowane z gwintem stożkowym. Materiał tytan. | 10 | szt.
Płytki do bliższej nasady kości ramiennej
48 | Płytka anatomiczna blokująco - kompresyjna do bliższej nasady kości ramiennej. Na trzonie płytki otwory dwufunkcyjne nie wymagające zaślepek/przejściówek, blokująco – kompresyjne dające możliwość użycia wkrętów blokowanych z gwintem stożkowym i korowych 3,5/3,5mm. W głowie płytki otwory prowadzące śruby blokowane 3,5 mm pod różnymi kątami – w różnych kierunkach. Otwory blokowane z gwintem stożkowym. Materiał tytan. | 5 | szt.
Płytki do dalszej nasady kości ramiennej
49 | Płytki anatomiczne, o kształcie zmniejszającym kontakt z kością, blokująco - kompresyjne do dalszej nasady kości ramiennej, zakładana z dostępu przyśrodkowego, z dostępu grzbietowo-bocznego bez i z bocznym podparciem kłykci, do złamań przynasadowych, zakładana z dostępu przyśrodkowego oraz płytka złamań pozastawowych, grzbietowo-boczna. Na trzonie płytki otwory dwufunkcyjne nie wymagające zaślepek/przejściówek, blokująco – kompresyjne dające możliwość użycia wkrętów blokowanych z gwintem stożkowym i korowych 3,5/3,5mm oraz otwór umożliwiający wstępną stabilizację drutem Kirschnera. W głowie płytki otwory prowadzące śruby blokowane (2,4; 2,7; 3,5) pod różnymi kątami – w różnych kierunkach. Otwory blokowane z gwintem stożkowym. Materiał tytan. | 5 | szt.
Płytki do bliższej nasady kości łokciowej
50 | Płytka rekonstrukcyjna anatomiczna, o kształcie zmniejszającym kontakt z kością blokująco - kompresyjna do bliższej nasady kości łokciowej (wyrostek łokciowy), prawa i lewa oraz płytka hakowa do dalszej nasady kości strzałkowej/ bliższej nasady kości łokciowej. Na trzonie płytki otwory dwufunkcyjne nie wymagające zaślepek/przejściówek, blokująco – kompresyjne dające możliwość użycia wkrętów blokowanych z gwintem stożkowym i korowych 3,5/3,5 mm. Możliwość kształtowania płytki w części trzonowej dzięki podcięciom z boku i od spodu płytki. W głowie płytki otwory prowadzące śruby blokowane 3,5 mm pod różnymi kątami – w różnych kierunkach. Otwory blokowane z gwintem stożkowym. Materiał tytan. | 5 | szt.
Płytki do bliższej nasady kości promieniowej
51 | Płytka anatomiczna, o kształcie zmniejszającym kontakt z kością, blokująco - kompresyjna do bliższej nasady kości promieniowej. Płytki o kształcie dopasowanym do złamań szyjki, jak i głowy kości promieniowej. Na trzonie płytki otwory dwufunkcyjne nie wymagające zaślepek/przejściówek, blokująco – kompresyjne dające możliwość użycia wkrętów blokowanych z gwintem stożkowym i korowych 2.4/2.7mm. W głowie płytki otwory prowadzące śruby blokowane (2,4) pod różnymi kątami – w różnych kierunkach. Otwory blokowane z gwintem stożkowym. Płytki głowowe prawe i lewe, szyjkowe – uniwersalne. Materiał tytan. | 5 | szt.
Płytki do dalszej nasady kości promieniowej
52 | Płytki blokująco – kompresyjne do dalszej nasady kości promieniowej, dłoniowe, grzbietowe, dwukolumnowe, w różnych kształtach – T, L, H, Y oraz proste. Na trzonie płytki otwory dwufunkcyjne nie wymagające zaślepek/przejściówek, blokująco – kompresyjne dające możliwość użycia wkrętów blokowanych z gwintem stożkowym i korowych 2,4/2,7/3,5 mm. W głowie płytki otwory prowadzące śruby blokowane (2,4) pod różnymi kątami. Otwory blokowane z gwintem stożkowym. Materiał tytan. | 5 | szt.
Płytki do artrodezy nadgarstka
53 | Płytka anatomiczna, blokująco - kompresyjna do artrodezy nadgarstka, Płyta wyposażona w otwory dwufunkcyjne z możliwością zastosowania śrub blokowanych lub korowych. Płyta w części dalszej posiada zmniejszony profil i kształt dopasowany do anatomii oraz otwory dwufunkcyjne nie wymagające zaślepek/przejściówek, blokująco – kompresyjne dające możliwość użycia wkrętów blokowanych z gwintem stożkowym i korowych 2,4/2,7 mm. Otwory blokowane z gwintem stożkowym. Płyty w wersji z anatomicznym wygięciem, z krótkim wygięciem oraz proste z możliwością domodelowania. Materiał tytan. | 2 | szt.
Płytki do bliższej nasady kości udowej
54 | Płytki anatomiczne o kształcie zmniejszającym kontakt z kością, blokująco - kompresyjne do bliższej nasady kości udowej. Na trzonie płyty otwory dwufunkcyjne nie wymagające zaślepek/przejściówek, blokująco – kompresyjne dające możliwość użycia wkrętów blokowanych z gwintem stożkowym i korowych 5,0/4,5 mm. W głowie płyty otwory prowadzące śruby blokujące pod różnymi kątami – w różnych kierunkach śr. 5,0 - 7,3mm. Otwory blokowane z gwintem stożkowym. Materiał tytan. | 5 | szt.
55 | Nakładka do stabilizacji złamań okołoprotezowych, 4 lub 8 otworów pod śruby blokowane 3,5 mm lub korowe 3,5 mm. | 5 | szt.
56 | Zestaw do mocowania nakładki do stabilizacji złamań | 5 | szt.
Płytki do dalszej nasady kości udowej
57 | Płytki anatomiczne blokująco - kompresyjna do dalszej nasady kości udowej zakładane z dostępu bocznego, lewa i prawa. Na trzonie płyty otwory dwufunkcyjne nie wymagające zaślepek/przejściówek, blokująco – kompresyjne dające możliwość użycia wkrętów blokowanych z gwintem stożkowym i korowych 5,0/4,5. W głowie płytki otwory prowadzące śruby blokowane lite i kaniulowane (5,0/7,3). Otwory blokowane z gwintem stożkowym. Materiał tytan. | 5 | szt.
Płytki klinowe do osteotomii w okolicy stawu kolanowego
58 | Płytka „T”, klinowa, dystansowa, blokująca do otwartej osteotomii korekcyjnej części dalszej kości udowej. Na trzonie płytki otwory dwufunkcyjne nie wymagające zaślepek/przejściówek, blokująco – kompresyjne dające możliwość użycia wkrętów blokowanych z gwintem stożkowym i korowych 5,0/4,5mm. W głowie płytki otwory blokowane prowadzące śruby 5,0 pod różnymi kątami – w różnych kierunkach. Otwory blokowane z gwintem stożkowym. Wysokość klina od 3mm do 17,5mm. Materiał tytan. | 5 | szt.
59 | Płytka klinowa blokująca do otwartej osteotomii korekcyjnej części bliższej kości piszczelowej, dystansowa, przyśrodkowa. Otwory blokowane z gwintem stożkowym. Śruby blokowane w płytce 5,0 samogwintujące z gniazdem sześciokątnym lub gwiazdkowym. Śruby blokowane wkręcane za pomocą śrubokręta dynamometrycznego 4,0Nm. Wysokość klina od 3mm do 17,5mm. Materiał tytan. | 10 | szt.
60 | Płytka do wysokiej osteotomii kości piszczelowej, anatomiczna, o kształcie litery ”T”, blokująco – kompresyjna, zakładana od strony przyśrodkowej. Otwory w płytce blokowane (śruby 5,0 mm) oraz dwufunkcyjne nie wymagające zaślepek/przejściówek, blokująco – kompresyjne z możliwością zastosowania śrub blokowanych lub korowych 5,0/4,5 mm. Płytka w dwóch rozmiarach. Materiał tytan. | 5 | szt.
Płytki do bliższej nasady kości piszczelowej
61 | Płytki anatomiczne, blokująco - kompresyjne do bliższej nasady kości piszczelowej od strony przyśrodkowej „T”, od strony bocznej „L”, płytka kłykciowa piszczelowa oraz płytka zakładana z dostępu tylno-przyśrodkowego. Na trzonie płyty otwory dwufunkcyjne nie wymagające zaślepek/przejściówek, blokująco – kompresyjne dające możliwość użycia wkrętów blokowanych z gwintem stożkowym 3,5/5,0 i korowych 3.5/4,5. W głowie płytki otwory prowadzące śruby blokowane 3,5/5,0. Otwory blokowane z gwintem stożkowym. Materiał tytan. | 10 | szt.
Płytki do dalszej nasady kości piszczelowej
62 | Płytki anatomiczne, blokująco - kompresyjna do dalszej nasady kości piszczelowej od strony przyśrodkowej z dodatkowym podparciem i bez, przyśrodkowa z małym anatomicznym wygięciem, przednio-boczna lewe i prawe oraz płytka zakładana od strony przedniobocznej i przyśrodkowej, uniwersalna. Na trzonie płytki otwory dwufunkcyjne nie wymagające zaślepek/przejściówek, blokująco – kompresyjne dające możliwość użycia wkrętów blokowanych z gwintem stożkowym 3,5 i korowych 3.5/2,7. W głowie płytki otwory prowadzące śruby blokowane 3,5 pod różnymi kątami – w różnych kierunkach. Otwory blokowane z gwintem stożkowym. Materiał tytan. | 5 | szt.
Płytki do kości strzałkowej
63 | Płytki anatomiczne blokująco - kompresyjne do dalszej nasady kości strzałkowej, prawe i lewe lub uniwersalne, mocowane od strony bocznej i tylno-bocznej. Na trzonie płyty otwory dwufunkcyjne nie wymagające zaślepek/przejściówek, blokująco – kompresyjne dające możliwość użycia wkrętów blokowanych z gwintem stożkowym i korowych 3.5/3.5 oraz podłużny otwór blokująco – kompresyjny umożliwiający elastyczność pionowego pozycjonowania płytki. W głowie płyty otwory prowadzące śruby blokowane lub korowe 2,4/2,7mm pod różnymi kątami – w różnych kierunkach. Otwory blokowane z gwintem stożkowym. Materiał tytan. | 10 | szt.
Płytki do stopy
64 | Płytki anatomiczne do zespoleń kości stopy, śródstopia, kości piętowej, grubość płytek 1,2 - 1,8 mm. Różne kształty: X, prostokątna, prosta, T, wygięta, L, ukośna T, 3D, piętowa. Otwory gwintowane do śrub o średnicy 2,4/ 2,7/3,5 mm oraz otwory dwufunkcyjne nie wymagające zaślepek/przejściówek, blokująco – kompresyjne dające możliwość użycia wkrętów blokowanych z gwintem stożkowym i korowych 2,4/2,7 mm. Otwory blokowane z gwintem stożkowym. Materiał tytan. | 5
Płytki proste
65 | Płytki blokowane proste, wąskie i szerokie, wygięte, rekonstrukcyjne, tubularne, również płytki do złamań przynasadowych. Otwory w płytce blokowane nie wymagające zaślepek/przejściówek z gwintem stożkowym, z możliwością zastosowania śrub blokowanych 2,4/2,7/3,5/5,0 mm oraz otwory dwufunkcyjne nie wymagające zaślepek/przejściówek, blokująco – kompresyjne dające możliwość użycia wkrętów blokowanych z gwintem stożkowym 2,4/2,7/3,5/5,0 i korowych 3,5/4,5 mm. Otwory blokowane z gwintem stożkowym. Materiał tytan. | 10 | szt.
Wkręty
66 | Wkręty kątowo-stabilne, samogwintujące z gwintem stożkowym na łbie, z gniazdem sześciokątnym lub gwiazdkowym – średnice: 2,4mm, 2,7mm, 3,5mm. | 100 | szt.
67 | Wkręty kątowo-stabilne, samogwintujące z gwintem stożkowym na łbie, z gniazdem sześciokątnym lub gwiazdkowym – średnica 5,0mm. | 100 | szt.
68 | Wkręty kaniulowane kątowo-stabilne, samogwintujące z gwintem stożkowym na łbie, z gniazdem sześciokątnym lub gwiazdkowym – średnica: 7,3mm. | 40 | szt.
69 | Wkręty blokowane zmienno-kątowe, samogwintujące, z gniazdem gwiazdkowym – średnice: 2,4mm, 2,7mm, 3,5mm. | 100 | szt.
70 | Wkręty korowe średnica 2,7mm z gniazdem sześciokątnym lub gwiazdkowym. | 100 | szt.
71 | Wkręty korowe średnica 3,5mm z gniazdem sześciokątnym lub gwiazdkowym. | 100 | szt.
72 | Wkręty korowe średnica 4,5mm z gniazdem sześciokątnym lub gwiazdkowym. | 100 | szt.
Pakiet 2
Biodro bezcementowe
1 | Trzpień bezcementowy tytanowy w dwóch płaszczyznach posiadający kształt klina, w części proksymalnej zaopatrzony w elementy antyrotacyjne, zapobiegające przemieszczaniu się protezy, zwężający się dystalnie, spłaszczony, stożek szyjki 12/14mm. W minimum 15 rozmiarach . | 80 | szt.
2 | Głowa metalowa w minimum 5 długościach | 80 | szt.
3 | Wkładka do panewki typu „press-fit”, wykonana z wysokousieciowanego polietylenu - crosslink, dla głów o średnicy 28mm, 32mm i 36mm. Z okapem lub bez | 80 | szt.
4 | Panewka typu „press-fit”, tytanowa, hemisferyczna, strona zewnętrzną pokryta wypustkami zwiększającym o 80% powierzchnię kontaktu z kością, rozmiary od minimum 42mm do minimum 68mm średnicy zewnętrznej ze skokiem co 2 mm. Dostępna wersja z otworami i bez. | 80 | szt.
5 | Śruba o średnicy 6,5 mm od długości 15 do 70 | 10 | szt.
6 | Ostrze | 80 | szt.
Endoproteza krótkotrzpieniowa / dysplastyczna/rewizyjna
7 | Trzpień przynasadowy uniwersalny krótki w trzech płaszczyznach posiadający kształt klina, zwężający się dystalnie, spłaszczony w zakresie długości 115-151mm wykonany ze stopu tytanu z dwuwarstwowym pokryciem - pokryty warstwą porowatego tytanu i dodatkową warstwą hydroksyapatytu na całej długości trzpienia. 13 rozmiarów trzpienia w każdym z dwóch podtypów: standard, high offset - 135 stopni, dla wersji coxa vara kąt szyjkowo trzonowy 126,5 stopnia. Lateralizacja trzpienia high ofset - 6 mm w stosunku do trzpienia standard. Raszple systemowe wykonane w technice hybrydowej - ubijające kość w płaszczyźnie czołowej i wybierające kość w płaszczyźnie strzałkowej | 10 | szt.
8 | Panewka bezcementowa typu press-fit wykonana ze stopu tytanu, pokryta tytanową okładziną porowatą napylaną próżniowo typu porus plasma spray , optymalny stosunek artykulacji umożliwiający użycie głowy 36mm w panewce w rozmiarze 50mm. Panewka umożliwiająca dodatkową stabilizację śrubami, z otworami pod śruby zaślepionymi fabrycznie. Panewka dająca opcjonalną możliwość uzycia wkładki dwumobiolnej/ ceramicznej/ PE. Panewka w rozmiarach średnicy zewnętrznej od mimimum 42mm do minimum 70mm ze skokiem co 2mm. | 10 | szt.
9 | Wkładka do panewki typu „press-fit”, wykonana z wysokousieciowanego polietylenu - crosslink, dla głów o średnicy 28mm, 32mm i 36mm. Z okapem lub bez | 5 | szt.
10 | Wkładka ceramiczna, Biolox Delta, dla głów o średnicy 28mm, 32mm, i 36mm | 1 | szt.
11 | Głowa dwumobilna PE, o średnicy min od 32 do 60mm. | 20 | szt.
12 | Wkład dwumobilny metalowy na głowy o średnicy min od 32 do 60mm. | 20 | szt.
13 | Głowa ceramiczna Biolox Delta 28, 32, 36mm | 10 | szt.
14 | Trzpień bezcementowy dedykowany do bioder dysplastycznych typu Wagner wykonany ze stopu tytanu o przekroju okrągłym, zwężający się dystalnie, w kształcie 5-cio stopniowego stożka, matowiony i ożebrowany na całej długości w celu uzyskania stabilizacji rotacyjnej oraz osteointegracji, w minimum 12 średnicach od 13 do 24mm, kąt szyjkowo-trzonowy 125 i 135 stopni. Stożek szyjki 12/14. | 5 | szt.
15 | Trzpień rewizyjny typu Wagner Trzpień bezcementowy wykonany ze stopu tytanu o przekroju okrągłym, zwężający się dystalnie, matowiony na całej długości i ożebrowany wzdłuż w celu uzyskania stabilizacji rotacyjnej oraz osteointegracji, o długości od 190 do 305mm w minimum 12 średnicach od 14 do 25mm (co 1 mm), kąt szyjkowo-trzonowy 135 stopni. Stożek głowy 12/14. | 5 | szt.
16 | Panewka rewizyjna
| Panewka rewizyjna bezcementowa stawu biodrowego. Panewka – rewizyjna wykonana z tantalu, o porowatej strukturze, zbliżonej w ujęciu 3D do struktury kości gąbczastej. Implant panewkowy z systemem towarzyszących uzupełnień, pozwalających na zaopatrzenie defektów strukturalnych panewki kostnej i jej otoczenia, w zakresie od I stopnia do IIIB stopnia w klasyfikacji Paprockiego. Insert z polietylenu, neutralny lub z nachyleniem 10 stopni dla głów 28, 32 i 36mm. | 5 | szt.
17 | Wkład PE Insert | 5 | szt.
18 | Elementy uzupełnieniające ubytki stropu, pół księżyce w 4 wysokościach | 10 | szt.
19 | Proteza kolumny std, prawa, lewa | 2 | szt.
20 | Klinowate podkładki | 2 | szt.
21 | Łata do dna panewki min 3 rozmiary | 3 | szt.
22 | Kosze rewizyjne prawe/ lewe/krótkie ramię/długie ramię z otworami | 3 | szt.
23 | Wkręty do mocowania - śruby średnica 6,5 od 15-80 | 20 | szt.
Endoproteza Bipolarna
24 | Głowa bipolarna o średnicy od 38 mm do 72mm, umożliwiająca wymianę głowy wewnętrznej. | 20 | szt.
25 | Trzpień cementowany, prosty bezkołnierzowy, niewymagający centralizera. Powierzchnia trzpienia wypolerowana strumieniowo, pokryta podłużnymi rowkami, które wraz z częścią proksymalną przeciwdziałają siłą rotacyjnym. Trzpień dostępny w wersji std oraz lateralizowanej , dostępny w min 10 rozmiarach | 20 | szt.
26 | Głowa metalowa w minimum 5 rozmiarach | 10 | szt.
27 | Panewka cementowana wykonana z polietylenu o średnicy od min 46 mm do 58mm, posiadająca znacznik RTG | 20 | szt.
System do złamań okołoprotezowych
28 | Płyta tytanowa anatomiczna, z ograniczonym kontaktem z kością, blokująco- kompresyjna do dalszej nasady kości udowej do leczenia złamań okołoprotezowych. W głowie płyty 8 otworów na śruby korowe o średnicy 5.0 mm i 4.0 mm; korowe o średnicy 4.0 mm z rzadkim gwintem; gąbczaste o średnicy 5.0 mm z gwintem częściowym; w trzonie płyty rzędy potrójnych otworów diagonalnych pod śruby korowe o średnicy 5.0 mm i 4.0 mm; ; korowe o średnicy 4.0 mm z rzadkim gwintem; gąbczaste o średnicy 5.0 mm z gwintem częściowym oraz śruby okołoprotezowe. Śruby w głowie i trzonie płyty z możliwością angulacji 15 stopni w każdym kierunku( możliwość uzyskania stabilności kątowej śruby za pomocą blokowanej zaślepki o średnicy 8.0 mm po uzyskaniu kompresji odłamów za pomocą śruby korowej lub gąbczastej). Możliwość dodatkowego odsunięcia płyty od kości za pomocą spacerów o długości 1,2 lub 3 mm oraz użycia zaślepek do nieużywanych otworów. Zaślepki blokowane o średnicy 8.0 mm wkręcane za pomocą śrubokrętu dynamometrycznego 6 Nm zmniejszającego siłę dokręcania. Możliwość użycia płyty techniką mini inwazyjną, za pomocą przeziernej dla promieni RTG zewnętrznej prowadnicy. Możliwość użycia kabli wraz z blokowanym lub nieblokowanym w płycie oczkiem na kabel. W zestawie wiertła do wiercenia w cemencie. Płyty prawa i lewa, posiadają 9,12,15,18 i 21 otworów w trzonie, w długościach odpowiednio 238, 278, 317, 355 i 393 mm. | 5 | szt.
29 | Płyta tytanowa anatomiczna, z ograniczonym kontaktem z kością, blokująco- kompresyjna do bliższej nasady kości udowej do leczenia złamań okołoprotezowych. W głowie płyty 4 otworów na śruby korowe o średnicy 5.0 mm i 4.0 mm; korowe o średnicy 4.0 mm z rzadkim gwintem; gąbczaste o średnicy 5.0 mm z gwintem częściowym; w trzonie płyty rzędy potrójnych otworów diagonalnych pod śruby korowe o średnicy 5.0 mm i 4.0 mm; ; korowe o średnicy 4.0 mm z rzadkim gwintem; gąbczaste o średnicy 5.0 mm z gwintem częściowym oraz śruby okołoprotezowe. Śruby w głowie i trzonie płyty z możliwością angulacji 15 stopni w każdym kierunku( możliwość uzyskania stabilności kątowej śruby za pomocą blokowanej zaślepki o średnicy 8.0 mm po uzyskaniu kompresji odłamów za pomocą śruby korowej lub gąbczastej). Możliwość dodatkowego odsunięcia płyty od kości za pomocą spacerów o długości 1,2 lub 3 mm oraz użycia zaślepek do nieużywanych otworów. Zaślepki blokowane o średnicy 8.0 mm wkręcane za pomocą śrubokrętu dynamometrycznego6 Nm zmniejszającego siłę dokręcania. Możliwość użycia płyty techniką mini inwazyjną, za pomocą przeziernej dla promieni RTG zewnętrznej prowadnicy. Możliwość użycia kabli wraz z blokowanym lub nieblokowanym w płycie oczkiem na kabel. Możliwość użycia dodatkowej dokręcanej płyty krętarzowej. W zestawie wiertła do wiercenia w cemencie. Płyty prawa i lewa, posiadają 9,12,15,18 i 21 otworów w trzonie, w długościach odpowiednio 245, 285, 324, 363, i 401 mm. Dodatkowo krótka płyta z jednym rzędem diagonalnych potrójnych otworów w trzonie o długości 115 mm. | 5 | szt.
30 | Płyta krętarzowa stosowana jako nakładka do płyty okołoprotezowej do bliższej nasady kości udowej. Płyta wąska i szeroka, prawa i lewa. W płycie otwory do stabilizacji drutami Kirschnera, otwory pod oczko do kabli, otwory pod śruby 3.5 korowe lub blokowane oraz dodatkowo pod śruby korowe 4.0 i 5.0 oraz gąbczaste 5.0 z możliwością angulacji 15 stopni w każdym kierunku ( możliwość uzyskania stabilności kątowej śruby za pomocą blokowanej zaślepki o średnicy 8.0 mm po uzyskaniu kompresji odłamów za pomocą śruby korowej 4.0 i 5.0 lub gąbczastej 5.0 ) | 2 | szt.
31 | Płyty wygięte do trzonu kości udowej. W trzonie otwory na śruby korowe o średnicy 3.5 mm oraz korowe 4.0 mm, korowe 5.0 i śruby okołoprotezowe 5.0 jednokortykalne. Śruby 4.0 i 5.0 z możliwością angulacji 15 stopni w każdym kierunku (możliwość uzyskania stabilności kątowej każdej śruby za pomocą blokowanej zaślepki o średnicy 8.0 mm po uzyskaniu kompresji odłamów za pomocą śruby korowej). Możliwość dodatkowego odsunięcia płyty od kości za pomocą spacerów o długości 1, 2 lub 3 mm oraz użycia zaślepek do nieużywanych otworów. Zaślepki blokowane o średnicy 8.0 mm wkręcane za pomocą śrubokręta dynamometrycznego 6 Nm zmniejszającego siłę dokręcania. Możliwość użycia kabli wraz z blokowanym lub nieblokowanycm w płycie oczkiem na kabel. Płyty posiadają 10, 12 i 14 otworów w trzonie- otwory blokowane i kompresyjne; dodatkowo na obu końcach płyty otwory pod urządzenie kompresyjne. Płyty w długościach odpowiednio 210, 249 i 289 mm. | 5 | szt.
32 | Płyty proste wąskie do trzonu kości piszczelowej i ramiennej. W trzonie otwory na śruby korowe o średnicy 3.5 mm oraz korowe 4.0 mmi korowe 5.0 i śruby okołoprotezowe 5.0 jednokortykalne. Śruby 4.0 i 5.0 z możliwością angulacji 15 stopni w każdym kierunku (możliwość uzyskania stabilności kątowej każdej śruby za pomocą blokowanej zaślepki o średnicy 8.0 mm po uzyskaniu kompresji odłamów za pomocą śruby korowej). Możliwość dodatkowego odsunięcia płyty od kości za pomocą spacerów o długości 1, 2 lub 3 mm oraz użycia zaślepek do nieużywanych otworów. Zaślepki blokowane o średnicy 8.0 mm wkręcane za pomocą śrubokręta dynamometrycznego 4 lub 6 Nm zmniejszającego siłę dokręcania. Możliwość użycia kabli wraz z blokowanym lub nieblokowanych w płycie oczkiem na kabel. Płyty posiadają 8,10,12 i 14,16 i 18 otworów w trzonie- otwory blokowane i kompresyjne; dodatkowo na obu końcach płyty otwory pod urządzenie kompresyjne. Płyty w długościach odpowiednioll8,146,174, 202, 230 i 258 mm. | 3 | szt.
33 | Tytanowa śruba korowa o średnicy 5.0 w długościach 22 – 50 ( co 2 mm ) oraz 55 – 110 mm ( co 5 mm ) | 50 | szt.
34 | Tytanowa śruba gąbczasta o średnicy 5.0 z gwintem 32 mm w długościach 50 – 110 mm ( co 5 mm ) | 50 | szt.
35 | Tytanowa śruba jednokorowa okołoprotezowa o średnicy 5.0 mm w długościach 10 -20 mm( co 2 mm ) | 50 | szt.
36 | Tytanowa śruba gąbczasta o średnicy 4.5 samowiercąca w długościach 30 – 50 mm ( co 2 mm ) i 55-65 mm (co 5 mm) | 50 | szt.
37 | Tytanowa śruba korowa o średnicy 4.0 mm w długościach 14 -50 mm ( co 2 mm ) i 55 – 90 mm ( co 5 mm) | 50 | szt.
38 | Tytanowa śruba korowa o średnicy 4.0 mm z rzadkim gwintem w długościach 20 – 50 mm ( co 2 mm) oraz 55 – 65 mm( co 5 mm) | 50 | szt.
39 | Tytanowa śruba blokowana o średnicy 3.5 mm w długościach 12 -60 mm ( co 2 mm) | 50 | szt.
40 | Tytanowa śruba korowa o średnicy 3.5 mm w długościach 12 – 40 mm ( co 2 mm) i 45 - 60 mm ( co 5 mm) | 50 | szt.
41 | Oczko do kabla blokowane | 20 | szt.
42 | Oczko do kabla nieblokowane | 5 | szt.
43 | Kabel średnica 1.8 różne długości | 20 | szt.
44 | Zaślepka blokowana | 50 | szt.
45 | Spacer | 20 | szt.
46 | Pusta śruba | 5 | szt.
47 | Śruba łącząca płytę krętarzową | 5 | szt.
48 | Oczko do kabla nieblokowane | 5 | szt.
Afixus - Gwóźdź tytanowy, kaniulowany, blokowany, rekonstrukcyjny, do bliższej nasady kości udowej
49 | Affixus / Gwóźdź udowy długi Gwóźdź tytanowy, kaniulowany, blokowany, rekonstrukcyjny, do bliższej nasady kości udowej Gwóźdź o bocznym wygięciu w części proksymalnej 4° (w przypadku gwoździ długich krzywa ugięcia 1800 mm), średnica proksymalna gwoździa ø15.6mm. Możliwość blokowania statycznego lub dynamicznego w części dalszej, z dodatkowym wygięciem w części dalszej 3° w płaszczyźnie strzałkowej. Śruba doszyjkowa ø10.5mm z owalnym gwintem podpierającym, minimalizującym ryzyko przemieszczenia lub wycięcia śruby, długość 70 - 130 mm z przeskokiem co 5 mm, samogwintująca. Możliwość zastosowania dodatkowej śruby doszyjkowej ø5mm, w dł. 70-110mm. Zaślepka tytanowa, o przewyższeniu 0 mm, 5 i 10 mm. Śruba dystalna ø5mm, dł. od 20mm do 80 mm. Gwóźdź posiada wewnętrzny mechanizm blokujący, zapobiegający rotacji śruby doszyjkowej. Gwóźdź dostępny w rozmiarach: - 180mm, ø9, ø11, ø13mm, kąt CCD: 125°, 130°, uniwersalny, do prawej i lewej kończyny, - 260 - 460mm, średnica ø9, ø11, ø13mm, kąt CCD: 125°, 130°, w wersji prawy i lewy, ze skokiem co 20mm | 20 | szt.
50 | Affixus / Gwóźdź udowy krótki 9, 11, 13 mm / 180 mm | 20 | szt.
51 | Affixus / Śruba antyrotacyjna | 20 | szt.
52 | Affixus / Śruba blokująca do gwoździa | 20 | szt.
53 | Affixus / Zatyczka | 20 | szt.
54 | Affixus / Śruba doszyjkowa | 20 | szt.
Kolano cenentowane
55 | Endoproteza cementowana, kłykciowa, część udowa z chromokobaltu, anatomiczna w 8 rozmiarach. Możliwość śródoperacyjnego wyboru implantu zachowującego więzadło krzyżowe lub tylnostabilizowanego | 60 | szt.
56 | Wkładki z polietylenu o zwiększonej odporności na ścieranie, mocowane zatrzaskowo na całym obwodzie w wysokościach 9, 10, 12, 14, 17, 20, 23 mm. | 60 | szt.
57 | Część piszczelowa tytanowa w 10 rozmiarach. Proteza z możliwością zastosowania przedłużek standardowych i offsetowych, a także klinów i podkładek. Endoproteza pozwala na zgięcie do 155 st. | 60 | szt.
Pakiet 3 Endoproteza bezcementowa stawu biodrowego
Endoproteza bezcementowa stawu biodrowego
1 | Trzpień endoprotezy stawu biodrowego prosty, proporcjonalny wykonany ze stopu tytanu, w części bliższej pokryty porowatym czystym tytanem i hydroksyapatytem. Trzpień posiadający wzdłużne rowki antyrotacyjne. Dostępny w opcjach kąta szyjkowo-trzonowego (127stopni i 132stopnie) w 11 rozmiarach i długościach 93-126mm dla każdego z kątów. Trzpień rośnie zarówno w wymiarze bocznym jak i przysrodkowym. Stożek V40 | 80 | szt.
2 | Panewka pierwotna, sferyczna wdrukowana z tytanu w technologii 3D. Implant o strukturze przestrzennej, imitujący kość gąbczastą, umożliwiająca przerost tkanką kostną wraz z jej unaczynieniem i unerwieniem, tzw. biointegrację panewki. Współczynnik tarcia 1,2 ; porowatość powierzchni panewki wynosi 76%. Dostępna w opcji pełnej jak i otworowej do dodatkowej fiksacji śrubami. Panewka w rozm. zewnętrznych 42-66mm. W opcji wielootworowej do 72mm. Możliwość zastosowania głowy 36 mm już do panewki 48 mm. Panewka pozwala zastosować wszystkie systemy artykulacyjne : dwumobilny, ceramikę, polietylen. Opcjonalne śruby mocujące pozwalają na fixację kątową w promieniu 37 stopni. Możliwością zastosowania wkładu ekscentrycznego dającego, co najmniej 6mm lateralizacji, oraz wkładu typu związanego (constrained) | 80 | szt.
3 | Wkład polietylenowy z polietylenu III generacji w rozmiarach średnicy wewnętrznej 22mm, 28mm, 32mm, 36mm, 40mm, 44mm, symetryczny lub asymetryczny | 80 | szt.
4 | Głowa metalowa CoCr o średnicy 22mm, 28mm, lub 32mm w trzech rozmiarach długości szyjki | 80 | szt.
5 | Głowa ceramiczna o średnicy 28mm, 32mm, 36mm w trzech rozmiarach długości szyjki | 5 | szt.
6 | Wkład ceramiczny przy użyciu, którego średnica zewnętrza głowy musi rosnąć wraz ze wzrostem średnicy zewnętrznej panewki, w specjalnym wzmacniającym i ochraniającym tytanowym kołnierzu zapobiegający zjawisku tzw. „impingementu” | 5 | szt.
7 | Zaślepka do panewki | 10 | szt.
8 | Śruby panewkowe | 20 | szt.
9 | Ostrze do piły oscylacyjnej odpowiadające użyczonym napędom | 80 | szt.
Pakiet 4 ENDOPROTEZA JEDNO I DWUPRZEDZIAŁOWA ORAZ REWIZYJNA STAWU KOLANOWEGO
Jednoprzedziałowa endoproteza stawu kolanowego
1 | Element udowy jednoosiowy w osi A/P (przyśrodkowy i poboczny) po 6 rozmiarów dla każdego przedziału wykonany ze stopu kobaltowo-chromowego. | 10 | szt.
2 | Część piszczelowa wykonana ze stopu kobaltowo-chromowego w 6 rozmiarach. | 10 | szt.
3 | Wkładka polietylenowa z polietylenu III generacji poddana trzykrotnemu procesowi wyżarzania (annealing), w 4 grubościach od 8mm do 12 mm | 10 | szt.
| System kolanowy składający się z protezy całkowitej pierwotnej, protezy całkowitej pierwotnej przeznaczonej do trudnych kolan (z przedłużką piszczelową i podkładkami) oraz protezy całkowitej rewizyjnej, system posiada także możliwość dowolnego łączenia elementów pierwotnych i rewizyjnych aby optymalnie pod kątem minimalizacji koniecznych resekcji kostnych jak i kosztowo dopasować się do konkretnego przypadku klinicznego | 80 | szt.
1 | Komponent udowy anatomiczny (prawy, lewy) jednopromieniowy w łuku funkcjonalnym zakresu zgięcie-wyprost 10-110 stopni dla osi przebiegającej w linii przeznadkłykciowej lub równolegle do niej w tylnej części kłykci kości udowej, wykonany ze stopu kobaltowo-chromowego, w 8 rozmiarach dla każdej ze stron w wersjach pozwalających na zachowanie lub usunięcie więzadła krzyżowego tylnego | 40 | szt.
2 | Komponent piszczelowy modularny, wykonany ze stopu kobaltowo-chromowego, dostępny w 8 rozmiarach, w technologii Fixed bearing z obwodowo blokowaną wkłądką piszczelową oraz tzw wyspą antyrotacyjną dla dodatkowej minimalizacji mikroruchów wkładki | 40 | szt.
3 | Komponent udowy anatomiczny (prawy, lewy), bezcementowy, jednopromieniowy w łuku funkcjonalnym zakresu zgięcie-wyprost 10-110 stopni dla osi przebiegającej w linii przeznadkłykciowej lub równolegle do niej w tylnej części kłykci kości udowej, wykonany ze stopu kobaltowo-chromowego, w 8 rozmiarach dla każdej ze stron w wersjach pozwalających na zachowanie lub usunięcie więzadła krzyżowego tylnego | 40 | szt.
4 | Komponent piszczelowy bezcementowy wykonany ze stopu tytanowego Ti64 oraz częściowo z powłoką z komercyjnie czystego tytanu - CpTi, posiadająca 4 pegi zlokalizowane obwodowo, częściowo pokryte strukturą 3D poprawiające pierwotne umocowanie płyty w kości gąbczastej, dostępny w 8 rozmiarach | 40 | szt.
5 | Wkładki wykonane z polietylenu III generacji, o geometrii zapewniającej poruszanie się elementu udowego po łuku rotacyjnym; w grubościach: 9mm, 11mm, 13mm, 16mm i 19mm, w wersji PS, CR oraz CS możliwość zastosowania dodatkowo wkładek o grubości 22mm i 25mm | 80 | szt.
Endoproteza rewizyjna stawu kolanowego
1 | Część udowa. Komponent udowy anatomiczny (prawy, lewy) jednopromieniowy w łuku funkcjonalnym zakresu zgięcie-wyprost 10-110 stopni dla osi przebiegającej w linii przeznadkłykciowej lub równolegle do niej w tylnej części kłykci kości udowej, wykonany ze stopu kobaltowo-chromowego, w 8 rozmiarach dla każdej ze stron z zamkniętą klatką Insalla i możliwością dokręcenia przedłużki oraz bloczków dystalnych i pod tylne kłykcie | 10 | szt.
2 | Część piszczelowa. Komponent piszczelowy uniwersalny wykonany ze stopu kobaltowo-chromowego, dostępny w 8 rozmiarach z możliwością dokręcenia przedłużek cementowanych lub bezcementowych i zastosowania bloczków uzupełniających ubytki kostne o grubościach 5mm i 10mm | 10 | szt.
3 | Wkładka polietylenowa w co najmniej 9-ciu grubościach od min. 9mm, | 10 | szt.
4 | Bloczki do elementu udowego | 40 | szt.
5 | Przedłużka elementu udowego i piszczelowego | 20 | szt.
6 | Offset | 20 | szt.
7 | Podkładki wyrównujące do elementu piszczelowego | 20 | szt.
8 | Ostrze do piły oscylacyjnej odpowiadające użyczonym napędom | 90 | szt.
9 | Ostrze do piły posuwisto-zwrotnej | 10 | szt.
Pakiet 5 ENDOPROTEZA REWIZYJNA BEZCEMENTOWA STAWU BIODROWEGO WRAZ Z KOSZYKAMI REWIZYJNYMI AUGUMENTAMI REWIZYJNYMI ORAZ LINKAMI I PŁYTAMI DO ZŁAMAŃ OKOŁOPROTEZOWYCH
1 | Trzpień tytanowy w kształcie konikalnym prosty lub zagięty w trzech długościach 155mm, 195mm lub 235mm (zagięty) | 12 | szt.
2 | Element krętarzowy pokryty napylonym tytanem i hydroxyapatytem w czterech długościach oraz czterech offsetach lateralnych, konus V40, a także możliwość rotacji elementu krętarzowego po założeniu na trzpień, łączony z trzpieniem za pomocą śruby, stożek V40 | 12 | szt.
3 | Linki o średnicy 1.6mm oraz 2.0mm i długości min. 500mm z plecionki 49 drutów ze stali w komplecie z zaciskiem | 40 | szt.
4 | Stalowa płyta prosta blokująco-kompresyjna 5 mm, szeroka. Otwory pod śruby korowe ø 4.5 mm, śruby gąbczaste ø 6.5 mm oraz otwory blokowane poprzez wkładki gwintujące pod śruby blokowane ø 5 mm oraz wkładki do kabli do zabiegów około protezowych. Ilość otworów: od 8 do 16. Długości płyt: od 155 mm do 299 mm. Na płycie otwory do wprowadzenia drutów Kirschnera. Płyta i wkładki do kabli sterylne | 5 | szt.
5 | Zaślepka do płyty prostej, dająca możliwość zaciśnięcia kabla na płycie | 10 | szt.
6 | Zaciski do linek o średnicy 1.6mm lub 2.0mm | 20 | szt.
7 | Wyprofilowana płyta do złamań krętarzowych o grubości 4mm, w dwóch rozmiarach proksymalnych (medium i large) i 6 długościach: 100mm, 110mm, 150mm, 160mm, 200mm, 210mm, posiadająca mechanizm blokujący do kabli oraz dodatkowe otwory na śruby korowe o srednicy 4.5mm | 5 | szt.
8 | Augument rewizyjny pokryty czystym tytanem w formie beleczkowej odwzorowujący strukturę kości gąbczastej | 3 | szt.
9 | Śruby tytanowe do augumentu rewizyjnego | 9 | szt.
10 | Koszyk rewizyjny do panewki anatomiczny (prawy, lewy) | 3 | szt.
11 | Śruby tytanowe do koszyka rewizyjnego | 9 | szt.
12 | System wkładek chromo kobaltowych implantowane czasze bezcementowe do artykulacji podwójnej w układzie głowa polietylenowa zewnętrzna plus głowa wewnętrzna metalowa bądź ceramiczna. Wkładka chromokobaltowa do panewki o średnicy od 44 mm | 20 | szt.
13 | Głowa polietylenowa do systemu dwumobilnego w rozmiarach zewnętrznych 44 do 64 dla głów wewnętrznych 22- 28 | 20 | szt.
14 | Panewka pierwotna, sferyczna wdrukowana z tytanu w technologii 3D. Implant o strukturze przestrzennej, imitujący kość gąbczastą, umożliwiająca przerost tkanką kostną wraz z jej unaczynieniem i unerwieniem, tzw. biointegrację panewki. Współczynnik tarcia 1,2 ; porowatość powierzchni panewki wynosi 76%. Panewka wielootworowa. | 5 | szt.
15 | Ostrza przenaczone do ciecia kości i tkanki twardej wokół styku kości z panewką, w pelni mechanicznego usuwania dobrze osadzonych bezcementowych panewek hemisferycznych biodra. Jednorazowosterylny zestaw, sklada się z krótkiego i dlugiego ostrza. Wymagane dedykowane instrumentarium w postaci napedu mechanicznego wraz z nasadkami,szablonami i akumulatorami. | 10 | szt.
Pakiet 6 CEMENT KOSTNY I SYSTEM PŁUCZĄCY
1 | Cement kostny z antybiotykiem - gentamycyną w opakowaniu 40g | 200 | szt.
2 | Cement kostny z antybiotykiem - gentamycyną i klindamycyną w opakowaniu 40g | 30 | szt.
3 | Jednorazowy system płuczący wraz z końcówką do biodra lub kolana | 200 | szt.
4 | Mieszalnik do mieszania próżniowego ze strzykawką do podawania cementu | 200 | szt.
Pakiet 7 IMPLANTY DO REKONSTRUKCJI WIĘZADŁA KRZYŻOWEGO PRZEDNIEGO STAWU KOLANOWEGO, ZESTAW DO SZYCIA ŁĄKOTKI ALL INSIDE
1 | Opis kompletu Mocowanie udowe: a)podłużna płytka metalowa trwale, bezwęzłowo związana z pętlą plecioną o wysokiej wytrzymałości na zerwanie (Opcjonalnie implant bez pętli umożliwiający zawieszenie przeszczepu bezpośrednio na płytce oraz płytka wydłużona o ok. 5mm, stanowiąca nakładkę na płytkę podstawową) implant na giętkim podajniku służącym do kontroli prowadzenia i osadzenia implantu, usuwalny, jednorazowy . b)podłużna płytka metalowa o rozmiarze 13x4 mm trwale, bezwęzłowo związana z podwójną pętlą typu IntelliBraid o wysokiej wytrzymałości na zerwanie z możliwością regulacji ustalanej indywidualnie, płytka z czterema otworami. Regulacja możliwa od strony kości piszczelowej lub udowej, uzyskiwana poprzez naprzemienne ściąganie 2 białych nitek z oczkiem, dla ułatwienia orientacji równomiernego wprowadzania przeszczepu. Implant zaopatrzony w 2 różnokolorowe nici: zielona nić służąca do przeciągnięcia przeszczepu oraz biało-zielona służąca do obrócenia implantu na zewnątrz warstwy korowej kości udowej. Obie nici związane dodatkową nitką w kolorze białym umożliwiającą przeciąganie obu nici jednocześnie przez kanał piszczelowy i udowy. Opcjonalnie płytka wydłużona o około 5 mm stanowiąca nakładkę na płytkę podstawową do zabiegów rewizyjnych. Mocowanie piszczelowe – śruba interferencyjna tytanowa i bioabsorbowalna o średnicach od 7 do 12 mm, i długościach 20-35 mm – pełna opcja rozmiarów długości i średnic dla każdego rodzaju śruby Ilości: Mocowanie udowe z pętla lub bez – 40 szt Śruba biowchłanialna – 40 szt Śruba tytanowa - 5 szt | 40 | szt.
2 | Zestaw do szycia łąkotki all inside Zestaw do szycia łąkotki all inside, z dwoma implantami, umożliwiającymi przeszywanie zarówno jedną jak i dwoma rękoma. Zestaw umożliwiający zagięcie prowadnicy przy zachowaniu możliwości wystrzelenia implantów, sterylny. | 30 | szt.
Pakiet nr 8 PŁYTY I PŁYTKI DO ZESPOLEŃ KOŚCI KOŃCZYNY GÓRNEJ - MAŁE FRAGMENTY
1 | Śruby blokowane tytanowe samogwintujące. Średnice śrub z gwintem 2,5, 3,0 i 3,5 mm, średnice głów 4,0 i 5,6 mm, średnice rdzeni 1,7, 2,2 i 2,4 mm. Śruby w długościach od 8 mm do 30 mm ze skokiem co 2 mm. | 440 | szt.
2 | Śruby blokowane tytanowe samogwintujące. Średnice śrub z gwintem 3,0 i 3,5 mm, średnice głów 4,0 i 5,6 mm, średnice rdzeni 2,2 i 2,4 mm. Śruby w długościach od 32 mm do 50 mm ze skokiem co 2 mm. | 40 | szt.
3 | Śruby blokowane tytanowe samogwintujące. Średnice śrub z gwintem 3,0 i 3,5 mm, średnice głów 4,0 i 5,6 mm, średnice rdzeni 2,2 i 2,4 mm.. Śruby w długościach od 52 mm do 74 mm ze skokiem co 2 mm. | 10 | szt.
4 | Śruby standardowe nieblokowane tytanowe samogwintujące. Średnice śrub z gwintem 3,0 i 3,5 mm, średnice głów 4,0 i 5,6 mm, średnice rdzeni 2,2 i 2,4 mm. Śruby w długościach od 10 mm do 30 mm ze skokiem co 2 mm. | 110 | szt.
5 | Śruby standardowe nieblokowane tytanowe samogwintujące. Średnice śrub z gwintem 3,0 i 3,5 mm, średnice głów 4,0 i 5,6 mm, średnice rdzeni 2,2 i 2,4 mm. Śruby w długościach od 32 mm do 50 mm ze skokiem co 2 mm. | 20 | szt.
6 | Śruby standardowe nieblokowane tytanowe samogwintujące. Średnice śrub z gwintem 3,0 i 3,5 mm, średnice głów 4,0 i 5,6 mm, średnice rdzeni 2,2 i 2,4 mm. Śruby w długościach od 52 mm do 60 mm ze skokiem co 2 mm. | 10 | szt.
7 | Płytka prosta (rewizyjna) do części trzonowej kości, ilość otworów 7, 9, 11 plus dwa lub cztery owalne, długość100, 116, 142, 164 mm, tytanowa, blokowana, możliwość wielokątowego wprowadzania śrub, grubość płytki 3,0 mm, owalne otwory służące do kompresji. Kompatybilna ze śrubami 3,5 mm | 5 | szt.
8 | Płytka prosta (rewizyjna) do części trzonowej kości, ilość otworów 4, 5, 6 plus jeden owalny, długość 61,5, 73,4, 85,4 mm, tytanowa, blokowana, możliwość wielokątowego wprowadzania śrub, grubość płytki 3,0 mm, owalne otwory służące do kompresji. Kompatybilna ze śrubami 3,5 mm | 1 | szt.
9 | Płytka prosta (rewizyjna) do części trzonowej kości, ilość otworów 7, 11 plus dwa lub cztery owalne, długość 104, 120, 168 mm, tytanowa, blokowana, możliwość wielokątowego wprowadzania śrub, grubość płytki 4,0 mm, owalne otwory służące do kompresji. H4 Kompatybilna ze śrubami 3,5 mm | 5 | szt.
10 | Płytki proste (rewizyjne) do części trzonowej kości, ilość otworów 7, 9, 11 plus dwa lub cztery owalne, długość 84, 101, 121, 141 mm, tytanowe, blokowane wielokątowo - maksymalny kąt 20 stopni, otwory umożliwiające zagłębienie się głowy śruby w płytce, grubość płytek 2,5 mm, możliwość modelowania (przycinania) płytek, owalne otwory służące do kompresji. Płytki pod śruby 3.0 mm. | 5 | szt.
11 | Płytka do kości obojczykowej górna pod śruby ø 3.5 mm , strona lewa i prawa, ilość otworów 7, 9, 11 plus 2 owalne kompresyjne, blokowana, tytanowa, wielokątowa, otwory umożliwiają zagłębienie się główki śruby w płytce, grubość płytki 3,0 mm, długość: 92, 110, 127 mm, anatomicznie dopasowana forma płytki. | 7 | szt.
12 | Płytka do kości obojczykowej górna pod śruby ø 3.5 mm, ekstensywna, strona lewa i prawa, ilość otworów 5, 7, 9 plus 2 owalne kompresyjne, blokowana, tytanowa, wielokątowa, otwory umożliwiają zagłębienie się główki śruby w płytce, grubość płytki 3,0 mm, długość: 89, 107, 125 mm, anatomicznie dopasowana forma płytki. | 7 | szt.
13 | Płytka do kości obojczykowej górno boczna, strona lewa i prawa, 9 otworów w części głowowej pod śruby ø 3.0 mm, 3, 4, 5, 7, 9 otworów w trzonie płytki pod śruby ø 3.5 mm, blokowana, tytanowa, wielokątowa, otwory umożliwiają zagłębienie się główki śruby w płytce, grubość płytki 3,0 mm, długość: 70, 79, 88, 106, 124 mm, anatomicznie dopasowana forma płytki. | 5 | szt.
14 | Płytka do kości obojczykowej z hakiem, strona prawa, lewa, ilość otworów 5, 6, 8, w tym jeden lub dwa owalne do pozycjonowania pytki, blokowana, tytanowa, wielokątowa - maksymalny kąt 15 stopni, otwory umożliwiają zagłębienie się główki śruby w płytce, grubość płytki 3,0 mm, wysokość haka 11, 14, 17 mm, długość 68, 76, 96, 112 mm. Kompatybilna ze śrubami 3,5 mm. | 2 | szt.
15 | Płytki do dalszego końca kości strzałkowej wąskie, strona lewa i prawa, od 3 do 13 otworów w części trzonowej i 9 otworów w części głowowej, tytanowe, blokowane wielokątowo, otwory umożliwiające zagłębienie się głowy śruby w płytce, grubość płytek 2,0 mm, długość od 64 do 164 mm, małe otwory w części głowowej umożliwiające odpowiednie pozycjonowanie płytki za pomocą kirschnerów. Kompatybilne ze śrubami 2,5mm; 3,0mm; 3,5mm. | 3 | szt.
16 | Płytka do wyrostka łokciowego 3.0 & 3,5, tytanowa, blokowana wielokierunkowo, grubość płytki 2,5 mm, 9 otworów w części głowowej, 3, 5 ,7, 9, 11 otworów w części trzonowej, długość: 89, 114, 130, 146, 161 mm, otwory dwufunkcyjne pod śruby 3.5mm w trzonie płytki, w części głowowej otwory pod śryby blokowane średnicy 3,0 mm. | 1 | szt.
17 | Płytka do wyrostka łokciowego 3.0 & 3,5, tytanowa, blokowana wielokierunkowo, grubość płytki 2,5 mm, 9 otworów w części głowowej, 6, 8, 10, 12, 14 otworów w części trzonowej, długość 89, 114, 130, 146, 161 mm, otwory dwufunkcyjne pod śruby 3.5mm w trzonie płytki, w części głowowej otwory pod śryby blokowane średnicy 3,0 mm, wypustki boczne dla dodatkowej stabilizacji zespolenia. | 1 | szt.
18 | Płytka do dalszej nasady kości ramiennej grzbietowo-boczna. Tytanowa, otwory blokowane wielokierunkowo, grubość płytki 3 mm. W głowie płytki otwory pod śruby 3,0 mm oraz wypustki boczne dla dodatkowej stabilizacji zespolenia - podparcia bocznego, w części trzonowej otwory dwufunkcyjne pod śruby 3.5mm. Długości- od 79 do 135 mm, ilości otworów- od 10 do 17 plus otwór owalny i małe otwory umożliwiające pozycjonowanie płytki za pomocą kirschnerów | 2 | szt.
19 | Płytka do dalszej nasady kości ramiennej po stronie bocznej (prawa i lewa), tytanowa, blokowana wielokierunkowo, grubość płytki 4 mm , otwory dwufunkcyjne pod śruby 3.5mm. Długości- od 74 do 122 mm, ilości otworów- od 5 do 11 plus otwór owalny i małe otwory umożliwiające pozycjonowanie płytki za pomocą kirschnerów. | 2 | szt.
20 | Płytka do dalszej nasady kości ramiennej po stronie przyśrodkowej (prawa i lewa), tytanowa, blokowana wielokierunkowo, grubość płytki 4 mm , otwory dwufunkcyjne pod śruby 3.5mm. Długości- od 88 do 153 mm, ilości otworów- od 7 do 13 plus 1 lub dwa otwory owalne i małe otwory umożliwiające pozycjonowanie płytki za pomocą kirschnerów. | 2 | szt.
21 | Płytka do dalszej nasady kości ramiennej po stronie przyśrodkowej ekstensywna (prawa i lewa), tytanowa, blokowana wielokierunkowo, grubość płytki 4 mm , otwory dwufunkcyjne pod śruby 3.5mm. Długości- od 94 do 159 mm, ilości otworów- od 8 do 14 plus dwa otwory owalne i małe otwory umożliwiające pozycjonowanie płytki za pomocą kirschnerów. | 2 | szt.
22 | Płytka do bliższej nasady kości ramiennej, tytanowa, pod śruby 3,5mm, strona prawa i lewa, długość od 80, 90, 100,122,163, 204, 235, 265 mm, grubość 3,0 mm, blokowana , anatomicznie dopasowana forma płytki do kości, 8 otworów w części głowowej, 2, 3, 4, 6, 9, 12, 15, 18 otworów w części trzonowej plus owalny otwór umożliwiający pozycjonowanie płytki, wypustki umożliwiające umocowanie więzadeł stawu barkowego, małe otwory umożliwiające odpowiednie pozycjonowanie płytki za pomocą kirschnerów. | 6 | szt.
23 | Płytki proste tubularne, od 4 do 12 otworów, długości od 34 do 98 mm, tytanowa, blokowane wielokątowo -maksymalny kąt 20 stopni, otwory umożliwiające zagłębienie się głowy śruby w płytce, grubość płytek 1,5 mm, możliwość modelowania (przycinania) płytek. Płytki pod śruby 3,0 mm. | 15 | szt.
24 | Płytka szponowa do kości strzałkowej, ilość otworów 5,6, 8, 10, 12, długość: 46, 54, 70, 86, 102 mm, blokowana, tytanowa, wielokątowa - maksymalny kąt 20 stopni, otwory umożliwiają zagłębienie się główki śruby w płytce, grubość płytki 1,5 mm, możliwość modelowania ( przycinania) płytki, trzy szpony w części głowowej dla dodatkowej stabilizacji zespolenia. | 10 | szt.
25 | Płytka do wyrostka łokciowego; ilość otworów 6, 8, 10, 12 długość 79, 95, 111, 127 mm, blokowana, tytanowa, wielokątowa, maksymalny kąt dla śrub 35 stopni, otwory umożliwiają zagłębienie się główki śruby w płytce, grubość płytki 2,5 mm, anatomicznie dopasowana forma płytki do kości, dwa kolce stabilizujące. | 4 | szt.
26 | Płytka do dalszego końca kości promieniowej dłoniowa w kształcie litery Delta, tytanowa, (prawa i lewa), system blokowania wielokierunkowego , 9 otworów w części głowowej, od 3 do 5 otworów w części trzonowej w tym otwór owalny do pozycjonowania płytki, grubość płytki 2,0 mm, długość 55 i 71 mm. Duży otwór do korekty powierzchni stawowej oraz małe otwory umożliwiające czasową stabilizację drutami Kirschnera. Kompatybilna ze śrubami średnicy 3,0 mm oraz 2,5 mm. Wersja wąska, standardowa i szersza . | 35 | szt.
27 | Płytka do dalszego końca kości promieniowej dłoniowa XXL w kształcie litery Delta, tytanowa, (prawa i lewa), system blokowania wielokierunkowego , 9 otworów w części głowowej, od 9 do 18 otworów w części trzonowej w tym otwór owalny do pozycjonowania płytki, grubość płytki 2,5 mm proxymalnie i 3,75 mm dystalnie. Długość od 111 do 183 mm. Duży otwór do korekty powierzchni stawowej oraz małe otwory umożliwiające czasową stabilizację drutami Kirschnera. Kompatybilna ze śrubami średnicy 3,0 mm oraz 2,5 mm. | 2 | szt.
28 | Płytka anatomiczna do nasady dalszej kości piszczelowej, przednio-boczna, prawa i lewa, tytanowa, blokowana, wielokątowa - maksymalny kąt dla śrub 30 stopni, długość 90 ,134 mm, grubość płytki: 4,0 mm, 7 otworów w części nasadowej, 5, 8 otworów w części trzonowej (w tym otwory owalne), 3 wypustki dystalne z otworami blokowanymi, 4 otwory na druty Kirschnera. | 2 | szt.
29 | Płytka anatomiczna do nasady dalszej kości piszczelowej, przednio-boczna, prawa i lewa, tytanowa, blokowana, wielokątowa - maksymalny kąt dla śrub 30 stopni, długość 177 ,243 mm, grubość płytki: 4,0 mm, 7 otworów w części nasadowej, 11, 16 otworów w części trzonowej (w tym otwory owalne), 3 wypustki dystalne z otworami blokowanymi, 4 otwory na druty Kirschnera. | 2 | szt.
30 | Płytka anatomiczna do nasady dalszej kości piszczelowej, przednio-boczna, prawa i lewa, tytanowa, blokowana, wielokątowa - maksymalny kąt dla śrub 30 stopni, długość 322 mm, grubość płytki: 4,0 mm, 7 otworów w części nasadowej, 22 otwory w części trzonowej (w tym otwory owalne), 3 wypustki dystalne z otworami blokowanymi, 4 otwory na druty Kirschnera. | 2 | szt.
31 | Płytka anatomiczna do nasady dalszej kości piszczelowej , przyśrodkowa, prawa lewa , tytanowa , pod śruby o średnicy 3.5, długość 106, 149 mm, grubość płytki 4.0mm, 10 otoworów w części nasadowej, 3, 6 otworów w części trzonowej ( w tym otwory owalne), 2 wypustki dystalne w otworami blokowanymi, 2 otowory na druty kirschnera | 2 | szt.
32 | Płytka anatomiczna do nasady dalszej kości piszczelowej , przyśrodkowa, prawa lewa , tytanowa , pod śruby o średnicy 3.5, długość 192, 235 mm, grubość płytki 4.0mm, 10 otoworów w części nasadowej, 9, 12 otworów w części trzonowej ( w tym otwory owalne), 2 wypustki dystalne w otworami blokowanymi, 2 otowory na druty kirschnera | 2 | szt.
33 | Płytka anatomiczna do nasady dalszej kości piszczelowej , przyśrodkowa, prawa lewa , tytanowa , pod śruby o średnicy 3.5, długość 259, 326 mm, grubość płytki 4.0mm, 10 otoworów w części nasadowej, 14, 19 otworów w części trzonowej ( w tym otwory owalne), 2 wypustki dystalne w otworami blokowanymi, 2 otowory na druty kirschnera | 1 | szt.
34 | Płytka anatomiczna do nasady dalszej kości piszczelowej , tylna , prawa i lewa, tytatnowa, pod śruby o srednicy 3.5mm, długości 69-158mm, grubość płytki 4.0mm, 3 otwory w części nasadowej oraz 4 -11 otowrów w części trzonowej (w tym otowry owalne) , 3 otwory na druty kirschnera | 1 | szt.
35 | Śruba blokowana wielokierunkowo, tytanowa, samogwintująca, średnica śruby 2,5 mm, średnica rdzenia śruby 1,9 mm, średnica głowy śruby 3,0 mm. Długość śrub od 6 do 32 mm Skok długości co 2 mm | 60 | Szt.
36 | Śruba blokowana wielokierunkowo, tytanowa, samogwintująca, średnica śruby 2,2 mm, średnica rdzenia śruby 1,6 mm, średnica głowy śruby 3,0 mm. Długość śrub od 6 do 32 mm Skok długości co 2 mm | 10 | Szt.
37 | Śruba standardowa, tytanowa, samogwintująca, średnica śruby 2,5 mm, średnica rdzenia śruby 1,9 mm, średnica głowy śruby 3,5 mm. Długość śrub od 6 do 32 mm Skok długości co 2 mm | 25 | Szt.
38 | Płytka do wyrostka dziobiastego, tytanowa (prawa i lewa), system blokowania wielokierunkowego, 3 otwory w części głowowej, trzy otwory w części trzonowej , grubość płytki 1,5 mm, długość 38 mm, anatomicznie dopasowana forma płytki do kości. | 1 | Szt.
39 | Płytka pierścieniowa do głowy kości promieniowej, tytanowa, system blokowania wielokierunkowego, 6 otworów w części głowowej, 4 otwory w części trzonowej , grubość płytki 1,5 mm, długość 37 mm, anatomicznie dopasowana forma płytki do kości. | 1 | Szt.
40 | Płytka podporowa do głowy kości promieniowej, tytanowa, system blokowania wielokierunkowego, 5 otworów w części głowowej, 4 otwory w części trzonowej , grubość płytki 1,5 mm, długość 30 mm, anatomicznie dopasowana forma płytki do kości. | 1 | Szt.
41 | Płytka do dalszego końca kości promieniowej dłoniowa w kształcie litery Delta, tytanowa, (prawa i lewa), system blokowania wielokierunkowego , 9 otworów w części głowowej, od 3 do 5 otworów w części trzonowej w tym otwór owalny do ustawiania płytki, grubość płytki 2,0 mm, długość 55 i 68 mm. Duży otwór do korekty powierzchni stawowej oraz małe otwory umożliwiające pozycjonowanie płytki za pomocą drutów Kirschnera. W głowie płyty otwory prowadzące śruby wielokątowo lub z nadanym kierunkiem wprawadzania. Kompatybilna ze śrubami średnicy 2,5 mm. Wersja wąska, standardowa i szersza . | 12 | szt.
42 | Śruby kaniulowane 4.0 mm. Średnicy gwintu 4.0mm, samogwintujące i samotnące, kaniulacja umożliwiająca wprowadzenie po drucie Kirschnera o średnicy 1,6. Średnica główki 5,8 mm, średnica rdzenia 3,0 mm. Dostępne śruby z krótkim gwintem, w długościach od 24 do 60 mm ze skokiem co 2 mm. | 30 | szt.
43 | Podkładka pod śruby kaniulowane 4.0. Materiał tytan, średnica zawnętrzna 10 mm, średnica wewnętrzna 5 mm | 10 | szt.
44 | Drut Kirchnera. Stalowy, średnica 1,6 mm, długość 150 mm. | 15 | szt.
45 | Gwóźdź obojczykowy dynamiczny, tytanowy, długość 200 mm, Przekrój gwoździa -okrągły o średnicy 2,8 mm, Implant elastyczny dopasowujący się do anatomii kanału obojczyka. | 10 | szt.
46 | Gwóźdź obojczykowy statyczny, tytanowy, długość 200 mm, Przekrój gwoździa -okrągły o średnicy 2,8 mm, Implant elastyczny dopasowujący się do anatomii kanału obojczyka. | 1 | szt.
47 | Śruby 2,0 mm standardowe, tytanowe, samogwintujące. Średnica śruby z gwintem 2,0 mm, średnica głowy 2,5 mm, średnica rdzenia 1,3 mm, długośc śrub od 6 do 24 mm ze skokiem co 1 mm. | 60 | szt.
48 | Śruby 2,2mm standardowe ratujące tytanowe, samogwintujące. Średnica śruby z gwintem 2,2 mm, średnica głowy 2,5 mm, średnica rdzenia 1,5 mm, długośc śrub od 6 do 24 mm ze skokiem co 1 mm. | 60 | szt.
49 | Płytki proste 10 otworowe - (łancuszek), blokowane wielokątowo w systemie blokowania bezgwintowego, kompatybilne ze śrubami śrdnicy 1,5 mm i 2,0 mm, tytanowe, grubość płytek 0,8 i 1,0 mm, możliwość modelowania i przycinania płytek. | 1 | szt.
50 | Płytki dwurzędowe 6, 8, 10 otworów równoległych, blokowane wielokątowo w systemie blokowania bezgwintowego, kompatybilne ze śrubami śrdnicy 1,5 mm i 2,0 mm, tytanowe, grubość płytek 0,8 i 1,0 mm, możliwość modelowania i przycinania płytek. | 1 | szt.
51 | Płytki dwurzędowa 6, 8, 10, 12 otworów po przekątnej, prawa/lewa, blokowane wielokątowo w systemie blokowania bezgwintowego, kompatybilne ze śrubami śrdnicy 1,5 mm i 2,0 mm, tytanowe, grubość płytek 0,8 i 1,0 mm, możliwość modelowania i przycinania płytek. | 1 | szt.
52 | Płytki T. 6 i 8 otworowe , blokowane wielokątowo w systemie blokowania bezgwintowego, kompatybilne ze śrubami śrdnicy 1,5 mm i 2,0 mm, tytanowe, grubość płytek 0,8 i 1,0 mm, możliwość modelowania i przycinania płytek. | 1 | szt.
53 | Płytki Y 7 otworowe, blokowane wielokątowo w systemie blokowania bezgwintowego, kompatybilne ze śrubami śrdnicy 1,5 mm i 2,0 mm, tytanowe, grubość płytek 0,8 i 1,0 mm, możliwość modelowania i przycinania płytki. | 1 | szt.
54 | Płytki Z. 9 i 13 otworowe, blokowane wielokątowo w systemie blokowania bezgwintowego, kompatybilne ze śrubami śrdnicy 1,5 mm i 2,0 mm, tytanowe, grubość płytek 0,8 i 1,0 mm, możliwość modelowania i przycinania płytek. | 1 | szt.
55 | Płytki X. 4 otworowe, blokowane wielokątowo w systemie blokowania bezgwintowego, kompatybilne ze śrubami śrdnicy 1,5 mm i 2,0 mm, tytanowe, grubość płytek 0,8 i 1,0 mm, możliwość modelowania i przycinania płytek. | 1 | szt.
56 | Podkładki do śrub Ø 1,5 i 2,0 mm, tytanowe, grubość podkładek 0,8 i 1,0 mm | 1 | szt.
57 | Wiertło kaniulowane śr. 2,2 mm, kaniul. 1,2 mm, L=120 mm | 1 | szt.
58 | Wiertło kaniulowane AO-SK, śr. zewn. 3,2wewn. 1,8, L=175 mm | 1 | szt.
59 | Wiertło kostne z szybkozłącznym chwytem fi 1,1 mm dł. 65 mm | 1 | szt.
60 | Wiertło kostne z szybkozłącznym chwytem fi 1,5 mm dł.88 mm | 1 | szt.
61 | Wiertło kostne z szybkozłącznym chwytem fi 2,0 mm dł.105 mm | 1 | szt.
62 | Wiertło kostne z szybkozłącznym chwytem fi 2,0 mm dł.175 mm | 1 | szt.
63 | Wiertło kostne z szybkozłącznym chwytem fi 2,5 mm dł.105 mm | 1 | szt.
64 | Wiertło kostne z szybkozłącznym chwytem fi 2,5 mm dł.175 mm | 1 | szt.
65 | Wiertło kostne z szybkozłącznym chwytem fi 2,7 mm dł.105 mm | 1 | szt.
66 | Wiertło kostne z szybkozłącznym chwytem fi 2,7 mm dł.175 mm | 1 | szt.
67 | Wiertło kostne z szybkozłącznym chwytem fi 3,2 mm dł.195 mm | 1 | szt.
Pakiet 9 PROTEZA GŁOWY KOŚCI PROMIENIOWEJ
1 | Proteza modułowa głowy kości promieniowej bezcementowa. Średnica głowy 20, 22 i 24 mm, każda dostępna w wysokości 10, 12, 14, 16, 18 mm. 5 rozmiarów trzpienia pokrytego porowatą okładziną w celu przyspieszenia wczesnej osteointegracji. | 10 | szt.
Pakiet 10 | GWOŹDZIE, PŁYTY
1 | Płyta anatomiczna, blokowana, do dalszej nasady kości promieniowej,wąska i szeroka, dłoniowa, lewa i prawa, w części trzonowej od 2 do 4 otworów blokowanych, w części środkowej wydłużony otwór do pozycjonowania płyty. W części nasadowej 6 do 8 otworów do wkrętów blokowanych. W części nasadowej 3 do 5 otworów do mocowania płytki za pomocą drutów Kirschnera. Długość płytki 48 - 63 mm. Do otworów blokowanych wkręty samogwintujące z możliwością dostosowania kąta wkręcenia ± 10 stopni o średnicy 2,4mm lub wkręty blokowane samogwintujące 2,7 mm, do otworu owalnego wkręty korowe samogwintujące o średnicy 2,7 mm. Materiał - tytan. W zestawie płytka, sześć wkrętów blokowanych, jeden wkręt korowy. | 10 | szt.
2 | Wkręty korowe blokowane, samogwintujące Ø 2,7mm długość od 12 mm - 30mm ze skokiem co 2 mm. | 50 | szt.
3 | Wkręty korowe, samogwintujące Ø 2,7mm długość od 12 mm - 30mm ze skokiem co 2 mm. | 10 | szt.
4 | Wkręty blokowane, zmiennokątowe samogwintujące Ø 2,4mm długość od 12 mm - 30mm ze skokiem co 2 mm. | 30 | szt.
5 | Płyta anatomiczna, stabilna kątowo, blokowana do dalszej części kości strzałkowej II gen. Płyta prawa i lewa. Płyta w części bliższej posiada otwory pod wkręty korowe, blokowane, o średnicy 3,5 mm. W części środkowej znajduje się 1 otwór owalny oraz 3 otwory na śruby nieblokowane, średnicy 3,5mm. W części dalszej posiada 7 otwory na śruby korowe, blokowane o średnicy 2,7 mm.Również w częsci dystalnej znajduje się 7 otworów na druty Kirschnera. Płyta długości od 80mm do 128 mm, ilość otworów w płycie 3-7( w części bliższej). Materiał tytan. | 15 | szt.
6 | Wkręty korowe blokowane, samogwintujące Ø 2,7mm długość od 12 mm - 50mm ze skokiem co 2 mm, od 50-80 ze skokiem co 5 mm.Materiał tytan | 75 | szt.
7 | Wkręty korowe, samogwintujące HA 3,5mm, długość od 12 mm – 50 mm ze skokiem co 2 mm. Od 50-70 ze skokiem co 5 mm. Materiał tytan. | 50 | szt.
8 | Wkręty kostne, samogwintujące HA 2,7 mm, długość od 12 mm - 50mm ze skokiem co 2 mm. I od 55mm do 95mm ze skokiem co 5 mm. | 40 | szt.
9 | Gwóźdź śródszpikowy ramienny rekonstrukcyjny długi i krótki, prawy i lewy. Gwóźdź ma cztery otwory w części bliższej umożliwiające blokowanie w trzech płaszczyznach. Gwóżdż krótki ma w części środkowej dwa otwory dla wkrętów blokujących i w części dalszej jeden otwór. Długi gwóźdź ma trzy otwory w części środkowej na wkręty blokujące, oraz w części dalszej pięć otworów umożliwiających blokowanie w trzech płaszczyznach. Gwóźdź o rozmiarach: krótki, średnica 8 i 9 mm i długość 150 mm, długi o średnicy 7 i 8 mm, długość 190-290 mm. Wkręty zaślepiające o długości: 0, 5 i 10 mm. Wkręty blokujące z płaskim łbem o średnicy 3,5 mm i długości od 20 mm do 70 mm. Materiał tytan. | 10 | szt.
10 | Wkręty mocujące, samogwintujące, wzmocnione z płaskim łbem Ø 3,5mm, długość od 20 mm - 50mm ze skokiem co 2 mm. Od 55mm – 70mm ze skokiem co 5 mm. | 45 | szt.
11 | Wkręty mocujące, samogwintujące z płaskim łbem Ø 4,0mm, długość od 14 mm - 50mm ze skokiem co 2 mm. Od 55mm – 60mm ze skokiem co 5 mm. | 45 | szt.
12 | Wkręty kostne, korowe, samogwintujące Ø 2,7mm, długość od 8 mm - 40mm ze skokiem co 2 mm. | 10 | szt.
13 | Wkręt zaślepiający, długość 0 mm – 10mm ze skokiem co 5 mm | 10 | szt.
14 | Gwóźdź śródszpikowy udowy uniwersalny do kończyny prawej i lewej. Gwóźdź o średnicy 10 – 12 mm o długości od 320 mm do 480 mm. Wczęści bliższej gwóźdź ma otwór owalny umożliwiający dynamizację za pomocą wkrętu dociskowego. W części dalszej dwa otwory do wkrętów blokujących. Materiał tytan. | 10 | szt.
15 | Wkręty mocujące, samogwintujące Ø 5mm, gwint pełny, długość od 25 mm - 105mm ze skokiem co 5 mm. | 30 | szt.
16 | Wkręt dociskowy, Ø4,4 mm, długość 44 mm | 10 | szt.
17 | Wkręt zaślepiający, długość od 18 mm – 28mm ze skokiem co 5 mm | 10 | szt.
18 | Gwóźdź śródszpikowy krętarzowy. Gwóźdź z możliwością blokowania proksymalnego jednym wkrętem doszyjkowym,samogwintującym ze stożkowo rozchodzacą się dolną częscią gwintu, srednicy 12mm dlugosci od 85-110 mm oraz AR-Clipem(zacisk antyrotacyjny) w rozmiarze S,M,L i śrubą łączącą o wymiarach M7. Wkręt nastawczy umożliwiający zablokowanie wkrętów doszyjkowych o długościach 22mm i 27mm. Dystalne wkręty blokujące mozna zablokować statycznie lub dynamicznie, o średnicy 5 mm w długościach 25 do 70 mm ze skokiem co 5mm. Średnica gwoździa 10 mm , długość gwożdziaS-190 mm, Gwozdzia L-od 320 do 400mm. W kątach CCD: 125º, 130º. Gwóźdź z celownikiem zewnętrznym, przeżiernym. Materiał carbon.Proksymalna zaślepka gwintowana M12 o długosci 14 mm | 20 | szt.
19 | Wkręty doszyjkowe, samogwintujące Ø 12mm, długość od 85 mm - 110mm ze skokiem co 5 mm. | 20 | szt.
20 | Gwintowany wkręt zaślepiający M12, długość 14 mm | 20 | szt.
21 | Wkręt nastawczy M7 długość 22mm i 77 mm | 20 | szt.
22 | Wkręty blokujace, samogwintujące Ø 5mm, gwint pełny, długość od 25 mm - 70mm ze skokiem co 5 mm. | 20 | szt.
23 | Zacisk AR-Clip w rozmiarze S,M,L | 10 | szt.
24 | Sruba łącząca M7 | 10 | szt.
25 | Gwóźdź podudziowy rekonstrukcyjny umożliwiajacy zaopatrzenie złaman w obrebie zarówno dalszej jak i bliższej nasady piszczeli. Gwóźdź w części bliższej z wycięciem umożliwiającym osadzenie gwoźdźia bespośrednio pod stawem kolanowym. Możliwość wielopłaszczyznowego blokowania po stronie dalszej, za pomocą śrub korowych o średnicy 5 mm i długościach od 25 mm do 90 mm, oraz dwupłaszczyznowego blokowania po stronie dalszej. Wkręty blokujące z gniazdem sześciokątnym. Możliwość kompresji odłamów za pomocą wkrętu dociskowego. Zaślepki w długościach 12, 22, 27 mm. Średnice gwoździa od 9mm do 12 mm w długościach od 270 mm do 390 mm dla gwoździ o średnicy 11 i 12 mm oraz o długościach od 270 mm do 420 mm dla gwoździ o średnicy 9 i 10 mm. Wkręty blokujące z gniazdem sześciokątnym w długościach 25 do 105 mm ze skokiem co 5mm. Gwoździe kaniulowane. Materiał tytan. | 10 | szt.
26 | Wkręty mocujące, samogwintujące, wzmocnione Ø 5mm, gwint pełny, długość od 25 mm - 90mm ze skokiem co 5 mm. | 90 | szt.
27 | Wkręt dociskowy, Ø4,4 mm, długość 44 mm | 10 | szt.
28 | Wkręt zaślepiający, długość: 12 mm, 22mm, 27mm. | 10 | szt.
29 | Implant składa się z dwuczęściowej głowicy łączącej(korpus gwożdzia)oraz dobieranych do konkretnej aplikacji gwożdżi śródszpikowych.Gwożdzie po dopasowaniu odpowiedniego rozmiaru wprowadza się do otworu w poszczególnych częściach korpusu z eurostożkiem i zabezpiecza śrubą.Masywana głowica ze stopu tytanu jest podzielona na lewą i prawą część, w rozmiarze: 50,60 i 70. Kąt półzgięcia jest tylko w górnej cześci i wynosi 10 stopni. Głowica łącząca posiada 4 otwory na śruby mocujące. Polerowane cylindryczne trzpienie ze stopu tytanu występują w rozmiarach o średnicy od 8 mm do 20 mm i długości 150mm oraz o średnicy od 10mm do 20 mm i długości 200 mm. Implant przeznaczony jest do mocowania za pomoca cementu kostnego. | 1 | szt.
30 | Gwóźdź do stabilizacji złamań kości piętowej z możliwością wielokierunkowego blokowania. Gwóźdź o długości 65mm i średnicy 8 mm, lewy, prawy. Gwóźdź posiada 7 otworów pod wkręty blokujące. Dwa otwory pod wkręty mocujące umożliwiające zespolenie podpórki skokowej kości piętowej. Z celownikiem przeziernym dla promieni Rtg. W skład zestawu wchodzą :wkręty blokujące z płaskim łbem o średnicy 3,5mm i długości 22-70mm umieszczone na statywie, zaślepki 0, 5, 10, 15, 20 mm. Gwóźdź w wersji ze stali implantowej. | 2 | szt.
31 | Wkręty mocujące, samogwintujące, wzmocnione z płaskim łbem Ø 3,5mm, długość od 20 mm - 50mm ze skokiem co 2 mm. Od 55mm – 70mm ze skokiem co 5 mm. | 20 | szt.
32 | Wkręty gąbczaste 4,0mm z gwintem częsciowym od 22-50 mm długości ze skokiem co 2mm | 6 | szt.
33 | Zaślepka od 0mm do 20mm ze skokiem co 5 mm. | 2 | szt.
34 | Sruby kaniulowane bez głowy w rozmiarze 2,5mm o długości od 14-30 mm z gwintem w czterech rozmiarach: 5, 6,8 i 10 mm długości. Śruby w rozmiarze 3,0 mm o długości od 12-32 mm z gwintem w 7 rozmiarach: 5,6,7,8,9,10 i 12mm. Materiał tytan | 40 | szt.
Pakiet 11
ENDOPROTEZA STAWU BIODROWEGO
1 | Trzpień stawu biodrowego pierwotny, bezcementowy; dostępny w 11 rozmiarach (8-18) i 2 wersjach kąta CCD: STD 134st i lateralizowany 131st zwiększający offset o 5mm; offsety w zakresie 34,7-47,7 dla STD i 39,7-52,7 dla Lat; Trzpień pokryty na calej długości HA (śr 55mikronów), w strefie krętarzowej poziome ożebrowanie, w częsci dystalnej wertykalne - dla poprawy stabilności pierowtnej; Profil klina - w części krętarzowej A/P o kształcie "V" z kątem rozwarcia 8st (zwiększający kontakt i zmniejszający ryzyko migracji i poprawa dystrybucji sił rotacyjnych); łuk przyśrodkowy o promieniu 100mm stała dla każdego rozmiaru; szyjka zredukowana A/P dla zwiększenia zakresu ruchu, stożek 12/14; przekrój poprzeczny częśći dystalnej trzpienia prostokątny, zaokrąglony taperowany koniec dystalny; długość trzpienia rośnie co 5mm, w wymiarze M/L przyrosty co 1mm, w A/P co 0,5mm. Wspólne instrumentarium dla trzpienia cem i b/c dostosowane do dostępów ant/ant-lat/post/post-lat/MIS | 4 | szt.
2 | Trzpień stalowy (stal chirurgiczna), cementowany, prosty, nie wymagający centralizera; w minimum 10 rozmiarach; stożek 12/14, 2 opcje kąta CCD (zmiana offsetu o 5mm); stosowany z korkiem dokanałowym. Geometria zgodna z wersją bezcementową | 20 | szt.
3 | Trzpień modularny dysplastyczny wykonany ze stopu tytanu; min. 14 rozmiarów; przekrój 13-26mm, . Element proksymalny wykonany ze stopu tytanu, modularny, dwie opcje CCD- ; min dwie długości szyjki | 5 | szt.
4 | Panewka typu press-fit "Trabecular - trójprzestrzenna" , wykonana monolitycznie (nieklejone elementy ) ze stopu tytanu Ti6Al4V . Dostępna w rozmiarach 44-64 mm (skok co 2mm). Możliwość implantacji wkładek polietylenowych, ceramicznych jak i metalowych. Centralny techniczny otwór panewki zaślepiany specjalną wypustka wkładki (brak konieczności dodatkowych zaślepek i ułatwienie centralizacji wkładu podczas implantacji ). Press-fit 1 mm | 4 | szt.
5 | Czasza bipolarna w średnicach 38-57mm. Na głowy wewnętrzne 22,2mm (rozmiary 38-40mm) i 28mm (rozmiary 41-57mm); 3 elementowa - zewnętrzna czasza metalowa, wkład polietylenowy, pierścień blokujący głowe metalowy | 20 | szt.
6 | Wkładka z polietylenu crosslinked, przystosowana do głów o średnicy 28, 32 i 36 mm, dostępna w wersji standard oraz z 20 stopniowym okapem antyluksacyjnym. W opcji wkładka z witaminą E . Wkładka posiada pierścien wykonany ze stopu tytanu jest fiksowana konikalnie, wyposażona w centralny stabilizator ułatwiający odpowiednie osadzenie wkładki w panewce; rozmiary zewnętrzne ( S, M, L ) | 30 | szt.
7 | Wkładka wykonana z ceramiki Biolox Delta dostosowane do głów rosnących 28mm, 32mm, 36mm i 40mm wyposazona w centralizer ułatwijacy założenie | 5 | szt.
8 | Głowa metalowa - stop CoCrMo 12/14 o średnicy 22 mm (długość szyjki: S, M, L), oraz 28, 32, 36mm w sześciu długościach szyjki każda (S, M, L, XL, XXL, XXXL). | 50 | szt.
9 | Głowa ceramiczna BIOLOX DELTA 28, 32, 36, 40mm ; dla rozmiarów 28 i 32 - 3 długości szyjki, dla rozmiarów 36 i 40 -4 długości szyjki. | 5 | szt.
10 | Śruby panewkowe 6,5mm; dł.20-60mm.ze skokiem co 5 mm. | 15 | szt.
11 | Głowa dwumobilna polietylenowa 40, 42mm. do głów metalowych 28mm. | 2 | szt.
12 | Wkładka metalowa dwumobilna 40, 42mm | 2 | szt.
13 | Korek dokanałowy wykonany z polietylenu w 3 rozmiarach dla średnic kanału szpikowego 8-12mm, 12-18mm i 18-22mm; instrumentarium z przymiarami i podajnikiem | 20 | szt.
SYSTEM SPACERÓW STAWOWYCH WRAZ Z OPRZYRZĄDOWANIEM I CEMENTEM
1 | Spacer biodrowy komplet : forma spacera, 3x cement o niskiej gęstości, 1x cement o średniej gęstości, strzykawka | 1 | szt.
1a | Formy do wykonania spacer'a stawu biodrowego, modularny, umozliwiające wykonanie odlewu trzpienia i głowy stawu biodrowego z dowolnego cementu o niskiej gestości; zetsaw zawiera sterylne blistry stanowiące formę odlewniczą z metalowym rdzeniem wzmacnaijacym spacer oraz ramę zamykającą szczelnie używane blistry stanowiące wielorazowy zestaw instrumentacyjny; MożliwoŚć uzyskania odlewu trzpienia w 3 średnicach (10-13-15mm), 3 długościach (140-170-210mm) oraz w 4 średnicach głów (48-52-56-60mm) czyli łącznie aż 36 kombinacji. | 5 | szt.
1b | Cement kostny PMMA niskiej gęstości do wykonania spacera, w opakowaniu 40g, z antybiotykiem(Genamycyna), pakowany sterylnie, dwufazowy (proszek i rozpuszczalnik), radioprzezierny, długo w fazie półpłynnej, roboczej – 6-8min, zredukowany czas mieszania (30-45sek), 12-13min do pełnej polimeryzacj Niska temperatura polimeryzacji dla zmniejszenia ryzyka uszkodzeń tkanek; pik uwalniania cementu w ciągu 1godz od aplikacji (ok 0,15mg/cm²) i ciągłe uwalnianie do ponad 14 dni | 15 | szt.
1c | Cement kostny do mocowania spacera w kośći PMMA średniej gęstości, w opakowaniu 40g, z antybiotykiem(Genamycyna), pakowany sterylnie, dwufazowy (proszek i rozpuszczalnik), radioprzezierny, krótk afaza mieszania (ok 30sek); czas w fazie roboczej 4-5min, w 21°C ok 8-9min całkowitej polimeryzacji, Niska temperatura polimeryzacji dla zmniejszenia ryzyka uszkodzeń tkanek; pik uwalniania cementu w ciągu 1godz od aplikacji (ok 0,1mg/cm²) i ciągłe uwalnianie do ponad 14 dni | 5 | szt.
1d | Mieszalnik próżniowy do mieszania i podciśnieniowego podawania cementu w postaci strzykawki w 2 opocjach obietości (120 i 180g); Filtr węglowy pochałniający opary monomeru. Do mieszalnika użyczany wielorazowy pistolet iniekcyjny | 5 | szt.
2 | Spacer kolanowy komplet : forma spacera, , 3x cement o niskiej gęstości , 1x cement o średniej gęstości , strzykawka , młynek | 1 | szt.
2a | Formy do wykonania spacer'a stawu kolanowego, modularny, umozliwiające wykonanie odlewy elementu udowego i piszczelowego z dowolnego cementu o niskiej gestości; zetsaw zawiera sterylne blistry stanowiące formę odlewniczą; możliwość uzyskania odlewu elemenu udowego w 3 rozmiarach (60-70-80mm szerokość ) oraz piszczelowego w 3 wysokościach (12-16-20mm). | 5 | szt.
2b | Cement kostny PMMA niskiej gęstości do wykonania spacera, w opakowaniu 40g, z antybiotykiem(Genamycyna), pakowany sterylnie, dwufazowy (proszek i rozpuszczalnik), radioprzezierny, długo w fazie półpłynnej, roboczej – 6-8min, zredukowany czas mieszania (30-45sek), 12-13min do pełnej polimeryzacj Niska temperatura polimeryzacji dla zmniejszenia ryzyka uszkodzeń tkanek; pik uwalniania cementu w ciągu 1godz od aplikacji (ok 0,15mg/cm²) i ciągłe uwalnianie do ponad 14 dni | 15 | szt.
2c | Cement kostny do mocowaniai spacera w kośći PMMA średniej gęstości, w opakowaniu 40g, z antybiotykiem(Genamycyna), pakowany sterylnie, dwufazowy (proszek i rozpuszczalnik), radioprzezierny, krótk afaza mieszania (ok 30sek); czas w fazie roboczej 4-5min, w 21°C ok 8-9min całkowitej polimeryzacji, Niska temperatura polimeryzacji dla zmniejszenia ryzyka uszkodzeń tkanek; pik uwalniania cementu w ciągu 1godz od aplikacji (ok 0,1mg/cm²) i ciągłe uwalnianie do ponad 14 dni | 5 | szt.
2d | Mieszalnik próżniowy do mieszania i podciśnieniowego podawania cementu w postaci strzykawki w 2 opocjach obietości (120 i 180g); Filtr węglowy pochałniający opary monomeru. Do mieszalnika użyczany wielorazowy pistolet iniekcyjny | 5 | szt.
2e | Mieszalnik próżniowy w postaci młynka, maksymalna pojemność 180g cementu, zawiera filtr węglowy zatrzymujący opary polimeryzującego cementu | 5 | szt.
| Proteza obręczy barkowej |  | szt.
| Proteza urazowa 1 szt. , anatomiczna 2 szt. |  | szt.
1.1 | Trzpień bezcementowy, stożkowy w średnicach 14-24mm, 80mm długości oraz trzpienie 60mm długości o średnicy 11-13mm; z wertykalnym ożebrowaniem dla zapewnienia stabilności rotacyjnej | 2 | szt.
1.2 | Trzpień cementowany w średnicach 12-20mm i długości 80mm, z wertykalnym ożebrowaniem dla zapewnienia stabilności rotacyjnej | 1 | szt.
1.3 | Element proksymalny: trauma z otworami – 3 wysokości lub anatomia z wzdłużnymi płetwami w 1 wysokości | 3 | szt.
1.4 | Panewka bezcementowa, pressfitowa, ze stopu tytanu pokrytego porowatym tytanem i HA, w 3 średnicach (Small/Standard/Large), Panewka Small w opcji S-R (mniejszy peg centralny); kształt zaokrąglony, dopasowany do panewki kostnej łopatki | 2 | szt.
1.5 | Śruba tytanowa panewkowa średnicy 6,5mm i długościach od 15mm do 40mm skalowane co 5mm | 4 | szt.
1.6 | Wkład polietylenowy do panewki w 4 rozmiarach (dla opcji anatomicznej); opcjonalnie panewka cementowana polietylenowa w 3 opcjach | 2 | szt.
1.7 | Głowy wykonane ze stopu tytanu bądź chromo-kobaltu w rozmiarach 40-54mm. | 3 | szt.
1.8 | Adapter neutralne, ecentryczne (offset +2/ +4/ +8mm) w 2 wysokosciach (standard i Long) | 3 | szt.
| Proteza odwrócona 10 szt. Rewizja 1 szt. |  | szt.
1.9 | Trzpień bezcementowy, stożkowy w średnicach 14-24mm, 80mm długości oraz trzpienie 60mm długości o średnicy 11-13mm; z wertykalnym ożebrowaniem dla zapewnienia stabilności rotacyjnej | 8 | szt.
1.10 | Trzpień cementowany w średnicach 12-20mm i długości 80mm, z wertykalnym ożebrowaniem dla zapewnienia stabilności rotacyjnej | 2 | szt.
1.11 | Trzpień rewizyjny bezcementowy, cementowany w trzech długościach 150, 180 i 210mm w przekrojach od 13 do 16mm | 1 | szt.
1.12 | Element proksymalny: odwrócony w trzech opcjach: HA, krótkie do inwersji, trauma, CCD 150st | 11 | szt.
1.13 | Glenosfery PE 40,44 mm. Polietylenowe, asymetryczne z poszerzeniem i przedłużeniem sfery w dolnym biegunie - prewencja Scapular Notch | 10 | szt.
1.14 | Wkładka odwrócona lateralizowana w 2 wysokościach, wykonana z CoCr dla głów 40 i 44mm | 1 | szt.
1.15 | Łącznik glenosfery z panewką standardowy oraz lateralizowane (+2/+4mm) | 11 | szt.
1.16 | Glenosfery 36mm wykonana z CoCr lub stopu tytanu, sferyczna; w opcji centrycznej i ecentrycznej (prewencja Scapular Notch) | 1 | szt.
1.17 | Wkładka odwrócona PE 36mm w 3 wysokościach (std /+3/ +6mm) | 1 | szt.
1.18 | Wkładka do systemu odwróconego metalowa lub ceramiczna dla glenosfer 40 i 44mm w 3 wysokościach (S/M/L) | 10 | szt.
1.19 | Przedłużenie (wkładka pośrednia) do systemu odwróconego +9 | 1 | szt.
1.20 | Panewka bezcementowa, pressfitowa, ze stopu tytanu pokrytego porowatym tytanem i HA, w 3 średnicach (Small/Standard/Large), Panewka Small w opcji S-R (mniesjzy peg centralny); kształt zaokrąglony, dopasowany do panewki kostnej łopatki | 10 | szt.
1.21 | Panewka rewizyna augmentowana 360 stopni wykonana z tytanu | 1 | szt.
1.22 | Panewka rewizyjna wykonana w technologii druku 3D w 3 rozmiarach | 1 | szt.
1.23 | Modularny peg do panewki rewizyjnej w 8 wielkościach | 2 | szt.
1.24 | Śruba tytanowa panewkowa średnicy 6,5mm i długościach od 15mm do 40mm skalowane co 5mm | 22 | szt.
Pakiet 12 | Płytki
1 | Płytka do złamań trzonu oraz w bocznej części obojczyka. Na trzonie płyty znajdują się otwory dwufunkcyjne, blokująco-kompresyjne z możliwością zastosowania pojedynczej śruby blokującej 3.5mm lub korowej/gąbczastej o średnicy 3.5/4.0mm. Odpowiedni kształt otworów w płycie daje możliwość dokonywania kompresji między odłamowej a podłużny otwór blokująco-kompresyjny umożliwia pionowe pozycjonowanie płytki. Kształt otworów na trzonie płyty pozwala także na zastosowanie techniki śruby ciągnącej . W głowie płyty znajdują się otwory gwintowane prowadzące śruby blokowane o średnicy 2.4/2.7mm pod różnymi kątami – w różnych kierunkach. Średnica rdzenia dla śrub: blokowanych 3.5mm wynosi 2.9mm; korowych 3.5mm wynosi 2.4mm. Instrumentarium wyposażone w: wiertła z końcówką typu AO; wkłady śrubokrętów zakończone końcówką typu AO do szybko złączki wiertarskiej typu AO lub dynamometru 0.8/1.5NM ; dynamometr 0.8/1.5NM z możliwością dołączania do szybko złączki wiertarskiej typu AO lub zewnętrznego uchwytu na końcówki AO . System płyt współpracuje ze śrubami perforowanymi do augmentacji 3.5mm. Głowa płyty o zmniejszonym profilu i kształcie dopasowanym do anatomii. Implanty stalowe. Wykonane z materiału dopuszczonego warunkowo dla rezonansu magnetycznego. Różne rodzaje płyt. Płyty górno-przednie z bocznym przedłużeniem w wersji prawa/lewa, w długości od 69mm do 135mm, ilość otworów od 3 do 8 na trzonie i 6 otworów w głowie płyty, Płyty górno-przednie bez bocznego przedłużenia w wersji prawa/lewa, w długości od 94mm do 120mm, ilość otworów od 6 do 8 na trzonie ; | 5 | szt.
2 | Płytka do złamań trzonu oraz w bocznej części obojczyka. Na trzonie płyty znajdują się otwory dwufunkcyjne, blokująco-kompresyjne z możliwością zastosowania pojedynczej śruby blokującej 3.5mm lub korowej/gąbczastej o średnicy 3.5/4.0mm. Odpowiedni kształt otworów w płycie daje możliwość dokonywania kompresji między odłamowej a podłużny otwór blokująco-kompresyjny umożliwia pionowe pozycjonowanie płytki. Kształt otworów na trzonie płyty pozwala także na zastosowanie techniki śruby ciągnącej . W głowie płyty znajdują się otwory gwintowane prowadzące śruby blokowane o średnicy 2.4/2.7mm pod różnymi kątami – w różnych kierunkach. Średnica rdzenia dla śrub: blokowanych 3.5mm wynosi 2.9mm; korowych 3.5mm wynosi 2.4mm. Instrumentarium wyposażone w: wiertła z końcówką typu AO; wkłady śrubokrętów zakończone końcówką typu AO do szybko złączki wiertarskiej typu AO lub dynamometru 0.8/1.5NM ; dynamometr 0.8/1.5NM z możliwością dołączania do szybko złączki wiertarskiej typu AO lub zewnętrznego uchwytu na końcówki AO . System płyt współpracuje ze śrubami perforowanymi do augmentacji 3.5mm. Głowa płyty o zmniejszonym profilu i kształcie dopasowanym do anatomii. Implanty stalowe. Wykonane z materiału dopuszczonego warunkowo dla rezonansu magnetycznego. Różne rodzaje płyt. Płyta górna z bocznym przedłużeniem w wersji prawa/lewa zaopatrzona w głowie płyty w śruby o średnicy 2.7mm i w trzonie płyty w śruby 3.5mm; płyty o długości od 110mm do 136 mm ; ilość otworów w płycie od 6 do 8 w trzonie ; Płyta górna bez bocznego przedłużenia w wersji prawa/lewa zaopatrzona w śruby o średnicy. 3.5mm; o długości od 94mm do 123mm; ilość otworów w płycie od 6 do 8 w trzonie ; | 5 | szt.
3 | Płytki proste w kształcie zmniejszającym kontakt z kością (wyprofilowana od spodniej strony), blokująco – kompresyjna. Na trzonie płyty znajdują się otwory dwufunkcyjne, blokująco-kompresyjne z możliwością zastosowania pojedynczej śruby blokującej 3.5mm lub korowej/gąbczastej o średnicy 3.5/4.0mm. Odpowiedni kształt otworów w płycie daje możliwość dokonywania kompresji między odłamowej a podłużny otwór blokująco-kompresyjny umożliwia pionowe pozycjonowanie płytki. Kształt otworów na trzonie płyty pozwala także na zastosowanie techniki śruby ciągnącej. Średnica rdzenia dla śrub: blokowanych 3.5mm wynosi 2.9mm; korowych 3.5mm wynosi 2.4mm. Instrumentarium wyposażone w: wiertła z końcówką typu AO; wkłady śrubokrętów zakończone końcówką typu AO do szybko złączki wiertarskiej typu AO lub dynamometru 1.5NM ; dynamometr 1.5NM z możliwością dołączania do szybko złączki wiertarskiej typu AO lub zewnętrznego uchwytu na końcówki AO . System płyt współpracuje ze śrubami perforowanymi do augmentacji 3.5mm. Implanty stalowe. Wykonane z materiału dopuszczonego warunkowo dla rezonansu magnetycznego. Płyta prosta w długości od 59mm do 163mm, posiada od 4 do 12 otworów. | 5 | szt.
4 | Płytka tubularna. Płyta wyposażona w otwory gwintowane z możliwością zastosowania śrub blokujących o średnicy 3.5mm lub korowych/gąbczastych o średnicy 3.5/4.0mm. Średnica rdzenia dla śrub: blokowanych 3.5mm wynosi 2.9mm; korowych 3.5mm wynosi 2.4mm. Instrumentarium wyposażone w: wiertła z końcówką typu AO; wkłady śrubokrętów zakończone końcówką typu AO do szybko złączki wiertarskiej typu AO lub dynamometru 1.5NM ; dynamometr 1.5NM z możliwością dołączania do szybko złączki wiertarskiej typu AO lub zewnętrznego uchwytu na końcówki AO . System płyt współpracuje ze śrubami perforowanymi do augmentacji 3.5mm. Implanty stalowe. Wykonane z materiału dopuszczonego warunkowo dla rezonansu magnetycznego. Płyty tubularne (półkoliste) w długości od 28mm do 148mm , posiada od 2 do 12 otworów. | 10 | szt.
5 | Płytka typu DCP 1.3mm kompresyjna do złamań i rekonstrukcji w obrębie kości śródręcza i paliczków, Płyty wyposażone w otwory kompresyjne z możliwością zastosowania śrub korowych o średnicy 1.3mm. wkręcanych za pomocą śrubokręta samo trzymającego krzyżowego. Koralikowy kształt płyt ułatwia jej modelowanie do kości oraz zmniejsza powierzchnie styku płyty z kością chroniąc okostną, nie podrażniając przy tym tkanek miękkich. Implanty stalowe i tytanowe wykonane z materiału dopuszczonego dla rezonansu magnetycznego. Różne rodzaje płyt: płyta 1.3mm DCP prosta 12 otworów o długości 48mm; płyta adaptacyjna T DCP 1.3mm , 8 otworów w trzonie , 3 otworów w głowie; płyta adaptacyjna T DCP 1.3mm , 8 otworów w trzonie , 4 otworów w głowie; płyta 1.3mm typu Y DCP 11 otworów w trzonie ; płyta podporowa prawa/lewa 8 otworów | 5 | szt.
6 | Płytka blokowane 1.5mm kompresyjna do złamań i rekonstrukcji w obrębie kości śródręcza i paliczków. Płyty wyposażone w otwory kompresyjne z możliwością zastosowania śrub korowych 1.5mm. wkręcanych za pomocą śrubokręta samo trzymającego gwiazdkowe. Płyty blokowane 1.5mm wyposażone w otwory gwintowane pod śruby blokowane w płycie typu blokowane 1.5mm. Koralikowy kształt płyt ułatwia jej modelowanie do kości oraz zmniejsza powierzchnie styku płyty z kością chroniąc okostną, nie podrażniając przy tym tkanek miękkich. Implanty stalowe. Wykonane z materiału dopuszczonego warunkowo dla rezonansu magnetycznego. Różne rodzaje płyt: płyta 1.5 blokowana prosta 4,6 otworów o długości 23/36mm; płyta 1.5 blokowana adaptacyjna 6,12 otworów ; płyta 1.5 blokowana typu T 8 otworów na trzonie i 3,4 otwory w głowie płyty o długości 44,5mm; płyta 1.5 blokowana typu Y 8 otworów w trzonie, 3 otwory w głowie płyty płyta 1.5 blokowana podporowa 8 otworów lewa/prawa płyta 1.5 blokowana kondylarna 6 otworów w trzonie, 2 otwory w głowie ; | 5 | szt.
7 | Płytki blokowane pod śruby średnicy 2,0 mm płytka blokujaco - kompresyjna, prosta, od 4 do 8 otworów - płytka kłykciowa, blokujaco - kompresyjna, 2 otwory w części bliższej, 7 otworów w części dalszej - płytka T, blokująco - kompresyjna, od 2 do 3 otworów w części bliższej, 7 otworów w części dalszej - płytka Y, blokująco - kompresyjna, 10 otworowa - płytka kłykciowa z pinem blokującym, do prawej i lewej reki. Materiał: stal. | 5 | szt.
8 | Płytki blokowane pod śruby średnicy 2,4 mm - płytka blokująco - kompresyjna, prosta, od 4 do 8 otworów - płytka kłykciowa, blokujaco- kompresyjna, 2 otwory w części bliższej, 7 otworów w części dalszej - płytka T, blokująco - kompresyjna, od 2 do 3 otworów w części bliższej, 7 otworów w części dalszej - płytka Y, blokująco - kompresyjna, 10 otworowa.Materiał: stal. | 5 | szt.
9 | Płytka typu blokowane blokująco - kompresyjna do złamań i rekonstrukcji w obrębie kości śródręcza i paliczków. Płytka anatomiczna o kształcie zmniejszającym kontakt z kością , blokująco-kompresyjna. Na trzonie płyty znajdują się otwory dwufunkcyjne, blokująco-kompresyjne z możliwością zastosowania pojedynczej śruby blokującej o średnicy 2.0/2.4/2.7mm lub korowej o średnicy 2.0/2.4/2.7mm. Odpowiedni kształt otworów w płycie daje możliwość dokonywania kompresji między odłamowej a podłużny otwór blokująco-kompresyjny umożliwia pionowe pozycjonowanie płytki. W głowie płyty znajdują się: otwory gwintowane prowadzące śruby blokowane o średnicy 2.0/2.4/2.7mm pod różnymi kątami – w różnych kierunkach. Kształt otworów na trzonie płyty pozwala także na zastosowanie techniki śruby ciągnącej. Instrumentarium wyposażone w: wiertła z końcówką typu AO; wkłady śrubokrętów zakończone końcówką typu AO do szybko złączki wiertarskiej typu AO lub dynamometru 0.8NM ; dynamometr 0.8NM z możliwością dołączania do szybko złączki wiertarskiej typu AO lub zewnętrznego uchwytu na końcówki AO. Implanty stalowe wykonane z materiału dopuszczonego dla rezonansu magnetycznego. Różne rodzaje płyt :Płyta prosta na śruby 2.0mm, 10 otworów, o długości 73mm, | 5 | szt.
10 | Płyty do złamań szyjki i głowy kości promieniowej. Płytka anatomiczna o kształcie zmniejszającym kontakt z kością , blokująco-kompresyjna. Na trzonie płyty znajdują się otwory dwufunkcyjne, blokująco-kompresyjne z możliwością zastosowania pojedynczej śruby blokującej 2.4mm lub korowej o średnicy 2.0/2.4/2.7mm. Odpowiedni kształt otworów w płycie daje możliwość dokonywania kompresji między odłamowej a podłużny otwór blokująco-kompresyjny umożliwia pionowe pozycjonowanie płytki. Kształt otworów na trzonie płyty pozwala także na zastosowanie techniki śruby ciągnącej . W głowie płyty znajdują się otwory gwintowane prowadzące śruby blokowane o średnicy 2.4mm pod różnymi kątami – w różnych kierunkach. Instrumentarium wyposażone w: wiertła z końcówką typu AO; wkłady śrubokrętów zakończone końcówką typu AO do szybko złączki wiertarskiej typu AO lub dynamometru 0.8NM ; dynamometr 0.8NM z możliwością dołączania do szybko złączki wiertarskiej typu AO lub zewnętrznego uchwytu na końcówki AO . Implanty stalowe. Wykonane z materiału dopuszczonego warunkowo dla rezonansu magnetycznego. Płyty posiadają od 2 do 4 otworów w trzonie i 5 otworów w głowie płytki, płyty głowowe dostępne w wersji prawe i lewe, płyty szyjkowe - uniwersalne. | 5 | szt.
11 | Płyta do złamań w obrębie bliższego końca kości piszczelowej tylno-przyśrodkowa. Płytka anatomiczna o kształcie zmniejszającym kontakt z kością , blokująco-kompresyjna. Na trzonie płyty znajdują się otwory dwufunkcyjne, blokująco-kompresyjne z możliwością zastosowania pojedynczej śruby blokującej 3.5mm lub korowej/gąbczastej o średnicy 3.5/4.0mm. Odpowiedni kształt otworów w płycie daje możliwość dokonywania kompresji między odłamowej a podłużny otwór blokująco-kompresyjny umożliwia pionowe pozycjonowanie płytki. W głowie płyty znajdują się: otwory gwintowane prowadzące śruby blokowane o średnicy 3.5mm pod różnymi kątami – w różnych kierunkach. Kształt otworów na trzonie płyty pozwala także na zastosowanie techniki śruby ciągnącej . Średnica rdzenia dla śrub: blokowanych 3.5mm wynosi 2.9mm; korowych 3.5mm wynosi 2.4mm. Instrumentarium wyposażone w: wiertła z końcówką typu AO; wkłady śrubokrętów zakończone końcówką typu AO do szybko złączki wiertarskiej typu AO lub dynamometru 1.5NM ; dynamometr 1.5NM z możliwością dołączania do szybko złączki wiertarskiej typu AO lub zewnętrznego uchwytu na końcówki AO . System płyt współpracuje ze śrubami perforowanymi do augmentacji 3.5mm. Implanty stalowe wykonane z materiału dopuszczonego dla rezonansu magnetycznego. Różne rodzaje płyt: - płyty do bliższego końca kości piszczelowej tylno-przyśrodkowe o średnicy śrub 3.5mm, o długości od 69mm do 183mm, od 1 do 10 otworów w trzonie i 3 otworów w głowie płytki, płyty uniwersalne do kończyny prawej i lewej. | 2 | szt.
12 | Płyty proste wąskie. Płytka anatomiczna o kształcie zmniejszającym kontakt z kością , blokująco-kompresyjna. Na trzonie płyty znajdują się otwory dwufunkcyjne, blokująco-kompresyjne z możliwością zastosowania pojedynczej śruby blokującej o średnicy 5.0mm lub korowej o średnicy 4.5mm. Odpowiedni kształt otworów w płycie daje możliwość dokonywania kompresji między odłamowej a podłużny otwór blokująco-kompresyjny umożliwia pionowe pozycjonowanie płytki. Kształt otworów na trzonie płyty pozwala także na zastosowanie techniki śruby ciągnącej . Instrumentarium wyposażone w: wiertła z końcówką typu AO; wkłady śrubokrętów zakończone końcówką typu AO do szybko złączki wiertarskiej typu AO lub dynamometru 4.0NM . Implanty stalowe wykonane z materiału dopuszczonego dla rezonansu magnetycznego. Instrumentarium wyposażone w prowadnice do techniki minimalnie inwazyjnej. Długości płyt od 44mm do 224mm , posiada od 2 do 12 otworów. | 10 | szt.
13 | Płyty proste wąskie. Płytka anatomiczna o kształcie zmniejszającym kontakt z kością , blokująco-kompresyjna. Na trzonie płyty znajdują się otwory dwufunkcyjne, blokująco-kompresyjne z możliwością zastosowania pojedynczej śruby blokującej o średnicy 5.0mm lub korowej o średnicy 4.5mm. Odpowiedni kształt otworów w płycie daje możliwość dokonywania kompresji między odłamowej a podłużny otwór blokująco-kompresyjny umożliwia pionowe pozycjonowanie płytki. Kształt otworów na trzonie płyty pozwala także na zastosowanie techniki śruby ciągnącej . Instrumentarium wyposażone w: wiertła z końcówką typu AO; wkłady śrubokrętów zakończone końcówką typu AO do szybko złączki wiertarskiej typu AO lub dynamometru 4.0NM . Implanty stalowe wykonane z materiału dopuszczonego dla rezonansu magnetycznego. Długości płyt od 242mm do 440mm , posiada od 13 do 24 otworów .. | 10 | szt.
14 | Płyty proste szerokie . Płytka anatomiczna o kształcie zmniejszającym kontakt z kością , blokująco-kompresyjna. Na trzonie płyty znajdują się otwory dwufunkcyjne, blokująco-kompresyjne z możliwością zastosowania pojedynczej śruby blokującej o średnicy 5.0mm lub korowej o średnicy 4.5mm. Odpowiedni kształt otworów w płycie daje możliwość dokonywania kompresji między odłamowej a podłużny otwór blokująco-kompresyjny umożliwia pionowe pozycjonowanie płytki. Kształt otworów na trzonie płyty pozwala także na zastosowanie techniki śruby ciągnącej . Instrumentarium wyposażone w: wiertła z końcówką typu AO; wkłady śrubokrętów zakończone końcówką typu AO do szybko złączki wiertarskiej typu AO lub dynamometru 4.0NM . Implanty stalowe wykonane z materiału dopuszczonego dla rezonansu magnetycznego. długości płyty od 116mm do 224mm, posiada od 6 do 12 otworów. | 5 | szt.
15 | Płyty proste szerokie . Płytka anatomiczna o kształcie zmniejszającym kontakt z kością , blokująco-kompresyjna. Na trzonie płyty znajdują się otwory dwufunkcyjne, blokująco-kompresyjne z możliwością zastosowania pojedynczej śruby blokującej o średnicy 5.0mm lub korowej o średnicy 4.5mm. Odpowiedni kształt otworów w płycie daje możliwość dokonywania kompresji między odłamowej a podłużny otwór blokująco-kompresyjny umożliwia pionowe pozycjonowanie płytki. Kształt otworów na trzonie płyty pozwala także na zastosowanie techniki śruby ciągnącej . Instrumentarium wyposażone w: wiertła z końcówką typu AO; wkłady śrubokrętów zakończone końcówką typu AO do szybko złączki wiertarskiej typu AO lub dynamometru 4.0NM . Implanty stalowe wykonane z materiału dopuszczonego dla rezonansu magnetycznego. długości płyty od 242mm do 332mm, posiada od 13 do 18 otworów. | 5 | szt.
16 | Płyty wygięte szerokie. Płytka anatomiczna o kształcie zmniejszającym kontakt z kością , blokująco-kompresyjna. Na trzonie płyty znajdują się otwory dwufunkcyjne, blokująco-kompresyjne z możliwością zastosowania pojedynczej śruby blokującej o średnicy 5.0mm lub korowej o średnicy 4.5mm. Odpowiedni kształt otworów w płycie daje możliwość dokonywania kompresji między odłamowej a podłużny otwór blokująco-kompresyjny umożliwia pionowe pozycjonowanie płytki. Kształt otworów na trzonie płyty pozwala także na zastosowanie techniki śruby ciągnącej . Instrumentarium wyposażone w: wiertła z końcówką typu AO; wkłady śrubokrętów zakończone końcówką typu AO do szybko złączki wiertarskiej typu AO lub dynamometru 4.0NM . Implanty stalowe wykonane z materiału dopuszczonego dla rezonansu magnetycznego. długości płyty od 229mm do 336mm, posiada od 12 do 18 otworów. | 5 | szt.
17 | Płyty wygięte szerokie. Płytka anatomiczna o kształcie zmniejszającym kontakt z kością , blokująco-kompresyjna. Na trzonie płyty znajdują się otwory dwufunkcyjne, blokująco-kompresyjne z możliwością zastosowania pojedynczej śruby blokującej o średnicy 5.0mm lub korowej o średnicy 4.5mm. Odpowiedni kształt otworów w płycie daje możliwość dokonywania kompresji między odłamowej a podłużny otwór blokująco-kompresyjny umożliwia pionowe pozycjonowanie płytki. Kształt otworów na trzonie płyty pozwala także na zastosowanie techniki śruby ciągnącej . Instrumentarium wyposażone w: wiertła z końcówką typu AO; wkłady śrubokrętów zakończone końcówką typu AO do szybko złączki wiertarskiej typu AO lub dynamometru 4.0NM . Implanty stalowe wykonane z materiału dopuszczonego dla rezonansu magnetycznego. długości płyty od 354mm do 408mm, posiada od 19 do 22 otworów. | 5 | szt.
18 | Płyty proste szerokie . Płytka anatomiczna o kształcie zmniejszającym kontakt z kością , blokująco-kompresyjna. Na trzonie płyty znajdują się otwory dwufunkcyjne, blokująco-kompresyjne z możliwością zastosowania pojedynczej śruby blokującej o średnicy 5.0mm lub korowej o średnicy 4.5mm. Odpowiedni kształt otworów w płycie daje możliwość dokonywania kompresji między odłamowej a podłużny otwór blokująco-kompresyjny umożliwia pionowe pozycjonowanie płytki. Kształt otworów na trzonie płyty pozwala także na zastosowanie techniki śruby ciągnącej . Instrumentarium wyposażone w: wiertła z końcówką typu AO; wkłady śrubokrętów zakończone końcówką typu AO do szybko złączki wiertarskiej typu AO lub dynamometru 4.0NM . Implanty stalowe wykonane z materiału dopuszczonego dla rezonansu magnetycznego. długości płyty od 368mm do 440mm, posiada od 20 do 24 otworów. | 5 | szt.
19 | Płyta do bliższej nasady kości udowej. Płytka anatomiczna o kształcie zmniejszającym kontakt z kością , blokująco-kompresyjna. Na trzonie płyty znajdują się otwory dwufunkcyjne, blokująco-kompresyjne z możliwością zastosowania pojedynczej śruby blokującej o średnicy 5.0mm lub korowej o średnicy 4.5mm. Odpowiedni kształt otworów w płycie daje możliwość dokonywania kompresji między odłamowej a podłużny otwór blokująco-kompresyjny umożliwia pionowe pozycjonowanie płytki. W głowie płyty znajdują się: otwory gwintowane prowadzące śruby blokowane o średnicy 5.0mm/ 7.3mm pod różnymi kątami – w różnych kierunkach. Kształt otworów na trzonie płyty pozwala także na zastosowanie techniki śruby ciągnącej . Śruby blokowane w płycie to lite i kaniulowane (5.0mm/7.3mm), samogwintujące oraz samotnące/samogwintujące z gniazdami sześciokątnymi i gwiazdkowymi wkręcane przy pomocy śrubokręta dynamometrycznego 4.0Nm. Instrumentarium wyposażone w: wiertła z końcówką typu AO; wkłady śrubokrętów zakończone końcówką typu AO do szybko złączki wiertarskiej typu AO lub dynamometru 4.0NM . Implanty stalowe. Wykonane z materiału dopuszczonego warunkowo dla rezonansu magnetycznego. Różne rodzaje płyt: - płyty hakowe do bliższej nasady kości udowej, długości od 133mm do 385mm, od 2 do 16 otworów w trzonie i 2 otwory w głowie płytki, płyty uniwersalne. | 5 | szt.
20 | Płyta do bliższej nasady kości udowej. Płytka anatomiczna o kształcie zmniejszającym kontakt z kością , blokująco-kompresyjna. Na trzonie płyty znajdują się otwory dwufunkcyjne, blokująco-kompresyjne z możliwością zastosowania pojedynczej śruby blokującej o średnicy 5.0mm lub korowej o średnicy 4.5mm. Odpowiedni kształt otworów w płycie daje możliwość dokonywania kompresji między odłamowej a podłużny otwór blokująco-kompresyjny umożliwia pionowe pozycjonowanie płytki. W głowie płyty znajdują się: otwory gwintowane prowadzące śruby blokowane o średnicy 5.0mm/ 7.3mm pod różnymi kątami – w różnych kierunkach. Kształt otworów na trzonie płyty pozwala także na zastosowanie techniki śruby ciągnącej . Śruby blokowane w płycie to lite i kaniulowane (5.0mm/7.3mm), samogwintujące oraz samotnące/samogwintujące z gniazdami sześciokątnymi i gwiazdkowymi wkręcane przy pomocy śrubokręta dynamometrycznego 4.0Nm. Instrumentarium wyposażone w: wiertła z końcówką typu AO; wkłady śrubokrętów zakończone końcówką typu AO do szybko złączki wiertarskiej typu AO lub dynamometru 4.0NM . Implanty stalowe. Wykonane z materiału dopuszczonego warunkowo dla rezonansu magnetycznego. Różne rodzaje płyt: - płyty do bliższej nasady kości udowej (bez haka), długości od 139mm do 391mm, od 2 do 16 otworów w trzonie i 3 otwory w głowie płytki, płyty lewe i prawe. | 5 | szt.
21 | Płyta do kłykci kości udowej wprowadzane techniką minimalnie inwazyjną. Płytka anatomiczna o kształcie zmniejszającym kontakt z kością , blokująco-kompresyjna. Na trzonie płyty znajdują się otwory dwufunkcyjne, blokująco-kompresyjne z możliwością zastosowania pojedynczej śruby blokującej o średnicy 5.0mm lub korowej o średnicy 4.5mm. Odpowiedni kształt otworów w płycie daje możliwość dokonywania kompresji między odłamowej a podłużny otwór blokująco-kompresyjny umożliwia pionowe pozycjonowanie płytki. W głowie płyty znajdują się: otwory gwintowane prowadzące śruby blokowane o średnicy 5.0 /7.3mm pod różnymi kątami – w różnych kierunk. Kształt otworów na trzonie płyty pozwala także na zastosowanie techniki śruby ciągnącej . Instrumentarium wyposażone w: wiertła z końcówką typu AO; wkłady śrubokrętów zakończone końcówką typu AO do szybko złączki wiertarskiej typu AO lub dynamometru 4.0NM . Implanty stalowe. Wykonane z materiału dopuszczonego warunkowo dla rezonansu magnetycznego. W zestawie znajdują się śruby kompresyjne kaniulowane, konikalne o średnicy 5.0/7.3mm oraz nakładki kompresyjne kaniulowane do śrub konikalnych o średnicy 5.0mm umożliwiające kompresję między kłykciową. Instrumentarium wyposażone w przezierne dla promieni RTG celowniki mocowane do płyty umożliwiające przezskórne wkręcanie śrub przez płytę. Płyty prawe i lewe do dalszej nasady kości udowej boczne w długości od 170mm do 326mm, posiadają od 6 do 18 otworów w trzonie i 5 otworów w głowie płytki. | 3 | szt.
22 | System kabli ortopedycznych z zaciskami w wersji stal. średnica kabli: 1.0mm. Kable zbudowane z wiązek (8x7)+(1x19) przewodów zapewniające wysoką elastyczność i kontrolę. System kompatybilny ze wszystkimi systemami płytkowymi Synthes. Wszystkie kable wyposażone w pojedynczy zacisk. Instrumentarium wyposażone w narzędzia do przewlekania, napinania oraz obcinania kabli a także w wielorazowe zaciski tymczasowe umożliwiające prawidłowe ustawienie zespolenia oraz naprężenie zespołu kabli. Możliwość mocowania do płytek poprzez dedykowane piny z oczkiem okrągłym lub szerokim wkręcany w nagwintowany otwór w płycie. | 5 | szt.
23 | Pin wkręcany do systemu płyt w wersji stal | 5 | szt.
24 | System do stabilizacji złamań okołoprotezowych. Płyta pozwalająca na wielopłaszczyznową stabilizację w obrębie trzpienia protezy przy pomocy śrub blokowanych/korowych o średnicy 3.5mm. Płyta współpracująca z płytami typu blokowane szerokimi prostymi/wygiętymi, płytami typu blokowane do bliższej i dalszej nasady kości udowej. Płyta wyposażona w 4 ramiona z możliwością ich odcięcia. Śruby blokowane w płycie samogwintujące oraz samotnące/samogwintujące z gniazdami sześciokątnymi i gwiazdkowymi wkręcane przy pomocy śrubokręta dynamometrycznego 1.5NM przy śrubie o średnicy 3.5mm. Kompletne instrumentarium zapewniające szybkie i precyzyjne wprowadzanie implantów, wyposażone w śrubokręt dynamometryczny, celownik do płyty oraz szczypce tnące pozwalające na odcięcie nieużywanych ramion. Płyta mocowana jest do właściwej płyty stabilizującej złamanie typu blokowane przy pomocy kompletu śruby mocującej. Płyta do płyt szerokich blokowanych pod śruby o średnicy 4.5/5.0mm prostych i wygiętych, typu LISS, | 5 | szt.
25 | System do stabilizacji złamań okołoprotezowych. Płyta pozwalająca na wielopłaszczyznową stabilizację w obrębie trzpienia protezy przy pomocy śrub blokowanych/korowych o średnicy 3.5mm. Płyta współpracująca z płytami typu blokowane szerokimi prostymi/wygiętymi, płytami typu blokowane do bliższej i dalszej nasady kości udowej. Płyta wyposażona w 4 ramiona z możliwością ich odcięcia. Śruby blokowane w płycie samogwintujące oraz samotnące/samogwintujące z gniazdami sześciokątnymi i gwiazdkowymi wkręcane przy pomocy śrubokręta dynamometrycznego 1.5NM przy śrubie o średnicy 3.5mm. Kompletne instrumentarium zapewniające szybkie i precyzyjne wprowadzanie implantów, wyposażone w śrubokręt dynamometryczny, celownik do płyty oraz szczypce tnące pozwalające na odcięcie nieużywanych ramion. Płyta mocowana jest do właściwej płyty stabilizującej złamanie typu blokowane przy pomocy kompletu śruby mocującej. Płyta do płyt blokowanych pod śruby o średnicy 4.5/5.0mm Proximal Femur, zaokrąglone | 5 | szt.
26 | System do stabilizacji złamań okołoprotezowych. Płyta pozwalająca na wielopłaszczyznową stabilizację w obrębie trzpienia protezy przy pomocy śrub blokowanych/korowych o średnicy 3.5mm. Płyta współpracująca z płytami typu blokowane szerokimi prostymi/wygiętymi, płytami typu blokowane do bliższej i dalszej nasady kości udowej. Płyta wyposażona w 4 ramiona z możliwością ich odcięcia. Śruby blokowane w płycie samogwintujące oraz samotnące/samogwintujące z gniazdami sześciokątnymi i gwiazdkowymi wkręcane przy pomocy śrubokręta dynamometrycznego 1.5NM przy śrubie o średnicy 3.5mm. Kompletne instrumentarium zapewniające szybkie i precyzyjne wprowadzanie implantów, wyposażone w śrubokręt dynamometryczny, celownik do płyty oraz szczypce tnące pozwalające na odcięcie nieużywanych ramion. Płyta mocowana jest do właściwej płyty stabilizującej złamanie typu blokowane przy pomocy kompletu śruby mocującej. Śruby mocujące płytę w płycie stabilizującej złamanie , gniazdo sześciokątne 3.5/2.5mm | 5 | szt.
27 | System do stabilizacji złamań okołoprotezowych. Płyta pozwalająca na wielopłaszczyznową stabilizację w obrębie trzpienia protezy przy pomocy śrub blokowanych/korowych o średnicy 3.5mm. Płyta współpracująca z płytami typu blokowane szerokimi prostymi/wygiętymi, płytami typu blokowane do bliższej i dalszej nasady kości udowej. Płyta wyposażona w 4 ramiona z możliwością ich odcięcia. Śruby blokowane w płycie samogwintujące oraz samotnące/samogwintujące z gniazdami sześciokątnymi i gwiazdkowymi wkręcane przy pomocy śrubokręta dynamometrycznego 1.5NM przy śrubie o średnicy 3.5mm. Kompletne instrumentarium zapewniające szybkie i precyzyjne wprowadzanie implantów, wyposażone w śrubokręt dynamometryczny, celownik do płyty oraz szczypce tnące pozwalające na odcięcie nieużywanych ramion. Płyta mocowana jest do właściwej płyty stabilizującej złamanie typu blokowane przy pomocy kompletu śruby mocującej. Śruby mocujące płytę w płycie stabilizującej złamanie, gniazdo gwiazdkowe. | 5 | szt.
28 | Śruba blokowane 1.5mm, o długości od 6mm do 24mm , samogwintująca gniazdo śrubokręta gwiazdkowe, stal | 30 | szt.
29 | Śruba blokowane 2.0mm o długości od 6mm do 30mm, samogwintujące, stal | 30 | szt.
30 | Śruby blokowane 2.4mm o długości od 6mm do 30 mm, samogwintujące stal | 30 | szt.
31 | Śruby blokowane zmienno-kątowe 2,4mm o długości od 8mm do 60mm, samogwintujące | 30 | szt.
32 | Śruby blokowane zmienno-kątowe 2,4mm o długości 6mm , 7mm, 9mm, samogwintujące | 30 | szt.
33 | Śruby blokowane 2.7mm o długości od 6mm do 60mm, samogwintujące, stal | 30 | szt.
34 | Śruby blokowane zmienno-kątowe 2.7mm o długości od 10mm do 60mm, samogwintujące stal | 30 | szt.
35 | Śruby blokowane 3.5mm o długości od 10mm do 95mm, samogwintujące, stal | 30 | szt.
36 | Śruba blokująca średnica 5.0mm,samogwintująca, o długości od 14mm do 90mm, gniazdo śrubokręta sześciokątne 3.5mm, stal | 30 | szt.
37 | Śruby okołoprotezowe 5.0mm blokowane, o długości od 8mm do 18mm, gniazdo hexagonalne,stal | 30 | szt.
38 | Śruba blokująca kaniulowana średnica 5.0mm,samotnąca, o długości od 25mm do 140mm, gniazdo śrubokręta sześciokątne 4.0mm, stal | 30 | szt.
39 | Śruba blokująca kaniulowana średnica 5.0mm,samotnąca, o długości od 145mm, gniazdo śrubokręta sześciokątne 4.0mm, stal | 30 | szt.
40 | Śruba konikalna kaniulowana średnica 5.0mm,samotnąca, o długości od 40mm do 90mm, gniazdo śrubokręta sześciokątne 4.0mm, stal | 30 | szt.
41 | Śruba blokująca kaniulowana średnica 7.3mm,samotnąca,o długości od 20mm do 145mm , gniazdo śrubokręta sześciokątne 4.0mm, stal | 30 | szt.
42 | Śruba konikalna kaniulowana średnica 7.3mm,samotnąca, o długości od 50mm do 95mm, pełny gwint, gniazdo sześciokątne 4.0mm, stal | 30 | szt.
43 | Śruba konikalna kaniulowana średnica 7.3mm,samotnąca, o długości od 50mm do 145mm, niepełny gwint, gniazdo sześciokątne 4.0mm, stal | 30 | szt.
44 | Śruba 1.0mm korowe o długości od 6mm do 14mm. samogwintujące gniazdo śrubokręta KRZYŻOWE, stal | 30 | szt.
45 | Śruba 1.3mm korowe o długości od 6mm do 18mm. samogwintujące gniazdo śrubokręta KRZYŻOWE, stal | 30 | szt.
46 | Śruba 1.5mm korowe o długości od 4mm do 24mm, samogwintujące gniazdo śrubokręta gwiazdkowe, stal | 30 | szt.
47 | Śruba 2.0mm korowe o długości od 6mm do 40mm, samogwintujące stal | 30 | szt.
48 | Śruby 2,4mm korowe o długości od 6mm do 40mm, samogwintujące, stal | 30 | szt.
49 | Śruby 2,4mm korowe o długości 7, 9, 11, 13 mm , samogwintujące, stal | 30 | szt.
50 | Śruby 2.7mm korowe o długości od 6mm do 60mm, samogwintujące, gniazdo gwiazdkowe, stal | 30 | szt.
51 | Śruby 3.5mm korowe o długości od 10mm do 85mm, samogwintujące, stal | 30 | szt.
52 | Śruby 3.5mm korowe o długości od 90mm do 110mm, samogwintujące, stal | 30 | szt.
53 | Śruba korowa 4.5mm - samogwintująca, o długości od 14mm do 64mm, gniazdo śrubokręta sześciokątne 3.5mm, stal | 30 | szt.
54 | Śruba korowa 4.5mm - samogwintująca, o długości od 66mm do 95mm, gniazdo śrubokręta sześciokątne 3.5mm, stal | 30 | szt.
55 | Śruba korowa 4.5mm - samogwintująca, o długości od 100mm do 140mm, gniazdo śrubokręta sześciokątne 3.5mm, stal | 30 | szt.
56 | Gwóźdź tytanowy podudziowy: -gwóźdź umożliwiający zaopatrzenie złamań w obrębie zarówno dalszej jak i bliższej nasady piszczeli (m.in. wg klasyfikacji AO: 41-A2/A3, 43-A1/A2/A3, 41-C1/C2, 43-C1/C2). Możliwość wielopłaszczyznowego blokowania proksymalnego i dystalnego. Możliwość kompresji odłamów. Gwóźdź w rozmiarach od 255mm do 465mm ze skokiem, co 15mm. Średnica gwoździ: - gwoździe kaniulowane: 8.0mm, 9.0mm, 10.0mm, 11.0mm, 12.0mm, 13.0mm | 30 | szt.
57 | Śruby ryglujące samogwintujące, tytanowe, z gniazdem gwiazdkowym – w rozmiarach: korowe 4.0mm w długości od 18mm do 80mm z przeskokiem, co 2mm. (do blokowania gwoździ o średnicy 8.0mm i 9.0 mm) | 30 | szt.
58 | Śruby ryglujące samogwintujące, tytanowe, z gniazdem gwiazdkowym – w rozmiarach: korowe 5.0mm w długości od 26mm do 80mm z przeskokiem, co 2mm i od 85mm do 100mm z przeskokiem, co 5mm. (do blokowania gwoździ o średnicy od 10.0mm do 13.0 mm) | 30 | szt.
59 | Śruby ryglujące samogwintujące, tytanowe, z gniazdem gwiazdkowym – w rozmiarach: korowo/gąbczaste o średnicy 5.0mm w długości od 30mm do 90mm z przeskokiem, co 5 mm. (do blokowania w obrębie nasady bliższej) | 30 | szt.
60 | Zaślepki kaniulowane o przedłużeniu: 0 mm, 5 mm, 10 mm, 15mm oraz zaślepka 0 mm do blokowania śruby ryglującej gąbczastej gwoździa podudziowego. | 30 | szt.
61 | Śrubopłytka dynamiczna do złamań szyjki kości udowej. Kompaktowa konstrukcja złożona z płyty mocowanej do trzonu kości śrubą/śrubami blokowanymi 5mm oraz kompletu śrub szyjkowych przesuwanych dynamicznie w płycie do 20mm. Komplet śrub szykowych połączonych stabilnie kątowo złożony ze śruby antyrotacyjnej o średnicy 6,4mm i śruby szyjkowej niegwintowanej o średnicy 10mm. Dostępne płyty z tuleją szyjkową pod kątem 130stopni, z jednym lub dwoma gwintowanymi otworami na trzonie pod śruby blokowane z gwintowaną główką o średnicy 5,0mm. Konstrukcja implantów i narzędzi pozwalająca na zaopatrzenie złamania z wykorzystaniem techniki minimalnie inwazyjnej. Blokowanie wszystkich śrub z użyciem celowników i prowadnic. Materiał: stop tytanu. Zestaw złożony z: Sterylny pakiet zabiegowy złożony z jednej śruby antyrotacyjnej, jednej śruby doszyjkowej niegwintowanej oraz płyty jednootworowej, pakiety dostępne w zakresie długości kompletów śrub od 75 do 130mm, pakowany sterylnie | 30 | szt.
62 | Płytka dynamiczna dostępna z jednym lub dwoma otworami na trzonie, o rozmiarach 12,7x26mm (jednootworowa) i 12,7x36mm (dwuotworowa), tytanowa, pakowana sterylnie | 30 | szt.
63 | Śruba o średnicy 5.0mm z gwintowaną główką, blokowana w płycie, dostępne długości od 14 do 90mm, zalecany do zabiegu zakres od 30 do 60mm, z gniazdem gwiazdkowym, tytanowa, pakowana sterylnie | 30 | szt.
Uwaga! Dotyczy wszystkich pakietów (za wyjątkiem pakietu 6 )
Wykonawca jest zobowiązany do zapewnienia (użyczenia) wszystkich akcesoriów i urządzeń umożliwiających prawidłowe wykonanie przedmiotowej umowy oraz do dostarczenia niezbędnego instrumentarium ( bez dodatkowych opłat ze strony Zamawiającego). Instrumentarium pozostaje do dyspozycji Zmawiającego w miejscu przez niego wskazanym przez cały okres trwania umowy. Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia depozytu implantów w zakresie nie mniejszym niż wskazany w poszczególnych pakietach.