Załącznik nr 2 do SWZ

Część nr 1

- OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

związany z wykonaniem zamówienia w zakresie dostarczenia, rozładunku, wniesienia, zainstalowania, uruchomienia

Detektora Q-TOF z wyposażeniem - 1 kpl.

i dostarczeniem instrukcji stanowiskowej oraz jej wdrożeniem do

Zakładu Farmakognozji UMB

| Nazwa i adres Wykonawcy: |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Typ/Model/ (jeśli dotyczy) |  | Producent - pełna nazwa | Kraj producenta | Rok produkcji |
| UWAGA! Wykonawca jest zobowiązany wpisać do ww. tabeli nazwę i oznaczenia urządzenia (typ/model, pełną nazwę i kraj producenta) w sposób zgodny z oznaczeniami, które znajdą się w materiałach informacyjnych. |  |  |  |  |
| Nazwa, adres, nr tel., e-mail serwisu gwarancyjnego*) ………….……………………….…… |  |  |  |  |
| Lp. | Wymagania techniczne, użytkowe i FUNKCJONALNE |  |  |  |
|  | Urządzenie fabrycznie nowe lub powystawowe, wyprodukowane nie wcześniej niż w 2021 roku. |  |  |  |
|  | Detektor mas LC/MS typu Q-TOF spełniający, co najmniej następujące parame-try: - Zakres mas nie gorszy niż: 50 ÷ 10 000 m/z. - Czułość w trybie MS nie gorsza niż S/N 500:1 (RMS) dla 1 pg rezerpiny (nastrzyk on-column, ESI, 0,4 ml/minutę). - Czułość w trybie MS/MS nie gorsza niż S/N 1500:1 (RMS) dla 1 pg rezerpiny (nastrzyk on-column, ESI, 0,4 ml/minutę). - Dokładność masowa nie gorsza niż 0.8 ppm RMS (dla 10 kolejnych nastrzyków próbki, tryb MS, ESI, 0,4 ml/minutę). - Zakres dynamiczny nie gorszy niż: 5 rzędów. - Rozdzielczość masowa - co najmniej 60 000 FWHM dla jonu o masie 2722 m/z. (w trybie co najwyżej pojedynczego odbicia strumienia jonów) oraz co najmniej 30 000 FWHM dla jonu o masie 118 m/z. - Szybkość zbierania danych min.: 50 widm na sekundę w trybie MS oraz min. 30 widm w trybie MS/MS. - Czas przełączania polarności: positive/negative ion mode nie dłuższy niż 1,5 sekundy. - Szybkość akwizycji danych detektora co najmniej: 10 GHz (digitalizacja sygnału typu ADC). - Możliwość wyizolowania na kwadrupolu jonu do fragmentacji o największej masie - co najmniej 4000 m/z. - Komora kolizyjna – heksapolowa z liniowym przyspieszeniem, kwadrupol musi być kontrolowany temperaturowo (ogrzewany) w celu ochrony przed zanieczyszczeniem. - Źródło jonizacji: ESI, konieczna możliwość rozbudowy o źródła jonizacji typu MALDI i APCI. - Spektrometr mas typu tzw. benchtop (stojący na stole). - Waga spektrometru mas nie większa niż 200 kg. - Technologia umożliwiająca czyszczenie kapilary wprowadzającej jony do detektora bez konieczności zapowietrzania spektrometru mas. |  |  |  |
|  | Detektor wyposażony w poniższe elementy: |  |  |  |
|  | System kontroli zestawu LCMS Q-TOF i zbierania oraz obróbki danych o min. funkcjach i parametrach: - Stacja robocza typu PC z procesorem nie gorszym niż procesor 6-rdzeniowy. - Dysk twardy min. 500 GB SSD + 4TB. - Pamięć min. 64GB RAM. - System operacyjny 64-bitowy Windows 11 Pro lub równoważny. - Monitor LCD o przekątnej min. 27”. - Karta LAN x 2. - Aktualne oprogramowanie do pełnego sterowania zestawem (LC i MS) i obróbki danych z oprogramowaniem do obróbki widmowej z możliwością tworzenia bibliotek widm. Oprogramowanie musi być kompatybilne oraz w pełni kontrolować posiadany przez Zamawiającego zestaw HPLC 1260 Infinity, w tym detektor DAD (G4212A) oraz detektor UV-VIS (G1314F). - Wymagana możliwość rozbudowy zestawu (w przyszłości) o oprogramowanie chemometryczne do zaawansowanej różnicowej obróbki danych z LCMS QTOF umożliwiające określenie zależności pomiędzy wynikami uzyskanymi dla dwóch lub więcej grup próbek. Oprogramowanie to powinno charakteryzować się minimum następującymi cechami: - Możliwość tworzenia modeli predykcyjnych za pomocą algorytmów: Decision Tree - Drzewo decyzyjne, Support Vector Machine - Maszyna wektorów nośnych, Naive Bayes -Naiwny klasyfikator bayesowski, Neural Network - Sieci neuronowe, Partial Least Squares Discrimination (PLSD) - Metoda najmniejszych kwadratów. - Wymagana możliwość rozbudowy detektora - o kompatybilny aparat do Elektroforezy Kapilarnej (posiadającej powietrzne termostatowanie kapilary - system CE/MS) działające pod jednym wspólnym oprogramowaniem do sterowania i analizy danych. |  |  |  |
|  | System PC do obróbki danych: - Stacja robocza typu PC z procesorem nie gorszym niż procesor 6-rdzeniowy. - Dysk twardy min. 500 GB SSD + 4TB. - Pamięć min. 64 GB RAM. - System operacyjny 64-bitowy Windows 11 Pro lub równoważny. - Monitor LCD o przekątnej min. 27”. - Karta LAN x 2. - Pakiet Office lub równoważny. - Drukarka laserowa kolorowa sieciowa gotowa do drukowania (w komplecie tonery). - Aktualne oprogramowanie do obróbki danych z oprogramowaniem do obróbki widmowej z możliwością tworzenia bibliotek widm. |  |  |  |
|  | Pompa gradientowa: - Min. czteroskładnikowa z gradientem po stronie niskiego ciśnienia. - O zakresie przepływu min.: od 0,001 ml/min do 10 ml/min. - Maksymalne ciśnienie co najmniej 600 bar. - Moduł w pełni sterowany przez oprogramowanie sterujące LCMS. |  |  |  |
|  | Automatyczny podajnik próbek: - Na co najmniej 130 fiolek po 2 ml. - O zakresie nastrzyku nie gorszym niż 0,1-100 μl. - Termostatowanie próbek w zakresie min. 4 - 40 ⁰C. - Błąd przenoszenia (carry over) nie gorszy niż: 0,004 %. - Moduł w pełni sterowany przez oprogramowanie sterujące LCMS. |  |  |  |
|  | UPS minimum 4 kVA - 2 szt., mający na celu wyeliminowanie chwilowych wahań zasilania oraz zapewnienie działania urządzenia w przypadku przedłużającej się utraty zasilania. |  |  |  |
|  | Reduktor do butli do azotu 6.0 |  |  |  |
|  | W komplecie z urządzeniem: - Pełny zestaw startowy rozpuszczalników i odczynników niezbędnych do uruchomienia oraz przeprowadzenia testów urządzenia. - Wszystkie niezbędne akcesoria, między innymi: klucze, kapilary, złączki, pułapki dla gazów oraz kable komunikacyjne i zasilające do każdego modułu. - Dodatkowy pakiet akcesoriów umożliwiający samodzielną wymianę kapilary rezystywnej lub szklanej. |  |  |  |
|  | Zaoferowany detektor mas musi prawidłowo współpracować z posiadanym przez Użytkownika chromatografem 1260 Infinity i generatorem azotu Peak Scientific NM32LA. |  |  |  |

| Lp. | WYMAGANIA OGÓLNE |
| --- | --- |
|  | Oferowany przedmiot zamówienia kompletny, po zainstalowaniu i uruchomieniu gotowy do użytku zgodnie z jego przeznaczeniem bez dodatkowych zakupów inwestycyjnych. Zakupy materiałów eksploatacyjnych i zużywalnych, w tym wyrobów medycznych jednorazowego użytku, nie są zakupami inwestycyjnymi. |
|  | Przedmiot zamówienia dopuszczony do obrotu na terytorium RP, posiadający wszelkie wymagane przez przepisy prawa świadectwa, atesty, deklaracje, itp. (jeśli dotyczy) oraz spełniający wszelkie wymogi w zakresie norm bezpie-czeństwa obsługi. Wykonawca zobowiązuje się do przedstawienia Zama-wiającemu, na każde żądanie, dokumentów potwierdzających spełnienie w/w wymogów. |
|  | Przed złożeniem oferty możliwy jest udział Wykonawców w wizji lokalnej w miejscach instalowania urządzeń. Wizja lokalna może odbyć się jedynie w obecności przedstawiciela Zamawiającego. W przypadku zainteresowania wizją lokalną ze strony Wykonawców należy (za pośrednictwem poczty elektroni-cznej, pisemnie lub faksem) powiadomić o tym Zamawiającego, który poda informację o terminie wizji lokalnej na stronie internetowej, na której znajduje się prowadzone postępowanie. |
|  | Wymagany bezpośredni dostęp do wykwalifikowanego inżynierskiego serwisu posiadającego uprawnienia do serwisu aparatów LC/MS typu potrójnego kwadrupola |
|  | Wymagania odnośnie instruktażu stanowiskowego i dokumentów dostarcza-nych wraz z dostawą przedmiotu zamówienia, oraz wymagania dotyczące gwarancji i serwisu wymienione są odpowiednio w załącznikach nr: 6 i 5 do swz. |
|  | Wszelkie oprogramowanie komputerowe (jeśli dotyczy) wchodzące w skład przedmiotu zamówienia musi być w języku polskim i/lub języku angielskim: - Licencja lub licencje na oprogramowanie/oprogramowania przekazane Zamawiającemu muszą być nieograniczone czasowo, upoważniające do korzystania z oprogramowania w zakresie niezbędnym do wykorzystywania wszystkich funkcji urządzenia. - Aktualizacja oprogramowania (jeśli dotyczy) będzie dostarczana i instalo-wana na koszt Wykonawcy w okresie gwarancji niezwłocznie po jej wpro-wadzeniu do obrotu, bez konieczności zwracania się o aktualizację przez Użytkownika. - Aktualizacja oprogramowania, również pochodzącego od podmiotów trzecich (jeśli dotyczy), będzie dostarczana i instalowana na koszt Wykonawcy w okresie gwarancji na urządzenie niezwłocznie po jej wprowadzeniu do obrotu, bez konieczności zwracania się o aktualizację przez Użytkownika. |

……………..………………………………………………..

podpis Wykonawcy

*) Wypełnia Wykonawca

Załącznik nr 2a do SWZ

Część nr 1

- TABELA ZGODNOŚCI OFEROWANEGO PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Z ZASADĄ DNSH (DO NO SIGNIFICANT HARM) ORAZ WYMAGANIAMI ZRÓWNOWAŻONEGO ROZWOJU

Detektora Q-TOF z wyposażeniem - 1 kpl.

do Zakładu Farmakognozji UMB

| Lp. | - DOKUMENTY POTWIERDZAJĄCE ZGODNOŚĆ Z ZASADĄ DNSH - ORAZ WYMAGANIAMI ZRÓWNOWAŻONEGO ROZWOJU |
| --- | --- |
|  | W celu potwierdzenia zgodności oferowanego przedmiotu zamówienia z zasadą DNSH (Do No Significant Harm) oraz wymaganiami zrównoważonego rozwoju Wykonawca złoży wraz z ofertą poniżej wymagane dokumenty: |
| - Etykieta ACT lub równoważna wystawiona przez niezależną jednostkę określa-jąca wpływ oferowanego detektora na środowisko i potwierdzająca działania w celu zminimalizowania wpływu produktu na środowisko zgodnie z zasadą DNSH oraz wymaganiami zrównoważonego rozwoju, minimum w takich kategoriach jak: - Ograniczenie wpływu na produkcję. - Wykorzystanie energii odnawialnej. - Odpowiedzialne zarządzanie chemikaliami. - Wpływ na wysyłkę. - Zawartość produktu. - Zawartość opakowania. - Zużycie energii. - Zużycie wody. - Ocena żywotności. - Opakowanie - Koniec cyklu życia. - Produkt - Koniec cyklu życia. B. Deklaracja zgodności producenta dotycząca bezpieczeństwa użytkowania - dotyczy detektora Q-TOF. |  |
|  | Oświadczenia Wykonawcy |
| 1. Wykonawca oświadcza, że działalność gospodarcza producenta związana z przedmiotem zamówienia nie wyrządza poważnych szkód (jest zgodna z zasadą DNSH „do no significant harm”, czyli „nie czyń poważnych szkód”) dla żadnego z celów środowiskowych określonych w art. 9 zgodnie z art. 17 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2020/852 z dnia 18 czerwca 2020 r. w sprawie ustanowienia ram ułatwiających zrównoważone inwestycje, zmieniające rozporządzenie (UE) 2019/2088. 2. Potwierdzeniem zachowania zasady DNSH, jest fakt, że prowadzona działalność gospodarcza, z uwzględnieniem cyklu życia produktów dostarczanych i usług świadczonych w ramach tej działalności gospodarczej (szczególnie z uwzględnieniem wytwarzania, użytkowania i zakończenia cyklu życia tych produktów i usług) - nie wyrządza poważnych szkód: A) Łagodzeniu zmian klimatu, ponieważ nie prowadzi do znaczących emisji gazów cieplarnianych; B) Adaptacji do zmian klimatu, ponieważ nie prowadzi do nasilenia niekorzy- stnych skutków obecnych i oczekiwanych, przyszłych warunków klimaty- cznych, wywieranych na tę działalność lub na ludzi, przyrodę lub aktywa; 1. Wykonawca oświadcza, że zarówno działalność producenta jak również wytwa- rzanie, użytkowanie i zakończenie cyklu życia przedmiotu zamówienia nie prowadzi do wytwarzania, wprowadzania do obrotu lub stosowania: a) Rtęci i związków rtęci, ich mieszanin i produktów z dodatkiem rtęci, zgodnie z defi- nicją określoną w art. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/852 z dnia 17 maja 2017r. w sprawie rtęci; b) Substancji, w postaci samoistnej, w mieszaninach lub w wyrobach, wymienionych w załączniku II do dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2011/65/UE z dnia 8 czerwca 2011 w sprawie ograniczenia stosowania niektórych niebezpiecznych substancji w sprzęcie elektrycznym i elektronicznym, z wyjątkiem substancji, w których zapewniono pełne przestrzeganie art. 4 ust. 1 tej dyrektywy. C) Zrównoważonemu wykorzystywaniu i ochronie zasobów wodnych i mor- skich, ponieważ nie szkodzi: dobremu stanowi lub dobremu potencjałowi ekologicznemu jednolitych części wód, w tym wód powierzchniowych i wód podziemnych; lub dobremu stanowi środowiska wód morskich. D) Gospodarce o obiegu zamkniętym, w tym zapobieganiu powstawaniu odpadów i recyklingowi, ponieważ: działalność ta nie prowadzi do znaczącego braku efektywności w wykorzystywaniu materiałów lub w bezpośrednim lub pośrednim wykorzystywaniu zasobów naturalnych, takich jak nieodnawialne źródła energii, surowce, woda i grunty, na co najmniej jednym z etapów cyklu życia produktów, w tym pod względem trwałości produktów, a także możliwości ich naprawy, ulepszenia, ponownego użycia lub recyklingu; działalność ta nie prowadzi do znacznego zwiększenia wytwarzania, spalania lub unieszkodli-wiania odpadów, z wyjątkiem spalania odpadów niebezpiecznych nienadają-cych się do recyklingu; lub długotrwałe składowanie odpadów nie wyrządza poważnych i długoterminowych szkód dla środowiska; 1. Wykonawca oświadcza, że producent przedmiotu zamówienia wdrożył system zarządzania środowiskowego taki jak system ekozarządzania i audytu lub system zgodny z normą ISO 14001 lub równoważną, albo system wykorzystywania lub produkowania towarów lub usług, którym przyznano oznakowanie ekologiczne UE (program oznakowania ekologicznego UE ustanowiono rozporządzeniem (WE) nr 66/2010) lub inne oznakowanie ekologiczne typu I (oznakowanie ekologiczne typu I określono w normie ISO 14024:2018 lub równoważnej). 2. Wykonawca oświadcza, że w przypadku gdy nie istnieją specyficzne dla przedmiotu zamówienia kryteria oznakowania ekologicznego UE lub gdy producent przedmiotu zamówienia ich nie stosuje, działalność gospodarcza, w ramach której wytwarzany jest sprzęt elektryczny i elektroniczny, spełnia wszystkie kryteria mające zastosowanie do przedmiotu zamówienia określone w pkt. 1.2. Produkcja sprzętu elektrycznego i elektronicznego Załącznika II do ROZPORZĄDZENIA DELEGOWA-NEGO KOMISJI (UE) 2023/2486 z dnia 27 czerwca 2023 r. uzupełniającego rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2020/852 poprzez ustanowienie technicznych kryteriów kwalifikacji służących określeniu warunków, na jakich dana działalność gospodarcza kwalifikuje się jako wnosząca istotny wkład w zrównoważone wykorzystywanie i ochronę zasobów wodnych i morskich, w przejście na gospodarkę o obiegu zamkniętym, w zapobieganie zanieczyszczeniu i jego kontrolę lub w ochronę i odbudowę bioróżnorodności i ekosystemów, a także określeniu, czy ta działalność gospodarcza nie wyrządza poważnych szkód względem któregokolwiek z innych celów środowiskowych, i zmieniające rozporządzenie delegowane Komisji (UE) 2021/2178 w odniesieniu do publicznego ujawniania szczególnych informacji w odniesieniu do tych rodzajów działalności gospodarczej. E) Zapobieganiu zanieczyszczeniu i jego kontroli, ponieważ działalność ta nie prowadzi do znaczącego wzrostu emisji zanieczyszczeń do powietrza, wody lub ziemi w porównaniu z sytuacją sprzed rozpoczęcia tej działalności. F) Ochronie i odbudowie bioróżnorodności i ekosystemów, ponieważ działal- ność ta: w znacznym stopniu nie szkodzi dobremu stanowi i odporności ekosystemów; lub nie jest szkodliwa dla stanu zachowania siedlisk i gatun- ków, w tym siedlisk i gatunków objętych zakresem zainteresowania Unii. 3. Wykonawca oświadcza, że działalność gospodarcza producenta detektora jest zgodna z rozporządzeniem (WE) nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 18.12.2006 r. w sprawie rejestracji, oceny, udzielania zezwoleń i stosowanych ograniczeń w zakresie chemikaliów (REACH) i utworzenia Europejskiej Agencji Chemikaliów lub równoważnym w zakresie substancji chemicznych. 4. Wykonawca oświadcza, że istnieje możliwość modernizacji i wydłużenia żywotności detektora Q-TOF (np. przez wymianę kluczowych komponentów i podzespołów zamiast wymiany całego urządzenia. |  |

……………..………………………………………………..

podpis Wykonawcy

Załącznik nr 4 do SWZ

Część nr 1

TABELA ocenY WARUNKÓW GWARANCJI

związana z wykonaniem zamówienia w zakresie dostarczenia, rozładunku, wniesienia, zainstalowania, uruchomienia

Detektora Q-TOF z wyposażeniem - 1 kpl.

i dostarczeniem instrukcji stanowiskowej oraz jej wdrożeniem do

Zakładu Farmakognozji UMB

| Gwarancja | Oferowany okres gwarancji *) |
| --- | --- |
| Okres gwarancji nie krótszy niż 18 miesięcy. Okres punktowany od: 18 miesięcy do 24 miesięcy. Uwagi: - Długość okresu gwarancji musi zostać określona w pełnych miesiącach (w zakresie od 18 miesięcy do 24 miesięcy). - W przypadku, gdy Wykonawca: - nie wpisze żadnego okresu gwarancji, Zamawiający przyjmie, że Wykonawca udziela minimalnego okresu gwarancji. - wpisze okres gwarancji w niepełnych miesiącach, Zamawiający do obliczeń w zakresie kryterium "Okres gwarancji" przyjmie okres, dokonując zaokrąglenia w dół. - wpisze okres gwarancji krótszy niż minimalny, Zamawiający odrzuci ofertę jako niezgodną z SWZ. |  |

……………..………………………………………………..

podpis Wykonawcy

*) Wypełnia Wykonawca

Załącznik nr 5 do SWZ

Część nr 1

WARUNKI GwarancjI, rękojmi I serwisu gwarancyjnego

związane z wykonaniem zamówienia w zakresie dostarczenia, rozładunku, wniesienia, zainstalowania, uruchomienia

Detektora Q-TOF z wyposażeniem - 1 kpl.

i dostarczeniem instrukcji stanowiskowej oraz jej wdrożeniem do

Zakładu Farmakognozji UMB

| Lp. | WARUNKI GwarancjI, rękojmi I serwisu gwarancyjnego |
| --- | --- |
|  | Pod określeniem "urządzenie"/zestaw rozumie się wszystkie wyroby, a także oprogramowanie (jeśli dotyczy), dostarczone i uruchomione w ramach wykonania przedmiotowego zamówienia. |
|  | Okres gwarancji na urządzenie/zestaw rozpoczyna się od daty podpisania bezusterkowego protokołu odbioru urządzenia. |
|  | Okres rękojmi na urządzenie rozpoczyna się od daty podpisania bezusterkowego protokołu odbioru i wynosi 24 miesiące. |
|  | Wykonawca przeprowadzi w okresie gwarancji jeden bezpłatny przegląd w każdym roku kalendarzowym obowiązywania gwarancji z wymianą części zużywalnych bez dodatkowych kosztów po stronie Zamawiającego, zakończony wystawieniem zaświadczenia potwierdzającego prawidłowe działanie całego urządzenia/systemu. Ostatni przegląd stanu technicznego w okresie gwarancji, będzie zrealizowany nie wcześniej niż 60 dni przed terminem zakończenia okresu gwarancji. |
|  | Wstępne terminy ww. przeglądów będą określone w paszporcie technicznym lub innym dokumencie dostarczonym wraz z systemem. |
|  | W okresie gwarancji przeglądy konserwacyjne / serwisowe wynikające z wymagań producenta (jeśli dotyczy) będą wykonane na koszt Wykonawcy. Przeglądy będą przeprowadzane w terminie uzgodnionym z Bezpośrednim Użytkownikiem urządzenia. |
|  | W okresie gwarancji naprawy urządzenia będą wykonywane na koszt Wykonawcy, co oznacza w szczególności, że materiały i części zamienne zastosowane do napraw oraz praca i dojazd zespołu serwisowego w okresie gwarancyjnym będą na koszt Wykonawcy. |
|  | Wykonawcą ww. napraw będzie serwis potwierdzający każdorazowo swoje czynności w paszporcie technicznym dołączonym do urządzenia lub w karcie technicznej. |
|  | Niezależnie od zapisów w karcie gwarancyjnej, obowiązują zapisy zawarte w niniejszym załączniku i w specyfikacji warunków zamówienia, chyba że poszcze-gólne zapisy w karcie gwarancyjnej, paszporcie technicznym lub w karcie technicznej są korzystniejsze dla Zamawiającego. |
|  | Celem wykonania usług serwisowych, serwis Wykonawcy uzyska dostęp do urządzenia w terminie ustalonym z Bezpośrednim Użytkownikiem urządzenia. |
|  | Czas reakcji serwisu (w przypadku awarii któregokolwiek z elementów systemu) od chwili powiadomienia do rozpoczęcia naprawy - maksimum w ciągu 3 dni roboczych (soboty, niedziele i dni świąteczne ustawowo wolne od pracy nie są dniami roboczymi). Za reakcje serwisu uważa się także kontakt telefoniczny lub zdalną diagnozę i przystąpienie do naprawy przez przedstawiciela serwisu. Wsparcie techniczne drogą mailową, telefoniczną. Strony każdorazowo uzgodnią czas do dokonania naprawy. |
|  | Naprawa, tj. usunięcie wad lub usterek przedmiotu zamówienia zakończy się w terminie maksimum do 10 dni roboczych liczonych od dnia przystąpienia do naprawy. |
|  | Jeżeli zajdzie konieczność naprawy poza miejscem zainstalowania urządzenia, Wykonawca odbierze uszkodzoną część składową urządzenia i dostarczy ją do Bezpośredniego Użytkownika po zakończonej naprawie na własny koszt i ryzyko. |
|  | Wykonawca zobowiązuje się do wymiany podzespołu urządzenia na nowy (fabrycznie identyczny egzemplarz) po 3 naprawach gwarancyjnych w terminie 7 dni roboczych, liczonych od dnia zgłoszenia przez Zamawiającego do Wykonawcy czwartego wystąpienia wady/usterki danego podzespołu. |
|  | Wykonawca nie może odmówić usunięcia wad bez względu na wysokość związanych z tym kosztów. |
|  | Roszczenia z tytułu gwarancji mogą być dochodzone także po upływie terminu gwarancji, jeżeli Zamawiający zgłosił Wykonawcy istnienie wady w okresie gwarancji. |
|  | Okres gwarancji ulega przedłużeniu o czas, w którym niemożliwe było używanie urządzenia ze względu na jego niesprawność, przy czym każdy pełny dzień niesprawności urządzenia powoduje przedłużenie okresu gwarancji o jeden dzień. Za dzień/dni niesprawności urządzenia uważa się także dzień/dni, podczas których wykonywana jest naprawa. Czas planowych przeglądów i testów zgodnych z wymaganiami wytwórcy urządzenia nie wydłuża okresu gwarancji. |
|  | Wykonawca zobowiązuje się do zapewnienia: wsparcia technicznego i serwisu dotyczącego przeglądów, napraw, dostępności części zamiennych, możliwości rozbudowy przedmiotu zamówienia, a także aktualizacji oprogramowania w okresie 10 lat od podpisania protokołu odbioru sprzętu /dostawy sprzętu. |
|  | Korzystanie z uprawnień z tytułu rękojmi nastąpi na zasadach określonych w Kodeksie cywilnym. |

Załącznik nr 6 do SWZ

Część nr 1

PROCEDURA DOSTAWY I ODBIORU URZĄDZEŃ

związana z wykonaniem zamówienia w zakresie dostarczenia, rozładunku, wniesienia, zainstalowania, uruchomienia

Detektora Q-TOF z wyposażeniem - 1 kpl.

i dostarczeniem instrukcji stanowiskowej oraz jej wdrożeniem do

Zakładu Farmakognozji UMB

| Lp. | PROCEDURA DOSTAWY URZĄDZEŃ |
| --- | --- |
|  | Przed przystąpieniem do realizacji przedmiotu zamówienia (po podpisaniu umowy) Zamawiający wskaże uprawnioną osobę - Bezpośredniego Użytkownika, z którą Wykonawca będzie prowadził uzgodnienia dotyczące procedur dostawy i odbioru przedmiotu zamówienia. |
|  | Dostawa, rozładunek, wniesienie, zainstalowanie, uruchomienie urządzeń i dostarczenie instrukcji stanowiskowej oraz jej wdrożenie będzie zrealizowane staraniem i na koszt Wykonawcy. Wyklucza się angażowanie pracowników UMB do czynności rozładunku lub wnoszenia urządzeń. Również w sytuacji, gdy Wykonawca będzie realizował dostawę przy pomocy firmy kurierskiej, dostawa, wniesienie oraz ustawienie w pomieszczeniu wskazanym przez Użytkownika, należy do Wykonawcy (w tym przypadku do firmy kurierskiej). Wyklucza się również zostawianie dostarczanych urządzeń przed budynkiem lub w miejscu innym niż docelowe (miejsce docelowe - pomieszczenie, w którym urządzenie będzie użytkowane). Przed podpisaniem protokołu odbioru całkowitą odpowiedzialność za pozostawione urządzenia ponosi Wykonawca. |
|  | Urządzenia zostaną dostarczone w odpowiednich oryginalnych opakowaniach, zapewniających zabezpieczenie przedmiotów dostawy przed wpływem jakichkol-wiek szkodliwych czynników. |
|  | Urządzenia zostaną dostarczone do pomieszczeń wskazanych przez Bezpośredniego Użytkownika lub osobę upoważnioną. |
|  | Wykonawca odpowiada za to, aby instalowanie oraz uruchamianie urządzeń było przeprowadzone przez osoby posiadające odpowiednią wiedzę i doświadczenie oraz uprawnienia, jeżeli są wymagane z mocy prawa. |
|  | Instalowanie i uruchamianie systemu musi być dokonane zgodnie z dokumentacją techniczno - ruchową, wydaną przez producenta. |
|  | Dostarczenie instrukcji stanowiskowej oraz jej wdrożenie obejmuje: - Minimum 2-etapowy (2 x 2 dni) w odstępach czasu (terminy do uzgodnienia z Użytkownikiem) instruktaż stanowiskowy w języku polskim, w miejscu zainstalowania urządzenia (dla osób wskazanych przez Zamawiającego) z zakresu: - Obsługi urządzenia i aplikacji IT. - Konserwacji urządzenia. - Optymalizacji detektora, analizy jakościowej i ilościowej z wykorzystaniem przeznaczonego oprogramowania. - Ekologicznej eksploatacji urządzenia w sposób zmniejszający zużycie energii elektrycznej. |
|  | Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z podłączeniem urządzeń i/lub elementów wyposażenia do istniejących instalacji i/lub koszty modyfikacji tych instalacji. W zakresie Wykonawcy jest zabezpieczenie miejsc, w których będzie prowadzony montaż, instalacja i uruchomienie sprzętu. Wykonawca zobowiązuje się do pozostawienia miejsc, w których będą prowadzone prace montażowe i instalacyjne w stanie gotowym wykończonym i czystym. |
|  | Wykonawca jest zobowiązany do uprzątnięcia i zabrania ze sobą opakowań i innych materiałów (palet, kartonów, folii itp.) po dostarczonych urządzeniach z pomieszczeń, do których dostarczono urządzenia oraz z wszystkich innych pomieszczeń, w których znajdowałyby się powyższe opakowania i materiały. |
|  | Wszelkie uszkodzenia mienia Zamawiającego powstałe z winy Wykonawcy podczas wykonywania czynności związanych z dostawą i montażem przedmiotu zamówienia Wykonawca usunie we własnym zakresie i na własny koszt. |
|  | Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za ryzyko utraty lub uszkodzenia przedmiotu zamówienia dostarczonego i pozostawionego w pomieszczeniu /pomieszczeniach lub na terenie Użytkownika/Zamawiającego przed podpisa-niem bezusterkowego protokołu odbioru. |
|  | Procedura odbioru urządzeŃ |
|  | Procedura odbioru rozpocznie się do 3 dni roboczych od daty zgłoszenia przez Wykonawcę gotowości do odbioru. Gotowość do odbioru może być zgłoszona Zamawiającemu wyłącznie po: dostarczeniu i uruchomieniu wszystkich urządzeń wchodzących w skład zamówienia, wdrożeniu instrukcji stanowiskowej oraz po ustaleniu dogodnego terminu z Bezpośrednim Użytkownikiem. Wyklucza się odbiór częściowy przedmiotu zamówienia. |
|  | Wykonawca zgłasza gotowość do odbioru osobie uprawnionej przez Zamawiającego do kontaktu z Wykonawcami tj. osobie wskazanej w umowie jako odpowiedzialnej za realizację przedmiotu zamówienia. |
|  | Odbiór zakończy się podpisaniem bezusterkowego protokołu odbioru, po kompleksowej realizacji przedmiotu zamówienia. Ważność protokołu odbioru potwierdzą łącznie podpisy trzech osób: - Wykonawcy (lub przedstawiciela Wykonawcy) przedmiotu zamówienia; - Bezpośredniego Użytkownika (lub osoby upoważnionej) przedmiotu zamówienia; - Osoby odpowiedzialnej za realizację przedmiotu zamówienia z Działu Zaopatrzenia UMB. |
|  | Protokół odbioru będzie sporządzony w 2 egzemplarzach. |
|  | Dokumenty dostarczone do dostawy (wraz z przedmiotem zamówienia). Z chwilą podpisania protokołu odbioru przedmiotu zamówienia Wykonawca przekaże Użytkownikowi następujące dokumenty w języku polskim (bezwzględnym warunkiem podpisania protokołu odbioru jest dostarczenie wszystkich kompletnych niżej wymienionych dokumentów): - Paszport techniczny. - Karta gwarancyjna. - Instrukcje obsługi przedmiotu zamówienia w języku polskim w wersji papierowej i/lub w wersji elektronicznej (np.: pendrive, CD). - Instrukcję konserwacji przedmiotu zamówienia w zakresie, w jakim konserwację będzie wykonywał Użytkownik w okresie gwarancji jak i w okresie pogwarancyjnym (jeśli dotyczy). - Wykaz wyposażenia zużywalnego, które Użytkownik będzie nabywał i wymieniał we własnym zakresie, z podaniem wymaganej częstotliwości wymiany, jeżeli jest określona i jeżeli dotyczy. |
|  | Z chwilą podpisania bezusterkowego protokołu odbioru na Zamawiającego przechodzi ryzyko utraty lub uszkodzenia urządzenia. |