Znak sprawy: ZP/28/TP2/2022		                   Zabrze, dnia 29.07.2022r.

WYKONAWCY

ZAINTERESOWANI  POSTĘPOWANIEM

Dot.: Modyfikacji SWZ nr 3 w postępowaniu prowadzonym w trybie podstawowym z możliwością negocjacji pn.: „Zakup myjni dezynfektora do basenów i kaczek”

Zamawiający informuje iż na podstawie art. 286 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2021 r., poz. 1129 z późn. zm.) modyfikuje treść SWZ 
w zakresie parametrów wymaganych, który stanowi załącznik nr 3 do SWZ.

Zamawiający

DYREKTOR

dr n. med. Dariusz Budziński

Załączniki:

- Załącznik nr 3 do SWZ po modyfikacji.

Załącznik nr 1 do modyfikacji

Wykonawca:

……………………………………….

(pełna nazwa/firma, adres, 
w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG)

reprezentowany przez:

……………………………………….

(imię, nazwisko, stanowisko/podstawa do reprezentacji)

POTWIERDZENIE WYKONAWCY W PRZEDMIOCIE SPEŁNIENIA PRZEZ OFEROWANE DOSTAWY WYMAGAŃ WSKAZANYCH PRZEZ ZAMAWIAJĄCEGO

MYJNIA DEZYNFEKTOR – 1 SZT.

| INFORMACJE PODSTAWOWE |
| --- |
| Pełna nazwa urządzenia, typ lub model |  |
| Producent, podać pełną nazwę i adres |  |
| Kraj i rok produkcji |  |
| Urządzenie fabrycznie nowe |  |

| Lp. | Opis parametrów wymaganych | Warunek graniczny | Wykonawca winien uzupełnić: 1. parametr oferowany; 2. wskazać nr strony, na której w załączonych przedmiotowych środkach dowodowych potwierdzone jest spełnienie parametru; Jednocześnie Wykonawca w załączonych przedmiotowych środkach dowodowych winien wyraźnie wskazać przy opisywanym parametrze nr liczby porządkowej parametru wymaganego z niniejszego formularza. W przypadku zastosowania przez producenta innej nazwy parametru niż wymagany przez Zamawiającego, Wykonawca winien dokumentować i wykazać tożsamość nazwy parametru producenta z nazwą parametru wymaganego przez Zamawiającego; |
| --- | --- | --- | --- |
| Parametry wymagane |
| 1 | Model stojący z komorą myjącą otwieraną z przodu urządzenia. | TAK |  |
| 2 | Minimalny wsad jednego mycia: jedna kaczka + kompletny basen oraz zamiennie cztery kaczki. Uchwyt do naczyń w komplecie z urządzeniem. Zamawiający dopuszcza urządzenie z ładownością - 1 cykl mycia: jedna kaczka + kompletny basen oraz zamiennie trzy kaczki | TAK |  |
| 3 | Możliwość mycia na stelażu uniwersalnym basenów podłużnych (51-53 cm) z długą rączką oraz misek do mycia pacjentów o średnicy min. 36 cm - naczynia dostępne na polskim rynku | TAK |  |
| 4 | Możliwość instalacji w komorze mycia kosza do drobnych naczyń i przedmiotów | TAK |  |
| 5 | Drzwi komory myjącej, panele zewnętrzne, rama oraz zbiornik wodny wykonane ze stali nierdzewnej AISI 304 lub lepszej gatunkowo. | TAK |  |
| 6 | Izolacja termiczna komory myjącej i drzwi o grubości nie mniejszej niż 1cm. | TAK |  |
| 7 | Drzwi zapewniające całkowitą paroszczelność, wyposażone w uszczelkę z trwałego silikonu Zamawiający dopuszcza urządzenie wyposażone w bezobsługową labiryntową uszczelkę, niewymagającą wymiany oraz zapewniającą całkowitą paroszczelność drzwi | TAK |  |
| 8 | Komora myjąca w wykonaniu ze stali kwasoodpornej AISI 316L lub lepszej gatunkowo | TAK |  |
| 9 | Komora mycia bez spoin i połączeń laserowych, z nachyleniem sufitu, tworząca z lejem odpływowym jeden element umożliwiające samooczyszczenie. | TAK |  |
| 10 | Drzwi komory myjącej otwierane i zamykane ręcznie przy pomocy ergonomicznego uchwytu. Brak przetłoczeń w drzwiach pod uchwytem, utrudniających mycie i dezynfekcję powierzchni myjni. | TAK |  |
| 11 | Maksymalne wymiary zewnętrzne urządzenia: - głębokość do 450mm (+/- 10mm) - szerokość do 620 mm (+/- 20mm) - wysokość do 1670mm (+/- 20mm) Zamawiający dopuszcza urządzenie o wymiarach zewnętrznych 500x450x1775 mm (S x G x W) Zamawiający dopuszcza urządzenie o wymiarach: szer. 545 mm x gł. 475 mm x wys. 1630 mm | TAK |  |
| 12 | Automatyczne opróżnianie wszystkich naczyń przy zamykaniu drzwi komory. | TAK |  |
| 13 | Minimalny wewnętrzny wymiar komory myjącej ze względu na wielkość przedmiotów, które będą podlegały myciu-dezynfekcji: - min. szerokość 500 mm (+/- 10mm) - min. wysokość 600 mm. (+/- 10mm) Zamawiający dopuszcza urządzenie o wewnętrznych wymiarach komory myjącej: szerokość 450 mm, wysokość 560 mm Zamawiający dopuszcza urządzenie wyposażone w uszczelkę drzwiową umieszczoną na korpusie urządzenia | TAK |  |
| 14 | Mycie przy użyciu ciśnieniowych dysz myjących wykonanych z trwałego tworzywa sztucznego odpornego na wysoką temperaturę i detergenty - minimalnie 11 dysz z czego min. 4 obrotowe. Nie dopuszcza się ramion obrotowych i wysuwanych dysz obrotowych/teleskopowych Zamawiający dopuszcza urządzenie posiadające system natryskowy komory wyposażony w 15 dysz ciśnieniowych (w tym 3 obrotowe) Zamawiający dopuszcza urządzenie wyposażone w system 13 dysz myjących z tworzywa sztucznego (w tym 7 dysz obrotowych z pojedynczym strumieniem, 4 dysze stałe z pojedynczym strumieniem, 2 multidysze obrotowe z 4 strumieniami i 1 obrotowe ramie spryskujące umieszczone w górnej części komory) zapewniających dokładne mycie i dezynfekcję naczyń zarówno na zewnątrz jak i wewnątrz Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga, aby urządzenie wyposażone było w dysze wykonane z wytrzymałego tworzywa sztucznego, łatwo demontowane w celu ich sprawdzenia i wyczyszczenia, co gwarantuje długą ich żywotność oraz zapewnia wysoką jakość mycia / powtarzalność | TAK |  |
| 15 | Urządzenie wyposażone w elektrozawory sterujące sekwencyjnie pracą dysz w celu oszczędności w zużyciu wody oraz osiągnięcia lepszego efektu mycia. Zamawiający dopuszcza urządzenie wyposażone w system 15 dysz ciśnieniowych oraz wysokowydajną pompę wody gwarantującą lepsze efekty mycia niż zastosowanie sekwencyjnej pracy dysz, ze względu na wykorzystywane wysokie ciśnienie | TAK |  |
| 16 | Moc wodnej pompy myjącej w zakresie 0,7-0,9 kW i wydajność w zakresie 330-360 l/min. Zamawiający dopuszcza urządzenie posiadające pompę myjącą o mocy 0,75 kW i wydajności 400 l/min. Zamawiający dopuszcza urządzenie posiadające pompę o wydajności 250l/min oraz mocy 730W | TAK |  |
| 17 | Wbudowana elektryczna wytwornica pary o mocy w zakresie od 3,1 do 3,5 kW. (+/- 0,1kW) | TAK |  |
| 18 | Moc znamionowa maksymalnie 4,2 kW. (+/- 0,2 kW) Zamawiający dopuszcza urządzenie o mocy znamionowej 3,85 kW | TAK |  |
| 19 | Zasilanie woda zimną i ciepłą nieuzdatnioną o ciśnieniu w przedziale co najmniej od 1,0 do 6,0 bar. | TAK |  |
| 20 | Pompa dozująca płynny środek odkamieniająco -nabłyszczający. | TAK |  |
| 21 | Druga pompa dozująca płynny środek myjący | TAK |  |
| 22 | Kontrola ilości podawanych środków chemicznych za pomocą przepływomierzy. | TAK |  |
| 23 | Całkowite opróżnianie instalacji hydraulicznej urządzenia po każdym cyklu mycia i dezynfekcji. | TAK |  |
| 24 | Automatyczna uruchomienie programu dezynfekcji w przypadku postoju urządzenia przez okres 24 h od czasu ostatniego cyklu pracy. | TAK |  |
| 25 | Panel sterujący z dotykowymi przyciskami wyboru programu. Możliwość obsługi panelu sterowania w rękawiczkach medycznych. (Nie dopuszcza się przycisków membranowych lub innych, których uruchomienie odbywa się przez pchnięcie) Zamawiający dopuszcza urządzenie z klawiaturą membranową | TAK |  |
| 26 | Wyświetlacz kolorowy, graficzno-tekstowy LCD informujący o : typie programu, fazie programu, temperaturze wewnątrz komory oraz współczynniku A0. Komunikaty w języku polskim Zamawiający dopuszcza urządzenie posiadające wyświetlacz LCD w kolorze zielonym informujący o: typie programu, fazie programu, temperaturze wewnątrz komory oraz współczynniku A0. Komunikaty w języku polskim | TAK |  |
| 27 | Kontrola temperatury za pomocą minimum dwóch czujników temperatury klasy PT 1000 | TAK |  |
| 28 | Blokada drzwi przez cały czas trwania cyklu, zabezpieczenie przed otwarciem w przypadku braku napięcia elektrycznego. Blokada uruchomienia przy otwartych drzwiach komory. | TAK |  |
| 29 | Optyczne i akustyczne informacje o usterkach | TAK |  |
| 30 | Możliwość modyfikacji wartości współczynnika A0 w zakresie minimum 60 do 3000. | TAK |  |
| 31 | Minimalnie cztery programy mycia z dezynfekcją termiczną: krótki, normalny , intensywny i użytkownika. Wszystkie programy wybierane bezpośrednio z panelu sterującego za pomocą dedykowanych przycisków |  |  |
| 32 | Schładzanie naczyń sanitarnych po dezynfekcji przy użyciu wody zdezynfekowanej przez wytwornicę pary w urządzeniu. Zamawiający dopuszcza urządzenie, którego ostatnim etapem cyklu jest suszenie konwekcyjne Zamawiający dopuszcza myjnię wyposażoną w konwekcyjny system suszenia | TAK |  |
| 33 | System suszenia wsadu strumieniem filtrowanego powietrza. System wyposażony w filtr HEPA H14 i kondensator oparów | TAK |  |
| 34 | Elektroniczne zarządzanie urządzeniem poprzez mikroprocesor, możliwość podłączenia do komputera PC - zapisu danych, rejestracji cykli. | TAK |  |
| 35 | Port USB do komunikacji z PC. | TAK |  |
| 36 | Możliwość komunikacji z urządzeniami zewnętrznymi za pomocą BLUETOOTH. Zamawiający dopuszcza urządzenie komunikujące się z urządzeniami zewnętrznymi za pomocą innych metod, np. przez port USB | TAK/NIE |  |
| 37 | Maksymalny poziom wytwarzanego hałasu 54dB. (+/- 2 dB) Zamawiający dopuszcza urządzenie o maksymalnym poziomie wytwarzanego hałasu 50 dB | TAK |  |
| 38 | Program serwisowy pozwalający na dokonywanie statystyk użycia urządzenia | TAK |  |
| 39 | Odpływ kanalizacyjny DN100 w podłogę bądź ścianę. | TAK |  |
| 40 | Zasilanie elektryczne trzy fazowe lub jedno fazowe Zamawiający dopuszcza urządzenie o zasilaniu 400V, mocy 5,05kW, posiadające wytwornicę pary o mocy 4,3kW | TAK |  |
| 41 | Czujnik drożności odpływu kanalizacyjnego (sygnalizacja i zatrzymanie pracy urządzenia w razie zablokowania odpływu kanalizacyjnego). | TAK |  |
| 42 | Możliwość archiwizacji procesów mycia - minimum 10 000 cykli. | TAK |  |
| 43 | Pakiet startowy dostarczany wraz z urządzeniem w postaci 5 basenów z pokrywami i 5 kaczek, 5 misek do mycia pacjenta oraz kanister 5 l płynu zmiękczającego i kanister 5 l detergentu | TAK |  |
| 44 | Możliwość wstawienia do myjni 2 pojemników środków chemicznych po 5l | TAK |  |
| 45 | Urządzenie gwarantujące usuwanie sporów Clostridium Difficale. Skuteczność potwierdzona dokumentem wydanym przez niezależne laboratorium badawcze. | TAK |  |
| 46 | Zgodność z normą EN ISO 15883-1 i EN ISO 15883-3 potwierdzona certyfikatem zewnętrznej instytucji. | TAK (dołączyć kopię certyfikatu) |  |
| 47 | Zgodność z dyrektywą 93/42/EEC potwierdzona certyfikatem CE. | TAK (dołączyć kopię certyfikatu) |  |
| GWARANCJA |
| 48 | Gwarancja minimum 24 miesiące | TAK |  |

Zamawiający dopuszcza zaoferowanie urządzenia o niżej wymienionych parametrach pod warunkiem spełnienia pozostałych zapisów zawartych w załączniku nr 3 do SWZ.

- Płuczko-dezynfekator jest wykonany ze stali szlachetnej, zapewnia sprawny, higieniczny 
i bezpieczny załadunek, a jego ergonomiczny kształt pozwala na bezproblemowe ustawienie urządzenia nawet w pomieszczeniach o bardzo małej kubaturze. Wydajny system dysz zapewnia dokładne czyszczenie wsadu przy minimalnym zużyciu wody, energii i chemii procesowej.

- Płuczko-dezynfekator do basenów i kaczek ma za zadanie zapobiegać przenoszeniu zarazków chorobotwórczych i chronić w ten sposób nie tylko pacjentów szpitala, kliniki czy domy opieki, ale także personel medyczny. Dlatego na koniec procesu mycia, maszyna dezynfekuje wsad, zgodnie z aktualnymi dyrektywami i zaleceniami, zapewniając w ten sposób spełnienie najwyższych standardów higieny.

- Zapewnienie higieny w przypadku płuczko-dezynfekatora osiągane jest na kilku poziomach. Całkowicie gładkie powierzchne z minimalnym wymiarem szczelin są wyjątkowo łatwe w czyszczeniu, a konstrukcja komory zmywania zapobiega osadzaniu się zanieczyszczeń. 
W zależności od modelu

- Korzyści i zalety ze stosowania płuczko-dezynfektora:

- System mycia z dyszą rotacyjną Multijet (w zależności od typu)

- Zespół obracających się i stałych dysz gwarantuje kompleksowe rozprowadzanie wody oraz chemii procesowej

- Wszelkie powierzchnie wewnętrzne i zewnętrzne wsadu są wydajnie czyszczone

- Komora myjni i obudowa są wykonane ze stali szlachetnej

- Komora tłoczona bez spawów o zaokrąglonych narożach zapobiega przywieraniu zanieczyszczeń i przenoszeniu zarazków

- Termiczna dezynfekcja komory mycia i system dysz natryskowych w każdym programie

- Stały nadzór maszyny oraz aktualny wskaźnik stanu

- Indywidualne dopasowanie programów i parametrów zmywania do wymagań Klientów

- Trzy programy zmywania do zróżnicowanych zabrudzeń

- Łatwa obsługa za pomocą przycisków bezpośredniego wyboru

- Wyświetlacz pokazuje wszystkie istotne informacje, np. nazwę i status trwającego programu, pozostały czas programu, osiągniętą wartość A0, maksymalną temperaturę zmywania (w zależności od typu)

Parametry urządzenia:

- Wymiary: wys. 1630mm, szer. 545mm, gł. 475mm

- Wydajność/wsad: 1 basen i 1 kaczka lub 3 kaczki*

- Łatwa obsługa - przyciski bezpośredniego wyboru

- Poziom dezynfekcji odpowiedni do potrzeb - regulowana wartość A0

- Optymalne efekty mycia - dysza obrotowa Multijet

- Dopasowanie programów do potrzeb Klienta - sterowanie programowalne

*Pojemność zależy od rodzaju mytych przedmiotów i może się różnić. Możliwe są różne kombinacje złożone z kaczek i basenów sanitarnych.

# Text boxes

SAMODZIELNY PUBLICZNY                       SZPITAL  KLINICZNY NR 1                                     IM. PROF. STANISŁAWA SZYSZKO Śląskiego Uniwersytetu                         Medycznego w Katowicach

Dyrektor

dr n. med.

Dariusz Budziński

ul. 3-go Maja 13-15

41-800 Zabrze

SEKRETARIAT

fax: (32) 370 45 22

sekretariat@szpital.zabrze.pl

BIURO OBSŁUGI PACJENTA

tel.: (32) 370 45 31

tel.: (32) 370 45 07

www.szpital.zabrze.pl