## Testy,rękawy,papiery 2018
Załącznik nr 2 do SWZ (nr 1 do Umowy)
Lp | Asortyment | Jm | Ilość | Cena netto | Wartość netto | Vat % | Wartość brutto
Zadanie I
Sterylizacja parowa
1 | Test emulcyjny typ 6 w formie samoklejącego paska o wym. 10cmx2cm,zgodny z parametrami: zakres temperatur 134st. 7min, 121st. 20min, test zgodny z normą PN EN ISO 11140:2014, na teście informacje w języku polskim o kolorze,normie, nazwie nr LOT, dacie produkcji i przydatności, zmiana koloru z rózowego na czarny.Test kompatybilny z przyrzadem testowym-tubą PCD Control. Opakowanie strunowe. wielkość opakowania 250 szt. | op. | 48
2 | Test paskowy Bovie &Dick Control z z prezsuwalną substancją wskaźnikową zgodny z parametrami: norma PN EN ISO 11140-4:2014, na tescie informacje w języku polskim o normie,wyniku,nazwieproduktu, numerze LOT, dacie przydatności. Testy kompatybilne z przyrzadem testowym-tubą PCD Control. Opakowanie strunowe.Wielkość opakowania 100szt. | op. | 2
3 | Etykiety podwójnie samoprzylepne wyposażone w test procesu sterylizacji parą wodną, nadruk poprzecznie do kierunku rozwijania taśmy,do metkownicy trzyrzędowej (rol. = 500 etykiet) Wskaźnik na etykiecie nietoksyczny. | rol. | 320
4 | Etykiety podwójnie samoprzylepne do metkownicy trzyrzędowej bez indykatora (rol=500 etykiet) | rol. | 5
5 | Jednorazowy test do kontroli energii ultradżwiękowej, w formie paska wykonany z tworzywa o wymiarach 2,6cmx7,0cm.substancja wskaźnikowa w formie kwadratuzawierająca dwa rodzaje białek,lipidy i polisacharydy,koloru ciemnoczerwonego symulujaca pozostałości zaschnietej krwi. Na tescie informacje w języku polskim o normie, kolorze referencyjnym,nazwie produktu, numerze LOT, dacie przydatności i produkcji.Wielkość opakowania 100szt. | op. | 5
6 | Arkusz testu zgrzewu z zaczernionym polem do poprawnej pracy zgrzewarek (do protokołu: data, numer, parametry zgrzewu, wynik, wskazania konieczności działań korygujących: zmiany ustawień lub/i działań serwisowych) op/250 szt. | op. | 2
7 | Taśma ze wskaźnikiem do sterylizacji parą wodną 19 mm. Wzmocniona | rol. | 50
8 | Taśma bez indykatora (neutralna) 25 mm, kolor beżowy lub biały | rol. | 430
| Wartość netto/brutto |  |  |  | 0 |  | 0
Zadanie II
1 | Test do kontroli procesu dezynfekcji termicznej w myjniach dezynfektorach. Możliwość kontroli parametrów dezynfekcji 90 st. C w czasie 5 minut (op/100szt) | op. | 28
2 | Test skuteczności mycia z substancją testową zgodną z PN EN ISO 15883 do zastosowania w przyrządzie zapewniającym kontrolę procesu wraz z przyrządem testowym zapewniającym kontrolę procesu z 4 różnych kierunków (op/100 szt.) | op. | 33
3 | Gotowy zestaw testów do wykrywania pozostałości zanieczyszczeń białkowych, wynik do 10 sekund. Brak konieczności stosowania innych dodatkowych urządzeń, w tym inkubatora, możliwość sprawdzenia trudnodostępnych powierzchni, instrumentarium o skomplikowanej budowie (op/25 szt.) | op. | 5
Wartość nett/brutto
Zadanie III
Papier krepowany:
1 | rozmiar 75 x 75 cm a 350 szt. | op. | 20
2 | rozmiar 90 x 90 cm a 250 szt. | op. | 43
3 | rozmiar 100 x 100 cm a 250 szt. | op. | 70
4 | rozmiar 120 x 120 cm a 125 szt. | op. | 20
5 | wkładka absorpcyjna 300x500 mm (op. 1000szt. ) | op. | 12
Wartość netto/brutto
Papier wykonany zgodnie z normami zharmonizowanymi z dyrektywą o wyrobach medycznych tj.:
· EN ISO 11607-1:2017 lub ISO 11607-1:2006/Amd 1:2014 Opakowania dla finalnie sterylizowanych wyrobów medycznych
Część 1: Wymagania dotyczące materiałów, systemów bariery sterylnej i systemów opakowaniowych:
· EN ISO 11607-2:2017 lub ISO 11607-2:2006/Amd 1:2014 Opakowania dla finalnie sterylizowanych wyrobów medycznych
Część 2: Wymagania dotyczące walidacji procesów formowania, uszczelniania i montowania:
· EN 868-2:2017 Materiały opakowaniowe dla finalnie sterylizowanych wyrobów medycznych
Część 3: Materiały opakowaniowe do sterylizacji - wymagania::
a) włókno celulozowe, kolor zielony lub biały
b) zawartość chlorków ≤ 0,015%
c) zawartość siarczków ≤0,018%
d) wytrzymałość na rozciąganie liniowe na sucho:
- w kierunku walcowania nie mniej niż 2,0 kN/m
- w kierunku poprzecznym nie mniej niż 1,6 kN/m
e) wytrzymałość na rozciąganie liniowe na mokro:
- w kierunku walcowania nie mniej niż 0,9 kN/m
- w kierunku poprzecznym nie mniej niż 0,6 kN/m
f) gramatura nominalna 60 g/m² (tolerancja wg. PN EN 868-2)
g) załączyć charakterystykę wytrzymałościową wydaną przez producenta (nie dystrybutora) w celu potwierdzenia i oceny parametrów wytrzymałościowych i zgodności z normą PN EN 868-2
h) dostarczony w oryginalnych, firmowych opakowaniach z długim terminem ważności min. 12 miesięcy.
Dla poz. 5 (wkładka absorpcyjna) :
Gramatura nominalna 80g/m2
Wytrzymałość na rozciąganie liniowe na sucho:
- w kierunku walcowania nie mniej niż 50 N/15 mm
- w kierunku poprzecznym nie mniej niż 15 N/15 mm
Wytrzymałość na rozciąganie liniowe na mokro:
- w kierunku walcowania nie mniej niż 50 N/15 mm
- w kierunku poprzecznym nie mniej niż 50 N/10 mm
Barwa niebieska
Wkładka bez zakładki
Zadanie IV
Rękaw foliowo papierowy:
1 | gładki (S.EO) 50 mm x 200 m | rol. | 6
2 | gładki (S, EO) 75 mm x 200 m | rol. | 25
3 | gładki (S, EO) 100 mm x 200 m | rol. | 50
4 | gładki (S, EO) 150 mm x 200 m | rol. | 110
5 | gładki (S, EO) 200 mm x 200 m | rol. | 40
6 | gładki (S, EO) 250 mm x 200 m | rol. | 25
7 | gładki (S, EO) 400 mm x 200 m | rol. | 30
Wartość netto/brutto
Rękaw (torebka) foliowo papierowa z testem do sterylizacji parowej, tlenkiem etylenu, formaldehydu wykonany zgodnie z normami zharmonizowanymi z dyrektywą o wyrobach medycznych:
· EN ISO 11607-1:2017 lub ISO 11607-1:2006/Amd 1:2014 Opakowania dla finalnie sterylizowanych wyrobów medycznych --
Część 1: Wymagania dotyczące materiałów, systemów bariery sterylnej i systemów opakowaniowych :
· EN ISO 11607-2:2017 lub ISO 11607-2:2006/Amd 1:2014 Opakowania dla finalnie sterylizowanych wyrobów medycznych
Część 2: Wymagania dotyczące walidacji procesów formowania, uszczelniania i montowania :
· EN 868-3:2017: Materiały opakowaniowe dla finalnie sterylizowanych wyrobów medycznych
Część 3: Papier stosowany do wytwarzania torebek papierowych (określonych w EN 868-4) i do wytwarzania torebek i rękawów:
· EN 868-5:2009 Materiały opakowaniowe dla finalnie sterylizowanych wyrobów medycznych
Część 5: Torebki z zamknięciem samoprzylepnym oraz rękawy z materiałów porowatych i folii z tworzywa sztucznego
oraz oprócz tego charakteryzujący się następującymi parametrami:
- konstrukcja folii i wykonanie zgodne z normami PN EN 868-3, PN EN 868-5, PN EN ISO 11607-1,2.
- papier gramatura 70/m² (PN EN 868-3),
- zawartość chlorków nie więcej niż 0,05%
- zawartość siarczanów nie więcej niż 0,25%
- wytrzymałość na przedarcie nie mniej niż 700 mN w obu kierunkach
- przenikanie powietrza [1,47 k Pa] nie mniej niż 12 μm/Pa*s
- wytrzymałość na przepuklenie nie mniej niż 400 kPa na sucho
- wytrzymałość na przepuklenie nie mniej niż 150 kPa na mokro
- niezwilżalność wodą minimum 40 s
- wytrzymanie na rozciąganie liniowe na sucho w kierunku walcowania nie mniej niż 7,3 kN/m;
w kierunku poprzecznym nie mniej niż 4 kN/m
- wytrzymałość na rozciąganie liniowe na mokro w kierunku walcowania nie mniej niż 2,4 kN/m,
w kierunku poprzecznym nie mniej niż 1,3 kN/m
- folia - minimum 8 warstw, nie licząc warstwy kleju, o grubości nie większej niż 52 μm (PN EN 868-5)
- folia przeźroczysta, bez rozwarstwień, porów, substancji toksycznych,
- wytrzymałość na rozdarcia w obu kierunkach nie mniejsza niż 300 mN
- elastyczna – wydłużenie nie mniejsze niż 70%
- wszystkie napisy i testy poza przestrzenią pakowania
- wskaźniki procesu sterylizacji (para wodna, tlenek etylenu, formaldehyd) powierzchnia wskaźnika≥100mm²(PN EN 868-5)
- jednoznaczna zmiana koloru wskaźnika procesu po sterylizacji parowej, EO, łatwa do interpretacji
- zgrzew fabrycznie wielokrotny
- informacja o jednoznacznym kierunku otwierania
- ze względów techniczno-higienicznych rękaw nawinięty folią na zewnątrz
- ze względu na wymagania procedury zgrzewania wszystkie pozycje muszą pochodzić od jednego producenta
- kompletna charakterystyka opakowania wydana przez producenta, a nie dystrybutora
- Załączyć wydane przez producenta (a nie dystrybutora) oświadczenie o zgodności z normami [PN EN 868-3, PN EN 868-5]
- Załączyć charakterystykę folii wydaną przez jej producenta celu potwierdzenia i oceny parametrów wytrzymałościowych i zgodności:
- Załączyć potwierdzenie liczby warstw folii wydane przez niezależną organizację notyfikowaną
- oznakowanie CE na opakowaniu zbiorczym, nie na rękawie
- termin ważności min. 12 miesięcy.
Zadanie V
Włóknina:
1 | rozmiar 75 x 75 cm | op. | 30
2 | rozmiar 120 x 120 cm | op. | 15
3 | rozmiar 100 x 100 cm | op. | 70
4 | rozmiar 120 x 120 cm (96 szt. w opakowaniu) | op. | 38
Wartość netto/brutto
Pozycja 1-3 włóknina niebiesko-fioletowa gramatura nominalna 43g/m2
Materiał spełniający wymogi norm PN EN 868-2: 2009 oraz PN-EN ISO 11607-1:2006.
Materiał przystosowany do zastosowania w sterylizacji parą wodną i tlenkiem etylenu.
Opakowania wszystkich rozmiarów od jednego producenta
Pozycja 4 włóknina do sterylizacji parowej składająca się z 4 warstw wykonanych z podłużnych włókien polipropylenowych odpowiadających za elastyczność i podatność na drapowanie włókien zgrzewalnych warstwy stanowiącej barierę sterylną. Gramatura 60 g/m2 zgodność z normą EN ISO 11607 i EN 868-2. Wytrzymałość na rościąganie MD na sucho 2,7 KN/m wytrzymałość na rościąganie CD na sucho 1,7 KN/m. Ciśnienie rozrywające na mokro minimum 90 kPa.
| Wartość ogółem |  |  |  | 0 |  | 0