## Arkusz1
Załącznik nr 11 do SWZ Załącznik nr 1 do umowy TZ.TA.280.52.10.2021 Formularz cenowo – techniczny zadania nr 10 1. Przedmiotem zamówienia są sukcesywne dostawy czujników do pulsoksymetru w technologii Nellcor Oximax, zwanych dalej wyrobami. 2. Wykonawca gwarantuje, że wyroby objęte przedmiotem zamówienia spełniać będą wszystkie – wskazane w niniejszym załączniku – wymagania eksploatacyjno – techniczne i jakościowe. 3. Wykonawca oświadcza, że dostarczane zamawiającemu wyroby spełniać będą właściwe, ustalone w obowiązujących przepisach prawa wymagania odnośnie dopuszczenia do użytkowania przedmiotowych wyrobów w polskich zakładach opieki zdrowotnej. 4. Dostarczane zamawiającemu poszczególne wyroby powinny znajdować się w trwałych – odpornych na uszkodzenia mechaniczne oraz zabezpieczonych przed działaniem szkodliwych czynników zewnętrznych – opakowaniach, na których umieszczona będzie informacja zawierająca, co najmniej następujące dane: - nazwa wyrobu, nazwa producenta, - kod partii lub serii wyrobu, - oznaczenie daty, przed upływem której wyrób może być używany bezpiecznie, wyrażonej w latach i miesiącach, - oznakowanie CE, - inne oznaczenia i informacje wymagane na podstawie odrębnych przepisów. Uwaga: Okres ważności wyrobów powinien wynosić minimum 24 miesiące od dnia dostawy do siedziby zamawiającego. 5. Wykonawca zapewnia, że na potwierdzenie stanu faktycznego, o którym mowa w pkt. 2 i 3 posiada stosowne dokumenty, które zostaną niezwłocznie przekazane zamawiającemu, na jego pisemny wniosek na etapie realizacji zamówienia. 6. Poszczególne dostawy częściowe wyrobów będą realizowane w terminie do …. dni roboczych od daty złożenia zamówienia za pośrednictwem faksu na nr …………………………… lub poczty elektronicznej na adres e-mail: …………………………………………. 7. Wykonawca oferuje realizację niniejszego zadania za cenę ......................................................................... złotych, słownie złotych: ..................................................................................................................................................zgodnie z następującą kalkulacją:
Lp. | Przedmiot zamówienia | Jednostka miary | Ilość | Cena jednostkowa netto | Wartość netto 6= 4 x 5 | Stawka VAT % | Cena jednostkowa brutto 8 = 9/4 | Wartość brutto 9 = 6 + 7 | PRODUCENT/ Nazwa własna lub inne określenie identyfikujące wyrób w sposób jednoznaczny, np. numer katalogowy
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
1. | Czujnik jednopacjentowy, do pomiaru saturacji pracujący w technologii zgodnej z NELLCOR OXIMAX, bez historii zdarzeń z rozszerzonym zakresem i dokładnością pomiaru saturacji tj. 70-100% +/-2 i 60-69% +/-3 bez funkcji identyfikacji, współpracujący ze wszystkimi urządzeniami oksymetrycznymi firmy NELLCOR, dla noworodków poniżej 3 kg lub dorosłych powyżej 40kg, w kształcie litery L, długośc kabla 90cm, posiadający w integralnym opakowaniu pojedyńczy plasterek do mocowania oraz sześć naklejek w kształcie kółek pokrytych klejem z obu stron ułatwiających aplikację i przedłużających żywotność czujnika, bez zawatości ftalanów, bez zawartości lateksu. Czujnik bez dodatkowych adapterów przedłużaczy i złączek. LUB Czujnik jednorazowy, sterylny, nie zawierający lateksu, samoprzylepny dla noworodków poniżej 3 kg lub dorosłych powyżej 40 kg, w kształcie „L” - sensor w technologii OxiMax, kalibrowany cyfrowo zapewniający dokładność LoSat min +/- 3 cyfry w zakresie 60% - 80%. W zestawie (w opakowaniu wraz z czujnikiem) 6 szt. sterylnych, przeźroczystych krążków przedłużających żywotność czujnika | szt | 700
2. | Czujnik jednopacjentowy, do pomiaru saturacji pracujący w technologii zgodnej z NELLCOR OXIMAX, bez historii zdarzeń z rozszerzonym zakresem i dokładnością pomiaru saturacji tj. 70-100% +/-2 i 60-69% +/-3 bez funkcji identyfikacji, współpracujący ze wszystkimi urządzeniami oksymetrycznymi firmy NELLCOR, dla niemowląt od 3 kg do 20 kg, w kształcie litery L, długośc kabla 90cm, posiadający w integralnym opakowaniu pojedyńczy plasterek do mocowania oraz sześć naklejek w kształcie kółek pokrytych klejem z obu stron ułatwiających aplikację i przedłużających żywotność czujnika, bez zawatości ftalanów, bez zawartości lateksu. Czujnik bez dodatkowych adapterów przedłużaczy i złączek. LUB Czujnik jednorazowy, sterylny, nie zawierający lateksu, samoprzylepny dla niemowląt od 3 kg do 20 kg, w kształcie „L” sensor w technologii OxiMax, kalibrowany cyfrowo zapewniający dokładność LoSat min. +/- 3 cyfry w zakresie 60%-80%. W zestawie (w opakowaniu wraz z czujnikiem) 6 szt. sterylnych, przeźroczystych krążków przedłużających żywotność czujnika. | szt | 700
|  |  |  | RAZEM: | 0 |  |  | 0
........................, dn. ....................2021 roku |  |  |  |  | ............................................................................... Podpis/y osoby/ osób uprawnionej/ uprawnionych do reprezentowania wykonawcy