#### PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

I .     OKREŚLENIE PRZEDMIOTU PRZETARGU

###### Tromboelastometr- 1 szt.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

II .     Część do wypełnienia przez przystępującego do przetargu:

| 1 | Nazwa urządzenia |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Wpisać |  |
| 2 | Typ urządzenia |  |  |  |
|  |  |  | Wpisać |  |
| 3 | Producent |  |  |  |
|  |  |  | Wpisać |  |
| 4 | Rok produkcji nie wcześniej niż 2023. Urządzenie fabrycznie nowe | Rok produkcji: Urządzenie/a fabrycznie nowe ( Tak/Nie – wpisać ): |  |  |
|  |  |  | Wpisać |  |
| 5 | Kraj pochodzenia |  |  |  |
|  |  |  | Wpisać |  |

6. Warunki gwarancji i serwisu wymagane przez użytkownika.

| Nr ppkt. | OPIS PARAMETRÓW | WARTOŚĆ WYMAGANA |  | WARTOŚĆ OFEROWANA ( podać, opisać ) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Autoryzowany serwis gwarancyjny i pogwarancyjny. | TAK (wpisać pełne dane kontaktowe adres i techniczne środki łączności, nr tel., faxu, e-mail. ) |  |  |
| 2 | Długość udzielanej gwarancji nie mniej niż 24 miesiące. Przeglądy techniczne z częstością i w zakresie zalecanymi przez producenta w czasie trwania gwarancji. | TAK |  |  |
|  |  |  |  | Wpisać |

7.Walory techniczno-eksploatacyjne wymagane przez użytkownika.

| Nr ppkt. | OPIS PARAMETRÓW | Parametry graniczne | Parametry oferowane ( podać, opisać ). Należy szczegółowo opisać każdy oferowany parametr urządzenia/sprzętu |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Parametry ogólne |  |  |
|  | Analizator do badania homeostazy krwi pełnej lepkosprężystą metodą badania. | TAK |  |
|  | Urządzenie z wbudowanym komputerem do sterowania jego pracą i wykonywania analiz. | TAK |  |
|  | Oprogramowanie sterujące pracą aparatu: pobieraniem, odmierzaniem i mieszaniem próbek | TAK |  |
|  | Dotykowy kolorowy ekran o przekątnej min.15 cali | TAK |  |
|  | Wyświetlanie na ekranie informacji kierujących postępowaniem użytkownika podczas przygotowywania badania | TAK |  |
|  | Detekcja próbki przy pomocy diody laserowej | TAK |  |
|  | Pomiar uruchamiany automatycznie po włożeniu do systemu dedykowanej kasety testowej oraz probówki z krwią pacjenta bezpośrednio po pobraniu, bez konieczności wstępnej inkubacji | TAK |  |
|  | Aspiracja krwi bezpośrednio z probówki systemu zamkniętego bez konieczności jej otwierania i nakrapiania materiału – brak ryzyka biohazardu | TAK |  |
|  | Optyczno-mechaniczny system detekcji powstawania skrzepu, odporny na wstrząsy i wibracje mechaniczne | TAK |  |
|  | Wbudowane 4 kanały pomiarowe wewnątrz analizatora | TAK |  |
|  | Możliwość obserwacji i kontroli pomiarów na ekranie monitora w czasie rzeczywistym | TAK |  |
|  | Automatyczne zaznaczanie na ekranie wyników pomiarowych wykraczających poza zakres norm, umożliwiające określenie zaburzeń w układzie krzepnięcia (flagowanie wyników patologicznych) | TAK |  |
|  | Prezentacja tromboelastogramu pacjenta w odniesieniu do standardowego tromboelastogramu oraz do wykonanych wcześniej badań tego pacjenta | TAK |  |
|  | Baza wykonanych badań umożliwiająca przetwarzanie zarówno danych alfanumerycznych, jak i graficznych dla celów dokumentacji i publikacji | TAK |  |
|  | Kopiowanie bazy danych i poszczególnych wyników na nośniki zewnętrzne | TAK |  |
|  | Możliwość integracji ze Szpitalnym systemem HIS Zamawiającego. | TAK |  |
|  | Wysłanie wyników na wskazany dysk sieciowy | TAK |  |
|  | Ciągła, automatyczna kontrola parametrów mechanicznych i temperaturowych urządzenia | TAK |  |
|  | Elektroniczna autokalibracja i kontrola urządzenia przy użyciu kartridża QC oraz 2 poziomy kontroli tradycyjnej na bazie ludzkiego osocza | TAK |  |
|  | Określenie zaburzeń w układzie krzepnięcia pod wpływem aktywatora działającego na drogę zewnątrzpochodną i wewnątrzpochodną kaskady krzepnięcia. | TAK |  |
|  | Określenie zaburzeń krzepnięcia u pacjentów, którym podawana była heparyna (poprzez wyeliminowanie działania heparyny) | TAK |  |
|  | Określenie niedoboru lub zaburzeń w polimeryzacji fibryny | TAK |  |
|  | Pomiar specyficzny mający na celu wykrycie bądź wykluczenie hiperfibrynolizy | TAK |  |
|  | Badania z wykorzystaniem krwi pełnej | TAK |  |
|  | Minimalna objętość próbki wymagana do wykonania pomiaru nie większa niż 3 ml |  |  |
|  | Gotowe do użycia odczynniki (odporne na obecność heparyny) dostarczane w dedykowanych kasetach | TAK |  |
|  | Instrukcja w języku polskim | TAK |  |
|  | Kolorowa drukarka umożliwiająca wydruk wyniku w każdym momencie badania. | TAK |  |
|  | Uzyskanie obrazu pełnej hemostazy w czasie nie dłuższym niż 17 minut (≤17min) od momentu pobrania od pacjenta i zaaplikowania do aparatu – umożliwiające rozróżnienie pomiędzy krwawieniem z przyczyn chirurgicznych a krwawieniem związanym z zaburzeniami układu krzepnięcia. | TAK |  |
|  | Akcesoria |  |  |
|  | Zestaw startowy składający się z co najmniej 40 szt. kaset z odczynnikami. | TAK |  |
|  | Szkolenia |  |  |
|  | Przeszkolenie personelu medycznego i przeszkolenie personelu technicznego. | TAK |  |

8.Walory techniczno-eksploatacyjne punktowane przez użytkownika.

| Nr ppkt. | OPIS PARAMETRÓW | Punktacja | Parametry oferowane Należy szczegółowo opisać każdy oferowany parametr urządzenia/sprzętu |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Kolorowa drukarka umożliwiająca wydruk wyniku w każdym momencie badania podłączona bezpośrednio do analizatora – 10 pkt podłączona za pośrednictwem komputera – 0 pkt | a) podłączona bezpośrednio do analizatora – 10 pkt. b) podłączona za pośrednictwem komputera – 0 pkt |  |
|  | Uzyskanie obrazu pełnej hemostazy w czasie nie dłuższym niż 15 minut (≤15min) od momentu pobrania od pacjenta i zaaplikowania do aparatu – umożliwiające rozróżnienie pomiędzy krwawieniem z przyczyn chirurgicznych a krwawieniem związanym z zaburzeniami układu krzepnięcia. | Tak- 5 pkt. Nie- 0 pkt. |  |
|  | Kasety pomiarowe przechowywane w temperaturze pokojowej. | Tak- 5 pkt. Nie- 0 pkt. |  |

UWAGA:

Dla uznania oferty za ważną Wykonawca winien zaoferować sprzęt spełniający wszystkie wymagane parametry graniczne.

W tabeli pod pkt. 7 i 8 należy opisać, wpisać, podać oferowany parametr.

Wypełniony i podpisany załącznik nr 1 należy załączyć do oferty.

Oświadczenie Wykonawcy:

Oświadczam, że oferowany przedmiot zamówienia jest kompletny i będzie po dostarczeniu gotowy do pracy bez żadnych dodatkowych zakupów.

Wypełniony i podpisany kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem zaufanym lub podpisem osobistym załącznik nr 1 należy załączyć do oferty.

Podpis Wykonawcy: ..........................................