Część 1 - Stentgraft wieńcowy
Lp	Nazwa asortymentu	Jm.	Ilość	Cena jednostkowa netto	Wartość netto	Vat / %	Wartość / brutto	Producent / Nr. katalogowy	Wielkość depozytu
1	- Średnice stentu: 2.5, 3.0, 3.5, 4.0, 4.5, 5.0 mm / - długości stentu : 15, 20 i 26 mm / - ciśnienie nominalne 7-8 atm dla poszczególnych rozmiarów / - ciśnienie RBP 14-16 atm dla poszczególnych rozmiarów / - konstrukcja „double helix"(podwójna spirala), / kompatybilny z cewnikiem prowadzącym 5F i 6F, / długość systemu dostarczania 140 cm / - wskazania również: tętniak w tętnicy wieńcowej, tętniak w żylnym pomoście wieńcowym, ostra perforacja tętnicy wieńcowej, ostre rozerwanie tętnicy wieńcowej	Szt.	20						4 szt.
RAZEM

Część 2 - Stenty kobaltowo-chromowe uwalniające sirolimus z biodegradowalnej matrycy polimerowej
Lp	Nazwa asortymentu	Jm.	Ilość	Cena jednostkowa netto	Wartość netto	Vat / %	Wartość / brutto	Producent / Nr. katalogowy	Wielkość depozytu
1	- stenty kobaltowo-chromowe, montowane na balonie semicompliant / - budowa otwarto-komórkowa gwarantująca duży dostęp do gałęzi bocznych / - obwód pojedynczego oczka min. 20 mm / - substancja czynna sirolimus uwalniana z biodegradowalnej matrycy polimerowej / - grubość ściany stentu 0,0024” / - długości: 8/12/16/20/24/28/32/36/40/44/48 mm dla pełnego zakresu średnica- średnice: 2,0/2,25/2,5/2,75/3,0/3,5/4,0/4,5 / - ciśnienie nominalne 10 atm dla średnicy 3,0 mm / - ciśnienie RBP 16 atm dla wszystkich rozmiarów	Szt.	1200						50 szt.
RAZEM

Część 3 - Stenty uwalniające lek antyproliferacyjny ze stałego biokompatybilnego polimeru.
Lp	Nazwa asortymentu	Jm.	Ilość	Cena jednostkowa netto	Wartość netto	Vat / %	Wartość / brutto	Producent / Nr. katalogowy	Wielkość depozytu
1	- Stent uwalniający lek antypoliferacyjny Zotarolimus lub Everolimus / - Platforma stentu kobaltowo –chromowa wykonana w technice sinusoidalnej z jednego kawalka drutu łączonego laserowo z platynowo – irydowym rdzeniem poprawiającym widoczność w trakcie zabiegu / - Dostępne średnice 2,00 do 5,0 mm, / - Zakres długości 8 - 38 mm / - Profil przejścia< 0,042 dla średnicy 3,0 mm / - Kompatybilnóść z prowadnikiem wieńcowym 0,0014” oraz cewnikiem prowadzącym 5Fw pełnym zakresie średnic / - ciśnienie nominalne min. 12 atm, ciśnienie RBP min. 18 atm. Oraz 16 atm. dla średnic 4,5 i 5,0 mm / - Udokumentowana możliwość bezpiecznego przerwania podwójnej terapii przeciwpłytkowej ( DAPT) po okresie 1 miesiąca od wszczepienia.	Szt.	1000						50 szt.
RAZEM

Część 4 - Stenty pokrywane uwalniające lek antyproliferacyjny (substancja czynna pochodna sirolimusa)
Lp	Nazwa asortymentu	Jm.	Ilość	Cena jednostkowa netto	Wartość netto	Vat / %	Wartość / brutto	Producent / Nr. katalogowy	Wielkość depozytu
1	- biokompatybilny polimer składający się z dwóch warstw: hydrofilnej i hydrofobowej, kontrolujący uwalnianie leku / - Platforma stentu kobaltowo-chromowa, wykonana w technice sinusoidalnej z jednego kawałka drutu / - budowa stentu otwartokomórkowa / - średnice stentu od 2,25 do 4,0 mm / - długość stentu od 8 do min 38 mm / - profil przejścia 0,041 dla rozmiaru 3,0mm / - ciśnienie nominalne 12 atm / - ciśnienie RBP 18 atm / - bezpieczeństwo i skuteczność stosowania stentów potwierdzona wynikami wieloośrodkowych badań klinicznych z minimum trzyletnią obserwacją pacjentów	Szt.	4500						100 szt.
RAZEM

Część 5 - Stenty pokrywane uwalniające lek sirolimus na balonie powlekanym sirolimusem
Lp	Nazwa asortymentu	Jm.	Ilość	Cena jednostkowa netto	Wartość netto	Vat / %	Wartość / brutto	Producent / Nr. katalogowy	Wielkość depozytu
1	Stent wieńcowy uwalniający lekSirolimus abluminalnie na balonie pokryty lekiem Sirolimus / System RX, kompatybilny z prowadnikiem 0,014 / - skracanie poniżej 1% podczas implantacji / - ciśnienie nominalne 8 -bar, RBP- 16 bar / - dostępne średnice2.25, 2.50,2.75,3.00,3.50,4.00,4.50,5.00 / - dostępne długości:8,12,16,20,24,28,32,36,40,44,48,52 mm / - grubość drutu 73µm, profil przejścia dla stentu 3.00-0,038"	Szt.	1800						40 szt.
RAZEM

Część 6 – Stenty pokrywane uwalniające lek sirolimus z biodegradowalnym polimerem
Lp	Nazwa asortymentu	Jm.	Ilość	Cena jednostkowa netto	Wartość netto	Vat / %	Wartość / brutto	Producent / Nr. katalogowy	Wielkość depozytu
1	Stent pokrywany uwalniający lek o działaniu antypoliferacyjnym – sirolimus z biodegradowalnym polimerem / - Platforma kobaltowo -chromowa / - Rozmiary stentu: średnica od 2,00do 5,0 mm, długość od 8 do 40 mm (wymagane 8 i 40) / - Wymagane ciśnienie nominalne min: 8 atm RBP 16 atm / - Profil stentu 3,0 mm ≤ 0,034	Szt.	800						70 szt.
RAZEM

Część 7 – Stenty uwalniające substancję czynną pochodną syrolimusu na platformie kobaltowo-chromowej
Lp	Nazwa asortymentu	Jm.	Ilość	Cena jednostkowa netto	Wartość netto	Vat / %	Wartość / brutto	Producent / Nr. katalogowy	Wielkość depozytu
1	- stent ze stopu kobaltowo-chromowego / -stent pokryty substancją czynną: syrolimus lub everolimus / -grubość ściany stentu max. 0,0032 dla wszystkich rozmiarów / -rozmiary: długości stentów w zakresie od min. 8 mm do co najmniej 40 mm; średnica: od min. 2,25 mm do co najmniej 4,0 mm / -profil przejścia nie większy niż 0,042” dla średnicy 3,0 mm / -ciśnienie RBP min.16-18 atm/bar dla wszystkich rozmiarów	Szt.	1800						100 szt.
RAZEM

Część 8 – Stymulatory do bezpośredniej stymulacji w układzie bodźcoprzewodzącym
Lp.	Opis przedmiotu zamówienia	Jm.	Ilość	Cena jednostkowa netto	Wartość Netto	VAT / %	Wartość brutto	Producent / Nr. katalogowy	Wielkość depozytu
1	Stymulatory jednojamowe VR	szt	20						2 szt.
2	Elektroda stymulatorowa do stymulacji komory, bezsztyletowa, z pełnym zestawem wprowadzającym (koszulka do stymulacji układu bodźcoprzewodzącego + nożyk)	szt	20						2 szt.
3	Zestaw do kaniulacji żyły	szt	20						2 szt.
I Razem:
1	Stymulatory dwujamowe DR	szt	100						3 szt.
2	Elektroda stymulatorowa do stymulacji komory, bezsztyletowa, z pełnym zestawem wprowadzającym (koszulka do stymulacji układu bodźcoprzewodzącego + nożyk)	szt	100						3 szt.
3	Elektrody stymulujące	szt	100						3 szt.
4	Zestaw do kaniulacji żyły	szt	100						6 szt.
II Razem:
RAZEM (I+II)

# Opis przedmiotu zamówienia
Zestawienie wymaganych warunków i parametrów technicznych

## Część 8. Stymulator jednojamowy i dwujamowy z elektrodami i zestawem do kaniulacji żyły do stymulacji w układzie bodźcoprzewodzącym
###### Stymulator jednojamowy – SSIR z elektrodami i zestawem do kaniulacji żyły
###### OPIS TECHNICZNY PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
Urządzenie/wersja: ...................................................................................................................
Producent: .................................................................................................................................
Kraj i rok wprowadzenia do produkcji urządzenia: ...................................................................
Nr katalogowy ............................................................................................................................
Rok produkcji: min.2024
Lp.	Parametry techniczne i funkcjonalne	Wymagania graniczne i oceniane	Wartość oferowana
Stymulator jednojamowy dopuszczony do badania MRI 1,5T oraz 3T – SSIR z elektrodami i zestawem do kaniulacji żyły
1	Żywotność stymulatora min 12 lat (nastawy nominalne)	TAK
2	Waga max. 23 [g]	TAK, podać
3	Rok produkcji nie wcześniej niż 2024	TAK, podać
4	Amplituda impulsu min zakres 0,5-8,0 mV	TAK, podać
5	Szerokość impulsu(A/V) min zakres 0,2-1,5 ms	TAK, podać
6	Czułość komorowa – co najmniej w zakresie 1,0 – 10,0 [mV]	TAK, podać
7	Program nocny	TAK
8	Histereza częstości rytmu	TAK
9	Automatyczna konfiguracja polarności przez urządzenie bez potrzeby programowania	TAK
10	Funkcja dostosowania częstości stymulacji do zapotrzebowania metabolicznego pacjenta	TAK
11	Możliwość skanowania MRI całego pacjenta, brak specjalnych ograniczeń co do ułożenia pacjenta podczas skanowania MRI	TAK
12	Rejestrowanie trendów oporności elektrod przez cały okres żywotności urządzenia	TAK
13	Elektrody MRI	TAK
14	Brak ograniczeń co do maksymalnego czasu skanowania urządzenia w MRI	TAK
15	Funkcja automatycznie określająca komorowy próg oraz automatycznie dostosowująca parametry stymulacji komorowej do zmierzonego progu stymulacji	TAK
16	Strefa monitorowania VT w zakresie 290..480 ms	TAK
17	Algorytm wspomagający programowanie rozrusznika w zależności od stanu klinicznego pacjenta na podstawie informacji wprowadzonych przez lekarza

## Stymulatory dwujamowe z elektrodami i zestawem do kaniulacji żyły
###### OPIS TECHNICZNY PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
Urządzenie/wersja: ...................................................................................................................
Producent: .................................................................................................................................
Kraj i rok wprowadzenia do produkcji urządzenia: ...................................................................
Nr katalogowy ............................................................................................................................
Rok produkcji: min.2024
Lp.	Parametry techniczne i funkcjonalne	Wymagania graniczne i oceniane	Wartość oferowana
Stymulatory dwujamowe dopuszczone do badania MRI 1,5T oraz 3T z elektrodami i zestawem do kaniulacji żyły
1	Żywotność stymulatora min 13 lat (nastawy nominalne, DDD 50%)	TAK
2	Waga max. 23 [g]	TAK
3	Rok produkcji nie wcześniej niż 2024
4	Amplituda impulsu min zakres 0,5-8,0 V	TAK
5	Szerokość impulsu(A/V) min zakres 0,03-1,5 ms	TAK
6	Czułość komorowa – co najmniej w zakresie 0,5- – 10,0 [mV]	TAK
7	Czułość przedsionkowa - co najmniej w zakresie 0,18 - 4,0 [mV]	TAK
8	Odstęp AV, programowany w zakresie min 30-325 (PAV i SAV)	TAK
9	Automatyczny PVARP	wymagane
10	Okres refrakcji A/V min zakres 200-400 ms	TAK
11	Algorytm promujący własne przewodzenie przedsionkowo-komorowe	TAK
12	Program nocny	TAK
13	Pamięć epizodów powyżej 12 min	TAK
14	Funkcja dostosowania częstości stymulacji do zapotrzebowania metabolicznego pacjenta	TAK
15	Funkcje antyarytmiczne (min 2)	TAK
16	Urządzenie umożliwiające wykonanie badania MRI bez stref wykluczeń dla 1,5 oraz 3 T	TAK
17	Rejestrowanie trendów oporności elektrod przez cały okres żywotności urządzenia	TAK
18	Elektrody A i V MRI	TAK
19	Algorytmy reagujące na gwałtowny spadek częstości serca (min 2 algorytmy)	TAK
20	Funkcja automatycznie określająca komorowy próg stymulacji oraz automatycznie dostosowująca parametry stymulacji komorowej do zmierzonego progu stymulacji	TAK
21	Funkcja automatycznie określająca przedsionkowy próg stymulacji oraz automatycznie dostosowująca parametry stymulacji przedsionkowej do zmierzonego progu stymulacji	TAK
22	Dostępne histogramy: / - częstości / - przewodzenia AV / - aktywności pacjenta	TAK
23	Algorytm wspomagający programowanie rozrusznika w zależności od stanu klinicznego pacjenta na podstawie informacji wprowadzonych przez lekarza	TAK

Wymagane dostarczenie minimum dwóch programatorów z kablami do pomiarów śródzabiegowych (zabezpieczenie dla min. 8 zabiegów)oraz zabezpieczenie w jednorazowe akcesoria: prowadniki, śrubowkręty, zaślepki papier do programatora oraz opaski identyfikacyjne dla pacjenta plus broszurki edukacyjne.

Część 9. Stymulator jednojamowy i dwujamowy z elektrodami i zestawem do kaniulacji żył
Lp.	Opis przedmiotu zamówienia	Jm.	Ilość	Cena jednostkowa netto	Wartość Netto	VAT / %	Wartość brutto	Producent / Nr. katalogowy	Wielkość depozytu
1	Stymulatory jednojamowe (SSIR)	szt	30						2 szt.
2	Elektrody przedsionkowe lub komorowe, do wyboru: aktywne i pasywne, proste i J-shaped w dowolnych proporcjach	szt	30						3 szt.
3	Zestaw do kaniulacji żyły	szt	30						20 szt.
I Razem:
4	Stymulatory dwujamowe (DDDR)	szt	150						5 szt.
5	Elektrody przedsionkowe lub komorowe, do wyboru: aktywne i pasywne, proste i J-shaped w dowolnych proporcjach	szt	300						10 szt.
6	Zestaw do kaniulacji żyły	szt	300						10 szt.
II Razem:
RAZEM (I+II)

# Opis przedmiotu zamówienia
Zestawienie wymaganych warunków i parametrów technicznych

## Część 9. Stymulator jednojamowy i dwujamowy z elektrodami i zestawem do kaniulacji żyły
###### Stymulator jednojamowy – SSIR z elektrodami i zestawem do kaniulacji żyły
###### OPIS TECHNICZNY PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
Urządzenie/wersja: ...................................................................................................................
Producent: .................................................................................................................................
Kraj i rok wprowadzenia do produkcji urządzenia: ...................................................................
Nr katalogowy ............................................................................................................................
Rok produkcji: min.2024
Lp.	Parametry techniczne i funkcjonalne	Wymagania graniczne i oceniane	Wartość oferowana
Stymulator jednojamowy dopuszczony do badania MRI 1,5T oraz 3T – SSIR z elektrodami i zestawem do kaniulacji żyły
1	Żywotność stymulatora min 8 lat (nastawy nominalne)	TAK
2	Waga max. 30 [g]	TAK, podać
3	Rok produkcji nie wcześniej niż 2021	TAK
4	Amplituda impulsu min zakres 0,5-7,0 mV	TAK, podać
5	Szerokość impulsu(A/V) min zakres 0,12-1,5 ms	TAK, podać
6	Czułość komorowa – co najmniej w zakresie 1,0 – 10,0 [mV]	TAK, podać
7	Czułość przedsionkowa - co najmniej w zakresie 0,25 - 4,0 [mV]	TAK, podać
8	Okres refrakcji A/V min zakres 180-500 ms	TAK, podać
9	Program nocny	TAK
10	Histereza częstości rytmu	TAK
11	Funkcja dostosowania częstości stymulacji do zapotrzebowania metabolicznego pacjenta	TAK
12	Rejestrowanie trendów oporności elektrod przez cały okres życia urządzenia	TAK
13	Elektrody A i V pasywne i aktywne	TAK
14	Elektrody A i V sterydowe	TAK
15	Możliwość automatycznego przełączenia polarności w przypadku przekroczenia zaprogramowanego zakresu impedancji elektrod	TAK, podać
16	Funkcja automatycznie określająca komorowy próg stymulacji oraz automatycznie dostosowująca parametry stymulacji komorowej do zmierzonego progu stymulacji	TAK, podać
17	Automatyczna zmiana wartości czułości w zależności od amplitudy wykrywanych potencjałów w przedsionku i komorze	TAK, podać
18	Możliwość wykonania badania MRI 1,5T oraz 3T po implantacji bez stref wykluczeń	TAK

## Stymulatory dwujamowe z elektrodami i zestawem do kaniulacji żyły
###### OPIS TECHNICZNY PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
Urządzenie/wersja: ...................................................................................................................
Producent: .................................................................................................................................
Kraj i rok wprowadzenia do produkcji urządzenia: ...................................................................
Nr katalogowy ............................................................................................................................
Rok produkcji: min.2024
Lp.	Parametry techniczne i funkcjonalne	Wymagania graniczne i oceniane	Wartość oferowana
Stymulatory dwujamowe dopuszczone do badania MRI 1,5T oraz 3T z elektrodami i zestawem do kaniulacji żyły
1	Żywotność stymulatora min 8 lat (nastawy nominalne)	TAK
2	Waga max. 30 [g]	TAK
3	Amplituda impulsu min zakres 0,5-7,0 V	TAK
4	Szerokość impulsu(A/V) min zakres 0,12-1,5 ms	TAK
5	Czułość komorowa – co najmniej w zakresie 1,0 – 11,0 [mV]	TAK
6	Czułość przedsionkowa - co najmniej w zakresie 0,25 - 4,0 [mV]	TAK
7	Odstęp AV, programowany w zakresie min 30-325 (PAV i SAV)	TAK
8	Automatyczny PVARP	TAK
9	Okres refrakcji A/V min zakres 180-500 ms	TAK
10	Algorytm promujący własne przewodzenie przedsionkowo-komorowe	TAK
11	Program nocny	TAK
12	Histereza częstości rytmu	TAK
13	Funkcja dostosowania częstości stymulacji do zapotrzebowania metabolicznego pacjenta	TAK
14	Funkcje antyarytmiczne (min 3)	TAK
15	Automatyczna zmiana trybu stymulacji w obecności szybkich rytmów przedsionkowych	TAK
16	Rejestrowanie trendów oporności elektrod przez cały okres życia urządzenia	TAK
17	Elektrody A i V pasywne i aktywne	TAK
18	Elektrody A i V sterydowe	TAK
19	Możliwość automatycznego przełączenia polarności w przypadku przekroczenia zaprogramowanego zakresu impedancji elektrod	TAK
20	Funkcja automatycznie określająca komorowy próg stymulacji oraz automatycznie dostosowująca parametry stymulacji komorowej do zmierzonego progu stymulacji	TAK
21	Funkcja automatycznie określająca przedsionkowy próg stymulacji oraz automatycznie dostosowująca parametry stymulacji przedsionkowej do zmierzonego progu stymulacji	TAK
22	Możliwość wykonania stymulacji antyarytmicznej EPS wszczepionym stymulatorem bez użycia dodatkowych urządzeń: min 2 typy	TAK
23	Automatyczna zmiana wartości czułości w zależności od amplitudy wykrywanych potencjałów w przedsionku i komorze	TAK
24	Algorytmy aktywacji funkcji Mode Switch (min 1 algorytm)	TAK
25	Dostępne histogramy: / - częstości / - przewodzenia AV / - aktywności pacjenta	TAK
26	Rejestracja epizodów: / - wysokiej częstości komorowej i przedsionkowej / - częstości komorowej w czasie trwania arytmii przedsionkowej / - czas trwania arytmii przedsionkowych	TAK
27	Automatyczna zmiana wartości czułości w zależności od amplitudy wykrywalnych potencjałów w przedsionku i komorze	TAK
28	Algorytm wspomagający programowanie rozrusznika w zależności od stanu klinicznego pacjenta	TAK
29	Możliwośc wykonania badania MRI 1,5T oraz 3T po implantacji bez stref wykluczeń	TAK
30	Urządzenie dopuszczone do badania MRI po podłączeniu do już wszczepionych elektrod objętych certyfikatem MRI (wymiana urządzenia)	TAK
31	Algorttm reagujący na gwałtowny spadek częstości pracy serca stymulacją z niezależnie programowaną częstością	TAK
32	Dwie metody aktywacji algorytmu reagującego na gwałtowny spadek częstości rytmu serca	TAK
33	Promowanie komorowego rytmu własnego. Przedsionkowy tryb pracy rozrusznika z zabezpieczającą stymulacją komorową w przypadku wystąpienia zaburzeń przewodzenia A-V	TAK

Wymagane dostarczenie minimum dwóch programatorów z kablami do pomiarów śródzabiegowych (zabezpieczenie dla min. 8 zabiegów)oraz zabezpieczenie w jednorazowe akcesoria: prowadniki, śrubowkręty, zaślepki papier do programatora oraz opaski identyfikacyjne dla pacjenta plus broszurki edukacyjne.

Część 10.Stymulator jednojamowy i dwujamowy z elektrodami i zestawem do kaniulacji żył dla pacjentów wazo – wagalnych
Lp.	Opis przedmiotu zamówienia	Jm.	Ilość	Cena jednostkowa netto	Wartość Netto	VAT / %	Wartość brutto	Producent / Nr. katalogowy	Wielkość depozytu
1	Stymulator jednojamowy	szt	200						5 szt.
2	Elektrody przedsionkowe lub komorowe, do wyboru: aktywne i pasywne, proste i J-shaped w dowolnych proporcjach	szt	200						5 szt.
3	Zestaw do wprowadzania elektrod	szt	200						10 szt.
4	Rozcinany cewnik prowadzący o krzywiźnie 3D	szt	50						2 szt
5	Nożyk	szt	50						2 szt
6	Narzędzie do blokowania spirali elektrody stymulującej	szt	50						2 szt
I Razem :
1	Stymulator dwujamowy	szt	700						12 szt.
2	Elektrody przedsionkowe lub komorowe, do wyboru: aktywne i pasywne, proste i J-shaped w dowolnych proporcjach	szt	1400						20 szt.
3	Zestaw do wprowadzania elektrod	szt	1400						20 szt.
4	Rozcinany cewnik prowadzący o krzywiźnie 3D	szt	100						3 szt.
5	Nożyk	szt	100						3 szt.
6	Narzędzie do blokowania spirali elektrody stymulującej	szt	100						3 szt.
II Razem :
RAZEM (I+II)

# Opis przedmiotu zamówienia
Zestawienie wymaganych warunków i parametrów technicznych
## Część 10. Stymulator jednojamowy i dwujamowy z elektrodami i zestawem do kaniulacji żył dla pacjentów wazo-wagalnych
###### Zestaw do implantacji stymulatora jednojamowego
###### OPIS TECHNICZNY PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
Urządzenie/wersja: ...................................................................................................................
Producent: .................................................................................................................................
Kraj i rok wprowadzenia do produkcji urządzenia: ...................................................................
Nr katalogowy ............................................................................................................................
Rok produkcji: min. 2024
Lp.	Parametry techniczne i funkcjonalne	Wymagania graniczne i oceniane	Wartość oferowana
Zestaw do implantacji stymulatora jednojamowego
1	Żywotność stymulatora min. 9 lat (nastawy nominalne)	TAK
2	Waga max 20 [g]	TAK
3	Amplituda impulsu min zakres 0,5-7,0 V	TAK
4	Szerokość impulsu(A/V) min zakres 0,1-1,5 ms	TAK
5	Czułość komorowa – co najmniej w zakresie 1,0 – 10,0 [mV]	TAK
6	Czułość przedsionkowa - co najmniej w zakresie 0,1-5,0 [mV]	TAK
7	Zapisy EGM co najmniej 14 minut	TAK
8	Automatyczny PVARP	TAK
9	Okres refrakcji A/V min zakres 125-470 ms	TAK
10	Program nocny współpracujący z sensorem	TAK
11	Histereza częstości rytmu	TAK
12	Elektrody A i V pasywne i aktywne	TAK
13	Elektrody A i V sterydowe	TAK
14	Funkcja automatycznie określająca komorowy próg stymulacji oraz automatycznie dostosowująca parametry stymulacji komorowej do zmierzonego progu stymulacji z potwierdzaniem skutecznej stymulacji beat by beat z zabezpieczającym impulsem stymulacji w przypadku nieskutecznej stymulacji	TAK
15	Urządzenia pro MRI	TAK

Zestaw do implantacji stymulatora dwujamowego
###### OPIS TECHNICZNY PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
Urządzenie/wersja: ...................................................................................................................
Producent: .................................................................................................................................
Kraj i rok wprowadzenia do produkcji urządzenia: ...................................................................
Nr katalogowy ............................................................................................................................
Rok produkcji: min. 2024
Lp.	Parametry techniczne i funkcjonalne	Wymagania graniczne i oceniane	Wartość oferowana
Zestaw do implantacji stymulatora dwujamowego
1	żywotność stymulatora min 9 lat (nastawy nominalne)	TAK
2	Waga max 20 [g]	TAK
3	Amplituda impulsu min zakres 0,5-7,0 V	TAK
4	Szerokość impulsu(A/V) min zakres 0,1-1,5 ms	TAK
5	Czułość komorowa – co najmniej w zakresie 1,0 – 10,0 [mV]	TAK
6	Czułość przedsionkowa - co najmniej w zakresie 0,1-5,0 [mV]	TAK
7	Odstęp AV, programowany w zakresie min 30-300	TAK
8	Automatyczny PVARP	TAK
9	Okres refrakcji A/V min zakres 125-470 ms	TAK
10	Program nocny współpracujący z sensorem	TAK
11	Histereza częstości rytmu w trybie DDD	TAK
12	Algorytm do unikania niepotrzebnej stymulacji komorowej	TAK
12	Elektrody A i V pasywne i aktywne	TAK
13	Elektrody A i V sterydowe	TAK
14	Funkcja automatycznie określająca komorowy próg stymulacji oraz automatycznie dostosowująca parametry stymulacji komorowej do zmierzonego progu stymulacji z potwierdzaniem skutecznej stymulacji beat by beat z zabezpieczającym impulsem stymulacji w przypadku nieskutecznej stymulacji	TAK
15	Automatyczna zmiana trybu stymulacji w obecności szybkich rytmów przedsionkowych	TAK
16	Dodatkowa częstość stymulacji podczas trwania szybkiego rytmu przedsionków	TAK
17	Rejestrowanie trendów oporności elektrod i sygnałów A/V w okresie 12 miesięcy	TAK
18	Pamięć EGM co najmniej 14 min.	TAK
19	Algorytm do prewencji migotania przedsionków	TAK
20	Algorytm reagujący na szybki spadek rytmu serca pacjenta poprzez gwałtowne przyspieszenie częstości stymulacji	TAK
21	Urządzenia pro MRI	TAK
22	W zestawie do stymulatora koszulka 3D wraz z nożykiem i elementem mocującym elektrodę	TAK

Wymagane dostarczenie minimum dwóch programatorów z kablami do pomiarów śródzabiegowych (min. 8 zabiegów) oraz zabezpieczenie w jednorazowe akcesoria: prowadniki, śrubowkręty, zaślepki i papier do programatora. Wymagane również akcesoria dla pacjenta( broszurki, opaski identyfikacyjne dla urządzenia)

Część 11 – Akcesoria
Lp	Nazwa asortymentu	Jm.	Ilość	Cena jednostkowa netto	Wartość netto	Vat / %	Wartość / brutto	Producent / Nr. katalogowy
1	Introducery do zabiegów diagnostycznych z igłą w zestawie: / Średnice od 4F do 13F / Dostępność średnic co 0.5F w przedziale od 5 F do 7 F / Długość 11 cm i 23 cm / Dostępność długości koszulek od 5.5cm-7.5cm w przedziale 4-7 F / Ramię boczne z kranikiem / Odporność na załamania i zagięcia / Zastawka hemostatyczna / Atraumatyczna końcówka / Pokrycie kaniuli ułatwiające wprowadzenie koszulki / Igła prosta ostro zakończona kompatybilna z prowadnikiem 0,038”	Szt.	4000
2.	Zestaw do nakłucia tętnicy promieniowej wraz z igłą i prowadnikiem / Zestaw z mini prowadnikiem i igłą 21G / Igła prosta 18Gx12 cm / Akceptujące prowadnik 0.021” / Długość w przedziale 7- 11 cm / Boczny port / Dostępne średnice od 4-6 Fr / Konstrukcja zastawki hemostatycznej / Pokrycie kaniuli ułatwiające wprowadzenie / Prowadnik 0,038”	Szt.	8000
3.	Igła prosta 18G x 7 cm	Szt.	500
4.	Rampa trójdrożna / Rampy trójdrożne wysokociśnieniowe , / min.500 psi / Adapter rotacyjny męski z łącznikiem Luer Lock	Szt.	9000
5.	Przedłużacze wysokociśnieniowe / Przedłużacz wysokociśnieniowy z adaptorem rotacyjnym wykonany z przeźroczystego materiału, zbrojony, elastyczny i miękki . / Długość przedłużacza min. 120 i 150 cm / Światło wewnętrzne przedłużacza 1,7mm / Ciśnienie min. 1000 psi	Szt.	100
6.	Y konektor / Y konektor wykonany z przeźroczystego materiału / Światło wew zastawki w Y konektorze 9 F / Zastawka Y konektora nie tracąca szczelności podczas zabiegu / Obrotowy mechanizm zamknięcia zastawki	Szt.	6000
7.	Torquery / Torqer przeznaczony do prowadników 0,014” do 0,038” / Zakręcany mechanizm montażu na prowadniku	Szt.	1 000
8.	Przedłużacz do pompy infuzyjnej długość 150 cm	Szt.	15 000
9.	Inflator od 0 do 30 atm. / Pojemność 25 ml,30 ml z ruchomą „męską końcówką” przełącznik mechanizmu „szybka- wolna inflacja” z blokadą umieszczony w rękojeści / -wyposażony w dren wysokociśnieniowy o długości ok.25 cm i kranik trójdrożny	Szt.	7 000
10.	Zestaw do kaniulacji dużych naczyń trzykanałowy od 5F do 7F długości 15 i 20 cm	Szt.	500
11.	Kranik trójdrożny luer – lock z indykatorem pozycji otwarty/zamknięty, odporny na działanie lipidów	Szt.	2 000
12.	Prowadnik diagnostyczny / Średnice 0,018”; 0,025”,0,032” 0,035” 0,038” / Końcówki proste i „J” / Dobrze widoczny w skopii, giętki / Długość 150, 200 i 260 cm / Prowadnik pokryty teflonem / Doskonałe przeniesienie obrotu	Szt.	9000
13.	Dren przedłużający dł. 20 cm	Szt.	500
14.	Elektroda endokawitarna 5F, 6F i 7F / zagięta	Szt.	180
15.	Elektroda endokawitarna 5F i 6F / z balonem	Szt.	30
RAZEM

Część 12 – Cewnik diagnostyczny do koronarografii z cewnikiem prowadzącym do trudnego dostępu promieniowego
Lp	Nazwa asortymentu	Jm.	Ilość	Cena jednostkowa netto	Wartość netto	Vat / %	Wartość / brutto	Producent / Nr. katalogowy
1	- Światło wewnętrzne dla 6F 0,057"/, dla 5F 0.047”, dla 4F 0.042" / - Długość cewnika 100,110,125cm / - Średnice:4F, 5F, 6F, 7F / - Wytrzymałość ciśnieniowa przepływu z zachowaniem cech fizycznych cewnika 1200 PSI. / - Szaft wykonany z nylonu zapewniającego odporność na załamania, pamięć kształtu i gładką powierzchnię, ze zwiększająca się dystalnie elastycznością w kolejnych segmentach / - Końcówka bez zbrojenia, miękka i atraumatyczna, doskonale widoczna w skopii (cieniująca) / - Pamięć kształtu końcówki / - Kompatybilny z prowadnikiem 0.035"i 0,038"	Szt.	16 000
2.	Cewnik prowadzący / - pokryty hydrofilnie na długosci co najmniej 60 cm / - końcówka dystalna niepokrywana na długości ok. 7cm, / - segment proksymalny niepokrywany na długości 25 cm / - miękka,atraumatyczna koncówka / - dostępne minimum 50 krzywizn- dostępne średnice: 5F, 6F, 7F, 8F / - duże średnice wewnętrzne: / 5F – 0,058" / 6F – 0,71" / 7F – 0,82" / 8F – 0,91" / - długość robocza 100cm / - duża odporność na załamania w krętych naczyniach radialnych	Szt.	300
RAZEM

Część 13 – Cewnik prowadzący oraz akcesoria do angioplastyki
Lp	Nazwa asortymentu	Jm.	Ilość	Cena jednostkowa netto	Wartość netto	Vat / %	Wartość / brutto	Producent / Nr. katalogowy
1	Cewnik prowadzący / Średnice od 5F do 8 F / Średnica wewnętrzna cewnika : 0,071” dla 6 F , 0,058” dla 5F , 0,090” dla 8F / Pełna gama krzywizn (min 89 krzywizn w każdej średnicy) umożliwiająca wykonanie zabiegu z tętnicy promieniowej i udowej , zapewniające również dojście do bypass-ów (Judkins, Extra Back-up, Amplatz, multipurpose, oraz wejście z otworami bocznymi SH) / Odporny na załamania i zagięcia zachowujący niezmienne światło na całej długości łącznie z końcówką / Metalowe zbrojenie na całej długości cewnika, zapewniającym bardzo dobre podparcie / możliwość zamówienia cewników z otworami bocznymi / różne długości cewników / dla 6F i 7 F dostępne długości 110 cm, 100 cm, 90cm , 55cm,118 cm	Szt.	5 500
2.	Cewnik do aspiracji skrzeplin do użycia w systemie krążenia wieńcowego / - łącznie z pomostami aortalno-wieńcowymi / - przeznaczony do pobierania i aspiracji materiału zatorowego(np. Skrzeplin) w trakcie przezskórnej angioplastyki wieńcowej, innej przezskórnej angioplastyki i w czasie implantacji stentu, a także do selektywnego , donaczyniowego podawania środków diagnostycznych lub terapeutycznych, z okluzją naczyniową lub bez niej / - cewnik typu monorail; z koncówką typu Luer-lock położona proksymalnie / - marker na dystalnym końcu cewnika / - hydrofilne pokrycie na dystalnych min. 38 cm cewnika aspiracyjnego kompatybilnego z cewnikiem prowadzącym 6F	Szt.	100
3.	Cewnik przedłużający do cewnika prowadzącego / - dostępne rozmiary 6F i 7F / - światło wewnętrzne cewnika : dla 6F-0,056" dla 7F-0,062" / - długość cewnika 150cm; długość kanału dystalnego 25cm / - szaft proksymalny o jednolitym okrągłym przekroju / - miękka atraumatyczna końcówka z markerem radiocieniującym / - pokrycie hydrofilne w części dystalnej na długości 21cm / - marker radiocieniujący w miejscu wprowadzenia urządzenia do części dystalnej / - odporny na załamania i zagięcia / - 2 markery pozycjonujące w odległości 90cm i 100cm od końcówki dystalnej- wskazujace moment wyjścia z cewnika prowadzącego	Szt.	15
RAZEM

Część 14 – Cewniki balonowe wysokociśnieniowe do doprężeń i do naczyń o krętym przebiegu
Lp	Nazwa asortymentu	Jm.	Ilość	Cena jednostkowa netto	Wartość netto	Vat / %	Wartość / brutto	Producent / Nr. katalogowy
1	Cewniki balonowe wysokociśnieniowe / Zakres średnic: od 2.0 do 5,0 mm / Zakres długości : 6mm do minimum 27 mm / Typ balonu „non compliant” / crosing profil dla balonu 3,0mm- 0,026 '' / profil wejścia <= 0,015” / Ciśnienie nominal pressure ≤ 12 atm/bar, ciśnienie, rated burst pressure 20 atm/bar dla wszystkich średnic / Bardzo dobre podparcie, odporny na uszkodzenia	Szt.	2 000
2.	Cewniki balonowe do naczyń o krętym przebiegu / Minimum 62 konfiguracje długości balonu i średnicy / Cewnik rapid exchange i OTW / Zakres średnic:1,25 do 4,0 mm / Zakres długości : 6 - 30 mm / Ciśnienie : nominal pressure 6-8 atm. w zakresie średnic 1,5 – 4,0 / Ciśnienie : RBP 12-14 atm / Profil przejścia < = 0.024” dla balonów o średnicy 3.0 mm ; 0,021” – 1,5 mm , 0,020” – 1,25 mm / Pokrycie hydrofilne / Profil wejścia ≤ 0,016’’ / Obecność w ofercie balonów bezfałdowych dla średnicy 1,25	Szt.	2 000
RAZEM

Część 15 – Cewniki balonowe pokrywane lekiem Sirolimus
Lp	Nazwa asortymentu	Jm.	Ilość	Cena jednostkowa netto	Wartość netto	Vat / %	Wartość / brutto	Producent / Nr. katalogowy	Wielkość depozytu
1	Cewnik pokryty sirolimusem / - ciśnienie nominalne 6-7 atm; RBP max 14-16 atm dla średnicy 3.0 mm / - dostępne min. 8 średnic w przedziale 1,5- 4,0 mm / - dlugość użytkowa w przedziale 140-145 cm / - profil wejścia mniejszy lub równy 0,017" / - ilość leku 1,27µg/mm² / - szaft proksymalny 1,7 – 2,0 F, szaft dystalny 2,5-2,6F dla wszystkich rozmiarów / - powłoka hydrofilna	Szt.	100						10 szt.
RAZEM

Część 16 – Prowadniki wieńcowe do zmian krętych
Lp	Nazwa asortymentu	Jm.	Ilość	Cena jednostkowa netto	Wartość netto	Vat / %	Wartość / brutto	Producent / Nr. katalogowy
1	Prowadniki z końcówką roboczą wykonaną ze stali i innych stopów metali / Średnica 0,014” / Długość 190 i 300 cm / Końcówka „J” i prosta / Róże rodzaje sztywności części „roboczej” (powyżej 7) / W ofercie również dostępność prowadników specjalistycznych do otwarcia przewlekłych niedrożności, 20 różnych rodzajów prowadników, w tym co najmniej 10 rodzajów do CTO, z możliwością zamówienia prowadnika z powłoką hydrofilną, o różnej sile nacisku na końcówkę / Prowadniki do zmian prostych / Prowadniki wymagające dużego podparcia / Prowadniki do zmian trudnych i anatomicznie w dystalnych odcinkach / Prowadniki do udrożnień z taperowanym tipem 0,009”	Szt.	5 000
RAZEM

Część 17 – Balon do kontrapulsacji wewnątrzaortalnej
Lp	Nazwa asortymentu	Jm.	Ilość	Cena jednostkowa netto	Wartość netto	Vat / %	Wartość / brutto	Producent / Nr. katalogowy
1	Objętość 34ml, 40ml, 50 ml / Średnica 8F (50 ml) i 7,5F(34ml, 40ml) / w zestawie co najmniej dwa zestawy bezszwowego mocowania cewnika / Budowa Co-Lumen	Szt.	50
RAZEM

Część 18 – System do protekcji dystalnej do angioplastyki naczyń wieńcowych w tym pomostów aortalno-wieńcowych
Lp	Nazwa asortymentu	Jm.	Ilość	Cena jednostkowa netto	Wartość netto	Vat / %	Wartość / brutto	Producent / Nr. katalogowy	Wielkość depozytu
1	w zestawie :element filtrujący, prowadnnik i dwa cewniki: wprowadzający i do usunięcia / dwie wielkości filtra dostosowane do naczyń o średnicy od 2,5 do 7,0 / system kompatybilny z koszulką 5F i cewnikiem prowadzącym 6F / - pory filtra o wielkości 120 μm zapewniają wychwytywanie materiału zatorowego i nie upośledzają obiegu krwi w organizmie. / - mała długość elementu filtrującego 19 i 22,5 mm zapewniają lepsze umiejscowienie filtra w naczyniach o krętej anatomii / - dzięki niezależności prowadnika od filtra możliwość przechodzenia przez zmiany bez filtra / - możliwość ruchu prowadnika po umiejscowieniu filtra / - prowadniki o 3 stopniach podparcia w zależności od wymagań zabiegu, o długości 190 i 315 cm	Szt.	10						1 szt.
RAZEM

Część 19 – Obwody jednorazowe do respiratora z zabezpieczeniem wydychanego powietrza filtrem antybakteryjnym/antywirusowym
Lp	Nazwa asortymentu	Jm.	Ilość	Cena jednostkowa netto	Wartość netto	Vat / %	Wartość / brutto	Producent / Nr. katalogowy
1	- Złącze do wylotu respiratora: 22 mm stożkowe / - Filtry antybakteryjne: filtracja bakterii wirusów ze skutecznością >99,99%; dwukierunkowe, złącza 22 mm żeńskie x 15 mm żeńskie/22 mm męskie; przestrzeń martwa 68 ml; opór 0,7 mH2O/I/s. / -Jednorazowy przewód 22 mm wraz z dwoma filtrami(na linii wdechowej i wydechowej) / - Obwody kompatybilne z posiadanymi respiratorami PHILIPS Trilogy Evo	Szt.	500
RAZEM

Część 20 – Przetwornik do pomiaru ciśnienia metodą krwawą
Lp	Nazwa asortymentu	Jm.	Ilość	Cena jednostkowa netto	Wartość netto	Vat / %	Wartość / brutto	Producent / Nr. Katalogowy, kraj produkcji
1	Zestaw z jednorazowym przetwornikiem do inwazyjnego pomiaru CTK: / 1x przetwornik do pomiaru ciśnienia wyposażony w system przepłukiwania o przepływie 3ml/g, aktywne skrzydełka + zawór gumowy, długość linii pomiarowej 150 + 15cm, 2x kraniki, aparat kroplowy o dł. 180 cm ze zbiornikiem wyrównawczym posiadający filtr cząstkowy oraz szpikulec z otworem. / Zestaw kompatybilny z kablami z łączem ,,RJ” poprzez wodoszczelny wtyk bezpinowy, / -kable kompatybilne z angiografami: Canon model INFX – 8000C, INNOVA IGS 520 – po 2 szt. do każdego modelu	Szt.	9 000
RAZEM

Część 21 – Osprzęt do diatermii chirurgicznej kompatybilny z aparatem firmy EMED ES 300
Lp	Nazwa asortymentu	Jm.	Ilość	Cena jednostkowa netto	Wartość netto	Vat / %	Wartość / brutto	Producent / Nr. Katalogowy
1	Jednorazowy uchwyt elektrody monopolarnej czynnej z dwoma przyciskami / aktywujące cięcie i koagulację/ z wtykiem 3 bolcowym i nożem. / Kabel o długości minimum 3 do 5 metrów, sterylny. / Kompatybilny z aparatem do elektrochirurgii Emed ES300	Szt.	1500
2	Elektroda bierna dla dorosłych, dzielona, z dodatkową odseparowaną elektrycznie I mechanicznie od połówek powierzchnią, jednorazowego użytku.	Szt.	1500
3.	Kabel wielorazowy do elektrody neutralnej jednorazowego użytku długości 4,5 – 5 m.	Szt.	5
RAZEM

Część 22 – Wkład do strzykawki automatycznej
Lp	Nazwa asortymentu	Jm.	Ilość	Cena jednostkowa netto	Wartość netto	Vat / %	Wartość / brutto	Producent / Nr. Katalogowy
1	Wkład do strzykawki automatycznej Angiomat Ilumena o pojemności 150 ml, w komplecie łącznik ,, laska” do nabierania kontrastu oraz wysokociśnieniowy łącznik do podawania kontrastu	Szt.	100
RAZEM

Część 23 – Y-connector z zastawką typu click
Lp	Nazwa asortymentu	Jm.	Ilość	Cena jednostkowa netto	Wartość netto	Vat / %	Wartość / brutto	Producent / Nr. Katalogowy
1	Y-connector wyposażony w trójstopniowy mechanizm zapadkowy zastawki hemostatycznej typu click, bez elementów przykręcanych. / Światło wewnętrzne zastawki w y-conectorze 8F, / przeźroczysty, ergonomiczny i łatwy w obsłudze jedną ręką. / Conector z dołączoną linią ciśnieniową 20cm wraz z kranikiem trójdrożnym.	Szt.	2 000
RAZEM

Część 24 – Wyroby medyczne do krioablacji
Lp	Nazwa asortymentu	Jm.	Ilość	Cena jednostkowa netto	Wartość netto	Vat / %	Wartość / brutto	Producent / Nr. Katalogowy
1	Elektroda do krioablacji punktowej / kompatybilne z posiadanym przez zamawiającego ablatorem / Dostępne średnice, min. 7F oraz 9F / Dostępne długości elektrod, min. 90 oraz 108 cm / Dostępne krzywizny, min. 49, 55, 60, 66 mm	Szt.	5
2	Elektroda do krioablacji balonowej / kompatybilne z posiadanym przez zamawiającego ablatorem / Dostępne średnice rozprężonego balonu, min.23 oraz 28 mm / Odchylenie dwukierunkowe 45 stopni / Czujnik temperatury monitorujący temperaturę środka chłodzącego	Szt.	300
3	Elektroda do mapowania żył płucnych współpracująca z cewnikiem do krioablacji balonowej / Dostępne średnice pętli, min. 15 oraz 20 mm / Średnica elektrody 3,3 F	Szt.	300
4	Przewód elektryczny do elektrody krioablacyjnej / Przewód elektryczny do ww. elektrody punktowej / Przewód sterylny	Szt.	15
5	Przewód gazowy do elektrody krioablacyjnej / Przewód gazowy do ww. elektrody punktowej / Przewód sterylny	Szt.	320
6.	Koszulka sterowalna do wprowadzania elektrody ablacyjnej / Średnica wewnętrzna koszulki : 12F / Dołączony rozszerzacz ułatwiający wprowadzenie koszulki do naczyń krwionośnych / Kąt odchylenia min. 135 stopni / Znacznik nieprzepuszczalny promieni RTG zapewniający widoczność w fluoroskopii	Szt.	300
7.	Kabel połączeniowy do elektrody diagnostycznej / Długość, min. 2m	Szt.	3
8.	Zestaw do nakłucia transseptalnego ze zintegrowaną igłą / Igła zintegrowana z rozszerzaczem / Prowadnik długość min 170cm, 0,032”, końcówka J / Adapter do generatora RF	Szt.	20
			Okres trwania dzierżawy	Cena netto za 1 miesiąc dzierżawy	Wartość netto	VAT (%)	Wartość brutto
9.	Dostawca sprzętu zobowiązany jest do dostarczenia konsoli z gazem medycznym do przeprowadzenia w/w zabiegów	m-cy	36
RAZEM

UWAGA!!
Zamawiający wymaga dostarczenia do realizacji procedur związanych z zamówieniem Garsonek ochronnych (dwuczęściowych) z osłoną na tarczycę
- z elastycznego materiału, lekkie
- ochrona .25/50LE
- kamizelki z zapięciem krzyżowym na plecach, mocowanie na rzepy w okolicy bioder
- w ilości 4 szt., w rozmiarach M- 2 szt., L- 1 szt., XL- 1 szt.

Część 25 – Wyroby medyczne do elektroporacji (PFA)
Lp	Nazwa asortymentu	Jm.	Ilość	Cena jednostkowa netto	Wartość netto	Vat / %	Wartość / brutto	Producent / Nr. Katalogowy
1	Elektroda ablacyjna / Średnica pętli 25mm / Liczba pierścieni 9 / Możliwość dostarczenia energii PFA / Możliwość wprowadzenia do koszulki o średnicy 10Fr	Szt.	100
2	Koszulka transseptalna o zmiennej krzywiźnie / Koszulka kompatybilna z elektroda z pkt. 1 / Średnica zewnętrzna 14Fr / Średnica wewnętrzna 10Fr / Dwie długości końcówki koszulki do wyboru	Szt.	100
3	Łącznik do elektrody ablacyjnej / Łącznik kompatybilny / Średnica elektrody 3,3 F	Szt.	100
4	Prowadnik do elektrody ablacyjnej / Prowadnik kompatybilny z elektrodą z pkt. 1 / Długość min. 175 cm / Atraumatyczna końcówka typu J	Szt.	100
5	Zestaw do nakłucia transseptalnego ze zintegrowaną igłą / Igła zintegrowana z rozszerzaczem / Prowadnik długość min 170cm, 0,032”, końcówka J / Adapter do generatora RF	Szt.	20
			Okres trwania dzierżawy	Cena netto za 1 miesiąc dzierżawy	Wartość netto	VAT (%)	Wartość brutto
9.	Dzierżawa sesyjna generatora kompatybilnego z elektrodą z pkt.1	m-cy	36
RAZEM

Część 26 – Prowadniki wieńcowe do CTO i dostępu RETRO GRADE
Lp	Nazwa asortymentu	Jm.	Ilość	Cena jednostkowa netto	Wartość netto	Vat / %	Wartość / brutto	Producent / Nr. Katalogowy
1	-średnica 0,014” / -prowadnik wykonany ze stali 316 L / - rdzeń prowadnika wykonany z jednego kawałka drutu (wewnętrzny coil) / - dystalna część prowadnika upleciona z 15 drutów zapewniająca wysoką odporność i doskonałą manewrowalność oraz czucie prowadnika / - sztywność końcówki 0,7g i 0,5 g / - końcówka cieniująca 3 cm(platyna) / -kształt końcówki: prosty i J z możliwością kształtowania / dystalnych 3 cm oraz pre-shape(dla długości 190 i 300 cm) / - pokrycie mieszane na końcówce roboczej: dystalne 1,5cm silikon(hydrofobowe) oraz pokrycie hydrofilne na proksymalnych18,5 cm / - hydrofilne pokrycie SLIPCOAT na oplocie / - szaft prowadnika pokryty PTFE / -długości 180cm, 190cm, i 300 cm	Szt.	2500
RAZEM

Część 27 – Cewnik balonowy do doprężeń w naczyniach krętych
Lp	Nazwa asortymentu	Jm.	Ilość	Cena jednostkowa netto	Wartość netto	Vat / %	Wartość / brutto	Producent / Nr. Katalogowy
1	- selektywne pokrycie balonu materiałem hydrofilnym (distal shaft oraz tip balonu) / - powłoka hydrofilna nakładana na złożony balonowe- distal shaft 2,6F, proximal shaft 1,95F / - system monorail; / profil wejścia (entry profile)0,016”; / - ciśnienie nominalne 12 atm (dla wszystkich rozmiarów); / - ciśnienie RBP 20 atm(dla średnic 2.0-4.5 mm) i 18 atm dla średnicy 5.0 mm; / - dla średnic 2,0-5,0 8 długości balonika od 6,8,10,12,15,20,25,30 mm; / - długość systemu dostarczania 140 cm	Szt.	500
RAZEM

Część 28 – Prowadnik do pomiarów przewężeniowego gradientu ciśnień – FFR .
Lp	Nazwa asortymentu	Jm.	Ilość	Cena jednostkowa netto	Wartość netto	Vat / %	Wartość / brutto	Producent / Nr. Katalogowy
1	Prowadnik wieńcowy FFR: / - sensor optyczny, / -długość robocza prowadnika < 185cm / - średnica prowadnika -0.014”(≤0.36mm), / - długość końcówki widocznej w skopii > 3cm, / - znaczniki odległości- 90cm (promieniowy) i 100cm (udowy) / - długość przewodu optycznego 2 m / - zakres pracy- 45 mmHg do 300 mmHg / - długość końcówki widocznej w skopii - 3cm / Zamawiający wymaga dostarczenia dwóch urządzeń do obsługi prowadników	Szt.	120
RAZEM

Część 29 – Sprzęt do ablacji
Lp	Nazwa asortymentu	Jm.	Ilość	Cena jednostkowa netto	Wartość netto	Vat / %	Wartość / brutto	Producent / Nr. katalogowy	Wielkość depozytu
1	Zestawy do nakłucia transseptalnego / -w skład zestawu wchodzą:introducer z zastawką i portem bocznym, prowadnik, rozszerzacz / -minimum 2 różne długości do wyboru od 61-81 cm / -średnica 8-8,5F / -dostępne 4 różne krzywizny do prawego i lewego przedsionka	Szt.	150						10 szt.
2	Sterowalne koszulki transseptalne / -średnica 8,5F, minimum 3 krzywizny do wyboru i minimum 3 długości / - koszulka dwukierunkowa, asymetryczna	Szt.	10						5 szt.
3.	Igły wraz ze sztyletami do punkcji transseptalnej typu BRK / - dostępne 4 różne długości / - dostępne minimum 3 różne krzywizny do wyboru	Szt.	150						5 szt.
4.	Elektrody diagnostyczne do mapowania zatoki wieńcowej o zmiennej krzywiźnie przygięcia / -średnica 5-7F / -liczba biegunów 10 / -4 różne spacingi do wyboru zamawiającego w tym 2-5-2 / -minimum 5 krzywizn do wyboru zamawiającego / -długość elektrody 110-115 cm / -dostępna elektroda dwukierunkowa	Szt.	30						5 szt.
5.	Elektrody diagnostyczne do mapowania zatoki wieńcowej o stałej krzywiźnie / -średnica 5-6F do wyboru / -liczba biegunów 10 / -minimum3 różne odległości między biegunami do wyboru przez zamawiającego / -3 krzywizny do wyboru przez zamawiającego / -stymulacja z każdego z biegunów / -długość elektrody 65-120 cm / -zbrojony trzon elektrody / -zwężajaca się końcówka ułatwiająca zakładanie do zatoki wieńcowej	Szt.	200						5 szt.
6.	Elektroda diagnostyczna 4 polowa o stałej krzywiźnie / -średnica 4-6F / -minimum 4 rodzaje spacingu do wyboru zamawiającego3-7 rodzajów krzywizn do wyboru zamawiającego3-długość elektrody 120 cm	Szt.	200						10 szt.
7.	Elektroda diagnostyczna dwudziestopolowa do mapowania trzepotania przedsionków / -średnica 7F / -minimum 4 różne rozstawy pierścieni do wyboru w tym 2-8-2-(60)-2-8-2 / -dostępne minimum 2 różne krzywizny do wyboru / -długość 90-115 cm	Szt.	60						5 szt.
8.	Elektrody diagnostyczne do mapowania ujść żył płucnych / -średnica 7F / -ilość pierścieni 10 i 20 / -minimum 3 rodzaje spacingu między pierścieniami / -zmienna średnica pętli w zakresie 15 i 25 mm / -długość użytkowa elektrody 90-115 cm / -dwukierunkowa płaszczyzna przygięcia elektrody o 180 stopni / -dostępna elektroda asymetryczna	Szt.	30						5 szt.
9.	Elektrody ablacyjne klasyczne 4 i 8 mm / -średnica 7F, dostępna średnica 5F / -dostępne 2 różne rozstawy elektrod / -szerokość pierścieni na elektrodzie – 2 mm / -dostępne elektrody dwukierunkowe / -długość elektrody minimum 110 cm	Szt.	30						2 szt.
10.	Elektrody ablacyjne chłodzone / -dostępne średnice 7 i 8F / -spacing 2-5-2 i 1-4-1 / -dostępne elektrody jedno i dwukierunkowe asymetryczne / -dostępne końcówki 2 i 4 mm / -długość minimum 110 cm	Szt.	250						5 szt.
11.	Przewody chłodzące do elektrod ablacyjnych wykorzystywane z pompą CoolPoint, wyposażone w dwa czujniki detekcji pęcherzyków powietrza oraz czujnik ciśnienia	Szt.	200						5 szt.
12.	Elektrody dyspersyjne jednorazowego użytku do generatora IBI – 1500T wyposażone w symetryczne dwubiegunowe złącze	Szt.	200						20 szt.
13.	Kable łączace elektrody diagnostyczne z systemem EP WorkMate i ablacyjne z generatorem IBI	Szt.	10						5 szt.
14.	Elektroda diagnostyczna 18-polowa dwukierunkowa do mapowania arytmii złożonych z możliwością analizy prostopadłej sygnałów wyposażona w czujnik pola magnetycznego	Szt.	30						1 szt.
15.	Kabel łączący w/w elektrodę	Szt.	3						1 szt.
RAZEM

Część 30 – Jednorazowy zestaw do zabiegów hemodynamicznych
Lp	Nazwa asortymentu	Jm.	Ilość	Cena jednostkowa netto	Wartość netto	Vat / %	Wartość / brutto	Producent / Nr. Katalogowy
1	- Serweta angiograficzna; min 240 x 370 cm, z przeźroczystą, foliową wstawką z obu stron na całej długości zabezpieczająca panel sterowania stołu; z 4 otworami przylepnymi do angiografii :2 owalne otwory z dostępem do tętnic promieniowych w rozmiarze 6x12 cm (dłuższy wymiar równolegle do krawędzi bocznej serwety w odległości 86 cm od górnej krawędzi serwety oraz dwa otwory z dostępem do pachwin o średnicy 9 cm w odległości 95 cm od górnej krawędzi serwety. Otwory otoczone taśmą samoprzylepną i warstwą chłonną. Serweta w całości wykonana z laminatu dwuwarstwowego, PE+PP (polietylen, polipropylen), nieprzemakalnego. / W środkowej części serwety warstwa wysokochłonna o wymiarze min. 97x160 cm w odległości 60 cm od górnej krawędzi serwety. Gramatura w części podstawowej min. 59g/m². Gramatura w części chłonnej 104g/m²(łata chłonna). Łączna gramatura w strefie krytycznej min. 163/m². Odporność na rozerwanie na mokro, obszar krytyczny min.123 kPa, odporność na rozerwanie na sucho, obszar krytyczny min.160 kPa, odporność na penetrację płynów min. 999 cm H2O- 1 szt / -Ręcznik celulozowy min 30 x 35 cm- 4 szt / -Fartuch chirurgiczny XL wykonany z włókniny typu SMS o gramaturze 40g/m². Miękkie poliestrowe mankiety nie powodujące nacisku na skórę, podwójny szew, szerokie rękawy zapewniające swobodę ruchów, zapinane na szyi na rzep. Odporność na przenikanie cieczy min. 96cm H2O, odporność na rozerwanie na sucho min.111 Kpa, na mokro min. 60 Kpa – 1 szt / -Fartuch chirurgiczny wzmocniony XL wykonany z typu SMS o gramaturze 75g/m2. Fartuch z wstawkami chłonnymi wykonanymi z laminatu PE/PP o gramaturze 40g/m², miękkimi, poliestrowymi mankietami nie powodującymi nacisku na skórę, z podwójnym szwem i szerokimi rękawami zapewniającymi swobodę ruchów. Zapinanie na szyi, na rzep. Odpornośćna przenikanie cieczy min. 123 cm H2O, odporność na rozerwanie na sucho min. 75 Kpa, na mokro min. 64 Kpa – 1 szt / -Skalpel jednorazowy nr 11 z rączką, z zabezpieczonym ostrzem- 1 szt / -Gąbka do dezynfekcji pola operacyjnego - 1 szt / -Kompresy gazowe 7,5x7,5, 17 nitkowe, 8 warstwowe- 50 szt / -Miska plastykowa z PP o pojemności 250ml- 1 szt / -Miska plastykowa z PP o pojemności 500 ml- 1 szt / -Osłona na aparaturę o średnicy min 90 cm typu czapeczka - 1 szt / -Osłona na aparaturę o średnicy min 140 cm typu czapeczka - 1 szt / -Serweta na stół do instrumentarium 150 x 190 cm. Laminat dwuwarstwowy, PE+PP foliowany, nieprzemakalny, z wzmocnieniem na całej powierzchni serwety 75x190cm . Gramatura min. 59g/m². Odporność na rozerwanie na mokro min.61 kPa. Odporność na rozerwanie na sucho, obszar krytyczny min. 89 kPa. Odporność na penetrację płynów (chłonność) min. 200 cm H2O- 1 szt / -Strzykawka 20 ml LUER LOCK, 3-częściowa zakręcana – 2 szt / -Strzykawka 10 ml 3 częściowa LUER LOCK, zakręcana- 1 szt / Opakowanie jednostkowe papierowo-foliowe. Na opakowaniu 4 odklejane etykiety typu TAG z numerem serii, datą ważności i identyfikacją wytwórcy. Zestaw pakowany podwójnie w opakowanie transportowe. Opis zestawu w języku polskim.	Szt.	4000
RAZEM
UWAGA ! / Zamawiający wymaga dostarczenia 2 próbek, w tym jednej sterylnej do testów w Pracowni Zabiegowej

Część 31 – Sterylny fartuch chirurgiczny oraz akcesoria
Lp	Nazwa asortymentu	Jm.	Ilość	Cena jednostkowa netto	Wartość netto	Vat / %	Wartość / brutto	Producent / Nr. Katalogowy
1	Sterylny fartuch chirurgiczny wykonany w całości z trójwarstwowej włókniny typu SMS o gramaturze min. 35 g/m2 i nieprzemakalności 35cm H2O, rękawy zakończone elastycznym mankietem wykonanym z włókien syntetycznych. / Zapinany przy szyi na rzep, troki mają być łączone kartonikiem. / Pakowany indywidualnie z dwoma ręcznikami do osuszania rąk, owinięty w papier krepowy. Opakowanie musi zawierać informację o dacie i nr serii w formie minimum dwóch naklejek do umieszczenia w dokumentacji medycznej. / W rozmiarze XL	Szt.	600
2	Sterylna osłona na lampę RTG, typu czapeczka o wymiarach 140x140 cm wykonana z folii PE o grubości minimum 25 mikronów. / Opakowanie musi zawierać informację o dacie i nr serii w formie minimum dwóch naklejek do umieszczenia w dokumentacji medycznej	Szt.	400
3	Sterylna ściereczka chłonna o wymiarach minimum 30 x 30 cm, wykonana z bardzo chłonnej celulozy o gramaturze minimum 52g/m2 , służąca do wycierania rak przez operatora po myciu chirurgicznym oraz osuszania powierzchni. / Opakowanie musi zawierać informację o dacie i nr serii w formie minimum dwóch naklejek do umieszczenia w dokumentacji medycznej.	Szt.	1000
4	Sterylna serweta operacyjna dwuwarstwowa (PP/folia PE), sterylna, gramatura minimum 54g/m². Rozmiar 50x70 cm z owalnym otworem o średnicy 6 x 8 cm otoczonym taśmą lepną.	Szt.	2000
5	Sterylne plastykowe miseczki o pojemności 500 ml.	Szt.	100
6	Sterylna osłona na przewody (tubus) wykonana z folii PE o dużej wytrzymałości mechanicznej na rozerwanie z taśmą do mocowania na końcach. Rozmiar 14x250 cm.	Szt.	1000
RAZEM
UWAGA ! / Zamawiający wymaga dostarczenia 2 próbek do każdej pozycji, w tym jednej sterylnej do testów w Pracowni Zabiegowej

Część 32 – Dzierżawa, płyny i zestawy konieczne do prowadzenia kuracji nerkozastępczej kompatybilne z aparatem Prismaflex i Prismax.
Lp	Nazwa asortymentu	Jm.	Ilość	Cena jednostkowa netto	Wartość netto	Vat / %	Wartość / brutto	Producent / Nr. Katalogowy
1	Płyn do antykoagulacji cytrynianowej / - worek 5000 ml / Skład: cytryniany 18 mmol/l, sód 140 mmol/l, chlorek 86 mmol/l. / Połączenie zestawu do zbiegów z workiem przez port z dużą gumową membraną przekłuwaną plastikowa igłą, bez konieczności przełamywania zawleczki. Kompatybilny z zestawem CRRtT do aparatu Prismaflex.	Szt.	6000
2	Dializat bezwapniowy / - worek 5000 ml. / Skład: wodorowęglany 22 mmol/l, sód 140 mmol/l, potas 4 mmol/l, glukoza 6,1 mmol/l, magnez 0,75 mmol/l, mleczny 3 mmol/l, chlorki 120,5 mmol/l. Połączenie zestawu do zabiegów z workiem przez port z dużą gumowa membraną przekłuwaną plastikowa igłą, bez konieczności przełamywania zawleczki. Kompatybilny z zestawem CRRtT do aparatu Prismaflex.	Szt.	6000
3	Płyn substytucyjny / - worek 5000 ml / Skład: zawartość fosforanów 1,2 mmol/l, magnez 0,6 mmol/l. / Połączenie zestawu do zabiegów z workiem przez port z dużą gumową membraną przekłuwaną plastikową igłą, bez konieczności przełamywania zawleczki. Kompatybilny z zestawem CRRtT do aparatu Prismaflex.	Szt.	2000
4	Set do terapii nerkozatępczej z filtrem adsorpcyjnym ( dla chorych septycznych) / Jednorazowy zestaw dla dorosłych do oczyszczania krwi , który skutecznie usuwa jednocześnie mediatory zapalne, endoksyny, płyn i toksyny mocznicowe (1 op. = 4 szt.)	Op.	50
5	Set do plazmafrezy ( 1 op. = 4 szt.) / Jednorazowy zestaw przeznaczony do stosowania w terapeutycznej wymianie osocza u dorosłych.	Op.	12
6	Zestaw do odprowadzania przesączu Jednorazowy układ odprowadzający przesącz do stosowania z monitorem PrisMax w połączeniu z innymi zestawami jednorazowymi Prismaflex lub PrisMax	Szt.	240
7	Worki do przesączu - 9 litrów Jednorazowy worek pojemność 9 litrów kompatybilny z jednorazowymi zestawami Prismaflex lub PrisMax	Szt.	720
8	Dzierżawa aparatu Prismax	m-cy	24
RAZEM