Adres: ul. Artwińskiego 3C, 25-734 Kielce Dział Zamówień Publicznych
tel.: (0-41) 36-74-474 fax.: (0-41) 36-74071/481 strona www: http://www.onkol.kielce.pl/ Email:zampubl@onkol.kielce.pl

AZP.2411.139.2023.MMO Kielce, dn. 11.07.2023 r.

WSZYSCY WYKONAWCY
WYJAŚNIENIA DOTYCZĄCE SWZ

Dot. AZP.2411.139.2023.MMO:. Zakup wraz z dostawą wyrobów medycznych na Blok Operacyjny Świętokrzyskiego Centrum Onkologii w Kielcach.
Na podstawie Art. 284 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiający przekazuje treść zapytań dotyczących zapisów SWZ wraz z wyjaśnieniami.
W przedmiotowym postępowaniu wpłynęły następujące pytania:

Pytanie nr 1
Pakiet nr 1 poz.1 Mając na względzie wymaganie wskazane w powołanej pozycji o treści: „Zestaw sterylizowany przy użyciu tlenku etylenu. Na opakowaniu minimum 4 repozycjonowalne etykiety samoprzylepne zawierające numer katalogowy, serię, datę ważności nazwę marki, kod UDI, dodatkowo na dwóch etykietach kod kreskowy.”, odnoszące się do konieczności oznakowania wyrobu kodem UDI, pragniemy zwrócić uwagę na fakt, że dla wyrobów medycznych klasy I zakreślony jest okres przejściowy do 26 maja 2025 r., co wynika z art. 120 ust. 2 i 4 ROZPORZĄDZENIA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2017/745 z dnia 5 kwietnia 2017 r. w sprawie wyrobów medycznych, zmiany dyrektywy 2001/83/WE, rozporządzenia (WE) nr 178/2002 i rozporządzenia (WE) nr 1223/2009 oraz uchylenia dyrektyw Rady 90/385/EWG i 93/42/EWG. Mając powyższe na względzie wnosimy o wyjaśnienie dlaczego Zamawiający wymaga konieczności naniesienia kodu UDI na wymagany wyrób lub wykreślenie wymagania dotyczącego konieczności naniesienia kodu UDI na wymaganym wyrobie.
Odpowiedź:
Pomyłka, Zamawiający nie wymaga.

Pytanie nr 2
Pakietu nr 1 poz. 1 i 2 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na złożenie próbek w przedmiotowym postępowaniu tylko dla pozycji nr 1 i pozycji nr 2.
Odpowiedź:
Zamawiający wyraża zgodę na powyższe.

Pytanie nr 3
Pakiet nr 1 poz. 3 Czy Zamawiający dopuści w pozycji nr 3 serwety Mayo, gdzie obszar wzmocniony wynosi 50x145 cm.
Odpowiedź:
Zamawiający dopuszcza powyższe.

Pytanie nr 4
Pakiet nr 1 poz. 1 Czy Zamawiający dopuści w pozycji nr 1: wypychanie na rozciąganie na sucho 250kPa.
Odpowiedź:
Zamawiający dopuszcza powyższe.

Pytanie nr 5
Pakiet nr 1 poz. 1
•	Serwety z materiału dwuwarstwowego Biflex, o dużej chłonności i wysokiej odporności na przenikanie cieczy
•	Gramatura serwet 65 g/m2
•	Serwety wzmocnione dodatkowym padem chłonnym
•	Uniwersalne zastosowanie
•	Zgodność z normą PN-EN 13795
Skład:
•	1 serweta na stolik instrumentariuszki 150 x 190 cm;
•	1 osłona na stolik Mayo 80 x 145 cm;
•	1 serweta samoprzylepna 180 x 180 cm z 1 organizatorem przewodów w formie rzepu, pad chłonny 30x60 cm, taśma przylepna 5 x 100 cm;
•	1 serweta samoprzylepna 150 x 240 cm z 1 organizatorem przewodów w formie rzepu, pad chłonny 30x60 cm, taśma przylepna 5 x 100 cm;
1 OP taśma przylepna 10 x 50 cm
•	2 serwety samoprzylepne 75 x 100 cm z 2 organizatorami przewodów w formie rzepu, pad chłonny 30x60 cm, taśma przylepna 5 x 100 cm;
•	4 ręczniki 30 x 40 cm;

Odpowiedź:
Zamawiający nie wyraża zgodę na powyższe.

Pytanie nr 6
Pakiet 1 poz. 1
Czy Zamawiający dopuści zestawy w opakownai jednostkowym folia – papier dodatkowo zapakowane w worek foliowy?
Odpowiedź:
Zamawiający dopuszcza powyższe.

Pytanie nr 7
Pakiet 1 poz. 1
Czy Zamawiający dopuści opakowania z min. 2 etykietami typu TAG?
Odpowiedź:
Zamawiający dopuszcza powyższe.

Pytanie nr 8
Pakiet 1 poz. 3
Czy Zamawiający dopuści Mayo ze wzmocnieniem z PP o wymiarze 76 x 85 cm? Łaczna gramatura 77g/m2. Odporność na przenikanie cieczy zgodnie z SWZ.
Odpowiedź:
Zamawiający nie dopuszcza powyższego.

Pytanie nr 9
Pakiet 1 poz. 7
Czy Zamawiający dopuści serwetę 150 x 200 cm?
Odpowiedź:
Zamawiający dopuszcza powyższe przy zachowaniu pozostałych parametrów.

Pytanie nr 10
Pakiet 1 poz. 4 – 7
Czy Zamawiający dopuści serwety o gramaturze min. 60g/m2?
Odpowiedź:
Zamawiający dopuszcza powyższe przy zachowaniu pozostałych parametrów.

Pytanie nr 11
Pakiet 1 poz. 4 – 7
Czy Zamawiający dopuści serwety o gramaturze min. 65g/m2?
Odpowiedź:
Zamawiający dopuszcza powyższe przy zachowaniu pozostałych parametrów.

Pytanie nr 12
Pakiet 1 poz. 4 – 7, 11
Czy Zamawiający dopuści zbliżone do wymaganych wytrzymałości i chłonności zgodnie z normą PN – EN 13795?
Odpowiedź:
Zamawiający nie dopuszcza powyższego.

Pytanie nr 13
Pakiet 1 poz. 9
Czy Zamawiający dopuści pokrowiec na przewody 16x250 cm?
Odpowiedź:
Zamawiający nie dopuszcza powyższego.

Pytanie nr 14
Pakiet 1 poz. 10
Czy zamawiający dopuści osłony na kończyny 35x120 cm?
Odpowiedź:
Zamawiający nie dopuszcza powyższego.

Pytanie nr 15
Pakiet 1 poz. 10
Czy zamawiający dopuści osłony na kończyny pakowane pojedynczo z przeliczeniem ilości?
Odpowiedź:
Zamawiający nie dopuszcza powyższego.

Pytanie nr 16
Pakiet 1 poz. 12
Czy Zamawiający dopuści kieszeń o wymiarach 30 x 40 cm?
Odpowiedź:
Zamawiający nie dopuszcza powyższego.

Pytanie nr 17
Pakiet 1, pozycja 1
Czy Zamawiający dopuści zestaw o składzie:
- 1 x serweta samoprzylepna o wymiarach 150cm x 240cm, wzmocnienie o wymiarach 25 cm x 60 cm, przylepiec 5cm x 80cm, zintegrowana z dwoma poczwórnymi organizatorami przewodów
- 1 x serweta samoprzylepna o wymiarach 180cm x 180cm, wzmocnienie o wymiarach 25 cm x 60 cm, przylepiec 5cm x 80cm, zintegrowana z dwoma poczwórnymi organizatorami przewodów
- 2 x serweta samoprzylepna o wymiarach 75cm x 90cm, wzmocnienie o wymiarach 25 cm x 60 cm, przylepiec 5cm x 90cm, zintegrowana z dwoma poczwórnymi organizatorami przewodów
- 4 x ręcznik chłonny o wymiarach 30 cm x 30 cm, z włókniny typu spunlance
- 1 x taśma samoprzylepna o wymiarach 10 cm x 50 cm, z włókniny typu spunlance
- 1 x wzmocniona osłona (serweta) na stolik Mayo o wymiarach 80 cm x 145 cm, wzmocnienie 60x145cm
1 x serweta wzmocniona na stół instrumentalny stanowiąca owinięcie zestawu o wymiarach 150 cm x 190 cm, wzmocnieni e 65x190cm?
Odpowiedź:
Zamawiający nie dopuszcza powyższego.

Pytanie nr 18
Pakiet 1, pozycja 1
Czy Zamawiający dopuści serwety główne wykonane z chłonnego i nieprzemakalnego laminatu trójwarstwowego o gramaturze 75 g/m2 (włóknina polipropylenowa 28g/m2 + folia PE 25G/M2 + biała włóknina SPPS 22G/M2) w strefie krytycznej wyposażone we wzmocnienie (klejone) wysokochłonne SM o gramaturze 80 g/m2, zintegrowane z dwoma poczwórnymi organizatorami przewodów. Łączna gramatura w strefie wzmocnionej 155 g/m2, o chłonności 417%, odporności na przenikanie cieczy 207cm H2O, wytrzymałości na wypychanie na sucho/mokro w obszarze krytycznym 195/180 kPa?
Odpowiedź:
Zamawiający nie dopuszcza powyższego.

Pytanie nr 19
Pakiet 1, pozycja 1, 2
Zwracamy się z prośbą o odstąpienie od wymogu posiadania certyfikatu Oeko Tex?
Odpowiedź:
Zamawiający nie wyraża zgodę na powyższe.

Pytanie nr 20
Pakiet 1, pozycja 1
Zwracamy się o odstąpieni od wymogu aby serweta posiadała system kontrolowanego rozchodzenia się płynów, oraz wytłumaczenie jak taki system ma wyglądać?
Odpowiedź:
Zamawiający nie wyraża zgodę na powyższe.
System kontrolowanego rozchodzenia się płynów polega na takiej budowie materiału operacyjnego, która umożliwia równomierne wchłanianie płynu z pola operacyjnego do warstwy chłonnej, a nie ściekanie płynu tylko na zasadzie grawitacji

Pytanie nr 20
Pakiet 1, pozycja 1
Czy Zamawiający dopuści zestaw w opakowaniu typu Header Bag?
Odpowiedź:
Zamawiający dopuszcza powyższe, ale nie wymaga.

Pytanie nr 21
Pakiet 1, pozycja 1
Czy Zamawiający dopuści zestaw sterylizowany radiacyjnie?
Odpowiedź:
Zamawiający dopuszcza powyższe.

Pytanie nr 22
Pakiet 1, pozycja 1, 2
Czy Zamawiający dopuści 4 naklejki repozycjonowalne bez nazwy marki?
Odpowiedź:
Zamawiający nie dopuszcza powyższego.

Pytanie nr 23
Pakiet 1, pozycja 2
Czy Zamawiający dopuści zestaw o składzie:
1 x serweta 75x90cm z otworem przylepnym 6x8cm
1 x serweta na stolik instrumentalny 150 x 190cm ze wzmocnieniem 65 x 190cm?

Pytanie nr 24
Pakiet 1, pozycja 2
Czy Zamawiający dopuści próbki niesterylne?
Odpowiedź:
Zamawiający nie dopuszcza powyższego.

Pytanie nr 25
Pakiet 1, pozycja 3
Czy Zamawiający dopuści słonę na stolik Mayo o wymiarach 80 cm x 145 cm wykonana z folii PE o gramaturze 50 g/m2 oraz włókniny chłonnej w obszarze wzmocnionym o wymiarach 60 cm x 145 cm, łączna gramatura w strefie wzmocnionej 80 g/m2, o odporności na przenikanie cieczy 188cm H2O?
Odpowiedź:
Zamawiający nie dopuszcza powyższego.

Pytanie nr 26
Pakiet 1, pozycja 4-7, 11
Czy Zamawiający dopuści serwety wykonane z dwuwarstwowego laminatu ( włóknina + folia PE) o gramaturze 60g/m2, o chłonności 600%, wytrzymałości na rozciąganie na sucho 69,7MD/45,6CD, wytrzymałości na rozciąganie na mokro 75,3 MD/49,4 CD, wytrzymałości na rozerwanie min. 99,4 kpa, odporności na przenikanie cieczy 196 cm H2O?
Odpowiedź:
Zamawiający nie dopuszcza powyższego.

Pytanie nr 27
Pakiet 1, pozycja 9
Czy Zamawiający dopuści osłonę na przewody 16x250cm wykonaną z foli PE o grubości 0,05mm, składaną teleskopowo?
Odpowiedź:
Zamawiający nie dopuszcza powyższego.

Pytanie nr 28
Pakiet 1, pozycja 10
Czy Zamawiający dopuści osłonę na kończynę wykonaną z włókniny typu SMS
o gramaturze 50g/m2 w rozmiarze 70x120cm?
Odpowiedź:
Zamawiający dopuszcza powyższe.

Pytanie nr 29
Pakiet 1, pozycja 12
Czy Zamawiający dopuści kieszeń dwukomorową w rozmiarze 50x60cm?
Odpowiedź:
Zamawiający dopuszcza powyższe.

Powyższe odpowiedzi i modyfikacje są wiążące dla wszystkich uczestników postępowania i należy
je uwzględnić w składanej ofercie. Pozostałe zapisy SWZ pozostają bez zmian.

        Z poważaniem
        Kierownik Sekcji Zamówień Publicznych
mgr Mariusz Klimczak