Ssaki chirurgiczne – szt. 5

| L.p. | - PARAMETRY TECHNICZNE | - Zakres wymagań |  |  | - Parametry oferowane |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Zasilanie 230 VAC 50 Hz+/-10% | TAK |  |  |  |
| 2. | Podciśnienie max. nie mniejsze niż 95 kPa | TAK |  |  |  |
| 3. | Możliwość wyboru trybu pracy ssaka: tryb turbo (60 l/min), tryb normalny (50 l/min) i tryb cichy (40 l/min), przełączanego za pomocą przycisków dotykowych na pulpicie | TAK |  |  |  |
| 4. | Wbudowany manometr do pomiaru podciśnienia ze skalą w kPa i mmHg | TAK |  |  |  |
| 5. | Możliwość precyzyjnego ustawienia podciśnienia za pomocą regulatora membranowego. | TAK |  |  |  |
| 6. | Ssak przystosowany do pracy ciągłej 24 h/dobę. | TAK |  |  |  |
| 7. | Pompa niskoobrotowa (poniżej 110 obr./min) tłokowa, wytwarzająca podciśnienie bezolejowa, nie wymagająca konserwacji. | TAK |  |  |  |
| 8. | Trwała obudowa z tworzywa ,odpornego na środki dezynfekcyjne, z włącznikiem dotykowym i wskaźnikiem zasilania LED | TAK |  |  |  |
| 9. | Cicha praca (do 40 dB). | TAK |  |  |  |
| 10. | Wielostopniowe zabezpieczenie przed przelaniem pompy – zbiornik zabezpieczający 0,25 litra. | TAK |  |  |  |
| 11. | 2x Zbiornik wielorazowy z poliwęglanu o pojemności: 2,5l nietłukący z tworzywa z podziałką, do wkładów jednorazowych, z uchwytem naszynowym i blokadą zabezpieczającą wysuwanie się zbiornika z uchwytu w czasie wymiany wkładu plus 40 wkładów jednorazowych | TAK |  |  |  |
| 12. | Zawór przełączający, umożliwiający przełączania ssania między zbiornikami, bez konieczności odpinania drenu | TAK |  |  |  |
| 13. | Ssak na wózku jezdnym kolumnowym wykonanym ze stopów niekorodujących, o wysokości min. 60 cm, na czterech kołach z blokadami oraz z szyną na zbiorniki i inne akcesoria | TAK |  |  |  |
| 14. | Włącznik/wyłącznik nożny zintegrowany z wózkiem – wbudowany w wózek | TAK |  |  |  |
| 15. | Filtry antybakteryjne - min.5 szt. | TAK |  |  |  |
| 16. | Metalowy uchwyt na dren. | TAK |  |  |  |
| 17. | Dren silikonowy do pacjenta – min. 2 m | TAK |  |  |  |
| 18. | Waga urządzenia z wózkiem do 17 kg | TAK |  |  |  |
| 19. | Warunki gawarancji- min.24 mies. |  | TAK |  |  |