Załącznik nr 5.4.2

|  |
| --- |
| **SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA**  **URZĄDZENIE DO KOMPRESJI KLATKI PIERSIOWEJ** |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | **Producent…………………………………**  **Model………………………………………**  **Rok produkcji…………………………….** | |
| L.p. | **Wymagania Zamawiającego** | **Potwierdzenie minimalnych wymagań lub /Parametry oferowane**  (podać dokładne wartości )  Zalecane jest podanie numeru strony dokumentu potwierdzającego spełnienie wymagania |
| 1. WYMAGANIA OGÓLNE | | |
|  | Urządzenie przeznaczone do wykonywania zewnętrznych ucisków klatki piersiowej podczas resuscytacji krążeniowo-oddechowej w stanie nagłego zatrzymania krążenia |  |
|  | Urządzenie przeznaczone do realizacji zadań Sekcji Ewakuacji Medycznej związanych z zagrożeniami CBRNE MED wykonywanych w kombinezonach ochronnych oraz w czasie transportu poszkodowanego w komorze izolacyjnej. |  |
| 1. PARAMETRY TECHNICZNE | | |
|  | Wymiary urządzenia   * po zmontowaniu (wys. x szer. x gł.):  56 x 52 x 24 cm +/-10%; * złożone w plecaku (wys. x szer. x gł.):  58 x 33 x 26 cm +/-10% |  |
|  | Waga urządzenia z akumulatorem:  8 kg +/-10%; |  |
|  | Waga akumulatora: 0,6 kg +/-10%; |  |
|  | Temperatura eksploatacyjna:  co najmniej od 0°C do +40°C;  -20°C przez co najmniej 1 godzinę po przechowywaniu w temperaturze pokojowej; |  |
|  | Źródło zasilania:  - akumulator (ładowalny, LiPo)  - przewód samochodowy 12V (napięcie/ natężenie 12-28 V DC / 0-10 A);  W zestawie dołączone:  - zewnętrzna ładowarka akumulatora;  - samochodowy kabel zasilający 12-28 V DC; |  |
|  | Czas działania akumulatora co najmniej  45 minut +/-10%; |  |
|  | Podkładka stabilizująca: łatwa w czyszczeniu, zapewniająca stabilność, z dodatkowymi punktami zamocowania do użytku podczas transportu; |  |
|  | Kompaktowy, przenośny i trwały twardy plecak (torba) transportowy, łatwy w czyszczeniu, z regulowanymi paskami, możliwością przechowywania akcesoriów (akumulatora, pasków, przyssawek) oraz ładowania urządzenia bez wyjmowania go z plecaka |  |

W przypadku, gdy Wykonawca nie poda dokładnej wartości oferowanego parametru, a jedynie zamieści odpowiedź „TAK” lub „min./max.” Zamawiający uzna, że oferowany parametr ma wartość odpowiadającą wartości określonej przez Zamawiającego w kolumnie „Wymagania zamawiającego”.

**Będąc świadomym odpowiedzialności karnej za poświadczenie nieprawdy oświadczam, że wyżej wymienione informacje są zgodne ze stanem faktycznym i parametrami oferowanego produktu.**

………..…………………………… ..……………………………

(miejscowość, data) (pieczęć i podpis)